## 一、产品名称及规格等要求

| 产品名称 | 规格 | 单位 | 每件 内装 | 预算 单价 （元） | 预算 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然胶乳橡胶避孕套 (光面3只) | 52mm | 只 | 1800 | 0.2 | 1004330 |

天然胶乳橡胶避孕套(光面3只)：

执行标准：GBT7544-2019《天然橡胶胶乳男用避孕套技术要求与试验方法》及注册《产品技术要求》

主要功能：用于避孕及预防各种性传播疾病

产品构成：产品由天然胶乳及助剂制成，开口端为卷边，安全套前面有储精囊

技术指标：产品老化前和老化后的爆破、针孔性能均符合GBT7544-2019中标准的要求

产品硅油含量：二甲基硅油润滑剂≥350mg只,润滑剂不含杀精剂;

规格型号：中号(标称宽度52mm±2mm)光面型

产品包装规格:3只/盒      1800只/箱

产品长度：不含储精囊长度≥170mm

产品厚度:≤0.06mm

产品颜色:原色

产品保质期:5年

## 二、药具包装及标签要求

国家免费提供标识

投标人所投药具应在包装的醒目位置上，印制国家免费提供标识，即国家免费提供图案及文字的组合，二者缺一不可。具体要求如下：

1、图样

（图样1）            （图样2）

2、尺寸

（1）标识组合中的图案应根据包装物的大小在可调范围内尽量放大国家免费标识图案及文字，以保证图案清晰，字迹易于辨识，版面构图均衡和谐。

（2）标识组合中的文字应当为黑体字，字体大小要与图案相协调。

3、颜色

标识组合中的图案颜色由白色、浅绿色和深绿色三种颜色组成，浅绿色（草绿色）——C35、Y95（即蓝色35，黄色95），深绿——C80、Y100（即蓝色80，黄色100）。标识组合中的文字颜色为黑色。

4、标识（1）的颜色按照国家基本公共卫生服务项目要求。

## 三、避孕套包装和标签的要求

1、包装要求

（1）应符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第 6号）的要求。

（2）必须适合避孕套质量的要求，方便储存、运输和使用。

（3）用于包装的材料、粘合剂及标记包装标识的油墨等材料，不能有损于避孕套和有害于使用者的健康。

（4）运输包装（外包装）箱内应附产品合格证，应有防潮措施；运输包装（外包装）所用包材不得脱色、发霉、虫蛀。

（5）运输包装（外包装）箱每箱毛重不应超过 10Kg。(备注：提供国家免费提供标识)

（6）单只避孕套应当是单个密封包装，易于撕开，并在打开包装时不损坏避孕套。(备注：提供国家免费提供标识)

（7）每个消费盒应进行三维贴体透明塑封膜裹包，包装效果同香烟盒外面的包装（俗称“烟包”），应有拉线口。(备注：提供国家免费提供标识)

（8）单个包装或消费包装应具有不透光性，单个包装和其它形式的包装应防止避孕套在运输和贮存期间受到损害。

（9）不同类型、不同标称宽度的避孕套产品，应在运输包装（外包装）箱上有醒目的区分标识或用不同颜色的打包带进行区分。

（10）包装规格和尺寸

①单个铝箔包装统一为方包装，尺寸为（ 55～60）mm×（55～60）mm。

②消费盒包装规格和尺寸，按内装数量：10只/盒，尺寸适当。

③运输包装（外包装）箱内装避孕套数量为：2000只/箱或 1800只/箱。两种装量各自尺寸可依据实际情况，并参考国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的分类进行设计。

（11）包装材料

①单个包装应采用铝箔复合膜进行密封包装，质量应符合国家食品药品监督管理总局关于《 YBB00132002药品包装用复合膜、袋通则》、《YBB00172002聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋》和《 YBB00152002药品包装用铝箔》等标准的要求。

②纸盒及塑封薄膜

消费包装纸盒采用≥300g的白卡纸制作，中包装纸盒（若有）采用≥400g的白卡纸制作。白卡纸、大箱（若有）采用五层瓦楞纸箱，面纸大于200g,瓦楞纸大于160g,塑封薄膜的质量应符合《 GB/T22806-2008白卡纸》、《GB/T 10335.3-2004涂布纸和纸板涂布白卡纸》和《GB/T13519-92聚乙烯热收缩薄膜》等国家标准中对优等品的规定。

③运输包装箱（外包装箱）

运输包装箱（外包装箱）应采用运输包装用双瓦楞纸，质量符合国家标准《GB/T 6543-2008运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》中对运输包装用双瓦楞纸箱的要求。运输包装箱（外包装箱）所用牛皮纸、瓦楞芯纸、瓦楞纸板的质量应符合《GB/T22865-2008牛皮纸》、《GB/T13023-2008瓦楞芯（原）纸》、《GB/T6544-2008瓦楞纸板》等国家标准中对优等品的规定。

2、说明书和标签

（1）避孕套的说明书和标签应当与经注册或备案的相关内容一致。

（2）避孕套的说明书和标签的文字应当符合国家食品药品监督管理局《医疗器械说明书和标签管理规定》（局令第6号）中第九条的要求。

（3）同一避孕套生产企业生产的同一避孕套，类型（光面、颗粒）和包装规格均相同的，其标签的内容、格式及颜色必须一致；类型或者包装规格不同的，其标签应当明显区别或者类型项明显标注。

（4）避孕套的说明书应印制消费包装盒上，或在消费盒内附有说明书。

（5）避孕套的包装标识

避孕套各级包装的醒目位置上，均应印制国家免费提供标识（图样、尺寸、颜色必须符合前文“一、国家免费提供标识”中的有关规定）。

A、单个密封包装袋（铝箔复合膜表层）应标注的内容

①国家免费提供标识（图形+文字）（应保证每个密封包装袋至少有一个国家免费提供标识的图形和文字的组合）。

②产品名称、标称宽度。

③生产企业名称或产品注册商标。

④避孕套的生产批号，以八位数字表示，前四位数字表示年份（年份取后两位数，如 2015年，年份用 15表示）和月份，第五、六位数字表示当月累计生产批的顺序号，第七、八位数字表示生产本批产品的生产线编号。若生产企业对避孕套生产批号的编制又其他信息的需求，应在八位数字后空两个字符进行添加。

⑤失效日期（年、月），以六位数字表示，前四位数字表示年份，后两位数字表示月份；若某一消费包装中包含有不同批次的避孕套，应标明最早的失效日期。

⑥一次性使用标识。

B、消费盒应标注的内容

①消费盒正面：国家免费提供标识（图形+文字）（应印制在右上角）、产品名称（中文或中英文）、注册商标、类型、内装数量、标称宽度。

②消费盒的上盖口顶面：生产批号、失效日期，均应与单个密封包装上的表示方式完全一致。

③消费盒的下盖口底面：储存条件——指明避孕套应储存在凉爽干燥、不受阳光直射的地方。

④消费盒左、右侧面，一面印制医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号和产品标准号，另一面印制制造商名称、地址、电话和邮编。

⑤消费盒背面：产品名称（中英文）、产品描述（包括避孕套制造材料、是否有储精囊、是否有色彩、花纹或香味，当加入药物成分时应指明其成分和用途）、使用说明书和注意事项等。

a.产品使用说明书应包括以下内容：

沿避孕套内包装边缘撕开，应小心取出单个避孕套，以避免被指甲、珠宝等锐物损坏；

轻轻挤出储精囊中的空气，在勃起的阴茎与对方身体接触之前戴好，以防止性传播疾病和受孕；

射精后，应从阴茎根部捏住避孕套，并尽快撤出。

如希望使用额外的润滑剂，应避免使用石油基类的润滑剂，如凡士林、婴儿油、浴液、按摩油、黄油等，原因是这些物质会破坏避孕套的完整性；

应咨询医生或药剂师后，再选择可与避孕套接触的适用药物。

注意事项的内容包括：

使用前应注意失效日期；

射精后避孕套如脱落在阴道内或破损，应尽快咨询医生；

对橡胶制品过敏者慎用。

b.如何处理已使用过的避孕套。

c.说明避孕套为一次性使用。

（6）运输包装（外包装）箱应标注的内容

①至少两个侧立面的右上角应印制国家免费提供标识（图形+文字）。

②产品名称（中英文）、注册商标、类型、产品等级、标称宽度、内装数量、生产日期、生产批号、失效日期、一次性使用标识、毛重、净重、体积。

③医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册证号、产品标准号。

④制造商名称、地址、电话、邮编。

⑤有关运输注意事项或其他有关标识及其图标。

3、包装备案及包材生产数量要求

包装备案

中标单位应当及时向陕西省计划生育药具管理服务中心做好供货产品说明书、包装和标签的备案。

1.备案时间

（1）避孕药具合同签署后到各级包装批量印刷之前。

（2）供货期间，说明书、包装和标签进行修改后到新版印刷之前。

以上两种情形，均应当向药具管理中心及时备案。

2.备案内容

（1）避孕药具的说明书、包装和标签的彩色图样（含尺寸）及实物。

（2）避孕药具包装材料质量标准。

（3）避孕药具包装及标签情况。

以上内容缺一不可。

3.备案形式

实样邮寄给陕西计生药具管理服务中心，同时将电子版发生至指定邮箱。

4、包材生产管理

避孕药具每年度政府采购招标文件中，对产品品名、规格型号和包装规格都会做出明确而具体要求，从事避孕药具生产的企业应当加强对包装材料的生产管理，做到：严格按照 GMP以及本文件中的相关要求，保证包装材料的质量。

## 四、样品递交要求

1、投标人提供所投产品的样品三份（板/盒/只）；

2、样品递交时间：同投标文件一同递交；

3、样品递交地点：同开标地点；

4、样品密封盖章递交。外包装标识：项目名称、项目编号、标段号、投标人名称；

5、样品在招标大会结束后统一封存，样品不予退还。