# 采购内容及要求

| 序号 | 产品名称 | 参数及配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★红外光谱仪（经财政部门批准，允许采购进口产品） | 1. 工作条件： 1.1.湿度：≤80% 1.2.温度：0~40℃ 1.3.电源：220V±20V,50-60Hz 2.主要功能：红外光谱仪具备≥3个输入/输出光路接口，并可由计算机控制转换。 3.红外主机：红外光谱仪的光学腔、样品腔为密封，能够连用红外显微镜、傅里叶变换拉曼模块、气相色谱、热分析等联机系统。 3.1.光谱范围：350cm-1~7,800cm-1，一次测量，无需切换硬件分段测试进行谱图拼接，波数至少可扩展至150cm-1到20000cm-1。。 3.2.光谱分辨率：≤0.5cm-1，可选≤0.2cm-1间隔连续可调。 3.3.波数准确度：≤0.005cm-1 ▲3.4.波数重复性：≤0.0005cm-1 *3.5.信噪比：≥55,000:1(峰-峰值，1分钟测试，分辨率4cm-1,DTGS检测器，@2100cm-1) 3.6.检测器：高灵敏度的中红外DLATGS检测器。全数字化设计，直接输出数字信号。可内置4个检测器，各检测器均由软件控制自动切换，无需任何手动插拔或其他手动更换检测器的操作。 3.7.光源：带有预准直的中、远红外光源，支持热插拔。 3.8.高反全镀金反射镜光学系统 3.9.仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统，通过验证程序可对仪器进行PQ/OQ测试，对仪器的各项指标随时进行验证，并给出验证报告。 3.10.红外控制软件 3.10.1.功能模块：红外光谱仪控制、数据采集、谱图处理、数据转换、多组分定量化学计量学(中文界面)等操作模块；曲线分峰拟合模块；干涉图转换光谱图，反FT变换，对称FT变换，单一峰位检索，聚类分析，欧氏距离算法，可根据晶体材质及入射角度进行高级ATR校正，比尔定律定量(中文界面)。 3.10.2.实时监测光谱仪中各硬件光源、激光器、干涉仪、检测器、电子元件、自动化单元的状态。 3.10.3.具有H2O/CO2自动补偿模块功能。 3.10.4.谱图检索及互联网信息搜索：可进行单峰位检索，也可对整个谱图进行谱库检索，检索结果可以直接一键连接互联网搜索引擎对其进行进一步详细信息查询；可检索权威的Sadtler谱库。 3.10.5.混合物谱库检索模块，此检索功能支持≥8种组分数混合物检索，可对混合物进行谱库检索给出单一组分谱图及合成光谱和残差光谱，并给出每一组分百分比。 3.10.6 图谱库≥20万张。 3.10.7 透光率准确度：≤0.10%T 4.配置： 4.1. ATR附件1套 4.2.红外光谱仪主机、1台 4.3.原装进口制样工具包、1套，包括： 液体制样工具：可拆卸液体池，1个；垫片，10个；KBr窗片（打孔），1个；KBr窗片（平板），1个；CaF2窗片（打孔），1个；CaF2 窗片（平板），1个；KB 25mm窗片，2个；0.1mmFTPE垫片，5片 固体样品制样工具：液体石蜡，≥500ml；磁性薄膜样品架25mm，1套；KBr粉末，≥100g；不锈钢刮铲，1个；玛瑙研钵(4cm)， 1套 辅助制样工具：注射器2mL，1支；样品卡，10片 4.4.15吨压片机，1台 4.5.13mm压片模具，1台 4.6.红外干燥烤箱 ，1个，功率≥5KW 4.7.电脑，1台（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512G(SSD)；显示屏：≥21.5寸） | 1 | 台 |
| 2 | ★纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 1.粒径检测（原理：动态光散射技术） 1.1.粒径范围：0.3nm~10μm 1.2.样品量：≤1Ml 1.3.检测角度：90°+ 12° 2.Zeta电位测试 2.1.电导率范围：0~260ms/cm 3.系统参数 3.1.温控范围：0℃~90℃ ，精度≤0.1℃ 3.2.标准激光光源：50mW 高性能固体激光器，671nm 3.3.检测器：APD（光电二极管） 3.4.光强控制：0.0001%~100%，手动或者自动 4.含电脑、1台，（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512G（SSD）；显示屏：≥21.5寸） 5、配置全铝制称量盘≥300个 | 1 | 台 |
| 3 | 水分流失测试仪（经财政部门批准，允许采购进口产品） | 1.测量时间：≤15s 2.测量方式：测量闭锁式腔体内湿度变化量 3.手持便携式 4.开口部(探头）直径：12mm 5.皮肤专用全封闭式HQ测试口 6.测量项目：TEWL、相对湿度、温度、波动量 7.测量范围：TEWL-100.0至300.0[g/h•㎡] 8.湿度传感器：精度±1％RH，长期稳定性±0.5％RH9.电源：9VDC（A/C适配器）或006P（9V）碱性电池 10.外部输出：RS232C 11.数据采集软件：对数据进行计量和可扩展分析 12.含电脑1台，（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512G（SSD）；显示屏：≥21.5寸） 13.配置全铝制称量盘≥200个 | 1 | 台 |
| 4 | 皮肤弹性测试仪 （经财政部门批准，允许采购进口产品） | 1.7寸触摸屏显示屏， 2.能够测试水分、弹性、黑色素、油脂 3.完全独立的系统，且能在在另一台PC上安装软件 4.中英文语言操作系统，可视化 5.水分探头：测量范围：0~100u.c.，分辨率≤1u.c. 6.弹性探头：测量范围：0~50u.c.,分辨率≤1u.c. 7.黑色素探头：双波长反射光度计，测量范围：0~50u.c.,分辨率≤1u.c. 8.油脂探头：基于分光光度计+双色光拍照原理，测量范围：0~50u.c.,分辨率≤1u.c. 9.含电脑、1台，（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512GSSD；显示屏：≥21.5寸） | 1 | 台 |
| 5 | 酶标仪 | 1.波长范围（nm）：400~800；2.光源灯：12V/20W石英卤钨灯（寿命≥3000h），且有休眠功能 3.检测范围（A）：0.000~4.000；检测光道：≥8通道 4.滤光片配置（nm）：标准配置4片：405、450、492、630，在400-800范围内最多可选配10个滤光片 5.读板速度：≤5秒/96孔（单波长）；≤10秒/96孔（双波长） 6.波长特性：分析仪配置的滤光片中心波长准确度≤±2nm ；波长半宽度 （nm）：7±2 7.吸光度准确度（A）：≤ ±0.005（当吸光度范围在0.000~≤0.800之间） 8.线性误差：线性相关系数（r）≥0.995（在吸光度值为0～3.000范围内） 9.吸光度重复性：CV≤0.5% 10.吸光度的稳定性（A）：≤±0.005 11.吸光度的分辨率（A）：≤0.001 12.通道间差异：≤0.02（以空气为参比，测量仪器通道间吸光度差异） 13.显示屏：分辨率≥240*128高亮液显示屏 14.操作界面：具有开机自检功能 15.振板功能：仪器具有振板功能 16.检测方式：仪器具有单波长和双波长、单孔和双孔两种检测方式可供选择 17.检测功能：具有吸光度检测、定性检测和定量检测功能 18.检测输出：定性：样本吸光度、S/CO值、临界值及阴阳性判定结果；定量：样本吸光度、样本浓度值、正常参考值及检测判定结果；输出为96孔整板检验结果 19.计算方式：直线法、点对点法、线性回归、半对数回归、全对数回归、比值半对数回归法、比值回归及指数回归法、二次方程法 22.质控功能：具有质控功能，可输出质控数据和L-J质控图 21. 存储功能：程序存储：≥125个项目程序及定标参数；检验结果存储：可存储105板检测结果； 22.通讯功能：仪器具有RS-232通讯接口 23.光源信号监测功能：可即时监测≥8通道光源信号 24.配96孔板 | 1 | 台 |
| 6 | 粘度计 | 1.粘度范围：≤1~2×106mpa·s 2.测量精度：≤±2% 3.粘度显示精度：≤0.001 4.重复误差：≤1%fs | 2 | 台 |
| 7 | 紫外/可见分光光度计 | 1.光学系统：双光束比例监测 2.波长范围：190nm～1100nm 3.波长准确度：≤±1nm 4.波长重复性：≤0.2nm 5.光谱带宽：2nm 6.杂散光：≤0.05%T 7.光度范围：-0.3～3A 8.光度准确度：≤±0.002A(0～0.5A)；≤±0.004A(0.5～1A)；≤±0.3%T(0～100%T) 9.光度重复性：≤0.001A(0～0.5A)；≤0.002A(0.5～1A)；≤0.15%T(0～100%T); 10.基线平直度：≤±0.002A (200～1000nm) 11.噪声：≤±0.001A (500nm,P～P) 开机预热半小时 12.基线漂移：≤0.001A/h (500nm,0A)开机预热2小时 13.含电脑、1台，（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512GSSD；显示屏：≥21.5寸） | 1 | 台 |
| 8 | 拉力试验机 | 1.传感器量程：50～5000N 2.力值单位切换：Kg, lb, N,kN 3.荷重解析度：≤1/500000 4.试验机级别：0.5 级 5.试验力测量范围：0.4%～100%FS 6.变形测量范围：0.2%～100%FS 7.力控速率调节范围：0.01～5%FS/S 8.力控速率相对误差：设定值的±1%以内9.变形速率调节范围：0.02—5%FS/S 10.变形控制速率相对误差：设定值的±1%以内 11.恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS 12.最大行程（不含夹具）：1000mm（定制矮款 650mm） 13.测试速度：0.001～1000mm/s 14.速度精度：≤±0.3% 15.位移解析度：0.01mm 16.位移单位：mm, cm, in, m 17.多种曲线同时显示，曲线窗口自由拖曳组合，支持视频引伸计拓展 18.力值精度需附具有资质第三方校准报告 19.电脑、1台，（CPU：i514代机以上；内存：≥8G；硬盘：≥512GSSD；显示屏：≥21.5寸） | 1 | 台 |
| 9 | 光学显微镜 | 1.放大倍率：40X～1600X 2.观察镜筒：数字铰链双目，30°倾斜，360°旋转，瞳距48-75mm 3.目镜：广角WF10X/18mm视度可调\ 16X 4.物镜：平场消色差4X、10X、40X（弹）、100X（弹、油） 5.转换器：四孔内倾，钢柱定位 6.载物台：双层机械移动平台，双切片夹（尺寸128×125mm） 移动范围：≥65mm×30mm 7.调焦机构：粗微动同轴，粗调：17mm，微调：≤0.002mm 8.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A=1.25，可改变光阑 9.光源：LED冷光源，3W亮度可调，寿命≥10万小时 10.相机像素：≥4000万拍照像素 11.支持功能：拍照/录像/十字线 12.实时输出分辨率：≥1920×1080P 13.输出接口：HDMI接口高清输出USB接电脑主机 14.含显示器 | 3 | 台 |
| 10 | 光学显微镜 | 1.放大倍率：40X～1600X 2.观察镜筒：数字铰链双目，30°倾斜，360°旋转，瞳距48～75mm 3.目镜：广角WF10X/18mm视度可调\ 16X 4.物镜：平场消色差4X、10X、40X（弹）、100X（弹、油） 5.转换器：四孔内倾，钢柱定位 6.载物台：双层机械移动平台，双切片夹（尺寸128×125mm） 移动范围：68mm×31mm 7.调焦机构：粗微动同轴，粗调：17mm，微调：0.002mm 8.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A=1.25，可改变光阑 9.光源：LED冷光源，3W亮度可调，寿命达到10万小时 10.相机像素：4000万拍照像素 11.支持功能：拍照/录像/十字线 12.实时输出分辨率：1920×1080P 13.输出接口：HDMI接口高清输出USB接电脑主机 | 12 | 台 |
| 11 | 手动灌装机 | 1.容积：≥10L 2.精度：<±1% 3.灌装范围：10～100mL | 6 | 台 |
| 12 | 自动灌装机 | 1.生产能力：20～60瓶/min 2.精度：<±0.5% 3.灌装范围：30～300ml 4.配用气量：≥0.1m/3 5.配用气压：0.4-0.9MPa | 2 | 台 |
| 13 | 实验室压粉机 | 1.压力范围：0～10吨 2.活塞行程：20mm | 2 | 台 |
| 14 | 微波消解仪 | 1.主机 1.1.工业级磁控管非脉冲变频控制系统，微波最大输出功率≥1000W。1.2.腔体为不锈钢制造的工业级谐振腔，喷涂多层特氟龙涂层，耐各种酸碱溶剂腐蚀及高温，炉腔≥5年质保。 1.3.安全防爆炉门：采用双重锁定自检系统，具有多层钢结构自弹出防爆缓冲功能。 1.4.炉腔应配备排风系统，各种反应可在通风、安全且易于观察的环境下长时间连续进行,采用腔内强制风冷/腔外自然风冷等冷却方式 2.配备主控罐温度监控系统，测温范围：≤0～350℃, 控制精度≤±0.1℃，显示精度≤±1℃ 3.压力监控系统 3.1.主控罐压力监控系统：采用压电晶体压力传感，可实现精准压力控制，控压范围：≤0~15MPa，控制精度≤±0.01MPa，显示精度≤±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低、易污染等缺陷 3.2.全罐压力监控系统：实时监控每个消解罐内压力，超压自动泄压，限压值连续可调 4.消解转子系统 4.1.单向旋转通讯系统：温压连接器和消解罐随转盘同方向同步360℃旋转，来回旋转（提供证明材料，包括但不限于彩页）。 4.2.外罐：应采用宇航复合纤维材料防爆外罐，而非PEEK或者陶瓷材料，且外罐整体喷涂特氟龙涂层，耐腐蚀、支持水洗易于清洁（提供具有外罐耐压≥20Mpa的检测报告） 4.3.内罐：应采用TFM材料，容积≥100mL 4.4.消解转子系统，最高工作温度≥250℃，最高工作压力≥5MPa（提供可在250℃、5MPa下正常运行的检测报告） 5.软件操作系统 5.1.温度、压力双重控制，可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度或是压力超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率。 5.2.可实时显示压力、温度、时间、微波功率以及工步等实验参数，可实时显示反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线，可储存≥30种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法 6.配备专用扭力扳手，消解罐可快速组装无需用手紧固，并可有效保证每个消解罐固定扭矩一致 7.配置要求 7.1.微波消解仪主机、1台 7.2.高精度铂电阻温度传感器、1套 7.3.压力监控系统、1套 7.4.消解转子系统、1套：包含可装载≥8位消解罐的消解转盘、1套，消解罐架、6套、宇航复合纤维外罐、6个、TFM内罐及罐盖、6个 7.5.辅助工具：扭力扳手、1套，配套溶样杯架、1套，专用工具包、1套 8.仪器应达到欧盟指令规定的安全要求，须提供主机CE认证书复印件；操作软件权属清晰，应提供官方认可的微波化学工作站软件产品证书和软件著作权登记证书复印件。 | 1 | 台 |
| 15 | 备注 | 1、“★”产品为核心产品。 2、提供的证明材料不限于：厂家授权书、售后服务承诺书、国家相关门出具的检测报告、产品彩页、技术白皮书、使用说明书等。 |  |  |