政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-2362/001

陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年十一月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	8

一、总则	8

1.采购人、采购代理机构及投标人	8

2.资金来源	9

3.投标费用	9

4.适用法律	9

二、招标文件	9

5.招标文件构成	9

6.招标文件的澄清与修改	10

7.投标截止时间的顺延	10

三、投标文件的编制	10

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	10

9.投标文件组成	11

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	11

11.投标报价	11

12.投标保证金	11

13.投标有效期	12

14.投标文件的制作	13

四、投标文件的递交	13

15.投标文件的密封和标记	13

16.投标截止	13

17.投标文件的接收、修改与撤回	14

五、开标及评标	14

18.开标	14

19.资格审查及组建评标委员会	15

20.投标文件符合性审查与澄清	15

21.投标偏离	16

22.投标无效	16

23.比较与评价	17

24.废标	17

25.保密要求	18

六、确定中标	18

26.中标候选人的确定原则及标准	18

27.确定中标候选人和中标人	18

28.发出中标通知书	18

29.告知招标结果	18

30.签订合同	19

31.履约保证金	19

32.预付款	19

33.招标代理服务费	19

34.政府采购信用担保	20

35.廉洁自律规定	25

36.人员回避	25

37.质疑的提出与接收	25

附件1：投标担保函	27

附件2：履约担保函格式	28

第三章  评标方法和标准	30

第四章  拟签订的合同文本	37

第五章  采购需求及要求	42

第六章  投标文件格式	42

一、资格证明文件	48

第一部分  身份证明文件	49

第二部分  资格证明文件	52

二、商务及技术文件	56

投标函	58

开标一览表	59

投标分项报价表	46

技术偏离表	62

商务条款偏离表	63

中小企业声明函（货物）	64

投标人监狱企业声明函	65

残疾人福利性单位声明函	66

符合评分标准要求的商务文件	67

投标人须知第10条要求的所有技术文件	68

投标方案或技术方案	69

业绩一览表	70

投标人须知前附表要求的其他文件	71

第一章  招标公告

陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目招标公告

###### 项目概况

陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台获取招标文件，并于2022年11月23日14:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SCZD2022-ZB-2362/001

- 项目名称：陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：2679800.00元

- 采购需求：

- 合同包1（陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目）

- 合同包预算金额：2679800.00元

- 合同包最高限价：/

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省结核病防治院临床治疗检查设备一批采购项目 | 详见采购文件 | 2679800.00 | 否 | 交货期：合同签订后60日内 |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

- 3.1 投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人直接参加开标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

- 3.2投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

- 3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

- 3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

- 3.5投标人不得存在下列情形之一：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

- （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；

- 3.6需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

时间：2022-11-2 08:00:00起至2022-11-8 18:00:00 止

地点：中招联合招标采购平台

方式：在线获取

售价：每套500元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2022-11-23  14:30:00

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层第2会议室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3  《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4  《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、网上获取招标文件（请前往“中招联合招标采购平台”进行投标人注册、备案并下载电子版招标文件。潜在投标人请在标书获取截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、标书获取操作，否则将无法保证获取电子版招标文件。登记备案获取招标文件时须在平台上传单位介绍信（原件）、身份证（复印件加盖公章），否则不予受理。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西省结核病防治院

地址：西安市长安区太乙宫

联系方式：029-85899084

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

联系地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式：

项目联系人：姜凯、程燕

电话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：陕西省结核病防治院 地 址：西安市长安区太乙宫 电 话：0029-85899084 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼 联系人：姜凯、程燕 ；电话：029-88497916 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：详见招标公告 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |  |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业 |  |
| 2.2 | 项目预算金额：2679800.00元；最高限价：/元。 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 （是、否） |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标/包 |  |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币肆万元（￥40000元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：103261567710 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份（U盘中提供一份DOC 版和PDF版的投标文件各一个）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：详见招标公告 |  |
| 18.1 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |  |
| 20.5 | 核心产品：多功能麻醉机 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 （是、否） 履约保证金金额：合同总价的 / （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 /日历日 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：无 |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法收取，由中标人支付。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见招标公告 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：无 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

- 二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

- 三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

- 1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

- 2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

- 3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

- 4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

- 四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

- 五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

- 六、本保证担保项下的权利不得转让。

- 七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

- 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

- 九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 货物10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、投标人上一年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 资格条件 | 1.投标人应授权合法的人员参加开标全过程，其中法定代表人直接参加开标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 2.投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 3.投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 4.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； |

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标保证金 | 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的 |
| 5 | 投标内容 | 投标内容出现漏项或数量与要求不符的 |

- 附表三  评审因素和指标

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）调整投标人参与评审的价格。对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 环保节能产品 | 3 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0~3分 |
| 技术部分 | 35 | 所投产品设备技术参数，完全满足采购需求，得35分：★号负偏一项扣2分；非★号负偏一项扣1分，扣完为止。 （★号项须提供相关证明材料，未提供的按负偏处理。） |
| 商务部分 | 20 | 1、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目做出合理计划及调配，保证顺利进行，视其响应程度得分。较好的得[3-5]分；一般的得[1-3）分；较差的[0-1）分。 2、生产装备先进，检测方式齐全，能够保证按期交货。按其响应程度得分。较好的得[3-5]分；一般的得[1-3）分；较差的[0-1）分。 3、提供投标产品2019年01月01日以来投标产品业绩（要求提供核心产品同类业绩：多功能麻醉机，且合同明细体现内容），投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以合同文件为依据，每提供一个计1分，满分5分。 4、根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，使其响应程度得分。较好的得[3-5]分；一般的得[2-3）分；较差的[0-2）分。 |
| 其他内容 | 12 | 1、产品安全可靠，功能齐全，性能良好，视其响应程度得分。较好的得[3-5]分；一般的得[1-3）分；较差的[0-1）分。 2、以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，按设备的性能稳定，使用效果。按其响应程度得分。较好的得[3-5]分；一般的得[1-3）分；较差的[0-1）分。 3、所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议等证明材料，确保供应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，较好得2分，一般得1分，不提供的0分。 |
| 总分 |  | 100分 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（采购人）

乙方：（成交单位名称）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成服务内容所需的全部税费。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

1.1、付款方式: 合同签订后，待全部设备安装、调试验收合格后支付合同款的90%，剩余合同款的10%贰年后支付。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由 采购人 负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交货地点：陕西省结核病防治院指定地点

2、交货期：合同签订后60日内

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后24个月。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在24小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

- 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。协商不成，可向    人民法院提起诉讼；或双方协议向    提起仲裁

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

| 项目名称 | 数量 | 设备单价（万元） | 设备总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 高流量呼吸湿化治疗仪 | 6 | 4.20 | 25.2 |
| 心电监护仪 | 6 | 2.00 | 12 |
| 宫腔检查镜 | 1 | 9.80 | 9.8 |
| 无痛采血笔 | 10 | 0.04 | 0.4 |
| 心肺复苏模拟人 | 2 | 2.00 | 4 |
| 多功能模拟人 | 1 | 2.00 | 2 |
| 氮气发生器 | 1 | 10.00 | 10 |
| 纯水仪 | 1 | 3.00 | 3 |
| 显微镜 | 4 | 3.00 | 12 |
| 荧光显微镜 | 1 | 7.50 | 7.5 |
| 血沉仪 | 2 | 3.50 | 7 |
| 血浆解冻箱 | 1 | 2.00 | 2 |
| 低温储血冰箱 | 1 | 5.00 | 5 |
| 手术无影灯 | 1 | 18.00 | 18 |
| 手术床 | 1 | 20.00 | 20 |
| 多功能麻醉机 | 1 | 45.00 | 45 |
| 多功能手术监护仪 | 1 | 18.00 | 18 |
| 除颤仪 | 1 | 5.00 | 5 |
| 中医脉诊系统 | 1 | 30.00 | 30 |
| 病历消毒柜 | 1 | 3.00 | 3 |
| 全自动粪便分析仪 | 1 | 29.00 | 29 |
| 合计 |  |  | 267.9 |

注：投标人所投设备单价不得超过以上预算价，否则按无效文件处理。

1、高流量呼吸湿化治疗仪参数

- 1、适用人群：成人、小儿。

- 2、≧4.3英寸触摸显示屏，支持触摸、飞梭双重操作，简便快捷。（需提供证明文件）

- 3、流量设置范围不小于：2～80L/Min。（需提供注册检验报告证明）

- 4、内置电子空氧混合系统，氧浓度设置和监测范围：21%～100%，测量精度：设定值的±3%。

- 5、采用高性能涡轮驱动，无需压缩空气源。

- 6、温度设置范围：儿童模式：34℃，成人模式：31℃-37℃（七档调节）。（需提供注册检验报告证明）

- ★7、支持血氧饱和度监测，可选Masimo、Nellcor血氧，便于评估高流量氧疗的治疗效果，方便医生实时优化治疗方案。血流灌注指数PI测量范围：0.02%-20%。（需提供注册检验报告证明）

- 8、具有待机界面、通气界面、配置界面三种不同的显示界面。

- 9、具有快氧通气功能，快速提升氧浓度，提高患者氧储备，便于吸痰、纤支镜、插管等护理操作。（需提供注册检验报告证明）

- 10、具有计时功能。具有过滤棉更换提示和更换过滤棉剩余时间显示功能。

- 11、可选配辅助流量计，辅助氧流量输出范围：0～30L/Min；

- 12、可选配内置锂离子电池，满足转运供电需求。（需提供注册检验报告证明）

- ★13、可存储不少于160小时趋势图/趋势表数据回顾，2000条日志记录信息。（需提供证明文件）

- 14、可配轻质、紧凑的医用推车，便于院内转运。

- 15、产品使用寿命不少于10年。（需提供证明文件）

# 2、心电监护仪参数

- 1、便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 2、可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

- 3、心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

- 4、仪器重量≤3.0kg。

- 5、≥12寸彩色TFT显示屏，分辨率800*600，触摸屏。

- 6、具有双报警灯设计，独立的生理报警灯和技术报警灯，方便临床观察。

- 7、★屏幕亮度10-100级调节。

- 8、★支持中文手写输入。

- 9、心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 10、具有ECG全屏级联。

- 11、★心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

- 12、具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 13、血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- 14、可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

- 15、具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- 16、NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- 17、NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- 18、IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件）

- 19、IBP监护可测量10余种压力项目。

- 20、呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

- 21、具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

- 22、具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 23、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- 24、支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

- 25、防液等级:IPXI。

- 26、监护仪使用寿命10年；

- 27、支持连接同品牌中央监护系统。

3、宫腔检查镜参数

- 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- 采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 独特进水和出水通道，可以持续循环灌流；

- 操作器外径小，易于插入；

- 直管内窥镜使医生更便于控制内窥镜的方向

- 患者可免扩宫，缩短手术时间；

9.插入部外径：  16Fr

10.工 作 长度：  ≥180mm

11.镜 体 外径：  Ø3mm

12.视  场  角：  55°

13.分  辨  率：  7Lp/mm

14.放 大 倍率：  1.5X

15.景      深：  1-70mm

16.目镜罩外径：  Ø32mm

17.光缆接头外径：Ø10mm

18.手术器械：硬性5Fr

19.光缆：可与WOLF、STORZ光源连接

20.宫腔镜与医用电器互连使用的安全要求符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

- 4、无痛采血笔参数

1、未按压状态长度：16.8cm±5%；

2、按压待机长度：14cm±5%；

3、后盖按压力度：≤3.5kg；

4、弹针驱动力：≥4N；

5、.弹针弹簧设定弹力：≥2N；

6、瞬间负压强度：≥36Kpa；

7、密封状态负压维持：每秒下降≤0.5Kpa；

★8、有无瞬间负压泄放结构：有；

9、设定扎针深度：0.1-1.5mm；

10、设定扎针深度可调档位：12档/16档；

11、设定扎针深度调整每档深度：0.1mm/0.08mm；

12、采血笔净重：65g±5%；

★13、有无最大扎针深度限制：有；

5、心肺复苏训练模拟人参数

★1、模拟人上肢关节可自由活动。

★2、模拟人与平板电脑无线连接。

★3、可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、呼吸检查、清除异物五个操作(内置传感器)。

4、采用8英寸触摸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。

5、 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

6、模拟生命体征：

1).初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。

2).抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常大小，恢复对光反射，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动可由控制器按钮开启或关闭， 开启或抢救成功状态下，光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。

3).液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。

7、可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

五种操作模式：

方式一：控制器训练模式，可进行按压和吹气训练。

方式二：语音提示训练模式，该模型内置语音：对错误操作全程语音提示，包括按压位置错误、按压深度错误、吹气量错误、吹气速度过快、气道未开放等的提醒。可开启和关闭语音，调节音量。在正确操作时，无语音提示。

方式三：考核模式，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

方式四：实战模式，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。

方式五：竞赛模式，根据《美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准》以及红十字会心肺复苏考核标准设置。

1、 从第一次按压开始计时，以5个循环为系统评判周期，一周期最长时间不超过155秒。

2、 全程无提醒，系统自动根据心肺复苏考核标准进行评判，如未抢救成功，自动进入下一评判周期，直至抢救成功。模拟真实心肺复苏抢救。

3、可自行设定操作正确率。

4、 可自行设定操作时间，以秒为单位。

5、 操作频率：2015标准为至少100-200次/分，也可自行设定数值。

6、电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。（可选加装锂电池，适用于无外接电源的情况下直接使用。）

打印功能：

1、操作结束后打印操作过程。

2、 成绩单内容包括：意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、操作频率、按压与吹气比例、循环次数、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。

标准配置：

1、高级复苏全身人体模型一具；

2、 高级触摸屏一台；

3、豪华手拉推式人体硬塑箱一只；

4、复苏操作垫一条；

5、 电源适配器一根；

6、数据线一根；

7、屏障面膜(50张/盒)一盒；

8、可换肺囊装置四套；

9、可换面皮一只；

10、热敏打印纸二卷；

11、 产品保修卡、合格证、使用说明书、急救操作手册、光盘一套；

备注：笔记本电脑（选配）

- 6、多功能模拟人参数

1、模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转。

2、褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期；浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等。

3、血压测量操作训练；

4、 颈动脉模拟搏动；

5、 清洗梳理头发、洗脸；

6、 眼耳清洗滴药；

7、 口腔护理、假牙护理；

8、 口鼻气管插管；

9、 气管切开护理；

10、 吸痰法；

11、 氧气吸入法；

12、 口鼻饲法；

13、 洗胃法；

14、 胸腔解剖重要器官结构；

15、 手臂静脉穿刺、注射、输液（血）；

17、 三角肌皮下注射；

18、 股外侧肌注射；

19、胸腔、腹腔、肝腔、骨髓、腰椎穿刺；

20、 灌肠法；

21、 女性导尿术；

22、 男性导尿术；

23、 女性膀胱冲洗；

24、 男性膀胱冲洗；

25、 造瘘引流术；

26、 臀部肌肉注射；

27、 整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法；

28、 四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动；

29、 创伤评估与护理：消毒、清洗、换药、止血、包扎；

30、 胸壁切开缝合伤口；

31、 大腿外伤切开缝合伤口；

32、 大腿皮肤裂伤；

33、大腿感染性溃疡；

34、 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮；

35、 上臂截肢伤口；

36、小腿截肢伤口；

7、氮气发生器参数

- 1、氮气流量：30L/min 纯度99%

- 2、气体输出接口：6MM 快插软管

- 3、输出压力≥0.5MPa

- 4、氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便

- 5、维修质保：整机保修2年，终身维护。

- 6、进口膜，膜分离，纯度高，使用寿命长，无耗材更换

- 7、内置除水分离器，确保吸附剂的使用寿命长

- 8、三级过滤系统，颗 粒<0.01~0.003mg/m³，确保机器产气连续性

- 9、氮气纯度显示，可清晰观察机器产氮气的纯度，精度高

- 10、内置压缩机，且采用悬空隔音系统，噪音小

- 11、双重压力值可调系统，操作简单方便

| 出气量 | 30L/min |
| --- | --- |
| 纯度值 | 99% |
| 压力值 | 0-0.6mpa |
| 过滤系统 | 三级 |
| 总功率 | 3200W |
| 工作电压 | 220V 50HZ |
| 外形尺寸 | ≥500*600*1300mm |

8、纯水仪参数

1、设备名称：超纯水处理系统

2、用途： 适用于基础实验、配置常备溶液、微生物实验、常规理化分析。

3、产水量：20L/h/套（25℃）温度每降低1℃，产水量约下降3%

4、水利用率 ≥60%

5、离子截留率 99%,有机物截留率(MW＞200 Dalton) > 99% 细菌和颗粒去除率＞99%;颗粒（＞0.1um）＜1个/ml 微生物＜1cfu/ml  TOC＜10ppb

6、运行噪声：52±5dB

7、产水水质电阻率:14-18MΩ.cm（25℃）

8、设备主要技术要求/标准性能

8.1、采用微电脑全自动运行控制，自动液位保护，自动压力控制，无需专人看管。

8.2、预处理系统采用两级预处理柱过滤，有效去除水中颗粒、余氯和有机物，更换简单方便。

8.3、反渗透主机部分设计有自动冲洗功能，通过脉动水流冲洗，能有效防止膜表面结垢，延长膜的使用寿命。采用快插方式连接，更换简单方便，大大节约了您的时间。

8.4、设备配备高精度电导率，具有温度补偿特性，能精确的显示产水水质，提示耗材更换信息。抗震型压力仪表，准确显示设备的工作压力。LED指示灯，分别指示设备处于的各种工作状态，方便判断设备是否处于正常的工作状态。

8.5、超纯化柱内部装填核级精混树脂，交换能力强，产水水质达到I级实验室用水要求。同时，可抛弃一体式结构，更换非常方便。

★8.6、主机采用一体化设计，结构紧凑，占地面积小，可以灵活的安装在试验操作台上，地面上。

9、储存系统:用户可以根据需要灵活选择压力式或者开放式水箱，开放式水箱采用卫生级PE材质，全吹塑制造、内表面光滑整洁、不透明对水质无污染。压力式水箱采用密封压力容器，满足用水需要的压力和流量。

★10、终端配置进口复合滤膜终端微滤器，0.22um的过滤孔径能有效滤除细菌、热源及小颗粒物质，保证用水水质。

11 、双波长紫外线杀菌器，通过照射能有效破坏微生物的DNA分子结构，同时能将纯水中微量的有机物迅速氧化成CO2,达到降低TOC的目的。

12、电源要求：单相AC220V±10%,50Hz；功率75w,环境要求：适应于环境温度+5℃-+30℃之间，相对湿度≤80%。

13、水位传感器采用304不锈钢材质，灵敏度高，内部微动开关动作10000次无故障。

★14、系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；反渗透膜自动冲洗，开机、关机自动大流量冲洗，排出淤积水，同时运行中自动检测工作状况，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。

15、公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证和欧盟CE认证，取得了AAA信用等级证书。

16、公司通过了国家高新技术企业认证，并取得了相关涉水卫生批件许可。

9、显微镜参数

1、放大倍数：40X-1000X。

2、光学系统：无限远色差校正光学系统。

3、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。目镜放大率差≤±0.5%（以产品注册检验报告数据为准）。

★4、观察筒：铰链式三目观察筒，30°倾斜，视度可调，±5屈光度；固定式分光比，R:T=8:2。瞳距调节范围50-75mm。铰链组可360°旋转，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。

★5、物镜转换器：内倾式内定位5孔数字编码型物镜转换器，能自动记忆每个物镜的倍数与照明亮度值，物镜切换时，系统照明亮度自动调整，匹配每个物镜达到最舒适照明，取代传统显微镜更换物镜后，需要手动调节光源亮度。

6、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，拨环式调节圈（非拨杆式），密封性能更好。带主要倍率标识，带暗场、相差附件接口。

7、载物台：机械移动平台，低手位X、Y方向同轴调节，面积≤165*150mm。X方向采用线轨传动，X方向无齿条突出。移动范围≥76mmX50mm；片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。

8、调焦机构：粗微调同轴，带松紧调剂装置和可调式平台上限位装置。微调机构空回小于0.002mm（以产品注册检验报告数据为准）。

★9、物镜：无限远平场消色差物镜: Plan 4X/0.1，10X/NA≥0.25/WD≥12.1mm， 40X/NA≥0.65/WD≥0.36mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。

10、系统齐焦：由10X物镜换10X以上干燥系物镜，齐焦偏差≤±0.018（以产品注册检验报告数据为准）； 由40X干燥系物镜换到100X油镜时，齐焦偏差≤±0.008（以产品注册检验报告数据为准）。

11、左右系统一致性:左右光路放大率差≤±1%（以产品注册检验报告数据为准），左右光路明暗差≤5.5%（以产品注册检验报告数据为准），左右视场中心偏差≤0.05mm（以产品注册检验报告数据为准）。

★12、照明系统：宽电压输入，3W大功率高亮度LED，带色温调节装置和液晶显示窗口，可同时显示当前物镜倍率、照明色温、光源亮度（需提供实物照片证明），色温调节范围：3000K-5500K（黄光-白光可连续调节）。带亮度记忆功能。

13、系统温差：长时间工作后，显微镜光源部位温度与空气温度偏差≤5摄氏度（以产品注册检验报告数据为准）。

★14、产品具有医疗资质及检验报告,国际CE电器安全认证，ISO9001、ISO14001、ISO13485国际认证。所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）的要求，提供第三方出具的证明材料（复印件加盖生产企业公章）

- 10、荧光显微镜参数

一、技术指标：

- 光学系统：中国品牌、无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现

- 多种功能，拓展应用空间。

2、镜体：Y 型镜体，底座与立臂为一体式结构，镜架上设计有工具存放装置（便于存放工具，触手可及），镜架后侧设计有安全提手，方便移动显微镜。

3、观察筒：三目观察镜筒，30°倾斜，360°旋转。瞳距调节范围：54mm~75mm。两档分光比, 100:0或50:50。视度调节 ±5屈光度

★4、目镜：PL10X/22mm

5、物镜转换器：内定位内倾式五孔转换器。

★6、物镜：平场半复消色差荧光物镜： 10X/N.A.0.3，20X/N.A.0.5、40X/N.A.0.75（S）、100X/N.A.1.28（S,O）

7、调焦机构：采用三角导轨，粗调范围：30mm，微调精度：0.002mm，粗调带松紧调节，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置。

★8、载物台：采用双向线轨传动机构，避免传统平台的横向导轨突出所带来的安全隐患，并在双向行程末端起到过载保护作用，平台面积：150X162mm,移动范围：76X50mm。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。

9、聚光镜：摇出式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏。

10、照明系统：远心柯拉照明，带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。6V30W卤素灯，预定中心，亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计，高电压与低电压分开控制，有效延长和保护灯泡的使用寿命。

★11、荧光装置：专业级四通道LED落射荧光照装置，使用时无需预热及冷却，满足短时间内反复开关使用，两组荧光滤色片组（呼吸、免疫、结核荧光检测），分别为B ：EX480/30,DI505DC,EM535/40 ；B2:

★13、具有医疗资质,通过国际CE电器安全认证。通过ISO9001、ISO14001、ISO13485国际认证。所采用零部件和生产过程，需对有害物质过程管理进行严格控制，符合中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）的要求，提供第三方出具的证明材料。

二、质控检测指标（以省级以上检测机构出具产品检测报告内容为准，检测报告信息现场鉴定）。

2.1、10X物镜成像清晰圆直径≥17.2mm、40X物镜成像清晰圆直径≥18.0mm、100X物镜成像清晰圆直径≥17.8mm

2.2、物镜齐焦：10→40X，不超过±0.010mm，40→100X，不超过±0.005mm。

2.3、转换器定位稳定性≤0.004mm

2.4、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±0.87%、显微镜目镜放大率准确度不超过±0.58%

2.5、双目系统左右视场中心偏差上下≤0.05mm，左右内侧≤0.04mm。

2.6、零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.06mm。

- 11、（1）血沉仪参数 壹台

1、采用≥7寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能；

2、样品位（孔）：60

3、 血沉测试速度（Ts/h）:120

4、压积测试速度（Ts/h）:9000

5、具有压积独立测量功能；

6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；

7、具有动态血沉曲线显示打印功能；

8、 具有自动换算血沉方程k值；

9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；

10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能；

11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。

12、测试结果存储不少于1000个（存储容量16G）；

13、具有液面跟踪扫描功能；

14、具有标本异常，自动识别提示功能；

15、具有断电后数据保存功能；

16、条码扫描功能(选配)；

17、 配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。

- （2）血沉仪参数 壹台

1、采用7寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能；

2、样品位（孔）：≥100

3、 血沉测试速度（Ts/h）:200

4、压积测试速度（Ts/h）:15000

5、具有压积独立测量功能；

6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；

7、具有动态血沉曲线显示打印功能；

8、 具有自动换算血沉方程k值；

9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；

10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能；

11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。

12、测试结果存储不少于1000个（存储容量16G）；

13、具有液面跟踪扫描功能；

14、具有标本异常，自动识别提示功能；

15、具有断电后数据保存功能；

16、条码扫描功能(选配)；

17、 配有RS-232和USB接口，肯有数据转输功能。

- 12、血液解冻箱参数

- 1、存水量：≥55kg

- 2、循环能力：≥35kg/min

- 3、控温范围：室温～60℃

- 4、控温精度：±0.1℃

- 5、加热功率：2000W

- 6、化浆量：≥12袋/次

- 7、解冻时间：≤15min

- 8、输入电压：220V

- 9、工作类别：可追溯

- ★10、解冻腔体：可分解

- ★11、采用高清IPS电容触摸液晶显示屏，分辨率高，操作灵敏。

- ★12、智能化管理实时显示温度/时间的变化曲线。

- ★13、溯源系统:能实时记录存储融浆过程的温度数据，可设置医院名称、操作人员编号，精准保存操作记录。

- 14、可连接移动存储设备，储存空间大，实现数据终身可查询，便于做质控管理。

- 15、具有多种解冻模式，可设置常规解冻、快速解冻、连续解冻以适应不同容量冰冻血浆、血小板和血液制品的解冻复温。

- ★16、可分解式水箱，能定期对设备内箱进行深度清理消毒，避免细菌滋生，保护融浆安全

- 17、双路温控系统、超温自动断电报警功能，更加安全、可靠。

- 18、配备双循环系统，确保融化过程中温度更加恒定，有效杜绝纤维蛋白析出，保护血浆有效成分。

- 19、可实现待机自动补水、一键清洗功能。具有温度和水位保护功能。

- 20、采用进口不锈钢屏蔽式增压水泵，无噪音，静音运转。

- 21、具有上排水功能，工作室无需地漏。

- 22、解冻完成自动控干血袋，减少浸泡时间。

- 23、设备还可以用于对血小板、血液细胞、医疗冰冻制品、麻醉剂和药品的复温加热。

- 13、低温储血冰箱参数

1、样式：立式；

2、有效容积：≥350L；

3、外部尺寸（宽×深×高）：≥760x830x1850mm；

4、内部尺寸（宽×深×高）：≥536x546x593mm*2；

5、毛、净重：≥140/120kg；

6、门体介绍：具有两个上下独立高密度聚氨酯发泡门体，每个门体双层门封条，有效阻止冷量流失，存取物品温度回升小；

7、箱体外部材质：喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

8、内胆材质：喷涂钢板，耐酸碱腐蚀，易清洁，储存更安全；

9、抽屉数量：配备12个耐低温抽屉；

10、保温材料及厚度：整体采用高密度聚氨酯发泡箱体；

★11、产品采用上下独立双间室设计，温度互不影响；

12、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用 ；

★13、耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，空载耗电量不高于2.5kW·h/24h；

14、噪音值：整体设备噪音值不高于55dB(A)（声功率）；

★15、传感器数量：配备不低于4个温度传感器；

★16、温度设置范围：上下两个间室可以分别设定不同温度，温度设置范围-20℃～-40℃；

17、温度设置精度：温度设置精度0.1℃；

★18、显示控制器：产品采用7英寸液晶电容触摸屏，操作便利，可自由设定温度，显示系统运行状态包括箱内温度、设定温度、电压、环境温度、报警记录、时间、温度曲线、压缩机运行状态等参数信息；

★19、制冷系统：产品采用进口品牌变频压缩机以及环保碳氢制冷剂保证产品性能优异；

★20、温度均匀度：采用最新制冷循环，确保温度均匀性更优，整体均匀度不高于2.2℃；

21、强制散热系统：配备国际知名品牌冷凝风机，增强制冷性能；

22、采用铜管蒸发器进行制冷同时采用翅片式冷凝器进行散热，保证产品制冷性能优异；

23、降温时间：25℃环境下，空载从室温降低至特性点温度时间不高于204min；

★24、七重报警功能：传感器故障报警，超温报警，后备电池低电量报警，开门报警，断电报警、，环温超标报警，电压超标报警；

25、三种报警方式：声音蜂鸣，灯光闪烁，远程报警（需另接选配报警设备）；

26、四重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，高低电压异常补偿保护；

27、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性；

★28、手防撞设计，拉手具有防撞设计专利，开启后不会随意晃动，避免拉手旋转撞击碰伤；

28、温控器有密码保护功能，防止随意调整关键运行参数；

★29、测试孔：标配两个测试孔；

30、温度数据记录：标配USB模块 ，同步记录箱内温度数据；

- 14、手术无影灯参数

- 1、采用医用级LED冷光源，母灯灯珠数量≥36个，子灯灯珠数量≥30个。

- ★2、 手术灯灯珠采用LED的串联连接，连接线更为整洁，维护更为方便，能够降低电磁干扰辐射，使手术灯的性能更佳。

- 3、灯壳外罩采用铝合金材质，宜于散热，表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

- 4、采用液晶触控面板，位于灯盘转轴处，角度可调60°，便于医生操作观察，具有普通照明、明亮照明、腔镜照明，可选配同步模式和自动模式等五种模式。

- 5、具有自定义临床模式，科室可根据临床使用习惯自定义保存3个不同照明参数，一键切换。

- 6、采用圆形旋转平衡臂悬挂系统，六组关节联动、移动轻巧、定位稳定，340度的全方位设计，可满足手术中不同高度和角度的需要。

- ★7、具有照度稳定技术，调节光斑大小时，照度会自动补偿，保持中心照度恒定不变。

- 8、无菌手柄设计，采用PPSU材料，耐受高温高压蒸汽灭菌≥134℃，且便于安装拆卸，清洁消毒，同时手柄具有照度调节功能，通过顺时针/逆时针旋转可改变照度大小。

- 9、采用DC调光技术，直接控制灯珠电流大小来实现照度调节，不对光源进行PWM调光，避免低频频闪给医护人员带来视觉疲劳和不适，同时消除摄像时的水波纹。

- 10、手术灯移动轻巧便捷，子母灯上下移动作用力不大于40N，水平位移作用力不大于20N。

- 11、可配置智能阴影管理系统，开启后，单遮挡无影率实测值≥92%。

- ★12、显色指数Ra≥98，确保光源能最真实的还原创面的实际面貌。

- 13、光斑十档可调：最小光斑≤180mm，最大光斑≥300mm。

- 14、照度达到中心照度的50%区域的光斑分布直径为光斑直径的50%以上，即d50/d10≥50%。

- ★15、照明深度≥1500mm，能很好的为深腔手术提供照明。

- 16、辐照度Ee和照度Ec的比值应不超过3.55±10%  mW/（m2·lux）。

- 17、照度十档可调：母灯40000-160000lux/子灯40000-130000lux。

- 18、深腔照明率100%。

- 19、LED手术无影灯通过ISO13485、ISO14001、ISO27001、ISO45001、CE认证。

- 15、手术床参数

- ★1、采用精密微电机，电动液压手术床。满足外科、妇科、泌尿科、骨科、脑外科、整形科、耳鼻喉科等手术需求。

- 2、床台尺寸：2155×540mm

- 3、床体升降范围：980-680mm

- 4、床体纵向平移≥ 320mm

- 5、纵转（头低脚高/头高脚低）：≥30°/30°

- 6、侧倾（左/右）≥20°/20°

- 7、头板上倾≥60°；头板下倾≥90°

- 8、上背板倾斜（上/下）≥75°/45°

- 9、下背板倾斜（上/下）≥80°/45°

- 10、腿板倾斜（上/下）≥35°/90°

- 11、腿板朝外侧转动：0°～90°

- 12、手术床主体额定负载≥250kg

- ★13、具有一键屈曲，一键反屈曲，一键复位。

- 14、床体支持移动和制动两种运行状态，电子制动，制动力不低于200N

- 15、具有紧急情况一脚急停开关功能。

- 16、模块化床体采用五段式床身设计（头板、上背板、下背板、臀板、腿板五部分组成），上背板与床设计一体，支持拓展背板，可满足不同身高的患者使用需求。

- ★17、 腰桥采用上下背板式设计，为临床脊柱、肾脏手术提供更多的体位调节方案。

- 模块化床体支持头腿互换反向模式，要求床面可透射部分长度增加到

- 518*540mm,满足 3D 及骨科导航系统 360 º的 X 光拍射需求。

- 19、台板采用透光能投射X光射线板材,满足 3D 及骨科导航系统 360 º的 X 光拍射需求。

- 20、采用记忆减压床垫设计，软硬度适中，减少长时间手术，患者产生压疮风险。

- ★21、具有两套独立电子操作系统，一套为有线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板），两套系统独立运行，确保手术床在线控发生故障时仍能可靠地运行，具有信息化接口，可支持墙控、数字化远程控制等辅助方式。

- 22、具备线缆管理器功能，能收纳监护仪导联线与麻醉机通气管路。

- 23、内置电池容量≥15Ah，能支持38台以上的手术使用。

- 24、配置有麻醉屏架、搁臂板、腿板、足板、脑外、妇产科、骨科及胸腹外科等所有配套件，装卸应方便、锁止固定架应不会松动。

- 16、多功能麻醉机参数

- ★1、≧15英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

- 2、主机机身正面具备≧3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测。

- 3、氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

- 4、具备氧气，笑气，空气电子流量计，触屏操作，快速直观，调节范围：0-15L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。

- ★5、 具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100%

- 6、并配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，也能正常使用流量计。

- 7、通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC、PSVPro、SIMV-PRVC、手动。

- 8、控制通气模式下：

- 8.1   VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

- 8.2  PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。

- 8.3  吸呼比设定范围：4:1～1:10。

- 8.4  吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

- 9、同步和支持通气模式下：

- 9.1  触发窗设定范围：5%～90%

- 9.2  吸气时间设定范围：0.2～0.5s

- 9.3  吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

- 9.4  支持压力设定范围：3～60 cmH2O

- 10、重点参数监测范围：

- 10.1  分钟通气量监测范围：0～100L/min

- 10.2  吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml

- 10.3  顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O

- 10.4  气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L)

- 11、其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比、，可选配：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

- ★12、呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。

- 13、压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

- 14、呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

- 15、一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

- 16、有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

- 17、具有辅助氧空供氧功能，可提供非纯氧供氧。氧浓度可调节。

- 18、智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

- 19、回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

- ★20、回路泄漏量不应超过65ml/min。

- 21、进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。

- 22、使用期间无需返厂，可软件选择驱动气体为氧气或空气。

- 23、具有内置式负压排痰装置，可通过氧气气源产生负压系列进行吸痰。具有关、满压、手动调节三档可调。

- 24、报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

17、多功能手术监护仪参数

- 外观设计

1.1 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；

1.2 ≥15.6英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1920*1080像素；

1.3 主机具有4+1插件槽，可支持连接模块插件箱能最多扩展≥8个插件参数模块。

1.4 具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能；

1.5 具有触摸操作，软键盘可支持中文手写、拼音、英文3种输入法；

1.6 具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池；

1.7 具备通信网络接口，网络接口为千兆网络接口；

二、监测参数

2.1 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；

2.2 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

★2.3 具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV，系统噪声≤25 μv；

★2.4 心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db；

2.5 可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿；

2.6 具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

2.7 ≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；

★2.8 具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，测量范围-2.5mV——+2.5mV;

2.9 具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200-800ms；

★2.10 具有心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；

2.11 可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）；

2.12 血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；

2.13 NIBP测量范围：

成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；

新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

2.14 血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

2.15 具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

2.16 具有双通道体温监测，应支持CY和YSI两种提问探头类型；

2.17有创血压：

- a.支持8通道有创血压测量，各通道具有压力校零功能；

- b.压力测量范围-50——370mmHg；

c.可测量压力：ART、PA、CVP、RAP、LAP、ICP、AO、UAP、BAP、FAP、UBP、LV、IAP、CPP等；

d.具有PPV和SPV测量功能；

e.具有PAWP测量功能；

2.18.呼吸末二氧化碳：可选科曼主流/旁流监测模块、MASIMO主流IRMA™/旁流ISA™型监测模块、伟康主流CAPNOSTAT™/旁流LoFlo™监测模块

a.测量方式：旁流式或主流式。

b.测量参数：呼吸率、呼末二氧化碳浓度（EtCO2）、吸入二氧化碳浓度（InsCO2）。

c.旁流采样率：≤50ml/min（微流）

d.适用于成人到新生儿全年龄段病人，不需脱水瓶

e.主流：测量范围：0mmHg～190mmHg(at760mmHg)，旁流：测量范围：0mmHg～190mmHg (at760mmHg)

f.分辨率：1mmHg

g.awRR测量范围：0rpm～150rpm，awRR 测量精度：±1rpm

2.19麻醉深度BIS：1.采用美国柯惠（Covidien）BISx2(双频谱指数Bispectral Index)监测麻醉深度。

a.显示一道EEG脑电波形

b.麻醉深度测量范围：

脑电双频指数（BIS）：0 - 100

肌电活动（EMG）：0 - 100 dB

信号质量指数(SQI)：0 - 100%

抑制比(SR)：0 - 100%

噪音（脑电图波形）：< 0.3 μV RMS（0.25 Hz - 50 Hz）

EEG带宽：0.25 Hz - 100 Hz

频谱边缘频率(SEF)   0.5 - 30.0 Hz

总功率   40 - 100 dB

爆发计数   0 - 30

三、软件功能

3.1 具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；

3.2 用户可随意调节界面布局波形和参数功能；

3.3 支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

3.4 计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

3.5 可支持≥160小时趋势图/表、≥2000组报警事件、≥48小时全息波形、≥48小时心律失常数据的存储和回顾

3.6 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息

3.7 记录仪实时记录事件：8s、16s、32s、连续可供选择；

18、除颤仪参数

- 1、具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可

- 选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体

- 内除颤附件包。

- ★2、 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量

- 选择最小为1J，最大为360J。

- 3、支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 4、除颤充电迅速，充电至200J<5s，充电至360J<8s。

- ★5、具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。

- 6、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 7、病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- ★8、监护功能：可选配升级12导ECG、SpO2、体温、NIBP、旁流EtCO2监测功能。具有≥26种心律失常分析。

- ★9、标配1块电池可支持360J除颤210次以上，可选配两块锂电池支持360J除颤420次以上。电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 10、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- ★11、彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率800×600，最多可显示5通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 12、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 13、主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 14、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 15、符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

- 19、中医脉诊系统参数

- 一、功能特点

  - 可进行舌（面）象检测，体质辨识分析，智能AI问诊。

- 1.2、腕式智能三部测脉

★1.3、移动终端实时在线互动系统

★1.4、具备远程会诊系统平台

★1.5、具备中医大数据库管理系统

★1.6、整台仪器各诊可单独使用自动出检测报告

1.7、仪器可推动，移动和操作方便

1.8、与检查者采集及交互符合人体工程学

二、技术参数：

1、舌（面）诊采集单元:

1.1、舌象单元：可对以下11种舌型；10种苔质；9种舌态；9种苔色；8种舌色进行分析。

1.2、面象单元：可对以下6种面色；5种耳鼻形态；7种面态；6种面形；7种面部特征进行分析；

1.3、光源要求：LED光源，高频无闪烁；

1.4、照射要求：漫反射，无高光点，无阴影；

1.5、环境要求：暗箱采集，无外界干扰，

1.6、显色指数：Ra≥85；色温指数：4500K≤Tc≤7000K范围内，照强度：3600Lux±10%

1.7、设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度应不超过350W/m2。

1.8、紫外辐射照度设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度应不超过0.008W/m2。

1.9、工业相机：500万CCD；分辨率2000万；焦距35mm的镜头；具备远程控制功能；性能稳定,连续工作时间长,可在较差的环境下使用；高速快门,可拍运动体清晰分辨；帧率高，每秒可拍摄十幅到几百幅图片；输出裸数据光谱范围宽,可进行高质量的图像处理算法。

1.10、设计要点：符合人体工程学的采集口，贴合面部，无外部光线透入，同时可便于拆卸消毒。

★1.11 、消毒要求：配有紫外线消毒灯管。可以避免由患者唾液滴落可能引起的交叉感染。

1.12、 UI功能界面：包含初诊，复诊，查询；

★1.13、具有“舌象仪”外观设计专利证书；具有“一种远程无线人体舌象信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。

★1.14、彩色还原成像装置应能对色彩准确还原，是标准色卡上色彩得到重现，各色在CIE LAB4、色空间的色差不得超过20。相对畸变不得超过±5%。

★1.15、结构要求工作时应有防护措施避免患者眼睛接受来自光源的辐射，防护措施应充分考虑对不同年龄阶段患者眼睛的防护。工作时要求患者口鼻部位同时探入采集箱的设备应具有通风功能。

2、脉诊采集单元：

2.1、最大伸出长度加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.2、 外加力学量的准确性设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.3、脉压准确性脉压采集范围为为4g～14g，显示值的最大允许误差为±10%。

★2.4、脉率准确性脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。

2.5、 传感器有效几何尺寸传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.6、支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。

2.7、采用96颗微型传感点阵，实现超高精度的脉诊数据量化；

2.8、采用嵌入式软件算法控制机械结构的精密运动，进行精准多层次加压，充分还原中医脉诊中的“寸口诊法”。

2.9、同时对指尖压力大小，反馈力度大小，模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。

★2.10、首创构建中医脉诊3D模型，多维度表达中医脉象特征，实现测量过程及测量结果的3D可视化展示；

★2.11、报告可进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。

★2.12、具有“脉波采集装置”和“一种远程无线人体脉象信息采集系统”实用新型专利证书。需提供对应功能的软件著作权。

3、中医体质辨识问诊采集单元：

3.1、可以对中医九大体质做辨识判定。

3.2、对28种具体体质分型进行判断。

3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

3.4、中医体质检测结果综合说明，包含体质特征，体质成因，形体特征，心里特征，发病倾向，常见表现，重点人群，对外界环境适应能力，日常表现等常规提示。

3.5、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

- 20、病历消毒柜参数

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制 冷 剂：无氟制冷剂

噪    音：42dB(a)

功    率：120W

电    源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100℃

外形尺寸：（宽×深×高）：595×570×865mm

有效容积：150L

重    量：64kg

温度显示：LCD数字式

外门锁扣：有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。

3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。

6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。

7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

8、 此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

9、箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

21、全自动粪便分析仪参数

1、工作原理：利用人工智能机器视觉技术，对粪便颜色、性状，化学、免疫学项目及有形成分进行检测，对检测结果进行自动分析与识别。

2、检测项目：

2.1、理学指标：自动识别颜色、性状等；

2.2、有形成分：显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分；                             2.3、粪便隐血：支持血红蛋白免疫法、转铁蛋白免疫法、血红蛋白-转铁蛋白免疫双联法及血红蛋白化-免双联法；                                                                   2.4、其他项目：轮状病毒、腺病毒、幽门螺杆菌、钙卫蛋白、乳铁蛋白等。

3、送样装置：轨道式送样，可批处理50个标本。

4、粪便标本采集器：取样勺多触点设计，便于采集到病理成分；全密封设计，杯盖外覆铝箔膜，可气动传输，内覆“十字”硅胶膜，防止粪便悬液外渗，确保标本在检测前、检测中及检测后全程密闭，降低生物感染风险。

★5、标本前处理：自动完成样本稀释、搅拌混匀，采用智能搅拌控制系统，根据标本性状实时监控搅拌效果，自动调整搅拌时间与力度，对标本进行个性化前处理，确保病理成分充分释放且细胞形态不被破坏（提供发明专利证书）。

6.病理成分富集：动态滤网设计，避免网孔堵塞，通过两侧分布的大、小孔径滤网，对病理成分主动捕捞，可有效过滤食物残渣并对病理成分（尤其是虫卵）富集（提供发明专利证书）。

7、闭盖取样：闭盖穿刺取样，避免开盖产生气溶胶造成的人员感染，保证生物安全性。

8、智能视域调节：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度。

9、智能捕捉：根据病理成分的大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型，选择性抓取病理成分，保证检出率。

★10、智能采图：利用高速显微镜结合高速摄像，应用多层次自动聚焦技术，对标本分层进行拍照和采集目标特征参数，防止有形成分漏检（提供发明专利证书）。

★11.智能识别：运用Hough变换的检测和识别方法，基于上千家用户的海量数据库持续训练，通过自主学习、深度学习，精准识别红细胞、白细胞、真菌、淀粉颗粒、虫卵等病理成分（提供发明专利证书）。

12、集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核。

13、图像像素：500万高清像素，确保图片清晰。

★14、检测卡装载：采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载，即插即用，无需人工装载，可不停机连续加载（提供相关专利证书）。

★15、检测项目组合：化学及免疫学检测项目可自由任选组合，支持单联卡和双联卡，一次可检测1-10个不同项目（提供发明专利证书）。

★16、计数板：采用高精度密封式一次性计数板，确保仪器吸取的粪便悬液锁定在密闭模块中，避免废液直接暴露在空气中，还可防止标本间的交叉污染，避免管路或计数池堵塞引起的设备故障，保证仪器稳定性和生物安全性（提供相关专利证书）。

17、计数板排队沉淀：一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度及综合检测速度。

★18、检测卡孵育：≥105个检测卡孵育位，确保检测卡孵育时间充分，结果准确。

19、急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测。

★20、质控功能：具备原厂配套的通过CFDA认证的粪便有形成分质控物（包括阴性、灵敏度及精密度三种）和粪便隐血、转铁蛋白质控品（分别含正常值、低值、中值及高值四个浓度），保证检验质量（提供注册证）。

21、报告方式：提供综合理学、化学、免疫学及有形成分检测的图文并茂的报告，为临床诊断提供全面参考信息。

22.检测速度：综合速度≥90标本/小时。

23、准确率偏差：有形成分的综合识别与计数准确率偏差≤5%。

24、重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%（提供注册检测报告）。

25、携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl（提供注册检测报告）。

26、仪器报修：直接扫码报修，简单便捷，售后人员迅速响应并及时排除故障，确保仪器正常运行。

27、 计数板贮存仓容量：200个

28、打印机：激光打印机

29、数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。

30、数据储存量：≥20万个结果

31、网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

★32、优秀国产设备：入选第七批优秀医疗国产设备产品目录（提供证书）。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；详见招标公告，特定资格条件要求。

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  上一年度经审计的财务报表

提供投标人2021年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳的税种的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险（养老保险即可）的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：详见招标公告

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起 120 个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）