陕西省第二人民医院
医疗设备招标采购商务、技术参数及相关配置要求表
	设备名称
	术中运动神经监护系统
	采购数量
	1台
	进口/国产
	进口

	一、技术参数要求

	1
	主机通道数量: ≧4通道

	2
	主机屏幕要求: 高清显示器, ≧30cm*30cm

	3*
	主机监测技术: 同时支持间歇性监测技术与持续性动态监测技术

	4
	主机软件要求:具有声音及图形化提示

	5
	主机软件要求：图片形式清晰指示系统连接步骤，明确肌肉刺激电极安放位置及患者界面盒连接顺序

	6
	自检功能: 具备自动检测功能，以“√”和“X”符号明确标识系统连接成功与否

	7
	声音提示功能: 具备，刺激探针接触神经有清晰提示音，报警提示

	8
	事件阈值控制和显示: 增益可调触摸键，阈值显示，总调节范围为20µV— 2500µV

	9
	记录电极: 一体化神经监护专用插管式电极，与同厂主机连接，信号稳定，不受医源性损伤

	10
	皮下记录电极: 钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入相同的肌肉群

	11*
	持续刺激电极: 同厂生产自动周期性刺激电极，放置在迷走神经，用于术中持续监测神经功能。

	12
	阻抗测量: 控制：自动“检查电极”特性
测量范围： 0-200千欧姆±20％，分辨率≤0.1k

	13*
	失真检测功能: 具备失真检测功能，可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音；

	14*
	假象检出和排斥: 假象排除：自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号

	15*
	抗干扰电夹: 具有抗干扰电夹，增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口

	16
	刺激频率: 可选择,1,4,7,10Hz

	17
	刺激范围: （0-30）mA

	18
	刺激控制: 范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA

	19
	刺激调节: 刺激电量调节精度≤0.1mA

	20
	刺激测量: 在刺激范围内±0.02mA

	21
	持续时间: 可选择50,100,150,200,250uS

	22
	刺激探头: 有普通刺激探头和手柄刺激探头两种

	23
	打印机输出/ 数据输出:USB接口：2个；可以选择图像或文本两种数据输出的格式

	24
	音频输出: 迷你型插口：标准结构为使用立体声耳机单独听
RCA音频插口：可输出音频信号,在使用工业标准记录装置

	25
	视频输出: 接口：标准VGA 15芯接头 VGA兼容,640×480分辨率,可以外接监视器和导航系统

	
	注：标*项为必须满足项

	二、相关配置要求

	
	主机                      一台

	
	患者模拟器                 一个

	
	病人界面盒                   一个

	
	操作手册                     一本

	
	抗干扰电夹                   一个

	
	刺激探针                     1盒

	
	皮下记录电极                 1套

	
	喉返神经气管插管             3套

	
	

	三、商务及其他要求

	
	售后服务：整机质保3年。2小时内故障响应，24小时内无法排除故障提供备用机。
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