项目编号:HXGJXM2022-ZC-GK1082

生殖中心实验室设备一批采购项目

招 标 文 件

华夏国际项目管理有限公司

二〇二二年十月

特别提示

各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关投标文件：

1、请仔细阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。如您对招标文件有疑问，请在招标文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2、请严格按照招标文件载明的投标文件的格式要求编制投标文件，投标文件须胶装成册。

3、请仔细核对投标文件是否已按照招标文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足招标文件要求，投标文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足招标文件要求。

4、请按照招标文件要求密封投标文件，并正确标记。

提示：投标文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关开标：

1、除招标文件要求递交的文件和资料外，请随身携带招标文件要求提供的其他备查文件原件。

2、请务必考虑天气情况、交通情况以及您对开标地址的路线熟悉等情况于招标公告规定的时间及地点递交投标文件，投标文件逾期到达，将被拒绝接收。

3、各供应商限派一名代表（法定代表人或授权代表）参加开标活动，省内人员须持西安市一码通绿码，省外人员须符合西安市疫情防控的相关规定。

4、请到达文件递交地点后及时到投标文件接收处签字登记。

三、关于弃标的说明：

按照《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》规定：供应商登记免费领取招标文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知釆购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

四、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各投标单位仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

目   录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  合同条款及格式	24

第四章  采购内容及技术要求	31

第五章  评标方法	53

第六章  投标文件构成及格式	63

# 第一章  招标公告

项目概况

生殖中心实验室设备一批招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层获取招标文件，并于 2022年11月23日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1082

项目名称：生殖中心实验室设备一批

采购方式：公开招标

预算金额：6,914,200.00元

采购需求：

合同包1(生殖中心实验室设备一批采购项目):

合同包预算金额：6,914,200.00元

合同包最高限价：6,914,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 生殖中心实验室设备一批 | 1(批) | 详见采购文件 | 6,914,200.00 | 6,914,200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起≥1年

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(生殖中心实验室设备一批采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目不专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(生殖中心实验室设备一批采购项目)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；（2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为经销商的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；（4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；（5）投标产品属于医疗器械的须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；（6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

#### 三、获取招标文件

时间： 2022年11月03日 至 2022年11月09日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 13:30:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层

方式：现场获取

售价： 500元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2022年11月23日 09时30分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标室一

开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标室一

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：陕西省西安市高新区科技五路8号数字大厦11层开标室一

1.获取招标文件请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件。

2.落实的政府采购政策：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）；（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发≤关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策，详见招标文件。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：西北妇女儿童医院

地址：西安市雁翔路1616号

联系方式：029-89550065

###### 2.采购代理机构信息

名称：华夏国际项目管理有限公司

地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

联系方式：029-88899970/72/73/75-819

###### 3.项目联系方式

项目联系人：康敏茹、李莹、张艳萍

电话：029-88899970/72/73/75-819

华夏国际项目管理有限公司

2022年11月2日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 采购人 | 名称：西北妇女儿童医院 地址：西安市雁翔路1616号 联系方式：029-89550065 |
| 2.2 | 采购代理机构 | 名称：华夏国际项目管理有限公司 地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼 联系人：康敏茹、李莹、张艳萍 联系方式：029-88899972-819 |
| 3.5 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8.3 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于供应商在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。 |
| 10.2 | 是否允许备选方案 | 不允许 |
| 10.3 | 本次投标的最小单元 | 本次投标的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的投标将按照无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标报价 | 投标报价：供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，其投标文件按无效投标处理。 投标人报价不能超过单个设备的最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 13.1 | 供应商资格证明文件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料； （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 （2）提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） （4）提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 （5）提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/ 3、特定资格条件： （1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； （2）供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为经销商的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》； （4）所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供； （5）投标产品属于医疗器械的须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证； （6）投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。 以上为必备资格要求，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。除法定代表人授权书需将原件装订在投标文件正本中，其他所有资质证件的复印件必须加盖单位公章附在投标文件中，资质证件原件随身携带以备审查。 未注明要求原件的资格证明文件，在开标后的任何时间，资格审查人员有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。 |
| 15 | 投标保证金 | 要求提供。金额：人民币壹拾万元整（￥100000.00） 1、投标保证金的有效期与投标有效期一致。担保机构出具的保函的有效期为投标有效期延长一个月。 2、投标保证金的交纳形式：转账、电汇、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。 3、供应商以银行转账、电汇等形式缴纳投标保证金的，须从基本账户转出，并且在投标文件递交截止前到达采购代理机构指定账户（转账时请注明项目编号：GK1082）。投标保证金到达采购代理机构指定账户后，供应商须与华夏国际项目管理有限公司财务部联系确认到账后（联系电话029-88899970/72/73/75-846），将投标保证金缴纳凭证复印件粘贴于招标文件规定处。 4、供应商以保函形式缴纳投标保证金的，须在投标文件递交截止时间前将担保机构保函正本原件提交至采购代理机构备案，并将保函正本复印件附在招标文件规定处。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90天。 |
| 17.1 | 投标文件的份数及要求 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版包括： （1）word版投标文件； （2）投标文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 18.1 | 投标文件的密封和标记 | 1、密封包装方式： 供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。 2、外层包装请按以下要求标记： （1) 供应商的全称； （2）投标项目名称、项目编号； （3）“正本”、“副本”、“电子版本”及“请勿在＿＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 19.1 | 投标文件的递交 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：详见招标公告 投标文件接收人：华夏国际项目管理有限公司 |
| 22.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |
| 25.1 | 评标方法 | 综合评分法（详见第五章） |
| 30 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定下浮20%执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 32.2 | 履约验收 | 是否委托采购代理机构组织履约验收： ¨是，验收费用由采购人/中标人支付，费用标准按中标金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。 þ否。 |
| / | 招标代理服务费账户 | 户名：华夏国际项目管理有限公司 开户行：中国光大银行西安南二环支行 账号：78620188000097418 请中标供应商按照要求将招标代理服务费转入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| / | 履约 保证金 | R 不要求提供 |
| / | 核心产品 | 时差培养箱（TL）、倒置显微镜（带显微操作系统、激光破膜、纺锤体仪加配油镜）、IVF工作站 |
| / | 现场踏勘 | þ不踏勘 |
| / | 进口产品 | 时差培养箱（TL）、倒置显微镜（带显微操作系统、激光破膜、纺锤体仪加配油镜）、实时定量PCR仪、倒置荧光显微镜（带100X油镜）、IVF工作站。 以上进口产品已经财政部门审核同意采购，其余产品拒绝进口产品参加投标。 |
| / | 一致性 | 供应商须知前附表和须知不一致的地方，以前附表为准。 |
| / | 其他 | - 本项目非专门面向中小企业采购。 - 本项目属性为货物。 3、本项目采购标的所属行业为： 工业 。 |

- 一.总  则

- 1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用其他财政资金支付，资金已落实到位。

- 2.名词解释

2.1采购人：西北妇女儿童医院

2.2采购代理机构：华夏国际项目管理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门及有关部门

2.4供应商：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

- 3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写供应商企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4供应商必须在华夏国际项目管理有限公司获取招标文件，方可参加投标。招标文件售后不退。

3.5联合体投标

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

- 4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

- 5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其投标无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 6.投标文件内容的真实性

6.1供应商应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

- 二.招标文件

- 7.招标文件构成

7.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

7.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的评标结果，其风险由供应商承担。

7.3本招标文件的解释权归华夏国际项目管理有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

- 8.招标文件的澄清修改及询问

8.1采购人或采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

8.3已经购买招标文件的供应商对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将在3个工作日内采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

- 三.投标文件的编制

- 9. 投标语言和投标货币

9.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

- 10.投标文件的构成

10.1供应商提交的投标文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括组织实施计划和服务的详细说明，技术规格响应表，生产厂家确认的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证，安装调试方案说明，人员配备和售后服务承诺等；

10.1.3按照招标文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4招标文件中要求的其他证明文件。

10.2如果在招标文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

10.3本次投标的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不能对各包中的内容或者分项内容进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

- 11.投标文件格式

11.1供应商应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供招标文件要求的所有数据和资料。

- 12.投标报价

12.1投标报价：见供应商须知前附表。

12.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按无效投标处理。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照招标文件“供应商须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

- 14.证明货物（含伴随服务）符合招标文件规定的文件

14.1供应商应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

14.2.1产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

- 15.投标保证金

15.1供应商在投标时应向华夏国际项目管理有限公司提交“供应商须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

15.2投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据15.8条的规定没收供应商的投标保证金。

15.3投标保证金可采取“供应商须知前附表”规定的任何一种形式；

15.4投标保证金必须按照招标文件“供应商须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

15.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足、未将保函正本原件在规定时间内到采购代理机构备案、投标保证金缴纳凭证复印件或担保机构出具的保函正本复印件未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

15.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内按原账户退还；中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同原件壹份及保证金缴纳凭证复印件）。

15.7供应商以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函正本（原件）退回（退还时间参照15.6条款）。供应商领取担保机构保函正本原件时需携带法定代表人授权书原件。

15.8下列任何情况发生时，视为供应商违约，其投标保证金将被没收：

15.8.1供应商在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

15.8.2供应商中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定交纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致中标无效的。

15.8.3供应商在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

15.8.4供应商不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

15.8.5供应商与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 16.投标有效期

16.1投标有效期：见供应商须知前附表。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标。

16.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章第15条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 17.投标文件的式样和签署

17.1投标文件正本、副本、电子版份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按招标文件的规定签署（招标文件要求投标文件中签章的统一为签字或盖章），投标文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其被授权人在旁边签字方有效。

17.4 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

- 四.投标文件的递交

- 18．投标文件的密封和标记

18.1投标文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.2如果供应商未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

- 19．投标文件的递交

19.1供应商应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

19.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

- 20．迟交的投标文件

20.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 21．投标的修改与撤回

21.1 供应商投标文件递交截止时间前，可以修改或撤回其已递交的投标文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对其投标做任何修改或撤回。

- 五.开标与评标

- 22. 开标

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有供应商代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 开标时，由监标人和供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读供应商名称、投标价格、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。

22.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

22.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

22.5以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予接受。

22.6采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

- 23．评标组织及评标原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

23.2招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。供应商不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

23.3在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由其法人代表或授权代表签署全名。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.4如果供应商在规定时限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清、说明或者补正的要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

- 24．评标过程的保密

24.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

24.2在评标过程中，如果供应商试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

- 25．评标方法

25.1按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：详见“供应商须知前附表”。

25.1.1最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

25.1.2综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

- 26．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中供应商被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

- 六.定标、中标通知与签约

- 27．定标程序

27.1评标委员会根据评标方法的规定对供应商进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

27.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

27.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

27.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

27.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

- 28．中标和落标通知

28.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

28.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.3中标公告发布后，未中标供应商可致电采购代理机构获知本单位的评审得分与排序。

- 29. 中标合同的签订

29.1中标人在取得中标通知书3日内与采购人洽谈合同条款，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费：详见供应商须知前附表

- 31.合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费。

- 32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

- 33.质疑

33.1供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

33.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

33.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

33.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

33.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

33.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

33.5.2质疑项目的名称、编号；

33.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

33.5.4事实依据；

33.5.5必要的法律依据；

33.5.6提出质疑的日期。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

33.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

33.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

33.6.3未在法定期限内提出质疑的；

33.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

33.6.5应当提交授权书而未提交的；

33.6.6以非法手段取得证据、材料的；

33.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

33.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

33.7质疑答复

33.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

33.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

33.8其他需要说明的事项

33.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

33.8.2接收质疑函的方式：书面形式

33.8.3联系部门：华夏国际项目管理有限公司招标部

33.8.4联系电话：见供应商须知前附表

33.8.5通讯地址：西安市高新区科技五路8号数字大厦11楼

- 34.其他

34.1 废标的情形

34.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

34.2变更采购方式

34.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的供应商不足3家的；

（3）通过符合性审查的供应商不足3家的。

34.2.2通过符合性审查的供应商只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家供应商进行竞争性谈判采购。

- 信用担保及信用融资

根据《陕西省财政厅关于印发≤陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）按照相关业务流程自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

# 合同条款及格式

西北妇女儿童医院生殖中心实验室设备一批采购项目采购合同

（以此为准签订合同）

甲  方：西北妇女儿童医院

乙 方：

西北妇女儿童医院生殖中心实验室设备一批采购项目

采购合同

西北妇女儿童医院（以下简称甲方）经政府采购，选定            公司（以下简称乙方）为西北妇女儿童医院生殖中心实验室设备一批采购项目项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同及投标文件确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货，按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试，确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

| 产品名称 | 型号 | 产地 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币 万元整（¥ 万元） |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价格

合同总价：人民币     元整（¥     万元）。

说明：

- 合同总价包含设备费、设备到达西安交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用，甲方无须为此项目支付任何其他费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）分期付款：验收合格入库后支付90%（¥       元）。

（二）入库满一年后，设备运行正常，支付10%（¥       元）。

四、到货期

到货期：合同签订即日起进口设备60个日历日内，国产设备30 个日历日内

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：        。

（三）符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求。

（四）防雨、防潮、各种符号、标识清楚。

（五）必须为原装、全新产品，渠道合法。

六、安装要求

（一）安装地点：采购人指定地点。

（二）安装完成时间：接用户通知后 5 个工作日内全部调试完成。

（三）安装标准：符合国家有关安全技术标准。

七、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备免费保修期（质保期）为≥1年。设备保修期按设备安装验收合格办理入库之日算起。保修期内无条件保修，保修期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费并保证零配件供应8年，终身免费维护保养和校准。

（八）维修响应时间     小时，      小时到位。

- 八、技术参数（详见附件1）

- 九、配置清单（详见附件2）

十、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、商检证明、进口产品报关单。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为甲方培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

- 乙方供应的产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、   翻新货且无产权纠纷，是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2.设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关；

3.乙方提供的产品安全可靠。产品技术工艺先进，性能稳定，质量均满足国家标准或行业标准，品牌、质量及信誉公认度高，质量保证完善，在正常使用下不会对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效质保期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，甚至对乙方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、验收

（一）验收由甲方组织。

（二）设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后通知甲方验收。

（三）甲方根据合同要求对设备进行验收，确认设备的产地、规格、型号和数量。如果有必要可邀请有关专家验收。

（四）符合采购人与中标供应商签订的经济合同。

（五）符合招标文件的技术要求、商务要求。

（六）符合产品原样本技术数据。

（七）符合国家有关技术规范和标准。所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

十三、其他事项

（一）本合同一式伍份，甲方叁份，乙方壹份，代理机构留存壹份。甲乙双方签字或盖章后生效。

（二）招标文件、投标文件也是合同的组成部分，具有同等法律效力，合同中未约定的或不一致的以招标文件、投标文件为准。

甲    方                           乙    方

单位名称：西北妇女儿童医院         单位名称：

地   址：西安市雁翔路1616号       地    址：

法人代表：                          法人代表：

联系电话：029-89550581              联系电话：

开 户 行：中国银行北大街支行        开 户 行：

账    号：103208712015              账    号：

纳税人识别号：126100000881820988    纳税人识别号：

签订日期：   年   月   日

签订地点：西安市

附件1 性能参数表

附件2 配置清单

# 采购内容及技术要求

### 一、采购需求清单

| 序号 | 名称 | 产地 | 数量（台） | 最高限价（元/台） | 合计 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 1 | 时差培养箱（TL） | 进口 | 1 | 2100000 | 210.00 | 核心产品 |
| 二2 | 倒置显微镜（带显微操作系统、激光破膜、纺锤体仪加配油镜） | 进口 | 1 | 1300000 | 130.00 | 核心产品 |
| 二3 | 多功能酶标仪 | 国产 | 1 | 370000 | 37.00 |  |
| 一4 | 台式冷冻离心机 | 国产 | 2 | 31000 | 6.2 |  |
| 三5 | 实时定量PCR仪 | 进口 | 1 | 335000 | 33.5 |  |
| 二6 | 倒置荧光显微镜（带100X油镜） | 进口 | 1 | 530000 | 53.00 |  |
| 7 | IVF工作站 | 进口 | 2 | 350000 | 70.00 | 核心产品 |
| 8 | 纯水及超纯水制备系统 | 国产 | 1 | 55000 | 5.5 |  |
| 一9 | 石蜡切片机 | 国产 | 1 | 120000 | 12.00 |  |
| 一10 | 石蜡包埋机 | 国产 | 1 | 68000 | 6.8 |  |
| 11 | 化学发光成像系统 | 国产 | 1 | 150000 | 15.00 |  |
| 12 | 医用低温冰箱 | 国产 | 4 | 26000 | 10.4 |  |
| 13 | 医用冷藏冰箱 | 国产 | 2 | 14000 | 2.8 |  |
| 三14 | 细胞培养箱 | 国产 | 3 | 50000 | 15.00 |  |
| 二15 | 普通体视显微镜 | 国产 | 2 | 85000 | 17.00 |  |
| 二16 | PCR扩增仪 | 国产 | 1 | 70000 | 7.00 |  |
| 一17 | 台式高速离心机 | 国产 | 2 | 28000 | 5.6 |  |
| 一18 | 台式低速离心机 | 国产 | 1 | 11000 | 1.1 |  |
| 19 | 超净工作台 | 国产 | 3 | 15000 | 4.5 |  |
| 20 | 非接触式超声细胞破碎仪 | 国产 | 1 | 85000 | 8.5 |  |
| 21 | 生物安全柜 | 国产 | 2 | 40000 | 8.0 |  |
| 22 | 显微镜用热板 | 国产 | 4 | 10000 | 4.0 |  |
| 23 | 玻片恒温孵育器 | 国产 | 1 | 32000 | 3.2 |  |
| 24 | 恒温震荡培养摇床 | 国产 | 2 | 13000 | 2.6 |  |
| 二25 | 恒温培养箱 | 国产 | 2 | 7500 | 1.5 |  |
| 26 | 低温连接仪 | 国产 | 2 | 15000 | 3.0 |  |
| 27 | 通风厨 | 国产 | 2 | 14500 | 2.9 |  |
| 28 | 小鼠IVC鼠笼 | 国产 | 1 | 85000 | 8.5 |  |
| 29 | 烘箱 | 国产 | 1 | 22000 | 2.2 |  |
| 30 | 一半干式转移电泳仪 | 国产 | 2 | 9000 | 1.8 |  |
| 31 | 恒温水浴锅 | 国产 | 2 | 2400 | 0.48 |  |
| 一32 | 可控温磁力搅拌器 | 国产 | 2 | 3500 | 0.7 |  |
| 33 | 垂直电泳槽 | 国产 | 2 | 3400 | 0.68 |  |
| 34 | 电泳仪电源 | 国产 | 2 | 4800 | 0.96 |  |

投标人报价不能超过单个设备的最高限价，否则按无效投标处理。

### 二、技术参数及要求

#### （一）时差培养箱（TL）

- *1.整体要求：提供原装进口产品

- 2.适用范围：用于体外辅助生殖技术的卵母细胞和胚胎培养以及胚胎形态观察。

*3.培养箱容量：时差培养皿放置数量≥8个，每个时差培养皿可放置胚胎数量≥14枚；

*4.培养箱用气：使用纯CO2、纯N2进行培养，内置气体混合装置，气体浓度可调节；

5.气体调节范围：氧气（4%-8%）±0.5%，二氧化碳（3%-8%）±0.3%；

6.气体净化循环：具备HEPA滤器和活性炭过滤器，气体净化循环周期时间≤8分钟；

7.温度控制：温度控制范围36-39℃，温度控制精度±0.2℃；

8.拍照系统：内置霍夫曼相差物镜和照相系统，相机分辨率≥200万像素；

9.胚胎照明：红色LED光源，波长625-635 nm，单张照片照明时间≤0.03s；

10.拍照间隔：图像捕获时间间隔≤10分钟；

11.数据输出：患者信息和胚胎标注信息能够以图表和视频格式导出；

12.评估软件：配置客户端软件，内置胚胎发育潜能评估模型；

13.注释功能：具备胚胎发育参数辅助注释功能，可自动识别胚胎发育关键时间点；

14.电脑配置：工作站电脑处理器≥i5 ，内存≥4GB，配备图像步进旋钮；

15.其它配置：配置标签打印机和数据服务器，服务器存储量≥4TB

16.配置要求：

16.1.时差培养箱主机          1台

16.2.胚胎评估电脑            1台

16.3.数据服务器              1台

16.4.标签打印机              1台

16.6.胚胎分析评估软件        1套

16.7.人工智能辅助标记软件    1套

#### （二）倒置显微镜（带显微操作系统、激光破膜、纺锤体仪加配油镜）

*1.整体要求：提供原装进口产品

2.适用范围：辅助生殖实验室对胚胎和配子进行显微观察及操作。

3.显微镜采用无限远光学系统，支持明场、霍夫曼、DIC等多种观察方式；

4.显微镜采用可倾斜双目镜筒，瞳距调节范围：50-75mm，视场数≥22mm；

5.显微镜调焦行程≥10mm,粗调≤5.0mm/转，微调≤0.1mm/转，微调精度≤1μm;

6.显微镜调焦旋钮扭矩可调，具备粗调再定焦机构，可锁定/释放当前调焦位置；

7.显微镜配置长工作距离霍夫曼聚光镜，可根据物镜的放大倍率匹配相应模块；

8.显微镜照明系统采用LED光源，具备视场光阑，可根据观察方式调节大小；

9.显微镜载物台X轴行程≥55mm,Y轴行程≥35mm；

10.显微镜配置4X物镜、10X霍夫曼物镜、20X和40X超长工作距离霍夫曼物镜；

*11.显微镜支持多种分光方式，能够同时安装纺锤体观察仪和激光破膜仪；

12.显微镜配置显微操作系统，可实现X-Y-Z轴三维自由移动，精确定位；

13.显微操作系统同时具备粗调和微调功能，微调最小刻度≤3μm；

14.显微操作系统配备气压注射器，用于卵母细胞固定；

15.显微操作系统配备油压注射器，用于单精子卵胞浆内注射和胚胎活检；

*16.显微镜配置纺锤体观察模块，利用偏光原理实时观察卵母细胞纺锤体结构；透过目镜直接观看到纺锤体,并可以精准地在目镜下操作；

17.纺锤体观察模块具备液晶偏光补偿器、镀膜滤光片和黑白CCD摄像系统；

18.纺锤体观察影像可以多种格式输出，可显示光学参数、拍摄时间和操作信息；

19.纺锤体观察模块配置分析软件，可以测量距离、尺寸、大小、面积、双折射密度、角度并用多种颜色标识；

*20.显微镜配置激光破膜系统，采用红外线固态激光二极管，波长1480nm；

21.激光击打目标处功率≥300mW，激光脉冲间隔可调，最小间隔0.001ms；

22.激光系统同时具备临床和研究两种操作模式；

23.激光系统具备虚拟落点引导功能和热效应环显示功能，能够标识激光热效应范围；

24.激光系统CCD视窗里可设定激光落点、孔径大小，具备一键自动击打功能；

25.激光系统具备多种激发模式，至少包括单点、多次、直线、弧线等激发模式；

26.激光系统出厂前需完成校正锁模，安装时只需软件进行校正即可保证无偏离；

27.激光系统能够适配市面主流品牌显微镜主机，转移安装时无需增加额外适配器。

28.配置要求：

28.1.显微镜主机           1台

28.2.显微镜加热玻璃       1套

28.3.显微操作系统         1套

#### （三）多功能酶标仪

1.适用范围：进行吸收光、荧光强度、化学发光等多种模式微孔板试验。

2.检测类型：兼容6-384孔微孔板检测，具备微孔板优化功能；

*3.检测范围：吸收光、荧光强度、化学发光、荧光共振能量转移；

4.光源类型：高能氙闪光源；

5.温度控制：室温+5℃—66℃，温度均一性±1℃；

6.震荡模式：线性震荡、圆周震荡、双圆周震荡模式；

7.检测器类型：光电二极管和制冷光电倍增管；

8.检测模式：终点法模式、动力学模式、全波长扫描模式、孔扫描模式；

9.显示系统：嵌入式屏幕，可完成仪器设置和读板操作，内置操作指南；

10.吸收光检测模式：波长范围230nm-1000nm，连续可调，最小调节值1nm；

11.光程校正：能够校正实测光密度值为吸光度值；

12.荧光强度检测模式：微孔板顶部及底部同时检测；

*13.荧光波长范围：300nm—800nm，连续可调，最小调节值1nm；

14.荧光灵敏度：灵敏度≤1.5pM荧光素；

15.荧光功能包含自动荧光激发、发射同步扫描；

16.化学发光波长范围：350nm—800nm连续可调，最小调节值1nm；

17.化学发光灵敏度（辉光）：≤2pM (ATP 96孔板)、≤4pM( ATP 384孔板)；

18.系统软件：具备硬件控制、数据采集及分析一体化软件，可自动运算及存储；

19.图表制作：软件具备15种以上种曲线拟合公式，支持坐标轴自由定义和转换；

20.数据传输：支持多种格式数据导入和导出，具备数据存储功能；

21.电脑配置：数据分析计算机采用i5或i5以上处理器,硬盘存储容量≥1TB；

22.配置清单：

22.1.酶标仪主机            1台

22.2.数据分析软件          1套

22.3.数据分析电脑          1台

#### （四）台式冷冻离心机

1.适用范围：DNA和蛋白质等生物活性物质离心分离。

*2.最大相对离心力（rcf）≥ 30,000×g，最高转速≥17,000rpm；

3.最大转子容量≥ 48×1.5/2.0 mL 离心管

4.从零加速到最高转速时间≤15秒，从最高转速降至零时间≤15 秒；

5.转子满足0.2 mL —50 mL 离心管、微孔板和PCR 板离心操作；

6.转子采用金属材质，在最高转速时能够维持4℃设定温度；

7.转子具备自动识别功能、限速控制功能、失衡识别功能；

8.采用气密性转子盖，支持高温高压灭菌，具备快速锁定功能；

9.具备瞬时离心功能，按住即可快速离心；

10.具备软刹车功能，有效防止样品重悬；

11.具备定时计时功能，能够达到预定转速后再进行倒计时；

*12.具备温度控制功能，控温范围：-10℃至40℃；

13.制冷采用动态压缩机控制，可编程设定制冷时间；

14.具备≥5个快捷程序按键，可存储≥50个常用程序；

15.工作噪音水平≤55dBA，具备自动待机功能；

16.内部设计冷凝水槽。

17.配置要求：

17.1.离心机    1台

17.2.微孔板转子      1套

17.3.水平转子        1套

14.4.角转子        1套

#### （五）实时定量PCR仪

*1.整体要求：提供原装进口产品

2.适用范围：通过对核酸定量检测进行基因表达、SNP分型等研究试验。

*3.检测通道数：≥4通道检测，支持≥4重靶标检测；

*4.Block规格: 0.1ml*96孔的珀耳帖效应热模块；

5.Block最高升降温速率：≥4℃/秒；

6.温度范围：4℃-100℃；

7.温度梯度：≥5个独立温控区域，可同时扩增多个不同退火温度；7.温控精度：精度≤±0.3℃（35℃至95℃环境下测量）；

8.融解曲线分辨率：≤0.1℃；

9.光学系统：包括单一LED激发光源、发射滤光器、光电二极管等；

10.染料校准：FAMTM、SYBR® Green I、VIC®、JOETM、ROXTM 染料安装时经过校准；

11.荧光内参比：软件支持ROXTM荧光校正，校正孔与孔之间误差和加样误差；

12.数据采集：系统能够对所有反应孔收集所有荧光通道数据；

13.控制系统：彩色触摸屏控制方式，具备数据传输端口；

14.运行模式：可直接定义运行程序，并储存数据结果；

15.精密度：在99.7%置信度下，能够有效区分5，000和10,000拷贝数的模板差异；

16.运行时间：快速模式下40循环≤40分钟，标准模式下40循环≤2小时。

17.配置要求：

17.1.PCR主机 1台

17.2.数据分析电脑        1台

17.3.控制系统软件 1套

#### （六）倒置荧光显微镜（带100X油镜）

*1.整体要求：提供原装进口产品

2.适用范围：普通染色和荧光标记切片的显微观察及成像。

3.光学系统：采用无限远光学系统，V型光路结构，物镜齐焦距离≤45mm；

4.调焦机构：同轴粗微调焦机构，内置防下滑机构，调焦行程≥10mm；

5.照明光源：明场照明装置，采用LED光源，工作寿命≥12000小时；

6.载物台：圆角无槽金属载物台，面积≥250*230mm，行程≥130*85mm；

7.观察镜筒：视场数≥22mm，目镜筒可360度自由旋转

*8.目镜系统：10倍超宽视野目镜，视场数≥22mm

- 9.物镜系统：

9.1.5×平场增加对比度荧光相差物镜，数值孔径：NA≥0.15，

9.2.10×平场增加对比度荧光相差物镜，数值孔径：NA≥0.3，

9.3.20×长工作距离荧光相差物镜，数值孔径：NA≥0.4，工作距离≥8mm；

9.4. 40×长工作距离荧光相差物镜，数值孔径：NA≥0.6，工作距离≥3mm；

9.5.100×长工作距离荧光相差油镜，数值孔径：NA≥1.25，工作距离≥0.25mm；

10.器皿校正：物镜具备器皿校正功能，支持塑料培养皿在DIC观察模式下成像；

11.聚光镜：配备长工作距离聚光镜系统，N.A≥0.35，工作距离≥70mm；

*12.荧光光源：采用LED荧光光源，荧光亮度可调节，工作寿命≥12000小时；

13.荧光转盘：荧光激发转盘孔位≥6孔；

14.荧光滤色：具备红蓝绿三组带通滤色块；

*15.荧光光闸：显微镜机身内部集成电动高速荧光光闸，具备明场荧光一键切换功能；

16.分光模式：显微镜支持100%相机、50%相机/50%肉眼、100%肉眼等多种分光模式；

*17.摄像系统：显微镜同品牌彩色摄像系统，物理像素≥1200万，芯片尺寸≥1英寸；

18.图像软件：图像处理软件具备不同通道的叠加、假色定义、输出功能；

19.图像拼接：图像处理软件能够自动整合并形成全貌图像；

20.景深扩展：图像处理软件支持手动景深扩展，整合不同焦面图像，形成投影图。

21.配置要求：

21.1.显微镜主机                     1台

21.2.荧光相差物镜（5×）1个

21.3.荧光相差物镜（10×） 1个

21.4.荧光相差物镜（20×）1个

21.5.荧光相差物镜（40×）1个

21.6.荧光相差油镜（100×） 1个

21.7.摄像系统                        1套

21.8.图像处理软件                    1套

21.9.图像处理电脑                    1台

#### （七）IVF工作站

- Ⅰ、IVF工作站：

*1.整体要求：提供原装进口产品

2.适用范围：为研究配子和胚胎时提供局部洁净防震恒温环

3.工作站机体表面抗菌处理，操作台面采用不锈钢材质；

4.工作区域长度≥1800mm，可同时放置1台倒置显微镜和1台体视显微镜；

*5.工作区域配置机械防震台，防震台独立接地，地面支撑点≥3个；

*6.操作台面部分区域具备加热功能，加热区域长度≥750mm，深度≥350mm；

7.台面加热采用分区加热方式，独立加热点≥6个，温控精度≤±0.3℃；

8.台面加热具备多种温控模式，可实现部分区域开启加热或关闭加热；

9.工作站采用垂直层状气流净化系统，预过滤膜和进风口均位于机体顶部；

10.工作站过滤系统同时配置预过滤膜、高效过滤器和活性炭过滤器；

11.工作站过滤系统可截留粒径0.15um以下微小颗粒，截留效率达到99.99%；

12.工作站风机风速可调，高档风速≥0.3m/s，低档风速≤0.25m/s；

13.工作站风机具备低风速待机模式，待机风速≤0.15m/s；

14.工作站配置台面照明系统，亮度连续可调，调节范围≥0—1200Lux；

15.工作站配置显示系统，屏幕尺寸≥21英寸，可触屏操作，可运行软件；

16.工作站台面上不设置温度调节或开关机等控制按键，避免误触误操作；

17.工作站机体支架背板镂空处理，支架底部配置万向脚轮。

18.配置要求：

18.1.洁净工作台主机               1台

18.2.洁净工作台支架               1套

18.3.电脑显示器                   1台

18.4.机械防震台                   1个

- Ⅱ、IVF工作站（超净工作台）：

*1.整体要求：提供原装进口产品

2.适用范围：供医疗机构净化局部工作环境，用于体外受精操作时处理配子。

*3.工作台工作区域长度≥1800mm，可嵌入式安装2台体视显微镜，满足双人同时操作；

4.工作台配置2块加热台面，台面采用非金属抗划痕材质，具备对胚胎无毒的测试报告；

5.单块加热台面长度≥650mm，深度≥400mm，加热区与非加热区采用明确标识；

6.加热台面温度控制：温度均一性±0.2℃，调节精度≤±0.1℃；

7.净化系统：进风口及预过滤膜位于工作台顶部，采用垂直净化气流；

8.过滤装置：同时具备预过滤系统、活性碳过滤层一套和HEPA过滤层一套；

9.过滤效果：对直径0.3µm以上粒子截留效率≥99.99%；

10.风机风速：风速可调，最大空气流速≥0.35m/s，风速均一性≤±10%；

11.工作噪音：采用直流电静音风机，全速工作时噪音≤55dB；

12.控制系统：控制面板及按键位于工作台机体上部前置面板，工作台面上不设置按键；

13.显示系统：工作台工作区域背板上嵌入式安装显示器，屏幕尺寸≥20英寸；

14.报警系统：具备风速报警、滤膜压力报警功能。

15.配置要求：体外受精超净工作台      1台

#### （八）纯水及超纯水制备系统

1.适用范围：制备实验室用水及超纯水。

*2.进水水源采用自来水，能够同时制备纯水和超纯水；

3.制水量：RO制水量≥30L/h，EDI制水量≥15L/h；

4.电阻电导：最高电阻率≥18 MΩ.cm(@25℃)，电导率≥0.05μs/cm；

5.水质：TOC含量1-10ppb，内毒素≤0.001 Eu/ml；

6.消毒：配备双波长紫外灯，具备水箱及主机一键消毒功能；

7.TOC监测：配置TOC在线检测仪，实时掌握TOC动态；

8.过滤装置：包括预处理模块、RO膜、EDI模块、超滤模块等；

9. 控制界面：触屏控制，屏幕显示水箱液位、工作状态、水质等多种参数；

10.水箱性能：PE材质水箱，容量≥25L，具备空气过滤器和液位传感器；

11.报警功能：过滤模块失效报警、紫外灯失效报警、断水自动停机报警。

#### （九）石蜡切片机

1.适用范围：用于组织样本蜡块的切片处理。

2.石蜡切片机切片和修片状态可以快速切换，单手即可操作；

3.样本运行速度≥2000μm/s，能够互换样本进给方向；

*4.可通过手轮实时调整速度，调整范围：100μm-1000μm/圈；

5.具备样本定位记忆功能，修整样本时定位后，可一键返回定位点；

*6.切片厚度范围：0.25—100μm，修片厚度范围：1—600μm；

- 回缩调节范围：0—100μm，断层间隔跨度：10—6000μm；

- 切片水平进给距离≥30mm，垂直移动距离≥60mm；

- 石蜡切片机切片调节最小分度值≤0.25μm；

10.石蜡切片机样本夹可360°全方向旋转；

11.石蜡切片机支持石蜡块最大切片面积≥50×60mm。

12.配置要求：

12.1.石蜡切片机             1台

12.2.刀架                   1套

12.3.调节工具               1套

#### （十）石蜡包埋机

1.工作台(长×宽)尺寸500×90mm（±5mm），蜡缸容量≥6升；

2.加热区域控温范围：室温～85℃，控温精度：±1℃；；

3.冷冻台控温范围：－20℃～5℃，控温精度：±1℃；

4.冷冻台具备超制冷模式，最低温度≤－25℃；

5.保存盒 (长×宽×高)尺寸≥200×150×50mm；

6.冷冻台面(长×宽)尺寸≥300×300mm；

7.具备电源输出端口，能够控制冷冻台和包埋机同时定时开关机；

8.配置万向金属软管放大镜，方便处理极小标本组织

#### （十一）化学发光成像系统

1.适用范围：用于生物样品的发光成像和分析实验。

*2.摄像系统分辨率≥2688×2200，具备制冷功能，冷却温度≤-65℃；

3.摄像系统芯片光电转换效率≥75%，读出噪声：≤ 4 e- RMS；

*4.采用电动调焦镜头，可通过软件电动聚焦，镜头光圈≥F0.80；

5.样品台采用上下双层结构，拍摄样品厚度范围：0.01mm—10cm；

6.具备自动曝光功能，可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光；

7.单张曝光模式下自动识别样品强度并设置最佳曝光时间获得图像；

8.序列曝光模式下自动设置最佳序列曝光时间，一次≥5张图像；

9.系统具备序列图像自动保存功能，无需单张图片分别存储；

10.系统具备溢出提示功能，拍摄过程可显示过饱和像素，保证精确定量；

11.系统采用全中文分析软件，自动识别8/16bit单张图像和序列图像。

12.配置要求：

12.1.化学发光系统主机       1台

12.2.图像分析软件           1套

12.3.图像分析电脑           1台

#### （十二）医用低温冰箱

1.立式结构，总有效容积≥360L，冷冻室容积≥170L；

2.温控范围：冷藏室2℃～8℃，冷冻室-10℃～-25℃；

3.内部空间：冷藏室搁架数量≥3层，冷冻室抽屉数量≥6个；

4.制冷剂：采用碳氢制冷剂；

*5.压缩机：具备2台高效全封闭压缩机，冷藏室和冷冻室分别独立制冷；(提供证明材料）

6.冰箱门锁：冷藏室、冷冻室具备暗锁和独立锁孔，可另外装配挂锁；

7.报警功能：包括开门报警、超温报警、传感器故障报警、断电报警等；

8.具备数据传输端口，数据保存时间≥10年。

#### （十三）医用冷藏冰箱

1.立式结构，温控范围：2℃～8℃，总有效容积≥400L；

2.制冷系统采用片式蒸发器，箱内无结冰，无凝露；

3.冰箱采用微电脑温度控制系统，数字温度显示，显示精度0.1℃；

4.冰箱门体采用双层中空玻璃门，配置安全门锁防止任意开启；

5.冰箱配置键盘锁，可以锁定温度设置参数；

6.报警功能包括开门报警、超温报警、传感器故障报警、断电报警等；

7.预留测试孔，方便安装温度传感器

#### （十四）细胞培养箱

*1.二氧化碳培养箱，箱内容积≥165L，不锈钢内胆材质；

2.采用气套式直接加热方式，数字PID温度控制；

3.温度控制范围：室温+3℃～60℃，控制精度：±0.2℃；

4.培养箱开门1分钟温度恢复时间≤5分钟，无冲温现象；

5.采用双波长红外线CO2传感器，控制范围：0.0-20.0%，精度：±0.2%；

6.培养箱开门1分钟气体浓度恢复时间≤5分钟；

7.外门具备加热功能，有效防止凝水现象，开启方向左右可选；

8.培养箱采用自然蒸发加湿方式，配备加湿水盘；

9.培养箱报警功能包括温度过高和气体浓度偏差等报警模块；

10.内置高效空气过滤器，对0.3μm以上颗粒截留效率≥99.99%；

11.具备高温湿热循环灭菌功能，灭菌完毕自动干燥冷却无需人工擦拭；

12.配备玻璃内门，内门上预留采样孔，便于验证腔室内温度和气体浓度；

#### （十五）普通体视显微镜

1.光学结构：格里诺光学结构，体视夹角11°；

2.变倍范围：0.8X—4X，

3.放大倍率：20X~100X；

4.最大观察视野：≥12mm

5.最大工作距离：≥90mm

6.瞳距调整范围：55-75mm

7.照明装置：同轴聚焦照明光源集成在变倍体上，观察焦点高亮度无阴影；

*8.目镜系统： 25X屈光度可调目镜，高眼点设计，视野数≥10mm；

9.底座结构：透射光底座，可在透射光下进行明场和暗场观察；

10.反射光源：具备LED环形光源。

#### （十六）PCR扩增仪

1.PCR仪样品基座采用标准0.2mL×96孔模块；

2.PCR体积范围：支持10-100μL 允许1-100 μL；

*3.最大模块变温速率≥6.0℃/秒，变温速率可调节；

4.最大样本变温速率≥4.0℃/秒；

5.温度均一性≤0.5℃，温度准确性优于±0.3℃；

*6.独立控温区域≥5个，可设置多个温度实现梯度PCR；

7.采用触屏彩色显示器，支持图形化编辑功能；

8.具备自动断电重启、多重用户权限管理、仪器自检测试等功能；

9.运行时噪音≤50dBA；

10.内置模拟模块，可模拟多品牌PCR仪热学性能；

11.内置多种PCR程序模板，可直接调用；

12.机载存储空间≥16 GB，可存储程序文件数量≥900个。

#### （十七）台式高速离心机

1.最大相对离心力（rcf）≥20,000×g，最高转速≥15,000rpm；

2.最大转子容量≥24×1.5/2.0 mL 离心管；

3.从零加速到最高转速时间≤18秒，从最高转速降至零时间≤18秒；

4.加速/减速档位数量≥10个，能够快速实现加速或减速功能；

5.转子盖具备快速锁定技术，可快速开盖关盖，防止样品预热；

*6.离心操作结束后，离心机盖能够自动开启，防止样品过热；

7.离心结束时显示运行结束时间，方便了解样本转子内停留时间；

8.意外断电时离心机盖具备紧急开盖功能，防止样品损坏；

9.具备瞬时离心功能，按住即可快速离心；

10具备≥3个常用程序按键；

11.配置气密性固定角转子，容量≥24×1.5/2.0ml；

12.工作噪音≤55dBA。

#### （十八）台式低速离心机

1.配置6×15/50ml水平转子；

2.固定角转子最大离心力≥7,500×g，最高转速≥7500rpm/min；

*3.配置2×MTP微孔板转子；

4.微孔板转子最大离心力≥2,000×g，最高转速≥4500rpm/min；

5.具备独立rpm/rcf转换按键；

6.从零加速到最高转速时间≤25秒，从最高转速降至零时间≤25秒；

7.加速/减速档位数量≥10个；

8.离心操作结束后，离心机盖具备自动开启功能；

9.离心机转子支持高温高压灭菌。

#### （十九）超净工作台

1.工作区长度≥1300mm，工作台面高度≥780mm；

*2.工作区洁净度达到100级洁净标准，操作台面平均菌落数≤0.5CFU；（提供证明材料）

3.工作区风速：0.2-0.4m/s多档可调，工作噪音≤60dBA；

4.超净工作台紫外灯、照明灯光和前窗门具备安全互锁功能；

5.前窗门和照明光源具备联动功能，开门后自动开启照明；

6.前窗门关闭后风机自动关闭，防止风机空转产生过热现象；

7.紫外灯具备延时启动和声光提醒功能；

8.紫外灯可预设启动时间；

9.控制系统具备参数记忆功能，无需反复设置；

10.超净工作台底座具备万向脚轮和固定底脚。

#### （二十）非接触式超声细胞破碎仪

1.超声波频率≥20KHz，功率可调；

*2.采用水循环冷却系统，配备冷水机；

3.具备双层玻璃套杯结构，保证热交换效率；

4.具备定时功能；

5.具备旋转破碎支架，能够自动连续旋转离心管；

6.破碎支架规格包括0.5ml*12孔、2ml*12孔、0.2ml*12孔等

7.样本最小处理量≤5µl，槽容积≥700ml；

8.破碎仪在封闭环境下操作。

#### （二十一）生物安全柜

1. A2型生物安全柜，工作区（长x宽x高）尺寸≥1200mm×550mm×600mm；

2.配备风速传感器，可同时独立显示进风风速和下沉风速；

3.沉降气流速度≥0.35m/s、进气气流速度≥0. 50m/s；

4.具备开机强制预洁净程序，减少直接开机操作导致污染可能性；

5.生物安全柜操作区空气洁净度达到ISO 14644.1标准Class 3洁净度；

*6.配备超高效过滤器，对0.12μm以上直径尘埃粒子截留效率≥99.99%；（提供证明材料）

7.具备预过滤装置；

8.采用直流变频高效风机系统，可根据堵塞阻力自动进行风量补偿；

9.配备通体式搁手架，整体高于前进气口，操作时不影响气流进入；

10.具备气流风速超限报警功能和过滤器寿命显示功能；

11.照明装置位于非污染区域，照度≥1100Lux；

12.整机外部涂层具备抑菌功能。

#### （二十二）显微镜用热板

1.热板可配合显微镜使用，温控范围:室温—45℃；

2.热板控温精度≤±0.2℃，显示精度≤0.1℃；

3.热板加热区域尺寸≥350*300mm。

#### （二十三）玻片恒温孵育器

1.控温范围：室温+5℃～100℃，控温精度：± 1℃；

2.加热时从37℃升温到95℃时间≤3分钟，温度均匀性：± 1℃；

3.具备加热定时功能，时间设置范围：1min～99h；

4.玻片样本容量：≥12片。

#### （二十四）恒温震荡培养摇床

1.温度控制范围：室温～45℃；

2.温度均匀度：≤±0.5℃ ，温控精度：≤0.1℃；

3.转速范围：30～300rpm，转速精度：≤1rpm；

4.最大容量：50mlx28/100mlx15/200mlx10/500mlx4/1000mlx2；

5.具备来电自动恢复功能和定时功能。

#### （二十五）恒温培养箱

1.采用不锈钢内胆，内置搁板最大数量≥3块；

2.温控系统采用微电脑控制，具备定时和计时功能；

3.温控范围室温+5℃—65℃，温控精度：≤0.1℃；

4.门具备玻璃观察窗；

5.培养箱具备参数记忆和来电恢复功能。

#### （二十六）低温连接仪

1.温控范围：0—100℃，温度均匀性≤±0.5℃，控温精度：≤±0.5℃；

2.从25℃升温至100℃时间≤15分钟，从20℃降温至0℃时间≤25分钟；

3.振荡速度：200-1800rpm，振荡幅度≥2mm；

4.支持多点运行模式，点位数量≥3个；

5.配置 35×2.0ml 模块。

#### （二十七）通风厨

1.柜体采用冷轧钢板折弯焊接而成，表面喷涂耐高温耐腐蚀涂料；

2.视窗采用钢化玻璃材质，玻璃厚度≥5mm，可任意悬停；

3.具备电动风阀快开功能；

4.配备实验室专用防溅插座；

5.配备LED白光照明装置；

6.配备遥控水龙头，壁式安装方式。

#### （二十八）小鼠IVC鼠笼

1.产品用途：用于实验室饲养SPF级小鼠，能实现实验动物生存空间的严格微生物控制，防止不同笼盒间交叉感染。

2.主机

2.1.电源：220V/50 Hz，功率≤350W，主机外罩材质采用吸塑前罩+碳钢喷塑侧罩（；主机同笼架分离，连接笼架后的主机有效宽≤330mm。

2.2.采用低噪音国际知名品牌离心风机（德国EBM，瑞典奥斯博格，德国Siemens），双风机结构（2个进风机，2个排风机），提供实物照片证明。

2.3.控制系统：

PLC:国际知名品牌（台湾台达、德国Siemens、日本欧姆龙），网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程维护，支持TCP/IP等众多网络协议，提供照片证明。

彩色触摸屏：国际知名品牌（台湾威纶通、德国Siemens、日本欧姆龙）屏幕尺寸：≥7英寸；分辨率：分辨率为≥800 × 480；容量：128M Flash和64M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-232、RS-485通讯；

*2.4.采用国际知名品牌风速传感器（美国 Degree C、台湾 EYC、德国jumo）在线检测笼盒换气次数的功能，显示为实测值，提供风速传感器实物照片。

2.5.操作界面实时显示笼盒内的压力、换气次数等参数可根据需要自行设定，并能实时显示笼盒压差、换气次数、温湿度、过滤器使用时间等信息。

2.6.具有换气次数、压力、温度、湿度过高或过低报警。

2.7.温湿度传感器安装于排风口附近，保证真实反映笼盒内的温湿度。

*2.8.换气次数≥40次/h（可调），运行噪音≤50dB，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。

2.9.进风箱、排风箱处至少提供初、高效两级过滤，高效过滤效率≥99.99%，笼盒内空气洁净度不低于ISO5级。

2.10.具有昼夜运行模式，夜间主机运行或报警指示灯的灯光不会影响动物休息。

2.11.设备供电中断后具有断电报警功能，重新送电后自动恢复为断电前的工作状态

2.12.设备预留RS485型通讯接口，可选配远程监控报警管理系统或手机短信报警系统。

2.13.主机废气排放：笼盒内废气经主机内部高效过滤后，使用耐废气腐蚀软管连接排往室外，为防止空调负压抽风对系统影响，排风口处有风量调节装置。

3.笼架

3.1.笼架为单面， 笼架数1个、主机1台，每架笼位数≥56笼。

3.2.笼架框架为SUS 304不锈钢材质，表面拉丝处理，无锐边及毛刺，易清洗，可拆卸，可整体高温高压灭菌。

3.3.笼架的纵向和横向位置，带有坐标号，如笼架横向位置为A、B、C等英文字母，笼架纵向位置为1、2、3等阿拉伯数字。

3.4.导轨带有笼盒安装到位指示结构，用来指示笼盒是否放置到位。

3.5.每套IVC设备配有专用测试笼盒，设备能够在线实时监测笼盒内压差，盒内压差≥10Pa（正负压可调）。

4.笼盒

4.1.笼盒尺寸≥410×160×195mm（带标牌插槽、饮水瓶），盒体高度≥13cm，符合《GB14925实验动物环境及设施》相关要求。

4.2.笼盒采用聚砜（PSU）全新材料，耐高压灭菌温度≥134℃，保证灭菌250次不变形。

4.3.笼盒强度高，耐冲击性强，一米高度自由落下无损坏（提供第三方机构检测报告）。

4.4.硅胶密封圈设置于盒盖上。

4.5.外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，聚砜（PSU）材料，严禁使用回收料。瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，表面经研磨处理防止水的表面张力造成不出水或漏水现象，瓶嘴与笼盒连接处带有硅橡胶密封结构，提供产品实物照片证明。

4.6.笼盒网架为304不锈钢材质，整体式网架结构，笼架外边框采用直径≥3mm圆钢，其他采用直径≥2mm圆钢，圆钢间隙为≤7mm，动物或人员接触处无毛刺尖角，不能有卡动物脚趾现象。

4.7.笼盒顶部设有压紧式生命窗与外界直接相连通，不可带密封盖，面积≥60cm²，覆盖0.2µm高效过滤膜，过滤膜可直接水洗、高温高压灭菌。

4.8.盒盖与盒体通过搭扣连接，搭扣主要结构材质要求使用工程塑料。

4.9.笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门；笼盒水瓶槽带导向结构。

4.10.笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，与笼架的接触为非侵入式结构，即笼架进排风口不伸入笼盒内部。

*4.11.笼盒采用上部送风、上部排风结构，进风口与排风口之间有阻隔板，笼内风速≤0.15m/s，提供具有CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。

4.12.笼盒回风口预留过滤装置安装结构，便于根据需求增加笼盒排风过滤，防止笼盒内的粉尘、毛发等进入笼架内。

5.其它

5.1.设备通过TUV检测，提供详细检测报告。

#### （二十九）烘箱

1.适用范围：实验室设备配件耗材、组织样本的烘干。

2.容积：≥240 L，可容纳≥170L培养箱金属搁板烘干；

3.具备预加热功能，进入烘箱的空气经加热后再进入烘箱；

4.具备四面气套全面加热功能，保证加热稳定性和温度均一性；

5.温度范围：室温+7.5℃~300℃；

6.温度均一性(依据DIN12880标准)： 70℃@≦±0.4℃；

7.温度精确性(依据DIN12880标准）：70℃@≦±0.3℃；

8.具备气流循环系统，采用强制对流，风速可调节；

9.采用免维护风扇，无需添加润滑剂，风扇速度可调；

10.控制系统至少可设定10个5段温控程序或1个50段温控程序；

11.温控程序可以自动执行循环或在特点步段运行前进行确认执行；

12.烘箱内可放置搁板最大数量≥8块，搁板装载重量≥25 kg；

13.烘箱外表面涂层采用抗菌处理，可抑制细菌滋生。

14.配置要求：

14.1.烘箱       1台

14.2.搁板       2块

#### （三十）半干式转移电泳仪

1.电泳后印迹转移面积（W×L）≥140×140（mm）；

2.开盖时自动切断电泳电场。

#### （三十一）恒温水浴锅

1.双列六孔水浴锅，功率≤1500W；

2.水浴室尺寸≥400×300×100mm；

3.水浴锅温度控制范围：室温+5℃～100℃，温控精度≤±1℃。

#### （三十二）可控温磁力搅拌器

1.采用陶瓷涂层台面，加热盘直径≥120mm,容量≥20L；

2.转速范围：100-2000rpm，温控范围：室温+5℃～350℃；

3.配置温度传感器，温度分辨率：≤0.1℃。

#### （三十三）垂直电泳槽

1.电泳槽凝胶板面积（W×L）≥100×100（mm）；

2.凝胶面积（W×L）≥80×80（mm）；

3.凝胶厚度包括0.75mm、1.0mm、1.5三种规格。

#### （三十四）电泳仪电源

1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出；

2.输出范围：电压≥280V、电流≥1400mA、功率≥400W。

## 三、商务条款要求

1.售后服务要求：

1.1.设备验收合格后免费保修≥ 1 年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应8年；

1.2.免费培训操作人员；

1.3.维修响应时间 2小时， 24 小时到位；

2.包装及其他要求

2.1.符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求；

2.2．防雨、防潮、各种符号、标识清楚；

2.3.必须为原装、全新产品，渠道合法；

3.安装及验收要求

3.1.到货期：合同签订即日起进口设备60个日历日内，国产设备30 个日历日内；

3.2.安装地点：采购人指定地点；

3.3.安装完成时间：接用户通知后 5 个工作日内全部调试完成；

3.4.安装标准：符合国家有关安全技术标准；

3.5.验收标准及费用：（1）符合采购人与中标供应商签订的经济合同（2）符合招标文件的技术要求、商务要求（3）符合产品原样本技术数据（4）符合国家有关技术规范和标准。所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。

4.付款方式及结算要求

4.1．付款方式：

（1）分期付款：验收合格入库后支付90%（¥       元）。

（2）入库满一年后，设备运行正常，支付10%（¥       元）。

4.2.支付方式：银行转帐；

4.3.结算要求：必须在验收合格后，一次性开具合同全款增值税发票。

# 第五章 评标方法

- 一．评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。（最低报价不是中标的唯一标准）。

- 二．评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责

2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、合同条款等实质性要求；

2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2.3对投标文件进行比较和评价；

2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 三．供应商存在下列情况之一的，投标无效

3.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

3.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

3.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

3.6无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的投标的；

3.8为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目投标的；

3.9提供虚假投标文件和资料的；

3.10法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四．供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 五、评审标准

5.1初步评审标准：

5.1.1资格评审标准：见附件1初步审查要素表

5.1.2符合性评审标准：见附件1初步审查要素表

5.2分值构成与评分标准:见附件2评标因素及权重分值表

- 六．评审程序

6.1本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

6.1.1投标文件初审；

6.1.2澄清有关问题；

6.1.3比较与评价；

6.1.4推荐中标候选人名单。

6.2投标文件初审

采购人根据本章第5.1.1 项规定的评审标准对投标文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被认定为无效投标。

评标委员会根据本章第 5.1.2项规定的评审标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合招标文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

6.3投标文件的澄清

6.3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求供应商对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

6.3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.4投标文件比较与评价

6.4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

- 七．政策性扣减

7.1政策性扣减范围

7.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

7.1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

（1）采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

（2）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

7.1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

7.1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2政策性扣减方式

7.2.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。

7.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

7.2.4供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

- 八．特殊情况的处理

8.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.1.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.1.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

8.2.1使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

8.2.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

8.3.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

8.3.2投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

8.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以正本中的开标一览表的总价为准，并修改单价；

8.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

- 九．定标

9.1评标结果由全体评标委员会成员签字确认。

9.2采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定中标人，以复函通知采购代理机构。

附件1：

- 初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 基本资格条件 |  | 1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。 |
|  |  |  |  | 2、提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函 |
|  |  |  |  | 3、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  |  |  |  | 4、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
|  |  |  |  | 5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） |
|  |  |  |  | 6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式自拟） |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | / |
|  |  | 特定资格条件 |  | 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
|  |  |  |  | 2、供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（采购代理机构于本项目招标公告发布后至开标当日查询相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动，查询结果以电子或纸质方式留存） |
|  |  |  |  | 3、投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为经销商的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》 |
|  |  |  |  | 4、所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供 |
|  |  |  |  | 5、投标产品属于医疗器械的须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证； |
|  |  |  |  | 6、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。资格审查时以投标文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价 | 按招标文件要求报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件份数及要求 | 应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量及要求 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 到货期、质保期 | 应满足招标文件中要求的到货期、质保期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

- 评标因素及权重分值表

| 类别 | 评审要素及赋分标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标 价格 (35分) | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得35分。 3、按（有效最低报价/有效投标报价）×35的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  |  |
| 技术 评审 (50分) | ① | 技术参数 （30分） | - 投标设备（产品）技术参数、规格型号等。提供证明材料（包括但不限于检测报告，技术说明资料，照片，官网或功能截图（如有）等证明材料），满足招标文件要求得30分； - 低于招标文件技术参数，一般参数每负偏离1项扣0.5分，*项参数每负偏离1项扣1分，扣完为止。 |
|  | ② | 供货渠道 (5分) | 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、关键零部件及备品备件等配备情况，质量标准符合行业和国家相关规定，按总体响应优劣情况赋1-5分。 |
|  | ③ | 实施方案 （7分） | 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得5.1-7分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得3.1-5（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得1-3（含）分。不提供不得分。 |
|  | ④ | 产品性能 （5分） | 评标委员会根据投标产品的可靠性、稳定性、可维护性及可扩展性进行赋分，赋1-5分。 |
|  | ⑤ | 技术力量配备 （3分） | 投标人有完善的管理体系，针对本项目拟投入人员（工作人员情况，配备人员的类似项目实施经验）分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计1-3分。 |
| 履约能 力及服 务承诺 (10分) | ① | 售后服务 （5分） | 售后维护方案合理，具有专业售后服务人员（须提供缴纳社保的证明材料及拟配备专业售后服务人员联络方式）、专业维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收等计划或预案、承诺，能有效保障售后服务的协调性、及时性。根据售后服务承诺及措施，响应时间长短等赋1-5分。 |
|  | ② | 培训 （5分） | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的优劣情况赋1-5分。 |
| 业绩 (5分) | ① | 业绩 （5分） | 提供所投任意核心产品2019年1月至今的业绩，每提供1份得1分，最高得5分； 业绩证明（以合同为准，须在投标文件中附合同的扫描件加盖单位公章，原件备查）弄虚作假者，取消其中标资格。 |
| 备注：1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |

# 第六章 投标文件构成及格式

项目编号：HXGJXM2022-ZC-GK1082

（正本或副本）

西北妇女儿童医院生殖中心实验室设备一批采购项目

投 标 文 件

供应商名称：               （公章）

年   月   日

目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 供应商承诺书

- 资格证明文件

- 其他资料

## 一、投标函

致：西北妇女儿童医院/华夏国际项目管理有限公司

根据贵方“       项目名称                 ”的投标邀请(编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份，并提交投标保证金，金额为             。

我方承诺如下：

- 投标报价为小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向华夏国际项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：   年   月    日

- 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标报价 （元） | 到货期 | 质保期 | 保证金/保函 （有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |  |

供应商名称：                   （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

2.2投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量（台） | 最高限价 （元/台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时差培养箱（TL） |  |  |  | 1 | 2100000 |  |  |  |
| 2 | 倒置显微镜（带显微操作系统、激光破膜、纺锤体仪加配油镜） |  |  |  | 1 | 1300000 |  |  |  |
| 3 | 多功能酶标仪 |  |  |  | 1 | 370000 |  |  |  |
| 4 | 台式冷冻离心机 |  |  |  | 2 | 31000 |  |  |  |
| 5 | 实时定量PCR仪 |  |  |  | 1 | 335000 |  |  |  |
| 6 | 倒置荧光显微镜（带100X油镜） |  |  |  | 1 | 530000 |  |  |  |
| 7 | IVF工作站 |  |  |  | 2 | 350000 |  |  |  |
| 8 | 纯水及超纯水制备系统 |  |  |  | 1 | 55000 |  |  |  |
| 9 | 石蜡切片机 |  |  |  | 1 | 120000 |  |  |  |
| 10 | 石蜡包埋机 |  |  |  | 1 | 68000 |  |  |  |
| 11 | 化学发光成像系统 |  |  |  | 1 | 150000 |  |  |  |
| 12 | 医用低温冰箱 |  |  |  | 4 | 26000 |  |  |  |
| 13 | 医用冷藏冰箱 |  |  |  | 2 | 14000 |  |  |  |
| 14 | 细胞培养箱 |  |  |  | 3 | 50000 |  |  |  |
| 15 | 普通体视显微镜 |  |  |  | 2 | 85000 |  |  |  |
| 16 | PCR扩增仪 |  |  |  | 1 | 70000 |  |  |  |
| 17 | 台式高速离心机 |  |  |  | 2 | 28000 |  |  |  |
| 18 | 台式低速离心机 |  |  |  | 1 | 11000 |  |  |  |
| 19 | 超净工作台 |  |  |  | 3 | 15000 |  |  |  |
| 20 | 非接触式超声细胞破碎仪 |  |  |  | 1 | 85000 |  |  |  |
| 21 | 生物安全柜 |  |  |  | 2 | 40000 |  |  |  |
| 22 | 显微镜用热板 |  |  |  | 4 | 10000 |  |  |  |
| 23 | 玻片恒温孵育器 |  |  |  | 1 | 32000 |  |  |  |
| 24 | 恒温震荡培养摇床 |  |  |  | 2 | 13000 |  |  |  |
| 25 | 恒温培养箱 |  |  |  | 2 | 7500 |  |  |  |
| 26 | 低温连接仪 |  |  |  | 2 | 15000 |  |  |  |
| 27 | 通风厨 |  |  |  | 2 | 14500 |  |  |  |
| 28 | 小鼠IVC鼠笼 |  |  |  | 1 | 85000 |  |  |  |
| 29 | 烘箱 |  |  |  | 1 | 22000 |  |  |  |
| 30 | 半干式转移电泳仪 |  |  |  | 2 | 9000 |  |  |  |
| 31 | 恒温水浴锅 |  |  |  | 2 | 2400 |  |  |  |
| 32 | 可控温磁力搅拌器 |  |  |  | 2 | 3500 |  |  |  |
| 33 | 垂直电泳槽 |  |  |  | 2 | 3400 |  |  |  |
| 34 | 电泳仪电源 |  |  |  | 2 | 4800 |  |  |  |
| 35 | 投标总报价 | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 备注 | 1、单个设备的报价不能超过单个设备的最高限价，否则按无效投标处理。 2、以上报价包含设备费、运杂费、安装调试费、税金等与本项目有关的全部费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：            （签字或盖章）

日    期：      年   月    日

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

2.3主要配件澄清表

| - 序号 | - 配件名称 | - 品牌/型号 | - 数量 | - 报价 - （市场参考价） | - 优惠供货价 | - 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：

备注：保留小数点后两位。

2.4选配件、消耗品澄清表

| 序号 | 配件名称 | 品牌/型号 | 数量 | 报价 （市场参考价） | 优惠供货价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：

备注：保留小数点后两位。

2.5备品备件清单

| - 序号 | - 项 目 | - 内容和标准 | - 报价 | - 制造厂商 | - 质保期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 耗材 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 零配件 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 易耗品 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 质保期满后维保价格或优惠政策 |  |  |  |  |  |
| - …… | - …… |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：       （签字或盖章）

日    期：

备 注：保留小数点后两位。

## 三、投标方案说明书

供应商按招标文件的要求，依据评审方法附件2“评标因素及权重分值表”相关内容编写，格式自拟，评标因素及权重分值表要求内容，在投标方案说明书中必须逐项对应编制。

附表1

技术规格响应表

| 序号 | 品目 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

注:  1、 ☆1指招标文件中的技术规格(参数),供应商应按照招标文件中的内容逐项响应。

- ☆2 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

- 偏离说明填写：优于、满足或低于。

附表2 本项目拟投入人员汇总表

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：表后附身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书（如果有）复印件。

## 四、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日      期：      年   月    日

- 五、供应商承诺书

5.1陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

被授权人：                       （签字）

地  址：

邮  编：

电  话：

年  月  日

5.2 供应商企业关系关联承诺书

1、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

1.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

1.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

1.3单位负责人：

2、              （是或否，没有填否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

年  月  日

## 六、资格证明文件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2、提供2021年度经审计的财务报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）特定资格条件：

- 1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

- 2、投标人为生产厂家的须提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；投标人为经销商的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》和生产厂家的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》；

- 3、所投产品为进口产品的，投标人为经销商的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；

- 4、投标产品属于医疗器械的须具有医疗器械产品注册证或医疗器械备案凭证；

- 5、投标保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函。

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：      系         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书

致：西北妇女儿童医院/华夏国际项目管理有限公司

(供应商名称)   按中华人民共和国法律于（     年    月    日 ）  成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |

附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称：                            （盖单位公章）

日   期：         年       月      日

说明：法定代表人直接投标时无需提供。

保证金缴纳凭证或担保机构出具的保函

本页附投标保证金缴纳凭证复印件或投标保函正本复印件

- 七、其他资料

1、基本存款账户开户许可证（基本账户信息）。

2、依据招标文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

3、其他可以证明供应商实力的文件。

- 附件1

- 投标担保函（参考格式）

编号：

___________________（采购人或采购代理机构）：

鉴于_______________（以下简称“供应商”）拟参加编号为___________的_______项目      （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2、招标文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币______元（大写_________________），即本项目     的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起______个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在_____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1、保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2、我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3、按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1、依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2、因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3、因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4、你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为________________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：                  （公章）

### 年   月   日

### 附件2（如是）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	   人，营业收入为 	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为  	万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3、按照第四章采购内容及技术要求中采购设备清单注明所属行业逐条响应。

- 附件3

- 投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料，不涉及此项内容可不提供此表。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

- 附件4

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                 （盖章）

日     期：         年       月      日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

- 附件5

- 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。