一、染色机要求

电脑控制，全自动化设计；采用连续处理方式进行染色；

自带LCD超大显示器，触摸操作方式，可旋转调节上下左右方向利于观察操作；

可编辑程序数量≥30套；

具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录；

开始槽单批次处理量≥60张；每小时染色≥500张。

可以同时进行HE染色、PAP巴氏染色、特殊染色；

染色开始槽和结束槽均可以自由设定，开始槽和结束槽总数≥3槽；

具备3种规格以上的药液缸并标明容量；

标准试剂缸数量≥22个,标准试剂缸最大容量≥820ml，每个试剂缸均可以单独设定振荡功能。

具有清洗促进和干燥功能；

染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液；

可使用开放试剂和HE高分辨率染色试剂；

二、封片机要求

1、全电脑控制，自动进片，自动封片，可与染色机直接连接使用，也可以单独使用，处理程序可在染色机触控屏上统一设定；

2、自带操作界面，可准确掌握装置的状态；

3、封片速度：≤5秒/片，每小时处理量：≥800片；封片，无气泡；

4、载玻片存储能力：≥240片，处理后的玻片自动被装入装用筐内；

5、必须具备标准烘干风扇吹干干载玻片的功能；

6、封片过程中可以对封固剂滴注量进行细分调节

7、具备气泡检查和二甲笨不足造成检体干燥或封片不良的功能；

8、具备样本追溯系统，方便对样本玻片的实时追溯。

三、需提供产品辅材最小单位的最低报价

四、售后要求：

自安装、调试正常运行并验收合格之日起免费保修12个月，终身提供维护服务，12小时内响应。
