政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-1830/001

陕西科技大学

柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年八月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

（一）投标人须知前附表	8

（二）投标人须知	11

一、 总则	11

1.采购人、采购代理机构及投标人	11

2.资金来源	12

3.投标费用	12

4.适用法律	12

二、 招标文件	12

5.招标文件构成	12

6.招标文件的澄清与修改	13

7.投标截止时间的顺延	13

三   投标文件的编制	14

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	14

9.投标文件组成	14

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	14

11.投标报价	14

12.投标保证金	15

13.投标有效期	15

14.投标文件的制作	16

四   投标文件的递交	16

15.投标文件的密封和标记	16

16.投标截止	17

17.投标文件的接收、修改与撤回	17

五   开标及评标	17

18.开标	17

19.资格审查及组建评标委员会	18

20.投标文件符合性审查与澄清	18

21.投标偏离	19

22.投标无效	19

23.比较与评价	20

24.废标	21

25.保密要求	21

六   确定中标	21

26.中标候选人的确定原则及标准	21

27.确定中标候选人和中标人	21

28.发出中标通知书	21

29.告知招标结果	22

30.签订合同	22

31.履约保证金	22

32.预付款	22

33.招标代理服务费	22

34.政府采购信用担保	23

35.廉洁自律规定	23

36.人员回避	28

37.质疑的提出与接收	28

附件1：投标担保函	30

附件2：履约担保函格式	31

第三章  评标方法和标准	33

第四章  拟签订的合同文本	38

第五章  采购需求及要求	42

第六章  投标文件格式	79

一、资格证明文件	79

第一部分  身份证明文件	80

第二部分  资格证明文件	83

二、商务及技术文件	87

投标函	89

开标一览表	90

投标分项报价表	46

技术偏离表	93

商务条款偏离表	94

中小企业声明函(货物)	95

投标人监狱企业声明函	96

残疾人福利性单位声明函	97

符合评分标准要求的商务文件	98

投标人须知第10条要求的所有技术文件	99

投标方案或技术方案	100

业绩一览表	101

投标人须知前附表要求的其他文件	102

第一章  招标公告

项目概况

陕西科技大学柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目的在潜在的投标人可在西安电子邮箱537718353@qq.com获取招标文件，并于2022年09月5日9时30分（北京时间）前递交招标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZD2022-ZB-1830/001

项目名称：陕西科技大学柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,000,000.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额（元） | 是否接受联合体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西科技大学柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目 | 详见招标文件 | 2,000,000.00 | 否 | 自合同签订之日起30日历天内完成所有产品的供货、安装、调试工作 |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(陕西科技大学柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(陕西科技大学柔性电子器件打印系统制备、组装及测试系统,电致变色仪等采购项目)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站和“中国政府采购网”上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
    3.2、投标人参加本项目的合法授权人的授权委托书；
   3.3、投标人不得存在下列情形之一：
    （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；
    （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动；
    3.4、需向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间：2022-08-16 09:00:00起至2022-08-22 17:00:00 止

方式：以电子版形式发送至各供应商预留邮箱内

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：购买文件时，在招标文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版资料的方式获取招标文件，请将单位介绍信、身份证复印件加盖公章发至537718353@qq.com邮箱，邮箱标题请以项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名。）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年09月05日 09时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第八会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、注：购买文件时，在招标文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版资料的方式获取招标文件，请将单位介绍信、身份证复印件加盖公章发至537718353@qq.com邮箱，邮箱标题请以项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名。）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息： 陕西科技大学

地址： 陕西省西安市未央大学园区

联系人： 陕西科技大学经办

电话： 029-86168376

2、项目联系方式

项目联系人：上官/姜凯

电 话：029-88497916

3、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

联系地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

陕西省采购招标有限责任公司

2022年08月16日

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：陕西科技大学 地 址：陕西省西安市未央大学园区 电 话：029-86168376 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八层招标四部 联系人：上官/姜凯电话：029-88497916 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：见招标公告 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） |  |
| 1.3.5 | 允许采购进口产品：否（是、否） |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：无 |  |
| 1.7 | 项目所属行业：工业（制造业） |  |
| 2.2 | 项目预算金额：2000000.00元 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币：肆万元整（￥40000.00元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号： 103661558247 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 / 份。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2022-09-06 09:30:00 |  |
| 18.1 | 开标时间：2022-09-06 09:30:00 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第八会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |  |
| 20.5 | 核心产品：柔性电子器件打印机与电致发光测量仪 |  |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |  |
| 28 | 评标委员会构成：5人。其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：在陕西省政府采购网随机抽取 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：是（是、否） 履约保证金金额：合同总价的5% 提交履约保证金的时间：签订合同后 10日历日 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：无 |  |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法下浮35%收取 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：见招标公告 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：无 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购

同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由陕西省采招标有限责任公司负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除货物服务10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审因素和指标

| 类别 | 总分 | 评标因素 |  | 最高 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格评审 | 30分 | 1、经初审合格的投标文件，通过符合性审查的投标报价为有效投标价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2、有效最低报价为基准价得30分。 3、按（有效最低报价/有效投标报价）×30的公式计算报价得分。 4、投标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。 |  | 30分 |
| 技术评审 | 44分 |  | 技术参数： 供应商填写技术规格响应表并提供支持文件，所投产品的彩页（如有）、生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；评标委员会成员对供应商所投产品的功能和技术指标进行比较和评价，参数完全满足招标文件要求得18分，优于招标文件参数要求的一项加0.5分，最高加2分。参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 20分 |
|  |  |  | 供货渠道： 供应商提供的产品供应渠道（产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）、关键零部件及备品备件等配备情况，质量标准符合行业和国家相关规定，根据总体响应优劣情况，按差别赋0-6分。 | 6分 |
|  |  |  | 实施方案： 根据供应商针对本项目的组织能力、实施方案、进度计划、安全保障措施及应急处理措施等响应情况赋分： 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得9-12分； 内容完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得5-9（含）分； 内容笼统，描述简单，可行性不强，需要优化后才能满足项目需要的，得1-5（含）分。不提供不得分。 | 12分 |
|  |  |  | 技术力量配备： 供应商有完善的管理体系，针对本项目拟投入人员（工作人员情况，配备人员的类似项目实施经验）分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-6分。 | 6分 |
| 履约能力及 服务承诺评审 | 24分 | ⑤ | 售后服务： 售后维护方案合理，具有专业售后服务人员（须提供缴纳社保的证明材料及拟配备专业售后服务人员联络方式）、专业维修设备，提供有详尽的配送、调试、验收等计划或预案、承诺，能有效保障售后服务的协调性、及时性。根据售后服务承诺及措施，响应时间长短等赋0-8分。 | 8分 |
|  |  | ① | 培训： 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的优劣情况赋0-6分。 | 6分 |
|  |  | ② | 业绩： 2019年8月1日至今（以合同签订时间为准）所投产品的同类业绩，每提供1份得2分，满分10分。 业绩证明以投标文件中的合同复印件为准，原件备查；弄虚作假者取消其磋商、成交资格。 | 10分 |
| 节能、环境标志产品 | 2分 | ① | 节能、环境标志产品： 投标产品为节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，每提供一个加1分，满分2分。 | 2分 |
| 1、各评委应按照本评标方法独立打分。 2、分项评分超出评分标准范围或评标委员会成员对客观评审因素评分不一致时，采购代理机构可以要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。 3、若出现综合得分并列时，比较投标价格，价格低的排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4、计算结果保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5、评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |  |  |  |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲  方：

乙  方：

签约地点：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有关的法律法规、本项目（项目编号：    ）的招标文件、投标文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、设备价款

| 序号 | 设备名称 | 品牌/规格型号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 人民币（小写）： 元（含税金） |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民币（大写）： |  |  |  |  |

备注：

1、合同总价为设备安装调试达到使用条件的价格，包括：设备供应价、运杂费（含保险费）、培训费、安装调试费等其它一切费用。本合同执行期间合同总价不变，不受市场价变化的影响。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

二、交货期、交货地点及安装

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

（一）交货期：合同签订后 30日内供货,并免费安装调试完毕,达到交付使用标准。

（二）交货及安装地点：陕西省西安市未央大学园区。

（三）交货及安装：所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。货物在交付甲方之前，毁损、灭失的风险均由乙方全部承担。

三、验收

（一）验收依据：

1、国家相应的标准、规范

2、签订的合同文本；

3、招标文件及中标人的投标文件；。

（二）验收标准

1、包装：符合出厂规范，包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚，进口设备应具有原产国标识且标识清楚。包装箱应用新的、坚固的、经过熏蒸后的木箱，并在木箱上施封IPPC标识。每件货物必须单独包装发运，不得捆扎并适用于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适用于海、空、陆运输和整体吊装，保证产品到达之后各项功能完好无损，包装材料必须符合中国有关动植物检疫的规定。

2、安装：符合国家有关安全技术标准及行业规范。

3、产品：（1）必须为原装、全新、以优质工艺及材料制造的合格产品，渠道合法。（2）符合甲方与乙方签订的经济合同。（3）符合招标文件的技术要求。（4）符合产品原样本技术数据。（5）符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标准。（6）产品单证齐全（装箱清单、中文使用说明书、进口产品原产地证明、进口产品海关手续包括商检报告、报关单，纸质材料必须完整、清晰，有编号或序号等，必须与实际产品相符合），(7)所提供设备须为到货之日前6个月内生产的产品。

（三）验收方法

甲乙双方共同进行验收。根据有关法规、文件规定,必须由环保、质量监督管理等部门出据检验合格证明的，此检验证明作为终验的依据。所有安装验收手续由乙方办理并承担费用，甲方提供相关协助。

1、初验：货物到达甲方指定交货地点后，由甲方根据合同附件“设备配置清单”进行检查初验。

2、终验：所有货物（设备）安装调试完毕，正常使用30个日历日后，乙方向甲方设备管理部门提交终验申请，并向甲方移交与设备相关的所有资料，由设备管理部门组织相关部门进行验收，验收合格签定验收表作为终验。

3、验收不合格的，乙方必须在接到通知后 5 个日历日内完成整改提交二次验收申请，并承担二次验收费用。若二次验收仍不合格，甲方有权解除本合同，乙方需按合同金额5%支付违约金，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

四、售后服务及质保

（一）质保：

1、设备自终验合格交付使用之日起，整机免费质保壹年，质保期内免费维护，并免费提供备品、备件，终身售后服务。

2、乙方保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；若产品有质量或内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。

3、产品性能未达到技术要求的，乙方限期内进行整改；整改仍达不到要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

（二）售后服务：

1、乙方提供7*24小时免费电话支持，保证在接到故障电话后在30分钟响应，在48小时到达现场，在72小时内修复正常。如设备故障在72小时仍无法排除，须免费提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用机替代并承担维修设备所需的往返费用。维修期间提供不间断的服务直至维修结束，维修人员需提供足够的备件以适应甲方维修需求。

2、质保期内出现3次及以上质量问题（人为损坏除外），乙方无条件免费更换新机，同时顺延相应保修期。

3、维护保养：在保修服务期内，每年提供不少于2次（至少1次/6月）工程师现场专业回访及保养服务（包括机器清洁，安全、性能测试及校准，必要的机械或电气的检查，非紧急性质的预防性维护以及确保系统按照制造商的产品规格运行的其他维护、调试与参数校正），并提供保养报告单。

4、零部件损坏维修，保修期内免费更换，保修期外，仅收取零部件材料成本费，不收取其他任何附加费用。

5、乙方负责产品机型系统错误改进，在保修、保质期内对该机型的软件免费更换或升级。如以后该产品升级换代，乙方愿意以优惠价格向甲方提供。

（三）售后服务单位：

售后服务单位名称：

地  址：

服务电话：

（四）开机率：提供服务期间保证设备开机率大于95%，停机率小于5%，每超过1自然日保修期往后顺延5个工作日。

五、人员培训

装机后乙方对甲方相关医护、技术及维修人员进行培训。对维修人员的培训，涉及到设备性能、原理、操作要领、常见故障的维修以及常规的维护保养方法，直至双方认证合格，培训约定如下：

（一）培训对象及人数：使用科室人员、设备维修人员

（二）培训方式及地点： 双方商定

（三）培训时间及费用：时间另行协商，费用乙方承担（含培训所需相关耗材）。

六、付款方式和条件

（一）付款方式：验收合格后，一次性支付全部货款。

（二）支付方式

通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下:

账户全称：

账    号：

开 户 行：

（三）结算要求：付款前乙方须开具全额税务发票。

七、违约责任

（一）甲方在验收中，如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同规定的，甲方应向乙方提出，并有权拒收设备。乙方在接到甲方异议后，应在5个日历日内负责处理，如未处理甲方有权终止合同，同时要求乙方承担相应的经济损失或承担本合同总价款10％的违约金。

（二）乙方保证按期交货，如未按期交货，每延迟壹天，扣罚合同总价的1‰的违约金，如超过合同规定交货期限5天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

（三）乙方不能交货，则按合同总价5%支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

（四）乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可另行安排由第三方单位进行，其费用全部由乙方负担，并追究乙方的违约责任。

（五）因乙方提供的产品质量或售后服务问题导致产品纠纷，由乙方负全部责任，因此给甲方造成损失的，甲方保留追偿权。

（六）乙方在设备运输、安装调试中须严格执行安全规范、防火安全规定、环境保护规定，做好安全防护措施。因违规导致的各类安全事故不论大小，均由乙方承担全部责任，因此给甲方造成损失的，甲方保留追偿权。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力的事件导致合同执行受阻，受阻方应随时采取所有合理步骤以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。同时受阻方应立即通知另一方，则合同执行由双方协商后可相应延长。

九、争议解决方式

（一）因本合同而发生的争议或纠纷，甲乙双方应先协商解决，协商不成时可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

（二）因乙方违约导致甲方权益受损，甲方通过诉讼方式主张权益所支出的合理费用由乙方负担（包含但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等必要开支）。

十、合同生效

（一）本合同一式 五 份,甲方执 四 份，乙方执 一 份。自甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。

（二）本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，并作出补充规定（协议），补充规定（协议）作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（三）项目招标文件、投标文件、澄清表(函)、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

（以下无正文，仅为甲乙双方签章及合同附件）

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）:

单位负责人 :                           法定代表人：

代表人：                               或委托代理人：

日   期：      年     月     日        日   期：       年      月     日

附件：1、设备配置清单

第五章  采购需求及要求

一、柔性电子器件打印机

数量：1台；

技术要求：

一、机械系统：

1、打印区域：148*210mm，基底厚度<5mm

2、重复定位精度：±20um

3、温湿度要求：15-40℃（5-80RH 无冷凝）

4、适应海拔高度：最高 2000m

5、环境净化系统：支持 PM2.5、挥发性气体净化自动

6、清洁喷头系统：支持打印喷头的清洁

7、打印机尺寸(长*宽*高)：≥555*555*485mm

8、打印机重量：35-45Kg

9、点胶模块：支持点胶功能，14G~34G 标准孔径点胶针头可选

10、刮涂模块：支持刮涂功能，刮涂刀片宽度≥40mm

11、一台主机同时具有喷墨打印、点胶、刮涂 三种工艺

二、硬件系统：

1、主板：1.5GHz CPU 64-bit 架构，1GB DDR3 RAM，8GB eMMC

2、 电源输入：220VAC, 3A, 50/60Hz

3、打印观测系统：集成高分辨率工业相机，可观察薄膜表面打印墨水状况

4、打印定位系统：集成高分辨率工业相机，支持异层打印时喷头或基底层的定位

5、墨滴观测系统：集成高分辨率高速工业相机，可观测喷头在闪喷时墨滴的形态

6、真空吸附和加热板模块：可提供真空吸附功能保证薄膜表面平面度，支持最高 90℃

7、加热后处理模块:主机自带紫外固化灯接口

8、网络接口：RJ45，连接无线路由器USB

9、接口：支持硬件固件升级

10、气路系统：输入：172~207Kpa（25~30psi），输出：-2~35Kpa（-0.3~5psi）

11、墨盒库接口: 支持付费后升级到自动更换墨盒系统

三、软件系统：

1、PC 系统要求：Windows 10 64 位操作系统及以上，Intel Core i5 CPU 2GHz及以上，硬盘 10GB 以上空闲，最低 8GB 内存，无线或有线网卡

2、BitAssembler 软件参数：

2.1 支持 Bitmap 图形文件输入

2.2 支持电子器件、电路系统图形设计

2.3 支持打印功能

2.4 支持服务器远程下载更新

四、打印材料参数

1、介质类型：溶剂型、纳米颗粒分散液

2、适用原料：有机小分子、低分子量聚合物、无机纳米颗粒（粒径<100nm）等

3、打印层厚（干膜）：50~1500nm

4、打印基板材料：PET、PI、PEN、Glass、Silicon wafer

附件一、等离子清洗机 技术要求

腔体材质 不锈钢表面处理

电源 AC 220V

工作电流 整机工作电流不大于1.2A（不含真空泵）

电源功率 0-300W连续可调

射频频率 40KHz

频率偏移量 小于0.2KHz

特性阻抗 50欧姆，自动匹配

真空度 1pa-30pa

气体路数 高精密双路浮子流量计

气体流量 10-100ml/min（可调）

过程控制 全自动控制与手动（PLC人机界面）

清洗时间 1-60000秒钟可调

功率大小 10%-100%可调

内腔尺寸 ø≤150mm*270mm

外形尺寸≤560mm*540mm*410mm

重量40-50Kg

真空泵 抽速4L/S

真空室温度 小于65℃

冷却方式 强制风冷

附件二、柔性电子测试仪 技术要求

一、机械系统：

夹具宽度：40mm

夹具运动范围：拉伸：0~180mm，可调节

弯曲/折：0~180°，可调节扭转：0~360°，可调节

夹具安装：防脱M3 螺栓固定

精度：拉伸精度：±20um

弯曲/弯折/扭转精度：±1.5°

加载速率：0.5~40mm/s，均数，可调节

机器尺寸(长*宽*高)：600*210*230mm

机器重量：8-15Kg

二、硬件系统：

运动：高精度控制芯片，精确控制并保证机器平稳运动

计数：计算运动次数，可进行定值设定，最大可设定 999999 次

急停保护：一键急停，保护实验材料

电源输入：220 VAC，50/60Hz

采集模块: 超高精度 AD 采集芯片，采集数据更快速精确

采集频率：10ms/次

采集精度：

电阻：100~5000欧（精度5%）、5000~1兆欧（精度1.5%）、1~100兆欧（精度5%）

电压：-50~50 伏特（精度1%）

电流：-2~2 安培（精度1%）

三、软件系统：

连接方式：USB 连接，支持电脑与机器快速连接

数据处理：支持采集数据实时处理，并模拟各种曲线

操作：操作界面简洁，便于快速上手，方便使用

导出文件：支持.csv、.txt、.xlsx、.xls 等多格式文件导出

导出截图：支持.jpg、.png、.bmp 等多格式数据处理截图导出

二、电致发光测量仪

数量：1台；

技术要求：

1.可以应用于量子点发光二极管（QLED）、有机发光二极管（OLED）、发光二极管（LED）、钙钛矿发光二极管（PeLED）等各种类型的电致发光器件

2.一体化测试主机，可屏蔽环境光影响，掀盖式样品装载，主机尺寸不大于：L700mm×W285mm×H275mm

3.* 上位机自动位移控制，行程：X、Y轴：10 mm ; Z轴：60mm

4.* 上位机自动样品子器件切换

5.* 可视化平台，方便观测待测样品

6.* 测量范围：0.01 ～ 9,990,000 cd/m2；测量角：1/3°；视角：9°

7.相对光谱敏感度：匹配CIE光谱发光效率函数V (λ)

8.最小测量面积：常规Ø 4.5mm ，最小0.5mm

9.最短测量距离：常规1,012mm ，最小213mm

10.测量时间：AUTO：0.7 ～ 4.3秒；MANUAL：0.7 ～ 7.1秒

11.同步测量：20 Hz ～ 400 Hz;

12.* 数字源表：通道数：1；输出电压：-200V~200V; 输出电流：-1A~1A；最小分辨率：1pA/100nV

13.* 光谱模块波长范围：350-1000 nm

14.动态范围：3.4 x 10^6（系统）；1300:1（单次采集）

15.暗噪声：50 RMS counts

16.校准线性度：＞99.8%

17.样品架：根据器件形状大小定制夹具

18.样品夹移动方向：X 、 Y 、 Z 三维运动

19.样品夹具环境：可实现样品不封装，在手套箱氛围中测试

20.测试软件测试模式：预测量、扫描测量和稳定性测试等；

21.* 软件基本参数测量：

1）电学：电压（V）、电流（I）、电流密度（J）等；

2）光度学：亮度、亮度差，光谱；

3）色度学：CIE 色度坐标、相关色温（CCT）、MK-1（mred）、显色指数（CRI）、RGB 颜色值；

4）效率参数（外量子效率（由朗伯分布假设进行推测）、电流效率、功率效率等）;

5）软件电致发光时间特性曲线：电流-电压（I-V）,电流-电压-亮度（I-V-L）,电流-电压-光谱（I-V-λ），亮度-时间（L-t）特性曲线；LE-时间曲线；PE-时间曲线；色度-时间曲线等。

22、操作微机：硬盘至少128G；带显示器：21寸

三、三工位储能器件组装用手套箱

数量：1台；

技术要求：

1、箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。尺寸：长度≥3020mm，宽度≥750mm，高度≥900mm

2、过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥ 360mm,长度 ≥600mm。小过渡舱尺寸：直径 ≥150mm,长度≥300mm。加热小过渡舱尺寸：直径 ≥150mm,长度≥300mm。小过渡舱加热装置：加热模式：小舱体外加热管加热，加热温度：最高温度250度（可根据客户要求选定），额定功率：1000W

3、手套口：铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4、循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。

5、气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。

6、气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（证书复印件盖鲜章）。

7、小时泄露率：9X10-6h-1（投标文件中提供由第三方质量监督检验机构出具的同等产品符合以上参数的测试报告复印件，并加盖投标人公章）。

8、气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。

9、真空泵：规格：8 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器 ，气振控制

10、水分析仪：测量范围是0～500ppm，探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题。

11、氧分析仪：测量范围：0～1000ppm

12、加大有机溶剂吸附器：填充高效≥9Kg活性炭，与主循环管道相联，能快速更换吸附材料，并且不破坏箱内高纯气氛。

13、工业冰箱：配样品冷藏舱（安装在箱体左侧且与箱体一体化设计）：容积≥30L，最低温度≤-35℃，安装在箱体左侧，分体式，箱体内开门，内腔尺寸：长X宽X高：≥300x≥220x≥450mm，最低温度：-40℃。

四、探针台

数量：1台；

技术要求：

1、四英寸卡盘，XY轴行程：4英寸×4英寸，移动精度：1um，可升级温控系统，台体兼容金相显微镜和体式显微镜，Chuck可以附加独立的校准片载台，以符合未来扩展射频量测的需求，卡盘可做电极引出信号进行双面测试，预留升级半自动接口；

2、显微镜变倍范围1.5X-10X，可实现100X-1000X高倍率；

3、1200WPT工控机可测量视觉集成系统；

4、探针臂可四维移动，移动精度±1um，XYZ移动行程为12mm,可同时使用微波测量模块；

5、夹具漏电精度优于10pA或100fA,提供测试方案，匹配客户已有测试设备；

6、提供真空吸附泵，多个控制开关单独控制样品吸附；

7、探针测量电流1fA至1A，最大测量电压3500V；

8、防震系统，为搭载的光学仪器能够始终保持平台的水平。

9、真空吸附型CHUCK：≥ 4英寸不锈钢材质

五、数字台式万用表

数量：1台；

技术要求：

1.功率

1.1 电源：100V、120V、220V和240V(±10%)

1.2电源频率：50Hz至60Hz和400Hz，在通电时自动感应

1.3最大功耗：50VA

1.4典型功耗：30VA

1.5电源输入保险丝：250V，1.25A慢熔保险丝：Keithley更换零件编号FU-106-1.25

2.环境与法规

2.1运行环境：0°至50℃，35℃以下相对湿度≤ 80%，海拔2000公尺以下

2.2储存环境：-40°至70℃

2.3振动：MIL-PRF-28800FClass3，随机

2.4预热：30分钟后可达到额定精度

3.机械

3.1显示器：12.7cm(5in.)电容式触控屏幕，附LED背光的彩色 TFTWVGA(800×480)

3.2机架尺寸( 宽 × 高 × 深 )：≤213.8mm(8.42in.)×88.4mm(3.48in.)×356.6mm(14.04in.)

3.3工作台尺寸( 宽 × 高 × 深 )：

≤224.0mm(8.82in.)×107.2mm(4.22in)×387.4mm(15.25in.)

3.4运输重量：3-6Kg(10.0lb.)( 仅仪器 )

3.5输入信号连接：前 / 后安全香蕉插孔或扫描仪卡

3.6插入式扫描仪插槽：后面板上有一个插槽，请参阅「选配的多通道 / 扫描卡配件」。

3.7通讯插槽：后面板上有一个插槽，请参阅「选配的接口和可编程数字I/O」。

3.8冷却：强迫通风，固定速度

远程接口-标准

LAN/LXI兼容性：RJ-45接头：10/100BT。IP组态：静态或DHCP( 手动或自动 )。Web界面：虚拟前面板。

LXI兼容性：LXI版本1.4核心2016。

USB装置( 后面板，TypeB)：2.0SBTMCUSB

Host主机( 前面板，TypeA)：USB2.0，支持随身碟，FAT32。功能：输入 / 输出仪器配置文件、读数缓存、截屏画面和脚本

语言：

SCPI( 预设 )：预设命令集、可编程仪器的标准命令、SCPI-1999

TSP：嵌入式TestScriptProcessor(TSP)可从任何主机接口存取；响应由远程命令和语句组成的高速测试指令码( 例如分支、循环和数学 )；能够执行储存在内存中的测试指令码，而无需主机干预

仿真模式：Keithley机型2000和34401A

数学函数：REL、最小值、最大值、平均值、标准偏差、峰值-峰值、dB、极限测试、百分比、1/x，以及mX+b( 以使用者定义的单位显示 )

其它事项

实时频率：备用锂电池，CR2032纽扣电池，可由原厂更换，( 电池使用寿命3年以上 )；设定和读取年份、月、日、时、分、秒。( 附注：秒数不可调整 )

时间标记分辨率：15ns( 采用标准或全部缓冲器样式 )

密码保护：30个字符

警示：多达六个：请参阅「选配的接口和可程序设计的数字I/O」

电源故障恢复模式：用户可选择、重新通电后恢复扫描

六、静电计

数量：1台；

技术要求：

1.电流测量：<1fA(包含噪声)～20mA。

2.电压测量：10µV(数字分辨率极限，可能含有噪声)～200V。

3.电阻测量：10Ω～200GΩ;最低电阻精度优于1%，最高电阻精度优于10%;(使用236、237、238测量，通过加电压测电流或加电流测电压实现，不直接显示阻值)。

4.电荷测量：10fC(数字分辨率极限，可能含有噪声)～20µC。

5.特性插头：3 Slot Triax

6.其它：5 1/2精度

7.附件：237-ALG-2低噪声三同轴电缆，鳄鱼夹型2m长3插槽三同轴线。内置式IEEE-488、RS-232与数字式I/O接口使它可以很容易地配置为全自动、高速系统，用于低电平测试。

七、电化学工作站

数量：1台；

技术要求：

1.恒电位仪/双恒电位仪

2.零阻电流计

3.2，3，4电极结构

4.浮动地线或实地

5.两个通道最大电位范围： ±10 V

6.最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值

7.槽压：±13 V

8.恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms

9.恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz

10.所加电位范围：±10 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±650   mV, ±3.276 V, ±6.553 V, ±10 V

11.所加电位分辨：电位范围的0.0015%

12.所加电位准确度：±1 mV,±满量程的0.01%

13.所加电位噪声：< 10 mV 均方根植

14.测量电流范围：±10 pA至±0.25 A，12量程

15.测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低 0.3 fA

16.电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%

17.输入偏置电流：< 20 pA

18. 恒电流仪

19.恒电流范围：3 nA – 250 mA

20.所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA

21.所加电流分辨率：电流范围的0.03%

22.测量电位范围：±0.025V， ±0.1V， ±0.25V， ±1V，±2.5V， ±10V

23.测量电位分辨率：测量范围的0.0015%

24. Electrometer: 电位计

25.参比电极输入阻抗：1e12 欧姆

26.参比电极输入带宽：10 MHz

27.参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C

28. 波形发生和数据获得系统

29.快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨

30.快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000 点

31.外部信号记录通道最高采样速率1M Hz

32.可拓展扫描电化学显微镜功能

33.附件：电极线、USB通讯线、电源线

34.实验参数

35.  CV和LSV扫描速度：  0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s

36. 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）

37.  CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至   1000 sec

38.  CA的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步

39.  CC的最小采样间隔： 1 ms

40.  CC模拟积分器

41.  DPV和NPV的脉冲宽度：0.001   至 10 sec

42.  SWV频率： 1 至   100 kHz

43.  i-t 的最小采样间隔： 1 ms， 双通道同步

44.  ACV频率范围：0.1 至 10   kHz

45.  SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz

46. FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据

47.  交流阻抗： 0.00001 至 1 MHz

48.  交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值

八、气体测试平台

数量：1台；

技术要求：

1.技术要求：

2.最大流量： 60mL

3.精准度：±2%F.S

4.重复性：±1%F.S

5.输入压力：0.1 MPas入口压力s0.3MPa

6.输入接口：中3不锈钢卡套

7.工作环境：温度：-5℃~+45℃符号

8.湿 度：s90%RH（无结露）

9.电 源：（100~240）VAC50-60Hz

10.外形尺寸：≥400mm(宽)×220mm(高)×300m

11.重 量：6-12Kg

12.附件一：电阻测试仪

12.1测试通道数：16路

12.2系统综合误差： ＜±1%

12.3输入信号范围：0～5V DC

12.4电源：AC 220V±10% 50Hz

12.5测试电源：Vh 0～10V连续可调 10A

12.6 Vc：0～10V 连续可调 1A

12.7 RL： 可换插卡51---50M欧姆十数种

12.8外型尺寸： 主机 46.5cm × 34.8cm × 25.0cm

- 附件二：探针台

13.1加热温度： 高温型 35-300℃

13.2温控误差： ±0.5℃

13.3温控方式： 7寸人机界面PID温控器

13.4程序控温： 1段（可选30段程序控温）

13.5加热功率： ≤200W

13.6供电电源： AC220V

13.7真空探针热台

13.8腔体材质： 304不锈钢

13.9内腔体容积: ≤165ML

13.10加热台尺寸：≥Φ30mm

13.11观察窗内径：≥Φ45mm

13.12观察窗材质：≥厚2mm高透光石英玻璃

13.13电学性能： 耐压DC ≤150V 电流≤500mA  2V电压漏电流≤1nA

13.14进抽气口： 6MM卡套

13.15使用正压： ≤O.05MPa

13.16使用负压： 机械泵可获得真空≤10Pa  分子泵可获得真空≤10 -3 Pa

13.17可扩展选配件 扩展 气体液体注射口

13.18扩展 4-8芯供电接头

14.附件三：电脑

14.1CPU： 英特尔 智能 四核G4560 处理器

14.2CPU散热器 赛普雷 静音王大风扇

14.3主板： 华硕PRIME B250M-C

14.4固态硬盘：WD（DM)240G  固态 （普通硬盘快10倍）

14.5内存： 金士顿  8G  DDR4 2666

14.6显卡： 集成显卡

14.7机箱： 冠捷 防辐射 炭黑38度C

14.8电源： 标准 航嘉 静音大师

14.9显示器：航嘉 22 黑  超窄边框  1920*1080P 高清

14.10键盘鼠标：办公套装

15.附件四：老化台

15.1 电源: AC 220V±10% 50Hz

15.2加热温度： 室温--400度  连续可调

15.3老化元件：64只

九、加热搅拌器

数量：8台；

技术要求：

1.电压[VAC]：100-120/200-240V

2.频率[Hz]：50/60

3.功率[W]：650

4.搅拌点位数量：1

5.最大搅拌量（H20)：[L]：20

6.搅拌子最大长度[mm]：80

7.电机类型：直流无刷电机

8.电机输入功率[W]：18

9.电机输出功率[W]：10

10.速度范围[rpm]：100-1500

11.转速显示：LCD

12.转速显示精度[rpm]：±1

13.工作盘材质：不锈钢陶瓷涂层

14.工作盘尺寸[mm]：φ135

15.加热功率[W]： 600

16.加热温度范围[℃]：室温-340，步进1

17.温度显示：LCD

18.温度显示精度[℃]：±0.1

19.加热温度控制精确度[℃]：±1

20.工作盘安全温度[℃]：420

21.外置温度传感器：PT1000

22.外置温度传感器控温精确度[℃]：±0.2

23.外形尺寸（DxWxH）[mm]：≥280×160×85

24.重量[Kg]：≥2-4

25.允许环境温度[℃]：5-40

26.允许环境湿度：80%

27.DIN EN60529保护方式：IP21

28.RS232接口：有

十、高速均质机

数量：1台	；

技术要求：

1.电机输入功率： 500 W

2.电机输出功率： 300 W

3.容量(H2O)： 0.001 - 1.5l

4.最大粘度： 5000 mPas

5.速度范围： 3000 - 25000 rpm

6.转速偏差： 1 %

7.转速显示： LED

8.转速控制： 无级

9.噪音(无分散头)： 75 dB(A)

10.延长臂直径： 13 mm

11.延长臂长度： 160 mm

12.工序类型： 分批处理

13.允许连续运转时间： 100 %

14.外形尺寸：≥ 87 x 271 x 106 mm

15.重量：2-3 Kg

16.允许环境温度： 5 - 40 °C

17.允许相对湿度： 80 %

18.DIN EN 60529 保护方式： IP 20

19.电压： 220 - 240 V

20.频率： 50/60 Hz

21.仪器输入功率： 500 W

十一、超声清洗机

数量：2台（40Hz）；

数量：1台（28Hz）；

技术要求：

1.容量：≥4.5L（升）

2.外形尺寸：≥330*200*235mm

3.内槽尺寸：≥300*150*100mm

4.超声波功率：0-180w 可调

5.超声波频率：40KHZ（28KHZ）

6.加热功率：400W

7.时间控制：0-99 小时/常开模式

8.温度控制：RT-80℃

9.电流电压：220V 50hz

10.排水阀：有（6.5 升及以上全部标配）

11.附件：不锈钢清洗篮+降音盖+备用保险丝+排水四件套+产品说明书+合格证+保修卡

十二、超声细胞破碎机

数量：1台；

技术要求：

1.型号: JY92-IIN (适用于小体积样品超声波细胞粉碎机)

2.频率: 20-25 KHz

3.显示方式: 液晶屏显示

4.功率: 650 W（1%-100%）

5.随机变幅杆: 6 mm

6.可选配变幅杆:2, 3,10,12,15 mm

7.破碎容量: 0.5-500 ml

8.占空比: 0.1-99.9 %

9.温度报警: 无

10.报警: 时间，过载

11.电源: 220/110V  50Hz/60Hz

12.电源机箱尺寸: 430*255*300 mm

13.主机+换能器重量:14 Kg

14.隔音箱尺寸: 345*340*570 mm

十三、鼓风干燥箱

数量：3台；

技术要求：

1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

2.控温范围：室温+5～200℃

3.分辨率：1℃

4.波动度：±1℃(105℃)

5.均匀度：±2.5%

6.升温速率：＞4℃/min（180℃）

7.输入功率：950W

8.定时范围：0～999min/h

9.容积：≥40L

10.内胆尺寸：≥350×330×350mm

11.外形尺寸：≥640×556×505mm

12.载物搁架：2/4块（标配/最多）

13.搁架承重：10-20Kg

十四、真空干燥箱

数量：2台；

技术要求：

1.产品类型：液晶显示

2.电源电压：～220V±10V   50/60HZ

3.输入功率：450W

4.控温范围：室温+10～250℃

5.温度波动度：±1℃

6.达到真空度：133Pa

7.定时范围：0～9999分钟

8.容积：30L

9.内胆尺寸：≥320×320×300mm

10.外形尺寸：≥480×530×615mm

11.加热方式：隔板加热

12.载物托架：1块

十五、易燃易爆药品柜

数量：1台；

技术要求：

1、规格：≥900×510×高1990（mm)，重量150Kg以上。

2、易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。

★3、易燃品毒害品储存柜体内胆的内衬板全部采用PP（聚丙烯树脂）板；柜底部正面设置≤100×50×200mm PP进风口，进风口底部有可调PP风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304×不锈钢网；柜体底部设h≤160mm黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔并在柜内背板上贴有黄沙限高标识；柜底装有四个≤Φ60mm的移动滑轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。

★4、柜中部有3个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型的，每层阶梯板外延边有3mm高的积液盘；下层搁板外沿镶装有约≥H48.5×W16.5（mm）PVC一次成型护栏， 护栏中间嵌有（警示红 ，警示蓝，警示黄）≤0.5mm厚度的PVC装饰条；每个搁板靠背板处有一排导风口；阶梯高度≥50mm（包括积液盘的高度）。

5、柜顶部中间有Φ150mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m3/h、转速2550转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。

6、岩棉 柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合GB/T 11835-2007的要求，（密度100㎏/m3，厚度:40mm）。

7、密封件 柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。）

8、锁 存储柜上安装的两把机械锁，GA双锁应符合GA/T 73的要求。

9、电源 应符合GB 10409-2001中5.5的要求。

10、附加装置 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。

11、柜体抗破坏要求 应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。

12、通风控制装置

12.1柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。

12.2柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。

12.3配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。

12.4通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。

13、温湿度控制报警装置

柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ， 温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。

14、特殊安全性要求 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。

15、装箱时柜内外的说明标识

《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《危险固体，液体的使用与保管预防措施事故响应及安全储存说明书》，柜门吸上PVC储存物品记录卡（带磁性），柜门上贴有PVC远离明火标识，柜门上贴有PVC储存物品说明事项标识，柜侧面上方贴有储存柜的操作使用说明。

16、每台柜子配专用一体成型msds资料盒一只。"

十六、冷藏药品柜

数量：1台；

技术要求：

1.总有效容积（L）：800-1000L

2.存储温度（℃）：制温范围：冷藏 1℃-10℃

3.外形尺寸（mm）宽*深*高：≤ 1220*700*1920mm

4.额定功率（W）：400

5.耗电量：2.5kw.h/24h

6.气候类型：N

7.制冷剂：R134a

8.制冷方式：直冷

9.防爆证号：CNEx21.5523x

10.防爆等级：Exd[ib]mbIICT4 Gb

11.重量（Kg）：100-150

十七、电池测试仪

数量：4台（5V10mA）；

数量：2台（5V1A）；

数量：3台（5V6A，软包）；

数量：2台（配套电脑）；

技术要求：

1.输入电源：AC 220V ±10% / 50Hz

2.输入有功功率：25W

3.分辨率：AD：24bit；DA：16bit

4.输入阻抗：≥1GΩ

5.电压：恒压电压范围控制：25mV~5V

6.最低放电电压：-5V

7.精度：± 0.05% of FS

8.稳定度：± 0.05% of FS

9.电流： 每通道输出范围：量程一：5uA~1mA； 量程二：1mA~5mA； 量程二：5mA~10mA

10.精度：± 0.05% of FS

11.恒压截止电流：量程一：2μA； 量程二：0.01mA； 量程三：0.02mA

12.稳定度：± 0.05% of FS

13.功率：单通道最大输出功率：0.05W

14.稳定度：± 0.1% of FS

15.时间：电流响应时间(10%FS~90%FS)：＜500μs

16.工步时间范围：≤(365*24)小时/工步 时间格式支持 00：00：00：00(h、min、s、ms)

17.数据记录：数据记录条件：最小时间间隔：100ms

18.最小电压间隔：10mV

19.最小电流间隔：量程一：2uA； 量程二：0.01mA; 量程三：0.02mA

20.记录频率：10Hz

21.充电：充电模式：恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电

22.截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V

23.放电：放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电

24.截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量

25.脉冲模式：充电：恒流模式、恒功率模式

26.放电：恒流模式、恒功率模式

27.最小脉冲宽度：500ms

28.脉冲个数：单个脉冲工步支持 32 个不同的脉冲

29.充放电连续切换：一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换

30.截止条件：电压、相对时间

31.DCIR 测试： 支持自定义取点进行 DCIR 的计算

32.循环：循环测试范围：1~65535 次

33.单循环工步数：254

34.循环嵌套：具有嵌套循环功能，最大支持 3 层嵌套

35.保护：掉电数据保护、具有脱机测试功能

36.可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、

37.电流下限、容量上限、延时时间

38.IP 防护等级：防护等级 IP20

39.通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构

40.通道控制模式：独立控制

41.电压电流检测采样：四线制连接

42.噪声：<45dB

43.数据库：采用 MySQL 数据库集中管理测试数据

44.上位机通讯方式：基于 TCP/IP 协议

45.服务器操作系统：Windows 7

46.数据输出方式：EXCEL2003,2010、TXT

47.服务器磁盘配置：500GB

48.通信接口：网口

49.漏电流：0.005μA

50.整机通道数：8

51.配套电脑：主机：i7-12700 16G 512G；显示器23寸

十八、台式匀胶机

数量：1台；

技术要求：

1.特点是双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续节,在启动后先低速运转,经几秒钟后转换到高速运转.

Ⅰ档  调速范围：500-2500转/分  Ⅰ档  匀胶时间：2-18秒

Ⅱ档  调速范围：1000-8000转/分  Ⅱ档  匀胶时间：3-60秒

2.双LED数字显示，带倒计时显示，转速稳定度：±1％，胶的均匀性：±2％。

3.电源电压：220V/   50Hz

4.电机功率：40W，单相110-240V

5.适用：Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶.

6.真空泵抽气速率：≥60升/分

7.体积小,重量轻,操作简便

8.仪器尺寸：210×220×160mm

9.匀胶机重量6.5Kg，泵重量9Kg

十九、移液枪

数量：6支；

技术要求：

量程为20-200ul、0.5-5ml、 2ul-20ul、100-1000ul、 0.5ul-10ul。

二十、膜泵

数量：1台；

技术要求：

1、排气速度（HIGH·LOW）：30L/min·20L/min

2、到达真空度：10hPa（约7.5Torr）

*3、变频控制：否

4、安全机能：马达异常检知

*5、马达：输出90W

6、减压模式：2段

*7、接触部材质：特氟龙、PPS、Kalrez；具有强耐酸碱性能

8、吸排气接口：外径10mm管子（吸·排气嘴方向任意可变）

9、外部尺寸·重量：≥138W×206D×180H·4-6.5Kg

10、电源：0.5A、100VA AC220V 50Hz

二十一、万分之一电子天平

数量：3台	；

技术要求：

1.校准方式：外部校准

2.重复性：≤±0.1mg

3.测量精度：万分之一克

4.最大量程：120g

5.仪器量程：100-200g

6.仪器精度：万分之一克

二十二、冷冻干燥机（普通型）

数量：1台；

技术要求：

1.冻干面积：0.12㎡

2.物料盘尺寸：Ф200mm

3.物料盘数量：4个

4.物料盘间距：70mm

5.冷阱温度：≤-56℃（空载），可选≤-80℃（空载）

6.冷阱深度：140mm

7.冷阱直径：Ф215mm

8.茄型瓶规格及数量：100/250/500/1000ml，各2个

9.捕水能力：3-4Kg/24h

10.抽气速率：2L/S

11.装机功率：970w

12.主机重量：41Kg

13.主机外形尺寸：≤615×450×370mm

14.-80℃主机外形尺寸：≤850×680×405mm

15.冷却方式：风冷

16.除霜模式：自然化霜

17.干燥室尺寸：≥Ф260×465mm

18.盘装物料：≥1.2L（料厚10mm）

19.极限真空度：≤5pa（空载）

二十三、超纯水系统

数量：1台；

技术要求：

1.原水要求：城市饮用自来水，水温5-45℃，水压1.0-4.0Kgf/cm2

2.纯水产量*：≥15升/小时

3.UP超纯水指标：

4.电阻率(25℃)：18.2MΩ.cm

5.重金属离子：<0.01ppb

6.总有机碳TOC*：<10ppb

7.细菌：<0.01cfu/ml

8.颗粒物(>0.1μm)：<1/ml

9.邻苯二甲酸二乙酯（EDP）（µg/L）：未检出

10.双酚A（µg/L）：未检出

11.RO反渗透水指标：

12.离子截留率：97%-99%（使用新RO膜时）

13.有机物截留率：>99%,当MW>200道尔顿

14.颗粒和细菌截留率：>99%

15.出水口：2个：RO反渗透水1个、UP超纯水1个

16.长×宽×高：≤500×360×540mm；重量：20-30Kg

17.电气要求：100-240V、50/60Hz

18.功率：120W

二十四、高速离心机

数量：1台；

技术要求：

1.最高转速：18500r/min

2.最大相对离心力：23797xg

3.最大容量：4×100ml

4.转速精度：±10r/min

5.定时范围：1sec～99min59sec或1min～99h59min

6.整机噪声：≤65dB(A)

7.电源：AC220V±22V：50/60Hz

8.整机功率：≥700W

9.外形尺寸（W×D×H)：≤380×505×360(mm)

10.包装尺寸（W×D×H)：≤480×780×460(mm)

11.重量：30-40Kg

二十五、高倍显微镜

数量：1台；

技术要求：

1.光学倍率：5X-500X

2.电子倍率：5000X

3.物镜规格：无限远平场消色差物镜*4颗（5X/10X/20X/50x）

4.物镜转换器：外向四孔转换器

5.视场光阑：带集光器

6.观察头：铰链式双目头，30°倾斜，瞳距 54-75mm

7.滤片：偏光滤片*2 普通滤片*3

8.聚光镜：阿贝尔聚光镜 NA1.25 升降上下可调

9.光源：内置式 6V20W 亮度可调卤素灯照明装置

10.调焦机构：同轴粗微调焦机构，微调格值 0.002mm

11.目镜：WF10X/20mm 目镜

12.载物台：双层活动平台 尺寸 150×140mm，移动范围 75×50mm

13.相机镜头接口：标准 C/CS 接口

14.传感器：1/2.8 英寸索尼彩色CMOS 传感器

15.工作电压：DC5V/12V

16.分辨率：HDMI 1920*1080/3840*2160(4K)

17.输出方式：HDMI 接 口

18.存储方式：U 盘

19.颜色：彩色/黑白

20.帧率：60 帧/秒

21.测量功能：点间距、点线距、线间距、角度、弧度、平行线圆形、圆心距、点心距、线心距、矩形

二十六、LCR数字式电桥

数量：1台；

技术要求：

1.显示： 7英寸 TFT LCD显示器800×RGB×480

2.测量准确度： 0.05%(详见说明书)

3.测试频率：  20Hz-1MHz

4.AC信号电平： 5mVrms - 10Vrms；50μArms - 100mArms

5.信号源输出阻抗 ：30Ω、50Ω、100Ω

6.RDC源内阻： 30Ω、50Ω、100Ω

7.DC偏置： 0V - ±10V；0mA - ±100mA， 外接：最大120A

8.电压源： 0V - ±10V；0mA - ±50mA

9.测试参数： L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im，△%

10.测试速度：  快速： 9 ms；中速： 67 ms；慢速： 187 ms

11.列表扫描： 201点，扫描参数： 测试频率、AC电压、AC电流、DC BIAS电压、DC BIAS电流

12.图形扫描分析： 频率、ACV、ACI、DCV BIAS/DCI BIAS、直流电压源， 51/101/201/401/801点可选，扫描图形可存储于仪器内部FLASH、外部USB或上传上位机

13.通用功能： 串、并联等效模式，测试电缆长度：0m/1m/平均：1-255次，校准：开路、短路、负载，ALC功能，量程选择：自动、手动，触发模式：INT、MAN、EXT、BUS，触发延时：0-999s，键盘锁定功能

14.独有功能： 四参数同时测试，一键截屏功能，一键记录功能

15.比较器：  10档分选， PASS/FAIL指示，档计数功能

16.存储：  100组仪器内置测试设定文件保存/调用 0-99; USB存储器：设定文件、GIF图像、CSV数据文件

二十七、信号发生器

数量：1台；

技术要求：

1.输出特性：

1.1 波形：正弦波、方波、三角波、白噪声

1.2频率范围：2-2kHz ;  20-20kHz

1.3信号输出：1Vrms±0.5dB（20Hz~20kHz）

1.4功率输出：30W（4Ω负载）

1.5频    响：20Hz~20kHz≤±0.8dB(4Ω负载、满功率)

2.频率显示特性

2.1显示频率：0~99999Hz

2.2分 辨 率：2-2kHz: ±0.1Hz; 20-20kHz: ±1Hz

2.3误    差：0.01%±1Hz

2.4显示速度：2-2kHz: 1次/秒; 20-20kHz: 10次/秒

3.电压指示特性

3.1 指示电压：25Vrms±8%（≤20V）

3.2 检波方式：真有效值

4. 扫描特性

4.1扫描速度：0.1S~20S可调

4.2扫描方式：线性、对数

5. 失真（20Hz~20KHz)

5.1信号输出 ≤±0.5%

5.2功率输出 ≤±0.8%(4Ω负载、满功率)

6.环境条件

6.1 温  度：工作温度：00C - +400C; 存储温度：-55 ℃ - +85 ℃

6.2 湿  度：95%R.H.最大

7. 供电电源：AC220V±10%50Hz，1.5A

8. 外部特性

8.1外形尺寸：≥360mm (W) ╳207mm (H) ╳120mm(D)

8.2重    量：2.5-5Kg

9.输出方式

9.1功  率：JS3-2接线柱

9.2信号输出：BNC

10.配件

10.1输 出 线：信号输出、功率输出线各1根

10.2电源线：AC电源线1根

11.附件：激振器  型号：JZK-2

11.1额定出力(峰值)：正弦/随机 20/14 N

11.2最大振幅： ± 3 mm

11.3 最大加速度： 20 g

11.4 最大输入电流： ≤2 Arms

11.5 频率范围： DC-15k Hz

11.6 一阶共振频率： 70Hz

11.7 动圈直流电阻： 1.7Ω

11.8 力常数(N/A)： 10

11.9 可动部件质量：0.1 Kg

11.10外形尺寸(mm)：≥ Φ78 × 112

11.11安装孔尺寸(mm)：≥ 80×80 /4-Φ7

11.12重量： 2.9 Kg

11.13输出方式： 顶杆

11.14连接方式： M5

11.15弹性支撑刚度(N/mm)： 3

11.16主共振频率： >12000 Hz

11.17强迫风冷： 无

11.18非线性： ≤3%（对最大激振力）

11.19工作温度： -30 ℃ - +70 ℃

11.20存储温度： -55 ℃ - +85 ℃

11.21湿度： 95%R.H.最大

11.22输入方式： 接线柱

11.23连接杆： 1根

11.24输入电缆： 1根

11.25推荐功率放大器： YE5871A及以上

二十八、高精密双伺服平面丝印机

数量：1台；

技术要求：

1.印刷面积：≥ 200*300mm

2.平台尺寸：≥ 300*400mm

3.最大网框：≥ 500*700mm

4.承印厚度： ≤200mm

5.印刷精度： ±0.02mm

6.空转最高印刷次数： 960（PCS/H）

7.印刷压力： 0.5-0.7Mpa

8.电源/功率： 220/1.5

9.毛重：160-240(Kg)

二十九、实验室电动辊压机

数量：1台；

技术要求：

1、压辊尺寸：≥100mm*100mm；

2、压辊面硬度：HRC62；钢辊材质进口9CR2MO

3、轧辊圆柱度：≤±0.002mm；

4、有效间隙：0-3mm可调；

5、 工作速度：无级变速，线速度0-8.5米/分可调；

6、辊面光洁度；镀硬鉻不生锈。

7、工作宽度：较大100mm；

8、辊面淬火深度：5mm；

9、较大压力：5T；

10、工作功率：300W,温度~130℃;

11、电压：AC220V 。

12、减速机电机采用雨田（日本）合资品牌电机。

13、整机尺寸：≤560mm(长)*320mm(宽)* 320mm(高)

三十、原位光学电池测试模具

数量：5台；

技术要求：

玻璃是1mm厚，透光是95%，有效光窗直径是12mm，内径为14mm。

三十一、CR20纽扣电池加压测试模具

数量：1台；

技术要求：

内径是20mm，可自由调节高度是0-17mm

三十二、软包电池防爆柜

数量：1台；

技术要求：≥890*590*460mm，12加仑, 不锈钢材质

三十三、扣电封口机

数量：1台；

技术要求：

1.正常纽扣电池封装压力的压力表读数在50Kgcm2-80Kg/cm2.

2.手摇杆操作力度小于6Kg.

3.模具材质: 日本进口永不锈钢及特种油钢.

4.结构件材质: 合金铝及高强度的铬钢,表面经过环保电镀和喷涂处理永不生锈.

5.产品尺寸:228mm*176mm*310mm

6.净重24.8Kg.

三十四、铝塑膜成型机

数量：1台；

技术要求：

1.气源:0.8-1MPa 压缩空气

2.成型尺寸: Max.L62*W46mm(可沿冲坑底部对折，有气袋位) 、Max.L80*W65mm（冲一片单坑，不可对折，需拿另一张平整铝塑膜叠在一起封口，有气袋位）、Max.L100*W80mm（冲一片单坑，不可对折，需拿另一张平整铝塑膜叠在一起封口，无气袋位，需接气瓶 1.0Mpa 气）。

3.标配模具：L62*W46mm，要求铝塑膜尺寸长 160mm，宽 110mm

4.成型压力:Max. 1T（1MPa 压缩气），可调节

5.冲坑深度Max. 6mm，高拉伸强度与铝塑膜质量有关，标配 3、4、5、6mm 规格深度规。

6.成型精度±0.05mm

7.角部拉伸:偏差好于±0.05mm

8.成型厚度:0.1~ 0.2mm 铝塑膜

9.设备尺寸: ≥L370mm*W245mm*H336mm

10.重量: 40-50Kg

三十五、电动加热辊压机(放进手套箱）

数量：1台；

技术要求：

1.电 源：电压单相 220VAC±10%，频率 50Hz (可定制 110VAC 频率 60Hz)，功率 1300W

2.使用环境：建议环境温度 25±3℃，无振动和电磁干扰

3.轧辊规格：直径Φ98 x 140mm

4.轧辊硬度：表面硬度≥HRC58°硬度层厚度≥10mm，加热 120℃后硬度衰减＜5%

5.基材幅宽：Max:130mm

6.轧辊材质：高温合金钢

7.轧辊温度：轧辊加热温度 Max:120℃，辊面温度均匀性≤±2

8.轧辊精度：圆跳动好于±2μm

9.轧制压力：最大约 2T，最大压力不可调.

10.轧制精度：好于±2μm（原材料厚度均匀度≤±1.5μm 的前提下）

11.轧辊驱动：采用特殊电机，可适用于氩气下使用.

12.轧制速度：Max.34mm/s 可调

13.轧制间隙：0~3mm 可调

14.外罩温度：≤55°

15.设备尺寸：≤L389mm*W315mm*H594mm

16.重量：80-100Kg

三十六、半自动叠片机

数量：1台；

技术要求：

1.叠片精度：整齐度好于±0.5mm

2.叠片尺寸：（包含极耳长度）

3.Min. L44mm×W44mm，Max. L230mm×W150mm（极耳在长边）；长度大于 60mm 时需要更换压片.

4.叠片厚度：Max.12mm

5.隔膜卷径：Max.220mm

6.隔膜卷芯：3 寸卷芯（33.3mm），机械夹紧

7.设备尺寸：≤L560mm×W820mm×H600mm

8.重量约：100-110Kg

三十七、半自动卷绕机

数量：1台；

技术要求：

1.电源：AC220V ，50/60Hz，功率约 25W

2.卷绕速度：Max.170r/min

3.导料槽：长度 126mm，宽度范围 20-250mm

4.标配卷针：圆形Φ4*256mm；方形 L250*W43.5*H1.6mm (43.5mm 为电芯内孔宽度)

5.电芯尺寸：圆形Φ120*250；方形：L250*W120

6.设备尺寸：≥L930 × W350 × H270（mm）

7.重量约：40-50Kg

三十八、智能超声波点焊机(1个放进手套箱,配空气压缩机)

数量：1台；

技术要求：

1.电源：单相电压 AC110V 或 220V 可调

2.气源：0.5-0.8MPa 压缩空气

3.使用环境：建议环境温度 25±3℃，湿度 30~90RH，无振动和电磁干扰

4.总功率：800VA

5.焊接功率：0~800W 可调

6.超声频率：40KHz±10%

7.焊头焊座：标准焊接模具面积：4*4MM 标配两套焊头焊座。

8.设备尺寸：≥工作部: 510*220*290mm; 控制箱：≥500*190*380mm

9.额外功能：可在惰性气体手套箱内使用

10.重量：约 75 Kg

三十九、软包电池真空封口机(1个放进手套箱)

数量：1台；

技术要求：

1.电源：电压单相 220VAC±10%(可定制 110VAC)，频率 50Hz/60Hz，功率 1000W

2.气源：0.5~0.8MPa 压缩空气或惰性气体

3.封头温度：上、下封头最高可达 250℃，推荐上封头 200℃，下封头 180℃

4.温控精度：±2℃

5.电池尺寸：≥Max. L200mm*W190mm*H12mm

6.封边宽度：标配 5mm（可定制）

7.封口长度：Max.200mm

8.平 行 度：≦0.03mm

9.封口压力：通过气压调节

10.热封时间：0~99s 可调，推荐设定 5-6s

11.真空度可调节，可到-90Kpa 以上，需选配真空泵使用

12.耗气量：约 0.2L 压缩气体/每封一次

四十、双级真空泵

数量：1台；

技术要求：

1.抽速：50Hz 8m³/h 2.2：L/s , 60Hz 9.6：m³/h  2.6：L/s

2.极限分压强-无气镇（Pa）：5x10-2

3.极限总压强-无气镇（Pa）： 5x10-1

4.极限总压强-有气镇（Pa）：3

5.电源:单相/三相

6.电机功率（KW）： 0.4KW/0.37KW

7.进排气连接口：DN KF16/25

8.用油量：0.6-1L

9.电机转速（rpm）：50Hz 1440rpm，60Hz 1720rpm

10.工作环境温度：5-40℃

11.噪音(dB)：≤56

四十一、柱状电池测量套件

数量：2台；

技术要求：

内径：≥18mm 高度 65mm

四十二、预热系统的滑动PECVD

数量：1台；

技术要求：

1.等离子发射源

2.输出功率: 5 -500W ± 1% .

3.射频频率: 13.56 MHz±0.005% .

4.反射功率:最大 200W

5.匹配: 自动

6.射频接口: 50 Ω, N-type

7.噪音:  <50 dB.

8.冷却: 风冷.

9.电源: AC208-240V, 50/60Hz

10.真空泵机组

11.KFD25 快接，不锈钢波纹管，手动挡板阀与法兰，真空泵相连.

12.管内真空可达10E-2 Torr

13.防腐型真空计安装在左法兰上.

14.采用进口的防腐型数字式真空显示计，其测量范围为3.8x10-5 至 1125 Torr. 不需因测量气体种类不同而需要系数转换。

15.质量流量计

16.四个精密的质量流量计(精度0.02% ) ：数字显示，自动控制.

17.MFC 1范围:  0~100 sccm

18.MFC 2和3:  0~200 sccm

19.MFC 4范围:  0~500 sccm

20.一个混气罐，底部装有泄废液口.

21.4个不锈钢针阀安装在供气系统的左侧，可手动控制4种气体.

22.进气口: 4个1/4NPS.

23.出气口: 4个 1/4NPS.

24.总尺寸

25.炉体: ≥ 550 x 380 x 520  mm

26.滑轨: ≥ 1750 mm 长

27.移动架: ≥ 1200 x 1200 x 600mm.

四十三、粉体磁控溅射仪

数量：1台；

技术要求：

1.输入电压:220 VAC 50/60Hz

2.电源输出: 1600 VDC  250 W

3.最大电流 150 mA.

4.溅射头: 2 英寸角度可调节溅射头，带有水冷夹层

5.一个手动操作挡板，用于保护靶材

6.溅射头与样品台距离可调节，调节范围为 60-100mm

7.设备中配有一循环水冷机（流量 16L/min）,用于冷却溅射头

8.振动样品台:振动样品台安装在真空腔体底部

9.样品台振动频率可调节：6-33Hz

10.样品台直径为 50mm,粉末放置于样品台上，溅射时粉末振动翻转，对粉体表面进行包覆

11.建议样品量: < 500 mg

12.建议颗粒尺寸: 1 ~ 1000um

13.真空腔体石英腔体尺寸, 165 mm OD. X 150 mm ID x 250 mm H

14.控制面板 6 英寸控制面板，可显示和设置所有参数，如真空和电流

15.设备中包2 英寸 Cu 靶，靶材厚度 2.5mm

四十四、管式炉(双温区)

数量：1台；

技术要求：

1.热偶：S 型热偶 建议升温速率：1400℃以下≤10℃/min ；1400℃以上≤5℃/min

2.温度：1300℃ （1400℃＜30min）

3.电源：AC380，50Hz 最大功率:10KW

4.炉管尺寸：材料：高纯刚玉管 直径φ60

5.加热区：加热区长度：580mm (双温区：290mm+290mm)

6.加热元件：U 型 1500 级硅碳棒

7.温控系统：包含一款 YD518P 型温度控制器

8.PID 自动控温系统

9.智能化 30 段可编程控制

10.控温精度：±1℃

11.两个温区分别有两个独立的温控系统控制

12.默认 DB9 PC 通信连接端口

13.炉体尺寸：≥1350 L x 470 W x 750 H mm

14.炉膛尺寸：≥290*180*160X2

四十五、药品柜

数量：2台；

技术要求：

规格：1800×900×450mm，柜体材质：PP；双锁

四十六、通风橱

数量：4台；

技术要求：

1、规格：长1500mm/1200，宽（800-850）mm，高2350mm

2、柜体：全钢制，采用大于等于1.0mm厚优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉末静电喷涂处理，防酸碱及防锈。

3、内衬板、导流板：实芯抗倍特板大于等于5mm，防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用PP优质材质制作一体成型。

4、操作台面：实心理化板台面，耐酸碱及化学试剂腐蚀。

5、仪表板：采用触摸按键式电子控制面板，保护装置，电源、插座、照明、漏电、过载短路等故障保护。

6、配件：配有一组水龙头和PP小水杯。

7、抽风系统：国产耐腐蚀PP风机，噪音低于65dBA，使用PVC风管，直排墙外或排至指定位置。

8、照明：采用40W日光灯一支隐藏于顶板上，不与通风柜内气流接触，易更换，且顶部的软连接对爆炸有减压释放作用。

9、视窗：采用大于等于5mm厚钢化玻璃配平衡组合，平衡部分为无端式结构设计，玻璃操作门上、下开启。

风量电子调节阀：蝶阀，PP材质。

四十七、气瓶/气

数量：10瓶（钢瓶）；

数量：2瓶（氩氢混合气）；

数量：4瓶（氮气）；

数量：4瓶（氩气）；

四十八、软包电池夹具

数量：12 套；

材质: PEEK

四十九、日常打孔切割的五金工具

数量：1套；

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

- 正本/副本

- 政府采购项目

- 采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

- （资格证明文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

- 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商上一年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
  （3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；
  （4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
  （5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）

（7）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；见招标公告

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  上一年度经审计的财务报表

提供供应商上一年度（2021年度）经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：见招标公告

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标    段：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式三）

2、开标一览表（见投标文件格式四）

3、投标分项报价表（见投标文件格式五）

4、技术偏离表（见投标文件格式六）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式七）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式八）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式九）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式三）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式四）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式五）

### 投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 技术偏离表

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 （符合/正/负） | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式七）

### 商务条款偏离表

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式八）

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式九）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式十）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）