政府采购项目

项目编号：SXHC2022-094

西安市环境监测站

地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目

招 标 文 件

陕西华采招标有限公司

2022年6月

目   录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	12

一、总则	12

二、招标文件	12

三、落实的政府采购相关政策	14

四、投标要求	14

五、投标文件的式样、签署	19

六、投标文件的加密和递交	20

七、关于投标文件的雷同性分析	21

八、投标文件被拒绝接收的情形	21

九、开标	21

十、评标	23

十一、确定中标人	32

十二、质疑与投诉	33

十三、合同	35

十四、中标合同的履约验收	35

十五、招标代理服务费	35

十六、废标或者采购方式的变更	36

十七、信用担保	37

第三部分  招标内容及要求	38

第四部分  拟签订的合同条款文本	58

第五部分  投标文件格式	65

- 第一部分  招标公告

###### 项目概况 西安市环境监测站地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）获取招标文件，并于 2022年6月28日 10时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXHC2022-094

项目名称：西安市环境监测站地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目

采购方式：公开招标

预算金额：8,398,000.00元

采购需求：

合同包1(实验室分析设备):

合同包预算金额：3,530,000.00元

合同包最高限价：3,530,000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购 标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 环保监测设备 | 实验室分析设备 | 1(批) | 原子吸收仪、离子色谱仪、总有机碳测定仪、数字滴定仪、固相萃取仪、定量浓缩仪、微波消解仪，具体详见采购文件 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包2(地下水监测设备):

合同包预算金额：2,710,000.00元

合同包最高限价：2,710,000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购 标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 环保监测设备 | 地下水监测设备 | 1(批) | α/β测量仪、低流量地下水采样系统、多参数水质监测仪、地下水流速流向监测仪，具体详见采购文件 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

合同包3(实验室分析及辅助设备):

合同包预算金额：2,158,000.00元

合同包最高限价：2,158,000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购 标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 (元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 环保监测设备 | 实验室分析及辅助设备 | 1(批) | 烷基汞分析仪、气相分子吸收仪、蠕动泵、液位计、便携式浊度计、便携式色度计、马弗炉、洗瓶机、冻干机，具体详见采购文件 | 2,158,000.00 | 2,158,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(实验室分析设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

合同包2(地下水监测设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

合同包3(实验室分析及辅助设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(实验室分析设备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）投标人为非所投设备（原子吸收仪、离子色谱仪、总有机碳测定仪、数字滴定仪、固相萃取仪、定量浓缩仪、微波消解仪）制造厂家的，需提供设备厂家对所投设备的授权，或具有授权权限的代理商对所投设备的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投设备授权链条的完整性），设备厂家无需提供；

（3）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

合同包2(地下水监测设备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）投标人为非所投设备（α/β测量仪、低流量地下水采样系统、多参数水质监测仪）制造厂家的，需提供设备厂家对所投设备的授权，或具有授权权限的代理商对所投设备的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投设备授权链条的完整性），设备厂家无需提供；

（3）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

合同包3(实验室分析及辅助设备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。

注：1、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动。

2、为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

#### 三、获取招标文件

时间：2022年6月8日 至 2022年6月14日 ，每天上午 00:00:00 至 11:59:59 ，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

方式：在线获取

售价：免费获取

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年6月28日 10时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1、本项目开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）。

2、本项目中第1包原子吸收仪、离子色谱仪、总有机碳测定仪、数字滴定仪、固相萃取仪、定量浓缩仪、微波消解仪，第2包α/β测量仪、低流量地下水采样系统、多参数水质监测仪；以上设备均已进行进口产品论证，允许进口产品投标。

3、本次招标公告同时在《全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）》、《陕西省政府采购网》 发布。

4、友情提示：

（1）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

（2）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（3）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（4）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（5）提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

（6）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

#### 4、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业” 等相关政策，包含但不限于以下政策：

#### （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（7）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；（8）其他需要落实的政府采购政策。

5、投标人如不参与项目投标，需在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（联系邮箱：747893689@qq.com）。否则，采购代理机构将向财政部门反映。投标人一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市环境监测站

地址：西安市长安区建业三路

联系方式：029-85910165

2.采购代理机构信息

名称：陕西华采招标有限公司

地址：西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10层1006室

联系方式：029-68255920转807

3.项目联系方式

项目联系人：谢寒珂、张时雯、张聪聪

电话：029-68255920转807

- 第二部分  投标人须知

- 一、总则

（一）名词解释

1、采 购 人：西安市环境监测站

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：陕西华采招标有限公司

4、投 标 人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）费用承担

投标人应承担其参与招标投标活动所涉及的一切费用。

（三）保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等内容予以保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- （四）现场踏勘

本次招标项目不组织现场踏勘。

（五）转包与分包

1、本项目严禁采取转包方式履行合同。

2、本项目不允许分包，中标人在中标后不得将中标项目主体、关键性工作交由他人完成的,否则，视同拒绝履行政府采购合同业务，将依法追究法律责任。

（六）本次招标项目不接受联合体投标。

- 二、招标文件

- 招标文件

- 1、招标文件以中文编制，招标文件封面有“陕西华采招标有限公司”字样。招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

- 2、招标文件的获取：投标人必须从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）下载招标文件（*.SXSZF），投标人自行转让或复制招标文件视为无效。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。仅作为本次招标使用。

（二）招标文件的修改或澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒投标人下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。投标人应及时从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

（三）对采购代理机构发出书面通知的确认

在招标活动中，采购代理机构按照有关规定对获取招标文件的潜在投标人发出书面形式通知要求其确认的，潜在投标人应当在规定时间将确认情况原件送达采购代理机构或通过电子邮件以PDF格式文档回复至采购代理机构指定的邮箱地址。若潜在投标人未在规定时间内进行确认的，视同对发出的书面通知已认可。

（四）解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

- 三、落实的政府采购相关政策

（一）投标人企业政府采购政策

投标人投标时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假材料应标，将取消其投标资格，并依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

1、中小企业（含中型、小型、微型企业）

（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号），提供中小企业制造的货物、由中小企业承建的工程或者由中小企业承接的服务。

（2）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）中小企业参加投标时，应出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定的《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业扶持政策。

2、监狱企业

（1）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业，提供本企业制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务。

- 监狱企业投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，若未提供证明不享受扶持政策。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，若监狱企业已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位

（1）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，提供本单位制造的货物、由本企业承建的工程或者承接的服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（2）残疾人福利性单位投标时须提供《残疾人福利性单位声明函》，若未提供声明不享受扶持政策。

（3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相关中小企业扶持政策，残疾人福利性单位已属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）节能产品、环境标志产品政府采购政策

1、所投产品属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）中品目清单内。

2、所投产品属于节能、环境标志产品，投标时必须按照招标文件《节能、环境标志产品明细表》格式对此类产品单独分项报价并计算出占投标报价的百分比，并提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的非强制产品实施政府优先采购。投标文件中未按上述要求提供相关证明，评标时将不予认可。

3、节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

- 四、投标要求

（一）投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，按照招标文件要求的内容编制投标文件。本项目分多个包，每个供应商可同时参与多个包，但最终只能中一个包。

（二）投标报价

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写开标一览表，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2、投标报价是指完成本次招标内容所需的全部费用,包括但不限于产品供应费、运输费（含保险费）、系统连接费、检测验收费、安装调试费、培训费、维保费、管理费、税金及其它相关的费用。任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

3、投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

4、凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

5、投标人不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、最低报价不是中标的唯一依据。

（三）投标保证金

- 本项目免收投标保证金。

（四）投标有效期

投标有效期从递交投标文件的截止之日起算不得少于90个日历日，在投标有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

- 投标文件的编制要求

1、电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2、编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

4、投标人必须按招标文件的“第五部分 投标文件格式”编写投标文件。

5、投标人应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。投标人在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

6、投标文件使用的语言为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

7、招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

8、本项目不接受备选投标方案。

- 五、投标文件的式样、签署

（一）投标人应按包号分别编制投标文件。投标文件必须按照招标文件第五部分“投标文件格式”中的要求进行签署、盖章；投标文件中投标人名称盖章处必须加盖投标人公章。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

（二）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 六、投标文件的加密和提交

- （一）在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

- 注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

- （二）电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）政府采购系统将予以记录。

- （三）上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（四）投标人编制投标文件时，涉及的有关原件应在投标文件中提供电子版。

（五）如因投标人自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

七、关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

八、投标文件被拒绝接收的情形

（一）误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

（二）逾期提交电子投标文件的。

- 九、开标

（一）采购代理机构按招标文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、投标人（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后投标人不足3家的，不进行开标。

（三）开标程序

1．投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

未按规定程序操作导致的一切后果由投标人自行承担。

（四）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（五）各投标人需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。

（六）注意事项

1、投标人参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；

2、投标人参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

3、为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用50M及以上网络宽带。

4.开标、评标过程中，参与远程互动的各投标人应为同一个人，投标人一端参与互动的人员只能是投标人的法定代表人或授权代表。

- 十、评标

评标过程中对投标文件的判定，只依据开标截止时间前全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）递交的电子投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

（一）资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的投标文件中的资格证明文件进行资格审查，未通过资格审查的投标人不进入下一步评审。具体审查内容如下：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2021年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标时间前6个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
    2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；

采购人或采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【信用中国（www、creditchina、gov、cn）】和【中国政府采购网（www、ccgp、gov、cn）】网站对投标人的信用情况进行查询，并将网页截图附在评审资料中（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

备注：

（1）以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

（二）符合性审查

依法组建评标委员会，评标委员会依据招标文件的规定，进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人不再进入下一步评审。具体审查内容如下：

| 实质性条款要求 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 有效性审查 | 投标文件中 的项目名称 | 与所投项目名称完全一致 |
|  | 投标文件的签署盖章 | 符合招标文件签署盖章要求 |
|  | 投标文件的计量单位、语言、报价货币 | 计量单位、语言、报价货币符合招标文件规定 |
|  | 投标报价 | 投标报价唯一，未超出采购预算或招标文件规定的最高限价 |
|  | 投标文件关键内容 | 关键内容未出现字迹模糊或无法辨认的 |
| 完整性审查 | 投标文件组成 | 按照招标文件第五部分格式编写内容齐全、无缺漏项 |
| 响应性审查 | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 合同条款 | 响应招标文件合同条款未出现负偏离且响应的内容中未附有采购人不能接受的附加条件。 |

符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若投标人符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其投标人，符合性审查不合格的投标人，不得进入下一评标环节。

（三）投标无效情形的认定

在评标过程中，出现下列情形之一的（但不限于），按投标无效处理：

1、投标人没有经过正常渠道获取招标文件或投标人的名称与在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）报名的单位名称不符；

2、投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

3、因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

4、上传的电子投标文件无法正常打开的；

5、投标文件中提供的投标人资格要求证明文件不符合招标文件规定；

6、投标文件中出现备选方案或投标文件中出现选择性报价的；

7、投标报价超过了本项目采购预算或最高限价的；

8、投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

9、投标文件的关键内容字迹模糊和无法辨认的；

10、投标文件未按照招标文件规定的格式要求编制的；

11、投标文件中无投标有效期或投标有效期达不到招标文件要求的；

12、未响应合同条款或响应的合同条款中附有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

14、与本采购项目其他投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

15、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询服务的；

16、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

17、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

（四）投标文件的澄清、说明或者补正：

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权委托书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、投标文件出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标报告）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 1、评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 2、评标因素及权重分解表（总计100分）

| 评审 因素 | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
| 节能、环境标志产品 | 投标产品为非强制节能产品或环境标志产品，每提供1项得1分，同时满足得2分；若为强制节能采购产品不予计分，此项最多得2分。（投标文件中须提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书）。 | 2 |
| 技术 指标 评审 | 1、投标人所投产品选型科学、合理、方便操作并符合使用需求，投标文件中产品品牌、型号、产地明确，整体配置兼容，根据响应情况计0～2分。 2、技术参数明确配置齐全、功能满足招标文件要求，并提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、产品说明书、官网功能截图、第三方检验检测报告等文件并加盖投标人公章）。其中：响应产品技术参数完全满足招标文件要求得10分；★项参数每负偏离一项扣2分，非★参数每负偏离一项扣1分，扣完为止；★项参数每正偏离一项加1分，最高加5分。本项目满分15分。 说明：（1）评审时，如产品技术条款偏差表中发现完全按照招标文件复制粘贴或发现对技术条款进行虚假响应，此项扣10分。 - 正偏离项未提供相关证明材料，不予加分。 - 3、提供所投产品来源渠道合法的证明文件，若投标人若为生产厂家提供合法有效的生产能力证明；若投标人为代理商提供包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等证明文件。针对本包所需产品的证明文件齐全得3分，每少一个产品的证明文件扣0.5分，扣完为止。 | 20 |
| - 项目实施方案 | 项目实施安排合理，提供详细具体的供货实施方案，按分项根据响应情况进行综合评审，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 - 供货时间进度计划（0～3分）； - 供货团队人员安排（0～3分）； - 产品安装及调试措施（0～3分）； - 产品测试组织措施（0～3分）； - 5、产品验收组织措施（0～3分）。 | 15 |
| 售后 服务 | 售后服务内容合理，提供详细具体的售后服务，按分项根据响应情况进行综合评审，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 质保期内的售后服务： - 拟投入售后服务人员配置情况（0～3分）； - 响应产品的保修时间（0～3分）； - 保修期内的保修内容与范围（0～3分）； - 项目交付采购人后出现故障的响应时间、解决故障时间及补救措施（0～3分）； - 质保期外的售后服务： - 拟投入售后服务人员（0～2分）； - 产品损耗等相关收费（0～2分）； - 售后问题处理的响应时间（0～2分）； - 配件来源渠道的合法性（0～2分）。 | 20 |
| 培训 服务 | 培训服务内容合理，提供详细具体的培训方案及内容，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，并进行简单故障排查处理。 - 按分项根据响应情况进行综合评审，若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。 - 培训地点（0～2分）； - 培训时间（0～2分）； - 培训人数（0～2分）； - 培训内容（0～2分）。 | 8 |
| 业绩 | 投标人提供2019年至今（以合同签订时间为准）的同类项目业绩。每提供一项得1分，满分5分。 注：投标文件中提供完整的合同复印件并加盖投标人公章。 | 5 |

3、其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（第3包：烷基汞分析仪）品牌完全相同的，按以上规定处理。

（六）推荐中标候选人名单

评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1至3名中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人自行确定中标候选人，评标委员会依据评标结果写出评标报告。

注：本项目按照包号顺序进行评审，在评审过程中若投标人已被推荐为第1名中标候选人，则在其他包该投标人不再获得中标候选人推荐资格。

- 十一、确定中标人

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，在公告中标结果的同时，采购代理机构在线向中标人发出中标通知书，供应商可登录【全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）】网站〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖我的项目/项目流程〗模块中点击下载“中标通知书”。

中标人下载中标通知书后，向采购代理机构提供一正两副纸质投标文件和电子版投标文件3份（光盘或U盘存储）用于备案及档案保存。

（四）采用综合评分法评审的，投标人可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

- 十二、质疑与投诉

（一）质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人当面递交质疑，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

（1）提出质疑应当递交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以授权代表办理质疑事项，授权代表办理质疑事项时，除递交质疑函外，还应当递交法人授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2、质疑方式

① 在线质疑：

登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

3、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

- 2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 十三、合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

（二）中标人需在合同签订后两个工作日内，提供完整的合同扫描件发送至邮箱（229037809@qq.com）。

（三）中标人无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

- 十四、中标合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。

- 十五、招标代理服务费

- （一）中标人领取中标通知书前，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费，并在领取中标通知书时向采购代理机构提供纸质版投标文件3套（一正两副）和电子版投标文件3份（光盘或U盘存储），纸质版投标文件必须装订成册签字盖章且连续编码。

（二）招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数参考《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）及《国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定按标准收取，若按照标准收取不足6000元，按6000元计取。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

（四）招标代理服务费交纳信息：

银行户名：陕西华采招标有限公司

开户行名称：招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行

行      号：308791011305

账      号：129905942210666

联 系 人：韩工            联系电话：029-68255920-802

- 十六、废标或者采购方式的变更

（一）废标的情形

1、投标文件递交截止时间投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（二）采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定，投标文件递交截止时间投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除废标情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准：

①在招标过程中，递交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的投标人只有2家时，根据2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判继续采购。

②如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原投标人即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

- 十七、信用担保

- （一）陕西省信用担保及信用融资政策

- 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，陕西省财政厅制订了《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。

- （二）西安市政府采购信用担保及信用融资政策

- 为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，西安市财政局制订了《西安市财政局关于贯彻落实西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）有关事宜的通知》（市财发〔2015〕4号）及《关于调整西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单的通知》文件，为参与西安市市级政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。中标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标投标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理。

- 第三部分  招标内容及要求

- 一、项目采购清单

| 实验室分析及辅助设备（3包） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 类别 | 数量 |
| 1 | 烷基汞分析仪 | 国产 | 1套 |
| 2 | 气相分子吸收仪 | 国产 | 1套 |
| 3 | 蠕动泵 | 国产 | 2套 |
| 4 | 液位计 | 国产 | 2套 |
| 5 | 便携式浊度计 | 国产 | 4套 |
| 6 | 便携式色度计 | 国产 | 4套 |
| 7 | 马弗炉 | 国产 | 1台 |
| 8 | 洗瓶机 | 国产 | 1套 |
| 9 | 冻干机 | 国产 | 1套 |

- 二、产品技术要求

产品一：烷基汞分析仪

- 1、用途

主要用于水和废水中甲基汞、乙基汞项目的全自动测定。

- 2、工作条件

工作电压：220V±10%，50/60Hz

环境温度：10--40℃

环境相对湿度：5％～85％

- 3、仪器原理

全自动烷基汞分析仪对蒸馏后的样品依次采用衍生化反应、吹扫捕集、干燥、解析、GC分离、高温裂解、CVAFS检测的原理，实现烷基汞的富集、分离、原子化及检测。

3.1自动进样系统

3.1.1全自动三维机械臂进样器，精确定位，运行稳定。

3.1.2进样针采用peek材质，具有隔垫穿刺功能。

3.1.3具有气体吹扫口，保证吹扫过程中溶液充分搅动。

3.1.4大于60位的连续进样样品位，适用于25及40ml进样量。

3.2吹扫捕集装置

- 3.2.1瓶内吹扫进样。

- 3.2.2多通道捕集阱交替进样捕集。

- 3.2.3专用捕集阱填料及加热冷却技术提供优秀的吸附/解析效率，软件可自动调节解析温度。

- 3.2.4等温气相色谱系统：色谱方法内置已优化，保证良好的分辩效果；采用填充柱系统，系统压力小，分离时间短。

- 3.2.5高温裂解管柱：可加热至≥700℃，保证不同形态的汞快速分解还原为蒸汽汞。

- 3.2.6捕集装置与GC分离装置一体化设置。

- 3.2.7仪器带有尾气吸收装置，汞蒸气不会排放在空气中，避免污染环境。

3.3CVAFS检测器

3.3.1低压汞灯：光源稳定，可实现连续工作5000小时的使用寿命，且配有光强、温度反馈调节装置，基线波动小。基线漂移＜1%。

3.3.2检测器参数可通过软件自动设置，操作方便。

3.3.3甲基汞的线性范围：0-40ng/L；乙基汞的线性范围：0-40ng/L

3.3.4甲基汞的检出限：≤0.02ng/L；乙基汞的检出限：≤0.02ng/L

3.3.5线性相关系数：r≥0.9990。

3.3.6仪器精密度：4.5pg≤3%

3.3.7回收率90-110%

3.4烷基汞蒸馏仪

3.4.1蒸馏仪整机包含蒸馏模块和冷凝模块两个部分

3.4.2蒸馏模块的加热及控温功能，孔位的材料为金属等传热较好材质。加热范围：常温至130.0℃，加热精度：≤±1.0℃，过热断电保护。

3.4.3冷凝模块可以实现实时观察收集液位高度，水浴温度-2℃~5℃范围内。

3.4.4样品的加热及接收孔位≥20个；

3.4.5样品管、盖及管路材质均为特氟龙材质；

3.4.6收集瓶采用吹扫瓶，无须转移，直接可上机测试。

- 4、控制软件及数据系统

4.1 Window中文操作界面。

4.2可以直接通过控制软件对仪器参数进行修改及控制。

4.3数据系统具有最小二乘法和响应因子法两种数据处理方式，最小二乘法可绘制标准曲线。两种数据处理方式可自由切换，。

4.4电脑（非组装机）及打印机。CPU：11代i5以上CPU；内存：≥8G；硬盘:≥256G固态硬盘+≥1T机械硬盘组合，DVDRW光驱；正版64位中文专业版window系统，≥23英寸以上液晶显示器；A4黑白激光打印机：打印速度≥20页/分，支持网络打印

- 5、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动烷基汞分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 自动进样系统：≥60位自动进样器 | 1台 |
| 3 | 吹扫捕集装置 | 1套 |
| 4 | 恒温气相色谱及热裂解系统 | 1套 |
| 5 | CVAFS检测器 | 1套 |
| 6 | 烷基汞专用蒸馏模块 | 1套 |
| 7 | 烷基汞专用蒸馏冷凝模块 | 1套 |
| 8 | 汞吸附管 | 1个 |
| 9 | 样品架 | 总位数≥60位 |
| 10 | 台式电脑（非组装机）及打印机 | 各一套 |
| 11 | 控制软件及数据分析软件 | 一套 |
| 12 | 仪器使用手册及软件说明书 | 各1份 |
| 13 | 吹扫样品瓶（含瓶垫、瓶盖） | ≥200套 |
| 14 | 蒸馏仪样品管（含盖、接收瓶、死堵、管线等） | 50套 |
| 15 | 四丙基硼化钠 | 1g |
| 16 | 甲基汞标液 | 1份 |
| 17 | 乙基汞标液 | 1份 |

产品二：气相分子吸收仪

1.用途：

主要用于测定各种水质样品中的硫化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮等项目的检测。

2.标准要求

必须符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T195-2005、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ/T199-2005、HJ/T200-2005等项目标准，以气相分子吸收光谱机理用于氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮及硫化物的分析。

3.自动进样系统

3.1样品位数≥50位；

3.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

3.3使用耐腐蚀的PTFE(进样管)或不锈钢（进样针）等材料；

3.4样品位置可自由随机编号，无需顺序进行；

3.5吹扫均质系统（样品搅拌装置），自动进样器取样前，自动通入气体，将样品搅拌均匀，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

3.6配备自动稀释系统，稀释倍数可选。

4.光学系统

4.1波长：自动调节波长，含微调点位功能；

4.2 光源满足H/T 195～H/T 200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求，光源寿命：≥2000小时；

4.3光源安装：采用连续光源，固定灯位，光路稳定。所有项目的测定无需切换光源，避免使用多个空心阴极灯分别测量不同项目；

4.4具备光源寿命统计监测功能，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

5.加热系统

5.1配备自动在线加热模块，超过设定温度自动停止；

5.2环境自适应加热系统：开机自动检测环境温度,无须手动开启辅助加热。

6. 除水系统

6.1配备除水系统，分析全过程中完全不使用任何干燥剂；除湿系统温度实时显示；

6.2具备温度控制系统，降低环境温度和样品温度变化带来的影响；具备电子压力控制系统，可实现对载气流量自动补偿修正，增强仪器稳定性能。

7.载气控制

7.1以氮气作为载气,配备氮气减压阀或其他管路接口。

7.2配备电子压力报警系统,如发生故障，自动报警并关闭进样及加热系统，同时锁定软件并自动保存已测定数据；

8、样品前处理装置

8.1 配备氨氮快速氧化模块，测定氨氮项目时，仪器在线自动把氨氮氧化为亚硝酸盐氮；

8.2 配备总氮紫外全自动在线消解模块，单个样品测定含消解时间小于6分钟；可连续分析至少30个样品过程无需清洗管路。

9.软件系统

9.1软件具有自检功能，测定前自动检测通讯口、波长、泵转速等；

9.2具备实时的数据图谱显示功能，便于用户观察分析样品测定各状态的图谱信息，同一样品的平行测定峰型具备对比查看功能，便于用户进行数据有效性分析；

9.3具备紧急添加样品功能，在样品测量过程中可随时添加紧急样品并优先检测；

9.4基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试≥1h）；

9.5噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能；

9.6 测定前仪器自动检测通讯口、波长等。软件具有反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵进样参数等测试条件；

9.7配备数据处理用电脑（非组装机）和打印机各1套。

电脑（非组装机）：11代i5以上CPU；内存≥8G；硬盘≥256G固态硬盘+≥1T机械硬盘组合，DVDRW光驱；正版64位中文专业版window系统；≥23英寸以上液晶显示器；原厂鼠标键盘1套。

黑白激光打印机：A4幅面，打印速度≥20页/分，支持网络打印。

10.分析项目的技术指标

10.1氨氮项目：

10.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤5％；0.2mg/L，RSD≤3％；0.5mg/L，RSD≤2％。

10.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.1.3检出限要求：检出限≤0.02mg/L；

10.2亚硝酸盐氮：

10.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤ 5％；0.2mg/L，RSD≤3％；0.5mg/L，RSD≤2％。

10.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.2.3检出限要求：检出限≤0.003mg/L；

10.3硫化物项目：

10.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD≤5％；0.2mg/L，RSD≤ 3％；0.5mg/L，RSD≤2％。

10.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.3.3检出限要求：检出限≤0.005mg/L；

10.4 硝酸盐氮项目：

10.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤5％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％。

10.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.4.3检出限要求：检出限≤0.006mg/L；

10.5总氮项目：

10.5.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD≤5％；0.5mg/L，RSD≤3％；1.0mg/L，RSD≤2％；

10.5.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

10.5.3检出限要求：检出限≤0.05mg/L；

- 系统配置要求

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含进样系统、自动除水系统、在线加热系统、电子流量控制系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统、内置氨氮在线氧化系统） | 1套 |
| 2 | ≥50位自动进样器 | 1套 |
| 3 | 样品自动均质系统 | 1套 |
| 4 | 反应分离器全密闭系统 | 1套 |
| 5 | 电子压力报警系统 | 1套 |
| 6 | 软件系统 | 1套 |
| 7 | 耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等） | 1套 |
| 8 | 电脑（非组装机）及打印机 | 1套 |
| 9 | 外接管路（含载气减压阀及管路接口） | 1套 |
| 10 | 总氮紫外在线消解系统 | 1套 |
| 11 | 氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮全套试剂包 | 2套 |
| 12 | 无油静音空气发生器 | 1套 |

- 产品三：蠕动泵

蠕动泵依靠机械蠕动，通过硅胶软管将地下水样品取出，所以液体样品只与吸管接触，从而保证样品的真实性，而且取样软管便于清洗和更换。蠕动泵是一种低流量、低流速的采样方法，既适用于浅井采样、也可用于地表水采样。

1.技术参数

1.1工作条件：地下水水位在8米以内工况（如果水位浅可以采更深的地下水）；

1.2工作原理：机械蠕动；

★1.3电源：交直流均可,功率≤200W;

1.4电源线：直流电源线，≥2m；交流电源线，≥4m；

★1.5输送站：≥两个；

1.6转速范围：小于等于600转/分钟，转速分辨率：0.1 rpm，速度控制：无级变速

1.7泵头转子：不锈钢；

★1.8泵头：易装型（无需拆卸螺丝，快速安装），正转/反转，可以反冲洗；

1.9流量：可选择不同直径管路采样，流量根据管路直径不同，流量可方便调节，最小流量≤100ml/min，最大流量≥2000ml/min，可按键调节；

1.10采样管路：内衬聚四氟乙烯软管；

1.11 电机：无刷无油电机。

2、配置要求： 以下配置为1套，采购数量2套

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携箱 | 1个 |
| 2 | 蠕动泵主机 | 1个 |
| 3 | 便携电池及充电器（点烟器接头） | 1个 |
| 4 | 交流/直流线缆 | 各1套 |
| 5 | 至少包括两个不同直径的管路，长度≥15m | 各2套 |
| 6 | 说明书 | 1套 |

- 产品四：液位计

液位计也称多功能水位尺，不仅可以测量静水位与泄降水位，还可通过更换传感器测量井深。井深传感探头及金属套管传感器可在连杆连接处轻松拆卸，并可替换为水位探头。可用于地下水专业人员在建井、井的维护或废弃井退役方面。

1.技术参数

★1.1井深测量方式：压敏柱塞式井深探头；

★1.2水位功能满足既可测定静水位还可测定泄降水位，且同时具备井深测定功能；

1.3探头测试点：支架背面；

1.4 卷轴

1.4.1 把手：与整体支架一体，尺带导轨：与整体支架一体；

1.4.2 测尺长度：≥100m；

1.5 测尺

1.5.1 材料：高强度钢；

1.5.2 护套：聚乙烯；

1.6 控制面板

1.6.1 电源：干电池；

★1.6.2 报警提示：具备LED等灯光提示、蜂鸣器报警提示；

1.6.3 探头可拆卸更换

2.配置数量：配置要求： 以下配置为1套，采购数量2套

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100m井深仪尺带盘 | 1个 |
| 2 | 便携包 | 1个 |
| 3 | 井深探头 | 1个 |
| 4 | 水位探头 | 1个 |

- 产品五：便携式浊度计

1.用途：

便携式浊度仪，适用于地表水、地下水中浊度值的现场测量。

2.技术指标

2.1符合标准：符合标准《HJ 1075-2019 水质 浊度的测定 浊度计法》的要求；

2.2 光源：钨灯；

2.3 检测器：硅光电检测器；

2.4 测量范围：0-1000 NTU；

2.5 准确度：读数的± 2%+杂散光；

2.6 可重复性：读数的± 1%或者0.01NTU，取大者；

2.7 分辨率：在最低测量范围时为0.01NTU；

2.8 杂散光：<0.02NTU；

★2.9 具有信号平均功能；

★2.10 双检测器光学系统，可消除色度、光波动、杂散光等的干扰；

★2.11 具有多种语言选择，其中包括了中文；

★2.12 具有屏幕在线帮助指引功能，使校准、验证等更简单；

★2.13 USB数据传输，无需软件进行数据下载；

★2.14 样品发生快速沉淀时仍然能正常读数；

★2.15 仪器防护等级：≥IP67；

- 技术服务和培训

3.1 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3.2 厂家提供仪器硬件至少壹年的质保期，在保修期内所有的配件和服务全部免费。

3.3 有厂家授权，以保证设备质量和未来售后服务。

4、配置要求： 以下配置为1套，采购数量4套

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式浊度仪主机 | 1个 |
| 2 | 样品池 | 6个 |
| 3 | 一级标准液 | 1套 |
| 4 | 10NTU的一级验证标准液 | 1套 |
| 5 | 硅油 | 1瓶 |
| 6 | 用户手册 | 1套 |

- 产品六：便携式色度计

1、技术参数

1.1测量范围：≥100PCU

1.2分辨率：≤0.1

1.3重复性：≤2%

1.4示值误差：≤±5%

1.5电源：干电池、220V交流电源

2、产品要求

2.1便携触摸式键盘。内置电池，即充即用

2.2可自动调零和1～5点自动校准。

2.3检测方法：GB/T5750.4-2006铂钴标准比色法

2.4屏幕显示：显示屏直接显示色度。

3、数量：4套

产品七：马弗炉

1.用途

作为水质样品、环境空气样品、土壤样品等前处理和试剂预处理。

2.技术参数

- 输入功率：≥4kW

- 容积：≥12L

- 工作电压：220V±10% 50/60Hz

- 最高温度：1200℃

- 最高使用温度：1100℃

- 温度波动度：±1℃

- 升温时间：≤30分钟

- 控制器：液晶触摸屏程序控制器，控温精准，可设置升降温控温程序

- 加热元件：铁铬铝

- 炉膛：多晶莫来石纤维炉膛

- 保温层：氧化铝保温砧

- 安全：设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全。

3.仪器配置

成套设备1台，说明书1本，合格证1份，安装所需材料。

产品八：洗瓶机

1、用途

对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒、烘干等清洗全自动处理，清洗数据可导出、追溯、查询等

2、技术条件

2.1.1 电源：380V，50Hz ；最高功率：10KW

2.1.2 环境温度：5℃～32℃ ，相对湿度：≤85%

3、仪器结构

3.1 外壳材质，304不锈钢；内腔材质，316L不锈钢，内腔一体成型；

3.2清洗能力：内腔容积≥290L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点，上中下三层能同时清洗≥250ml容量瓶及1000ml试剂瓶，单次清洗2ml色谱进样瓶≥720个，25ml容量瓶≥360位，100ml容量瓶≥192位，具备2桶6kg清洗剂存储仓。

3.3清洗仓配有双层耐高温玻璃窗，内置照明灯。

4、控制系统

4.1 控制系统为微电脑芯片控制技术，区别于PLC控制，全彩液晶触摸屏，可设置参数，显示清洗数据，清洗进程等。内置≥30种标准清洗程序和自定义程序，可建立多个快捷方式以 “一键运行”；

4.2 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒，进水量实时显示，清洗程序、清洗阶段、时间、温度柱状图变化、管道压力数据等参数。

5、循环系统

5.1 双循环泵软启动设计，循环量0-800L/min，根据需求变频调节；主循环泵独立为清洗架供水，副泵为喷淋臂独立供水，避免单泵供水不均一或分压差异；配有管道压力传感器实时监测管道水压和喷臂转速传感器实时监控清洗内腔；

5.2清洗篮架自动识别技术，清洗架识别情况液晶面板实时显示。

5.3要求采用背部供水方式为清洗篮架供水，篮架采用模块设计，模块可自由互换，每放置任何位置，清洗架独立完成清洗互不干扰，灵活使用。

6、安全系统

6.1 电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，可设置开门温度限制，设置温度以上时操作电子开门，机器不开门并提示温度过高。

6.2 水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。

6.3具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统；

7干燥系统

7.1两个管道式压缩风机HEPA烘干系统，干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）；

7.2具有双重喷淋热交换系统，采用节水冷凝技术，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿。

8、仪器配置

| 序号 | 名称 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动洗瓶机主机 | 1台 |
| 2 | 喷淋瓶模块一（16位，适于250～2000ml采样瓶，烧杯，容量瓶等） | 2套 |
| 3 | 喷淋瓶模块二（36位，适于200ml，250ml 容量瓶，三角瓶，采样瓶等） | 2套 |
| 4 | 淋瓶模块三（32位，适于50～200ml容量瓶，三角瓶，浓缩管等） | 1套 |
| 5 | 喷淋瓶模块四（50位，适于10～100ml烧瓶，锥形瓶，比色管等） | 1套 |
| 6 | 喷淋模块五（用于10-200ml烧杯，研钵，瓶盖，瓶塞等） | 2套 |
| 7 | 混合模块六（126位，适于1～50ml左右移液管及试管等） | 1套 |
| 8 | 喷淋模块七（16位，适于1000ml分液漏斗和1000-2000ml试剂瓶等） | 1套 |
| 9 | 上层清洗托架（用于上中层器皿的清洗组合） | 2套 |
| 10 | 下层清洗托架（用于上中层器皿的清洗组合） | 1套 |
| 11 | 不锈钢手提框（用于器皿的便携取放，配套双层不锈钢手推车1个） | 1个 |
| 12 | 酸、碱清洗剂（10kg） | 各2桶 |

产品九：冻干机

1.用途

用于土壤、固体废弃物等固体样品中有机物的冻干前处理。

2. 设备要求

2.1配备嵌入式触摸屏，PLC控制器，PID调节控温，显示冻干曲线和历史曲线；

2.2控制系统可预存多种冻干工艺方案，每种方案配多温度设定功能，并可选择手动操作或全自动操作，压盖型配有自动除霜功能；

2.3配备共晶点测试装置；

2.4配备上位机软件，可打印曲线，浏览曲线，修改数据；

2.5配置充气阀，可充干燥惰性气体；

2.6干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门，在操作过程中能清晰观察物料的变化过程；

2.7制冷系统采用复叠制冷技术，制冷温度低，制冷量大，并采用原装进口全封闭高效低噪音压缩机。

3、主要技术参数

3.1干燥面积：≥1.0m2

3.2隔板层数：不少于4+1，隔板温度范围：-50℃-+60℃（空载），隔板温差：±1℃（平衡时），隔板间距：≥70mm

3.3冷阱最低温度：≤-70℃（空载）

3.4捕水能力：＞15Kg

3.5盘装液体：≥15L

3.6除霜方式：自然化霜

3.7极限真空度：≤5Pa

3.8冷却方式：风冷

3.9工作环境温度≤25℃

- 仪器配置

主机1台，配共晶点测试装置；配置充气阀，可充干燥惰性气体；配置与主机同一品牌真空泵，外挂两个500ml茄型瓶。

- 第四部分  拟签订的合同条款文本

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

西安市环境监测站地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目(项目编号：SXHC2022-094)，由陕西华采招标有限公司组织竞争性磋商，               (以下简称“甲方”)确定          （以下简称“乙方”）为该项目第   包的中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  | ￥ |  |

二、合同价款

（一）合同价款（投标报价）为人民币（大写）    （￥    ）。

（二）合同价款包括但产品供应费、人工费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、维护费、税金其它相关的费用。

（三）合同价款一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）付款比例

1、签订合同后15个日历日内转账支付合同总价款的30％；

2、项目最终验收合格后120个日历日内,供应商根据质保期开具合同总价款5%的银行保函后，采购人转账支付合同总价款的70%；

3、设备质保期内无质量问题，质保到期后退还保函。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给甲方。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、积极配合乙方安装、调试、验收工作。

2、组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

（二）乙方的权利与义务

1、保证对其出售的产品享有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

2、保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

3、负责产品的运输、安装与调试，并在合同约定的时间完工，运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。

4、按照合同约定要求甲方及时付款。

五、交货条件及质保期

（一）交货期：国产设备自合同签订生效之日起30个工作日完成产品的供货、安装、调试并正常运行。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）质保期：自验收合格之日起不少于12个月。

六、运输

（一）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

（一）乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

（三）乙方所提供产品还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

（四）产品质保期 不少于12个月 ，质保期起始时间为终验合格之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

八、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件中的“售后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

（一）乙方提供仪器的现场安装调试并达到对应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，甲方有权要求退货并要求赔偿损失。

（二）乙方必须按照合同约定和投标文件的实质性响应，仪器在调试通过后提供质保服务，在质保期内免费承担维保，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行，所有服务及配件全部免费，能及时地为甲方提供备品备件。质保期后对产品维修只收取成本费。

（三）乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

（四）人员培训：乙方能够为甲方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为甲方提供上机培训。

（五）乙方具备完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师能够有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助甲方进行方法开发。

（六）乙方定期对甲方进行回访，并对甲方提出的技术问题及时解决。

（七）乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

九、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）初验：产品到达交货地点后，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的产品不得擅自开箱安装。

（三）终验：产品安装、调试并正常运行后，乙方进行自测并形成自测报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行最终验收。验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

（四）验收依据：

1、本合同及附加文本；

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清（承诺）函；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方工期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同争议解决的方式

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

（二）因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为最终结果，甲乙双方应当接受。

十二、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 日期： | 日期： |

- 第五部分  投标文件格式

政府采购项目

项目编号：SXHC2022-094

西安市环境监测站

地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目

投 标 文 件

(格式)

包      号：

投标人名称：                       （盖     章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目    录

一、 投标函 ………………………………………………页码

二、 开标一览表 （唱标报告）…………………………

三、 分项报价表……………………………………………

四、 投标人资格证明文件…………………………………

五、 合同条款偏离表………………………………………

六、 产品技术条款偏差表…………………………………

七、 投标方案说明…………………………………………

八、 业绩的有关证明材料…………………………………

九、 投标人承诺书…………………………………………

十、 落实政府采购政策需提供的相关材料及投标人认为有必要补充说明的事项…………………………………………………………………

一、投标函

（采购人名称）    ：

我单位收到关于西安市环境监测站地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目（项目编号：SXHC2022-094）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需相应服务。

二、按招标文件的规定，我公司的投标报价为人民币（大写）：            （￥        元）。

三、我方保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方的投标有效期为自投标文件递交截止之日起    个日历日，开标后在规定的投标有效期内撤回投标文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证中标公告发布后7个工作日内按规定和标准交纳招标代理服务费；

（3）投标文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

说明：除可填报项目外对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。

二、开标一览表（唱标报告）

| 项目名称 | 西安市环境监测站地下水保护区和垃圾填埋场监测能力提升项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SXHC2022-094 |
| 投标报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 说明： 1、报价报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 2、除可填报项目外对本开标一览表（唱标报告）的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造 厂商 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：投标人按此表的格式详细报出投标报价的各个组成部分的报价，报价以元为单位，若没有注册商标和具体型号须注明“无”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

节能产品、环境标志产品明细表

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）非强制类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标报价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

备选产品配件报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造 厂商 | 单位 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“备选产品配件报价表”，报价精确到元，不保留小数；

2、备选产品配件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标报价内。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

四、投标人资格证明文件

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供下列材料：

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）财务状况报告：提供具有经审计资质单位出具的2021年度财务报告或投标人开户银行近6个月内出具的资信证明；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金：提供开标时间前6个月内任意时段的缴纳证明；

（4）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
    2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目非专门面向中小企业采购的项目。

3、特定资格条件：

（1）法定代表人直接参加投标的，须提供法定代表人身份证明(法人身份证原件备查）；法定代表人授权代表参加投标的，须提供法定代表人授权委托书(授权代表身份证原件备查）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求； （如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，若没有则此项不需要提供）。

备注：

（1）以上为投标人必备资格要求，资格证明文件无效或缺项按无效投标文件处理。

（2）分支机构参与投标时，须提供分支机构符合资格要求的证明文件。

（3）书面声明、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书应按招标文件给定的格式填写，投标文件中必须附原件，其他资格证明文件提供复印件并加盖投标人公章。

（4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人提供相应证明文件；事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告和社会保障资金缴纳证明。

附件1：

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件2：

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方_______________（投标人名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件3：

法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证 正反面复印件

注：仅限法定代表人参加投标时提供。

投标人名称（盖章）：

日    期：

（2）法定代表人授权委托书

（采购人名称）    ：

注册于      （工商行政管理局名称）之     （投标人全称）的法定代表人      （姓名）授权  （授权代表姓名） 为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）           投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

说明：本授权委托书自签发之日起生效，授权委托书有效期自投标有效期届满之日起失效，仅限授权代表参加投标时提供。

投标人名称：                          （盖      章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

身份证号：

授权代表：                            （签      字）

身份证号：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （正反两面） | 授权代表身份证复印件 （正反两面） |
| --- | --- |

五、合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件 合同条款要求 | 投标文件 合同条款响应 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中合同条款响应与招标要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提供空白表。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其评审或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、产品技术条款偏差表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术参数响应 | 偏离 及其影响 | 相关功能证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表须对采购产品按照顺序逐项填写，不得空缺；如空缺将视为没有实质性响应招标文件。

2、偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3、产品技术参数响应情况投标人必须据实填写，不可完全复制粘贴招标文件中的技术要求，此表后需提供充足的佐证材料予以证明响应情况。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

七、投标方案说明

格式自定，参照招标文件第二部分中的评标方法和程序中各条款的要求，结合第三部分招标内容及要求编制投标方案。

八、业绩的有关证明材料

| 序号 | 合同 签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 合同 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表后附合同复印件加盖公章，签订时间及金额以合同中的内容为准。

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

九、投标人承诺书

投标人企业关系关联承诺书

一、我单位本项目投标中      （填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填“无”)。

我单位的上级管理单位              (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填“无”) 。

我单位       (填“有”或“没有”)被   （有填写控股单位全称，没有填“/”）  单位控股。

二、我单位          （填“有”或“没有”） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填“无”) 。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
    六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

十、落实政府采购政策需提供的相关材料及投标人认为有必要补充说明的事项

例如：中小企业声明函（如有）。

附件1：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于 工业（行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年   月 日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件3：

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。