陕西东卓项目管理有限公司

招标文件

项目名称：西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目

项目编号：SXDZ2022-ZC-GK0803

2022年8月

目录

第一章  投标邀请函	1

第二章 供应商须知	5

第三章 招标内容及要求	37

第四章  合同文本	18

第五章  投标文件构成及格式	27

第一章  投标邀请函

- 项目概况

西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于2022年08月30日 09时00分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况

项目编号：SXDZ2022-ZC-GK0803

项目名称：西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：6,976,000.00元

采购需求：

合同包1(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目1包):

合同包预算金额：2,270,000.00元

合同包最高限价：2,270,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 环保监测设备 | 监测仪器设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,270,000.00 | 2,270,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日

合同包2(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目2包):

合同包预算金额：4,706,000.00元

合同包最高限价：4,706,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 环保监测设备 | 监测仪器设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 4,706,000.00 | 4,706,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目1包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）本项目为非专门面向中小企业的采购。
（2）本项目需要落实的政府采购政策：①《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；③《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；④《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑥《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑦《财政部关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑧《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑨陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

合同包2(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目2包)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）本项目为非专门面向中小企业的采购。
   （2）本项目需要落实的政府采购政策：①《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；③《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；④《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑤《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑥《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；⑦《财政部关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；⑧《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；⑨陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目1包)特定资格要求如下:

①法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
③本项目不接受联合体投标。

合同包2(西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目2包)特定资格要求如下:

①法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；
②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
③本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月05日至2022年08月12日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年08月30日 09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗，在线提交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座五层509开标室

本项目已经过进口产品论证，允许进口产品参与

1．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2.本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。办理CA认证:电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司,各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972feo2-f996-4928-951e-545dab02e53c.htm1

3.制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

4.提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

6.提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。

7.供应商须按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

8.因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成签到、解密或投标的，由投标人自行承担后果。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市环境监测站

地址：西安市长安区建业三路

联系方式：029-85910165

2.采购代理机构信息

名称：陕西东卓项目管理有限公司

地址：陕西省西安市未央区陕西省西安市未央区北辰大道绿地创海大厦601室

联系方式：029-86637322

3.项目联系方式

项目联系人：任工

电话：029-86637322

- 供应商须知

〖前附表〗

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目 |
| 2 | 项目编号 | SXDZ2022-ZC-GK0803 |
| 3 | 预算执行书编号 | YS-西安市-2022-05739 |
| 4 | 是否预留份额 专门面向中小企业采购 | ☐是 ☑否 |
| 5 | 预算金额 | ￥6,976,000.00元 1包：人民币2,270,000.00元，2包：人民币4，706，000.00元 |
|  | 最高限价 | ￥6,976,000.00元 1包：人民币2,270,000.00元，2包：人民币4，706，000.00元 备注：投标报价超过最高限价，按照无效投标处理。 |
| 6 | 交货期 | 自合同签订之日起30个工作日 |
| 7 | 质保期 | 终验合格后1年 |
| 8 | 是否接受联合体 | ☐是 ☑否 |
| 9 | 是否允许进口产品 | ☑是 ☐否 |
| 10 | 是否允许大中企业 向小微企业分包 | ☐是 ☑否 |
| 11 | 投标保证金 | 免交 |
| 12 | 履约保证金 | ☑ 供应商应在终验后按照质保期开具5%银行保函 ☐不要求 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供； 中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
| 14 | 现场踏勘和集中答疑 | / |
| 15 | 政府采购信息发布媒体 （采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。 2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| 16 | 询问和质疑 | 见投标邀请函中的“联系方式” |
| 17 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处 2．联系电话：029-89821846 3．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 18 | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
| 19 | 开标形式 | ☑不见面开标 ☐见面开标 详见本章“开标程序”有关内容。 |
| 20 | 是否允许递交多个备选投标方案 | ☐是 ☑否 |
| 21 | 中标通知书 | 1．领取地点：西安市未央区北辰大道绿地创海大厦写字楼601室 2．联系电话：029-86637322 3．联系人：任工 |
| 22 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司 1.技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2．驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310 |
| 23 | CA业务网点 | 陕西省数字证书认证中心股份有限公司 网点1：西安市高新三路信息港大厦1楼客服中心 客服电话：4006-369-888 网点2：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 网点3：西安市文景北路16号白桦林国际B座2楼11#窗口 咨询电话：029-86510073转80211 |
| 24 | 投标有效期 | 投标文件的递交截止之日起90日历天。 |
| 25 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 26 | 需要补充的其他内容 | - 由于工作强度大、时效性强，需要按时交货，为了保证整个工作效率，需多个公司共同开展工作。避免一家公司产生垄断，确保公司之间互相竞争、提升服务水平,因此同一家公司只能中一个包。本项目按照包号顺序进行评审。 2、本项目行政监督部门为：西安市财政局 3、采购代理服务费：以中标金额为基数，按国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 4、恶意质疑或投诉的供应商，采购人将会上报行政主管部门并列入供应商失信名单。 5、根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，投标人在领取文件后，应及时注册登记加入政府采购供应商库。因投标人自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由投标人自行承担。 6、在采购结果公告发布后，中标（成交）供应商在领取中标通知书时须向采购代理机构提供一正两副纸质投标文件用于备案（必须和投标时内容一致） |

一、有关定义

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3．同级政府采购监管部门：西安市财政局政府采购管理处。

4．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。

5．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。

二、供应商注意事项

（一）供应商投标流程

使用电子交易系统的采购项目（即线上项目），将同时提供WORD\PDF格式（仅用于预览）和SXSZF格式（用于制作电子投标文件）两个版本，文件内容一致。

1．预览采购文件：打开西安市公共资源交易平台〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗栏目，下载和阅读本项目采购文件的预览版本（WORD\PDF格式）；

2．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（陕西省数字证书认证中心股份有限公司）负责。

办理须知：

http://www.snca.com.cn/channel/show/27.html

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

3．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

4．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

5．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

[适用于不见面开标项目]6．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

[适用于见面开标项目]6．现场参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需到达开标现场。收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在开标室专用解密机上对电子投标文件进行解密。相关技术问题，请咨询软件开发商。

7．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

8．中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

（二）关于询问、质疑和投诉

1．询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

2．质疑

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

（2）质疑方式：

① 在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

② 书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

3．投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向西安市财政局政府采购管理处提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：

http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip

4．恶意质疑、投诉的法律后果

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

（三）关于保证金

1．西安市政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html

《合作机构名单》链接地址：

http://xaczj.xa.gov.cn/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html

2．投标保证金

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投标保证金。

3．履约保证金

（1）交纳履约保证金

招标文件要求供应商提交履约保证金的，供应商可通过支票、本票、汇票、网上银行支付等非现金形式交纳，也可通过履约担保函（包含纸质保函、电子保函）形式提交，其中采用纸质保函的，应当提交保函原件；采用电子保函的，可登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）。

（2）采用履约保函形式时应注意以下事项：

① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分标段，还应写明所投标段）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；

③ 担保金额不少于规定的履约保证金交纳金额；

④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。

（3）退还履约保证金

在采购项目验收合格后，中标供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。

（四）关于联合体

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2．投标邀请函中载明“接受联合体”时，两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与投标；投标邀请函未明确载明“不接受联合体”时，视同接受联合体。采购项目接受联合体时，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系的。

3．联合体各方之间应当签订《联合体协议书》，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体协议签订后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4．供应商以联合体形式参加政府采购活动时，遵循以下规则：

① 联合体各方均应当具备基本资格要求；《法定代表人委托授权书》由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

② 采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

③ 采用资格前审的项目，联合体应当在提交资格前审申请文件前组成。资格前审后联合体不得增减、更换成员。

④ 资格审查阶段，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

⑤ 招标文件要求供应商交纳保证金的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

⑥ 招标文件要求供应商提供履约人员和设备情况的，联合体各方均应提供，以说明其作为独立供应商所具有的能有效执行合同的能力和资源。

⑦ 招标文件要求供应商提供同类或类似项目业绩的，联合体各方符合招标文件要求的同类或类似业绩可以累计，但联合体一方或多方共同参与的同一业绩不重复计算。

⑧ 投标文件中需要供应商盖章之处，联合体牵头人加盖公章即可。除联合体协议必须由各方共同签署外，投标文件中要求由法定代表人签字、盖章之处，由联合体牵头人的法定代表人（法人单位）或负责人（非法人单位）代表联合体各方进行签字、盖章，并对联合体各方负责。

⑨ 对采购项目提出投诉时，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

（5）联合体出现下列情形之一的，联合体投标无效：

① 没有提交有效的联合体协议的；

② 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③ 联合体协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的；

④ 资格前审后联合体增减、更换成员的；

⑤ 联合体成员因存在不良信用记录，被拒绝其参与政府采购活动的。

（五）关于政府采购政策

1．对中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位的优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，提供小微企业制造的货物、承建的工程或者承接的服务（不包括使用大型、中型企业商号或者注册商标的货物）参与政府采购活动时对小型和微型企业产品的报价给予10%~20%（工程项目3%~5%）的扣除（实际价格扣除比例以本章《评审要素及分值一览表》中的具体规定为准），用扣除后的价格参加评审。同时，依据该办法第四条第二款规定在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位应根据企业性质分别提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述声明函\证明函的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2．节能、环保产品采购政策

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

3．陕西省中小企业政府采购信用融资办法

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696

（六）关于现场踏勘和集中答疑

不组织；投标人如有需要，可自行联系采购人现场踏勘。

（七）关于知识产权和保密事项

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（八）关于信用记录的查询和使用

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

（九）其他重要事项

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商的投标费用自理。

三、招标文件

（一）招标文件的解释权

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

（二）招标文件主要内容

第1章  投标邀请函

第2章  供应商须知

第3章  招标内容及要求

第4章  合同文本

第5章  投标文件构成及格式

（三）招标文件的检查及阅读

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

（四）招标文件的修改、澄清

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

四、投标文件

（一）投标文件的式样

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

（二）投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

（三）投标报价

投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

（四）投标文件的制作和签章

1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：

http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html

2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

（五）投标文件的加密和提交

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2．电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3．上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

（六）投标文件的补充、修改和撤回

1．供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

（七）投标文件被拒绝接收的情形

1．误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2．逾期提交电子投标文件的。

五、开标程序

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

[适用于不见面开标项目]（一）“不见面开标”基本流程

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html

[适用于见面开标项目]（二）“见面开标”基本流程

本项目电子投标文件可以在线提交，但开标当日供应商法定代表人或其授权代表仍需到达开标现场。基本流程如下：

1．供应商签到：采购代理机构将严格按照招标文件规定的时间和地点组织开标，供应商可派法定代表人或被授权人参加，并签名报到。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在现场“专用解密机”上完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致不见面开标系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时限内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请在开标区等待，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

（三）开标环节投标文件视为无效的情形

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（四）突发状况的应急处置

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

六、资格审查

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

〖资格性审查表〗

| 序号 | 资格项 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 基本资格条件 |  |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明； |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2020年度或2021年度经审计的财务报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提交基本存款账户开户银行出具的资信证明或基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）； |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； |
| 4 | 社保资金缴纳 证明 | 提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
| 5 | 履行合同技术能力的承诺 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺； |
| 6 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 二 | 特定资格条件 |  |
| 1 | 法人身份证明或授权书 | 法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； |
| 2 | 信用记录审查 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； |
| 3 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 注意事项： 1．《履行合同技术能力的承诺》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》等应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。 2．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |  |  |

七、评审方法和程序

（一）评标方法

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

（二）评标程序

1．组建评标委员会

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

2．投标文件的符合性审查

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

〖符合性审查表〗

| 序号 | 符合性审查项 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或被授权人的签字齐全并加盖公章。 |
|  |  | 投标文件 格式 | 应符合“投标文件格式”要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件 内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 交货期 | 应满足招标文件中要求的交货期。 |
|  |  | 质保期 | 应满足招标文件中要求的质保期。 |
|  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定。 |

3．综合比较与评价

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

〖评审要素及分值一览表〗

| 项别 | 总分值 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 30 | 有效供应商最低报价作为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/投标报价）×30%×100分。 |  |
| 技术响应 | 50 | 10 | 供应商对本项目背景、工作目标的理解，根据响应情况赋分：（对项目背景、工作目标全部分析且深刻的，按照理其解及响应程度得7-10分；对项目实际情况部分了解，内容基本准确或基本完整的，按照理其解及响应程度得4-7分；对项目实际情况不了解，内容不准确或无分析，按照理其解及响应程度得0-4分。） |  |
|  |  | 10 | 供应商所投产品技术参数完全符合招标文件技术要求的，得10分；出现参数负偏离每项扣1分，扣完为止。 |  |
|  |  | 5 | 提供所投设备产品来源渠道合法的证明材料（包括但不限于核心产品生产厂商针对本项目的产品授权书及其他产品提供相关证明材料），得0-5分，未提供不得分。 |  |
|  |  | 10 | 所投产品的生产工艺及生产厂商相关生产能力优良、产品配置清单明确、功能完整，性能质量可靠性好、产品性能稳定等进行赋分。评标委员会根据投标人响应情况综合赋分。(0-10分) |  |
|  |  | 15 | 根据供应商针对本项目的总体实施方案（实施方案、组织能力、进度计划、供货安排、拟投入的人员情况、技术力量配备、产品的存储、运输、安装、验收、技术培训等）进行赋分。(方案完整、可行，得10-15分，较完整、较可行，得5-10分，一般得1-5分) |  |
| 商务响应 | 20 | 15 | 1.针对本项目有详细、具体的售后服务方案(0-5分) 2.有独立的保修承诺说明，有完整、可行的质保期保修方案，及质保期外保修、维护措施等,能够提供本地化服务售后服务,及时处理技术问题。(0-5分) 3.技术支持和技术培训等方面有切实可行的方案和具体措施(0-5分) 评标委员会横向对比，根据响应程度进行赋分。 |  |
|  |  | 5 | 提供2019年1月1日至今(以合同签订日期为准)类似项目业绩，1个有效业绩得1分，满分5分。（合同复印件加盖公章装订在投标文件中，否则不作为评审依据） |  |
| 说明 | 1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。2．对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的小型和微型企业或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》或《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的供应商的报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，以上政策同时具备的仅对其进行一次价格扣除；未提供中小企业声明函等相关声明函的不享受价格折扣。 |  |  |  |

4．推荐中标候选人

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

注：本项目按照包号顺序进行评审，在评审过程中若投标人已被推荐为第1名中标候选人，则在其他包该投标人不再获得中标候选人推荐资格。

5．编写评审报告

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

（三）评标争议处理规则

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

（四）评审现场人员的保密责任

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

（五）视同供应商串通投标的情形，其投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

八、中标

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

九、合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

（一）签订政府采购合同

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

（二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

（三）履行合同

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

（四）验收或考核

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

十、废标及重新招标

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，不得评标。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

- 招标内容及要求

一．项目概况

按照环境保护部《关于印发〈2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案〉的通知》（环办监测函[2017]2024号）及陕西省环境保护厅《关于在西安市开展环境空气挥发性有机物监测工作的通知》（陕环监测函[2018]16号）有关要求，西安市需从2018年4月开始开展环境空气挥发性有机物监测工作，并要求至少设置1个手工监测点位和1个自动监测点位，监测项目为117种挥发性有机物。 2019年，为落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）有关要求，提升臭氧等大气污染防治工作的科学化、精细化水平，生态环境部制定了《2019年地级市及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》，根据此方案，陕西省生态环境厅要求西安市在《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函[2017]2024号）的基础上，增加非甲烷总烃（NMHC）指标监测。西安市环境监测站需具备以上环境空气挥发性有机物监测能力，为环境管理提供有效的技术支持。

- 采购清单

1包：

| 序号 | 名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿颗粒物称量台 | 1 | 颗粒物称量 |  |
| 2 | 紫外烟气分析仪 | 3 | 国标方法更新 HJ 1131-2020 HJ 1132-2020 |  |
| 3 | 便携式VOC非甲烷总烃分析仪 | 2 | 国标更新HJ 1012-2018，用于非甲烷总烃（NMHC） | 进口、核心产品 |
| 4 | 红外烟气分析仪 | 1 | 设备更新HJ 629-2011HJ 692-2014 |  |

挥发性有机物自动监测系统配置及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿颗粒物称量台 | 一、基本要求： 满足国家标准HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》标准要求。用于固定污染源47mm/90mm 滤膜、滤筒、低浓度采样头称量。 二、性能指标： 1、设备具有恒温恒湿、加热、制冷、加湿、除湿、过滤、内置天平台防震缓冲防震等功能； 2、具备安全防护功能。 3、组装搬运方便，系统工作噪音小； 4、称量室具备恒温、恒湿功能，满足HJ836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物测定 重量法》要求； 5、系统内置十万分之一天平。 三、仪器配置： 1、称量室具备恒温恒湿系统1套； 2、系统内置十万分之一天平1套； 3、说明书纸质版2份电子版1份，出厂合格证1份，有效期内的国家授权的计量检定机构出具的检定/校准证书1份。 4、负责设备安装调试的其他配件。 | 1 | 套 | 国产 |
| 2 | 紫外烟气分析仪 | 一、基本要求： 符合GB/T 16157-1996、HJ 836-2017、HJ1131-2020、HJ 1132-2020 等相关规范标准要求。可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。用于污染源SO2、NO2、NO、CO、O2、烟尘监测。 二、性能指标： 1.烟气采样流量不小于0.5L/min；O2参数范围(0～30)%不超过±5.0% 。 2.烟气准确度：不超过±5.0%；响应时间：≤90s 。 3.微电脑控制采样，精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量。 4.具有防倒吸功能。 5.具有采样过程停电记忆功能。 6.高效采样泵：耐腐蚀，最大流量不低于100L/min。 7.烟气分析气路都具有独立排水功能。 8.操作系统内置中文输入法。 9.采样光源的预热时间≤20分钟。 10.烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法。 11.烟气测量具有温度补偿功能。 12.支持交、直流两种供电方式。 13.可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。 14.具备故障自检功能。 15.具备气密性自动检测功能。 16.可拓展联网功能。 17.主机重量轻巧≤8公斤，方便登高监测使用。 18.具有烟尘采样、烟气测量同步运行功能。 19.烟尘多功能取样管：具有滤膜、滤筒、油烟功能，适用于测定固定污染源颗粒物。 三、配置 1.主机1套（含电源适配器、高效气水分离器、便携式蓝牙打印机，配套热敏纸30卷）。 2.烟气预处理系统、无线烟气含湿量检测器等各一套。 3.配套便携箱1套。 4.其他所需附件及管路等。 5.烟尘多功能取样管1套。 6.出厂合格证1份，说明书纸质版2份，电子版1份；第三方合格有效的校准或检定证书1套（检定或校准所配监测参数）；无线烟气含湿量检测器有第三方校准证书1份。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 便携式VOC非甲烷总烃分析仪 | 便携式非甲烷总烃测定仪 1、技术参数： 1.1、符合标准：检测原理和甲烷分离方式采用符合《环境空气和废气 便携式总烃、甲烷和非甲烷总烃监测仪技术要求及检测方法》（HJ1012-2018）中的FID原理和高温催化原理，设备提供国家生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心出具的符合《HJ1012-2018》指标的认证检测合格报告。用于污染源（石油炼制、石油化学等）排放废气和环境空气中非甲烷总烃的现场采样测试（包括有组织和无组织）、突发环境事件应急事故现场非甲烷总烃的现场采样测试。 1.2、气源形式： （1）氢气以固态金属氢化物形式被存储，内置于主机中，存储压力非高压，保证现场操作和运输过程中的安全性； （2）每次充满可连续使用≥20小时，可重复灌充≥2000次。 （3）分析用的标气瓶和零气瓶集成内置于主机中，保证了标气和零气的可溯源性，免除外接高压气瓶的安全隐患。内置零气气瓶和内置标气气瓶体积≥1L，无需更换气瓶开机连续测定8小时以上。 （3）可根据工作需要通过仪器专用接口与外部气瓶直接连接。 1.3、供电方式：主机内置电池，交直流两用，内置电池可使用≥3小时。在不同监测点转移时，无需重新开机预热和稳定。 1.4、进样方式：定量环进样。 1.5、全程加热：完全加热型FID，检测器最高温度200℃。最高至200℃一体化加热管路，气路采用聚四氟乙烯材质。主机所有与样品接触部分，包括过滤器，全程加热至200℃以上，防止样品冷凝或粘附在过滤器上而产生的损失。 1.6、温控调节：内置温控器对加热管线可进行温度调节（仪器显示温控温度，可在120℃-200℃任意调节与在线监测仪器进行比对）。 1.7、分析周期：响应时间≥2秒，显示一个实时监测数据≤15秒。 1.8、质控保障：内置不同量程段可溯源的标气，能在测量现场根据待测样气的低、中、高浓度，采用相应量程的标气随时标定校准仪器，保证现场测量的准确性。内置可溯源的零气。 1.9、甲烷分离形式：通过高温甲烷催化部分，催化温度300℃左右（仪器界面需显示催化温度），催化效率≥95%，同屏显示总烃和甲烷的测量值，可自动进行总烃/非甲烷总烃测量间的快速切换。 1.10、数据显示、远程传输与质控管理： （1）蓝牙无线控制终端可以显示测试数据曲线，显示测试点的GPS定位。 （2）配备便携式打印机现场打印测试数据，可方便接入LIMS平台，实现无线远程数据传输。 （3）可远程监控查看仪器现场测试数据及仪器状态，可实现历史数据查看，同一点位同比环比数据比较及导出打印等功能，并可通过GPS查看仪器位置，且各级用户可实现对仪器的分级权限管理。 （4）仪器的质控数据，包括带质控时间水印现场照片，气源种类，气源编号及浓度等信息可实时上传记录至云端平台，可自动生成质控组文件。 （5）数据处理功能：配套最新全中文操作软件，具备数据文件自动记录与存储、历史数据查询、再处理与打印等功能。 1.11、量程范围：0-100000mg/Nm3 1.12、定量重复性：±1% F.S. 1.13、仪器检出限：0.07mgC/m3 1.14、使用环境：温度：-10°C~ +45°C 湿度： 0%~ 95% 1.15、安全认证：仪器具有国家相关部门出具的防爆认证，适用于防爆要求高的现场。 1.16、火焰控制：电子自动控制，具有诊断功能，当火焰熄灭发出可视报警信号，可自动重新点燃火焰 。 1.17、仪器存储：内置大容量数据存储器，可满足30天连续测量数据的实时存储，通过U盘即时导出。 2、配置要求： 2.1、便携式FID检测仪主机部分：包括并不限于金属氢化物常压储氢瓶，内置式零气气瓶，内置式标气气瓶，内置电池，专用充气套件，专用设备箱； 2.2、甲烷高温催化部分：包括并不限于电源传输线，信号传输线，气路连接线，专用设备箱； 2.3、全加热采样系统部分：包括并不限于1000mm采样探针，内置加热过滤，3000mm加热采样管线，专用收集包； 2.4、12瓶内置式零气瓶和内置式标气瓶套装，可自定义气源种类和浓度； 2.5、无线显示终端、便携式无线蓝牙打印机。 3、技术服务和培训 3.1 免费提供现场培训，人数不限，质保期内次数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 3.2 厂家提供仪器硬件至少一年的质保期，在保修期内所有的配件和服务全部免费，厂家长期提供技术支持。 3.3免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 3.4质保期过后，应能终身提供广泛优惠的技术支持及操作系统免费升级（需提供加盖制造商公章的操作系统免费升级承诺函）。 3.5设备保修期为最终验收报告双方签字之日起12个月。在保修期内，若因故障造成买方无法使用，卖方应在当天响应买方的维修要求，如需要工程师到现场服务，最迟于1日内到达。 3.6提供合格有效的校准或检定证书1套；出厂合格证1份；中文说明书纸质2份，电子版1份。 4、配置清单 序号 名称 数量 简要描述 1）主机 FID检测仪 1 内置定量环；标气、零气、氢气与主机一体化设计 电池组；预装标准曲线；内置过滤 专用电池 2套 两套 2）扩展基座 1套 甲烷高温催化部分和苯系物模块 催化炉；催化炉温控；信号传送线；内置过滤 3）气路连接线 1根 主机与催化基座气路连接 4）采样单元 1套 采样管线 2根 2m和3m各1根，全程加热；可通过扩展基座对管线温度进行设定 工况枪 含氧量、湿度（阻容法）、烟温、流速、动压、静压等 采样探头 内置加热过滤滤芯 采样探针 2根 0.7m和1.5m，不锈钢 过滤头 30个 5）气源 氢气储氢罐 2个 固态储氢技术，30分钟满充，可使用30小时，重复灌充2000次 内置零气 12瓶 除烃空气，带标物证书 内置标气 12瓶 甲烷，用于设备现场标定，带标物证书，不同浓度 6）随机配件 氢气充气套件 1套 用于氢气储罐的重复充气 氢气减压阀 1个 特制减压阀，用于氢气罐充气 随机工具 1套 特制扳手；滤芯替换装；电源适配器 U盘 1个 内装说明书电子版；测试方法编辑软件 说明书与保修卡 1套 7）手持式操作模组 工业级手持终端 1台 预装远程数据操作软件 蓝牙打印机 1台 内置打印纸，电池 打印纸 10卷 打印纸替换装 8）专用设备箱 2个 专用收纳包 1个 收纳加热采样系统 移动电源 1套 现场可使用≥6h，方便携带 | 2 | 套 | 进口 |
| 4 | 红外烟气分析仪 | 一、基本要求： 符合GB/T 16157-1996、HJ/T 44-1999、HJ 629-2011、HJ 692-2014、HJ 836-2017、HJ 870-2017等相关规范标准要求。可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定。红外光学烟气模块采用非分散红外吸收原理。用于污染源SO2、NO、CO、O2监测，。 二、性能指标： 1.烟气采样流量不小于0.5L/min。 2.O2参数范围(0～30)%不超过±5.0%。 3.烟气准确度：不超过±5.0%；响应时间：≤90s。 4.具有微电脑控制采样，精确电子流量计控制。 5.实时监测计温、计压，自动调节流量。 6.具有防倒吸功能。 7.具有采样过程停电记忆功能、NO2转换器。 8.烟气分析气路都具有独立排水功能。 9.内置有中文输入法。 10.具备气体传感器修正补偿技术。 11.烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法。 12.烟气测量具有温度补偿功能。 13.具备故障自检功能。 14.具备气密性自动检测功能。 15.配备高效采样泵，耐腐蚀材料，流量：0-100 L/min。 16.支持交、直流两种供电方式。 17.可拓展联网功能。 18.主机重量轻巧，方便登高监测使用≤8公斤。 19.具有烟尘采样、烟气测量同步运行功能。 20.烟尘多功能取样管：具有滤膜、滤筒、油烟功能，适用于测定固定污染源颗粒物。 三、仪器配置： 1.主机1套（含电源适配器、高效气水分离器、氮氧化物转换器）。 2.烟气预处理系统、无线烟气含湿量检测器。 3.便携式蓝牙打印机1套，含配套热敏纸带30卷。 4.烟尘多功能取样管1套。 5.其他所需附件及管路等。 6.配套便携箱1个。 7..出厂合格证1份，说明书纸质2份，电子版1份；第三方合格有效的校准或检定证书1份（检定或校准所配监测参数），无线烟气含湿量检测器有第三方校准证书1份。 | 1 | 套 |  |

2包：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析设备 | 气相色谱质谱仪（带FID检测器、低温冷却柱温箱、中心切割器） | 1 | 117种挥发性有机物分析 | 进口、核心产品 |
| 2 |  | 非甲烷总烃分析仪 | 1 | 测非甲烷总烃 | 进口 |
| 3 | 前处理系统 | 预浓缩仪 | 1 | 空气样品预浓缩 | 进口 |
| 4 |  | 自动进样器 | 1 | 空气样品进样 | 进口 |
| 5 |  | 自动清罐仪 | 1 | 苏玛罐清洗 | 进口 |
| 6 |  | 采样罐加热箱 | 1 | 空气样品采集 |  |
| 7 |  | 高精度稀释仪 | 1 | 空气样品配气 | 进口 |
| 8 |  | 液氮罐 | 1 | 储存液氮 | 进口 |
| 9 |  | 标气 | 1 | 标气 | 部分进口 |
| 10 | 采样系统 | 自动采样器 | 6 | 空气样品采集 | 进口 |
| 11 |  | 惰性化采样罐（苏玛罐） | 40 | 空气样品采集 | 进口 |
| 12 |  | 全自动采样系统 | 1 | 空气样品采集 | 进口 |
| 13 |  | 超净减压阀 | 4 | 配套标气使用 | 进口 |
| 14 |  | 流量校准器 | 1 | 流量校准 | 进口 |
| 15 |  | 限流器 | 4 | 控制采样速率 | 进口 |
| 16 |  | 环境空气颗粒物过滤器 | 12 | 用于采样（孔径≤10μm） | 进口 |
| 17 | 西安市挥发性有机物污染状况综合分析研究报告 |  | 1 | 区域内VOCs污染综合研究 |  |

挥发性有机物自动监测系统配置及技术参数

| 序号 | 名称 | 规格技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱仪（带FID检测器、低温冷却柱温箱、中心切割器） | 一、适用范围 主要用于环境空气、应急监测环境气体样品和工业场所空气中VOC的分析、测定，与苏玛罐系统（序号4至序号17的仪器）配套使用。 二、性能参数 1.色谱性能 1.1 保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min。 1.2 峰面积重现性< 1% RSD。 1.3压力控制精度: 0.001 psi。 1.4色谱柱流量控制：至少具备恒压模式和恒流模式，可具有梯度压力模式和梯度流量模式。 1.5标准化的大气压和温度补偿，即使实验室环境有变化时，检测结果也不会有改变。 2. 柱温箱 2.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C 。 2.2 温度设定值精度：0.1℃ 。 2.3 控温准确性：0.1℃ 。 2.4 支持20阶柱箱升温梯度，21个恒温平台。 2.5 降温模式：具有快速降温和慢速降温模式，从450°C到50°C 最快≤ 3.5 min。 3. 氢火焰检测器（FID，具有电子流量控制功能） 3.1最高使用温度：450℃。 3.2最低检测限：≤1.3×10-12g/s 。 3.3线性动态范围：≥107。 3.4数据采样速率: ≥400Hz。 4、质谱仪性能 4.1 质量数范围：2-1050m/z，以0.1amu递增。 4.2 灵敏度：EI 全扫描模式：1pg 八氟奈, 信/噪比≥1500:1。 4.3仪器检测限指标（IDL）：≤10fg 。 4.4 分辨率：单位质量数分辨。 4.5 最大扫描速度：≥18000amu/秒。 4.6 具有全扫描/选择离子检测，具备同时采集功能。 4.7 动态线性范围: ≥106。 4.8 质量轴稳定性：± 0.1amu 48 hours。 5.离子源 5.1 EI源，独立控温，150-300℃可调。 5.2 离子化能量：70eV。 5.3 接口传输线温度：可控温，最高温度≥300℃ 。 5.4 无损双灯丝设计，具有灯丝透镜，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-300uA。 6.质量分析器 四极杆质量分析器要求：整体成形石英镀金共轭双曲面四极杆或高精度金属四极杆可实现0.1amu/48h稳定。 7.检测系统 7.1 具有高能量打拿极和长寿命电子倍增器，离轴检测器。 7.2 动态范围：≥106。 8.真空系统 8.1 分子涡轮泵≥255L/s。 8.2 低真空：不小于30L/min（60Hz）机械泵。 8.3柱流量最大可达最大4mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 9.工作站系统 9.1 软件：原厂中英文可选工作站软件，用户可根据需要安装不同语言版本的软件。 9.2 NIST谱库：20版，后期定期免费更新。 9.3 保留时间锁定功能（RTL）：可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。 9.4 含全中文在线帮助软件。 9.5 早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管等信息，并将这些信息直观地显示。 9.6品牌电脑配置要求：12代酷睿i7-12700/锐龙R7-5800以上CPU，16G以上内存，256G以上固态硬盘+1T以上机械硬盘组合，DVDRW光驱，正版64位中文专业版window系统，23.8英寸以上液晶显示器，原装键鼠。 9.7品牌打印机配置要求：A4黑白激光打印机，打印速度不小于20页/分，支持网络打印。 9.8配置完善的117种大气挥发性有机物分析方法，装机即可进行方法实验。 10. UPS电源 10.1额定功率：15kVA/13.5kW 10.2输入输出模式：单进单出 & 三进单出 10.3电气特性 10.3.1产品拓扑：在线式双转换 10.3.2输入电压：380V/220V 10.3.3输入电压范围：120V-275V（176V-275V 可满载运行） 10.3.4输入功因：>0.99 10.3.5输出电压 / 输出失真度：220V/230V/240V ±1%, THDU<2%( 线性负载） 10.4显示和通讯：中文 LCD，通讯端口：RS232 标配 , USB 可扩展；可扩展插槽：可扩展 USB 卡，MODBUS 卡，NMC 卡。 10.5质保：3年 三、配置要求 1.质谱主机1台。 2.气相色谱主机（含FID检测器）1台。 3.安装工具包 1套。 4.分流/不分流进样口（含电子流量控制）1个。 5.柱箱液氮冷却装置1套。 6.中心切割附件1套。 7.质谱操作软件及品牌电脑、品牌打印机 1套。 8.NIST质谱谱库 1套。 9.色谱柱 3根: DB-1MS 60m×0.25mm×1.0um ；PLOT QPT 30m×0.32mm×20um ； HP-5MS 30m×0.25mm×0.25um 。 10.其他附件：分流/不分流衬管10根，进样隔垫100个，螺纹口瓶盖和透明样品瓶各100个，保留间隙管2个,O形圈20个，密封垫20个，柱螺帽4个，氦气过滤器1个，机械泵油1瓶。 11. UPS电源：15KVA，隔离变压器6KVA。 12.中文说明书纸质版2份电子版1份，出厂合格证1份，有效期内的国家授权的计量检定机构出具的检定/校准证书1份。 四、售后服务 1. 厂家售后服务通过ISO9001质量体系认证。（需提供售后服务通过ISO认证的证明文件）。 2. 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 3. 仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，供应商能及时地为用户提供备品备件和相应维修服务。 4. 维修维护：在陕西有专业的维修站和维修工程师；售后工程师大于12人，并提供名单和联系方式，自用户报修时间起算，24h内需提供相应解决方案；48h内提供上门服务。 5. 每台仪器提供2个免费的厂家培训中心专业培训名额，培训内容包括仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用、日常保养、常见问题的解决方法等。 | 1 | 套 | 进口 |
| 2 | 非甲烷总烃分析仪 | 一、用途： 用于环境空气、工业废气中非甲烷总烃、甲烷、总烃分析。 二、技术指标： 1.保留时间重现性<0.009% 。 2.峰面积重现性<0.6% RSD 。 3.柱箱 3.1温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C。 3.2最大升温速度120 ˚C/min。 3.3温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C。 3.4降温速率：从450℃降至50℃<240秒。 3.5程序升温：20阶21平台。 4.分流/不分流毛细管柱进样口。 4.1可编程设定压力、流速、分流比，分流比≥12000:1。 4.2快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝。 4.3最高使用温度400˚C。 4.4压力设定范围：大于149psi或更宽, 控制精度0.001psi。 4.5流量设定范围：0~500ml/min（以N2为载气时），0~1250ml/min（以H2，He为载气时）。 5.气体进样阀 5.1十通气体进样阀，自带可独立加热阀箱（不允许放置在柱温箱内），可加热至225℃。 5.2所有的阀切换通过气动驱动，方便快速。 5.3最高使用温度： 300℃。 5.4电子控制隔垫吹扫流量。 5.5可以连接填充柱和大口径毛细管柱，具有和0.53mm毛细管柱的接头。 5.6压力范围：0-100 psi，精度0.001psi。 5.7流量范围：0-200 mL/min。 6.氢火焰离子检测器（FID） 6.1最低检测限：≤1.2pg C/s。 6.2电子压力/流量控制,压力控制精度：0.001psi。 6.3最高温度450℃。 6.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。 6.5数据采集速率：≥500Hz 6.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能。 6.7品牌电脑配置要求：12代酷睿i7-12700/锐龙R7-5800以上CPU，16G以上内存，256G以上固态硬盘+1T以上机械硬盘组合，DVDRW光驱，正版64位中文专业版window系统，23.8英寸以上液晶显示器，原装键鼠。 6.8品牌打印机配置要求：A4黑白激光打印机，打印速度不小于20页/分，支持网络打印。 三、配置要求： 1.气相色谱主机1套。 2.十通阀进样系统1套。 3.分流/不分流进样口1套。 4.非甲烷总烃专用填充柱：2根。 5.FID检测器 2套。 6.色谱工作站、品牌电脑、打印机 一套。 7.安装工具包1套，包括：符合设备安装所需的所有工具。 8.备品备件，至少包括：不粘连O形圈10/包 2包，石墨密封垫圈，适用320um 0.5mm 内径，10/包 2包；低流失不粘连进样隔垫, 50/包 1包；氧/水分捕集阱 2个；通用分流/不分流衬管5支。 9.中文说明书纸质版2份电子版1份，出厂合格证1份，有效期内的国家授权的计量检定机构出具的检定/校准证书1份。 四、售后服务与培训 1.仪器保修期自验收合格日起12个月。在保修期内，所有服务及配件全部免费。 2.制造商在西安应设有维修站，有12名以上专职的维修工程师提供高效的售后服务，需提供制造商盖章的西安维修站联系人和联系方式，以供评标专家现场确认其真实性。 3.供应商在装机现场对用户进行基本操作培训。 4.制造商能为用户在国内提供1个免费的课程和上机实践培训名额。 5.厂家免费负责设备的安装调试和培训，出具制造商针对本项目的产品授权书、技术参数确认函以及售后服务承诺书。 | 1 | 套 | 进口 |
| 3 | 预浓缩仪 | 一、技术指标 1.可用于采样罐、采气袋进样浓缩。 2.可处理碳十二以下的极性（醛、醇、酯、酮、醚）和非极性、硫化合物、氮化合物等挥发性有机物（可以分析TO14、TO15、HJ759-2015、HJ1078-2019、2019年VOCs监测方案所规定的117种化合物）。 3.能与各类气相色谱或气相色谱-质谱仪正常联机使用，能与气相色谱或气质联机使用同一台计算机控制且软件相互无冲突，在每次工作前能给气相色谱或气质联机以启动信号且能收到气相色谱或气质的反馈的准备信号。 4.液氮制冷三级冷阱设计，第一级为除水阱，需有惰性涂覆材料，最低除水温度可低至-150℃，除水温度通常为-40℃,具有很好的除水效果，除水效果可达到99%以上;二级冷阱为捕集阱，需有惰性涂覆材料，内置Tenax填料，温度范围-100℃到250℃，第三级为冷冻聚焦阱，温度温度可以调（-190℃至50℃）。其中前两级冷阱升温速率可达到350℃/min，第三级冷阱升温速率≥10000℃/min。 5.需采用超低温温控技术，低温可控制温度变量在±2℃之内，保证稳定性和精确度。 6.样品进样精度≤1ml。进样量大于50ml时或者定量环进样，重现性 <3% RSD。 7.进样体积范围：4-1000 ml， 8.内部样品流路以及接口必须经过惰性化处理,以分析硫化物及醛酮类化合物。 9.主机配备1ml定量环。 10.具备自动检漏功能，可对浓缩仪及自动进样器全部进样位置及管路进行自动检漏。 11.所有样品经过的管路和接头均有保温措施，以防止吸附和污染。 12.能与采样罐快速连结。可以单独使用也可以与自动进样器连用。 13.能与各类气相色谱或气质联机正常连结使用，控制软件内置国内HJ759-2015、HJ1078-2019标准分析方法及含硫有机物标准等分析方法。 14.全部参数的设置由计算机控制；方便与气相色谱或气相色谱-质谱仪联机，无需占用进样口。软件内置诊断功能，方便维护维修。电路模块化设计，方便自检及维修。可选远程控制功能，运行过程自动保存运行参数，并生成报告文件，方便日后查询。二、配置要求： 预浓缩仪1台。中文说明书纸质版1份电子版1份，出厂合格证1份。 | 1 | 套 | 进口 |
| 4 | 自动进样器 | 一、技术指标 1.不少于15位样品位的自动进样器,能与预浓缩仪联用，自动识别分析各种规格采样罐或采样气袋内的样品 ，兼容市售各品牌采样罐和采样气袋。 2.所有的管线都要求经过惰性化处理，以消除残留。 3.塔式托盘设计，分析时，采样罐水平放置在托盘上，便于装卸。 4.开启罐体阀门前预先自动检漏，每个进样位均可实现真空与加压两种检漏模式，进样完成后自动反冲每条管路。 5.全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作，可实现无人值守自动进样。 6.所有管线及电磁阀均可加热，避免样品冷凝残留；具备气路自动冲洗功能，避免序列间的交叉污染。 二、配置要求： 自动进样器1台。 | 1 | 套 | 进口 |
| 5 | 自动清罐仪 | 一、技术指标 1.可同时加热清洗至少8个至少6L采样罐，加热温度室温+10℃-200℃可调。 2.使用无油双泵：前级泵为无油分子隔膜泵，高真空泵为分子涡轮泵。可将真空度抽至50mtorr以下。 3.配有增湿装置，可进行加湿清洗。 4.充气/排气多次循环，清洗罐内残存的VOC，清洗气路与加压气路应相互独立，确保系统管路及罐子间无交叉污染。 5.清洗过程自动检漏。清洗过程可自动检漏，具有泄漏保护功能，同时分子涡轮泵具有过热保护，低转速自动停止功能。 6.全部操作由计算机软件控制，序列编辑完全集成在仪器控制软件中，通过控制软件可设定多次充气、抽真空的循环，可使采样罐能够重新使用，自动化程度高。 二、配置要求： 自动清罐仪1台。 | 1 | 套 | 进口 |
| 6 | 采样罐加热箱 | 一、技术指标 清洗过程中可对罐子进行加湿清洗和加热清洗，以降低罐体活性吸附；同时可对不少于8个不小于6升的采样罐进行加热，以提高清洗效率，加热温度最高可设定至200℃。 二、配置要求： 采样罐加热箱1套。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 高精度稀释仪 | 一、技术指标 1.独立的标准使用气罐接口（出口）和样品罐接口（出口），分别用于标准气和样品的稀释，避免交叉污染。 2.具有标气稀释功能，最大稀释倍数不低于10000倍，能将ppm级标气配制成ppb级标气。 3.具有样品稀释功能，稀释样品时对样品压力没有要求（自动识别），可实现对常压空气样品自动稀释，最大稀释倍数单次可达100倍。 4.所有管线、流路和阀区等经过惰性化处理，保证样品稀释过程中的稳定性。 5.为了保证稀释结果的准确性，需保证设备的计量传感器通过计量机构验证，并且可以在实验室进行软件自动校准。 6.为满足实验要求应具备至少5个流路通道：4路标气和1路稀释气，可实现将内标气、PAMS标气、TO15标气、醛酮标气或者硫化物等标气混合稀释，可进样二次稀释。 7.稀释过程不允许标气排放到环境空气内，避免排放的标气污染实验室环境。 8.全部操作由计算机软件控制。序列编辑完全集成在仪器控制软件中，便于操作。稀释过程自动计算，稀释的计算过程已经集成在操作界面，稀释倍数、目标浓度、输入方便直观。 品牌电脑配置要求：12代酷睿i7-12700/锐龙R7-5800以上CPU，16G以上内存，256G以上固态硬盘+1T以上机械硬盘组合，DVDRW光驱，正版64位中文专业版window系统，23.8英寸以上液晶显示器，原装键鼠。 品牌打印机配置要求：A4黑白激光打印机，打印速度不小于20页/分，支持网络打印。 9.具备空气样品加标功能，加标过程，标气加入体积小于样品体积的5%。 10.仪器具有自动检漏功能，有效防止漏气导致的稀释失败，避免浪费标气和加压样品时导致样品报废等情况。 二、配置要求： 1.高精度稀释仪1台。 2.电脑打印机一套。 中文说明书纸质版1份电子版1份，出厂合格证1份。 | 1 | 套 | 进口 |
| 8 | 液氮罐 | 一、技术指标 自增压液氮罐：容量180L；含50psi安全阀；含带轮气瓶架。 二、配置要求： 自增压液氮罐1套。 | 1 | 套 | 进口 |
| 9 | 标气 | 一、技术指标 PAMS、TO-15、13种醛酮及内标气各1瓶。其中PAMS标气、TO-15标气、内标气为原装进口，体积为1L，浓度为1PPM。13种醛酮可为国产标气，体积为2L，浓度为1ppm。4种标气均带超净减压阀：洁净度高，最大限度避免污染样品。 二、配置要求： 标气： PAMS、TO-15、13种醛酮及内标气各1套（带瓶、带减压阀）。 | 1 | 套 | 部分进口 |
| 10 | 自动采样器 | 一、技术指标 1.包含流量控制器，真空压力计、过滤器，亦可增加流量校准器功能和计时器功能。 2.配备便携箱，主机和随机赠送工具至于箱内，携带方便。 3.完整的质控功能：具备采样罐压力检测，压力判断，流量记录等功能。 4.本地或通过自带Wifi直接连接手机（APP），可电脑（软件）设置。质控数据和报告可通过手机APP或电脑软件下载。 5.流量控制器可以宽范围内调整流量。可实现1小时-24小时恒流采样切换。 6.具有防水，防尘功能，适合户外使用。 7.采样流路经过熔融硅惰性化处理，避免吸附。 8.过滤器孔径≤10μm，熔融硅惰性化处理避免吸附。 9.有现场采样支架，采样稳定度、高度满足大气采样相关技术规范要求。 二、每套配置要求： 1.自动采样器主机1台。 2.配套便携箱1个。 3.苏玛罐（6L）1个。 4.配套使用电脑软件及手机app。 | 6 | 套 | 进口 |
| 11 | 惰性化采样罐 （苏玛罐） | 一、技术指标 1.惰性化不锈钢罐，能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物。能与预浓缩仪、自动进样器、清罐仪、稀释配气仪兼容使用。 2.采样罐采用密封阀技术，减少死体积。 3.罐体采用不锈钢材质，罐壁厚≧1mm，可承受压力范围0pisa-45pisa。 4.满足气密性要求：正压检查：以氮气加压至206kPa (30psi)，关闭罐阀门放置24h后检验，罐内压降不超过7kPa (1psi)；或负压检查：将罐抽真空到27Pa (200mTorr)以下，此时真空压力表指针在-30in.Hg附近，关闭阀门静止24h后，罐内气压变化≤2in.Hg (约1psi)。 5.规格：3.2L，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.01~100ppb的采样要求。 6.每个采样罐都经过严格的惰性测试，每个采样罐都具有惰性涂覆的测试报告。 7.罐放置支架：可放置不少于60个3.2L罐数量，方便拆卸、组装、运输。 二、配置要求： 每套1个苏玛罐，40套罐带放置支架1个。 | 40 | 个 | 进口 |
| 12 | 全自动采样系统 | 一、技术指标 1.采样罐通过负压实现采样，样品无需经过采样泵从而避免受到污染，并且所有管路均采用惰性化处理，确保流路材质不产生VOCs及采集的VOCs样品没有反应及吸附损失。 2.主机具有至少2个独立通道：1个通道用于常规采样，出厂配备8-12个采样罐连续采样，通过连接拓展配件，具备连续3天加密采样（至少24个罐）功能。另1个通道连接一个单独采样罐作为质控平行采样通道。可带有采样管采样功能。 3. 具备流量控制器控制采样流速。自动校准采样流速，保证采样质量。 4.流量调节范围广：可实现3、8、24小时等不同采样时间调节要求。 5.系统具有自动检漏功能，采样前罐压力判断，不合格主机会自动跳转到下一个采样罐进行采样，从而确保样品采集的真实和完整性。 6.机柜配备“三防”机柜，雨雪、雷电等恶劣天气采样不受影响。 7.带有UPS电源，保证异常断电后系统正常采样。 7.1额定功率：1000VA/600W 7.2输入电压：（148-295）VAC（超强模式）；（173-273）VAC（标准模式）/输入频率：（45-55）Hz 7.3输出电压：220×（1±10%）VAC（电池模式下）/输出频率：50Hz±1Hz（电池模式下） 7.4转换时间：＜10ms 7.512V100AH电池4块，电池柜一个 7.6、电池三年质保 8.系统带3.2L苏玛罐18个（参数见惰性化采样罐）。 二、配置要求： 1. 全自动采样系统主机1套。 2. 苏玛罐（3.2L）18个。 3. UPS一套。 4.通道拓展配件1套。 | 1 | 套 | 进口 |
| 13 | 超净减压阀 | 一、技术指标 1.标气同品牌超净减压阀，兼容性好。 2.内部体积小不大于3.5 cc，超净处理，减少吸附损失。 | 4 | 个 | 进口 |
| 14 | 流量校准器 | 一、技术指标 1.流量校准器适用于罐采样限流器的流量流速校准，同时可用于限流器的检漏和流速稳定性检查。 2.在0.1 ml/min至500 ml/min范围精确测定流量，流量误差应＜5% 。 3.压力范围0-50 psia。 4.精度等级：1级。 | 1 | 套 | 进口 |
| 15 | 限流器 | 一、技术指标 1.能够以一个恒定的流速将大气采进预抽真空的不锈钢采样罐中，最终使罐内压力达到接近大气压的程度；可以宽范围内调整流量。可实现1小时-24小时恒流采样切换。 2.具有防水，防尘功能，适合户外使用。 3.采样流路经过熔融硅惰性化处理，避免吸附。 4.带环境空气颗粒物过滤器采样接头，能与不同体积的采样罐连接。 | 4 | 个 | 进口 |
| 16 | 环境空气颗粒物过滤器 | 一、技术指标 1.过滤器孔径能有效过滤2.5μm以上颗粒物。 2.内部使用惰性化涂覆技术处理，保证系统voc无吸附及残留。 | 12 | 个 | 进口 |
| 17 | 西安市挥发性有机物污染状况综合分析研究报告 | 1.研究目的：通过实际监测分析，对西安市挥发性有机物污染状况进行分析，提出相应的处理对策建议，为大气污染防治工作成效进一步提升提供技术支撑。 2.具体要求 由气相色谱质谱仪（带FID检测器、低温冷却柱温箱、中心切割器）中标单位提供技术支持，协助我站进行课题研究。 2.1对西安市挥发性有机物污染特征进行分析，包括 VOCs浓度分布水平、组成特征、主要污染物等； 2.2与臭氧污染相关性分析研究，包括臭氧生成潜势研究、二次有机气溶胶生成潜势研究； 2.3对应时间段内污染对策研究。 | 1 | / | / |

三、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起30个工作日。

2.质保期：终验合格后1年。

3.交货服务地点：采购人指定地点。

4.配送、维护及培训

（1）中标人负责办理将货物或服务运抵采购单位指定交货地点的一切事项，并完成安装调试及技术指导等相关工作。除非另有说明，凡包装、配送、安装调试、技术培训、售后服务、设备系统技术升级、验收等，所有费用一次性计入投标总价。中标人必须提供免费现场技术指导、基本操作原理等有关内容的培训。

（2）质保期内，中标人应免费提供设备系统升级服务，并提供免费培训等。

（3）中标人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

5.结算方式

（1）结算单位：采购单位结算，结算前中标人须开具全额发票给采购单位；

（2）付款方式：

1）采购合同签订后，付合同款项的30%；

2）项目最终验收合格后,双方签署验收单，中标人根据质保期限开具合同金额5%的银行保函，收到保函后采购方于120日内支付剩余70%货款。

6.项目验收

设备系统到货，并安装调试后。设备由中标人在最终用户指定的项目现场负责提交验收文件。由采购单位组织对设备进行最终验收，验收内容包括但不限于设备名称、数量、规格型号、制造商、原产地、设备调试等资料。若设备与合同要求不符，采购单位将拒绝接收。

第四章  合同文本

西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目

包

政府采购合同

（示范文本）

拟签订的合同条款文本

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目（项目编号：SXDZ2022-ZC-GK0803），由陕西东卓项目管理有限公司组织公开招投标，西安市环境监测站(以下简称“甲方”)确定（以下简称“乙方”）为该项目第包的中标人。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同标的物内容及数量

乙方向甲方提供下列货物（产品）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌/型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写 |  |  |  | ￥ |  |

二、合同价款

（一）合同价款（投标报价）为人民币（大写）（￥）。

（二）合同价款包括但产品供应费、人工费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、维护费、税金其它相关的费用。

（三）合同价款一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）付款比例

1、签订合同后15个日历日内支付合同总价款30％的货款；

2、项目最终验收合格后,双方签署验收单，乙方根据质保期限开具合同金额5%的银行保函，收到保函后，甲方于120日内支付剩余70%货款。

（二）支付方式：银行转账。

（三）结算方式：乙方在每次接受甲方付款前，开具等额发票给甲方。

四、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

1、积极配合乙方安装、调试、验收工作。

2、组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

（二）乙方的权利与义务

1、保证对其出售的产品享有合法的权利，不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

2、保证对其出售的产品或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

3、负责产品的运输、安装与调试，并在合同约定的时间完工，运输及安装施工全过程中的安全由乙方负责。

4、按照合同约定要求甲方及时付款。

五、交货条件及质保期

（一）交货期：设备自合同签订生效之日起30个工作日完成产品的供货、安装、调试并正常运行。

（二）交货地点：甲方指定地点。

（三）质保期：自验收合格之日起不少于12个月。

六、运输

（一）乙方负责所有产品的运输，确保采购产品安全、完整到达甲方指定地点。运杂费用已包含在合同总价内，包括从产品供应地点所含的运输费、装卸费、安装费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货所有采购产品在运输、搬运的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

七、质量保证

（一）乙方须提供全新的、未使用过的合格正品产品（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（二）质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造商企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

（三）乙方所提供产品还应符合国家和陕西省有关安全、环保、节能之规定，“3C”认证的货物（产品）应加贴“3C”认证标志。

（四）产品质保期不少于12个月，质保期起始时间为终验合格之日。产品在质保期出现质量问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查产品质量和生产进度。

八、售后服务

乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件要求和投标文件中的“售后服务承诺”提供售后服务，但至少包括以下方面：

（一）乙方提供仪器的现场安装调试并达到对应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，甲方有权要求退货并要求赔偿损失。

（二）乙方必须按照合同约定和投标文件的实质性响应，仪器在调试通过后提供质保服务，在质保期内免费承担维保，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行，所有服务及配件全部免费，能及时地为甲方提供备品备件。质保期后对产品维修只收取成本费。

（三）乙方应保证以优惠价格提供长期备件的供应，乙方有义务尽快提供所需要更换的部件，对于要求紧急部件，乙方应安排最快的方式运输。

（四）人员培训：乙方能够为甲方提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为甲方提供上机培训。大型仪器按照招标文件要求，提供免费中心培训名额。

（五）乙方具备完善的售后服务体系，有专职的维修工程师及应用工程师能够有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助甲方进行方法开发。

（六）乙方定期对甲方进行回访，并对甲方提出的技术问题及时解决。

（七）乙方向甲方递交产品实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

九、验收

（一）本项目验收费用，由乙方自行承担。

（二）初验：产品到达交货地点后，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册（产品使用说明书）、保修卡等资料交付给甲方，甲方根据合同要求，对产品进行外观验收、确认产品的产地、规格、型号和数量，甲方和乙方共同签署到货验收单。未签收到货验收单的产品不得擅自开箱安装。

（三）终验：产品安装、调试并正常运行后，乙方进行自测并形成自测报告，出现的问题限期整改。自检最终通过后，乙方提出验收申请，甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方（必要时请有关专家）进行最终验收。验收合格后，填写项目验收单作为对产品的最终认可。

（四）验收依据：

1、本合同及附加文本；

2、招标文件、中标人的投标文件及澄清（承诺）函；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方交货日期每超过一天，扣除乙方合同总价款的0.2%，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购供应商管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十一、合同争议解决的方式

（一）本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

（二）因质量问题发生的争议，由国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为最终结果，甲乙双方应当接受。

十二、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式份，甲乙双方各执份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表： | 被授权代表： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： 日期： | 账号： 日期： |

第五章  投标文件构成及格式

西安市环境空气挥发性有机物监测能力建设项目

投标文件

包

（项目编号：SXDZ2022-ZC-GK0803）

投 标 人：（公章）

日   期：年月日

目    录

- 投标函

- 开标一览表

- 商务偏离表

- 技术偏离表

- 技术实施方案

- 资格证明文件

- 业绩相关证明材料

- 其他相关资料

一、投标函

致：（采购人）

根据贵方“      （项目名称）         ”(项目编号：)”的招标文件，正式授权(被授权人的姓名、职务)代表(投标人名称)

我方承诺如下：

1、投标报价为小写：（大写： ）；

2、如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务；

3、我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

4、投标有效期为自递交投标文件截止之日起 90 日历天，本投标函对我方具有约束力。

5、同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何数据和资料。

6、我们同意按招标文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯为：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

二、开标一览表

（采购人名称）：

我方已仔细研究了招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

说明：1.投标报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准；

2.投标报价应包含投标人需缴纳的所有费用（含税费）。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

分项报价表（格式自拟）

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

三、商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表；

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

四、技术偏离表

| 序号 | 招标文件的技术要求 | 投标文件的技术要求 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1.投标人必须把招标文件全部技术要求列入此表；

2.本表偏离栏填写招标文件中与投标文件偏离（包括正偏离、符合或负偏离）；

3.投标人必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

五、投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括至少应包括如下：

1、项目实施方案；

2、履约能力及售后承诺；

3、质量保证承诺。

注：各投标人根据采购内容及要求结合实际情况编制投标方案说明，方案合理，切实可行，格式自拟。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

附表1：

本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称或执业资格 | 工作 年限 | 拟担任的职务及职责或演出职责 | 主要工作业绩和经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.投标单位可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3.投标单位应书面承诺投标文件中人员的真实性。

4.后附相关资料。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

附表2：

完成本项目必须的设备清单

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 数量 | 生产企业 | 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

附表3：

关键零部件及备品备件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 （元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表所列货物为产品质保期内关键零部件及备品备件清单，若无关键零部件及备品备件此表可忽略；

2.各投标人格式可自拟并根据自身实际情况编制表格。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

六、资格证明文件

（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并提供以下资料；

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，投标人是自然人的应提供有效的自然人身份证明；

2、提供2020年度或2021年度经审计的财务报告，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的，提交基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（或基本账户信息表）；

3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

4、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5、提供投标截止日前一年内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）特定资格条件：

1、法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

2、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

3、本项目不接受联合体投标。

格式1：

投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人 | ## 姓名 |  | ## 职务 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：年月日

格式2：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的

说明及承诺书

(采购人名称):

我公司参加贵方组织的“（项目名称）”投标活动，如我方获得成交资格，我方保证具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：并承诺如下：

（投标人名称）于  年  月  日在中华人民共和国境内           （详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员数量有        ；与履行本合同所需的设备数量有          。本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日     期：年月日

格式3：

近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位“（项目名称）”投标的申请，现我方向你方慎重承诺：

近三年公司企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，无不良经营行为，无重大违法记录，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本项目评标小组评定为第一成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方第一成交候选人资格。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式4：

法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：.

系的法定代表人

（身份证号码）。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件或扫描件

投标人：（公章）

日期：年月日

格式5：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人的姓名、职务）为我方就（项目名称、项目编号）的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目招标有关的事务。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与投标有效期一致。

被授权人：       （签字）性别：年龄：

身份证号码：职务：.

投标人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日      期：年月日

法定代表人身份证复印件

（正反两面）

授权代表身份证复印件

（正反两面）

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式6：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明

(采购人名称):

我方参加贵公司组织的“（项目名称及编号）”招标活动，郑重承诺：

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

七、业绩相关证明材料

| 序号 | 合同签订 时间 | 单位名称 | 项目名称 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：本表后附合同复印件加盖公章，合同金额及合同签订时间以合同中体现的内容为准。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

八、其他相关资料

1、依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容；

2、投标人认为有必要提交的有关企业信誉、荣誉证书、获奖资料等复印件及其他可以证明投标人实力的文件；

格式1：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的

书面声明

(采购人名称):

我方参加贵公司组织的“（项目名称及编号）”招标活动，郑重承诺：

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式2：

非联合体投标承诺函

致：(采购人名称):

我公司（单位）参加本次项目      （项目名称、项目编号）      政府采购的投标，非联合体投标。

特此承诺！

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日

格式3：

中小企业声明函（货物格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加〈项目名称〉（项目编号：〈项目编号〉）第___标段采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2．〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：年月日

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》；

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式4：

残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：年月日

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。

格式5：

监狱企业证明文件（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

格式6：

政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：年月日