| 项目基本信息 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：高端全身彩色多普勒超声诊断仪 |  |
| 采购数量：1套 | 项目预算（万元）：320万元 |
| 采购需求 |  |
| 一、项目简介： 因我科室开展工作的现实需要,需要购买高端全身型彩色多普勒超声诊断产品,该产品主要用于新生儿及儿童腹部、心脏、血管、小器官、骨胳肌肉、术中、造影、弹性成像、介入等多方面的临床诊断和科研教学工作,能满足开展新的临床应用需求,其重要指标设备务必要同时支持新生儿及儿童心脏探头、腹部探头、经食道矩阵探头、专用颅脑预设条件等,对于儿童特有疾病中,尤其是先天性心脏病对于超声设备血流的敏感性要求非常高,否则会影响诊断的准确性。通过市场调查了解到,目前国内产品综合性能不能满足工作需要,特申请购买进口产品。 |  |
| 二、项目需执行的相关标准、规范及资格要求： 1、具有独立法人资格及相应经营范围； 2、具有国家或有关政府部门颁发的资质证明文件； 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4、具有良好的信誉和相应产品的销售业绩； 5、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、本项目不接受联合体投标。 7、其他 |  |
| 三、项目技术参数要求： （一）、设备名称：高端全身彩色多普勒超声诊断仪仪 （二）、数量：一套 （三）、交货期：三个月 （四）、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中，造影、弹性、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。 （五）、主要技术规格及系统概述： 5.1主机成像系统： 5.1.1全新集束精准发射技术， 5.1.2脉冲优化处理技术 5.1.3海量并行处理技术 5.1.4自适应增益补偿技术 5.1.5数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 5.1.6解剖M型技术，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量 5.1.7脉冲反向谐波成像单元； 5.1.8彩色多普勒成像技术； 5.1.9彩色多普勒能量图技术； 5.1.10方向性能量图技术 5.1.11数字化频谱多普勒显示和分析单元 （包括 PW 、CW和 HPRF）； 5.1.12动态范围≥300dB 5.1.13数字化通道≥7，000，000（附白皮书截图证明） 5.1.14智能全程聚焦技术； 5.1.15智能化一键图像优化技术； 5.1.16空间复合成像技术，同时作用于发射和接收（作曲别针试验），支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头 5.1.17自适应核磁像素优化技术，可分级调节≥5级。 5.1.18内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 5.1.19内有一体化超声工作站； 5.2成像技术： 5.2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥22英寸（附图证明） 5.2.2超宽视野成像扫描技术 1）测量功能，电影回放功能 2）线阵、凸阵及容积探头具备 5.2.3超声声速自动校正技术 5.2.4扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能 5.2.5组织多普勒技术（TDI/或DTI）。 5.2.6多影像实时对比联合诊断技术。 5.2.7术者模式，可实时持续双屏显示。 5.2.8造影成像技术 1）具有二维造影技术，帧频≥30帧（附图说明） *2）双微造影：结合造影及微细血流成像两项技术。 5.2.9弹性成像技术 1）实时软组织弹性成像技术 2）具备自动囊实性结构鉴别弹性成像技术 3）具备浅表及腔内弹性成像 5.2.10肝脏剪切波定量技术 5.2.11实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。支持腹部及浅表探头。 5.2.12具备智能多普勒血管检查技术 5.2.13具有微细血流成像技术，≥8种图可选。（附图证明） *5.2.14后期可拓展三维经食道探头及具备相关软件，支持儿科三维经食道介入探头，频率7-2MHz 5.3测量和分析： （ B 型、M 型、D 型、彩色模式） 5.3.1 一般测量：距离、面积、周长等； 5.3.2新生儿髋关节角度； 5.3.3 外周血管测量和计算功能； 5.3.4 多普勒血流测量与分析 （含自动多普勒频谱包络计算）; 5.3.5 心脏功能测量； 5.4图像存储 （电影） 回放重显及病案管理单元 5.4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩； 5.4.2硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储，电影回放重现单元≥2000帧； 5.4.3具备主机硬盘图像数据存储； 5.5输入/输出信号： 5.5.1输入：DICOM DATA 5.5.2输出：S-视频、DP高清数字化输出 5.6连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件 六系统技术参数及要求： 6.1系统通用功能： 6.1.1专用医用硬屏高分辨率液晶显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 6.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达720度。 *6.1.3探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用。 6.1.4预设条件: 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。 6.2探头规格 6.2.1频率：超宽频带探头，最高频率≥22MHz； 6.2.2二维、彩色多普勒均可独立变频； 6.2.3类型：电子扇扫、线阵、凸阵、电子矩阵， *6.2.4具有高清探头或单晶体探头≥9把，具有包含高频小儿腹部、腹部、浅表、小儿心脏、心脏、腔内、小儿经食道全面单晶体探头。（附此类探头型号和白皮书截图证明） *6.2.5相控阵探头（1.0-5.0MHz）、浅表高频探头（5.0-12.0MHz）、小儿凸阵探头（2.0-9.0MHz）、成人凸阵探头（1.0-5.0MHz） 以上探头≥2需具备冰晶或单晶体技术 6.2.6扫描深度≥40cm（附图证明） 6.2.7 B/D兼用：电子线阵：B/PWD、 电子凸阵：B/PWD; 电子微凸阵：B/PWD 电子矩阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWDB/CWD 6.2.8穿刺导向：探头可配穿刺导向装置； 6.3二维显像主要参数： 6.3.1成像速度：相控阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥50帧/秒 凸阵探头，85°角，18CM深度时，帧速度≥40帧/秒 扫描线：每帧线密度≥300超声线 6.3.2增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥4 段，B/M 可独立调节 6.3.3高分辨率放大； 6.3.3声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦; 6.3.4接收方式：独立接收和发射通道数， 多倍信号并行处理； 6.3.5接收超声信号系统动态范围≥300 dB 6.4频谱多普勒： 6.4.1显示模式：脉冲多普勒 （PWD）、 高脉冲重复频率（HPRF） 连续波多普勒（CW）； 6.4.2发射频率: 电子相控阵: PWD，CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 6.4.3示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW； B/CPA/PW；B/CDV/CW； 6.4.4最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s（0度夹角）； CWD:血流速度≥26.0m/s 6.4.5最低测量速度：≤0.6mm/s（非噪音信号）； 6.4.6Doppler及M型电影回放：≥48秒； 6.4.7滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； 6.4.8取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm—20mm多级可调； 6.4.9零位移动：≥ 9 级； 6.4.10显示控制：反转显示 （上/下）、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 6.4.11实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 6.5彩色多普勒： 6.5.1显示方式：速度图 （CDV）、能量图 （CPA）、方向性能量图（DCPA）； 6.5.2彩色增强功能:彩色多普勒能量图（CDE/CPI）;组织多普勒（TDI）； 6.5.3具有双同步 / 三同步显示（B/D/CDV）； 6.5.4彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号； 6.5.5显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； 6.5.6显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°； 6.6超声功率输出调节： 6.6.1B/M、PWD、COLOR DOPPLER 6.6.2输出功率选择分级可调 6.7记录装置： 6.7.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； 6.7.2主机系统具备内置两个高速的数据存储和处理单元，分别是≥1T（1024GB）硬盘和≥200GB固态SSD硬盘（附技术白皮书截图证明）； 6.7.3存储方法：USB图像存储； 6.7.4接口数量：USB接口≥5个； 6.8技术手册：中文操作手册 7.提供进口产品注册证 上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明，否则按废标处理。 其他配置清单： 1、不间断品牌稳压电源一台（3KV） 2、超声工作站一套，配套桌椅，打印机，高清采集卡，工作软件（具有DCMO） 3、超声专用诊断床及诊断椅（一线品牌），具备自动升降功能 4、配套穿刺设备一套（凸阵） |  |
| 四、项目商务要求：（项目主管部门填写） 1、交付期及地点：合同签订后90个工作日内在西安市儿童医院（总院）内完成安检设备的安装和调试。 2、质保期：自验收合格后原厂质保三年。 3、付款方式： (一)、乙方为中小型企业（需提供中小型企业说明函），支付方式如下： 1、合同签订后30天内，甲方向乙方支付合同总价款40%作为预付款，乙方需提供相关收款依据。以人工投入为主、实行按月定期结算支付款项的项目，不约定预付款。 2、乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方30天内支付合同总价款的55%。 3、维保期期满后，乙方需全面对产品进行全面维护保养，保证正常使用。甲方30天内支付合同总价款的5%。 (二)、乙方为非中小企业，支付方式如下： 1、合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方30天内支付合同总价款的95%。 2、维保期期满后，乙方需全面对产品进行全面维护保养，保证正常使用。甲方30天内支付合同总价款的5%。 4、验收依据： （1）合同约定的质量和技术要求。 （2）货物原产地证明和出厂质量检验合格证书以及质量保修证书等和产品相关的证书。 （3）乙方应向甲方提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。 （4）安装调试、技术培训完成后，填写货物验收单。 5、售后服务要求： （1）厂家在西安设有直属售后服务机构或有派驻工程师； （2）质保期内接到报修，2小时电话响应，24小时到现场，更换配件若超过72小时，无条件提供备用机。确保设备全年（365天）开机率大于95%，每延误1天，质保期延长3天。 6、其它：无 |  |