
机电产品采购

国际竞争性招标文件

（第二册）
招标编号：0617-224124HZ1991
招标设备：SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统、彩色多普勒超声诊断仪等一批设备
第五章 投标邀请
第六章 投标资料表
第七章 合同专用条款
第八章 货物需求一览表及技术规格
[image: image1.jpg]



西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二二年九月

第五章  投 标 邀 请

日    期：2022年09月22日

招标编号：0617-224124HZ1991

西北(陕西)国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022-09-22在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1.招标条件
项目概况：SPECT/CT单光子发射型计算机断层扫描系统、彩色多普勒超声诊断仪等一批设备

资金到位或资金来源落实情况：已落实。

项目已具备招标条件的说明：已具备。

2.招标内容：
招标项目编号：0617-224124HZ1991

招标项目名称：西安市红会医院北院区配置SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统、彩色多普勒超声诊断仪等一批设备国际招标

项目实施地点：中国陕西省

招标产品(主要设备)：

	序号
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	1
	SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统
	1
	*1.7固有能量分辨率≤9.5%
	具体要求详见第八章技术规格

	2
	高档彩色多普勒超声诊断仪
	1
	*2.7 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；
	具体要求详见第八章技术规格


3.投标人资格要求（投标人应具备的资格或业绩）:

1）凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标；

2）投标人符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》等相关的规定，并提供相关证明文件；

3）投标人须提供投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件；

4）投标人有依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录。（境内投标人适用）；

5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；（境内投标人适用）

6）投标人必须在机电产品招标投标电子交易平台上注册有效，网址：http://www.chinabidding.com。

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以
4.招标文件的获取
招标文件领购开始时间：2022-09-22
招标文件领购结束时间：2022-09-29
获取招标文件方式：在线获取

招标文件领购地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

招标文件售价：免费

其他说明：

1)供应商可在招标文件获取时间内登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面，选择本项目点击“我要投标”，参与投标活动。供应商须在获取招标文件时限内，下载获取电子采购文件，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动。

2)供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。办理地址及咨询电话如下：西安市高新三路九号信息港大厦一层 101室，咨询电话:4006369888 ；西安市长安北路14号省体育公寓B 座一楼，咨询电话：029-88661241 ；西安市文景北路16号白桦林国际B座二层，咨询电话:029-86510073转80211。

3)本项目采用线下见面开标形式。

4)投标人在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站报名成功后，须携带介绍信、经办人身份证复印件至西北（陕西）国际招标有限公司（西安市南二环西段58号成长大厦11层1116室）进行报名信息确认。

5)如需纸质招标文件的投标人可在西北（陕西）国际招标有限公司（西安市南二环西段58号成长大厦11层1116室）领取。

5.投标文件的递交
投标截止时间（开标时间）：2022-10-18  09:00时

投标文件送达地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。
开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。
6.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7.联系方式
招标人：西安市红会医院
地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系人：刘老师

联系方式：029-87894724

招标代理机构：西北(陕西)国际招标有限公司

地址：西安市南二环西段58号成长大厦10—14层
联系人：蔡晓鹏、周小方

联系方式 ：029-85592879，电子信箱：xbzbs4@163.com

8.汇款方式

	汇款方式

	银行
	受  益 人
	西北（陕西）国际招标有限公司

	
	人民币账户
	开户行
	交通银行西安长安大学支行

	
	
	帐  号
	611301151018010003843

	
	美 元 账 户
	开户行
	中行西安市南郊支行

	
	
	
	Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China

	
	
	帐  号
	103606570428

	
	
	快解码bkch cnbj 620


	bkch cnbj 620



	
	欧 元 账 户
	开户行
	中行西安市南郊支行

	
	
	
	Xi'an Nanjiao Branch, Bank of China

	
	
	帐  号
	103273975431

	
	
	快解码bkch
	bkch cnbj 620




注：若有汇款，请在用途栏注明招标编号“0617-224124HZ1991”

附表 ：
货物需求一览表

	品目号
	设备名称
	数量
	预算金额

（万元）
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统
	1
	1100
	自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。
	西安市红会医院指定地点
	

	2
	高档彩色多普勒超声诊断仪
	1
	350
	
	
	允许进口产品参加

	3
	高档便携彩色多普勒超声诊断仪
	1
	150
	
	
	允许进口产品参加

	4
	中档彩色多普勒超声诊断仪
	1
	120
	
	
	

	5
	便携彩色多普勒超声诊断仪
	8
	640
	
	
	


第六章 投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知（第一章）的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内   容

	一、说   明

	1.1
	西安市红会医院为本项目招标人，已拥有一笔资金，计划将一部分资金用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

	1.2
	招标人名称：西安市红会医院

招标人地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

电      话：029-87894724

	
	招标机构名称：西北（陕西）国际招标有限公司

招标机构地址：西安市南二环西段58号成长大厦10层至14层（南二环与朱雀路十字西南角）

邮编：710075

电话：029-85592879

传真：029-85592879

电子邮箱：xbzbs4@163.com
联系人：蔡晓鹏先生、周小方女士

	1.3
	货物名称：见货物需求一览表

资金性质：财政性资金

	2.1
	投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

	2.2
	凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织均可投标。

	2.8
	投标人在开标之前，必须在《机电产品招标投标电子交易平台》（www: chinabidding.com）上注册，而且投标人名称必须与网上注册的名称一致，否则其投标不被接受。

	二、招标文件

	6.1
	潜在投标人要求对招标文件进行澄清，应在投标截止时间10日前以

书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构应当自收到澄

清之日起3日内作出答复。

	三、投标文件的编制

	8.1
	投标语言：中文

投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

	10.1
	投标人应按照第四章投标文件格式完整的填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件规定的其他内容。

	10.3
	投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.2
	本次招标允许的缺漏项范围或比重：

在实质性响应招标文件要求的前提下，投标报价不允许缺漏项

	11.5
	本次招标最高投标限价：人民币壹仟伍佰柒拾壹万陆仟元整（￥15716000元）

	*11.6.1

1)
	投标报价：DDP西安市红会医院

相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。

	*11.6.1

2)
	投标报价：DDP西安市红会医院

相关费用：内陆运输费，保险费和伴随服务费。

	*11.6.2
	投标报价：DDP西安市红会医院，具体分项价格按所附分项报价表填写。

	11.9
	投标价：固定总价

	12.1
	投标货币: 人民币

	12.2
	投标货币: 美元或其它主要国际结算货币

	13.1
	不允许联合体投标

	*13.3
	资格证明文件:

除《机电产品国际竞争性招标文件（第一册）》要求投标人提供的证明文件外，投标人还必须提供：

1）如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书原件；

2）投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件（境内投标人资信证明须由基本账户开户银行开具）；

3）投标人营业执照、基本账户开户许可证复印件（或基本存款账户信息）；

4）投标人单位负责人授权书原件；

5）投标人医疗器械经营许可证复印件；

6）提供与投标产品相符的医疗器械注册证（有效期内）复印件；

7）投标产品样本(彩色印刷的原件)及最新版技术白皮书；

8）投标产品中华人民共和国境内的销售业绩清单（含客户名称、设备名称及型号、合同签署时间、联系人等）或合同复印件；

9）依法缴纳税收及社会保障资金的良好记录，提供诚信声明原件。（境内投标人适用），格式附后；

10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（境内投标人适用），格式附后；

11)偏离表必须依据招标文件逐条响应，不得出现只填写无偏离的情况；

12）投标人必须在机电产品招标投标电子交易平台上注册并年检有效，网址：http://www.chinabidding.com。

	14.3
	附件及备件：详见第八章

	*15.1
	投标保证金金额：不收取

	*15.3
	投标保证金形式：不适用

	*16.1
	投标有效期： 90 天

	17.1
	副本的份数：3份  

电子U盘一份（与纸质投标文件正本完全一致的PDF及Word格式电子U盘。PDF格式为纸质投标文件正本盖章签字后扫描，Word格式为与纸质投标文件正本内容完全一致，单独密封提交）。
投标文件应有目录，内容按目录顺序汇总成册。

	17.2
	投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。

	四、投标文件的递交

	18.2
	项目名称、投标邀请的标题

招标编号：0617-224124HZ1991

项目名称：西安市红会医院北院区配置SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统、彩色多普勒超声诊断仪等一批设备国际招标

	18.2

19.1
	投标截止日期和时间(北京时间)：2022年10月18日09:00时。

投标文件递交至：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。

	五、开标与评标

	22.1
	开标日期和时间(北京时间)：2022年10月18日09:00时。

开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506。

	23.1
	评标方法：最低评标价法

	25.1
	评标货币：美元

	26.3
	评标因素：1、2、3、4、5、6、7、8适用

	26.4.1

1）
	在中国境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用。

项目现场：买方指定地点

	*26.4.2
	投标文件申报的交货期。

所选方案：不适用

	*26.4.3
	付款条件的偏差。

所选方案：不适用

	26.4.4
	零部件和备品备件的费用。

所选方案：1）

运行周期：质保期后运行1年。

	26.4.7
	投标设备的性能和生产率。

所选方案：2）

评标价调整：未注“*”号的技术指标为一般技术参数，除在技术指标后有特殊规定外，投标方的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加投标总价的1%。

	26.4.8
	其他额外的评标因素和标准。

1）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中未注“*”号的技术指标为一般技术参数，一般技术参数偏离的最高项数为4项，超过4项一般技术参数的偏离将导致其投标被否决。
2）“第八章 货物需求一览表及技术规格”中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致其投标被否决。对这些关键技术参数必须提供技术支持文件（如产品样本、技术说明书、权威部门出具的检验报告、或中国大陆使用客户验收时的实测报告等），否则，也将导致其投标被否决。

3）按《机电产品采购国际竞争性招标文件》（第一册）第四章附件1～附件9的格式提供相应的投标文件。“技术规格偏离表”应按第八章的要求逐条响应，填写具体参数值，否则，将导致其投标被否决。

4）所有加注“*”的商务条款必须满足，否则将导致其投标被否决。

除第八章之外的未注“*”号的商务条款的每项偏离，除特别规定外，其评标价将增加投标总价的1%；且偏离的最高项数为2项，超过2项的偏离将导致其投标被否决。

5）投标人不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其投标文件的一部分，否则将导致其投标被否决。

	26.5
	中标候选人的推荐方法。

中标候选人数量：1～3名

	六、授 予 合 同

	36.1
	中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳招标服务费:

1）招标服务费金额：按照原国家发展计划委员会《计价格[2002]1980号》和国家发展和改革委员会办公厅《发改办价格[2000]875号》文件的通知下浮20%执行。

2）招标服务费的交纳方式：在投标时,投标人向招标机构送交招标服务费承诺书(见附件一)。中标人在收到《中标通知书》并签订供货合同后20天内，一次向招标机构缴清招标服务费。汇款时在汇款用途栏注明“招标编号：0617-224124HZ1991”。


第七章 合同专用条款

本条款是对合同通用条款的具体补充或修改，如有矛盾，应以本条款为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	买方名称：西安市红会医院

买方地址：西安市南稍门友谊东路555号

卖方名称：中标人或其制造商

项目现场：买方指定的项目现场

	*7.1
	履约保证金收取与退还：

中标人应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至招标人基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，招标人将取消中标人中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条），且无需承担任何责任，招标人按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

	8
	检验和测试：详见第八章

	11
	目的港：西安市红会医院

项目现场：买方指定的项目现场

	16.1
	伴随服务：1）2）3）4）5）其它见第八章

	16.3
	卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

	17.2
	卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

	*18.2
	质量保证期：

1.SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统整机原厂质保期≥1年；

2.高档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

3.高档便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

4.中档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

5.便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

	18.4
	免费维修或更换缺陷的货物或部件期限：设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。（如有特殊说明，见第八章）

	*20.1
	付款方法和条件：

1.总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

2.合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

3.一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 

4.合同付款方式（或合同款的支付）：中标人在招标人指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

	33
	合同语言：

本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

	34
	适用法律：

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

	35
	买方通知送达地址：西安市红会医院。

双方的通知送达：

本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。

本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。

	37
	合同生效及其他：买卖双方签字盖章后生效。

	其它
	质量验收标准和规范：

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便采购方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。


附件1.

拟签订的合同文本
甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人： 

联系方式： 

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方： 

住所地： 

法定代表人： 

联系方式： 

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院**等设备采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由**（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）
	序号
	货物名称
	货物

名称
	型号规格
	产地
	数量
	单价

（万元）
	总价

（万元）
	备注

	1
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	

	2
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	货物价款合计（万元）： xxxx


二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

*四、履约保证金
（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 

五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

七、交货条件：

（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

八、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

九、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期

1.SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统整机原厂质保期≥1年；

2.高档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

3.高档便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

4.中档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

5.便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；
十、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

十一、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。

十二、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

十三、违约责任

1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十六、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地  址：西安市南稍门友谊东路555号           地  址：xxxx

法定代表人：（签字）                         法定代表人：（签字） 

代理人：（签字）                             代理人：（签字）

                开户银行:xxxx

帐    号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                   签订日期：2022年  月  日

见证方（业务专用章）

单位名称： 

地  址： 

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。
  第八章 货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表
	品目号
	设备名称
	数量
	预算金额

（万元）
	交货期
	交货地点
	备注

	1
	SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统
	1
	1100
	自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。
	西安市红会医院指定地点
	

	2
	高档彩色多普勒超声诊断仪
	1
	350
	
	
	允许进口产品参加

	3
	高档便携彩色多普勒超声诊断仪
	1
	150
	
	
	允许进口产品参加

	4
	中档彩色多普勒超声诊断仪
	1
	120
	
	
	

	5
	便携彩色多普勒超声诊断仪
	8
	640
	
	
	


二、技术要求:

品目1：SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统

技术参数及要求：
	序号
	技术和性能参数名称
	参数要求

	1
	探头
	　

	1.1
	探头规格
	两个探头，矩形，可变角

	1.2
	探头有效视野(UFOV)
	≥540mm×400mm

	1.3
	晶体类型
	NaI晶体

	1.4
	晶体厚度
	≥3/8英寸

	1.5
	能量范围(keV)
	40 keV~620 keV

	1.6
	光电倍增管PMT
	≥59只/探头

	*1.7
	固有能量分辨率
	≤9.5%

	1.8
	单探头最大计数率
	≥460kcps

	1.9
	固有空间分辨率
	

	1.9.1
	FWHM（CFOV）
	≤3.8mm

	1.9.2
	FWHM（UFOV）
	≤3.8mm

	1.9.3
	FWTM（CFOV）
	≤6.8mm

	1.9.4
	FWTM（UFOV）
	≤7.0mm

	*1.10
	系统灵敏度（低能高分辨准直器,NEMA标准）
	≥200cpm/μCi

	1.11
	SPECT重建空间分辨率（低能高分辨准直器,带散射,NEMA标准）
	

	1.11.1
	径向
	≤10mm

	1.11.2
	中心
	≤10mm

	1.11.3
	切向
	≤7.5mm

	1.12
	固有均匀度
	

	1.12.1
	CFOV（积分）
	≤3.0%

	1.12.2
	UFOV（微分）
	≤2.5%

	1.12.3
	CFOV（微分）
	≤2.2%

	1.12.4
	UFOV（积分）
	≤3.6%

	1.13
	固有空间线性
	

	1.13.1
	CFOV（微分）
	≤0.2mm

	1.13.2
	CFOV（绝对）
	≤0.4mm

	1.13.3
	UFOV（微分）
	≤0.2mm

	1.13.4
	UFOV（绝对）
	≤0.4mm

	2
	准直器
	

	2.1
	低能高分辨型
	提供

	2.1.1
	适用核素：99m Tc
	满足

	2.1.2
	系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)
	≤7.5mm

	2.2
	高能通用型
	提供

	2.2.1
	适用核素：131I
	满足

	2.2.2
	系统分辨率(@10cm, FWHM,NEMA标准)
	≤12 mm

	2.3
	准直器更换车
	提供(每对准直器配一个独立准直器车)

	3
	机架
	

	3.1
	机架孔径
	≥70 cm

	3.2
	机架高度
	≤220 cm

	3.3
	双探头至少具有0°，90°，180°，反向180°这四种探头的采集角度 
	提供

	3.4
	SPECT机架旋转角度范围
	≥540º

	*3.5
	除步进断层采集模式和连续断层采集模式外，提供第三种Swiftscan螺旋断层采集模式，可实现探头运动和静止时同时采集信号。如不具备该功能，需提供等价值的第三方产品或额外整机原厂免费保修以弥补该项技术功能缺失
	提供（附厂家技术白皮书及采集选项操作界面证明）

	3.5.1
	螺旋断层采集模式比步进断层采集模式减少25%采集时间
	提供（附厂家技术白皮书）

	3.5.2
	螺旋断层采集模式比步进断层采集模式减少25%药物剂量
	提供（附厂家技术白皮书）

	3.6
	病人安全保护装置
	提供

	3.7
	全自动人体轮廓跟踪
	提供

	4
	病人检查床
	

	4.1
	衰减率
	<10%

	4.2
	检查床最大承重
	≥225 kg

	4.3
	全身扫描范围
	≥200 cm

	*4.4
	扫描床自动记忆辅助定位标尺: 提供触摸控制自动定位辅助功能。如不具备该项功能，则需提供等价值的第三方产品以弥补该项功能缺失
	提供（附厂家技术白皮书及采集操作界面证明）

	5
	CT
	

	5.1
	探测器
	

	5.1.1
	探测器类型
	固体稀土陶瓷探测器

	5.1.2
	探测器宽度
	≥20 mm

	*5.1.3
	物理探测器排数
	≥24排

	5.1.4
	轴扫一圈采集最大层数
	≥16层

	5.1.5
	每排物理探测器个数
	≥900个

	5.1.6
	探测器单元数
	≥21000个

	5.2
	球管
	

	5.2.1
	液态轴承球管
	提供

	*5.2.2
	阳极热容量
	≥6.MHU

	5.2.3
	最大电流
	≥440 mA

	5.2.4
	最大电压 
	≥140 kV

	5.2.5
	小焦点面积
	≤0.42 mm2

	5.2.6
	大焦点面积
	≤0.82 mm2

	5.3
	高压发生器功率
	≥50KW

	5.4
	转速
	≤0.5s/圈

	5.5
	螺旋连续扫描时间
	≥120s

	5.6
	最小扫描层厚
	≤0.625 mm

	6
	采集工作站配置：一体化超高端多功能全身扫描SPECT/CT采集操作工作站，一体化的采集工作站可以同时采集SPECT及CT。
	提供

	7
	独立影像工作站配置：原厂高级独立影像工作站，可以同时完成SPECT及CT的后处理功能，可在远离主机的房间独立工作，不与主机共享硬盘。
	提供

	8
	SPECT/CT处理软件包
	

	8.1
	心肌显像定量分析软件系统 
	提供

	8.2
	心肌血流灌注分析软件包 
	提供

	8.3
	心肌灌注高级相位分析软件
	提供

	8.4
	相位最晚靶区自动分析功能，可实现CRT心脏再同步化治疗指导
	提供

	8.5
	肾脏灌注和功能分析软件包 
	提供

	8.6
	提供儿童，单肾，移植肾选项，对不同类型患者进行肾动态采集和处理。
	提供

	8.7
	全身骨骼（或局部）分析软件包 
	提供

	8.8
	肺通气和灌注分析软件包 
	提供

	8.9
	甲状腺摄取分数计算工具 
	提供

	8.10
	甲状旁腺成像分析工具 
	提供

	8.11
	胃排空指数分析工具 
	提供

	8.12
	食道运动分析工具 
	提供

	8.13
	胆囊排泄分数计算工具 
	提供

	8.14
	脑血流节段分析软件包 
	提供

	8.15
	容积断层软件包 
	提供

	8.16
	SPECT中2组3向断层图像对比分析 
	提供

	8.17
	AVI电影模式或JEPG 荧幕捕捉形式存储  
	提供

	8.18
	直接二维多平面重建工具 
	提供

	8.19
	直接三维重建工具  
	提供

	8.20
	CT 三维容积重建功能 
	提供

	8.21
	智能造影剂跟踪工具
	提供

	8.22
	CT内窥镜功能
	提供

	8.23
	CT骨骼内固定支架透视技术
	提供

	8.24
	CT骨科畸形矫正评估
	提供

	8.25
	CT急症创伤快速诊断工具
	提供

	8.26
	CT肝脏三期诊断模式
	提供

	8.27
	CT彩色透视解剖图谱
	提供

	8.28
	CT肺功能评估工具
	提供

	8.29
	CT肝体积测量工具
	提供

	8.30
	CT腹腔内脂肪测量工具
	提供

	8.31
	SPECT/CT三维图像显示功能
	提供

	9
	高级功能
	提供

	9.1
	提供Evolution for Bone原厂高清骨显像技术或xSPECT Bone原厂高清骨显像技术
	提供

	9.1.1
	提供CRD深度补偿技术
	提供

	9.1.2
	提供基于Monter-Carlo的重建算法
	提供

	9.2
	提供Evolution for Cardiac原厂高级心脏成像技术或IQ.SPECT高级心脏成像技术
	提供

	9.2.1
	提供基于Monte-carlo的心脏成像系统专用重建算法
	

	9.3
	精准衰减校正质控系统
	提供

	10
	提供Clarity 2D螺旋算法，如不具备该项功能，则需提供等价值的第三方产品以弥补该项功能缺失
	提供

	10.1
	提供基于自适应边缘保持算法的图像降噪处理
	提供

	10.2
	提供基于Lucy-Richardson算法的对比度增强处理
	提供

	10.3
	提供Clarity逐个像素图像融合处理技术
	提供

	10.4
	可实现在保证信号质量的前提下降低图像噪声
	提供

	10.5
	可应用于全身平面显像
	提供

	10.6
	可应用于静态平面显像
	提供

	10.7
	可实现Clarity平面高清系统分辨率(@10cm, FWHM)
	≤6.5 mm

	10.8
	可实现提升CNR对比噪声比
	≥150%

	11
	提供可编程的Aladdin功能软件，可实现定制临床应用功能。
	提供（附实际编程界面及定制的应用功能界面）

	12
	原厂SPECT/CT SUV定量系统（包括软硬件）
	提供

	12.1
	支持所有临床常见核素，包括Tc-99m, Lu-177, I-131等
	提供（附厂家技术白皮书）

	12.2
	提供Q.VMI 快微Compare选项，一键式同屏显示治疗前后定量值对比功能，如不具备该项功能，则需提供等价值的第三方产品以弥补该项功能缺失
	提供（附临床实际病例界面）

	12.3
	提供177Lu-PSMA 前列腺癌Q.VMI快微一键式疗效评估功能
	提供

	12.4
	提供131I清甲手术Q.VMI快微一键式疗效评估功能
	提供

	12.5
	提供223RaCl2治疗前列腺癌肿瘤骨转移Q.VMI快微一键式疗效评估功能
	提供

	12.6
	提供90Y微球蛋白治疗Q.VMI快微一键式治疗指导功能
	提供

	12.7
	除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微全身骨自动勾画功能
	提供

	12.8
	除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微肺自动勾画功能
	提供

	12.9
	除手动和阈值法勾画器官外，提供第三种Q.VMI快微气管自动勾画功能
	提供

	12.10
	Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算%injected dose摄取率比值，如不具备该项功能，则需提供等价值的第三方产品以弥补该项功能缺失
	提供

	12.11
	Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVbw值
	提供

	12.12
	Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVbsa值
	提供

	12.13
	Q.VMI快微一键式精准诊疗系统自动计算SUVlbm值
	提供

	13
	其他硬件
	提供

	13.1
	头托
	提供

	13.2
	提供R波触发器 
	提供


品目2：高档彩色多普勒超声诊断仪

技术参数及要求：

1 主机成像系统：

1.1显示器：≥20英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥700度。

1.3 具备全屏高清放大功能显示，放大后图像显示区域尺寸≥21英寸，分辨率≥1080p(1920x1080)，放大后整个显示器屏幕内仅显示有效图像信息，而无其他菜单界面显示。

1.4 脉冲优化处理技术

1.5 接收波束并行处理技术

1.6 自适应增益补偿技术

1.7 智能全程聚焦技术

1.8 数字化二维灰阶成像单元

1.9 数字化彩色多普勒单元

1.10 数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括 PW 、CW和 HPRF)；

1.11 数字化能量血流成像单元

1.12 B模式/CFM/PWD模式分别独立角度偏转功能

1.13 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

1.14智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

1.15 智能实时图像优化技术，可自动持续优化图像增益及TGC，以获取最佳的2D，3D及4D图像

1.16 动态范围≥280dB

1.17 全数字式波束形成器，数字化通道≥4,000,000

1.18 反向脉冲谐波技术，具有明确谐波频率显示，可视可调

1.19 实时二同步/三同步能力，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头；

1.20 自动产科测量：通过人工智能解剖，单键选择产科常规的自动测量（双顶径、枕额径、头围、腹围和股骨长度）

*1.21 线阵探头可平行四边形偏转，角度≥28个；

1.22 内置 DICOM 3.0 标准输出接口；

*1.23 要求所投机型为投标商高端机型，具备“准”字号注册证，2022年推出最新版本（以注册证为准）并具备持续升级能力；

2 二维灰阶成像单元

2.1 所有探头均为宽频、多点变频探头，基波频率、基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

2.2 具备自适应像素优化技术，可增强组织边界，抑制斑点噪声，可用于多种模式（2D、3D），多级可调≥5级；

2.3 实时空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，最大偏转角度≥9，可与全景成像、造影联用，支持所有凸阵、微凸阵和线阵、相控阵、矩阵成像探头；

2.4 凸阵、微凸阵、线阵探头具备扩展成像技术，可与空间复合成像，斑点噪声抑制技术联合使用，且扩展角度≥15度；

2.5 一键优化TGC曲线，可实时优化二维增益、对比度、动态范围；

2.6 单键持续增益补偿；

*2.7 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8段，并可在触摸屏上进行调节，B/M 可独立调节；

2.8具备双幅对比显示，可自动识别收缩期及舒张期，便捷辛普森测量；
2.9 穿刺引导功能：支持凸阵、微凸阵、线阵探头穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度≥4个；线阵探头穿刺引导角度≥3个。

3 彩色多普勒血流成像单元

3.1具有二维彩色模式、四维彩色模式、能量图模式、彩色M型模式、组织速度图、组织位移图、组织应变、组织应变率等多种模式；

3.2 自适应超宽频带彩色多普勒成像技术；

3.3 彩色能量图及方向能量图；

3.4 彩色对比及实时对比显像；

3.5 具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

4频谱多普勒成像单元

4.1 具备智能多普勒血管检查技术

4.1.1单键优化二维、多普勒图像质量

4.1.2单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

4.1.3具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

4.2 提供PW、CW、HRPW模式，高性能三同步成像； 

4.3频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活进行选择；

5组织多普勒成像单元

5.1 高帧频彩色和脉冲波组织多普勒成像

5.2 二维、彩色M型、速度曲线同屏显示

5.3 专业TDI测量软件包

5.4可进行组织速度、组织达峰时间、心肌应变、应变率、组织追踪、组织同步化定量分析

5.5 动态组织追踪取样

5.6 可同时显示32个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

5.7 定量曲线能自动显示主动脉及二尖瓣开放关闭时间

6组织谐波成像单元

6.1 具备滤波式谐波技术

6.2 脉冲反相谐波技术

6.3 谐波频率和基波频率同时显示

7 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均支持此功能，且可以联合空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术

8 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

8.1 一般常规测量（直径、面积、体积、狭窄率、压差等）,且面积狭窄率有椭圆描迹和自定义描迹

8.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

8.3 外周血管测量和计算功能；

8.4 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

8.5 心脏功能测量与分析

8.6 自动、实时多普勒频谱波形分析，在实时或者冻结模式下都可以使用。

9 血管中内膜自动测量与分析
9.1要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

9.2计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置脱机数据可输出

10 超声声速自动校正技术

10.1针对晚孕期肥胖及困难病人

10.2可用于乳腺检查，并可调整级别

10.3专门的预置条件

11 剪切波弹性成像技术

11.1是无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

11.2具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

11.3测量值可以两种单位显示，KPa及m/s。 

11.4具备单一定量区域可达15组并可存储导入报告体系，报告可输出打印。

11.5测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差

11.6可在1秒内快速获取剪切波数值。

12图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

12.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

12.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；

12.3 具备主机硬盘图像数据存储；

12.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

12.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；

13 输入/输出信号：

13.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频

13.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、DP高清输出

14 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

15 实时双屏显示:主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像

16 可支持经食道心脏电子矩阵四维成像

17 系统通用功能：

17.1.1 显示器：≥21英寸，高分辨率、逐行扫描、无闪烁平板液晶彩色显示器，视角宽，可上下左右任意旋转，可前后折叠

17.1.2操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥700度。

17.1.3 探头接口选择：≥ 4个，微型无针式,并激活可互换通用
17.1.4 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节

*17.1.5 具有轻便的机身设计，整机重量≤100千克，方便移动

*17.1.6 系统快速启动：从关机状态到启动≤120秒

17.2 探头规格

17.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz；

17.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

17.2.3 类型：矩阵、线阵、凸阵、相控阵、机械容积；

*17.2.4 可配备专业经胸心脏或经食道心脏电子矩阵探头，经胸心脏电子矩阵探头有效阵元数≥3000，经食道心脏电子矩阵探头有效阵元数≥2400（提供白皮书证明）；

17.2.5 可选单晶体探头≥8把，具有腹部、浅表、心脏、腔内、经食道等全面应用领域；

*17.2.6 可选配腔内双平面探头

17.2.7 电子线阵探头有效阵元数≥1920

      电子凸阵探头有效阵元数≥160

      电子相控阵探头有效阵元数≥80

17.2.8 单晶体经腹凸阵探头（1.0-5.0MHz）

       单晶体心脏相控阵探头（1.0-5.0MHz）

血管/小器官线阵探头（5.0-12.0MHz）

单晶体高频线阵探头（4.0-18.0MHz）

17.2.9扫描深度≥40cm

17.2.10 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、

电子凸阵：B/PWD;

17.2.11 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置；

17.3 二维显像主要参数：

17.3.1 扫描线：每帧线密度≥320超声线；

17.3.2 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹A/D≥12bit；

17.3.3 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率；

17.3.4 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

17.3.5 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

17.3.6 接收超声信号系统动态范围≥280dB；

17.3.7 二维灰阶成像 ≥256 灰阶；

17.4 频谱多普勒：

17.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）；            

17.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6-1.8MHz

                 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz

                 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz

17.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW；

17.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

17.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

17.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒；

17.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

17.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

17.4.9 零位移动：≥9 级；

17.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位；

17.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

17.5 彩色多普勒：

17.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

17.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率 ≥ 11 帧/秒；

17.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

17.5.4 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)

17.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

17.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°；

17.6 超声功率输出调节：

17.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

17.6.2 输出功率选择分级可调

17.7 记录装置：

17.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存

17.7.2 主机硬盘容量≥500G

17.7.3 DVD-RW 或USB图像存储

17.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输

17.8 技术手册：中文操作手册

17.9 上述带*的参数条款必须满足并提供厂家原厂技术白皮书（DATA SHEET）及相关资料（文字、图片）证明。

18第三方附属设备：

18.1超声图文工作站1套，并负责与医院信息系统进行连接。

18.2工作站图像采集卡1套

18.3脚踏开关、手控盒各2套

18.4彩色打印机1台

18.5专用超声检查床1套

18.5.1整床电动升降；

18.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

18.5.3全功能一键复位

18.6检查椅2把

18.7可移动耦合剂加热器1台

18.8不间断电源（UPS）1台

品目3：高档便携彩色多普勒超声诊断仪

技术参数及要求：

1
   笔记本式彩色多普勒超声波诊断仪包括：

*1.1 
 ≥15英寸高清晰度彩色液晶显示器

1.2
    数字化二维灰阶成像单元

1.3
    数字化彩色及能量多普勒单元

1.4
    数字化频谱多普勒显示和分析单元

1.5
    数字化波束形成器 

1.6
    多角度空间复合成像技术（可分多级调节并同屏双幅显示）

1.7
    智能化斑点噪声抑制技术（可分多级调节并同屏双幅显示）

1.8    自动优化功能

1.8.1
二维图像自动优化

1.8.2
多普勒图像自动优化

1.8.3
彩色血流自动优化

*1.9
实时同屏教学软件

*1.10
智能追踪技术（实时扫查快速重现存储图像全部扫描参数）

*1.11
血流量化评估技术（血流信号充盈比率曲线分析图表）

1.12
自适应彩色增强技术(可自动滤除运动伪影)

1.13
编码脉冲反相二次谐波成像（可用于所有探头）

1.14
原始数据处理能力（可对已存储的图像进行增益、动态范围、多普勒基线、多普勒角度、扫描速度、自动优化等调节以及测量和分析）

1.15
主机上实现实时及脱机状态M型扫描线可以以任意点为轴心360°旋转

*1.16
整机重量(包含电池）≤5.5kg
1.17
数字化通道≥1024通道

1.18
超声系统最大探查深度≥33cm
1.19
实时三同步成像

1.20
方向性能量图（DCA）  

1.21
自动颈动脉中内膜测量技术
1.22
轨迹球操作

1.23
中文操作界面, 中文输入（包括报告、注释等）

1.24
内置锂电池操作（断电条件下工作时间≥25min）

1.25
所配软件为新版本

2
   测量和分析：(B型、M型、彩色M型、频谱多普勒、彩色模式)

3
   一体化图像存储与(电影)回放重现及病案管理单元

3.1 
超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

*3.2
原始数据储存，可对回放的图像进行≥35种参数调节，2B及M型模式≥10个参数，CFM模式≥7个参数，PW模式≥18个参数
3.3
   一体化 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

3.4
   USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕上的图像

4
   输入/输出信号：

4.1
   输入：DVI，HDMI，USB，Lan

4.2
   输出：HDMI，DVI，USB，DVD，Lan

5
   连通性：可配医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

6
   图像管理与记录装置：

6.1
   超声图像存档与病案管理系统

6.2
   动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通  PC 机上直接观看图像

6.3
   一体化的剪贴板(在荧光屏上)可以存储和回放动态及静态图像

*6.4
内置固态硬盘≥128GB

6.5    DVD 驱动器

7
   配备专业化移动式台车

8     系统通用功能：

8.1.1
监 视 器：≥15英寸LCD显示器,扫描方式：逐行扫描，高分辨率

8.1.2
安全性能：符合国家药品监督管理局商品安全质量要求。

8.2   
探头规格

*8.2.1
频率：宽频带或变频探头，变频探头二维显示频率（基波+谐波）可选择≥9种，彩色显示频率可选择≥4种, 多普勒显示频率可选择≥4种

8.2.2
类型：支持凸阵，线阵，相控阵, 微凸阵，

8.2.3
阵元：线阵探头有效阵元数≥192阵元

8.2.3.1
阵元：凸阵探头有效阵元数≥192阵元

8.2.4
B/D兼用：

8.2.5
线    阵：B/PWD

8.2.6
凸    阵：B/PWD

8.2.7
相控阵：B/PWD/CWD

8.3
    二维灰阶显像主要参数：

8.3.1
扫描：

8.3.2
电子凸阵：超声频率2.0-5.0MHz

8.3.3
电子线阵：超声频率5.0-12.0MHz

8.3.4
相控阵探头：超声频率2.0－4.0MHz

8.3.5
扫描速率： B模式凸阵探头全视野，18cm深度时，帧速率≥50帧/秒

8.3.6
扫描速率:  B模式相控阵探头90度，18cm深度时，帧速率≥40 帧/秒

8.3.7
扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

8.3.8
线阵探头种类≥4种

8.3.9
腔内微凸探头扫描角度≥133度.

8.3.10
发射声束聚焦：≥8段

8.3.11
回放重现：灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥60秒

8.3.12
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件， 减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

8.3.13
增益调节：B/M/CF/D可独立调节

8.3.14
TGC调节≥6段

8.3.15
空间分辨力：符合GB10152-1997国家标准

8.4
频谱多普勒：

8.4.1
方式：脉冲波多普勒 PWD


         高脉冲重复频率  HPFF


         连续波多普勒 CWD


         组织多普勒速度成像 TVI/TVD

8.4.2
多普勒发射频率


         线    阵≥2段


         凸    阵≥2段

8.4.3
最大测量速度：


         PWD：血流速度≥8.0 m/s


         CWD:   血流速度≥14.0 m/s

8.4.4
最低测量速度：≤5.0mm/s(非噪声信号)

8.4.5
显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

8.4.6
电影回放：≥60秒

8.4.7
取样宽度及位置范围：宽度1mm至8mm；分级

8.4.8
显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位、90度旋转,B-刷新(手控), 局放

8.5
   彩色多普勒

8.5.1
显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示

8.5.2
彩色显示帧频：

凸阵探头全视野，最大彩色取样框，18cm深时， 彩色显示帧频≥8帧/秒


相控阵探头90度角全视野彩色取样框，18cm深  度，彩色显示帧频≥7 帧/秒               

8.5.3
显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

8.5.4
彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE)（包括方向性能量图）

8.5.5
双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B;B/CFM）

8.6
    超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

8.7    提供备用电池，续航时间≥120分钟

8.8配备探头转接口
9 第三方附属设备
9.1超声图文工作站1套

9.2工作站图像采集卡1套

9.3彩色打印机1台

9.4专用超声检查床1套

9.5检查椅1把

品目4：中档彩色多普勒超声诊断仪

1、技术参数及要求：

1.1高分辨率液晶显示器≥20英寸，不间断逐行扫描，可上下左右旋转

1.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

1.3数字波束形成器

1.4多倍信号并行处理技术

1.5数字化全程动态聚焦

1.6数字化可变孔径及动态变迹技术

1.7数字化二维灰阶成像及M型显像单元

1.8解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度。

1.9脉冲反向谐波成像单元

1.10彩色多普勒成像技术

1.11彩色多普勒能量图技术

1.12方向性能量图技术

1.13数字化频谱多普勒显示和分析单元(包括PW、CW和HPRF)

1.14智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。

1.15空间复合成像技术，支持梯形成像模式，支持彩色多普勒模式

1.16斑点噪声抑制技术，可分级调节≥6级

1.17 HQ Scan成像，可分级调节≥5级

1.18实时双同步/三同步功能

1.19支持局部放大、一键全屏放大

1.20内置DICOM3.0标准输出接口

1.21支持同品牌工作站

1.22支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等

1.23支持图像秒传功能

2.成像技术：

2.1可支持造影成像技术

2.1.1可与斑点噪声抑制技术结合使用

2.1.2具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

2.1.3造影连续采集时间≥9分钟(提供图片证明)

2.1.4造影图像和组织图像的位置可以进行互换

2.1.5实时微血管造影成像技术

2.1.6灌注时间成像技术，以不同颜色对不同到达时间进行彩色编码，并叠加成像，直观显示组织内血流灌注的时间先后信息(提供图片证明)

2.2超宽视野成像扫描技术

2.2.1扫查长度≥80cm

2.2.2支持测量(提供图片证明)

2.2.3支持一键全屏放大功能

2.2.4线阵探头、凸阵探头和相控阵探头均支持宽景成像

2.2.5支持彩色多普勒、能量多普勒（CFM和PDI）实时宽景(提供图片证明)

2.2.6宽景图像拼接处会实时显示探头移动速度提示框，屏幕实时显示速度提示语

2.3  3D/4D成像技术

2.3.1渲染模式≥8种（提供证明图片）包括：表面模式、骨骼成像、梯度亮度、X-线成像、深度成像、最小回声成像、光影成像、骨骼深度成像等

2.3.2智能光源仿真成像技术，通过仿真成像技术对3D/4D立体数据进行仿真渲染，并支持≥8种光源位置可调，显示不同动态光源所带来的立体渲染效果

2.3.3光影成像技术，通过提取三维体数据组织边缘轮廓信息，滤除组织信号，并进行立体渲染，达到透视效果，主要适应于胎儿骨骼、孕囊、血管及空腔性结构等成像

2.3.4截面功能，根据3D立体数据A、B、C三个正交平面之间的相互空间关系，通过调节某一平面，空间相关的另外一个平面也随之变化，从而判断病灶在A、B、C平面的表现，可支持A/B、B/C、A/C、A/B/C4种显示模式。

2.3.5断层切片成像，可将3D立体数据沿A、B、C三个正交平面分别进行连续平行断层切割，可同屏显示≥24幅不同深度图像，可对切片进行放大

2.3.6胎儿面部自动识别功能，通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织。

2.3.7  3D脊柱自动获取，自动识别胎儿脊柱并进行图像采集

2.3.8  STIC时间空间相关成像技术，机械容积探头实现，可快速获取胎儿心脏容积成像(提供图片证明)。

2.3.9支持CFM 3D、PDI 3D成像 (提供图片证明)

2.4弹性成像技术

2.4.1具备位移曲线，用于实时显示按压频率及相对位移的大小。

2.4.2主机内置一体化实时弹性定量分析软件，可对弹性图像进行面积对比、弹性对比分析。

2.4.3弹性成像模式下，可调节彩色图谱、透明度、对比度、帧相关、频率，对弹性成像进行优化(提供图片证明)。

2.5甲状腺智能扫查技术，自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析

2.6肌骨智能扫查技术

2.6.1肌骨实时扫描模式下，可自动获取肌骨标准切面并对切面进行组织识别和注释,辅助临床医生快速找出肩关节切面≥10个（提供证明图片）

2.6.2支持肌骨示教系统，提示医生如何打出肩关节切面（提供证明图片）

2.7内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面（提供证明图片）。

2.8扩展成像技术：支持凸阵/微凸阵/线阵探头，扩展角度最大≥30°，≥2级可调

2.9组织多普勒技术(TDI)，具有彩色，PW，M型多种模式

2.10支持心肌定量分析功能，支持心肌速度、位移、应变和应变率分析，可查看位移、应变、应变率、速度、曲线

2.11负荷超声成像

3.测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

3.1常规测量软件包

3.2基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3剖面血流，彩色多普勒模式下无需激活频谱即可测量血管截面瞬时的血流量，显示最大速度、平均速度、深度、血流量，补偿角度可调

3.4定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内≥7个任意位置的血流速度

3.5频谱自动测量分析软件，用户可自由配置显示的参数

3.6专科测量软件包，支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告。

3.7心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

3.8腹部测量软件包：支持膀胱自动测量

3.9小器官测量软件包，包含乳腺测量包

3.10血管测量软件包：IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示

4.图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

4.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

4.2硬盘≥1600G，图像存储，电影回放重现单元≥2000帧

4.3具备主机硬盘图像数据存储

4.4病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

4.5支持不同探头6幅图像同屏动态回放，回放速度可调；

5.连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。
6.系统通用功能：

6.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右旋转。

6.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指点击触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。

6.3主机探头接口≥5个，大小一致，全部激活，可互通互用，另具备笔式探头接口。

6.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

7.探头规格

*7.1频率：超宽频带探头，1MHz到17MHz（提供证明图片）

7.2二维、彩色、多普勒均可独立变频；

7.3类型：电子扇扫、线阵、凸阵

7.4单晶体探头≥2种

7.5电子线阵探头阵元数≥256

*7.6单晶腹部凸阵探头（1.0-7.5MHz）（提供证明图片）

7.7血管/小器官线阵探头（3.0-16.0MHz）（提供证明图片）

7.8单晶心脏相控阵探头（1.0-7.0MHz）

8.二维显像主要参数：

8.1成像速度：相控阵探头，88°角，18cm深度时，帧速度≥55帧/秒

8.2增益调节：TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥6段（提供图片证明），B/M可独立调节。

8.3数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹。

8.4 A/D≥14bit

8.5焦点个数：≥10个

8.6接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

8.7显示深度≥39cm（提供证明图片）

8.8二维灰阶成像(256灰阶

8.9灰阶图谱≥13级可调

8.10组织特性匹配，用户可根据人体组织真实情况进行调节，25级可调，匹配至最佳成像声速，并以具体数值在触摸屏上显示。

*8.11动态范围：≥270db，可视可调（提供图片证明）

9.频谱多普勒：

9.1显示模式：

9.1.1高脉冲重复频率(HPRF)

9.1.2连续波多普勒（CW）

9.1.3脉冲多普勒(PWD)

9.2发射频率：

9.2.1电子凸阵：PWD：2.2-3.2MHz

9.2.2电子线阵：PWD：4.5-7.0MHz

9.2.3电子相控阵：PWD，CWD：1.8-2.6MHz

9.3最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0m/s；CWD：血流速度≥28.0m/s

9.4最低测量速度：≤1.0mm/s(非噪音信号)

9.5滤波器：可分级选择，≥14级可调

9.6取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm多级可调

9.7零位移动：≥15级

9.8实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

10.彩色多普勒：

10.1显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图（DPDI）

10.2扫描速率：相控阵探头，88°角，18cm深度时，彩色扫描帧率18帧/秒（提供图片证明）

10.3彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)

10.4具有彩色双实时功能

10.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-18°～+18°

10.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能

*10.7高分辨率血流成像。

10.8微细血流成像，经过创新的技术有效滤除软组织和噪声信号

10.9立体血流成像。可与能量血流、高分辨率血流、微细血流联用，增强微小血流的显示效果。

11.超声功率输出调节：

11.1 B、M、PWD、CFM

11.2输出功率选择独立分级可调

12.记录装置：

12.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存。

12.2DVD-RW或USB图像存储

12.3内置USB接口≥5个

13.技术手册：

13.1中文操作手册

14.外设和附件

14.1超声图文工作站1套，并负责与医院信息系统进行连接。

14.2工作站图像采集卡1套

14.3脚踏开关、手控盒各2套

14.4彩色打印机1台

14.5专用超声检查床1套

14.5.1整床电动升降；

14.5.2全自动智能纠偏更换检查垫装置，检查垫更换长度可控；

14.5.3全功能一键复位

14.6检查椅2把

14.7可移动耦合剂加热器1个

14.8不间断电源（UPS）1台

品目5：便携彩色多普勒超声诊断仪

技术参数及要求：

1.1彩色监视器：≥17英寸高分辨率彩色LED显示器

1.2触摸屏：≥17英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作

1.3内置探头接口≥2个

1.4电池的续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟

1.5一体化台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置

1.6台车支持电动升降，行程≥25cm

1.7台车上自带专业消毒杯套。

1.8智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。

*1.9自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

1.10极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出。

1.11专科麻醉应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式。

*1.12麻醉专用的教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用。

2.测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

3.一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件：

4.图像管理与记录装置：大容量硬盘≥200G

5.云端互联功能

*5.1支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

5.2超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。

5.3支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等

6.探头规格：

6.1频率：可选探头频率范围1.0-15.0MHz

6.2支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内

6.3探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作如增益、深度、冻结解冻

7.二维图像主要参数：

7.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）

凸阵探头频率1.0-5.0MHz

线阵探头频率4.0-15.0MHz

7.2电影回放：灰阶图像回放≥15000幅

7.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件

三、服务要求

一、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

二、质量保证
供应商所供货物必须执行下列条款：

保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

三、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

四、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

五、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

*（二）款项结算：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

（三）配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

（四）维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

（五）维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。（投标文件内需提供耗材、易损备件报价；质保期外设备主要维修备件厂家优惠报价表；质保期外厂家维保服务方案和优惠报价。）

六、技术、维修、培训及其它

6.1 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.2 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

6.3 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能

六、其他

验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

（三）产品质保期

1. SPECT/CT单光子断层螺旋扫描成像系统整机原厂质保期≥1年，；

2.高档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

3.高档便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

4.中档彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

5.便携彩色多普勒超声诊断仪整机原厂质保期≥3年；

以上设备要求质保期内开机率≥95 %（365天），超过1天，延长≥5天。

（四）违约责任

1.按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3.未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。
诚信声明

致：                   （招标人名称）：
                      （投标人名称）郑重声明，我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
投标人名称（盖章）：          （单位全称）

单位负责人（签字或盖章）：              
投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （招标人名称）    ：

 （-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：          （单位全称）

单位负责人（签字或盖章） ：              

开 标 一 览 表

投标人名称：                   国别/地区：                招标编号：               

	序号
	货物

名称
	型号和

规格
	数量
	制造商名称和

国籍/地区
	价格条件
	投标

货币
	投标

报价
	指   定

到货站
	投  标 保证金
	交货期
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	投标总价 
	 


 投标人代表签字：                                

注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知第18条规定密封标记并单独提交。

附件1 / Attachment 1

招标服务费承诺书

LETTER OF COMMITMENT FOR BIDDING SERVICE CHARGE

西北(陕西)国际招标有限公司：

Northwest (Shaanxi) International Tendering Corporation:

我们拟参加贵公司组织的0617-224124HZ1991我们保证：

  We are as a bidder in this bidding activity of Bid No.0617-224124HZ1991organized by you. If our bid is successful, we guarantee:

    1．在收到贵方的中标通知书或签订合同后二十个日历日内，按招标文件规定的标准向贵公司支付招标服务费;

    To pay you the bidding service charge within 20 days according to the Standard Of Bidding Service Charge after receiving the Notice Of Bid Successful or the Contract signed.

    2．每迟付一天，我们按中标服务费的百分之一（1％），向贵方支付违约金；

    Should fail to pay the bidding service charge, we agree to bear penalty which shall be calculate starting on eleventh day after the Notice Of Bid Successful received by us. The rate of penalty is charged at 1% per day.

    3．我们同意我们双方之间发生的争议最终提交仲裁，仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则在北京或西安进行。仲裁费用由败诉方承担。

    We agree with any dispute arising between us shall finally be settled by arbitration in Beijing or Xi’an in China, under the China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) in accordance with its arbitration rules. The arbitration fee shall be borne by the losing party.

承诺方（盖章）/Commitment side(seal):

法定名称和地址/Legal name and address:

授权代表（签字）/Authorized representative(sign):

电话及传真/Tel. & Fax.:

日 期/Date:                                                                      

说明：投标时，本承诺书只须提供一份并单独封入小信封，再与投标文件一起放入密封袋里。

Marks: In bid, the Letter of Commitment shall be provided one original in a small envelope, then, it and bid documents are sealed in the big envelope.

�








1
PAGE  
39

