第三部分  采购内容技术参数及要求

射频消融仪参数

- 设备名称：射频消融仪

- 数量：1台

- 主要技术参数

*1、射频输出频率：450-480kHz（±10%）

2、目标温度：50-125℃，增量为1℃

*3、控制模式：治疗过程中可以通过功率控制和温度控制两种系统进行操作。

在“功控”模式下运作时，操作者可以设定目标时间和功率。设备会自动地在设定的时间内保持此功率。

在“温控”模式下运作时，操作者可以设定最大允许的输出功率，目标时间和目标温度，设备会自动地调节功率输出（在最大允许值之内）以达到和保持设定的目标温度。

4、在整个治疗过程，操作者可随时调节功率以达到所需的治疗效果。

*5、输出功率：150-200W，增量为1W ，精度 ±5-20%。

6、 阻抗监测范围：0-500Ω（±20%）

7、主机可实时显示电极周围组织的阻抗值和温度。

8、系统控制：只有在阻抗范围大于10Ω和小于500Ω时工作。

9、认证：需要通过欧盟CE认证、中国CFDA 认证。

10、需有自动调温、控温功能，能根据消融灶组织的温度，自动调整热能，确保整个靶区达到靶温。

11、系统需具备智能识别保护装置，在误操作和设备不正常时自动切断射频输出以保证患者的安全。

*12、显示功能：LED显示与功能设定，需具有实时温度、功率、阻抗显示功能；能设定目标温度和功率、设定时间和倒记时间，以及信息显示。

13、电极：具有测温装置可以测量并反馈组织温度，能有效控制靶区温度，有高强度带形状记忆功能的可伸缩子电极。能配置多爪电极（探针可伸展2cm、3cm、4cm、5cm，）工作长度10cm、15cm、20cm、25cm，具有套管外经15G-19G电极穿刺针和双电极针。

14、 电源工作参数：单相交流110-230V、 50/60Hz。

15、 连接：电源线，脚踏开关，电极连接线，回路连接线。

16、 电气安全保护：符合中华人民共和国国标及安全要求。

17、有ISO13485和CE证书

18、电极针性能参数

18.1同时具有单针（耳鼻喉）、爪针、水冷单针、双极针

18.2水冷单针最细针为19G，最大长度为25cm，消融长度为0.5-3cm

18.3爪针最细针为18G，最大长度为25cm，消融长度为2-5cm

18.4电极针表面有一层纳米涂层减少碳化，利于吸收

18.5针尖为三棱形，更加锋利，便于穿刺

18.6温度辐射范围可控，使用更安全

18.7端口可以对接院内其他同类设备

18.8经CE/FDA/CFDA认证

四、商务要求：

- 整机质保期不低于3年（验收合格之日起计算），终身维护。

- 质保期内出现质量问题，须在接到通知后2小时内响应，48小时内到场维修。不能现场完成维修的，需提供备用设备。

- 提供培训。保证相关科室工作人员能熟练操作，并能对该设备进行日常维护。