第三部分  采购内容技术参数及要求

- 项目名称：西安市胸科医院标本库建设采购项目

- 配置数量：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-8℃医用冷藏箱 | 2 |
| 2 | 补给罐 | 1 |
| 3 | 不锈钢液氮罐 | 1 |
| 4 | 超低温冰箱 | 10 |
| 5 | 冷藏冷冻箱 | 1 |
| 6 | 生物安全柜 | 1 |
| 7 | 通风橱 | 1 |
| 8 | 氧浓度检测 | 1 |
| 9 | 液氮转移罐 | 2 |
| 10 | 扫码器 | 2 |
| 11 | 条码打印机 | 1 |
| 12 | 生物样本库管理系统 | 1 |

- 设备参数

| 1、2-8℃医用冷藏箱技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 整体结构 | 左右对开门 |
| 2 | 保存箱层数 | ≥6层 |
| ★3 | 总有效容积 | ≥1350L |
| 4 | 温度范围 | 2-8℃范围调节，双风机设计，箱内温度均匀度＜3℃ |
| 5 | 远程报警功能 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 |
| 6 | 显示 | 微电脑控制系统，数字显示箱内温度，控温精度0.1℃，大屏幕LED |
| 7 | 数据存储 | 可存储至少10年数据，USB接口可实现电子数据记录和导出 |
| 8 | 故障报警 | 至少包含高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警灯 |
| 9 | 冷凝水自动蒸发 | 具备 |
| 10 | 压缩机 | 进口压缩机 |
| 11 | 冷凝风机 | 进口EBM冷凝风机 |
| 12 | 材料 | 箱体和内胆均采用彩色喷涂钢板 |
| ★13 | 门 | 两个电加热玻璃门，减少开门时箱内温度波动，实现32℃环温85%湿度条件下无凝露。 |
| 14 | 门锁 | 门体分别带锁，实现一把钥匙一把锁 |
| 15 | 后备电池 | 具备 |

| 2、补给罐参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 几何容积 | ≥300L |
| ★2 | 静态液氮日蒸发率 | ≤3.3L/天 |
| 3 | 标准工作压力 | ≤0.05MPa |
| 4 | 最高工作压力 | ≤0.09MPa |
| 5 | 一次安全阀压力 | ≤0.099MPa |
| 6 | 二次安全阀压力 | ≤0.15MPa |
| 7 | 输液量 | ≥8L/MIN |
| 8 | 绝热性能 | 绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，配置两路多级安全系统，确保使用安全。 |
| 9 | 材质和结构 | 内胆及外壳体采用奥氏体不锈钢材质304；具有消音结构，排气时降低排气声响。 |
| 10 | 脚轮 | 配置移动脚轮。 |

| 3、不锈钢液氮罐参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大可贮存样品（2ml冻存管） | ≥42900个 |
| 2 | 冷冻架数 | 冷冻架数（100格/盒）≥32个，冷冻架数（25格/盒）≥4个 |
| 3 | 每架盒数 | ≥13个 |
| 4 | 有效容积 | ≥850L |
| 5 | 储存方式 | 气相和液相两用 |
| 6 | 静态液氮日蒸发率 | ≤0.9% |
| 7 | 样本贮存空间温度 | 具备极高的温度均匀性，样本贮存空间温度均可低于-180℃。 |
| 8 | 托盘下液氮容积 | ≥135L |
| ★9 | 无霜设计 | 独特的排气和排水系统结构，避免颈口结霜和积水。 |
| 10 | 智能化控制系统： |  |
| ★10.1 | 显示 | ≥10寸液晶显示屏，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾等功能，指纹锁加安全卡双重开盖的安全设计保证样品安全。 |
| 10.2 | 多种报警功能 | 高温报警、超高液位报警、超低液位报警、远程报警、传感器故障报警、低液氮供应报警、开盖报警等报警信号； |
| 10.3 | 报警方式 | 具有声光报警、微信报警等报警方式。 |
| 10.4 | 温度传感器 | Pt100，测量范围：-200℃～200℃； |
| ★10.5 | 液位传感器测量范围 | 罐体底部到顶部，测量精度±10mm； |
| 10.6 | 自增压补给罐液氮量显示 | 液晶显示屏可以显示自增压补给罐液氮量； |
| 10.7 | 系统联动 | 液晶显示屏可以直接登陆进入样本管理系统，便于样本的查询与管理； |
| 11 | 进液系统 | 采用手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮。 |
| 12 | 门磁开关 | 配置门磁开关，具备开盖超时报警功能，关盖自动快速降温功能。 |
| 13 | 物联功能 | 液位、温度数据以及报警信息都可以直接传到物联平台，可与同品牌超低温冰箱在同一个平台进行显示、查看、保存等。 |
| 14 | 热气旁路功能 | 具备热气旁路功能，自动灌注液氮时将罐体、管路高温氮气排出罐体 保证样本温度均匀性。 |

| 4、超低温冰箱参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效容积 | ≥820L |
| 2 | 温度范围 | -40℃～-86℃范围，控温精度0.1℃ |
| 3 | 触摸屏 | ≥10寸高性能LCD电容屏 |
| 4 | 运行指示灯 | 具有独立的运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色 |
| 5 | 故障报警 | 至少包含高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警, 后备系统故障报警等 |
| 6 | 报警方式 | 至少包含声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送报警、短信报警灯 |
| 7 | 保护功能 | 至少包含开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护 |
| 8 | 制冷剂 | 采用HC环保制冷剂；制冷剂用量符合国家安全标准,单制冷系统可燃制冷剂灌注量不能高于150g； |
| 9 | 认证证书 | 具有医疗器械注册证、节能环保证书、取得美国能源之星认证 |
| ★10 | 箱内温度均匀性要求 | 25℃环境，设定-80℃测试，每层5个测试点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差小于6度；提供国家级别第三方机构报告 |
| 11 | 冷链供电系统 | 具有内置冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险 |
| ★12 | 物联功能 | 标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录 |
| ★13 | 样本库管理 | 标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理 |
| 14 | 配置 | 每台配置≥24个定制冻存架，用于存放国标冻存盒 |

| 5、冷藏冷冻箱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 总有效容积 | ≥280L，其中冷藏≥185L,冷冻≥95L |
| 2 | 温度范围 | 冷藏2~8℃，冷冻-20~-30℃ |
| 3 | 报警 | 至少包含超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警等 |
| 4 | 报警方式 | 至少包含声音蜂鸣报警、闪烁报警2种报警方式 |
| 5 | 压缩机 | 名牌压缩机，碳氢制冷剂 |
| 6 | 风机 | 进口品牌风机，冷藏温度更均匀 |
| 7 | 显示 | 触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。 |
| 8 | 门锁扣 | 配备独立门锁扣，可配备双挂锁 |
| ★9 | 单独停用 | 冷藏、冷冻独立制冷系统，可单独停用 |
| 10 | 测试孔 | 带有≥2个测试孔 |

| 6、生物安全柜参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类别 | II级B2型 |
| 2 | 洁净等级 | ≥10级 |
| ★3 | 外形尺寸(宽*深*高)（mm） | ≥1650*750*2100 |
| 4 | 风速传感器 | 专业风速传感器，实时监控工作区风速，并和标准风速进行比对，通过微电脑系统调整风机转速，保持安全柜恒定风速 |
| 5 | 紫外灯及过滤器的寿命预警功能 | 压力传感器监测过滤器阻力变化以判定过滤器剩余寿命，不足10%时发出更换预警。微电脑累计紫外灯使用时间，紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警 |
| 6 | 前窗 | 下拉式前窗设计，手工拆下搁手架，将前窗玻璃拉下可方便清洁玻璃上部，避免死角 |
| 7 | 进风口及提手设计 | V型进风口避免样品及操作人员手臂阻塞进风口，工作台面提手方便提起工作台面清洁积液槽 |
| 8 | 磁控式开关设计 | 磁控式开关设计，玻璃门超过或低于限位线发出报警，提示用户将门体复位保证气流稳定。 |
| 9 | 紫外灯预约 | 通过微电脑设置并记忆用户紫外灯杀菌使用习惯，通过一键式预约实现紫外灯的自动开启/关闭，节约用户工作时间 |
| 10 | 互锁功能 | 互锁功能，安全保护无缝对接：紫外灯、前窗、风机、照明灯四者连锁，在出现误操作等异常情况时，保护操作者安全，安全保护无缝对接 |

| 7、通风橱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构 | 全钢结构 |
| 2 | 外部尺寸(mm) | 上柜≥1500*850*1500；下柜≥1500*790*850 |
| 3 | 门开启高度(mm) | ≤850，可自由升降 |
| 4 | 排风量（m³/h） | ≥1700 |
| 6 | 面风速（m/s） | 0.3～0.5 |
| 7 | 旁板立柱 | 独体可拆卸式 |
| 8 | 控制面板 | 采用液晶触摸显示屏面板 |

| 8、氧浓度检测仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探头 | 1路光学氧传感器，1路温湿度探头 |
| ★2 | 测量范围 | 氧气0~25%；温度 -40℃~+90℃，湿度 0%RH~99%RH； |
| ★3 | 测量精度 | 氧气测量精度：±2%FS；测温精度 ±0.5℃；测湿精度 ±5%RH |
| 4 | 氧气探头检测原理 | 荧光淬灭光学原理，对氧气有高选择性，抗干扰性强 |
| 5 | 氧气探头 | 传感器自带温度和压力补偿，提高测量准确度，探头使用寿命≥5年 |
| 6 | 通信 | 可4G通信，数据直接发送到互联网 |
| 7 | 显示 | 高清段码屏显示 |
| 8 | 报警 | 本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警 |
| 9 | 数据完整性 | 板载存储芯片可存储20000条以上数据，可实现断点续传，带USB接口，可将设备与电脑连接直接读取存储在设备内的数据 |
| 10 | 电池 | 带后备电池，无需外接电源，可持续工作不少于12小时；电池可充电，无需定期更换电池 ，具有充电保护，自动切断高温充电，使用更安全。 |

| 9、液氮转移罐 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 几何容积 | ≥6L |
| 2 | 口径 | ≥80±1mm |
| 3 | 麦管数（0.5ml） | ≥370个 |
| 4 | 麦管数（0.25ml） | ≥830个 |
| 5 | 静态液氮日蒸发量 | ≤0.2L/D |
| 6 | 绝热性能 | 绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，具有独特的液氮吸收体，即使倒置也不会有液氮倒流出来。 |
| 7 | 配置 | 配置锁盖方便加锁保护样本安全；配置人造革保护皮套。 |

| 10、扫码器参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 单支识别冻存管的2D码 |
| 2 | 光学分辨率 | ≥830 * 460 dpi |
| 3 | 接口 | RS232/USB 键盘仿真/USB 串口仿真 |
| 4 | 解码类型 | 1D、2D |
| 5 | 一次扫描解码数 | 1个条码 |
| 6 | 兼容性 | 兼容各种容器、文件记录及屏幕上的条码 |
| 7 | 对接自动化平台 | 支持 |
| 8 | 对接样本管理系统 | 支持 |

| 11、条码打印机参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标签纸温度范围 | 标签纸耐受-100℃以下低温； |
| 2 | 显示屏 | 彩色液晶触摸屏，显示屏尺寸（对角线）≥4.3英寸 |
| 3 | 显示屏分辨率 | ≥272 x 480像素； |
| 4 | 打印分辨率 （高x 宽） | ≥300 dpi； |
| 5 | 打印速度 | ≥11.8英寸（300mm）/秒 |
| 6 | 介质类型 | 模切标签、连续标签、3英寸卷芯标签、有衬纸的吊牌纸卡、无衬纸的吊牌纸卡、打孔材料、热缩套管、连续套管、自覆膜、线缆标签、突出面板按钮标签、rapido电缆标签、Permashield标签； |
| 7 | 端口 | 至少2个USB2.0端口、1个RS232-C、1个以太网10/100 BASE-T、1个SD。 |

| 12、生物样本库管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 系统框架 | B/S架构，可在任何地方操作且无需安装特殊软件，不受用户数量、设备数量和样本数量的限制 |
| ★2 | 系统认证 | 具备完整的知识产权：软件著作权证书、软件产品登记证书；系统功能、性能需第三方软件评测合格报告验证 |
| ★3 | 功能 | 至少包含以下功能：1)样本来源管理、2)样本管理、3)存储管理、4)标准化设置、5)信息检索、6)权限管理、7)系统管理 |
| 3.1 | 样本来源管理 | 能够管理送检样品的样本来源信息，至少包含患者的性别、姓名、联系方式等。 |
| ★3.2 | 样本管理 |  |
| 3.2.1 | 样本类型管理 | 可创建不同的样本类型，对样本按类型管理；每个类型样本均可自行设计不同的检验指标。 |
| 3.2.2 | 样本接收管理 | 可以批量接收样本，接收后的样本可以实现样本的出入库管理。并且可以管理这些样本的分装或提取以追踪原始样本。 |
| 3.2.3 | 样本出入库管理 | 样本出库可生成出库单，严格按照审批流程出库，并可按实际存储位置打印出库单。 |
| 3.2.4 | 样本信息模板 | 可自行编辑样本信息的模板，使用excel导入、导出，实现信息交换的批量化。 |
| 3.2.5 | 样本相关预警 | 样本容量、冻融次数、存储期限到期预警提示。到期的样本可以申请报废，经过严格审核、批准后的样本可以被销毁。 |
| 3.3 | 存储管理 | 可管理设备的基本信息，自行维护内部存储架构，包含层数配置，冻存架配置、冻存盒配置，使用2D技术,更直观形象，并可以使用房间对设备进行分类。能够自行设计冻存盒规格，并且可批量创建；同时支持不规则容器的设计。 |
| 3.4 | 标准化设置 | 可自定义各个模块的基本参数，至少包含性别、民族、省市、项目、样本来源单位、研究方向、捐献者类别等。可预设一维、二维码规则，可适用于各种业务环境；也可根据业务需求，通过图形化界面拖拽即可完成标签样式的设计，支持批量打印。 可根据信息完全自定义样本、样本来源、项目、冻存盒等ID规则。 |
| 3.5 | 信息检索 | 可以按照样本类型、样本来源等信息检索样本以及实验室和临床信息；可以按样本的检验指标或者临床资料内容自由组合，检索样本实物；可以按照项目、部门等分类指标对样本进行数量统计。 |
| ★3.6 | 权限管理 | 可创建多个不同的用户，每个用户分配不同的权限；相同权限的人员可以分组角色管理。可按部门、项目进行不同权限分配，可实现到页面的管理，支持分布式管理下的信息安全。 可以对敏感字段进行数据加密显示，使访问人员无法看到隐私信息。 |
| 3.7 | 系统管理 | 可查询所有用户的登录、登出、入库、出库、分装、提取、销毁等操作以及设备、样本和样本来源信息的修改、删除等操作日志。日志永久保存，不可修改。 |
| 4 | 信息导入、导出 | 所有的样本来源信息可以excel表格的形式导入、导出 |
| 5 | 样本标签打印 | 样本标签打印支持2D码、文本、图片等格式，可以自由的设计定义 |
| 6 | 操作语言 | 支持中英文，并且可以进行语言切换 |
| 7 | 部署和运行环境 | 提供该生物样本库管理系统部署和运行所需的高性能服务器硬件、正版操作系统、正版数据库软件、客户端计算机、打印机等。如以上资源不足以使系统运行，需无条件补充并使系统运行正常。 |

四、商务要求

1、质保期：不少于3年（验收合格后），相关软件免费升级和维护。

2、在收到报修通知后4 小时内电话响应，8小时内到现场，48 小时内排除故障；如48小时内不能排除故障，且属于可方便拆卸的设备的应免费提供同类备用机。

3、培训：对相关科室工作人员进行免费技术培训，并提供培训资料。培训应能使相关科室工作人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障。