
项目编号：KY2022-3-148 
西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（超高效液相色谱质谱联用仪等）项目
公开招标文件

陕西开源招标有限公司  

2022年8月

目  录


1

第一部分  投标邀请

6

第二部分  投标人须知

29

第三部分  技术参数及要求

38

第四部分  合同范本

43

第五部分  投标文件格式


 

第一部分  投标邀请
西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（超高效液相色谱质谱联用仪等）项目潜在的投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）在线获取招标文件，并于2022-08-29 09:30:00前递交投标文件。
一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-3-148
2、项目名称：西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（超高效液相色谱质谱联用仪等）项目
3、预算金额：4150000.00元

4、最高限价： 
第1包：3200000.00元 

第2包：950000.00元 

5、采购需求：
第1包：超高效液相色谱质谱联用仪（三重四极杆液相色谱质谱仪），1套，预算金额：3200000.00元，项目概况：本产品已通过进口产品采购核准，允许采购进口产品，具体内容详见第三部分,简要技术要求、用途：自用。

第2包：超高效液相色谱仪，1套，预算金额：950000.00元，项目概况：本产品已通过进口产品采购核准，允许采购进口产品，具体内容详见第三部分,简要技术要求、用途：自用。
6、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求 

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号） 

（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）
（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（12）本项目非专门面对中小企业采购项目
3、本项目的特定资格要求：
第1、2包： 
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。 
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

    （9）若所响应产品为进口产品的，投标人须提供产品厂家授权书或总代理商授权书或具有授权权限的投标人对所投进口产品的授权书。（如提供总代理商授权的须同时提供具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所响应产品授权链条的完整性）
    备注：本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式 

时间：即日起至2022-08-12 17:00:00 止

地点：全国公共资源交易平台（陕西省•西安市）
方式：在线获取
售价：免费领取
注：（1）获取招标文件方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

（2）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》。

（3）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

（4）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

（5）提交投标文件的方式：从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

（6）开标形式：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；
按照《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》要求：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标(或相应)文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。
四、 投标文件递交 

截止时间：2022-08-29 09:30:00 

地点：西安市公共资源交易中心三楼开标室313 

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：质保期：1年
2、开户名称：陕西开源招标有限公司；
开户银行：交通银行西安甜水井街支行；
账 号：86113010750181501001840 

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 

1、采购人信息：西安市疾病预防控制中心 

地址：西安市西影路599号 

联系人：王老师

电话：029-85535673
2、项目联系方式

项目联系人：孟楠、王琦、张宇、戈迪
电 话：029-81206622-835/833
传 真：/

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html
                              陕西开源招标有限公司

                              2022年08月05日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	名称
	具体内容和要求

	1 
	采购项目
	西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（超高效液相色谱质谱联用仪等）项目

	2 
	采购预算
	第1包：3200000.00元 

第2包：950000.00元

	3 
	最高限价
	第1包：3200000.00元 

第2包：950000.00元

	4 
	公告媒体
	陕西省政府采购网

	5 
	采购人
	1、名称：西安市疾病预防控制中心

2、地址：西安市西影路599号

3、电话：029-85535673
4、联系人：王老师 

	6 
	采购代理机构
	1、名称：陕西开源招标有限公司 

2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层
3、电话：029-81206622-835/833
4、联系人：孟楠、王琦、张宇、戈迪

	7 
	投标人资格条件
	1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（原件）。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。 
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） 
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）

    （9）若所响应产品为进口产品的，投标人须提供产品厂家授权书或总代理商授权书或具有授权权限的投标人对所投进口产品的授权书。（如提供总代理商授权的须同时提供具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所响应产品授权链条的完整性）
备注：本项目不接受联合体投标。
以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格条件证明文件开标现场同投标文件一并递交。

备注：
1、除注明原件外，均为复印件加盖投标人公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。

2、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

3、事业单位法人参与投标可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 

4、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。

5、招标文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。

	8 
	本项目是否接受联合体投标
	□是/ eq \o\ac(□,√)否

	9 
	投标文件有效期
	投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日

	10 
	现场踏勘
	是否组织踏勘：□组织/ eq \o\ac(□,√)不组织

	11 
	样品
	是否要求提供样品：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	12 
	采购进口产品
	本项目已通过进口产品采购核准，允许采购进口产品，具体内容详见第三部分。

	13 
	政府采购强制采购：节能产品
	否

	14 
	政府采购强制采购：信息安全认证
	否

	15 
	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)
	投标人投标产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书为准。）

	16 
	政府采购优先采购：环境标志产品
	每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书为准。）

	17 
	支持中小企业
	 eq \o\ac(□,√)非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：
对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	18 
	
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

工业

	19 
	支持监狱企业
	非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。

	20 
	其他法律法规强制性规定或扶持政策
	残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件：

1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

	21 
	递交投标文件的截止时间和地点
	1、时间：2022-08-29 09:30:00 

2、地点：西安市公共资源交易中心三楼开标室313 

	22 
	开标时间和地点
	1、时间：2022-08-29 09:30:00 

2、地点：西安市公共资源交易中心三楼开标室313

	23 
	投标保证金
	本次投标活动无须交纳保证金

	24 
	投标文件份数
	本次招标须提交的投标文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。投标文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。

	25 
	交货和提供服务的时间、地点等
	第1、2包：
1、交货期：新址具备安装条件后，采购人下达供货通知，收到通知后2日内将货物送至安装地点，并于5个工作日内完成安装调试。
2、交货地点：西安市疾病预防控制中心新址指定地点
3、质保期：1年 

	26 
	结算方式
	第1、2包：

1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2、付款方式：银行转账。货物供应、验收合格且资料齐全后甲方支付合同总价款的95%，剩余合同总价款的5%，在设备正常使用满1年后如无质量等问题，一次性无息支付。

	27 
	履约保证金
	是否要求提供履约保证金：□是/ eq \o\ac(□,√)否

	28 
	中标服务费
	中标服务费按约定由中标人支付。

	29 
	其他
	正文与前附表表述不一致时，以投标人须知前附表为准。


投标人须知正文

一．名词解释

· 采购人：西安市疾病预防控制中心
· 监督机构：西安市财政局及采购人监督部门

· 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

·  投标人：满足本次招标要求具有相应资格和完成项目能力的投标人

· 标书：招标文件与投标文件的统称

· 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

· 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品
财政部门核准政府采购进口产品的，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，均可参与本项目。

二．投标人
1、合格投标人

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、投标人信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，投标人须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 
3、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。
三．招标文件

1、招标文件

（1）招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围
  本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。
（3）招标文件的购买：招标公告发布后，投标人应从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。
2、招标文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、质疑提出与答复
（1）投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。
4、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。 

5、解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四．招标要求
1、招标内容

本次招标为：西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购（超高效液相色谱质谱联用仪等）项目分1、2包。投标人可根据自身的资格情况和经营范围对各包进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以包为单位进行。
2、投标人资格条件：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件。
3、投标文件的编制

投标文件按照招标文件提供的内容编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）开标一览表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）投标人的投标方案： 

A、投标人企业简介。

B、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

C、投标人完成项目保障能力。

D、投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。
E、投标人认为有必要说明的问题。
（6）投标人承诺书。

（7）投标文件按包必须单独制作。

4、投标报价

（1）投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据；
（2）投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明投标报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）投标货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

（6）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

（7）最低报价不是中标的唯一依据； 

（8）投标人不得以低于成本的报价参加投标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（9）投标人对投标产品只允许有一个报价，不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

5、服务费缴纳：领取中标通知书前，中标人须缴纳足额的中标服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号如下：
开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501001840）。

中标服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）有下列情况之一的、情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、开标后在招标文件规定的投标有效期间，投标人撤回其所投投标文件的；

B、中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
C、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

D、中标人拒绝履行合同义务的；
E、中标人未按时缴付中标服务费的；

F、由于中标人的原因导致中标无效的。
（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）有关规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。
6、投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算90个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

（1）投标人须依据招标文件内容和投标文件的要求编制投标文件；

（2）本次招标需提交的投标文件详见投标人须知前附表中规定的要求。
（3）投标人在投标文件中指定的页面落款处，必须按招标文件要求加盖公章或签字； 

（4）投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（7）为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标
五．投标文件封装、递交
1、投标文件的封装及标记

（1）投标文件的封装：

A、投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资格条件证明文件为复印件加盖投标人公章。 

B、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投、过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交 

（1）投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

（2）采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

（4）无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

（1）投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。
（2）因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、投标文件的修改和撤回

（1）投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

（3）撤回投标文件应以书面的形式通知采购代理机构。采取书面形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；
（4）在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

（5）投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标
1、开标

（1）采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标大会。
（2）开标大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席。
（3）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

2、评标委员会组成与职责

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合财政部门处理投诉工作。

3、投标文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据招标文件的规定，对投标人的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（3）符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 

	符合性审查
	1
	投标人名称与营业执照、资质证书一致

	
	2
	投标文件按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章

	
	3
	投标有效期达到招标文件要求

	
	4
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求


（4）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、投标人的投标报价超过最高限价的；
B、投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；
C、不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 

D、投标文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、投标文件未按招标文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； 
H、投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

O、投标文件未实质性响应招标文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　 C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　 E、不同投标人的投标文件相互混装。

6、询标

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件。
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

7、评审方法及内容 

（1）采用综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 
（2）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以包为单位分别推荐一至三名中标候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（4）评标委员会成员须对畸高、畸低的重大差异评分进行复核或书面说明理由。 

（5）评审内容及分值构成： 
1包：

	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100               
计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

	技术参数
及方案

（48分）
	基本30分：响应产品的技术指标、参数完全符合、满足招标文件要求，没有负偏离的30分；★号项参数为重要指标，一项不满足扣3分，其余参数负偏离一项扣2分，扣完为止。
加分项10分：在基本分的基础上，响应产品主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的（提供证明材料），根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加2分，最多加10分。未提供证明材料的不予加分。
	备注： 

1、提供响应产品的主要技术指标、参数的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。

2、所有产品完全复制招标文件技术指标要求的，给予10分扣分。

	
	投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-4分。

	
	投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计0-4分。

	质量保证
（10分）
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-5分。未提供来源渠道证明文件的不计分。

	
	所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-5分。

	业绩
（2分）
	提供投标人的2019年1月1日至今（以签订日期为准）同类产品业绩合同，每份计1分，满分2分。

	售后服务及培训措施

（8分）
	售后服务：在项目实施所在地设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-4分。

	
	培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计0-4分。

	节能环保

（2分）
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人响应产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。


2包：

	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100               
计算分数时四舍五入取小数点后两位
注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号的相关规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对符合条件的残疾人福利性单位设备的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

小型、微型企业和监狱企业级符合财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，以上政策同时具备的仅对其进行一次10%的价格扣除，不重复扣除。
（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

	技术参数
及方案

（48分）
	基本30分：响应产品的技术指标、参数完全符合、满足招标文件要求，没有负偏离的30分；参数负偏离一项扣2分，扣完为止。
加分项10分：在基本分的基础上，响应产品主要技术指标、参数经评审专家认定优于招标文件规定的相应技术指标、参数，并且有实质性能提升的（提供证明材料），根据响应程度进行相应加分，每一项正偏离加2分，最多加10分。未提供证明材料的不予加分。
	备注： 

1、提供响应产品的主要技术指标、参数的相应的证明材料（包括但不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料），经评审专家审定得分。

2、所有产品完全复制招标文件技术指标要求的，给予10分扣分。

	
	投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计0-4分。

	
	投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案和供货计划表，能确保按期交货，根据其响应程度计0-4分。

	质量保证
（10分）
	产品进货渠道正规，确保生产供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供所投产品的合法来源渠道证明文件，根据响应程度计0-5分。未提供来源渠道证明文件的不计分。

	
	所投产品技术工艺先进，性能稳定，具有较好的使用效果，质量保证完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺的，根据响应程度计0-5分。

	业绩
（2分）
	提供投标人的2019年1月1日至今（以签订日期为准）同类产品业绩合同，每份计1分，满分2分。

	售后服务及培训措施

（8分）
	售后服务：在项目实施所在地设立相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料），对备品配件、设备发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行，按其响应程度计0-4分。

	
	培训措施：提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用，按其响应程度计0-4分。

	节能环保

（2分）
	投标人所投产品中每有一项为节能产品经国家认证的得0.5分，每有一项为环境标志产品经国家认证的得0.5分，投标人响应产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品得1分，最多得2分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。）

	备注：以上所有证明文件须提供清晰复印件加盖投标人公章装订于正、副本中，原件备查。


8、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。

（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
（7）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（10）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）
（11）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
（12）本项目非专门面对中小企业采购项目
9、成交

（1）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后五个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向中标人发出“中标通知书”。 

七．签订合同

1、招标文件、招标文件的修改、补充文件,中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30个日历日内,根据招标文件确定的事项和中标人的投标文件,参照本招标文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件内容一致。 采购人或中标人不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和中标人不得再行订立背离招标文件、投标文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与中标人协商签订补充合同；

4、中标人无正当理由拒签合同的,或接到中标通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其中标资格；给采购人造成的, 中标人应当予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标的项目。中标人不得向他人转让中标的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
八．中标服务费

1、中标服务费按约定由中标人支付。

2、中标人应依据中标金额向采购代理机构交纳中标服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.015%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。
以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
（500-100）万元×1.1%=4.4万元 
（1000-500）万元×0.8%=4万元 
（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元
九．其他事项
1、投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

     2、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
 3、中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
第三部分  技术参数及要求

第1包：超高效液相色谱质谱联用仪（三重四极杆液相色谱质谱仪）
1.用途 对食品、水质、环境等复杂基质样品中的微量、痕量和超痕量的农药、兽药残留、真菌毒素等有机污染物的靶向快速筛查和定量分析。

2. 三重串联四极杆质谱仪

2.1 离子源

2.1.1离子源：配备独立的电喷雾离子源（ESI源）和大气压化学电离源（APCI源）。安装离子源时即可实现气路电路连接，自动识别；ESI与APCI切换时间≤1min，且整个过程无需拆卸离子源，无需更换任何硬件即可实现ESI 和APCI 源自动切换的数据采集。

2.1.2具有可选的直接进样离子源；可实现离子源腔体高温自洁净；

2.1.3离子源内有废气排放装置，可以降低离子源的记忆效应和污染；

2.1.4 具有雾化气、辅助雾化气、可调式吹扫气；

2.1.5离子源腔体具有观察窗口；
2.1.6质谱配置软件具备实时监控反馈喷雾稳定性的功能；

2.2离子传输系统：

2.2.1清洗离子传输系统（包括离子传输毛细管或一级锥孔二级锥孔或去溶剂管等）无需卸真空。
2.2.2具备传输管。

2.2.3电动离子漏斗：独立一体化设计，采用不锈钢材质，拆卸清洗方便；

2.3 四极杆质量分析器

2.3.1质量范围：5-2000m/z（单电荷质荷比），分辨率≤1m/z；
2.3.2最大扫描速度：≥15000amu/s；  

★2.3.3 ESI+灵敏度：≤1pg 利血平柱上进样，考察 m/z 609＞195，S/N＞1000,000:1；1fg利血平柱上连续进样≥6次，峰面积RSD≤5%，考察 m/z 609＞195，检出限＜0.5fg；（验收指标） 

★2.3.4 ESI-灵敏度：≤1pg氯霉素柱上进样，考察 m/z 321＞152，S/N ＞1000,000:1；1fg氯霉素柱上连续进样≥6次，峰面积RSD≤5%，考察 m/z 321＞152，检出限＜0.5fg；（验收指标）

2.3.5质量准确度：全质量轴范围内≤0.1 amu；
★2.3.6质量稳定性：≤0.1amu /24小时(全质量数范围内)；

2.3.7 MRM最小离子驻留时间：≤1ms；

★2.3.8正负离子切换速度：≤5ms； 

★2.3.9MRM最大采集速率：≥600 MRMs/s；

2.3.10扫描功能：全扫描(Full Scan，Q1或Q3)、选择离子扫描(SIM，Q1或Q3)、选择反应监测(SRM)、高选择性反应监测（0.2 amu）、时间选择反应监测（T-SRM）子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、RER反向能量归一化扫描；QED即SRM自动触发二级子离子扫描功能、混合扫描。

2.3.11 根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗。一次进样可完成＞30000组MRM的同时分析而不损失灵敏度；

2.4 检测器：线性范围：定量≥6个数量级；

2.5 真空系统：具有差分真空系统，自动断电保护功能，真空≤5×10-6 Torr。

3．液相部分

3.1  二元高压泵

3.1.1串联双柱塞 二元高压泵

3.1.2流量范围：0.001-8 mL/min，增量≤ 1 μL/min

3.1.3压力范围：2-100 MPa,分辨率≤0.1 MPa

3.1.4具有全自动压缩性补偿功能

3.1.5流量准确度：≤±0.1%

3.1.6流量精度：<0.05% RSD 

3.1.7脉动：≤1% 

3.1.8梯度形成：高压梯度比例

3.1.9比例准确度：满量程的≤ ±0.2%

3.1.10比例精度：≤0.15% SD

3.1.11混合器体积：≥200 μL 

3.1.12溶剂脱气≥6 通道，内置式

3.2自动进样器

3.2.1分流进样

3.2.2压力范围：2-100 MPa,分辨率≤0.1 MPa

3.2.3进样量范围：0.01-25 μL 

3.2.4进样量准确度：≤±0.5%（10 μL 水）

3.2.5进样量精度：≤0.3% RSD

3.2.6进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

3.2.7残留（UV）≤0.005%；

3.2.8洗针液（外部）：1 种溶剂，连续浸没清洗

3.2.9样品室温度范围：4-40℃ 

3.2.10样品温度准确度：≤±2℃ 

3.2.11样品温度稳定性：≤± 1℃

3.2.14样品位：≥150位2ml样品瓶；

3.2.15自动化特点：具有条码读取、空段检测功能。

3.3、柱温箱

3.3.1温度范围：10-100℃，增量≤ 0.1℃

3.3.2温度稳定性：≤± 0.05 ℃


3.3.3温度准确度：≤± 0.5 ℃（最高 80℃）

3.3.4加热性能：<15 min，20-50℃，≤± 1 ℃ 典型：5 min，25-40℃，≤± 1 ℃

3.3.5冷却性能：＜ 15 min，50-20℃，≤± 1 ℃

3.3.6容量：≥2 个柱槽


4. 数据处理系统
4.1软件同时控制液相、质谱。自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量；

4.2 具有专用高通量数据处理平台；

4.3 Window 10英文操作系统，软件提供能够实现最优化痕量分析的全套系统解决方案。

5. 氮气发生器
★5.1 高效碳分子筛使用寿命≥40000小时（正常使用不低于15年）；氮气流量：≥40L/min；氮气纯度：≥99.9 %；氮气出口压力：0-0.8MPa可调,可以满足现有所有质谱的出口压力要求，并液晶显示压力等。 

5.2内置静音双腔无油空压机，空气流速达到≥105L/min，≥14000小时免维护；

5.3内置空气缓冲器，容量≥50L，内置氮气缓冲器，容量≥50L，预留空气端口，可为其它设备提供纯净空气；
5.4内置微处理器控制（CPU液晶触控），操作者可直接监测和设定运行参数，包括运行时间、运行状态、维护进度倒计时、过压/低压报警提示等。
5.5宽度不超过45cm。
6. 配置清单
	5.1
	三重四级杆质谱仪主机
	1套

	6.2
	数据库定性定量分析软件 
	1套

	6.3
	电喷雾离子源
	1套

	6.4
	注射泵自动进样
	1套

	6.5
	六通切换阀                                                                           
	1个

	6.6
	真空泵系统 
	1套

	6.7
	质谱预安装包,包括质谱校准液, 测试标样(利血平和氯霉素) 
	1套

	6.8
	二元高压梯度泵
	1套

	6.9
	液相基座系统
	1套

	6.10
	高性能自动进样器,150位以上
	1套

	6.11
	高性能柱温箱
	1套

	6.12
	35ml在线混合器
	1套

	6.13
	2mL进样小瓶,含瓶盖和垫片，9mm口径,100个/包
	1包

	6.14
	电源线
	4根

	6.15
	溶剂瓶
	4个

	6.16
	质谱连接套件
	1套

	6.17
	数据处理系统（随质谱主机带电脑一套）
	1套

	6.18
	1.9um, 2.1mm*100mm 高效色谱柱（通用型）
	2根

	6.19
	2.1mm ID在线过滤器芯, 0.2um (5个/包)
	1包

	6.20
	UHPLC 过滤器支架
	1包

	6.21
	随机工具包
	1套

	6.22
	校正管路组件 
	1套

	6.23
	优化管路组件
	1套

	6.24
	真空泵油
	1瓶

	6.25
	整机全进口氮气发生器
	1个

	6.26
	氩气瓶+阀
	1套

	6.27
	隔离变压器
	1个

	6.28
	10KVA 不间断电源（延时30min以上）
	1套

	6.29
	品牌电脑（i7以上CPU，内存≥16G，正版64位中文专业版windows10，≥27英寸液晶显示器）
	1台

	6.30
	激光打印机（≥A4幅面，  支持双面打印，打印速度≥20页/min,分辨率：≥600*600pdi）
	1台


第2包：超高效液相色谱仪
一、液相系统配置：二元泵、自动进样器、柱温箱、紫外检测器、荧光检测器、色谱软件、电脑。

二、液相系统部分
1、色谱泵参数
1.1 操作原理：串联双柱塞 
1.2 流量范围：0.001-8 mL/min，分辨率≤1 μL/min
1.3压力范围：2-100 MPa,分辨率≤0.1 MPa
1.4 压缩性补偿：全自动，与流动相组成无关 
1.5 流量准确度：≤±0.1%
1.6 流量精度：≤0.075% RSD 或 <0.01 min SD，以较大者为准 
1.7 脉动：≤1% 或 ≤0.2 MPa，以较大者为准
1.8 梯度形成：高压梯度比例
1.9 比例准确度：≤满量程的≤±0.2%*满量程
1.10 比例精度：≤0.15% SD
1.11 溶剂通道数：≥6
1.12 混合器体积：≥200 μL 
1.13 溶剂脱气内置式，≥6 通道
2、自动进样器参数
2.1 操作原理：分流进样

2.2 压力范围：2-100 MPa，分辨率≤0.1 MPa
2.3 进样量范围：0.01-25 μL，最小步距≤0.01 μL； 

2.4 进样量准确度： 对水10 μL， ≤±0.5%

2.5 进样量精度：对 1 μL（咖啡因水溶液）≤0.25% 峰面积 RSD；对 0.5 μL（咖啡因水溶液），通常 ≤0.5% 峰面积 RSD

2.6 进样线性：r>0.99999（咖啡因水溶液）

2.7 进样周期时间：≤8 s；取决于可设置的进样参数，与样品位置无关 

2.8 所需最小样品体积：进样体积为 1 μL 时≤ 2 μL

2.9 残留（UV）
使用氯己定时 ≤0.004%；使用咖啡因时 ≤0.0004%（典型） 

2.10 洗针液（外部）：1 种溶剂，连续浸没清洗

2.11 样品室温度范围：4-40℃ 

2.12 样品温度准确度：≤±2℃ 

2.13 样品温度稳定性：≤± 1℃

2.14 自动化特点：条码读取：• 空段检测
• 样品架 / 孔板验证  • 库存管理

3、柱温箱参数
3.1 操作原理：静止空气和强制空气


3.2 温度范围：5-120℃，增量为 ≤0.1℃

3.3 温度稳定性：≤± 0.05 ℃


3.4 温度准确度：≤± 0.5 ℃（最高 80℃）

3.5 加热性能：<15 min，20-50℃，≤± 1℃ ；典型：5 min，25-40℃，≤± 1 ℃

3.6 冷却性能：＜ 15 min，50-20℃，≤± 1 ℃

3.7 容量：≥2 个柱槽，柱槽尺寸：≥387 mm×25 mm

4、紫外检测器参数
4.1 波长范围：190-680 nm
4.2 频带宽度：≥6 nm （254 nm）
4.3 波长精度：≤± 0.1 nm
4.4 波长准确度：≤±1 nm
4.5 灯：氘灯、钨灯，均具温度监控功能，自动识别包括序列号在内的所有信息
4.6 最大数据采集频率：≥250HZ
4.7 自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证
4.8 采集通道：≥4
4.9 噪声：<±2.5 μAU （254 nm）
4.10漂移：<0.1 mAU/h （254 nm）
5、荧光检测器参数
5.1
光源：闪烁氙灯
5.2
脉冲频率：支持高能模式（300Hz）、标准模式（100Hz）、长寿命模式（20Hz）
5.3
扫描模式：激发、发射、同步扫描
5.4
停泵扫描：支持
5.5
激发波长：双PMT功能：200~880nm 
5.6
发射波长：双PMT功能：220~900nm
5.7
带宽：激发和发射：≥20nm
5.8
通道数：≥4个
5.9
 波长准确度：≤± 2 nm
5.10 波长精密度：≤±0.2 nm
5.11 最大数据采集频率：≥200Hz
5.12 灵敏度：拉曼S/N: >550：1 ASTM标准全灯寿命范围内；S/N: >2100：1以暗信号作为噪声参照时
5.13 流通池温控：+15 ℃ - 50 ℃
5.14 流通池；生物兼容材质，池体积≥8 µL，耐压≥2MPa
5.15 流通池识别：自动识别池及序列号
6、色谱仪器控制管理软件

6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，原始数据、仪器条件和处理参数的关联由软件自动建立。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

6.2 仪器控制：可控制多个品牌的多种HPLC、GC和IC，也可以控制液质和气质仪器。

6.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览。

6.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形进行查看，也可将图形置于报告中，无需将数据导出到Excel里进行图形化处理。

6.5 动态数据处理：至少可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，所有相关的图会即时自动更新。

6.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（至少支持AIA、TXT、CSV和GAML等）。

6.7 数据报告：集成有电子表格功能，可对报告模板、自定义变量进行编辑。支持单个报告和综合报告，报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等，支持多种格式（PDF、Excel等格式）输出。

6.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

6.9 当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出≥5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数。

6.10 至少支持EP、JP、USP、以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，在得到结论后能指定相应的操作。例如插入进样、重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等。

6.11 具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。可使用三种级别的电子签名。

7、配置清单

7.1 主机系统基座        1套
7.2 二元泵,内置≥6通道  脱气机       1套
7.3 溶剂瓶存储架，1L溶剂瓶/4个，连接管线      1套  

7.4 高性能温控自动进样器         1套    

7.5 柱温箱，          1套   

7.6 紫外检测器        1套
7.7 紫外检测器流通池   1个
7.8 荧光检测器         1套
7.9 荧光检测器流通池   1个
7.10 色谱软件      1套
7.11 色谱柱        1根   

7.12 在线过滤器    1套
7.13 过滤器滤芯    5个
7.14 2mL进样小瓶,含瓶盖和垫片，9mm口径,100个/包     2包   

7.15 电源线         6根
7.16 品牌电脑打印机：                                 1套
电脑配置：i7-8700及以上，内存≥8G+8G，dvdrw/集显 ，≥19.5 显示器
打印机配置：≥A4幅面，支持双面打印，打印速度≥20页/min,分辨率：≥600*600pdi
7.17 不间断电源（延时≥30分钟）                       1套   
7.18  peek管            2套   

第四部分  合同范本
甲  方：西安市疾病预防控制中心
乙  方：                       
鉴证方：                       
根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方采购项目（采购项目编号：            ）的招标文件、投标文件等有关规定，为确保甲方采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：
1、 合同标的物内容及数量
	序号
	名称
	规格型号
	产地
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：人民币（大写）：XXXXXX元整  （¥:0000000.00元）


二、合同价款
（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx元整（￥xxxx元）。
（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸费、安装调试费、检测验收、税金（含关税）培训费、技术服务及其它费用。
（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
三、款项结算
合同签订后，乙方须按其投标文件中响应的供货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，设备到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方支付合同总价款的95%，即人民币（大写）         元整（小写：¥    0.00元）。剩余合同总价的5%，即人民币（大写）                元整（小写：¥    0.00元），在设备正常使用满1年后如无质量等问题，甲方一次性无息支付剩余款项。
四、交货条件：
（一）交货地点：西安市疾病预防控制中心新址。
（二）供货期限：新址具备安装条件后，采购人下达供货通知，收到通知后2日内将货物送至安装地点，并于5个工作日内完成安装调试。
 五、运输
（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点至交货地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。
（三）因运输产生的一切风险及质量问题均由乙方承担。
六、质量保证
乙方保证合同项下所供设备是合同规定厂家供货生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等要求。提供的主机及相关配套设备必须保证质量可靠，为市场最新或主流设备，进货渠道正常，配置合理齐全，全面满足招标内容的要求，招标文件未明确要求的内容，乙方均按招标设备主流设备的标准配置配备或以甲方的补充要求为准。所供设备工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。
7、 售后服务
乙方为甲方所供货物须提供以下售后服务：
1、自设备验收合格之日起计算,主机及相关配套设备质保1年，并承担质保期内产生的所有维修、维护、保养等费用。
2、在质保期内系统发生故障，维修响应时间≤4小时，维修工程师抵达现场时间≤24小时，排除故障的期限≤48小时。否则甲方有权指定第三方机构维修，维修费用由乙方承担，直接从合同剩余款项中扣除，若剩余款项无法支付全部维修费用的，超出部分由乙方另行承担。
3、在设备最终验收后的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。
4、每年派技术人员到现场走访，给予检查维护；
5、质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。
6、供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。
八、技术与服务
（一）技术资料：
1、完整的设备操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。
2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，质量保证书等文件须验收时一并提供。        
3、设备验收标准      
4、技术说明书                
5、使用说明书                
6、系统安装，调试、维修线路图及原理图
7、零部件目录                 
8、备品备件、易损件清单
9、必须的其它技术资料。      
10、合同中要求的其他文件资料
（二）培训要求：安装验收后，乙方需为甲方免费培训操作使用技术人员二名，提高操作培训二名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。培训内容包括仪器原理，仪器操作，保养维修等技术。
（三）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。
九、验收
由甲方和乙方共同对设备进行验收。其内容包括确认设备的准确产地、规格、型号和数量，对其设备技术指标、性能参数进行逐项检查。
1、验收设备的指标、性能参数通过验收达到合同要求，或出现甲方不能正常使用的情况，将视为设备验收不合格，乙方应免费更换或退货。
2、若发现乙方有弄虚作假的，故意或随意夸大设备技术性能，甲方除要求退货外，有权要求乙方赔偿甲方相应的损失。
3、验收标准：系统及设备按合同文件及澄清等技术指标进行验收。设备质量、安装调试各项指标均应符合验收标准及要求。
4、验收合格后，填写验收单，甲方签字后生效。                
5、验收依据：                                                    
5.1本合同文本：                                                                         
5.2国家和行业制定的相应的标准和规范。                          
5.3设备验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号、原产地和生产厂家）。
十、违约责任
（一）按《民法典》中的相关条款执行。
（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标文件技术要求，在约定的条件下，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，解除合同书面通知书到达乙方之日视为合同已解除，并按以下两种方式追究乙方的违约责任：
1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）；
2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的30%为违约金。同时对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。
十一、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。
十二、合同生效
本合同一式壹柒份，甲方伍份，乙方壹份，鉴证方壹份，本合同经甲方、乙方和鉴证方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。
十三、其他事项
（一）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
（二）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。
（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（六）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下无正文）
甲  方（法人公章）                          乙  方（法人公章）
单位名称：                                  单位名称:xxxx
地  址：                                     地  址：xxxx
法定代表人：（签字）                         法定代表人或代理人：（签字） 
                开户银行:xxxx
帐    号：xxxx
签订日期：     年  月  日                   签订日期：   年  月  日
鉴证方（法人公章）
单位名称：
代 理 人：             （签字）
签订日期：     年   月   日
第五部分  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

项目编号：KY2022-3-148（*包）                         
                                                                   （正本或副本）

                  项目
投标文件

投标人全称（公章）：                           

时             间：                           
目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   投标人资格条件证明文件

第四部分   投标方案说明

第五部分   投标人承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函
           残疾人福利性单位声明函
                                监狱、戒毒企业声明函
第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   投标函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-3-148号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2、如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的投标文件：正本     份，副本     份及电子版投标文件（U盘）壹份。

4、我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

6、中标后按照本招标文件规定向贵方缴纳中标服务费。

7、我方的投标文件自开标之日起计算有效期为     日历日。

8、所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

投标人全称（公章）：                                            
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                            

 年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：                                                      包：
项目编号：                                                      

投标人全称：                                                    单位：元

	报价内容

投标内容
	投标报价
	交货期
	质保期

	
	
	
	

	投标报价：人民币（大写）                              ¥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


投标人全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             

附表1

分项报价表

项目名称：                                                  包：
项目编号：                                                  共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	产地
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。


注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致,各子项分别报价。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                  
附表2

技术指标偏差表

项目名称：                                                      包：

项目编号：

	序号
	名称
	招 标 要 求

技 术 指 标
	投 标 响 应

技 术 指 标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、相同、低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、投标人应按实际情况填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

 投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                      
附表3
商务条款响应说明

项目名称：                                                      包：
项目编号：                          
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

 1、按照投标人须知前附表商务条款须如实填写（包括交货和提供服务的时间、地点、结算方式、质保期等）。
2、响应说明填写：优于、相同、低于。

投标人全称（公章）：                                                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
第三部分  投标人资格证明文件
（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 
（2）财务状况报告：提供2021年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前六个月内银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
（3）税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。 
（4）社会保障资金缴纳证明：提供上一年度至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 
（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的投标人参与。（格式后附） 
（6）控股管理关系：提供直接控股和管理关系清单。若与其他投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，则投标无效。（格式后附）
（7）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（格式后附） 
（8）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接投标只须提交其身份证原件）（格式后附）
    （9）若所响应产品为进口产品的，投标人须提供产品厂家授权书或总代理商授权书或具有授权权限的投标人对所投进口产品的授权书。（如提供总代理商授权的须同时提供具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所响应产品授权链条的完整性）
法定代表人证明书与法定代表人授权书
 法定代表人证明书

	致：陕西开源招标有限公司

	企

业

信

息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：
本授权书声明：注册于（ 市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称及包号）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标之日起计算有效期为    日历日。

投标人全称（公章）：                            

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：          性别：         职务：           
联系地址：                                                       

联系电话：                      传真：                           

法定代表人及被授权人身份证

	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：1．本授权书有效期自开标之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西开源招标有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

投标人直接控股和管理关系清单
	投标人名称
	国家企业信用信息公示系统
	股权比例

	
	法定代表人
	股东
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	…
	


                              投标人全称（公章）：                           

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                

                              日   期：      年    月    日 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西开源招标有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              投标人全称（公章）：                            

                              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 

                              日   期：      年    月    日 

 第四部分   投标方案说明
一、投标人企业简介。

二、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

三、投标人完成项目保障能力。

四、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、投标人认为有必要说明的问题。

（各投标人根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
第五部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称（公章）：                             

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年  月  日

承诺书Ⅱ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次投标产品为正品行货。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西开源招标有限公司

	作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	投标人
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第六部分  附件

一、中小企业声明函(非中小微企业不填写)
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
            投标人全称（公章）：                   
                             日  期：      年     月      日
备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第七部分   封袋正面标识式样
投标文件封袋正面标识式样


电子版投标文件正面标识式样

陕西开源招标有限公司


地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000
电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn



致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        包：


项目名称：                             














投标文件（正本或副本）














投标人全称（公章）：                     


日             期：                                          











在****年*月*日*时*分之前不得启封





                                











致：陕西开源招标有限公司


项目编号：                                        包：


项目名称：                               











电子版投标文件














投标人全称（公章）：                     


日             期：                     


                   











在****年*月*日*时*分之前不得启封









