机电产品国际招标

招标文件

(第二册)

招标编号：0807-2241CZGJ1165

项目名称：西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜手术系统等一批设备国际采购项目

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年八月

目录

第五章		投标邀请

第六章		投标资料表

第七章		合同专用条款

第八章		货物需求一览表及技术规格

第五章投标邀请

1、招标条件

1.1. 项目概况：西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜手术系统等一批设备国际采购项目

1.2.资金到位或资金来源落实情况：已落实

1.3.项目已具备招标条件的说明：具备

2、招标内容

2.1招标编号：0807-2241CZGJ1165

2.2招标项目名称：西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜手术系统等一批设备国际采购项目

2.3项目实施地点：陕西省

2.4招标产品列表(主要设备)

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术导航定位系统 | 1套 | 设备用途：与术中影像设备配合辅助医生 完成术中精准定位与工具实时导航功能 …具体详见招标文件 | 允许进口产品参加 |
| 2 | 椎间孔镜手术系统 | 5套 | 主机应具有脊柱内窥镜手术专用模式… 具体详见招标文件 | 允许进口产品参加 |
| 3 | 移动式O型臂X光机及手术导航系统 | 1套 | 具备术中二维透视功能…具体详见招 标文件 | 允许进口产品参加 |
| 4 | 磨钻 | 6套 | 微电脑控制平台…具体详见招标文件 |  |

3、投标人资格要求

3.1投标人应具备的资格或业绩:

3.1.1中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（中华人民共和国非境内投标人应有相关注册、经营证明文件）；

3.1.2投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；

3.1.3若所投设备为进口设备，代理单位提供产品授权书；

3.1.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.1.5投标人提供单位负责人授权书及被授权人身份证。

3.2是否接受联合体投标：不支持

3.3未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取与投标文件的递交

4.1招标文件领购开始和截止时间：2022年08月30日至2022年09月06日（北京时间）

4.2获取招标文件方式：现场领购（投标人在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站报名成功后，须携带投标回执单、介绍信、经办人身份证复印件至西安市高新二路山西证券大厦八楼招标四部进行报名信息确认。）

4.3招标文件售价：免费

4.4其他说明：

4.5投标截止时间（开标时间）: 2022年09月20日上午09：00时（北京时间）

4.6投标文件送达地点: 西安市公共资源交易中心5楼开标室506

4.7开标地点: 西安市公共资源交易中心5楼开标室506

5、联系方式

5.1招标人：西安市红会医院

地址：西安市南稍门友谊东路555号

联系人：刘杰

电话：18802940622

5.2招标代理机构名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼

联系人：程燕、雷鹏

电话：029-88497916

第六章投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对第一册第一章“投标人须知”的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表中标注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，投标将被否决。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 1.2 | 招标人：西安市红会医院 招标人地址：西安市南稍门友谊东路555号 招标机构名称：陕西省采购招标有限责任公司 招标机构地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼 联系人：程燕、雷鹏 电子邮件：249725354@qq.com 电话：86-29-88497916 传真：86-29-88497916 |
| 1.3 | 项目概况：西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜手术系统等一批设备国际采购项目 |
| 2.2 | 合格货源国限制：应为来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。 |
| 2.3 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。 |
| 2.4 | 接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。 |
| 2.5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，共同组成联合体投标的除外。 |
| 2.7 | 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。 |
| *2.8 | 投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。否则，投标人将不能进入招标程序，投标文件将予以拒收。 |
| 招标文件 |  |
| *5.2 | 招标文件语言：以中文为准，英文仅供参考 |
| 6.3 | 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标机构确认。 |
| 7 | 已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标机构提出。招标机构将在自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标文件语言：中文和/或英文（如投标文件中包含英文，应有中文译本，并以中文译本为准。） |
| 10.1 | 投标人应按照投标文件格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件中规定的其它内容。 |
| 10.2 | 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。 |
| *10.3 | 只允许投标人提供一个投标方案，不允许有备选方案。否则其投标将被否决。 |
| 11.1 | 投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求在分项报价表上列出供货产品清单及分项报价和总价。 |
| 11.2 | 投标报价中的缺漏项（如果有）将按下述规定处理：1）、2）、3）适用 1）投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围或比重的，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 2）缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。 3）签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。 |
| 11.3 | 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价包括：合同总价为设备安装调试达到使用条件的价格，包括：设备供应价、运杂费（含保险费）、培训费、安装调试费等其它一切费用。总价一次包死，不受市场价变化的影响。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| *11.5 | 本次招标最高投标限价（人民币）：41000000元 |
| *11.6.1 | 1)关境内制造的货物：报货到交货地点价（DDP） ①报所供货物的EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②分别列明出厂价(EXW)、内陆运输费、保险费、设备正常运行所需的专用工具和备品备件费及其它伴随服务费； ③其它伴随服务费包括：安装与调试、验收、现场操作维护培训、技术文件的移交、质量保证期服务及招标文件要求提供的其它服务。详见第八章货物需求一览表及技术规格。 2）投标截止时间前已经进口的货物：报货到交货地点价（DDP） ①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。 ②分别列明出厂价(EXW)、内陆运输费、保险费、设备正常运行所需的专用工具和备品备件费及其它伴随服务费； ③其它伴随服务费包括：安装与调试、验收、现场操作维护培训、技术文件的移交、质量保证期服务及招标文件要求提供的其它服务。详见第八章货物需求一览表及技术规格。 |
| *11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物 1) 报DDP用户现场价； 2）此报价含其它伴随服务费及设备正常运行所需的专用工具和备品备件费用； 3）其它伴随服务费包括安装与调试、验收、现场操作维护培训、技术文件的移交、质量保证期服务及招标文件要求提供的其它服务。详见第八章货物需求一览表及技术规格。 |
| *12 | 提供的货物和服务用人民币报价；人民币 |
| *13.3 | 资格标准： 1）中华人民共和国境内投标人须提供统一社会信用代码的营业执照（中华人民共和国非境内投标人应有相关注册、经营证明文件）； 2）投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 3）若所投设备为进口设备，代理单位提供产品授权书； 4）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 5）投标人提供单位负责人授权书及被授权人身份证。 以上为投标人资格要求，各投标人在投标时须按要求提供加盖投标人红色公章的复印件，无效或缺项将被视为无效投标。 |
| 13.4 | 在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知招标人。 |
| *14.1 | 投标人应提交证明文件，证明其拟提供的货物和服务的合格性符合招标文件规定，并作为投标文件的一部分。 |
| *15.1 | 投标保证金金额（人民币）：本项目不收取保证金。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天（自开标之日起） |
| *17.1 | 投标文件的份数：正本1份，副本3份，电子文本1套（电子文本以光盘或U盘形式提交）。若正本与副本不符，以正本为准。电子文本与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。 |
| *17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| *17.3 | 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，电子文本单独密封。且在信封上标明“正本”“副本”“电子文本”字样。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。 |
| 18.4 | 如果外层信封未按要求加写标记，招标机构对误投或提前启封概不负责。 |
| 19.1 | 投标截止期: 2022年09月20日上午09：00时（北京时间） 投标文件递交地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506 |
| 21.1 | 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标机构 |
| 21.2 | 投标人的修改或撤回通知应按（投标文件的式样和签署、投标文件的密封和标记）规定编制、签署、密封、标记和递交。 |
| 21.3 | 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标进行补充、修改。 |
| 开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标时间：2022年09月20日上午09：00时（北京时间） 开标地点：西安市公共资源交易中心5楼开标室506 开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。 |
| 22.3 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标机构将当场作出答复，并制作记录。 |
| 23.2 | 本项目采用经评审的最低评标价法进行评标。 |
| 23.3 | 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。 |
| 24.1 | 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人有无计算上的错误等。 |
| 24.2 | 算术错误将按下列方法更正： 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。 如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。 |
| 24.3 | 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。 |
| 24.4 | 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于适用法律、税及关税、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。 |
| 24.5 | 实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。 |
| *24.5.1 | 在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； 2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的； 3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的； 4）投标文件未按招标文件的要求签署的； 6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的； 7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的； 8）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的； 9）投标有效期不足的； 10）投标报价超出招标最高投标限价的； 11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； 12）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的； 13）货物需求一览表及技术规格未写明“允许进口产品参加”，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。 |
| *24.5.2 | 技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决： 1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的； 2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的； 3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的； 4）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。 |
| 25.1 | 评标货币：人民币 |
| 26.2 | 计算评标总价时，以货物抵达最终目的地为依据： （1）中国境外产品为DDP用户现场。 （2）中国境内产品为DDP用户现场价，包含EXW价（即出厂价）（含增值税和其它税费）及国内运保费加伴随费用之和。 |
| 26.3 | 评标量化因素：1）、2）、3）、4）、5）、7）、8）适用 1)在中国境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用； 2)投标文件申报的交货期； 3)与合同条款规定的付款条件的偏差； 4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用； 5)在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性； 7)投标设备的性能和生产率； 8)备选方案及其它额外的评标因素和标准。 |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 投标人应提供： （1）货物尺寸和装运重量； （2）货物运至项目现场估计的内陆运费、保险费； |
| 26.4.2 | 交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部 项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏差：不适用 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件、易损件、专用工具的费用：26.4.4 1) 投标人将所投货物的零部件及在投标资料表中规定的运行周期内必需的备品备件的名称和数量清单附在技术规格中，按投标文件中所报的单价来计算其总价，并计入投标价中。 |
| 26.4.5 | 中国境内的备件供应和售后服务设施： 卖方在中国境内必须设有投标货物的备件供应、维修机构及专业维修人员，若投标人不具备此条件，评标价将按照投标总价的1%进行加价。 |
| 26.4.6 | 预计运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：适用26.4.7. 2） 调整方法： 1、“第八章货物需求一览表及技术规格”中未注“*”号的技术指标为一般技术参数，投标方的投标书中每项低于一般技术参数的偏离，其评标价将增加该设备投标报价的1%；一般技术参数总数偏离10项及以上投标将被否决。 2、技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致投标被否决。 3、投标人必须以所投设备的技术规格逐条应答并提供相应的具体描述，简单应答“满足”、“符合”、“达到”或照搬招标文件要求的应答，视为“不满足”招标文件要求。 4、投标文件中加注“*”号的主要参数无技术支持资料的，也将导致投标被否决，技术支持资料指制造商公开发布的印刷资料（技术白皮书、图片等技术标准资料）或检测机构出具的检测报告或技术说明书。 |
| *26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 1、所有加注“*”的商务条款必须满足。 2、投标文件技术规格中的响应必须与事实情况符合或不得虚假投标； 3、投标人不得复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分； |
| 28.1 | 评标结束后，依法必须进行招标的项目将在招标网上进行评标结果公示，公示期为3日。评标结果公示无异议的，公示期结束后该评标结果自动生效并进行中标结果公告。已成功注册的投标人可以在招标网上查看评标结果公示和中标结果公告。 |
| 授予合同 |  |
| 31.1 | 招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 |
| 31.2 | 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 32.2 | 经评标委员会评审，认为所有的投标都不符合招标文件要求的，评标委员会将否决所有投标。依法必须招标的项目的所有投标被否决的，招标人将保留重新招标的权利。 |
| 33.1 | 中标人确定后，招标人将在中标结果公告后20日内向中标人发出《中标通知书》 |
| 34 | 《中标通知书》发出后30日内，中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不得与招标人在订立背离合同实质性内容的其他协议。 |
| *36.1 | 招标代理服务费：中标方须向招标机构按照如下标准和规定交纳招标服务费。 1、招标服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号和[2003]857号）的标准下浮20%收取。 2、招标代理服务费币种：人民币。 3、招标代理服务费的缴纳方式：可用支票、汇票、电汇等付款方式。 4、招标代理服务费缴纳时间：中标人收到中标通知书7天内支付招标代理服务费。 |
| 39 | 新增条款： 1、本项目优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。 2、本招标文件受控于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及中华人民共和国商务部二〇一四年第1号令。 3、供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 |

第七章合同专用条款

# 一、招标文件通用条款

*一、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它全部费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（四）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

（五）合同付款方式（或合同款的支付）：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体以三方协议约定为准。

二、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

三、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

（五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

四、商务要求

（一）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

*（二）款项结算：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

五、违约责任

（一）按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

# 二、合同专用条款

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：西安市红会医院 买方地址：西安市南稍门友谊东路555号 卖方名称：中标人或其制造商 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 2 | 检验和测试：如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。 |
| 3 | 目的港：西安市红会医院 项目现场：买方指定的项目现场 |
| 4 | 伴随服务：所选方案1）、2）、3）、4）、5） 1)实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行； 2)提供货物组装和／或维修所需的工具； 3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册； 4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； 5)在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对买方人员进行培训。 |
| 5 | 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。 |
| 6 | 履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。 |
| 7 | 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。 |
| *8 | 质量保证期： 1、骨科手术导航定位系统整机原厂质保期不少于三年，升级设备整机原厂质保期不少于一年； 2、椎间孔镜手术系统及器械整机原厂质保期不少于三年； 3、移动式O型臂X光机及手术导航系统整机原厂质保期不少于三年； 4、磨钻整机原厂质保期不少于三年； |
| 9 | 履约能力要求： （一）质保期内： 1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。 2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。 （二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。 （三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。 （四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。 (五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。 |
| *10 | （一）付款方式：中标单位在招标方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。 （二）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 |
| 11 | 买方通知送达地址：西安市红会医院。 |
| 12 | 合同生效及其他：买卖双方签字盖章后生效。 |
| 13 | 合同语言： 本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。 |
| 14 | 适用法律： 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。 |
| 15 | 双方的通知送达： 本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。 本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。 |
| 16 | 质量验收标准和规范： （一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。 （二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。 （三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。 （四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便采购方日后管理和维护。 （五）验收依据： 1、本合同及附件文本； 2、国家相应的标准、规范； 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。 4、易损配件、备件报价单。 5、提供原厂质保文件。 |

# 三、拟签订的合同文本

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路555号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

见证方：陕西省采购招标有限责任公司

住所地：西安市高新二路2号山西证劵大厦8层

法定代表人：崔建武

联系方式：029-88497916

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜等一批设备国际采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由陕西省采购招标有限责任公司（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招标投标实施办法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 货物名称 | 货物 名称 | 型号规格 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |
| 2 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |  |  |
| 货物价款合计（万元）： xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准

*四、履约保证金

（一）履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价

六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

七、维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

八、交货条件：

（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。

八、运输

（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

九、质量保证

供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

十、售后服务

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

十一、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；

4、其它资料

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

十二、验收

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。

*（三）产品质保期

1、骨科手术导航定位系统整机原厂质保期不少于三年，升级设备整机原厂质保期不少于一年；

2、椎间孔镜手术系统及器械整机原厂质保期不少于三年；

3、移动式O型臂X光机及手术导航系统整机原厂质保期不少于三年；

4、磨钻整机原厂质保期不少于三年；

（四）违约责任

（一）按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《机电产品国际招标投标实施办法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用。

十三、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十四、合同生效

本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

十五、其他事项

（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（法人公章）                            乙方（法人公章）

单位名称：西安市红会医院                    单位名称:xxxx

地址：西安市南稍门友谊东路555号            地址：xxxx

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

代理人：（签字）                           代理人：（签字）

开户银行:xxxx

帐号：xxxx

签订日期：2022年  月  日                       签订日期：2022年 月  日

见证方（业务专用章）

单位名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼

代理人：（签字）

签订日期：2022年  月  日

附件一：配置清单

附件二：设备参数

备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

第八章：货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术导航定位系统 | 1套 | 允许进口 产品参加 |
| 2 | 椎间孔镜手术系统 | 5套 | 允许进口 产品参加 (每套配置镜子2支及器械2套） |
| 3 | 移动式O型臂X光机及手术导航系统 | 1套 | 允许进口 产品参加 |
| 4 | 磨钻 | 6套 |  |

序号1：骨科手术导航定位系统

技术参数及要求：

1.设备用途：与术中影像设备配合辅助医生完成术中精准定位与工具实时导航功能，为医生引导手术工具与置入内植入物时提供精准，稳定的路径，在工具操作与植入过程提供导航可视的操作反馈。利用术前影像,术中影像即可计算得出机械臂运动路径，医生发送执行指令，机械臂装置即可执行自动精准定位，实现手术路径定位与工具把持，提供工具与植入物的导航视觉反馈。

2.具备FDA、CE，NMPA认证

3.本产品的组件包括：工作站，手术系统、光学定位追踪系统、手术计划软件导航

4.系统综合精度≤1.5mm

5.主机

5.1主机系统具备内置式（舱内）机械臂收纳系统，收纳系统≤135cm*65cm*120cm。

5.2原装医用高清触摸显示屏≥2个：工作站高清触摸显示屏≥24英寸，分辨率≥1920×1080。手术无菌区具备独立的外科医生触摸显示屏，分辨率≥2560×1600。

5.3主机显示屏具备按钮电动控制控制监视器调整所需高度

5.4计算机内存容量≥16G

5.5显卡内存≥4G

5.6术中，主机具备显示实时C形臂的透视影像，可根据需要，主机上保存影像数据。

5.7机械臂系统具备床轨固定方式，机械臂可距离收纳系统≥4米

6.机械臂系统

6.1机械臂系统（或台车）总重量≤35KG

6.2机械臂系统（或台车）体积≤100 cm *65 cm *60 cm

6.3机械臂关节数≥6个自由度

6.4机械臂半径≥950mm（测量照片）

6.5机械臂定位：机械臂使用算法定位，无需光学引导机械臂运动定位。

6.6具备术前机械臂精度自检功能

*6.7手术系统采取床边轨固定方式。

6.8急停功能：系统急停按钮≥2个，且机械臂具备独立急停按钮。

6.9手术机械臂处于完全伸展位置时，紧急停止状态下，手术机械臂不会下沉

6.10手术系统与患者具备连接方式，手术系统与手术床具备连接方式

6.11患者与手术系统连接组件≥6种

6.12与连接患者的手术系统固定承受力≥90N

*6.13 3D空间扫描：机械臂附带摄像头。通过扫描术野区域，自动计算工作体积功能。

6.14系统具备手术空间建立功能：手术区域空间建立方式≥2种，自动与手动可选择。手术区域空间步进增量≤1mm,及≤1°

7.光学定位追踪系统

7.1可移动式红外光学导航系统：光学导航台车尺寸≤150cm*65cm*65cm

*7.2系统同时具备可见光学导航系统和红外光学导航系统

7.3光学导航系统：具备光学导航工具3D定位功能

7.4红外光系统：具备双目位置传感器发射的红外光系统

7.5可见光系统：通过可见光摄像头追踪并定位探针及标记物

7.6机械臂重新定位追踪功能：参考架术中发生移动后，具备无需重新扫描影像，机械臂重新定位追踪功能

7.7有效跟踪范围≥3000*1850*1450㎜³

8.全面术前计划

8.1手术计划：手术计划方式≥2种，术前计划与术中计划

*8.2具备独立术前规划功能：可同时在≥3台手术计划工作站制定计划，所有手术规划功能模块≥4种。

8.3以单个独立椎体为单位制定螺钉计划：自动分割为独立椎体功能，完成椎体序列标记。放置螺钉计划视图模式≥4种模式，以独立单个椎体为单位钉道薄层检查与调整。

8.4具备植入物数据库，支持≥10种植入物系统，系统虚拟植入物外观与实际植入物信息一致(软件截屏)

8.5具备可用的选择顺序选项功能，≥7个选项，外科医生能够定义计划执行路线

8.6手术计划类型：具备置钉，通道规划，置棒计划，皮肤切口规划系统，螺钉延长臂体外路径规划功能。

*8.7脊柱矫形模拟软件：具备识别解剖结构与测算脊柱参数功能，侧弯分型功能，矫形模拟功能，截骨，融合器模拟功能。

8.8数据管理：具由用户登录，病例管理功能。手术计划导出，植入物清单。

9.影像配准

*9.1影像配准方式：满足2种以上，支持术前CT影像数据与术中影像数据的单椎体独立配准方式，与术中三维影像直接配准方式。

9.2具备2D图像自动配准功能

9.3具备3D图像自动配准功能

10.手术导航工具系统

10.1导航工具：具备手术工具导航功能，可导航工具≥7种

10.2工具选择：具备手术工具选择界面，能够根据手术类型列出相应手术工具，手术工具≥30种（软件截屏）

10.3手术工具精密性：金属工具表面粗糙度≤3.2μm

*10.4导航界面：可显示虚拟软组织扩张器，钻头，丝攻，上钉器与具体型号虚拟螺钉植入物路径，可实时反馈导航工具和内植物位置变化。

11 .移动工作站

11.1具备手术计划软件移动工作站≥2台

11.2CPU频率≥4.6GHZ

11.3显示分辨率≥3400*2160

11.4内存≥16GB

11.5硬盘≥512GB

11.6显存≥4GB

12.标配反射球≥100个

13.对医院现有骨科手术导航定位系统进行升级，升级后整机质保一年。

序号2：椎间孔镜手术系统

数量：5套（每套配置椎间孔镜2支及器械2套）

技术参数及要求：

一、总体要求：

*1、椎间孔镜手术系统全部产品（包括主机系统、椎间孔镜、高频/射频主机、射频消融电极、动力系统）必须为同一品牌。

2、内窥镜的注册证名称必须为“椎间孔镜”

二、高频 / 射频主机5套，参数要求：

1、主机应具有脊柱内窥镜手术专用模式，包括消融切割、脊柱消融和脊柱凝血模式

2、主机必须具有ARC功率自动调节功能，可根据组织类别和消融或凝血程度，自动调整输出功率，避免对临近组织和深层组织的损伤。

*3、主机具有≥20种工作模式，能适用于所有脊柱微创手术。单极模式应具有1-9档效果。主机的最大输出功率≥350W。

4、主机具有4路独立输出，包括2路单极和2路双极，并能同时工作。

5、主机具有外科工作站功能，触摸屏按键，实时程序和工作状态显示，可根据手术情况和医生习惯对各种参数（如电流、电压、模式等）进行修改和存储，并可通过异步通信接口外接显示器或电脑进行显示或调整。

6、主机应具有USB接口及网络接口，支持远程故障诊断与修复。并具有光纤输入/输出接口，能与氩气发生器连接。

7、射频消融电极可独立拆装，电极外覆不可分离的不锈钢护套；工作头端长度≥20mm

8、与射频消融电极配套使用的手柄、鞘管、电缆均可独立拆装，能高温灭菌

三、动力刨削系统5套

1、  主机具备正转、反转、摆动模式

*2、  手柄电机最高转速≥40000转/分钟，刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟

3、  主机可存储≥3组常用工作模式和转速

4、  手柄可高温高压灭菌，具备手控开关键

*5、 手柄具有自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比

四、高清摄像系统5套

1、全高清CMOS摄像系统，采用最新CMOS芯片技术，全数字化信号传输（包含摄像头输出信号），16:9数字化图像采集和高清图像显示

2、逐行扫描全高清数字化像素≥1920×1080 ，实时影像传输速度≥6GHz。视频输出格式：像素≥1920×1080，逐行扫描：每秒60帧，全高清摄像头。

3、摄像主机与光源之间含MIS总线接口，可通过摄像头远程控制光源开关并调节光源亮度，可远程遥控白平衡、亮度、锐度、颜色饱和度等各种手术所需参数，可远程遥控各类手术模式

4、具备血管显影功能、去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、降噪点功能

5、摄像主机应具备自动排查并修正显示噪点、白点、坏点功能

6、应具备≥2个USB接口，其中一个USB接口可储存静态图像，另一个USB接口可连接键盘

7、摄像头2倍光学变焦（14-28），拥有调焦与变焦双重功能（摄像头配：调焦环一变焦环），适用于任何参数的硬镜与软镜

8、≥9种可选手术模式。如神经内镜（脊柱内镜）、关节镜、腹腔镜、经皮肾镜、耳鼻喉镜，耳鼻喉软镜等。适用于1-10mm的硬镜及纤维软镜。同时可自定义并存储三种个性化手术模式

9、三种摄像头可选：变焦，固定焦距和90度摄像头

10、量化电频≥10bit，最低光敏度0.9lux，信噪比≥52db，电子快门速度：1/50- 1/10000秒

11、一键调节白平衡，并带有白平衡自动记忆功能。白平衡范围：3200-6900K

12、自动补光功能，当内窥镜位置变化时自动调节光亮度

13、可选≥5种窗口功能，选择CPU集中处理区域

14、两个DVI高清输出接口，两个HD-SDI输出接口，一个网线接口，两个USB接口，一个MIS-BUS总线接口，两个远程遥控输入和输出接口，同时含有Video，S-Video等标清输出接口

15、摄像头重量≤220g

16、全中文菜单界面；

17、LED光源，色温≥6500K，使用寿命≥20000小时

18、光通量≥1400Lm，配备接驳内窥镜的导光束

19、MIS总线接口，可通过摄像头远程遥控开关光源和调节光源亮度

20、LCD大屏显示光源强度的百分比，光源的明暗度调节范围为5 - 100%

21、含自动休眠模式，降低光源损耗

22、全屏高清医用显示器≥25英寸，像素≥1920×1080，触摸屏，视场角≥170°

五、椎间孔镜（共10支）及配套手术器械（共10套）

（一）椎间孔侧路镜技术及配置要求：数量3支

1、视向角30°

2、视场角≥75°

3、工作通道直径3.5mm～3.8mm，

4、外径6.0 mm～6.5mm

5、工作长度≤175mm

（二）椎间孔侧路镜配套手术器械技术及配置要求：

1、3种尺寸导杆各3支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形。

导杆内径1.5mm～6.5mm；导杆外径4.0mm～7.8mm，长度200mm～240mm.

圆锥形导管3支，内径≥8.0mm，外径≥9.3mm，长度≤160mm

2、扩张导杆3支，外径≥7.8mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径≥4.2mm

3、工作套管3支，前端为斜面半齿状，内径≥8.0mm，外径≥9.3mm，长度≤160mm

4、扩孔器3支，长度≤177mm，内径≥6.5 mm，外径≥7.5 mm

5、扩孔钻推进-取出器3支，外径≥6.0mm,长度≤280mm

6、工作套管3支，后端为可拆卸式手柄，前端为斜面；内径≥6.5mm，外径≤7.8mm，长度≥170mm

7、内窥镜下使用剥离器3支，直径≥3.5mm，L型工作端长度≥3.3mm

8、骨凿3支，外径≥2.5mm，长度≤320mm

9、可曲性窥镜探棒及手柄各3支，能手动控制弯曲角度和伸缩长度，直径≥2.0mm

10、内窥镜下使用的髓核抓钳3把，直径≥2.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≤320mm

11、内镜下使用的弧形钳3把，直径≥3.0mm，钳口长度≥4.0mm，上翘角度≥45°，长度≤320mm

12、内窥镜下使用的平口髓核钳3把，直径≥3.4mm，钳口长度≥4.25mm，，长度≤320mm

13、内窥镜下使用的镜下篮钳3把，直径≥2.5mm，钳口长度≥4.5mm，长度≤320mm

14、内窥镜下使用的带角度的上开口半硬式活检钳3把, 直径≥2.5mm, 上翘角度≥45°，长度≤320mm

15、内窥镜下使用的咬骨鞘管3把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.5mm

16、内窥镜下使用的咬骨鞘管3把，直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口≥40°，工作宽度≥3.0mm

17、可拆卸式咬骨鞘管手柄3把，手柄内孔道≥5.5mm

18、18G穿刺针3支；配套的定位丝3支，直径0.8mm

19、缓冲榔头3支

20、能归类放置全部器械的原装消毒灭菌托盘6个，独立放置内窥镜的灭菌盒3个

（三）椎间孔后路镜技术及配置要求：数量5支

1、视向角15°

2、视场角＞70°

*3、工作通道直径5.5mm～6.5mm

4、外径≤10mm

5、工作长度≤125 mm

（四）椎间孔后路镜配套手术器械技术及配置要求：

1、工作套管5支，前端斜面，不锈钢外螺纹，内径≤10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm

2、工作套管5支，前端斜面，聚苯帆外螺纹，内径≤10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm

3、工作套管5支，前端平口，不锈钢外螺纹，内径≤10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm

4、工作套管5支，前端平口，聚苯帆外螺纹，内径≤10.2 mm，外径≥13.7mm，长度＜95mm

5、工作套管手柄5个，内径＞12 mm，外径＜25mm，长度＜10mm

6、工作套管接头5个，内径≥10.0 mm，外径＜25mm，长度＜40mm

7、圆锥形导杆5支，内径≤1.0 mm，外径≥2.5mm，长度＞230mm

8、圆锥形导管5支，内径＞2.5 mm，外径＜4.0mm，长度＞190mm

9、圆锥形导管5支，内径＞3.5 mm，外径＜7.0mm，长度＞160mm

10、圆锥形导管5支，内径＞5.5mm，外径＜16.0mm，长度＞160mm

11、圆锥形导管5支，内径≥10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞130mm

12、长开口带把手工作套管5支，内径＞14.0mm，外径＜18.0mm，长度＞130mm

13、工作套管5支，后端带把手，内径＞4.0 mm，外径＜6.0mm，长度＞220mm

14、窥镜咬骨鞘管手柄10个，能与咬骨鞘管快速装配和拆卸，外径＞5.0mm

15、40度窥镜咬骨鞘管5支，长度＜250mm，直径＞5.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.5mm

16、90度加长型窥镜咬骨鞘管5支，长度＞220mm，直径＞5.0mm，钳口为90°，工作宽度≥3.0mm

17、窥镜咬骨鞘管5支，长度＜250mm，直径≤4mm，前端弧形上翘5°，工作宽度＜2.0mm

18、窥镜咬骨鞘管5支，长度＞250mm，直径＜4.0mm，钳口为40°，工作宽度＜2.0mm

19、半柔性抓钳5把，可随意控制弯曲弧度，直径≥3.5mm，长度＜250mm

20、打孔钳5把，直径＞4.4mm, 钳口长度＞7.0mm，长度＜250mm

21、打孔钳5把，直径≤2.5mm, 钳口长度＞4.0mm，长度＞250mm

22、剥离子5支，单面刃口，直径≥3.5 mm，长度＞200mm

23、刮勺5支，前端弧形，直径＞4.4 mm，长度＜320mm

24、剥离器5支，前端弧形，长度＞250mm，直径＜5mm

25、骨凿5支，长度＞270mm，直径≤3.7mm

26、弹性神经拉钩5支，直径≤2.5mm，L型工作端长度≥3.3mm，长度≥270mm

27、剥离器5支，前端为弧形，外径≤2.5 mm，长度≤300mm

28、活检钳5把， 直径≤3.5mm, 钳口长度≥4.0mm，长度≥300mm

29、勺型活检钳5把，直径≤2.5mm， 钳口长度≥4.0mm，长度≤300mm

30、勺型活检钳5把，钳口上翘角度≥45°，直径≤2.0mm，长度≤300mm

31、18G穿刺针5支；配套的定位丝5支，直径0.8mm

32、能归类放置全部器械的消毒灭菌托盘10个，独立放置内窥镜的灭菌盒5个

（五）椎间孔侧、后路镜技术及配置要求：数量2支

1、视向角30°

2、 视场角≥75°

3、外径＜7.5 mm

4、 工作长度160 mm～175mm

5、工作通道直径＞4.5mm

（六）椎间孔镜侧、后路镜配套手术器械技术及配置要求：

1、 扩张管2支，内径≥1.0mm，外径＜3.0mm，长度＞220mm

2、 扩张管2支，内径＞2.5mm，外径＜5.5mm，长度≥200mm

3、 扩张管2支，内径＞5.0mm，外径＜9.0mm，长度＞170mm

4、工作套管2支，前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定；内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，长度＞165mm

5、 工作套管2支，后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径＞8.5mm，外径＜10.5mm，长度＜160mm

6、 半齿扩孔钻2支，锯齿＜250°，长度＜175 mm，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm

7、 细齿扩孔钻2支，长度＜175 mm，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm

8、工作套管2支，前端斜面，后端带U型把手，把手具有锁定功能，管道外壁为螺纹。内径＞8.5 mm，外径≥11mm，长度＜160mm

9、工作套管2支，后端带T型把手，把手能被锁定。内径＜8.5 mm，外径＜11mm，长度＞160mm

10、去骨椎2支，外径≥7.0mm，长度≤280mm

11、神经拉钩2支，直径≤2.7mm，长度＞320mm

12、剥离子2支，直径≤2.5mm，长度＞320mm

13、骨凿2支，直径≥2.7mm，长度≤320mm

14、镜外骨凿2支，直径≥7.5mm，长度≤180mm

15、榔头2把，工作端为可耐高温塑料

16、抓钳2把，工作端为勺型，能直接咬切骨质。直径≥3.4mm，长度≥330mm

17、抓钳2把，工作端为锐利四方型，能直接啃咬皮质骨。直径≥4.0mm，长度≥330mm

18、抓钳2把，工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥330mm

19、带角度勺型抓钳2把，直径≤2.5mm，钳口上翘角度〉35°，长度≥330mm

20、带角度勺型抓钳2把，直径≥3.0mm，钳口上翘角度〉35°，工作段总高度≥4.0mm，长度≥330mm

21、弹簧抓钳2把，直径≥2.7mm，钳口上翘角度〉35°，长度≥330mm

22、咬切钳2把，头端上翘≥15°，直径≥2.5mm，长度≥330mm

23、咬骨钳2把，直径≥3.4mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥3.0mm

24、咬骨钳2把，直径≥4.3mm，长度≥320mm，钳口为40°，工作宽度≥4.0mm

25、可拆卸式咬骨鞘管手柄2把，手柄内孔道≥5.5mm

26、能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘4个，独立放置内窥镜的灭菌盒2个

注：以上所有椎间孔镜及手术器械及易耗品单独报价。

*六、质保期：椎间孔镜手术系统及器械整机原厂质保期不少于三年；

序号3：移动式O型臂X光机及手术导航系统

一、移动式O型臂X光机技术参数及要求：

（一）产品主要功能及用途

1.1	具备术中二维透视功能

1.2	可实现三维图像采集，能够术中实时拍摄并显示脊柱、骨盆、关节、四肢的横断位，矢状位，冠状位的三维重建图像

*1.3具备数据能自动发送给导航系统，并术中自动完成导航注册

1.4	具备配备有专用的设备无菌隔离套

（二）机架架构

*2.1具备可开合式机架设计

2.2具备采用等中心数据采集设计

*2.3具备球管和探测器沿轨道360度旋转，完成数据采集

2.4	机架垂直升降：≥400mm

2.5	机架水平移动：≥300mm

2.6	机架前后移动：≥400mm

2.7 机架左右倾斜幅度：≥±45°±2°

2.8	机架左右摆动幅度：≥±15°±0.3°

*2.9机架中心孔径：≥960 mm 	机架孔径

2.10具备激光辅助定位功能

2.11具备扫描位置记忆功能

2.12具备辅助动力设备

2.13具备关机时检测电量状态功能

（三）高压发生器

*3.1最大输出功率：≥30KW

3.2	具备脉冲透视功能

（四）球管

4.1	具备双焦点技术

4.2	阳极热容量：≥300KHU

4.3	球管热容量：≥1250KHU

4.4	具备旋转阳极

（五）数字平板摄影系统

5.1数字平板尺寸≥29cm x 38cm

5.2	数字平板分辨率：≥2.0k x 1.5k

5.3	平板类型为非晶硅数字平板

（六）准直器

6.1	具备双准直器

（七）监视器

7.1	监视器尺寸≥30英寸

7.2	最大像素≥2560x1600

7.3	显示器纵横比 16：9

（八）影像工作站及输出

8.1	具备图像处理功能：图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、实时边缘增强、实时窗位调整、图像降噪处理

8.3	具备图像实时放大缩小功能

8.4	具备二维、三维观察切换功能

8.5	具备USB输出功能

8.6	具备DICOM输出，支持PACS网络

8.7	具备DVI-I输出功能

8.8	具备DICOM轴位、冠状位、矢状位序列输出

8.9	具备MIP三维透视软件功能

（九）扫描与重建

*9.1三维采集时间≤16s

9.2一次三维扫描数据采集数量≥745张

*9.3横断面三维扫描视野≥40cm

9.4	重建层厚≤0.83mm

9.5	具备低剂量三维扫描模式

9.6	具备高清三维扫描模式

二、手术导航系统技术参数及要求：

（一）导航主机：

*1. 生产企业所有型号导航产品及导航工具均为成熟产品，必须提供最高端型号。

2. CPU中央处理器速度≥3.0GHz；内存≥8GB，硬盘≥1TB。

*3.双台车分体式设计，各台车均配有医用高清显示器≥25英寸,分辨率≥2560×1440；支持多点触控功能；各台车均配备工作平台便于操作键盘鼠标。

4.双台车均支持用户操控。

5.主机自带UPS功能，断电可持续工作≥5分钟；

6.具有USB和CD/DVD功能，可将导航过程图像资料刻录到USB和光盘。具备连接医院局域网络传输标准影像，支持升级无线传输病人数据

7.主机带有安全防护系统，医生可自定义用户权限，加密，防火墙等功能

（二）定位追踪系统

*1.配置红外线光学跟踪技术。

2.配备激光定位装置：能够引导位置侦察仪快速锁定病人解剖结构的手术野位置，并可快速设定好导航工具的位置。

3.具有DICOM3.0协议标准接口，可连医院局域网络传输标准影像

4.动态参照定位技术，病人和参考架一起移动不会影响导航精度。

5.术中注册时提供导航注册精度区域评价体系：即可用不同颜色在二维空间和三维空间显示手术区域导航精度，二维和三维图像上有手术区域精度提示。

（三）软件系统和临床应用支持：

1.配置最新款脊柱软件，能够开展脊柱外科及创伤相关手术；软件设计符合手术流程，可根据不同医生的手术习惯保存设备和工具设置；

2.支持影像：可支持术前CT、二维C臂，三维C臂，O型臂等术中设备的实时2D/3D影像

3.私人定制医生档案：为临床医生提供私人定制医生档案，医生可建议专属文件（手术流程、工具选择、外接设备、个性偏好）最大程度的提高了人机交互界面

4.计划系统：可设计并存储多个手术计划并以不同颜色显示手术的入路轨迹，,术中可直接修改手术计划；自带路径延伸功能，可自定义延伸直径和深度、透明度调整，制定最合适的手术路径，有效规避多余组织损伤。

5.具备截骨规划功能，可在三维图像上显示截骨范围，引导术者精准截骨。

6.截图、录像采集：具有屏幕自动截图功能及术中实时录像功能,术后可调看和编辑手术导航图像画面，可以通过CD/USB方便输出。

7.手术工具三维模型：本机可提供与实物工具相匹配的精细工具模型。

*8.导航可显示脊柱螺钉与融合器模型。

（四）导航工具：

1.导航配置专用于脊柱及创伤应用的无线被动工具。

2.所有工具无需电池供电。

3.需提供≥4种的参考架安装附件选择，以满足不同节段，以及开放与微创导航手术需求。

4.导航探针需装有5个或以上的反射球，防止红外线被遮挡，不影响手术操作。

5.配备脊柱全节段（颈椎，胸椎，腰椎）专用工具，辅助医生在所有节段均在导航引导下开展开放/微创手术

*6.具备椎间融合软件应用模块与可导航融合器持取器

7.导航工具尾端可与动力手柄无缝连接，实现导航引导动力置钉，提升手术效率

8.配备创伤专用工具，协助医生在导航引导下开展创伤手术

*9.提供至少三种尺寸的通用工具适配器，能够适配医院手术工具，注册简便。

10.提供导航基础工具包

11.参考手册：技术资料、中英文操作手册；

12.厂家配有专职临床技术人员，提供免费现场安装及提供操作培训及维护，手术跟台。

13.厂家在国内建有维修中心并建有零件保税仓库，并能提供保税仓库的证明文件。

14.具备NMPA和FDA证件。

15.标配反射球≥100个。

序号4：磨钻

技术参数及要求：

1、主机	

1.1微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

1.2真彩液晶触摸屏≥4吋，可触摸屏和物理轻触按键双重操作、控制。

*1.3具有开机自检功能，手术前能对电机、机头、脚踏控制开关进行自检，并有故障自诊断结果报告和保护技术；

1.4BF型电气安全设计；

1.5双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；

*1.6主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换，具有脚控各踏头设置屏，对踏头、踏板根据需求可自行设置；

1.7手机连接自动识别；

1.8可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数。

2、脚踏开关

2.1线缆长≥2m，触发、开关、无级调速等多种模式，可进行功能切换及注水控制；

2.2三踏头、一踏板设计，具有≥10种模式可自行设置参数、切换

2.3底座高度≥45mm；

3、微电机

3.1 ISO-E类标准接口，可高温高压消毒；

3.2最大外径≤25mm；

3.3高速电机马达，峰值输出功率≥100W；

3.4电机可高温消毒，工作最高温度≤40℃；

3.5磨输出速度≥0-30000r/min,脚踏控制无级调速,具有自动识别功能。

4、磨钻手柄直机头、弯机头	

4.1外形尺寸：外径：Ф15mm，角度0°和21°,径向跳动≤0.01mm，持续输出扭矩≥0.5N·cm，理论最大输出扭矩≥2.3N·cm；

4.2冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；

4.3 ISO-E类型标准接口，可高温高压消毒；

4.4具备各种尺寸、角度手柄可选；

*4.5磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能；

4.6急停时间≤0.2s。

7、磨头	

7.1采用优质材料制造，需具有良好的生物相容性,圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，径向跳动≤0.01mm，可高温高压水蒸汽消毒；

7.2具备各种规格，适用于骨组织的高速磨削、钻孔；

7.3金刚砂球形磨钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm；

7.4切割球形钻头：Ф1.0-Ф5mm，杆径Φ2.35mm。

7.5每套磨钻配备钻头≥5支，可根据医院实际需求配置。

8、清洗套件：配套专用医用手术电钻清洗润滑剂。

*9、质保期磨钻整机原厂质保期不少于三年。

投标文件格式

正本/副本

招标编号：0807-2241CZGJ1165

西安市红会医院北院区骨科手术导航定位系统、椎间孔镜手术系统等一批设备国际采购项目

投标文件

投标人：

时间：

格式IV—1  投标书格式

投标书

致：（招标机构）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 货物说明一览表

- 技术规格响应/偏离表

- 商务条款响应/偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标之日起（有效期日数）日历日。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        传真：

电话：                        电子函件：

投标人代表签字：

投标人名称：

公 章：

日期：

格式IV—2.   开标一览表格式

开标一览表

投标人名称：             国别：        招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称和国籍/地区 | 价格条件 | 投标货币 | 投标报价 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 指定到货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨科手术导航定位系统 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目不收取保证金 |  |  |  |
| 2 | 椎间孔镜手术系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 移动式O型臂X光机及手术导航系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 磨钻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

注：1、除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知18.1的规定密封标记密封单独提交。

2、价格条件：报DDP用户指定地点

格式IV—3.   投标分项报价表格式

格式IV—3—1投标分项报价表

（关境内供货的投标）

投标人名称：       招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （注明装运地点） | 总价 | 至最终目的地的 运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2． | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3． | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4． | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5． | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6． | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7． | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式IV—3—2投标分项报价表

（关境外供货的投标）

投标人名称：                     招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | DDP单价 | DDP总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |
| 2． | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3． | 专用工具 |  |  |  |  |  |
| 4． | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |
| 5． | 培训 |  |  |  |  |  |
| 6． | 技术服务 |  |  |  |  |  |
| 7． | 其他 |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式IV—4货物说明一览表格式

货物说明一览表

投标人名称：                   招标编号：

| 品目号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表人签字：

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

格式IV—5技术规格响应/偏离表格式

技术规格响应/偏离表

投标人名称：            招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

格式IV—6商务条款响应/偏离表格式

商务条款偏离表

投标人名称：             招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

格式IV—7投标保证金保函格式（不适用）

投标保证金保函

开具日期：

通知行：中信银行西安分行

Swift: CIBKCNBJ710

致：陕西省采购招标有限责任公司

本保函作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）对（招标机构）（招标编号）的投标邀请提供（货物名称）的投标保函。

（出具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为（金额数和币种）保证金：

1．在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；

2．在收到中标通知后30日内，投标人未能与买方签订合同；

3．在收到中标通知后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4．在收到中标通知后7日内,投标人未按招标文件规定交纳招标服务费。

本保函自开标之日起120日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

格式IV—8单位负责人授权书格式

单位负责人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（单位负责人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位负责人签字：

被授权人签字：

见证人签字：

见证人姓名和职务：

见证人单位名称：

见证人地址：

格式IV—9资格证明文件格式

填写须知

- 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式IV—9—1、格式IV—9—2和格式IV—9—5以及其他有关资料。作为代理的投标人应填写和提交下述规定的格式IV—9全部内容以及其他有关资料。

- 所附附件格式中要求填写的全部问题和 / 或信息都必须填写。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

- 全部文件应按投标资料表规定的语言和份数提交。

格式IV—9—1资格声明格式

资格声明

致：（招标机构）

为响应你方年月日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人（作为代理）填写）。

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，份副本。

（3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或作为代理的）的授权签署本资格文件的

名称：签字人姓名、职务（印刷字体）

地址：

传真：签字：

邮编：电话：

格式IV—9—2  制造商资格声明格式

制造商资格声明

  - 名称及概况：

    - 制造商名称：

    - 总部地址：

电传/传真/电话号码：

    - 成立和/或注册日期：

    - 实收资本：

    - 近期资产负债表（到年月日止）

      - 固定资产：

      - 流动资产：

      - 长期负债：

      - 流动负债：

      - 净值：

    - 主要负责人姓名：（可选填）

    - 制造商在中国的代表的姓名和地址，（如有的话）

2．（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址生产的项目年生产能力职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址主要零部件名称

3．本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

- 近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

    - 出口销售

（名称和地址）（销售项目）

    - 国内销售

（名称和地址）（销售项目）

- 近三年的年营业额

年份国内出口总额

- 易损件供应商的名称和地址：

部件名称供应商

- 最近3年直接或间接向中国提供的投标货物：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数量：

合同金额：

- 有关开户银行的名称和地址：

- 制造商所属的集团公司，（如有的话）：

10. 其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

格式IV—9—3  投标人（作为代理）的资格声明格式

投标人（作为代理）的资格声明

- 名称及概况

（1）投标人名称：

（2）总部地址：

电传/传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

（6）主要负责人姓名：（可选填）

（7）投标人在中国的代表姓名和地址，（如有的话）

- 近三年的年营业额：

年份国内出口总额

3.近三年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

- 出口销售

（名称和地址）（销售项目）

（名称和地址）（销售项目）

- 国内销售

（名称和地址）（销售项目）

（名称和地址）（销售项目）

- 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址（附制造商资格声明）：

- 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：

制造商名称和地址制造的部件名称

- 近3年向中国公司提供的投标货物（如有的话）：

合同编号：

签字日期：

项目名称：

数量：

合同金额：

7．有关开户银行的名称和地址：

- 所属的集团公司，（如有的话）：

- 其它情况：

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务

签字人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

格式IV—9—4  制造商出具的授权函明格式

制造商出具的授权函

致：（招标机构）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称）或其正式授权代表依此合法的办理一切事宜。

我方于年月日签署本文件，（投标人（作为代理）的名称）于年月日接受此件，以此为证。

投标人（作为代理）名称：制造商名称：

签字人职务和部门：签字人职务和部门：

签字人姓名：签字人姓名：

签字人签名：签字人签名：

格式IV—9—5  证书格式

证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标人提供任何所要求的资料，以验证本声明及本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。

下述签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格证明并同意按招标人要求提交。

制造商或投标人（作为代理）的授权签署本资格文件的

名称：签字人姓名、职务（印刷字体）：

地址：

传真：签字：

邮编：电话：