
机电产品国际招标

标准招标文件

（第二册）
[image: image1.jpg]C:35 M:100 Y:100 K:0
R:178 G:48 B:51
PANTONE:199C




项目名称：西安市红会医院北院区1.5T磁共振、麻醉工作站、无影灯、吊塔、手术床等设备一批采购项目                               

项目编号：2736-224KR2208117    

采购人：西安市红会医院
采购代理机构：陕西开瑞建设工程项目管理有限公司  

二〇二二年八月
目  录

第一册 
（商务部规范文本）

投标人须知

合同通用条款

合同格式

投标文件格式

具体内容详见中华人民共和国商务部对外贸易司编《机电产品国际招标标准招标文件》2014年版

第二册  （本项目特殊要求及技术、商务条款）

投标邀请

投标资料表

合同专用条款

技术规格

第五章 投 标 邀 请
陕西开瑞建设工程项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022-08-09在中国国际招标网公告。 本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

1、招标条件

项目概况：西安市红会医院北院区1.5T磁共振、麻醉工作站、无影灯、吊塔、手术床等设备一批采购项目，具体内容详见采购内容及商务要求

资金到位或资金来源落实情况：已落实

项目已具备招标条件的说明：已具备

2、招标内容：

招标项目编号：2736-224KR2208117

招标项目名称：西安市红会医院北院区1.5T磁共振、麻醉工作站、无影灯、吊塔、手术床等设备一批采购项目

项目实施地点：中国陕西省

招标产品列表(主要设备)：

序号
产品名称
数量
简要技术规格
备注

1
1.5T磁共振
   1
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


2
高端麻醉工作站   2
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求
已做进口产品论证

3
麻醉工作站
      8
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求
已做进口产品论证

4
高端子母无影灯   10
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求
包含4套中置摄像系统

5
子母无影灯
       35
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


6
吊塔(双臂、单臂)
78
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


7
吊塔(ICU\EICU双臂)
58
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


8
吊桥（EICU）
    20
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


9
手术床（低体位）
20
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


10
手术床
           15
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


11
牵引架
           10
具体要求详见招标文件第八章技术规格要求


3、投标人资格要求

投标人应具备的资格或业绩：（1）具有统一社会信用代码的营业执照； （2）法定代表人参加的，须提供本人身份证复印件加盖公章并出示身份证原件；法定代表人授权他人参加的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并出示被授权代表的身份证原件及复印件加盖公章； （3）医疗器械经营许可证或备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； （4）拟投设备的医疗器械注册证； （5）进口设备需提供产品代理授权，且授权范围需包含本次采购项目内容； （6）本项目不接受联合体参加。 （7）本项目所采购产品中的“高端麻醉工作站”、“麻醉工作站”已做进口论证，接受进口产品的投标。除此以外的其它设备未做进口论证，不接受进口产品的投标； （8）本项目为非专门面向中小企业采购项目； （9）其他详见本项目招标文件要求。

是否接受联合体投标：不接受

未领购招标文件是否可以参加投标：不可以

4、招标文件的获取

招标文件领购开始时间：2022-08-10

招标文件领购结束时间：2022-08-17

是否在线售卖标书：否

获取招标文件方式：现场领购

招标文件领购地点：陕西开瑞建设工程项目管理有限公司（陕西省西安市莲湖区高新二路一号招商银行大厦19层）

招标文件售价：免费

其他说明：1.本次采购为国际机电招标，按照商务部令2014年第1号《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》执行。 2.按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求,供应商应通过陕西省政府采购网(http:〃www.ccgp shaanxi.gov.cn/)注册登记,加入陕西省政府采购供应商库。 3.本项目采用西安市公共资源交易中心线下见面开标形式。 4.本项目招标公告同步在机电产品招标投标电子交易平台、陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布。 5.投标人在投标前应在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。 6.领取招标文件时请携带单位介绍信（或授权委托书）以及经办人身份证原件及复印件加盖公章，现场领取，谢绝邮寄。

5、投标文件的递交

投标截止时间（开标时间）：2022-08-31 09:00

投标文件送达地点：西安市公共资源交易中心5楼506开标室

开标地点：西安市公共资源交易中心5楼506开标室

6、投标人在投标前应在必联网（https://www.ebnew.com）或机 电产品招标投标电子交易平台（https://www.chinabidding.com）完成注册及信息核验。评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。

7、联系方式

招标人：西安市红会医院

地址：西安市南稍门南郭路76号

联系人：刘老师

联系方式 ：18802940622

招标代理机构：陕西开瑞建设工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系人：姚瑶、刘昆

联系方式 ：029-89581311、15829336226、15691719583

8、汇款方式

招标代理机构开户银行(人民币): 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行

招标代理机构开户银行(美元): 招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行

账号(人民币): 129905724510808

账号(美元): 129905724532202

第六章 投标资料表
本表关于要采购的产品及服务的具体资料是对中华人民共和国商务部对外贸易司编《机电产品国际招标标准招标文件》“第一册 第一章 投标人须知”的具体补充和修改，如有不一致，以本资料表为准；本资料表未述及者以投标人须知的规定为准。

此投标资料表中标注“*”为投标人必须满足的条件，如不满足，将导致其投标被否决。
	条款号
	内容

	一、说明

	1.1
	名称：西安市红会医院

地址：西安市碑林区南稍门南郭路76号

联系方式：18802940622

	1.2
	名称：陕西开瑞建设工程项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

项目联系人：姚瑶、刘昆

电话：029-89581311、15829336226、15691719583

	1.3
	资金性质：财政性资金

	2.1
	投标人是响应招标、已在招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。

	2.2
	合格货源限制：接受进口产品的货物应为来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区，不接受进口产品的货物应为来自中华人民共和国。

	2.8
	投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）成功注册或年检。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

	二、招标文件

	5.2
	招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。

	5.4
	投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险将由投标人自己承担。

	6.1
	招标文件的澄清和修改：招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标机构应当在投标截止时间至少10日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，应在投标截止时间前10天以书面形式通知招标人或招标机构。

	三、投标文件的编制

	8
	投标语言：简体中文

投标文件：采用简体中文；技术及商务资料若为其它语言应提供简体中文翻译资料，如有差异，以简体中文为准；开标一览表应采用简体中文填写。

	10.3
	投标人只允许提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。

	11.1
	须按招标文件货物一览表列出供货产品清单及分项报价和总价。

	11.2
	本次招标报价不允许有缺漏项，否则为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。

	11.4
	本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

	*11.5
	本项目最高投标限价为：35583000.00元，投标报价超过此限价的将被否决。

	*11.6.1
	1）关境内制造的货物

投标报价为：所供货物到达指定地点并安装调试合格的完全履行合同价格，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税，以及货物运至最终目的地的关境内运输、保险、伴随货物交运的有关费用和其他伴随服务的费用(如果有的话)。投标人必须对项目中的全部货物进行完整报价，招标人不接受（将拒绝）只对项目中部分货物进行报价的投标。

2）投标截止时间前已经进口的货物

投标报价为：所供货物到达指定地点并安装调试合格的完全履行合同价格，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税，以及货物运至最终目的地的关境内运输、保险、伴随货物交运的有关费用和其他伴随服务的费用(如果有的话)。投标人必须对项目中的全部货物进行完整报价，招标人不接受（将拒绝）只对项目中部分货物进行报价的投标。

	*11.6.2
	从中华人民共和国关境外提供的货物：投标报价为：DDP价。 

投标人应承担将货物运至指定的目的地的一切风险和费用，包括：货物装卸费、运输费、安装调试及其他招标文件文件要求的内容。具体分项价格按所附分项报价表填写。

	*12.1
	投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价。此条为重要商务条款。

	*12.2
	投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用人民币货币报价。此条为重要商务条款。

	13.1
	联合体投标:本项目不接受联合体投标。

	*13.3
	投标人须提供的资格证明文件（提供彩色复印件加盖投标人公章）： 

1.具有统一社会信用代码的营业执照；
2.法定代表人参加开标会议的，须提供本人身份证复印件加盖公章并出示身份证原件；法定代表授权他人参加开标会议的，须提供法定代表人委托授权书原件加盖公章，并出示被授权代表的身份证原件及复印件加盖公章；

3.医疗器械经营许可证或备案凭证（投标产品须在其经营范围内）
4.拟投设备的医疗器械注册证；
5.投标人拟投产品为进口设备需提供产品代理授权，且授权范围需包含本次采购项目内容
6.投标人必须在中国国际招标网登记注册或年检有效并且在招标代理机构购买招标文件；

7.本项目不接受联合体投标。

【温馨提示】：投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在必联网（http://www.ebnew.com）或机电产品招标投标电子交易平台（http://www.chinabidding.com）成功注册或年检。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的不良后果由投标人自行承担。

	14.3
	证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据：

货物主要技术指标和性能的详细说明；

2）对招标文件中所提供货物、服务及技术规格的实质性响应，投标人必须提供设备的具体参数值，并申明与技术规格条文的偏差和例外；

3）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件投标资料表中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

	15.1
	投标保证金金额：本项目无投标保证金。

	15.3
	根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境》（市财函【2020】617号文），本次项目无需缴纳投标保证金。

	16.1
	投标有效期：自投标文件递交截止之日起90日历天

	17.1
	投标文件的数量：正本文件1份，副本文件3份、开标一览表1份、电子版本2份（U盘2个，其中一个U盘所提供内容须包含所有投标文件Word版本和PDF版本，另外一个U盘所提供内容须包含开标一览表及投标分项报价表Word版本和PDF版本。）

副本如与正本不符，以正本为准。当电子版投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。所有文件必须胶装，不接受活页装订。

	17.2
	投标文件的报价部分、重要商务和技术条款（参数）（加注“*”的条款或参数）响应

等相应内容必须由法定代表人或其授权委托人逐页小签。投标文件的副本可为正本的复印件。

	四、投标文件的递交

	18.1
	投标文件的密封：

投标文件必须密封，并在密封件启封处加盖公章或法定代表人或被授权人有效签

署。

2）为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和电子版投标文件（U盘2个）密封在1个密封袋内。投标人还应将投标文件正本和所有的副本按照下述内容进行密封，即：投标文件正本1份密封在1个密封袋内，投标文件副本3份全部密封在一个密封袋内，且在密封上标明“正本”、“副本”、“开标一览表及电子版投标文件”等字样。

	19.1
	投标截止时间：2022年8月31日09:00（北京时间）

投标地点：西安市公共资源交易中心5楼506开标室

	五、开标与评标

	22.1
	开标日期：2022年8月31日09:00（北京时间）
开标地点：西安市公共资源交易中心5楼506开标室

	23.1
	评标方法：最低评标价法。

	24.3
	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

	24.5.1
	在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；

3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

4）投标文件未按招标文件的要求签署的；

5）投标联合体没有提交共同投标协议的；

6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的；

7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；

8）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的；

9）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；

10）投标有效期不足的；

11）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

12）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。

	24.5.2
	技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：

1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；

2）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的（注：以本文件第八章 “货物需求一览表”的要求为准）；

3）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；

5）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

	25.1
	评标货币：人民币。

	26.4.1
	内陆运输和保险

投标人应详细提供货物从出厂地/进口港/边境口岸运抵项目现场所发生的内陆运输、保险及其他伴随服务的费用。这部分价格将计入评标价。

如投标人未提供这部分费用，评标委员会将按其它投标人所报这部分的最高价格、或评标委员会估算的价格，加到该投标人的评标价中。

	*26.4.2
	交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。
交付地点：招标人指定地点。

	*26.4.3
	付款条件：中标人在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

	26.4.4
	零部件和备品备件的费用：计入投标总价

	26.4.5
	中国关境内的备件供应和售后服务设施：投标人应在陕西省内设有维修服务设施和零部件库房，否则评标时评标委员会将增加投标总价的1%作为其评标价。

	26.4.6
	投标设备的预计运行和维护费用：不适用

	26.4.7
	投标设备的性能和生产率：不适用

	26.4.8
	其他额外的评标因素和标准：

1）投标人应详细注明技术规格及其偏离。如响应的技术规格低于招标文件要求为偏离；技术规格高于招标文件要求的不考虑降低评标价格。技术规格响应应以制造厂商的产品技术白皮书（DATASHEET）为依据，采购人有权以技术白皮书或厂商的技术说明书为标准核定投标人的技术响应。

2）对一般商务和技术条款（参数）的每一项偏离将增加该设备投标价格的1%计入评标价，一般商务和技术条款（参数）偏离项数达到5项或所有偏离加价达到5%将导致其投标被否决。
3）投标文件未按招标文件要求响应的，视同不满足招标条款要求。

4）如发现投标人所投设备实际技术参数与投标文件中描述的技术参数不相符合，将视该项技术响应为未响应。

5）投标分项报价表、商务条款偏离表与技术规格偏离表必须严格按照招标文件的要求制作，如果未按照招标文件的要求制作，由此产生的投标被拒绝的风险由投标人承担。

	26.5
	本项目推荐1-3名中标候选人，按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。评标价格最低者为排名第一的中标候选人。

	授  予  合  同

	33.1
	中标人确定后，招标人将在中标结果公告后20日内向中标人发出《中标通知书》。

	36
	招标服务费：中标供应商应向采购代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费的收取参见国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）中货物收费标准，按照中标金额差额定率累进法计算。中标人在收到中标通知书后5个工作日内，向招标机构按照中标金额交纳中标服务费。

	适用于本投标人须知其他条款

适用法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部2014年第1号令）等相关规定。


第七章 合同专用条款
（一）合同专用条款
	条款号
	内    容

	1


	买方名称：西安市红会医院

买方地址：西安市南稍门友谊东路555号

卖方名称：中标人或其制造商

项目现场：买方指定的项目现场

	2
	检验和测试：如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

	3
	目的港：西安市红会医院

项目现场：买方指定的项目现场

	4
	伴随服务：

所选方案1）2）3）4）5）

1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行

2）提供货物组装和/或维修所需的工具

3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册

4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或维修但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务

5）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护或修理，对买方人员进行培训

买方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

	5
	卖方应提供技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

	6
	履约保证金收取与退还：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

	7
	卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

	*8
	质量保证期：（根据不同设备情况而定）

	9
	履约能力要求：  

（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

	*10
	（一）付款方式：中标单位在招标方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。

（二）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 

	11
	买方通知送达地址：西安市红会医院。

	12
	合同生效及其他：买卖双方签字后生效。

	13
	合同语言：

本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

	14
	适用法律：

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

	15
	双方的通知送达：

本合同卖方通知应用书面形式送达合同买方。

本合同买方通知应用书面形式送达合同卖方。

	16
	质量验收标准和规范：

（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1.本合同及附件文本；

2.国家相应的标准、规范；

3.招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4.易损配件、备件报价单。

5.提供原厂质保文件。


备注：此表中凡标记“*”的条款，与本招标文件“第六章 投标资料表”所规定的的废标条款和“第八章技术规格要求”所规定的的废标条款不同，非废标项和评审依据。

此表中标记“*”的条款若中标单位在项目实施过程中不符合要求或者达不到要求的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。
（二）拟签订的合同文本
西安市红会医院北院区1.5T磁共振、麻醉工作站、无影灯、吊塔、手术床等设备一批采购项目
采购合同

项目编号：           

采购人：                         

供货方：                         
    鉴证方：陕西开瑞建设工程项目管理有限公司
 二〇二二年  月  日

采购合同
甲方：西安市红会医院
住所地：西安市南稍门友谊东路555号
法定代表人： 

联系方式： 
乙方：xxxx
住所地：
法定代表人：
联系方式
见证方： 

住所地： 

法定代表人： 

联系方式： 

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的西安市红会医院**等设备采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由**（以下简称见证方）按照程序组织招标，确定xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及见证方的招标文件、中标人投标文件正本、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。
一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）
	序号
	货物名称
	货物名称
	型号规格
	产地
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	1
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	

	2
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	xxxx
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	货物价款合计（万元）： xxxx


二、合同价款
（一）合同总价款为人民币（大写）xxxx（￥xxxx元）。
（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、安装调试费、检测验收、培训、技术服务及其它全部费用。
（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。
*三、款项结算

乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。
*四、履约保证金
（1）乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户。未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格，且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

（2）招标方基本户：户名：西安市红会医院

账  号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

注：转账请注明用途

（3）一般户开户资料：营业执照正副本 开户许可证 法人身份证经办人身份证 2位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程 租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有13位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。 
五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件报价
六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

维修服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。
七、交货条件：
（一）交货地点：西安市红会医院指定地点。
（二）交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。
八、运输
（一）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货，不得拖延。

（三）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。
九、质量保证
供应商所供货物必须执行下列条款：

（一）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方免费更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

*（五）产品质保期（根据不同项目情况而定）
十、售后服务
（一）质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（二）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（三）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（四）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(五）开机率：全年≥95%（全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。
十一、技术与服务
（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

4、其它资料（进口设备报关单等）

（二）服务承诺：

1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用。
2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期，提供主要配件清单。
十二、验收
（一）货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

（二）设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

（三）采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

（四）供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4、易损配件、备件报价单。

5、提供原厂质保文件。
十三、违约责任
1、按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件免费更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

3、未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。

4、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达供货方时解除，乙方应全部返还甲方已支付费用，且乙方应按照合同总价的30%向甲方支付违约金。如给甲方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴证费、差旅费等费用。
十四、合同争议解决的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。
十五、合同生效
本合同一式壹拾份，甲方伍份，乙方、见证方各执壹份，西安市财政局政府采购管理处备案叁份，本合同经甲方、乙方、见证方三方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。
十六、其他事项
（一）见证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。
（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。
（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。
（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经见证方确认后，签订补充协议，与原合同具有同等法律效力。
（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，有法律规定的按照法律规定，除合同约定外，由甲乙双方再行协商，协商一致前，原合同或条款继续履行。
（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（七）本合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲  方（法人公章）                       乙  方（法人公章）
单位名称：西安市红会医院                 单位名称:xxxx
地  址：西安市南稍门友谊东路555号       地  址：xxxx
法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字） 
代理人：（签字）                         代理人：（签字）
开户银行:xxxx
帐    号：xxxx
签订日期：2022年  月  日                 签订日期：2022年  月  日
见证方（业务专用章）
单位名称： 

地  址： 

代理人：（签字）
签订日期：2022年  月  日
备注：供货合同与技术参数不一致的以技术参数为准。

             第八章 技术规格要求
一、项目概况

西安市红会医院北院区配置1.5T磁共振、无影灯、吊塔、吊桥、麻醉工作站、手术床、牵引架等设备。

采购内容（包括采购品目、规格和数量）

	序号
	采购项目名称
	数量
	备注

	1
	1.5T磁共振
	1
	

	2
	高端麻醉工作站
	2
	允许进口产品投标

	3
	麻醉工作站
	8
	允许进口产品投标

	4
	高端子母无影灯
	10
	包含4套中置摄像系统

	5
	子母无影灯
	35
	

	6
	吊塔(双臂、单臂)
	78
	     

	7
	吊塔(ICU\EICU双臂)
	58
	

	8
	吊桥（EICU）
	20
	

	9
	手术床（低体位）
	20
	

	10
	手术床
	15
	

	11
	牵引架
	10
	


三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等） 

	序号
	技术参数
	招标要求
	投标人响应
	备注

	1
	总体要求

	*1.1
	为保证技术的先进性，投标机型为各公司已获得CFDA的最高端1.5T磁共振机型，GE必须提供 MR450W GEM 平台的机型，西门子必须提供Sola XQ[204*64]平台的机型，PHILIPS必须提供Ingenia Amibiton dStream平台机型； （提供原厂技术白皮书，datasheet）
	　
	　

	2
	磁体系统

	2.1
	磁体类型
	超导磁体
	　
	　

	2.2
	磁场强度
	1.5T
	　
	　

	2.3
	屏蔽方式
	主动屏蔽+抗外界电磁干扰屏蔽技术
	　
	　

	2.4
	匀场方式
	主动+被动
	　
	　

	2.5
	动态匀场或高级高序匀场
	具备
	　
	　

	2.6
	线性匀场时间
	＜0.1ms
	　
	　

	2.7
	5高斯线范围
	　
	　
	　

	2.7.1
	轴向
	≤4.0m
	　
	　

	2.7.2
	径向
	≤2.4m
	　
	　

	2.8
	磁场稳定度
	≤0.1ppm/h
	　
	　

	2.9
	磁场均匀度（请提供英文原版DATASHEET证明）
	注明测试方式和标准
	　
	　

	2.9.1
	10cm DSV
	≤0.008ppm
	　
	　

	2.9.2
	20cm DSV
	≤0.035ppm
	　
	　

	2.9.3
	30cm DSV
	≤0.10ppm
	　
	　

	2.9.4
	40cm DSV
	≤0.38ppm
	　
	　

	2.9.5
	45cm DSV
	≤1.0ppm
	　
	　

	2.9.6
	50cm DSV
	≤1.8ppm
	　
	　

	2.1
	磁体重量（包括液氦）
	≤2900Kg
	　
	　

	2.11
	液氦消耗率
	0 L/hr
	　
	　

	*2.12
	液氦容量
	≤10L
	　
	　

	2.13
	磁体内孔径
	≥70 cm
	　
	　

	2.14
	提供磁体+检查室安全装置
	提供
	　
	　

	2.15
	磁体长度（不含外壳）
	≤165cm
	　
	　

	3
	梯度系统

	3.1
	梯度类型 
	自报
	　
	　

	3.2
	最大梯度场强 
	要求如下
	　
	　

	3.2.1
	X轴最大梯度场强
	≥33mT/m
	　
	　

	3.2.2
	Y轴最大梯度场强
	≥33mT/m
	　
	　

	3.2.3
	Z轴最大梯度场强
	≥33mT/m
	　
	　

	3.3
	最大梯度切换率（非有效值）
	≥120T/m/s   
	　
	　

	3.4
	最短爬升时间
	≤0.275ms
	　
	　

	3.5
	梯度工作方式
	非共振式
	　
	　

	3.6
	具备硬件、软件降噪技术
	具备
	　
	　

	3.7
	梯度冷却
	水冷
	　
	　

	3.8
	梯度控制技术
	全数字实时发射接收
	　
	　

	3.9
	工作周期
	100%
	　
	　

	3.1
	Gradient Linearity: 
	≤1.4%  
	　
	　

	
	50cm DSV梯度线性度（提供Datasheet说明）
	
	
	

	3.11
	梯度降噪技术
	具备，并请详细说明
	　
	　

	4
	射频系统

	4.1
	线圈单元到连接器信号传输方式（需要提供原厂datasheet证明）
	数字化
	　
	　

	4.2
	线圈连机器到磁体信号传输方式（需要提供原厂datasheet证明）
	数字化
	　
	　

	4.3
	磁体到重建器信号传输方式（需要提供原厂datasheet证明）
	数字化
	　
	　

	4.4
	射频类型
	全数字实时控制系统
	　
	　

	4.5
	射频发射功率
	≥18KW
	　
	　

	4.6
	射频发射带宽
	≥720kHz
	　
	　

	*4.7
	独立射频采集通道数
	≥64
	　
	　

	4.8
	各通道接收带宽
	≥3MHz
	　
	　

	4.9
	用户可调节接收带宽技术
	具备
	　
	　

	4.1
	并行采集技术平台（sense\asset\iPAT extension及以上）
	具备
	　
	　

	5
	射频接收线圈

	5.1
	线圈接口数字化（数字接口，非模拟针插式接口）
	具备
	　
	　

	5.2
	ADC模数转换模块内置到线圈内
	具备
	　
	　

	5.3
	所有线圈免调谐
	具备
	　
	　

	*5.4
	如果为GEM suite线圈，则要求配齐：

正交发射/接收体线圈

GEM头颈联合相控阵线圈≥28单元

GEM腹部相控阵线圈≥36单元

GEM全脊柱相控阵线圈≥40单元

GEM下肢血管线圈≥36单元

GEM 多功能柔性线圈≥16通道

膝关节专用线圈≥8通道
	具备
	　
	　

	
	如果为TIM4G线圈，则要求配齐：

内置一体化正交发射/接收体线圈

正交头线圈

TIM4G头颈矩阵线圈≥20单元

TIM4G脊柱矩阵线圈≥32单元

TIM4G腹部矩阵线圈≥18单元

TIM4G下肢血管矩阵线圈≥36单元

大/小柔性线圈各一个≥4通道

膝关节专用线圈≥15通道
	具备
	
	

	
	如果为dStream线圈，则要求配齐：

正交发射/接收体线圈

dS头颈联合线圈≥20通道

dS全脊柱线圈≥44通道

dS腹部线圈≥32通道

dS多功能柔性线圈≥6通道

dS膝关节专用线圈≥16通道

dS乳腺线圈≥7通道

手臂支架1个

前片线圈支架1个
	具备
	
	

	5.5
	最高接收动态范围
	≥185dB
	　
	　

	6
	计算机系统

	6.1
	CPU个数
	2个
	　
	　

	6.2
	主频大小
	≥2.4GHz
	　
	　

	6.3
	内存大小
	≥8GB  
	　
	　

	6.4
	计算机显示器
	≥23英寸彩色高分辨率液晶显示器
	　
	　

	6.5
	显示器分辨率
	≥1900x 1200
	　
	　

	6.6
	硬盘容量
	≥300GB 
	　
	　

	6.7
	DICOM3.0接口
	具备软硬件
	　
	　

	6.7.1
	DICOM发送/接收
	具备软硬件
	　
	　

	6.7.2
	DICOM查询/检索
	具备软硬件
	　
	　

	6.7.3
	DICOM基本打印
	具备软硬件
	　
	　

	6.7.4
	DICOM病人登记网络
	具备软硬件
	　
	　

	6.8
	图形处理器主频
	≥ 2.4GHz图像重建处理器
	　
	　

	6.8.1
	总线位数
	≥64位
	　
	　

	6.8.2
	处理器内存
	≥24GB 
	　
	　

	6.8.3
	处理器硬盘
	≥300GB（可扩展）   
	　
	　

	6.8.4
	图像存储数
	≥250,000幅     (256X256)
	　
	　

	6.8.5
	图像重建速度
	≥100000幅/秒 (256x256矩阵，完全FOV)
	　
	　

	7
	检查环境

	7.1
	高档固定式电动扫床最大承重（垂直以及水平移动时） 
	≥250Kg
	　
	　

	7.2
	高档固定式电动扫描床移动精度
	≤0.75mm
	　
	　

	7.3
	照明、通风、双向通话 
	具备
	　
	　

	7.4
	高档固定式电动最低床位
	≤ 60cm
	　
	　

	7.5
	高档固定式电动检查床最大床速
	≥320mm/s
	　
	　

	7.6
	床面最大水平移动范围
	≥275cm
	　
	　

	7.7
	高档固定式电动扫描床 
	具备
	　
	　

	7.8
	患者专用防磁耳机、呼叫按钮
	具备
	　
	　

	7.9
	生理信号显示
	具备
	　
	　

	7.1
	紧急制动系统
	具备
	　
	　

	7.11
	无线触发心电门控
	具备
	　
	　

	7.12
	无线触发呼吸门控
	具备
	　
	　

	7.13
	无线触发外周门控
	具备
	　
	　

	8
	后处理接口

	8.1
	软件控制照相
	具备
	　
	　

	8.2
	激光相机接口
	具备
	　
	　

	8.3
	远程维修遥控 远程会诊接口
	具备
	　
	　

	8.4
	DICOM发送/接收
	具备
	　
	　

	8.5
	DICOM查询/检索
	具备
	　
	　

	8.6
	DICOM基本打印
	具备
	　
	　

	8.7
	DICOM病人登记网络
	具备
	　
	　

	8.8
	图像网络传输
	1000M 以太网连接
	　
	　

	8.9
	图像传输速度
	≤1秒/幅（512X512）
	　
	　

	9
	扫描参数

	9.1
	最大扫描视野
	≥55cm
	　
	　

	9.2
	最小扫描视野
	≤0.5cm  
	　
	　

	9.3
	最小2D层厚
	≤0.5mm   
	　
	　

	9.4
	最小3D层厚
	≤0.05mm     
	　
	　

	9.5
	最大采集矩阵
	≥1024×1024
	　
	　

	9.6
	弥散加权B值
	≥10000        
	　
	　

	9.7
	TSE最小回波间隔（256矩阵）
	≤2.5 ms
	　
	　

	9.8
	TSE最小回波间隔（128矩阵）
	≤2.0 ms
	　
	　

	9.9
	2D 梯度回波最短TR时间       (256矩阵)
	≤1.5ms
	　
	　

	9.1
	2D 梯度回波最短TE时间       (256矩阵)
	≤0.5 ms
	　
	　

	9.11
	3D 梯度回波最短TR时间       (256矩阵)
	≤1.2 ms
	　
	　

	9.12
	3D 梯度回波最短TE时间       (256矩阵)
	≤0.46 ms
	　
	　

	9.13
	2D 梯度回波最短TR时间       (128矩阵)
	≤0.95 ms
	　
	　

	9.14
	2D 梯度回波最短TE时间       (128矩阵)
	≤0.36 ms
	　
	　

	9.15
	3D 梯度回波最短TR时间      (128矩阵)
	≤0.85 ms
	　
	　

	9.16
	3D 梯度回波最短TE时间       (128矩阵)
	≤0.35 ms
	　
	　

	9.17
	EPI最短TR时间（64矩阵）
	≤2.8 ms
	　
	　

	9.18
	EPI最短TE时间（64矩阵）
	≤1 ms
	　
	　

	9.19
	EPI最短TR时间（128矩阵）
	≤3.2 ms
	　
	　

	9.2
	EPI最短TE时间（128矩阵）
	≤1.2 ms
	　
	　

	9.21
	EPI最短TR时间（256矩阵）
	≤4.6 ms
	　
	　

	9.22
	EPI最短TE时间（256矩阵）
	≤1.6 ms
	　
	　

	9.23
	EPI最短回波间隔（64矩阵）
	≤0.35ms
	　
	　

	9.24
	EPI最短回波间隔（128矩阵）
	≤0.48ms
	　
	　

	9.25
	EPI最短回波间隔（256矩阵）
	≤0.75ms
	　
	　

	9.26
	TSE最大因子
	≥1024
	　
	　

	9.27
	EPI最大因子
	≥255 
	　
	　

	10
	扫描序列（文字描述可能与各投标商不一致，请按相对应功能加以描述）

	10.1
	自旋回波(SE)
	　
	　

	10.1.1
	自旋回波序列
	具备
	　
	　

	10.1.2
	2D/3D FSE
	具备
	　
	　

	10.1.3
	FSE回波分享
	具备
	　
	　

	10.1.4
	三维FSE序列
	具备
	　
	　

	10.1.5
	单次激发FSE
	具备
	　
	　

	10.2
	梯度回波序列
	具备
	　
	　

	10.2.1
	超快速场回波序列
	具备
	　
	　

	10.2.2
	2D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA)
	具备
	　
	　

	10.2.3
	3D平衡式梯度回波序列(B-FFE,True-FISP, FIESTA)
	具备
	　
	　

	10.2.4
	亚秒T1加权(2D/3D)
	具备
	　
	　

	10.2.5
	亚秒T2加权(2D/3D)
	具备
	　
	　

	10.2.6
	去除剩余磁化梯度回波技术
	具备
	　
	　

	10.2.7
	利用剩余磁化梯度回波技术
	具备
	　
	　

	10.2.8
	重T2 加权高对比序列
	具备
	　
	　

	10.3
	反转恢复序列Inversion Recovery (IR)
	　
	　

	10.3.1
	常规IR序列
	具备
	　
	　

	10.3.2
	短TI  IR序列
	具备
	　
	　

	10.3.3
	长TI  IR序列 
	具备
	　
	　

	10.3.4
	快速IR 序列 (水/脂抑制技术)
	具备
	　
	　

	10.3.5
	水抑制( FLAIR)
	具备
	　
	　

	10.3.6
	单次激发快速反转恢复序列
	具备
	　
	　

	10.3.7
	单独灰质或白质成像技术
	具备
	　
	　

	10.4
	TSE 序列
	　
	　

	10.4.1
	多次激发 TSE
	具备
	　
	　

	10.4.2
	单次激发 TSE
	具备
	　
	　

	10.5
	EPI序列
	具备
	　
	　

	10.5.1
	多次激发 EPI
	具备
	　
	　

	10.5.2
	单次激发 EPI
	具备
	　
	　

	10.5.3
	自旋回波EPI
	具备
	　
	　

	10.5.4
	梯度回波 EPI  
	具备
	　
	　

	10.5.5
	反转EPI
	具备
	　
	　

	10.6
	脂肪/水选择成像技术
	具备
	　
	　

	10.6.1
	脂肪饱和技术
	具备
	　
	　

	10.6.2
	脂肪抑制序列
	具备
	　
	　

	10.6.3
	频率脂肪抑制
	具备
	　
	　

	10.6.4
	脂肪激发技术
	具备
	　
	　

	10.6.5
	水饱和技术
	具备
	　
	　

	10.6.6
	水激发技术
	具备
	　
	　

	10.6.7
	水抑制序列
	具备
	　
	　

	10.6.8
	水/脂分离技术
	具备
	　
	　

	11
	高级应用技术临床高级应用软件包

	
	(包括神经成像评价组件、血管成像评价组件、体部成像评价组件、骨关节成像评价组件、肿瘤成像评价组件、儿童成像评价组件等、其他具体要求如下)

	11.1
	容积成像必须具备体积测量功能
	具备
	　
	　

	11.2
	偏中心扫描技术
	具备
	　
	　

	11.2.1
	肩关节偏中心成像
	具备
	　
	　

	11.3
	儿童成像软件包
	具备
	　
	　

	11.3.1
	儿童专用扫描卡片
	具备
	　
	　

	11.3.2
	可选择低SAR值安全扫描
	具备
	　
	　

	11.4
	体部成像
	具备
	　
	　

	11.4.1
	肝脏动态增强
	具备，3D VIBE或FAME 或LAVA-XV或 e-THRIVE
	　
	　

	11.4.2
	类PET成像技术
	具备 
	　
	　

	11.4.3
	水脂分离技术
	具备 
	　
	　

	
	
	
	
	

	11.4.4
	呼吸导航技术
	具备
	　
	　

	11.4.5
	磁共振胰胆管造影
	具备
	　
	　

	11.4.6
	磁共振尿路造影
	具备
	　
	　

	11.5
	神经成像
	　
	　

	11.5.1
	高分辨率内耳三维成像
	具备 
	　
	　

	11.5.2
	高分辨率颈髓成像
	具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE
	　
	　

	11.5.3
	全脊柱成像
	具备
	　
	　

	11.5.4
	全中枢神经系统成像
	具备，使用一体化线圈或专用线圈
	　
	　

	11.6
	图像无缝拼接软件包
	具备，Composing或MobiView或MR Pasting
	　
	　

	11.7
	弥散成像
	　
	　

	11.7.1
	实时弥散技术
	具备 
	　
	　

	11.7.2
	ADC值测量
	具备
	　
	　

	11.7.3
	ADC-map彩图
	具备
	　
	　

	11.8
	肿瘤成像软件包
	　
	　

	11.8.1
	肿瘤筛查专用扫描卡片
	具备
	　
	　

	11.8.2
	专用肿瘤筛查序列（DWIBS、REVEAL、WB-DWI）
	具备
	　
	　

	11.8.3
	可实现内置体线圈完成高分辨率肿瘤筛查
	具备
	　
	　

	11.9
	灌注成像
	　
	　

	11.9.1
	灌注成像技术
	具备
	　
	　

	11.9.2
	CBV分析
	具备
	　
	　

	11.9.3
	TTP分析
	具备
	　
	　

	11.9.4
	MTT分析
	具备
	　
	　

	11.9.5
	负积分图
	具备
	　
	　

	11.9.6
	检索图
	具备
	　
	　

	11.9.7
	时间信号曲线
	具备
	　
	　

	11.9.8
	彩色显示
	具备
	　
	　

	11.1
	血管成像
	　
	　

	11.10.1
	2D/3DTOF法技术
	具备
	　
	　

	11.10.2
	连续多层3D时飞法(TOF)技术
	具备
	　
	　

	11.10.3
	门控2D血管
	具备
	　
	　

	11.10.4
	2D/3D相位对比法技术
	具备
	　
	　

	11.10.5
	增强对比MRA
	具备
	　
	　

	11.10.6
	门静脉成像技术
	具备
	　
	　

	11.10.7
	磁化转移(MTC)
	具备
	　
	　

	11.10.8
	最大强度投影
	具备
	　
	　

	11.10.9
	多层面重建
	具备
	　
	　

	11.10.10
	电影回放
	具备
	　
	　

	11.11
	心脏成像
	　
	　
	　

	11.11.1
	常规形态学成像
	具备
	　
	　

	11.11.2
	回波分享技术
	具备
	　
	　

	11.11.3
	快速梯度回波
	具备
	　
	　

	11.11.4
	黑血技术，包括脂肪抑制黑血技
	具备
	　
	　

	11.11.5
	亮血技术
	具备
	　
	　

	11.11.6
	冠脉采集成像软件包
	具备
	　
	　

	11.11.7
	专业心脏评估成像软件包
	具备
	　
	　

	11.12
	乳腺成像
	　
	　

	11.12.1
	快速动态成像
	具备
	　
	　

	11.12.2
	并行采集兼容
	具备
	　
	　

	11.12.3
	硅特异性成像
	具备
	　
	　

	11.12.4
	自动后处理
	具备
	　
	　

	11.12.5
	实时时间峰值图实时处理(TTP)
	具备
	　
	　

	11.12.6
	实时阳性增强积分图(PEI)
	具备
	　
	　

	11.12.7
	实时流入流出图
	具备
	　
	　

	11.12.8
	双侧乳腺同时增强矢状面成像
	具备, Syngo VIEWS 或VIBRANT-XV或BLISS
	　
	　

	11.13
	磁敏感性加权成像
	　
	　

	11.13.1
	Venous BOLD或SWI技术
	具备
	　
	　

	11.14
	骨关节成像
	　
	　

	11.14.1
	3D高分辨率扫描序列
	具备，3D MEDIC或3D COSMIC 或3D m-FFE
	　
	　

	11.14.2
	非对称性的TSE序列
	具备
	　
	　

	11.15
	先进临床技术
	　
	　

	11.15.1
	超快速全脑高分辨率T2*成像
	具备
	　
	　

	11.15.2
	平衡法非造影剂增强高对比度血管成像技术
	具备
	　
	　

	11.15.3
	多站自由选择矩阵成像技术
	具备
	　
	　

	11.15.4
	3D全脑不打药灌注成像技术
	具备
	　
	　

	12
	压缩感知技术

	12.1
	2D压缩感知成像技术
	具备
	　
	　

	12.2
	3D压缩感知成像技术
	具备
	　
	　

	12.3
	4D压缩感知成像技术
	具备
	　
	　

	12.4
	压缩感知中枢成像
	具备
	　
	　

	12.5
	压缩感知体部成像
	具备
	　
	　

	12.5.1
	压缩感知脊柱成像
	具备
	　
	　

	12.5.2
	压缩感知骨肌成像
	具备
	　
	　

	12.5.3
	压缩感知血管成像
	具备
	　
	　

	12.6
	压缩感知心脏成像
	具备
	　
	　

	12.7
	最大加速因子
	≥32
	　
	　

	13
	伪影校正技术(文字描述可能与各投标商不一致请按相对应功能加以描述)

	13.1
	流体补偿
	具备
	　
	　

	13.2
	呼吸补偿
	具备
	　
	　

	13.3
	全身伪影矫正技术
	具备
	　
	　

	13.4
	消除磁敏感伪影
	具备
	　
	　

	13.5
	卷积伪影去除
	具备
	　
	　

	13.6
	前瞻性\回顾运动伪影校正\智能伪影消除技术
	具备
	　
	　

	13.7
	螺旋浆/风车/刀锋运动伪影校正技术（投标商可加以说明）
	具备
	　
	　

	14
	其他技术 

	14.1
	自动和手动滤波
	具备
	　
	　

	14.2
	实时交互式成像
	具备
	　
	　

	14.3
	任意三点定位系统
	具备
	　
	　

	14.4
	频率编码方向扩大采集
	具备
	　
	　

	14.5
	相位编码方向扩大采集
	具备
	　
	　

	14.6
	预饱和技术
	具备
	　
	　

	14.7
	饱和带数目
	≥6
	　
	　

	14.8
	脂肪饱和技术
	具备
	　
	　

	14.9
	水饱和技术
	具备
	　
	　

	14.1
	水激发技术
	具备
	　
	　

	14.11
	偏中心扫描技术
	具备
	　
	　

	14.13
	可变带宽技术
	具备
	　
	　

	14.14
	可变k空间填充
	具备
	　
	　

	14.15
	非/对称回波
	具备
	　
	　

	14.16
	信噪比指示器
	具备
	　
	　

	14.17
	优化反转角技术
	具备
	　
	　

	14.18
	线圈灵敏度校正
	具备
	　
	　

	14.19
	神经高分辨成像
	具备
	　
	　

	14.2
	磁共振实时定位
	具备
	　
	　

	14.21
	磁共振实时透视
	具备
	　
	　

	14.22
	交互式参数改变
	具备
	　
	　

	14.23
	扫描参数顾问
	具备
	　
	　

	14.24
	恒定信号技术
	具备
	　
	　

	14.24
	扫描暂停技术
	具备
	　
	　

	15
	平台高级成像功能

	15.1
	基于梯度回波的2点7峰水脂分离技术
	具备
	　
	　

	15.2
	基于自旋回波的2点7峰水脂分离技术
	具备
	　
	　

	15.3
	运动伪影校正技术
	具备
	　
	　

	16
	高级功能成像软件包

	16.1
	氢质子频谱成像软件包
	具备
	　
	　

	16.1.1
	频谱采集专用扫描序列：
	　
	　
	　

	16.1.2
	STEAM序列，可进行短TE波谱成像（最小TE<10ms）。
	具备
	　
	　

	16.1.3
	PRESS序列
	具备
	　
	　

	16.1.4
	二维、二维多层以及三维波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.5
	单体素波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.6
	二维波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.7
	二维、三维快速波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.8
	快速波谱成像可结合并行采集技术SENSE以进一步缩短采集时间
	具备
	　
	　

	16.1.9
	可设置多个饱和带，包括圆形饱和带
	具备
	　
	　

	16.1.10
	自动水抑制
	具备
	　
	　

	16.1.11
	可用于任意解剖部位的波谱成像。
	具备
	　
	　

	16.1.12
	可用任意线圈进行波谱采集
	具备
	　
	　

	16.1.13
	相关代谢物质和比率的伪彩图
	具备
	　
	　

	16.1.14
	可在定位像上显示网格及相应部位的波谱
	具备
	　
	　

	16.1.15
	拟合后的波谱
	具备
	　
	　

	16.1.16
	相关代谢物波峰图
	具备
	　
	　

	16.1.17
	前列腺波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.18
	乳腺波谱成像
	具备
	　
	　

	16.1.19
	脑波谱成像
	具备
	　
	　

	16.2
	白质纤维束追踪成像
	具备
	　
	　

	16.3
	弥散张量成像
	具备
	　
	　

	16.4
	参与计算脂肪峰个数
	≥6个
	　
	　

	16.5
	4D ASL不打药动态血管成像
	具备
	　
	　

	16.6
	一次进床全身成像功能
	具备
	　
	　

	17
	附属设备

	17.1
	压力检测系统
	具备
	　
	　

	17.2
	校正用标准水模
	具备
	　
	　

	17.3
	精密空调
	具备
	　
	　

	17.4
	三通道无针筒高压注射器
	具备
	　
	　

	18
	安装要求

	18.1
	使用电压要求（功率、接地等）
	请说明
	　
	　

	18.2
	最小安装面积
	请说明
	　
	　

	18.3
	最小高度
	请说明
	　
	　

	*18.4
	场地安装无需失超管
	具备
	　
	　

	18.5
	提供配电箱到机器电缆
	具备
	
	

	19
	技术资料

	19.1
	操作手册
	提供
	　
	　

	19.2
	安装手册 
	提供
	　
	　

	19.3
	检测软件 
	提供
	　
	　

	19.4
	报错系统 
	提供
	　
	　

	19.5
	校准、质控模型
	提供
	　
	　

	20
	售后服务

	20.1
	在中国大陆设有专门的维修和售后服务机构   
	提供售后机构名称、地点、联系电话    
	　
	　

	20.2
	维修响应速度
	2小时内 
	　
	　

	20.3
	设备整机及第三方设备免费保修期
	≥3年，保修期年开机率≥95%（365天），低于开机率每超过1天保修期延长5天。
	　
	　

	20.4
	免费提供操作培训和培训方案
	提供
	　
	　

	20.5
	全面负责MR的安装和调试
	提供
	　
	　


高端麻醉工作站技术要求
数量2台
技术参数： 

	序号
	技术指标名称
	技术指标要求

	*1
	产品要求
	提供进字号医疗器械注册证和原厂技术白皮书

	2
	操作界面
	中文操作界面

	3
	显示
	内置≥12英寸彩色显示屏或外置≥15英寸彩色屏幕

	4
	用途
	应用于成人、儿童、（要求有注册证证明）

	5
	气源
	配备空气、氧气、笑气三气源

	6
	通气安全性
	停气时麻醉机可以继续进行机械通气

	7
	新鲜气体混合器
	配置电子新鲜气体混合器，在屏幕上直接设定氧浓度和总流量。氧气和空气流量无需单独手动调节

	8
	挥发罐
	*8.1术中使用的麻药种类、挥发罐的设置信息在屏幕上显示。

8.2 挥发罐罐位具有互锁装置，能自动锁定不用的罐位

8.3 挥发罐容量：≥280ml

8.4 挥发罐内置药量低于需加药下限时，在屏幕上会显示加药提示

8.5 挥发罐具有照明功能

8.6 配置七氟醚挥发罐一个

8.7 可选配同品牌的地氟醚挥发罐

	9
	通气模式
	9.1 容量控制模式IPPV

9.2 压力控制模式PCV,BIPAP

9.3 压力限制模式PLV

9.4容量保证VG（或者Autoflow)

9.5双水平正压通气（BIPAP或Bivent或Bilevel),无论在高压和低压水平都允许病人自主呼吸，并能与之间保持同步

9.6 SIMV,PSV

9.7 CPAP

9.8 自主呼吸，手动通气  

	10
	潮气量
	潮气量设置范围(在容量模式，非压力模式下)：20-2000ml

	11
	呼吸频率
	3-100次/分钟

	12
	吸呼比
	49:1---1:49

	 13
	最大吸气流速
	≥150升/分钟

	14
	PEEP
	0,2,3-35厘米水柱可调

	15
	氧浓度监测
	顺磁氧监测

	*16
	麻醉气体监测
	16.1内置麻醉气体模块，要求麻醉气体监测数据直接显示在麻醉机显示屏上

16.2监护五种麻醉气体，以及呼吸频率、气道压力及波形、潮气量、分钟通气量、PEEP、呼吸比等

16.3具有图形和表格趋势，并有缩放功能

16.4支持USB储存数据（屏幕截图，趋势，配置）

16.5 在日志中可记录每台手术的麻药和气体消耗量

16.6 自定激活低MAC报警

16.7气体监测传感器自动标定

	17
	麻醉回路
	回路具有加热功能

	*18
	低MAC值报警
	自动设置低MAC报警限值，出现MAC值下降并触发报警，及时提醒医生MAC值的变化情况，有效预防术中知晓

	19
	手术模式
	具有体外循环手术模式或相同功能

	20
	流量传感器
	每台机器配置10套流量传感器

	21
	报警功能
	氧浓度报警、气道压力报警、潮气量报警、分钟通气量报警、窒息报警等



	22
	电池
	内置电池，可在无外部电源的情况下，工作时间≥120min；




麻醉工作站技术要求

数量：8台

技术参数：

*1
提供进字号医疗器械注册证；

2设备适用范围适用于成人、儿童、新生儿（提供证明材料）

主机


3.1  一体化内置显示屏，屏幕尺寸≥15英寸；

3.2 具备第二状态显示屏：显示气源，主电源和电池，气道压力和时间等信息

3.3  集成化呼吸系统；

3.4  配备RS232接口1个；

3.5  中央刹车系统；

3.6  防静电滚轮；

3.7 配备用手动通气模式：

3.8 具有气体安全监测功能；

3.9 配备麻醉废气排放系统；

气源


4.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于255Kpa时报警；

4.2 空气：具有空气气源及接口；

5
流量计


5.1 电子流量计

*5.2 配置高端的电子新鲜气体混合器，电子数值显示不同气体的流量值，在屏幕上直接设定氧浓度和总流量。氧气和空气流量无需单独手动调节。

挥发罐


6.1 挥发罐与麻醉机主机为同一厂家生产

6.2 容量：≥300ml；

6.3 七氟醚挥发罐数量：1个；

6.4 可选配同品牌地氟醚挥发罐

6.5 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿功能；

7
呼吸回路


7.1 模块化呼吸回路；

7.2 所有模块可高温高压消毒；

7.3 具有回路加热功能：

8
呼吸机


8.1 控制方式：气动电控或电动电控；

8.2 通气模式：容量控制模式（VCV）、压力控制模式（PCV）、压力限制模式、手动通气

8.3 具有暂停通气模式，可一键暂停新鲜气体和麻药的输送。

*8.4 容量模式下最小潮气量设定值≤ 10ml

8.5 呼吸频率：3—100次/分钟；

8.6 吸呼比：40:1—1:40；

8.7 吸气流速：≥150 L/min；

8.8 PEEP范围：0，2—35cmH₂O；

9
数字和波形监测


9.1 监测参数：通气监测参数：分钟通气量（MV）和潮气量（VT和ΔVT）；呼吸频率；气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；动态顺应性（Cdyn）；阻力（R）；弹性（E）。

10
麻醉气体及氧电池


10.1内置麻醉气体监测模块，监测O₂，N₂O，CO₂和麻药浓度，自动识别≥5种麻药，可侦测麻药混合气体，年龄校准的xMAC值显示；采样气体回流到呼吸回路

*10.2采用顺磁氧技术监测氧浓度；

报警功能


11.1 声光电三级报警；

11.2 报警内容：氧浓度报警、气道压力报警、潮气量报警、分钟通气量报警、窒息报警；

11.3 报警信息提示及全屏报警信息记录,监测报警信息历史记录与回顾；

11.4 标配低Mac报警；

传感器


12.1 高精度流量传感器；

12.2 最小潮气量监测值：≤5ml；

12.3 增配高精度流量传感器≥10支/台；

电池


13.1内置电池，可在无外部电源的情况下，工作时间≥120min；

高端子母无影灯技术参数

数量：10套（其中4套配置中置摄像系统）

1.采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2.手术灯弹簧臂采用进口产品（提供相关资料）

*3.灯头为多边形超薄设计，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求。

4.灯盘一体成型操作扶手。

5.手术灯灯头符合IP54防水防尘等级。

6.洁净区人员可通过中置消毒手柄移动手术灯位置，中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

7.母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥140,000Lx，光柱深度≥1200mm。

*8.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥320mm

9.d50/d10最小光斑直径下≥60%，最大光斑直径d50/d10值≥70%。

10.深腔照明率≥99%。

11.母灯在阴影管理模式开启状态，6级照度模式下深腔照明率为≥99%，单遮板无影率为≥99%，双遮板无影率为≥990%。

12.显色指数Ra：≥95。

13.显色指数R9：≥95。

14.具备色温可调功能，可调范围3500K-5100K。

15.转接支架稳定，荷载≥4500N时，不会出现断裂、变形。

16.进行耐腐蚀测试，氯离子盐雾测试，可耐受超过30种消毒剂。

17.配置中置摄像系统

17.1像素≥190万

17.2镜头f=5-38mm，F=2-3.4

17.3变焦120×（12×数字10×光学）

17.4信噪比>45dB

17.5灵活转动角度≥300°

中端无影灯技术参数

1.采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。

2.采用原装进口弹簧臂，灯臂关节数≥6个。

3.无影灯控制面板位于关节臂连接处。

4.无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能。

5.灯头为超薄造型，灯头整体厚度≤10CM。

6.无影灯符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。

7.无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

8.母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm。

9.母灯最大中心照度≥160,000lx，子灯最大中心照度≥130,000lx。

*10.光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径≤190mm，母灯调节范围≥125mm，子灯调节范围≥75mm。

*11.子母灯光柱深度≥1250mm

12.显色指数（Ra）≥95

13.显色指数（R9）≥95

14.母灯的深腔无影率实际检测值≥98%，单遮板深腔无影率检测值≥70%

15.子灯的深腔无影率实际检测值≥99%，单遮板深腔无影率检测值≥70%

16.母灯光斑分布直径d50检测结果≥65%，子灯光斑分布直径d50检测结果≥64%。

17.具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。

18.转接支架稳定，荷载≥4500N时，不会出现断裂、变形。

吊塔技术要求（双臂、单臂塔）
一、功能与技术性能：

1.最大安全承重应为标称工作承重的四倍。

2.旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

3.须配有良好的机械刹车系统。

4.四面体吊柱，气电箱上气体终端及强弱电终端位于箱体同侧同面。

5.采用上电下气分离式设计。

6.采用电气分离式设计。

7.防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级（吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量要求为单相220V/10A，其中至少一个为220V/16A）。

8.电源采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时调节插座高度。

9.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头≥2万次的插拔，可带气维修。

*10.吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO9170-1标准，医用气体软管符合ENISO5359标准。

11.抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合。

12.表面采用抗菌分处理。

13.抗震等级≥7级。

14.内部基础架荷载≥4500N．m，持续≥10min，法兰盘偏移角≤0.5°，卸载后无断裂松动现象。

（1）双臂麻醉塔配置要求（26台）

1.吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

2.双旋转臂，总长≥1500mm。

3.竖式四面体气电箱长度≥800mm。

4.最大标称工作承重≥300Kg。

5.附件配置：标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引2，麻醉废气1）。

6.国标电源插座≥10个，包含1个16A。

7.六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个。

8.二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大承重≥80KG，抽屉最大承重≥15KG。

（2）双臂外科塔配置要求（26台）
1.吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

2.双旋转臂，总长≥1500mm。

3.竖式四面体气电箱长度≥800mm。

4.最大标称工作承重≥300Kg。

5.附件配置：标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引2，二氧化碳1）。

6.国标电源插座≥10个，包含1个16A。

7.六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个。

8.二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢，托盘最大承重≥80KG，抽屉最大承重≥15KG。

（3）单臂外科塔配置要求（26台）
1.吊臂、气电箱旋转角度≥340°。

2.单旋转臂，总长≥750mm。

3.竖式四面体气电箱长度≥800mm。

4.最大标称工作承重≥300Kg。

5.附件配置：标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引2，二氧化碳1）。

6.国标电源插座≥10个，包含1个16A。

7.六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个。

8.二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，不纳垢，托盘最大承重≥80KG，抽屉最大承重≥15KG。

吊塔（双臂双塔ICU\EICU）技术要求

一、功能与技术性能：

 1.最大安全承重应为标称工作承重的四倍。

2.旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。

3.须配有良好的机械刹车系统。

4.气电箱上气体终端及强弱电终端位于箱体同侧同面。

5.采用气电分离式设计。 

6.防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级（吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量一般要求为单相220V/10A，其中至少一个为220V/16A）。

7.电源可采用模块化设计，装机后仍可根据临床需求不拆卸吊塔随时增加插座数量，也可随时灵活调节插座高度。

8.气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，具有Standby (原位待接通状态)功能；插座插头≥2万次插拔，可带气维修。

*9.吊塔采用欧标的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO9170-1标准，医用气体软管符合ENISO5359标准。

*10.底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。符合《11197-2019医用供气装置》要求。

11.抽屉为铝合金材质，采用自吸合方式打开闭合。

12.表面采用抗菌分处理，有抑制细菌生长功能。

13.抗震等级≥7级。

*14.内部基础架荷载≥4500N．m的扭矩试验，持续≥10min，法兰盘偏移角≤0.5°，卸载后无断裂松动现象。

双塔配置要求

1.气电箱旋转角度≥340°。

2.双旋转臂，总长≥1500mm。

3.干湿区双吊柱，箱体采用≥5面以上设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800mm，竖式气电箱长度≥800mm。

4.最大标称工作承重≥300Kg。

5.干湿区气体附件配置：标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引2）。

6.干湿区各配国标电源插座≥10个，包含1个16A。

7.干湿区各配六类网络接口≥4个，等电位端子≥2个。

*8.干湿区各配二层设备托盘，干区下层托盘可折叠，角度≥90°，湿区托盘抽屉。托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大承重≥80KG，抽屉最大承重≥15KG。

9.有监护仪支臂，可承载监护仪。

10.干湿区各配双关节输液架1套、双关节泵支臂1套。

11.可提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案，电源线、吸痰管有专用收纳盒。

吊桥技术要求

桥式吊桥配置要求：

1.所有吊桥上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体不能外露，保证吊桥在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。

2.横梁长度2200mm-3100mm可供选择，最终可根据医院实际场地情况确定。

3.横梁为封闭式设计，底部无开孔，不允许采用折叠窗或其他形式封闭。

4.符合气电分离要求。

5.气体终端要求：要求所有气体插座和接头，德国制式。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，具有Standby (原位待接通状态)功能。插座插头≥2万次的插拔，可带气维修。

*6.底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。符合《11197-2019医用供气装置》要求。（提供省级医疗检测机构出具的检测报告）

7.内置LED照明灯和夜光背景灯，内置于吊桥横梁中，和吊桥设备一体，LED灯泡寿命≥20000小时。

8.吊桥设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理。

9.设备架在横梁上移动距离≥400mm

10.所有气电端口必须安装于气电箱上。

11.所有气管为原装进口医用气体管路。

12.符合欧盟吊桥四倍承重系数安全负载要求。

13.吊桥防护等级应符合GB4208-2008中IP20的规定。

14.吊桥外科的防火等级至少为UL94-V1级。

双吊柱

1.干区承重负载能力≥290Kg.
2.箱体采用≥5面设计，具备分区功能，箱体排气系统设计满足《11197-2019医用供气装置》要求，气电箱长度≥800mm

3.满载后倾斜角度≤1度

*4.标配气动刹车

5.德式标准气体插座（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头

6.电源插座12个；网络接口4个；等电位住2个

7.二层设备托盘，其中一层托盘可折叠，角度≥90°

8.托盘必须为铝合金材质，表面无螺钉，抽屉使用内藏式自吸合导轨。

9.可提供导联线、电源线以及气体管道整体集线收纳方案，电源线、吸痰管有专用收纳盒；

电动综合手术床（低体位）

技术参数：

*1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组≥7个独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3.手术床配有高性能充电电池，可满足≥1周手术需要，充电电池无需保养和维护,同时具有交流电源供电功能，（提供证明文件）

4.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

5.手术床承重≥275kg。

6.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成。

7.手术床床垫由双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术。

8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

*9.头板和腿板可前后互换功能。

10.独立电动液压控制刹车。

*11.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

12.手术床最低台面≤500mm

13.可选配脚踏泵功在手术床油泵

14.手术床出厂前经过油路透析处理（提供证明文件）

15.手术床腿板采用按钮式一键拆卸

16.手术床操作手柄可升级无线控制手柄

17.技术参数：

手术床长度≥2000 mm

手术床宽度≥520 mm

手术床升降行程≥500mm

台面前后倾角度：±25°

台面左右倾角度：±20°

背板折转角度：+80°/-40°

腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

头板折转角度：+45°/-90°

台面平移距离≥320mm（提供证明文件）

18.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个

电动综合手术床

技术参数：

*1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组≥7个独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3.手术床配有高性能充电电池，可满足≥1周手术需要，充电电池无需保养和维护,同时具有交流电源供电功能。（提供证明文件）

4.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。

5.手术床承重≥250kg。

6.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成。

7.手术床床垫由双层记忆海绵整体制成，厚度≥72mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术电。

8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

9.头板和腿板可前后互换。

10.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动。

*11.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

12.手术床台面最低高度≤600mm（提供证明文件）

*13.手术床出厂前经过油路透析处理（提供证明文件）

14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

15.技术参数：

手术床长度≥2000 mm

手术床宽度≥520 mm

手术床升降行程≥350mm

台面前后倾角度：±25°

台面左右倾角度：±20°

背板折转角度：+80°/-40°

腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

头板折转角度：+40°/-85°

台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测证明）

16.本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个。

骨科牵引架

技术参数：

1.适配器要求与转接器或手术床上的安装接口相连 

2.转接器要求与手术床上的安装接口相连 

3.骨盆托板要支撑患者臀部 

4.配备小托板辅助支撑

5.配备会阴抵柱 ：对抗牵引，会阴抵柱长度 ≥240mm， 会阴抵柱外径 ≥100mm 

6.配备短悬臂关节 ：避开短悬臂对透视的影响，形成外展、内收体位 关节转动角度≥ 220°

7.配备长悬臂关节 ：避开长悬臂对透视的影响，形成外展、内收体位，关节转动角度 ≥220°

8.配备悬臂夹持器 ：安装托腿架支撑健肢 

9.配备脚蹬：支撑健侧足部 

10.配备脚板转动关节 ：足部倾斜一定角度，处于功能位 ，同时脚板转动角度 360° 

11.足板内折边 ：侧卧位时支撑 

12.牵引器水平转动 ：患者形成内旋、外旋体位 

13.牵引器竖直转动 ：足部抬高；胫腓骨牵引 

14.牵引器支杆L型 ：向外侧装，避开悬臂对透视的遮挡 

15.支脚转动关节 ：台面左右倾时，自动调节，使支脚水平同时支脚伸缩距离 ≥450mm

16.牵引行程 ≥170mm

17.牵引器移动行程 ≥450mm

18.牵引器竖直转动角度
360°

19.牵引器水平转动角度
360°

20.短悬臂长度 ≥240mm 

21.长悬臂长度 ≥1050mm 

22.整体承重 ≥95kg 

23.脚板承重 ≥10kg 

24.牵引力 ≥600N

四、服务要求

1.运输

（1）运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（2）运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

（3）运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

2.质量保证
供应商所供货物必须执行下列条款：

（1）保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（2）符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

（3）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（4）供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

3.售后服务

（1）质保期内：

1.1设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过2小时，4小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过24小时。对问题较大、短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

1.2供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

（2）供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

（3）质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

（4）使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

4.技术与服务

（1）技术资料：

1.1货物合格证；

1.2货物使用说明书（中文）；

1.3检验测试报告；(厂家出厂带就有，如厂家不带的话就没有，以合格证为主）

1.4其它资料

（2）服务承诺：

2.1保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用

2.2设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

五、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起国产设备60个日历日，进口设备90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格，不得拖延。
2.款项结算：乙方在甲方指定银行开立三方共管账户作为合同收款账户，具体付款以三方协议约定为准。
3.履约保证金：乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金（中标总额的5%）转账至甲方基本户,未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条 ），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。
3.配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件招标报价

4.维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。

5.维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。

六、其他

验收

货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1.本合同及附件文本；

2.国家相应的标准、规范；

3.招标文件、投标文件、澄清表（函）。

4.易损配件、备件报价单。

5.提供原厂质保文件。

产品质保期

1.1.5T磁共振及第三方配套设备整机原厂质保期不少于三年；

2.麻醉工作站整机原厂质保期不少于三年；

3.子母无影灯、吊塔、吊桥、手术床、牵引架整机原厂质保期不少于五年；

违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期1日，扣除合同总金额的1%。逾期超过10个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的30%向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、鉴证费等费用。
PAGE  

