附件1:      光学生物测量仪等医疗设备采购项目

政府采购需求书（货物类）

| 序号 | 关键事项 | 说明和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 釆购预算 | 人民币 4030500 元 仅指与本次釆购标的直接相关的费用，前期勘察费、设计费等已发生的费用， 以及监理费、接口费等为未来预留费用，不应当包含在本项目采购预算内，甲方须向本级财政部门经费业务处室申请办理经费剥离手续。 |  |
| 2 | 最高限价 | 人民币 4030500 元 供应商投标报价高于最高限价的则其投标文件将按无效投标文件处理。 |  |
| 3 | 项目性质 | O专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 O非专门面向中小企业采购 对符合（财库（2020） 46号）规定的小微企业（监狱企业视同小型、微型企业）的报价给予10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |  |
| 4 | 对供应商的 资格要求 | （1）有效的营业执照; （2）投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证； （3）投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； （4）若所投产品为进口产品，投标人需提供进口产品厂家或国内总代理针对本项目投标的授权书。 根据《政府釆购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020） 46号）的规定， 不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结 构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。 |  |
| 5 | 是否允许 进口产品 | O允许（须提供财政部门审核通过的复印件） 根据《政府采购进口产品管理办法》（财库（2007） 119号）的规定，采购人采购进口产品时，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部 门审核同意后，才能开展釆购活动。且不得因此排斥国产产品，满足需求的 国产产品依然可以参与竞争。“进口产品的认定”参见《关于政府釆购进口产品管理有关问题的通知》（财办库（2008） 248号）文件有关规定。 |  |
|  |  | O不允许 所投产品为进口产品时，将被视为无效投标。 |  |
| 6 | 是否接受 联合体投标 | O接受 对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 % （2%-3%）的扣除，用扣除后的报价参加评审。 |  |
|  |  | O不接受 |  |
| 7 | 履约保证金 | 占政府采购合同金额的0％ 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%；对于单价合同，其数额不得超过釆购预算的10% |  |
|  |  | O由釆购单位自行收退 O由代理机构负责收退 O不要求 |  |
| 8 | 现场踏勘和 集中答疑 | O组织，集结地点为： O不组织 |  |
| 9 | 价格分比重 | 占总分值的40 % ［招标］根据《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》 （财政部87号令）的规定，综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。 执行国家统一定价标准和釆用固定价格釆购的项目，其价格不列为评审因素。 ［磋商］根据 《政府采购竞争性磋商釆购方式管理暂行办法》 （财库〔2014） 214号）的规定，货物项目的价格分值占总分值的比重（即权值）为30%-60%。 ［其他釆购方式］无须设置。 |  |
| 10 | 合同类型 | O固定总价 O固定单价（适用于采购数量不定的情形） O其他： |  |
| 11 | 争议解决途径 | O向有管辖权的人民法院提起诉讼 O向西安仲裁委员会提请仲裁 O由供应商做出选择 |  |
| 12 | 联系方式 | 项目对接人： 赵萌 联系电话： 029-82720209 电子邮箱： 1158608271@qq.com |  |

需求框架（货物类）

一、	项目概况

为了提升医疗服务水平，更好的服务患者，拟采购眼科医疗设备一批。

二、	采购内容（包括采购品目、规格和数量）

| 序号 | 货物名称 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超广角眼底照相仪 | 台 | 1 |
| 2 | 电子显微镜 | 台 | 1 |
| 3 | 干眼检查仪 | 台 | 1 |
| 4 | 角膜地形图仪 | 台 | 1 |
| 5 | 角膜曲率仪 | 台 | 1 |
| 6 | 视觉电生理 | 台 | 1 |
| 7 | 数码裂隙灯 | 台 | 1 |
| 8 | 同视机 | 台 | 1 |
| 9 | 雾化熏蒸治疗仪（超声雾化器） | 台 | 2 |
| 10 | 电脑验光仪 | 台 | 1 |
| 11 | 白内障超声乳化治疗仪 | 台 | 1 |
| 12 | 全自动眼压计 | 台 | 1 |
| 13 | 光学生物测量仪 | 台 | 1 |
| 14 | OCT（光学相干断层扫描仪） | 台 | 1 |

三、技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）

- 1.超广角眼底照相仪

一、 功能：眼底免散瞳彩照

二、 主机主要技术要求：

1、内置CCD图像采集，液晶屏高清图像显示

2、调焦方式：操纵手柄前后按钮调焦

对焦方式：实时数字显示对焦

3、视场角：免散瞳45°可选，视场允差±8%

4、操作模式：手动图像采集。实时数字比例显示

5、最小瞳孔直径：≥4mm

6、显示屏：工作系统配置≥21英寸高清液晶显示器

7、内固视标：采用液晶点阵模式，9个内固视点

8、外固视标：配置可随意调整外固视标

9、 屈光补偿范围：患者屈光不正补偿的调焦范围：-20D～+20D

10、照明光源：红外光

11、操作系统： Win10或以上

12、照相闪光光源： LED光源

三、数字图像处理系统：

1、图像处理包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等

2、去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像

3、提供视杯视盘比计算功能。可在眼底图像中通过画笔控件标记出视杯、视盘的范围，软件可根据标记自动计算出视杯视盘比；

4、神经纤维，血管，脉络膜增强图像：对神经纤维进行对比度增强。

5、图像处理系统软件提供中文版，可打印包括患者信息、医生诊断、图像的中文报告单。

6、采集图像分辨率：视场中心处 ≥ 60lp/mm；

视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；

视场边缘处（r）≥ 25lp/mm

7、文件格式：提供多种图像格式，图像可编辑。提供标准眼底图像。

- 2.电子显微镜

一、显微镜：

1、光学系统：无限远平场消色差光学系统；

2、总放大倍数：40X-1000X；

3、观察系统：铰链三目镜筒，30°倾斜，360°旋转，筒距55mm-75mm；配专业显微演示装置接电脑。

4、目镜：WF10X/ф20mm大视场高眼点补偿目镜，双目具有视度补偿功能。

5、物镜：消色差物镜4X， 10X， 40X(S) ，100X（OS)；

6、载物台：超硬度耐磨、耐腐蚀、喷砂双层复合式机械移动载物台，硬膜涂层表面；片夹带有缓冲装置；面积：150mmX140mm，移动范围：≥75mmX50mm，可双切片观察，游标最小读数0.1mm； X、Y向移动均采用进口三角钢导轨。

7、转换器：内定位四孔转换器；

8、聚光镜：数值孔径N.A.1.25；升降范围≥25mm；聚光镜中心可调；采用金属材料。

9、调焦机构：粗微动同轴，三角钢柱导轨，带有手轮松紧调节机构和限位装置，低手位调节圆型手轮中心点距离桌面高度≤60mm；行程：≥20mm，微动精度：≤0.002 mm；

10、光源： LED冷光源照明，亮度连续可调；

11、附件： CCD接口；蓝色、绿色、磨砂滤色片各1片；电源线，香柏油，塑料防尘罩；

12、摄像头：≥800万像素显微演示装置，USB2.0数字输出，直接连接电脑，含专业显微图像处理软件。

二、摄像系统

1、输出信号：USB数字信号；

2、总像素：≥800万像素；

3、图像传感器：≥1/2英寸；

4、图像分辨率：≥2560x1980；

5、白平衡：自动/手动；

6、信噪比：≥70dB；

7、动态范围：≥40dB；

8、扫描方式：逐行扫描；

9、控制参数：亮度/对比度，色调/饱和度，白平衡，增益，锐度；

三、软件功能：

1、品牌电脑，配备专业显微图像处理软件，墨仓式彩色喷墨打印机

2、图像捕捉与录像：实时图像预览，图像静态捕捉（单幅图像、自定义时间间隔连续多幅序列），实时动态录像（带语音）；

3、图像格式与大小：格式：BMP, JPG, MIG, AVI, WMV ；

大小： 800×600， 1280×1024，2592x1944，3264x2448；

4、尺寸标定与测量：使用0.01mm测微尺，制定尺寸测量标准（毫米、微米）；

几何形态测量，包括长度、角度、周长、面积和计数；

5、图像处理：亮度/对比度，色调/饱和度，任意旋转，任意缩放，支持多种图像格式；

6、图像合并：将不同景深的图像合并成一张清晰的图像，可通过均衡，减弱或增强等不同方式合并图像；

7、图像编辑：特征目标标记，文字标注并保存；在图片上进行文字、图形、箭头等符号标注，可以、进行多图层保存；

8、讲解录音：对图片进行录音和讲解，可以进行图像文件与语音文件合成并保存；

9、图文报表打印：测量记录、测量结果可实时打印。

- 3.干眼检查仪

一、裂隙灯显微镜

1、显微镜系统

1.1光学分辨率：≥2700·N线对（200线对）

1.2显微镜类型：伽利略平行夹角式

1.3变倍方式：非连续5级转鼓变倍式

1.4放大倍率：6.3X、10X、16X、25X、40X

1.5目镜倍率：12.5倍

1.6目镜夹角：10°

1.7瞳距调节范围：52~80mm

1.8屈光度调节：-8D~+8D

1.9视场直径：36.2mm（6.3X）、22.3mm（10X）、14mm（16X）、8.9mm（25X）、5.7mm（40X）

2、照明系统

2.1裂隙宽度：0~14mm连续可调（在14mm时，裂隙呈圆形）

2.2裂隙高度：1~14mm连续可调

2.3光斑直径：Ø14mm、Ø10mm、Ø5mm、Ø3mm、Ø2mm、Ø1mm、Ø0.2mm

2.4裂隙角度：0°~180°

2.5裂隙倾角：5°、10°、15°、20°

2.6滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、内置黄色滤片

2.7灯源：3V/3W LED灯泡。

2.8灯源照度：≥150KLX

2.9灯源亮度调节方式：亮度连续可调

2.10背景照明：集自然光/红外光于一体的同轴背景光源模块

2.11背景照明亮度调节方式：自然光亮度连续可调

3、采集设备

3.1自动数码模块：1/1.8寸传感器，2.4微米像元，红外光源传感器，自动曝光，自动增益，光圈可调，五种白平衡模式，高灵敏度，可开关宽动态范围

3.2图像传感器：≥500万像素

3.3照片分辨率：≥2592 x 1944

3.4照片格式：JPEG

3.5视频分辨率：≥2592 x 1944

3.6视频帧率：≥25fps

3.7视频格式：MP4 H.264

3.8数据传输接口类型：USB、Type-C

3.9视频输出接口：Micro HDMI高清接口，可连接显示屏直接显示数码模块预览画面

3.10 DICOM接口：支持网络连接医院影像系统

3.11智能病例管理软件：支持病例编辑储存，病例对比

4、电源

4.1输出电压：照明灯6V, 固视灯5V，背景照明5V

4.2内置宽压电源组件，集电源开关、亮度调节旋钮、多点触控拍照按钮于一体

二、眼表观察模块功能

1非侵入式泪膜破裂时间：使用可见光Placido环投影系统（23环），最大10mm检查直径，自动计算首次/平均破裂时间

2非侵入式泪河高度：可见光Placido环投影系统，图片可光学或电子变倍放大

3精准测量泪河高度：AI识别、自动泪河高度测量

4脂质层厚度：7个厚度等级的标准模版对比评估（全区域影像）

5睑板腺功能评估：自动睑板腺缺失率计算，自动睑板腺分级

6 AI眼红分析：AI识别结膜、血管，自动计算结膜充血占比和睫状充血占比

7 睑缘：图片可光学或电子变倍放大，照片诊断结果评估可选

8角膜荧光素钠染色：配合裂隙灯显微镜内置黄色滤色片/和钴蓝光滤色片，增加角膜荧光素钠染色图像的对比度，提高早期角膜上皮点染阳性检出率

9干眼检查综合报告：自动分析各项指标结果

三、电脑

1品牌电脑

2彩色墨仓式喷墨打印机

- 4.角膜地形图仪

1、测量方式：Placido锥

2、测量覆盖范围：≥10mm(直径)

3、测量曲率半径范围：≥5.5mm～10.0mm;

4、屈光范围：≥35D-60D

5、测量偏差：±0.02mm

6、Placido环数：≥30环

7、测量点数：≥7900点

8、平均获像时间：≤3秒

9、地形图显示方式：单图、双图、多图，差值图、子午线图、三维立体图，数值图

10、校准、拍摄、对焦：操作杆对位，自动/手动拍摄，软件调整对焦

11、地形图类型：可显示轴向曲率图，切向曲率图，高度图，模拟角膜镜图及角膜3D图

12、散光显示方式：互相垂直散光轴，瞬态分布散光轴3、5、7mm分段，

13、调节范围：左右≥85mm 前后≥40mm 上下≥30mm 颌托支架≥50mm

14、角膜接触镜适配功能：模拟荧光素图，矢状泪膜指示图、位置调节、旋转和倾斜。

15、圆锥角膜检测功能

16、操作系统：中文 Windows10及以上系统

17、带电脑影像工作系统，墨仓式彩色喷墨打印机。

- 5.角膜曲率仪

1、测量范围：曲率半径5.5mm-10mm,屈光度30D-60D

2、测量偏差：曲率半径±0.05mm，屈光度±0.25D 曲率半径分辨力：0.01mm

3、轴位角：0-180度，最小读数1度 单次测量时间≤0.03s

4、通过屏幕可直接观察到眼睛

5、显示方式：曲率半径显示和屈光度显示两种

6、三维运动范围：前后：≥100mm 上下：≥24mm 左右：≥115mm

7、无线红外热敏打印机

- 6.视觉电生理

1、结构：	一体式（生物放大器、闪光刺激器、图形刺激器全部集成到主机内）

2、检查项目：	Pattern ERG, Flash ERG, Pattern VEP, Flash VEP, PVEP Sequence，EOG

3、生物放大器

3.1、输入阻抗：≥ 1000 MΩ

3.2、共模抑制比：≥ 115dB

3.3、输入短信噪声：≤ 4uVpp

3.4、滤波器：实时数字滤波器，各通道可独立设置带通、高通、低通、带阻等滤波器

3.5、A/D位数：24 bit

3.6、通信接口：光耦合USB 2.0

4、闪光刺激器

4.1、刺激光源：提供白、红、绿、蓝四种独立光源，并可任意组合

4.2、标准闪光强度：可在 < 4ms的闪光时间内提供超过≥30cd·s/m2  的白色宽带刺激光

4.3、闪光强度可调范围	：0-100 cd·s/m2

4.4、刺激模式：闪光、双闪、频闪、给撤，给光时长可任意设定

4.5、背景光源调节范围：0-500 cd/m2

4.6、刺激频率：0.01-200Hz

4.7、固视及EOG灯：3个固视/EOG指示灯，≥60级亮度独立可调

4.8、红外监视：配备红外监视摄像系统

5图形刺激器

5.1、亮度：	0-250 cd/m2

5.2、对比度：≥ 98%

5.3、刺激图形：横盘格/横条栅/竖条栅/矩形翻转及给撤，视角无级可调

5.4、刺激范围：全屏/左半屏/右半屏/上半屏/下半屏/1/4左上/1/4右上/1/4左下/1/4右下/

上下边沿/左右边沿/横向中心/竖向中心/1/8中心；

任意刺激角中心矩形；

任意刺激角矩形周边。

- 7.数码裂隙灯

一、显微镜系统性能参数：

1、显微镜类型	伽俐略平行夹角式

2、变倍方式	5 档转鼓变倍式

3、光学分辨率	≥2700•N 线对/毫米（200 线对/毫米）

4、放大倍率	6.3×、10×、16×、25×、40×

5、目镜倍率	12.5 倍

6、目镜夹角	10º

7、瞳距调节范围	50mm—80mm

8、视度最小调节范围	- 8D—＋8D

9、视场直径	36.2mm、22.3mm、14mm、8.9mm、5.7mm

二、照明系统性能参数：

1、裂隙宽度	0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

2、裂隙长度	1-14mm 连续可调

3、灯 源	6V/20W 卤钨灯泡

4、裂隙角度	0 -180 由垂直到水平方向连续可调

5、裂隙倾斜	5 、10 、15 、20

6、滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、黄色滤色片

7、光阑尺寸	 14mm、  10mm、  5mm、  3mm、  2mm、  1mm、  0.2mm

8、照 度	≥150klx

三、采集设备性能：

1、图片分辨率≥2400 万

2、照片格式	JPEG

3、取景方式	目镜取景、相机取景器框取景、相机 LCD 取景、 计算机 显示屏取景

4、输出接口	USB

四、电脑配置

1、主机	CPU I5-10500T或以上  内存≥8G  硬盘≥256GB SSD+1TB

2、显示器	分辨率≥1920*1080  屏幕尺寸≥23 英寸

3、系统	Windows 10及以上

4、打印机  墨仓式彩色喷墨打印机

- 8.同视机

1、倍率1.65×，视场≥55mm；

2、瞳距调节范围 ≥45～75mm

3、各镜筒独立横向转动：外转≥40°，内转≥40°，

4、各镜筒独立纵向转动：仰角≥15°，俯角≥20°，

5、视标扭动（旋向）：顺时针范围≥20°，逆时针范围≥20°，

6、两镜筒互锁状态下，在整个横向转动范围内两视标位置

7、偏差：纵向±10°、横向±0.5°、旋向±10°，

8、颏托顶端至目镜中心的调节范围：75～125mm，

9、视标上下移动范围：≥10△，

10、额托架调节范围：上下调节≥25mm，前后调节≥40mm，

11、闪烁装置：手动和自动两种

12、自动闪烁频率30～300次/分,闪烁频率分≥10档可调

14、自动闪烁明暗交替方式：一周期中  1/4点    3/4灭;

1/2点    1/2灭;

3/4点    1/4灭;

15、画片照明采用LED发光器，亮度可调节，数量≥20对

16、海丁格刷速度：可无极调速，

17、海丁格刷工作时的噪声：≤60dB

- 9.雾化熏蒸治疗仪（超声雾化器）

1、温度设置范围：30~45℃；

2、温度控制范围：30~45℃（可调节）；

3、温度异常报警显示功能；

4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。

5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低。

6、主机超声工作频率：2.4MHz±10%

7、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

8、最大雾化率：≥1ml/min。

9、 整机噪声：≤50dB。

10、具有定时功能

11、具有调节风量、雾量调试功能。

12、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

13、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗（至少一台具有氧疗功能）。

13.1、氧气流量：0.5-3L/min，出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机15Min内，达到规定的浓度水平）：氧流量0.5~3L/Min时，氧浓度为93%±3%

13.2、断电报警：当制氧机断电时，发出警报

14、低氧浓度报警：当浓度≤82%时，发出报警

- 10.电脑验光仪

*1、全自动追踪测量

2、采用旋转棱镜测量技术

3、显示屏：≥7英寸彩色液晶显示器

4、打印：热敏打印机

5、外置数据连接：RS232/蓝牙

6、屈光度测量参数

6.1、视标：自动云雾图

6.2、顶点距（VD）：0，12，13.5，15mm

6.3、球镜度：-25.00D ~ +22.00D（0.12/0.25D步长）

6.4、柱镜度：-10.00D ~ +10.00D （0.12/0.25D步长）

6.5、轴位：0 ~ 180°（1°步长）

6.6、最小测量瞳孔直径：2.0mm

6.7、瞳距测量：10 ~ 85 mm

- 11.白内障超声乳化治疗仪

整机进口产品，提供“进”注册证

1、泵系统

1.1蠕动泵

1.2全密闭、非顺应性液流管理系统

1.3光敏压力传感器感应负压变化

1.4负压设定范围：0-650 mmHg

1.5抽吸速率范围：0-60cc/min

2、白内障乳化模式

2.1低频摆动联合超声乳化模式

2.1.1摆动幅度±20，摆动频率100Hz

2.1.2超声振动频率38.0±2kHz，行程为88±27.0µm

2.1.3启动阈值:0-超声能量预设值

2.1.4超声能量线性/固定/连续/超脉冲/微爆破输出

2.2传统超声乳化模式

2.2.1钛金属，4压电晶体

2.2.2振动频率为38.0±2kHz，行程为88±27.0µm

2.2.3超声线性/固定/连续/超脉冲/微爆破输出

3、超声能量调制模式

3.1脉冲/超脉冲模式

3.1.1脉冲频率0-100 pps，占空比%Time On 5 -100% 连续可调

3.1.2具有超脉冲技术

3.2爆破/微爆破模式

3.2.1爆破脉宽5-500ms，爆破间歇 2500-0ms

3.2.2 On ms / Off ms - Limit 连续可调

4、参数控制

4.1可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压

4.2可根据需要设置连续灌注

4.3可通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降，转变手术步骤

5、脚踏控制

可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变、已存储手术参数的调用等）

6、超乳针头

直径0.9mm / 1.1mm、超乳针头角度300 和450、针头形状包括Round标准, ,Straight直口, Flared喇叭口, Tapered锥形口, Mini-Flared微型喇叭口

7、前节玻切

电动玻切，切割速率10-1500次/分钟，子模式 Cut I/A，I/A Cut，

8、人机互动

8.1  15吋彩色触摸屏

8.2  同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定

8.3  无线遥控器实现无接触手术控制

9、双极电凝

功率0-10 W（75Ω）

10、手术切口

可开展从3.2mm传统切口到微创2.2mm切口的手术

- 12.全自动眼压计

整机进口产品，提供“进”注册证

1.	测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）

2.	工作距离：11mm

3.	三维自动对准功能测量：只需对准瞳孔推进，即可自动对焦和自动测量

4.	具备手动操纵杆，兼顾配合度不高的患者

5.	自动检测和显示左右眼：R/L（眼别）

*6.	具有人工晶状体模式：可测量人工晶体眼患者。

*7.	可输入角膜厚度值，自动优化眼压值

8.	显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

9.	测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

10.	可以直接通过触摸屏调节下颌托高低

11.	显示器：≥8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏

12.数据传输方式	USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

- 13.光学生物测量仪

整机进口产品，提供“进”注册证

一	基本功能要求

1	测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率（前表面曲率、后表面曲率、全角膜曲率）、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立

2	采集手术导航定位眼前节图像，无痕标记水平位，视轴中心点等，用于导航辅助的白内障手术等晶体植入手术。

二	具体参数要求

1	光源

1.1	眼轴长测量光源：可调谐激光

眼轴长测量光源波长：1035nm-1070nm

单次测量时间（脉冲持续时间）：0.5s

最大输出功率 ≤1.70mW，连续测量时间≥8h

1.2	固视灯光源：LED， 660nm

1.3	角膜曲率测量光源： LED，950nm

1.4	白到白测量光源：LED，880nm

1.5	巩膜图像绿色照明光源：LED，520nm

2	测量生物参数

2.1	眼轴长度AL：14-38mm

2.2	角膜曲率半径K1/K2：5-10mm

2.3	前房深度ACD/iACD：0.7-8mm

2.4	白-白角膜直径WTW：8.5-15mm

2.5	晶体厚度LT：1-10mm（晶状体眼）；0.13-2.5mm（人工晶状体眼）

2.6	中央角膜厚度CCT：0.2-1.2mm

2.7	瞳孔直径P：1.5-9.0mm

2.8	视轴中心点（Px, Py; Ix, Iy）

*2.9	可以测量全角膜曲率（前后表面曲率之和）

*2.10	可以测量角膜后表面曲率

3	测量精确度

3.1	眼轴长度：≤0.01mm

3.2	角膜曲率半径：≤0.01mm

3.3	前房深度：≤0.01mm

3.4	白-白角膜直径：≤0.1mm

3.5	晶体厚度：≤0.01mm

3.6	中央角膜厚度：≤1μm

3.7	瞳孔直径：≤0.1mm

4	重复性

4.1	眼轴长度：≤9μm

4.2	角膜曲率：≤0.07D

柱镜度数 ≥ 0.75 D 轴向≤4.5°

4.3	前房深度：≤10μm

4.4	白-白角膜直径：≤90μm

4.5	晶体厚度：≤19μm

4.6	中央角膜厚度：≤2μm

5	测量原理

5.1	测量原理：扫频OCT测量技术

*5.2	可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像

5.3	固视确认功能，扫描结果图像可以观察到患者黄斑凹断层图，以此进行固视确认。

5.4	角膜曲率测量：远心光学技术

5.5测量方式：非接触式

5.6	测量模式可自动/手动测量切换

5.7	左右眼识别方式：自动识别

5.8	可测眼睛：正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼

6	人工晶体计算

6.1	全面的四代计算公式：

Haigis Suite, Hoffer® Q, Holladay 2, SRK®/T

6.2	角膜屈光术后：具有Haigis-L公式法，角膜屈光手术后历史资料法

6.3	散光晶体计算：具有Barrett TK公式法，可在测量机器上直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数

5.4	有晶体眼人工晶体植入度数计算

6.5	专用光学人工晶体常数数据库（ULIB），可查的A常数优化200种以上

6.6	个性化光学人工晶体常数优化功能

7	数据传输

7.1	传输至FORUM系统

7.2	传输至医院文档管理系统（EMR/PMS）

7.3	传输至手术导航系统CALLISTO eye（通过USB或者FORUM）

7.4	传输至USB存储媒介

7.5	传输至网络连接或者网络连接打印机

- 14.OCT（光学相干断层扫描仪）

整机进口产品，提供“进”注册证

一	基本功能要求

1.1	临床应用：眼前节、视网膜、视盘和视网膜神经纤维层的断层成像，用于青光眼和眼底疾病的诊断和分析。

1.2	扫描方式：高清前节扫描：全景前节扫描、双房角HD扫描、ACD前房深度扫描、9mm单线扫描、5Line、放射线扫描。三维立体：数据方扫描、512*128扫描、200*200扫描。高清眼底线扫：高清HD眼底扫描（单线、五线、21线、十字）

1.3	年龄相关正常值数据库多中心、多人种正常值数据库；全新频域亚洲人数据库

*1.4	同时具备图像采集和定量分析能力。包括黄斑厚度分析、黄斑厚度变化分析、节细胞分析、RPE综合分析、神经纤维层和视盘分析、GPA青光眼随访分析、节细胞和神经纤维层综合分析、房角分析等。

*1.5	眼球跟踪具备≥20HZ速度的眼球跟踪功能

1.6	后节测量软件具备换班厚度分析、黄斑改变分析、GPA青光眼随访软件、高级RPE分析、神经节细胞分析等量化随访软件

1.7	前节测量软件具备角膜厚度地形图、房角到房角、前房深度、房角开放数据、等测量软件

1.8	操作系统语言具备全中文操作系统、全中文报告

1.9	自动居中具备黄斑和视盘自动居中功能，无需手动调整操作。

1.10  OCT后期可以升级为血流OCT。

二	OCT成像参数要求

2.1	信号类型眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法。

2.2	光源840nm超级发光二极管（SLD）。

2.3	光能量到角膜处≤725μW,拥有自动保护装置，一旦能量高于该值自动切断SLD。

2.4	A-Scan

2.4.1扫描深度≥2mm,1024 pixels

2.4.2扫描速度至少	≥67000 A-sacn/秒

2.4.3轴向分辨率，组织中达5μm，或≤2μm/pixel

2.5	B-Scan

2.5.1扫描方式立方扫描；线扫；（位置，方向，长度，线间隔都可调）。

三	眼前节测量参数要求

3.1	全景前节扫描模式，具备全景前节扫描模式，一次扫描即获得到整个角膜、两侧房角、前房的图像，并且所有结构图像呈现在一张完整图片报告中。

3.2	前房深度测量可自动测量获得前房深度。

3.3	角膜厚度地形图，可以测量角膜≥9mm范围内角膜厚度地形图。

3.4	高清房角扫描具备高清房角扫描，获得房角图像，并可以自动量化房角开放距离、房角隐窝面积、巩膜突开放角度。

3.5	双侧房角扫描具备双侧房角扫描，同时测量显示双侧房角图像信息，并可自动量化获得房角到房角距离。

3.6	高清角膜扫描具备高清角膜扫描，获得角膜高清断层图像

3.7	拱高测量具备拱高测量，可得到拱高数值。

3.8	数据量化具有多种前节量化软件，厚度地形图（3-6-9mm范围）；房角开放面积、距离、角度、隐窝面积；房角到房角距离测量计算；前房深度测量计算；拱高数值计算；角膜厚度测量等。

3.9	高清广角镜头配备超高清广角镜头。

3.10高清双房角镜头，配备超高清双房角镜头。

四	眼底成像具体参数要求

4.1	光源750nm超级发光二极管（cSLO）

4.2	光能量到角膜处≤1.5mW

4.3	固视方式

4.3.1内固视绿色LED灯

4.3.2外固视闪烁红色LED灯

4.4	扫描类型激光眼底扫描与OCT 扫描同步

4.5	图像采集速度≥20Hz

4.6	视场角36°×30°

4.7	瞳孔要求≥2.0mm，一般无需散瞳检查

五	量化分析软件功能

5.1	黄斑改变分析具有对比分析黄斑厚度前后改变功能，并且能自动重合扫描位置

5.2	GPA青光眼随访软件。

5.3	高级RPE分析功能，能量化RPE层隆起及萎缩的面积，体积等数据，并可进行前后随访数据对比。

5.4	GCA具备神经节细胞+内丛状层厚度测量计数功能，且分析结果不计算神经纤维层厚度数值。

5.5	C-scan 分析可按照RPE，内界膜或水平线作为参考平面，作C-Scan层面图像分析。

5.6	厚度结构参数分析可对黄斑厚度，视盘结构，神经节细胞+内丛状层厚度，神经纤维层厚度，RPE损害等进行量化。

5.7 可组成神经纤维层、神经节细胞层厚度拼图报告，在一张报告中体现，满足青光眼前期综合诊断。

六	仪器操作性

6.1	鼠标操作，电脑和检查设备一体化。

6.2	电动下颌托，鼠标点击即可一键操作。

6.3	自动对焦功能可实现对视网膜的自动对焦和成像。

6.4	电脑系统≥18英寸内置液晶显示器；内存≥16G；硬盘≥1T。

6.5	打印机可按医院要求配置

6.6   台桌配升降台

四、服务要求

签订合同后，中标供应商应提供所有设备的技术资料，待采购人确认后方可供货。

五、商务要求

一、	交货期：自合同签订之日起90天内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

二、交付地点：蓝田县人民医院

三、款项结算：

装机验收后一个月内付总款的90%，满12月再付5%，满24个月付清。

六、其他

（一）	对供应商业绩的要求

要求供应商提供三年业绩

(二) 质量验收标准或规范

按国家有关规定以及院方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由院方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。

（三）	产品质保期

质保期：进口设备质保一年，国产设备质保两年。

（四）	违约责任

供应商应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试，每延迟一天应承担当期应付款2‰的违约金，违约金累计不超过当期应付款10%。若违约金累计已达上限，供应商仍未履行，院方有权解除合同。如遇人力不可违抗的原因造成违约除外。