#### 1.超广角眼底照相仪

一、 功能：眼底免散瞳彩照

二、 主机主要技术要求：

1、内置CCD图像采集，液晶屏高清图像显示

2、视场角：免散瞳45°可选，视场允差±8%

3、操作模式：手动图像采集。实时数字比例显示

4、最小瞳孔直径：≥4mm

5、显示屏：工作系统配置≥21英寸高清液晶显示器

6、内固视标：采用液晶点阵模式，9个内固视点

7、外固视标：配置可随意调整外固视标

8、 屈光补偿范围：患者屈光不正补偿的调焦范围：-20D～+20D

9、照明光源：红外光

10、操作系统： Win10或以上

11、照相闪光光源： LED光源

三、数字图像处理系统：

1、图像处理包括：建立、修改、删除、存档、拷贝、检索等

2、去红（Red-free）图像：去除彩色图像中的红色通道，形成黑白图像

3、提供视杯视盘比计算功能。可在眼底图像中通过画笔控件标记出视杯、视盘的范围，软件可根据标记自动计算出视杯视盘比；

4、神经纤维，血管，脉络膜增强图像：对神经纤维进行对比度增强。

5、图像处理系统软件提供中文版，可打印包括患者信息、医生诊断、图像的中文报告单。

6、采集图像分辨率：视场中心处 ≥ 60lp/mm；

视场中部处（r/2）≥ 40lp/mm；

视场边缘处（r）≥ 25lp/mm

7、文件格式：提供多种图像格式，图像可编辑。提供标准眼底图像。

#### 2.电子显微镜

1、观察系统：铰链三目镜筒，30°倾斜，360°旋转，筒距48mm-75mm；配专业显微演示装置接电脑。

2、目镜：WF10X/ф20mm

3、物镜：4X， 10X， 40X ，100X； 双层机械移动平台，

4、调焦方式：粗微动同轴 行程：22mm，微动精度：0.002mm

5、照明系统：上光源、下光源

6电源：外置电源适配器

3.干眼检查仪

一、眼表观察模块功能

1非侵入式泪膜破裂时间：使用可见光Placido环投影系统（23环），最大10mm检查直径，自动计算首次/平均破裂时间

2非侵入式泪河高度：可见光Placido环投影系统，图片可光学或电子变倍放大

3精准测量泪河高度：AI识别、自动泪河高度测量

4脂质层厚度：7个厚度等级的标准模版对比评估（全区域影像）

5睑板腺功能评估：自动睑板腺缺失率计算，自动睑板腺分级

6 AI眼红分析：AI识别结膜、血管，自动计算结膜充血占比和睫状充血占比

7 睑缘：图片可光学或电子变倍放大，照片诊断结果评估可选

8角膜荧光素钠染色：配合裂隙灯显微镜内置黄色滤色片/和钴蓝光滤色片，增加角膜荧光素钠染色图像的对比度，提高早期角膜上皮点染阳性检出率

9干眼检查综合报告：自动分析各项指标结果

二、电脑

1品牌电脑

2彩色墨仓式喷墨打印机

#### 4.角膜地形图仪

1、测量方式：Placido锥

2、测量覆盖范围：≥10mm(直径)

3、测量曲率半径范围：≥5.5mm～10.0mm;

4、屈光范围：≥35D-60D

5、测量偏差：±0.02mm

6、Placido环数：≥30环

7、测量点数：≥7900点

8、地形图类型：可显示轴向曲率图，切向曲率图，高度图，模拟角膜镜图

9、调节范围：左右≥85mm 前后≥40mm 上下≥30mm 颌托支架≥50mm

10、角膜接触镜适配功能

11、圆锥角膜检测功能

12、操作系统：中文 Windows10及以上系统

13、带电脑影像工作系统，墨仓式彩色喷墨打印机。

#### 5.角膜曲率仪

1、测量范围：曲率半径5.5mm-10mm,屈光度30D-60D

2、测量偏差：曲率半径±0.05mm， 曲率半径分辨力：0.01mm

3、主子午线的曲率半径≤0.3mm，测量偏差±4°

4、通过屏幕可直接观察到眼睛

5、显示方式：曲率半径显示和屈光度显示两种

6、尺寸：240mmX90mmX60mm

7、无线红外热敏打印机

#### 6.视觉电生理

1、检查项目：	PERG, FERG, PVEP, FVEP ，EOG

2、生物放大器

2.1、输入阻抗：≥ 1000 MΩ

2.2、共模抑制比：≥ 115dB

2.3、输入短信噪声：≤ 4uVpp

2.4、A/D位数：24 bit

2.5、通信接口：光耦合USB 2.0

3、闪光刺激器

3.1、刺激光源：LED

3.2、标准闪光强度：≥3.0cd·s/m2

3.3、闪光强度可调范围	：-30-0dB

3.4、刺激模式：闪光

3.5、刺激频率：0.01-200Hz

3.6、中心固视光源：红色LED固视

4图形刺激器

4.1、亮度：	0-250 cd/m2

4.2、对比度：≥ 98%

4.3、刺激图形：横盘格/横条/竖条/矩形

#### 7.数码裂隙灯

一、显微镜系统性能参数：

1、显微镜类型	伽俐略平行夹角式

2、变倍方式	5 档转鼓变倍式

3、放大倍率	6.3×、10×、16×、25×、40×

4、目镜倍率	12.5 倍

5、目镜夹角	10º

6、瞳距调节范围	50mm—80mm

7、视度最小调节范围	- 8D—＋8D

8、视场直径	36.2mm、22.3mm、14mm、8.9mm、5.7mm

二、照明系统性能参数：

1、裂隙宽度	0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

2、裂隙长度	1-14mm 连续可调

3、灯 源	6V/20W 卤钨灯泡

4、裂隙角度	0 -180 由垂直到水平方向连续可调

5、裂隙倾斜	5 、10 、15 、20

6、滤色片	隔热片、减光片、无赤片、钴兰片、黄色滤色片

7、光阑尺寸	 14mm、  10mm、  5mm、  3mm、  2mm、  1mm、  0.2mm

8、照 度	≥150klx

三、采集设备性能：

1、图片分辨率≥2400 万

2、照片格式	JPEG

3、取景方式	目镜取景、相机取景器框取景、相机 LCD 取景、 计算机 显示屏取景

4、输出接口	USB

#### 8.同视机

1、倍率1.65×，视场≥55mm；

2、瞳距调节范围 ≥45～75mm

3、各镜筒独立横向转动：外转≥40°，内转≥40°，

4、各镜筒独立纵向转动：仰角≥15°，俯角≥20°，

5、视标扭动（旋向）：顺时针范围≥20°，逆时针范围≥20°，

6、两镜筒互锁状态下，在整个横向转动范围内两视标位置

7、偏差：纵向±10°、横向±0.5°、旋向±10°，

8、颏托顶端至目镜中心的调节范围：75～125mm，

9、视标上下移动范围：≥10△，

10、额托架调节范围：上下调节≥25mm，前后调节≥40mm，

11、闪烁装置：手动和自动两种

12、自动闪烁频率30～300次/分,闪烁频率分≥10档可调

13、自动闪烁明暗交替方式：一周期中  1/4点    3/4灭;

1/2点    1/2灭;

3/4点    1/4灭;

15、画片照明采用LED发光器，亮度可调节，数量≥20对

16、海丁格刷速度：可无极调速，

17、海丁格刷工作时的噪声：≤60dB

#### 9.雾化熏蒸治疗仪（超声雾化器）

1、温度设置范围：30~45℃；

2、温度控制范围：30~45℃（可调节）；

3、温度异常报警显示功能；

4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。

5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低。

6、主机超声工作频率：2.4MHz±10%

7、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。

8、最大雾化率：≥1ml/min。

9、 整机噪声：≤50dB。

10、具有定时功能

11、具有调节风量、雾量调试功能。

12、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

13、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗（至少一台具有氧疗功能）。

13.1、氧气流量：0.5-3L/min，出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机15Min内，达到规定的浓度水平）：氧流量0.5~3L/Min时，氧浓度为93%±3%

13.2、断电报警：当制氧机断电时，发出警报

14、低氧浓度报警：当浓度≤82%时，发出报警

10.电脑验光仪

1、采用旋转棱镜测量技术

2、显示屏：≥7英寸彩色液晶显示器

3、打印：热敏打印机

4、外置数据连接：RS232

5、屈光度测量参数

5.1、球镜度：-25.00D ~ +22.00D（0.12/0.25D步长）

5.2、柱镜度：-10.00D ~ +10.00D （0.12/0.25D步长）

5.3、轴位：0 ~ 180°（1°步长）

5.4、最小测量瞳孔直径：2.0mm

5.5、瞳距测量：20 ~ 85 mm

#### 11.白内障超声乳化治疗仪

若是整机进口产品，提供“进”注册证

1、泵系统

1.1蠕动泵

1.2全密闭、非顺应性液流管理系统

1.3光敏压力传感器感应负压变化

1.4负压设定范围：0-650 mmHg

1.5抽吸速率范围：0-60cc/min

2、白内障乳化模式

2.1低频摆动联合超声乳化模式

2.1.1摆动幅度±20，摆动频率100Hz

2.1.2超声振动频率38.0±2kHz，行程为88±27.0µm

2.1.3启动阈值:0-超声能量预设值

2.1.4超声能量线性/固定/连续/超脉冲/微爆破输出

2.2传统超声乳化模式

2.2.1钛金属，4压电晶体

2.2.2振动频率为38.0±2kHz，行程为88±27.0µm

2.2.3超声线性/固定/连续/超脉冲/微爆破输出

3、超声能量调制模式

3.1脉冲/超脉冲模式

3.1.1脉冲频率0-100 pps，占空比%Time On 5 -100% 连续可调

3.1.2具有超脉冲技术

3.2爆破/微爆破模式

3.2.1爆破脉宽5-500ms，爆破间歇 2500-0ms

3.2.2 On ms / Off ms - Limit 连续可调

4、参数控制

4.1可线性脚踏控制超声能量的输出、抽吸速率和负压

4.2可根据需要设置连续灌注

4.3可通过面板、脚踏或遥控器控制IV杆的自动升降，转变手术步骤

5、脚踏控制

可以利用脚踏控制多项功能（回吐、连续灌注、灌注液瓶升降、手术步骤改变、已存储手术参数的调用等）

6、超乳针头

直径0.9mm / 1.1mm、超乳针头角度300 和450、针头形状包括Round标准, ,Straight直口, Flared喇叭口, Tapered锥形口, Mini-Flared微型喇叭口

7、前节玻切

电动玻切，切割速率10-1500次/分钟，子模式 Cut I/A，I/A Cut，

8、人机互动

8.1  15吋彩色触摸屏

8.2  同一界面内多种选择与控制，按手术步骤操作命令设定

8.3  无线遥控器实现无接触手术控制

9、双极电凝

功率0-10 W（75Ω）

10、手术切口

可开展从3.2mm传统切口到微创2.2mm切口的手术

#### 12.全自动眼压计

若是整机进口产品，提供“进”注册证

1.	测量范围：1mmHg至30mmHg/1mmHg至60mmHg（1mmHg精度）

2.	工作距离：11mm

3.	三维自动对准功能测量：只需对准瞳孔推进，即可自动对焦和自动测量

4.	具备手动操纵杆，兼顾配合度不高的患者

5.	自动检测和显示左右眼：R/L（眼别）

*6.	具有人工晶状体模式：可测量人工晶体眼患者。

*7.	可输入角膜厚度值，自动优化眼压值

8.	显示方式：可在荧屏上显示每次测量的结果及测量的平均值，数值精确到小数点后一位

9.	测量气流量：气流量小，对病人眼睛无伤害，并设有气压的选择，气流压力符合国家标准

10.	可以直接通过触摸屏调节下颌托高低

11.	显示器：≥8.5英寸彩色LED显示器，触摸屏

12.数据传输方式	USB（输入），RS232C（输出），LAN（输出）

#### 13.光学生物测量仪

若是整机进口产品，提供“进”注册证

一	基本功能要求

1	测量眼球生物参数：如眼轴长度、角膜曲率（前表面曲率、后表面曲率、全角膜曲率）、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率等，并计算人工晶体度数，用于人工晶体植入术及儿童屈光档案的建立

2	采集手术导航定位眼前节图像，无痕标记水平位，视轴中心点等，用于导航辅助的白内障手术等晶体植入手术。

二	具体参数要求

1	测量生物参数

1.1	眼轴长度AL：14-38mm

1.2	角膜曲率半径K1/K2：5-10mm

1.3	前房深度ACD/iACD：0.7-8mm

1.4	白-白角膜直径WTW：8.5-15mm

1.5	晶体厚度LT：1-10mm（晶状体眼）；0.13-2.5mm（人工晶状体眼）

1.6	中央角膜厚度CCT：0.2-1.2mm

*1.7可以测量角膜后表面曲率

2	测量精确度

2.1	眼轴长度：≤0.01mm

2.2	角膜曲率：≤0.01mm

2.3	前房深度：≤0.01mm

2.4	白-白：≤0.1mm

2.5	晶体厚度：≤0.01mm

2.6	中央角膜厚度：≤1μm

3	重复性

3.1	眼轴长度：≤9μm

3.2	角膜曲率：≤0.07D

柱镜度数 ≥ 0.75 D 轴向≤4.5°

3.3	前房深度：≤10μm3

3.4	白-白角膜直径：≤90μm

3.5	晶体厚度：≤19μm

3.6	中央角膜厚度：≤2μm

4	测量原理

4.1	测量原理：扫频OCT测量技术

*4.2可视化测量，可呈现角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像

4.3	固视确认功能，扫描结果图像可以观察到患者黄斑凹断层图，以此进行固视确认。

4.4	角膜曲率测量：远心光学技术

4.5测量方式：非接触式

4.6	测量模式：可自动/手动测量切换

4.7	左右眼识别方式：自动识别

4.8	可测眼睛：正常眼,硅油眼，无晶体眼和人工晶体眼,角膜屈光手术后眼，有晶体人工晶体眼

5	人工晶体计算

5.1	全面的四代计算公式：

Haigis Suite, Hoffer® Q, Holladay 2, SRK®/T

5.2	角膜屈光术后：具有Haigis-L公式法，角膜屈光手术后历史资料法

5.3	散光晶体计算：具有Barrett TK公式法，可在测量机器上直接计算散光矫正型人工晶状体的球镜和柱镜度数

5.4	有晶体眼人工晶体植入度数计算

5.5	专用光学人工晶体常数数据库（ULIB），可查的A常数优化200种以上

5.6	个性化光学人工晶体常数优化功能

6	数据传输

6.1	传输至FORUM系统

6.2	传输至手术导航系统CALLISTO eye（通过USB或者FORUM）

#### 14.OCT（光学相干断层扫描仪）

若是整机进口产品，提供“进”注册证

一	基本功能要求

1.1	临床应用：眼前节、视网膜、视盘和视网膜神经纤维层的断层成像，用于青光眼和眼底疾病的诊断和分析。

1.2	扫描方式：高清前节扫描：全景前节扫描、双房角HD扫描、ACD前房深度扫描、9mm单线扫描、5Line、放射线扫描。三维立体：数据方扫描、512*128扫描、200*200扫描。高清眼底线扫：高清HD眼底扫描（单线、五线、21线、十字）

1.3	年龄相关正常值数据库多中心、多人种正常值数据库；全新频域亚洲人数据库

*1.4同时具备图像采集和定量分析能力。包括黄斑厚度分析、黄斑厚度变化分析、节细胞分析、RPE综合分析、神经纤维层和视盘分析、GPA青光眼随访分析、节细胞和神经纤维层综合分析、房角分析等。

*1.5眼球跟踪具备≥20HZ速度的眼球跟踪功能

1.6	后节测量软件具备换班厚度分析、黄斑改变分析、GPA青光眼随访软件、高级RPE分析、神经节细胞分析等量化随访软件

1.7	前节测量软件具备角膜厚度地形图、房角到房角、前房深度、房角开放数据、等测量软件

1.8	自动居中具备黄斑和视盘自动居中功能，无需手动调整操作

1.9  OCT后期可以升级为血流OCT。

二	OCT成像参数要求

2.1	信号类型眼底组织的光散射＋频域成像＋傅立叶算法。

2.2	光源840nm超级发光二极管（SLD）。

2.3 A-Scan

2.3.1扫描深度≥2mm,1024 pixels

2.3.2扫描速度至少≥67000 A-sacn/秒

2.3.3轴向分辨率，组织中达5μm，或≤2μm/pixel

2.4	B-Scan

2.4.1扫描方式立方扫描；线扫；（位置，方向，长度，线间隔都可调）。

三	眼前节测量参数要求

3.1	全景前节扫描模式，具备全景前节扫描模式，一次扫描即获得到整个角膜、两侧房角、前房的图像，并且所有结构图像呈现在一张完整图片报告中。

3.2	前房深度测量可自动测量获得前房深度。

3.3	角膜厚度地形图，可以测量角膜≥9mm范围内角膜厚度地形图。

3.4	高清房角扫描具备高清房角扫描，获得房角图像，并可以自动量化房角开放距离、房角隐窝面积、巩膜突开放角度。

3.5	双侧房角扫描具备双侧房角扫描，同时测量显示双侧房角图像信息，并可自动量化获得房角到房角距离。

3.6	高清角膜扫描具备高清角膜扫描，获得角膜高清断层图像

3.7	拱高测量具备拱高测量，可得到拱高数值。

3.8	数据量化具有多种前节量化软件，厚度地形图；房角开放面积、距离、角度、隐窝面积；房角到房角距离测量计算；前房深度测量计算；拱高数值计算；角膜厚度测量等。

3.9	高清广角镜头配备超高清广角镜头。

3.10高清双房角镜头，配备超高清双房角镜头。

# 四	眼底成像具体参数要求

4.1	光源750nm超级发光二极管（cSLO）

4.2图像采集速度≥20Hz

4.3	视场角36°×30°

4.4瞳孔要求≥2.0mm

五	量化分析软件功能

5.1	黄斑改变分析具有对比分析黄斑厚度前后改变功能，并且能自动重合扫描位置

5.2	GPA青光眼随访软件。

5.3	高级RPE分析功能，能量化RPE层隆起及萎缩的面积，体积等数据，并可进行前后随访数据对比。

5.4	GCA具备神经节细胞+内丛状层厚度测量计数功能，且分析结果不计算神经纤维层厚度数值。

5.5	C-scan 分析可按照RPE，内界膜或水平线作为参考平面，作C-Scan层面图像分析。

5.6	厚度结构参数分析可对黄斑厚度，视盘结构，神经节细胞+内丛状层厚度，神经纤维层厚度，RPE损害等进行量化。

六	仪器操作性

6.1	鼠标操作，电脑和检查设备一体化。

6.2	电动下颌托，鼠标点击即可一键操作。

6.3	电脑系统≥18英寸内置液晶显示器；可储存8万次扫描；硬盘≥1T。