一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊药房自动化发药系统 | 1 | 套 |
| 2 | 摆药机 | 1 | 套 |

- 技术参数及售后服务

- 门诊药房自动化发药系统

- （1）技术参数

| 一 | 整盒药品发药系统 |
| --- | --- |
| （一） | 基本要求 |
| 1 | 通过HIS系统传送电子医嘱信息，门诊药房自动化系统将门诊病人的药品按处方医嘱自动调剂、发放。 |
| 2 | 必须为工厂生产的模块式组装，禁止现场零配件装配。 |
| 3 | 单机高度≤2.5米。 |
| ★4 | 电源为AC220V10%，50/60Hz 安全性能符合国家相关设备安全指标。 |
| 5 | 设备底部要求全封闭，储药药品不得与地面直通。 |
| （二） | 系统组成配置 |
|  | 1、加药系统 1.1内置式加药窗口≥4个 1.2机械手自动上药机构1套 1.3药品退出机构（退药通道）1套 1.4条形码上药控制机构2套 2、储药系统 2.1盒装柜：储药轨道（MAX1512条）3组 2.2异形柜：储药轨道(MAX504条)用于储存异形药品1组 3、配药出药系统 3.1配药智控软硬件系统2套 3.2储柜内部药品传送机构1组 3.3药品出药口控制阀1套 3.4处方打印机自动切割处方1套 3.5智能配发控制系统软硬件1套 3.6双层传送系统（直发处方传送，和调配后的整方传送）1套 3.7智能药架4台 3.8智能药筐100个 3.9自动供筐系统1套 4、安全系统 4.1虚拟机系统（分流、应急）1套 4.2不间断电源UPS（设备蓄电、稳定电压）1套 - 系统药学管理软件 - 排号叫号系统软硬件1套 排号机1台 上屏5台 - 毒麻管理柜4台 - 附：配冷藏式医用冰箱10台。 |
| （三） | 结构要求和技术参数 |
| 1 | 加药系统 |
| 1.1 | 具备机器手自动加药弹射功能，相同时间内加药量必须大于出药量。 |
| ★1.2 | 单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。 （要求附照片说明） |
| 1.3 | 加药方式为批量上药，单套设备加药速度≥3600盒/小时。 |
| 1.3.1 | 具备单品种药品批量加药功能（要求附照片说明） |
| ★1.3.2 | 具备单次多品种批量加药功能（要求附照片说明） |
| 1.4 | 具备通过识别药品条形码确认加药品种与数量功能。 |
| 1.5 | 设备发药时可同时进行药品添加，加药不影响发药。 |
| 1.6 | 当药品需要补充时，系统应自动将需要补充药品的信息显示在设备的触摸屏上，并发出提示警告，提醒及时补充药品。 |
| 1.7 | 可根据加药紧急程度，自动调整并提示加药顺序。 |
| 1.8 | 设备本身自带加药自动计数功能，避免人员因疲劳而加错药品。 |
| ★1.9 | 加药差错自动退出功能，保证加药准确（要求附照片说明） |
| 1.10 | 输入药品名每个字第一个字母后设备可显示药品表，从中选择点击确认。 |
| 2 | 储药系统 |
| 2.1 | 储药种类为：整盒和异型包装。 |
| 2.2 | 储药系统为滑轨式储药结构。 |
| 2.3 | 采用电磁自动发药装置。 |
| ★2.4 | 单台设备的储药轨道数≥2000条。 |
| 2.5 | 每条储药轨道具备独立的电磁自动发药装置。 |
| ★2.6 | 每条轨道具备独立的发药自动计数功能（要求附照片说明） |
| ★2.7 | 每条轨道具备独立的红外计数功能（要求附照片说明） |
| 2.8 | 具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点。 |
| ★2.9 | 单台设备储药量≥30000盒。 |
| 3 | 配药出药系统 |
| 3.1 | 发药筐为智能药筐，药筐内自带智能芯片，芯片中包含处方信息，在发药之前通过发药软件再次确认药品实现追溯和跟踪药品的功能。 |
| 3.2 | 同处方不同药品必须可以同时落药（要求附照片说明） |
| 3.3 | 落药方式：自由落药（要求附照片说明） |
| ★3.4 | 发药机内置打印装置，具备处方单和药品共出功能；以防止药品发放差错 （要求附照片说明） |
| 3.5 | 具备药品输出控制系统；防止出药口不同处方药品混合。 |
| ★3.6 | 具备智能双层发药轨道，与发药机无缝连接，能识别智能药筐芯片内的处方信息，能将单处方全部机内药品直接发送到每一个发药窗口药师的手边。 （要求附照片说明） |
| 3.7 | 智能发药轨道为双层发药轨道，一层用于传送单处方全部机内药品的智能药筐，另一层用于传送含有手工调配药品的智能药筐，所有处方都可通过智能发药轨道到达发药窗。（要求附照片说明） |
| 3.8 | 单套设备发药速度（含处方打印时间）：≥500张处方/小时。 |
| ★3.9 | 具备自动供筐装置。（要求附照片说明） |
| ★3.10 | 对于需手工调配的智能药筐，具有缓存提升系统，设备出药后自动将药筐提升到缓存系统供药师取筐调配，单台设备能缓存药筐数量≥7个（要求附照片说明） |
| ★3.11 | 每个发药窗配置智能药架，能自动识别智能药筐中的信息，并亮灯提示待发处方所对应的药筐位置，方便快速定位药筐位置。 |
| ★3.12 | 智能药架与智能双层轨道无缝连接，能自动接收智能药筐。（要求附照片说明） |
| 4 | 安全系统 |
| 4.1 | 单套门诊药房自动化系统具备3套独立并联动的操作系统；在1套操作系统出现故障情况下，另2套可以独立完成设备运转.（要求附照片说明） |
| 4.2 | 加药确认系统出现故障时：具备二套加药确认系统可互为备份。 |
| 4.8 | 自动加药机械手故障：可转换成手工加药使加药工作继续进行。 |
| 4.3 | 具备≥三套独立并联动的储药系统。 |
| 4.4 | 储药轨道发生故障可以自动屏蔽掉该轨道。 |
| 4.5 | 虚拟机系统：当主机设备全部故障时手工配药，且排号，叫号，处方打印，传送系统正常工作，保证药房正常发药工作。 |
| 4.6 | 虚拟机系统：当日处方量突增的情况下，可有效分流将智能药筐与处方绑定，手工配药后可放在智能传送通道，直传到发药窗口，并保证排号叫号系统正常运行。 |
| 4.7 | UPS:在医院停电断电的情况下，可为设备提供≥30分钟的电力续航保存数据，并在正常工作中具有稳定设备供电电压的作用。 |
| 4.8 | 具备加药故障报警，若机械手加药出现意外情况，机械手自动急停并报警、提示此次加药位置，临时改为手动加药，不影响加药进程和出药进程。 |
| 4.9 | 储药斜槽故障报警，自动屏蔽故障斜槽，不影响其它斜槽继续出药，自动报警并记录该斜槽，提示维修。 |
| 4.10 | 提升系统自带保护装置，若出现紧急情况，可自动停止工作，并报警、提示故障位置。 |
| 4.11 | 加药位置错误报警。 |
| 4.12 | 具备加药、出药监视功能，对加药、出药过程中出现的故障报警。 |
| 4.13 | 因设备故障无法获取处方信息，系统允许按授权人指令出药。 |
| 5 | 系统药学管理软件 |
| 5.1 | 主机具有开机自检功能，能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 |
| 5.2 | 具有药品管理功能，包括药品实时盘点和批号管理(人工输入)功能。 |
| 5.3 | 具有处方拆零功能，能自动区分处方中的袋装药品、颗粒口服药品。 |
| 5.4 | 具有管理系统查询/添加/删除/修改药品通道功能，便于药品包装的更换。 |
| 5.5 | 具备人工设定、调整或指定通道位置功能，保持存储合理性。 |
| 5.6 | 具备优先提示待发处方缺药品种。 |
| 5.7 | 具备药品剩余量显示、需要加药数量显示。 |
| 5.8 | 可打印目前储存药品清单，便于药师盘点。 |
| 5.9 | 可设定药品最低储存量，可显示低于最低储存量药品并可打印，实现药品库存报警功能。 |
| 5.10 | 自动盘库功能，和进出记录，双重保障药品数据准确性。 |
| 6 | 排号叫号系统 |
| 6.1 | 与HIS系统相连，具备患者刷身份证、医保卡、就诊卡、处方单等多种方式，自助取号，排号取药，解决药房调配完的处方药品堆积的现象 |
| 6.2 | 可根据医院要求打印取药凭证，其中包含医院信息、患者基本信息、窗口号，等待人数，一维码/二维码，窗口同时可以识别该码，以便快速识别患者身份。 |
| 7 | 毒麻管理柜 |
| 7.1 | 可储存≥130个品种，可存放包括针剂、毒麻等相关的安瓿瓶或西林瓶等药品。具备权限管理、实时监控全城追溯、智能引导、前程语音导航，多种管理模式。 |

- （2）售后服务

| 1 | 免费对甲方技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由买方自定。 |
| --- | --- |
| 2 | 质保期2年，质保期内定期（每三个月）对设备进行维护，保证运行状态稳定。 |
| 3 | 每台机器配套中文操作手册及维修手册各1套，免费提供技术咨询及安装前场地协调等工作。 |
| 4 | 备品备件供应时间为终身供应，在省内设有备件库，存入所有必须的备品备件。 |

- 2、摆药机

- （1）技术参数

| 条款号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 设备具体参数： |  |
| 1 | 基本要求：通过 HIS 系统接收医嘱信息，分包机按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息。用于住院药房口服药品及门诊药房部分协定处方的自动分包摆药，调剂质量可追溯管理。 |
| ★2 | 摆药机为立式旋转式结构，储药柜门设置在正面（提供彩页图片证明资料） |
| ★3 | 摆药机药品种数≥400 种。药盒全部为智能药盒；采用 RFID 的先进技术，绑定药品信息，确定药盒药品唯一性。药盒放置位置和底座号不一致也可正确的分包药品。（附图片说明） |
| 4 | 单个非机储药槽≥60 格。（需要提供彩页截图说明） |
| 5 | 包药速度≥60 包/分钟。 |
| 6 | 具有加药不停止摆药功能。 |
| ★7 | 机储药盒中具备全自动切半片药盒≥2个；此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置。（需要提供相关的证明材料佐证） |
| 8 | 具有非机储药品集中处理功能，非机储药托盘打开一次可进行多病人、多医嘱集中添加非机储药品；单次非机储药品添加量不少于一个病区（≥60条医嘱） |
| 9 | 摆药机具有支持多个非机储药槽交替工作的功能，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品。 |
| 10 | 非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包。 |
| 11 | 具有药盒加药条形码审视核对功能，药盒上药品名称、实物照片、剂量、条形码等，方便加药核对，避免加药差错。 |
| 12 | 药盒具有防漏装置，避免药盒放入摆药机时产生误发药。（提供图片说明） |
| 13 | 包药部分的出药口配备安全挡板，以防鼠虫侵入。 |
| 14 | 单台摆药机具备4个风扇装置，且带有静音棉装置。 |
| 15 | 药盒可防潮、防紫外线，可以清洁、水洗。 |
| 16 | 药袋规格≥5种。 |
| ★17 | 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，以降低耗材成本。（要求提供彩页截图以及说明工作原理） |
| 18 | 单处方药品装载量超过设定的药袋长度或药袋自动调节的最大长度，具备分成二包分装。 |
| 19 | 支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师医嘱、用药注意事项、药品种数、总数量等信息。打印内容可自行编排。 |
| 20 | 为保证分包准确性，防止在落药时药粉残留在落药通道内，要求摆药机所有垂直落药通道为整体结构，摆药机所有落药通道（包括垂直落药通道）可随时打开清理，保证药品不被交叉污染。（附彩页截图说明） |
| 21 | 摆药机内具有封闭洁净环境。 |
| 22 | 药品的收集方式为45度角收集，避免收集过程中产生的泄露、卡药错误。（附照片说明） |
| 23 | 配备除包药机，数粒机和不间断电源各1台 |

- （2）售后服务

| 1 | 提供中文操作手册1套，提供操作培训及维护人员培训。 |
| --- | --- |
| ★2 | 专业的售后服务团队（列出售后工程师培训上岗证、身份证、联系电话）。列举省内已装机使用≥3家以上大型三甲医院用户。每年≥6次对设备进行维护，保证运行状态稳定。终身提供设备的维修和配件。 |
| 3 | 质保期≥2年，保修期内工程师需要提供24小时维修服务，保修期内正常使用情况下，设计零配件维修及更换的一切费用由供应商负担。 |