# 第一章 商务要求

一、交货期及交货地点：

1、交货期：自合同签订后30个日历天内供货安装调试完毕

2、交货地点：采购方指定地点

3、质量：合格

4、质保期：产品安装调试经终验合格后起24个月

5、付款方式：设备到货后装机验收合格后一次性付清。

二、合同履行及结算

合同履行：中标供应商应在合同签订后及时安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、施工、培训等工作进行安排、部署。

第二章 技术要求

## 一、采购技术要求

## （以下参数为采购基本参数，投标人的投标产品可相同或优于此基本参数）

#### 合同包件1技术参数

彩色多普勒超声诊断系统

1.用途说明：主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

2. ★要求为2020年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

3.系统技术规格及概述：

3.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸

3.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13英寸，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转

3.3控制面板上可自定义按键≥10个

3.4主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调；

3.5★探头接口≥5个，全激活、相互通用

3.6★数字化全程动态聚焦成像技术，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

3.7任意角度M型或解剖M型，M取样线在图像区域以任意点为中心进行360度旋转，使M型取样线与解剖结构保持垂直，解剖线≥3条.

3.8复合成像技术：采用多达≥9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

3.9组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

3.10斑点噪声抑制成像技术，改善边界显示，提高图像分辨率，减少伪像，可分级调节。

3.11智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键。

3.12具备自动声速校正技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

3.13自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

3.14穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

3.15速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

3.16图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍

3.17全屏放大，支持≥2种放大模式

3.18支持检查流程提示功能，可以自定义体位图、注释及自动切换检查模式

3.19支持语音注释，可将语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。

- 4.测量/分析和报告

4.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等

4.3产科自动测量，产科扫查冻结并选好标准切面后，对切面进行自动测量，测量结果≥4项胎儿发育数据

4.4自动NT测量

4.5血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

4.6支持血管内中膜自动实时测量,自动获取≥6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

4.7支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.9心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹。

4.10小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

## 5.电影回放和数据存储

5.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能

5.2电影回放：≥1000秒

5.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键

5.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

5.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行≥32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。

5.6硬盘：≥1T硬盘

5.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

## 6.系统技术参数及要求

### 6.1二维灰阶模式

6.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

6.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

6.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

6.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

6.1.5最大显示深度:≥38cm

6.1.6TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

6.1.7动态范围: ≥200

6.1.8增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

6.1.9伪彩图谱: ≥8种

6.1.10最大帧率: ≥1000 帧/秒

6.1.11成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

6.2彩色多普勒成像

6.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2.2取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

6.2.3速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

6.2.4最大帧率: ≥260 帧/秒

6.2.5成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒；凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

6.3频谱多普勒模式

6.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

6.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

6.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

6.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

6.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

6.3.6零位移动：≥8 级

6.3.7支持频谱自动测量

7.探头规格

7.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

7.2配备探头：4把，凸阵、线阵、相控阵探头，腔内探头（凸阵及相控阵探头为单晶体探头）

7.3扫描频率：单晶凸阵探头：带宽: 1.8-6.0MHz，角度≥70°；

线阵探头：带宽: 3-13 MHz；

单晶相控阵探头：带宽：1.8-4.5MHz；

腔内探头：带宽：3.5-11.0KHz

7.4穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

8.应变式弹性成像

8.1支持探头：浅表探头、腔内探头

8.2弹性成像图谱≥5种可选。

8.3弹性模式具有压力操作提示图标。

8.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

8.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

8.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

9.剪切波弹性成像（要求提供注册检测报告）

9.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

9.2★支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

9.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

9.4★实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。

9.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。

9.6支持肿块周边组织定量分析功能。

10.造影成像及定量分析功能

10.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头

10.2支持微血管造影增强功能

10.3双计时器

10.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

10.5具备混合模式

10.6支持造影图像和组织图像位置互换

10.7★在机的造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

11.TDI组织多普勒成像

11.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

11.2★TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图

12.外设和附件

12.1主机具备耦合剂加热装置:360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感，舒缓紧张情绪；

12.2腔内探头放置架，可左右互换

13.卖方需提供商用电脑、电脑桌、检查椅、UPS电源各一、单机版超声操作系统一套

#### 合同包件2技术参数

| 序号 |  |
| --- | --- |
| 一、 | 高档彩色多普勒超声波诊断仪 |
| 二、 | 数量：一台 |
| 三、 | 使用地点：太白县医院内 |
| ★四、 | 设备用途及说明： |
|  | 高端全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、妇产四维、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。必须提供厂家2021年及以后发布的最新高端产品（以注册证时间为准）并且为最新版本 |
| 五、 | 主要规格及系统概述 |
| 5.1 | 主机系统性能概括： |
| ★5.1.1 | ≥23.5英寸宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠 |
| 5.1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能 |
| 5.1.3 | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式式键盘 |
| 5.1.4 | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节 |
| 5.1.5 | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带（无焦点附图证明资料） |
| 5.1.6 | 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。 |
| 5.1.7 | 主机自带耦合剂加热装置，温度可调（附图） |
| 5.1.8 | 智能互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作 |
| 5.2 | 二维灰阶成像单元 |
| 5.2.1 | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调 |
| 5.2.2 | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术 |
| 5.2.3 | 空间复合成像： |
|  | 1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数2）具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节 |
| 5.2.4 | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示 |
| 5.2.5 | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值 |
| 5.2.6 | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量 |
| 5.3 | 先进成像技术 |
| 5.3.1 | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围 |
| 5.3.2 | 先进的血流成像技术：非多普勒成像原理，无取样框、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态；支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵（附图）及介入探头等 |
| 5.3.3 | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号 |
| 5.3.3.1 | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头 |
| 5.3.3.2 | 支持立体显示模式 |
| 5.3.3.3 | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用 |
| 5.3.4 | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。 |
| 5.3.5 | 穿刺针增强显示功能 |
| 5.3.5.1 | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量 |
| 5.3.5.2 | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率 |
| 5.3.6 | 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度 |
| 5.4 | 高级成像技术 |
| 5.4.1 | 造影成像技术 |
| 5.4.1.1 | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等 |
| 5.4.1.2 | 既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式 |
| 5.4.1.3 | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量 |
| 5.4.1.4 | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器（附图） |
| 5.4.1.5 | 超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示 |
| 5.4.1.6 | 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混合模式等 |
| ★5.4.1.7 | 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥7个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等 |
| 5.4.1.8 | 具备先进的成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图） |
|  | 1） 颜色和时间可自行设置 |
|  | 2） 支持原始数据功能 |
| 5.4.2 | 应变式弹性成像 |
| 5.4.2.1 | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作 |
| 5.4.2.2 | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头 |
| ★5.4.2.3 | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥7个感兴趣区的硬度值和≥6个感兴趣区与参照区的硬度比 |
| 5.4.3 | 剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.1 | 该技术可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头，拓展临床应用 |
| 5.4.3.2 | 可在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.3 | 可在小器官线阵/面阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.4 | 可在腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像 |
| 5.4.3.5 | 剪切波弹性成像具备质控模式 |
| 5.4.3.6 | 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性（附图） |
| 5.4.3.7 | 剪切波取样框深度范围：0.25-32cm |
| 5.4.3.8 | 定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、 面积、比值、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量测量解决方案 |
| 5.4.3.9 | 剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值 |
| 5.4.3.10 | 剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量（附图） |
| 5.4.3.11 | 剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率 |
| 5.4.3.12 | 成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量 |
| 5.4.4 | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型 |
| 5.4.5 | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据 （附图） |
| 5.4.6 | 智能辅助功能 |
| 5.4.6.1 | 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长 |
| 5.4.6.2 | 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，数据可通过 DICOM SR发送 |
| 5.4.6.3 | 甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，数据可通过DICOM SR发送 |
| 5.4.6.4 | 智能随访功能：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，可支持多模态同屏对比 |
| 5.4.6.5 | 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。 |
| 5.4.7 | 容积成像技术 |
| 5.4.7.1 | 实时容积显示用于腹部扫查、妇产科扫查和腔内容积成像。提供实时多切面成像功能，对同一病灶从各个方位进行观察 |
| 5.4.7.2 | 具备多种渲染模式：骨骼模式、透明模式、最大投照、最小投照等，具备可移动智能光源技术 |
| 5.4.7.3 | 支持多切面成像，对于同一病灶进行连续的平行切面成像。可支持≥18个连续平行层面，同时每个层面支持容积对比成像（VCI）功能，层厚可在0.5-40mm间调整 |
| 5.4.7.4 | 具有容积对比或厚层成像技术，对容积数据进行多切面采集和处理显示具有厚度信息的平面，有效地的抑制噪音，提高对比分辨率。厚度在2-20mm区间，分级可调 |
| 5.4.7.5 | 3D/4D 曲线取样成像技术，曲线或直线切割3D平面 |
| 5.4.7.6 | 具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线等切割方法，可支持三个曲面同时成像 |
| 5.4.7.7 | 可使用多种切割描绘方式，快速测量不规则体积的一系列参数 |
| 5.5 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式） |
| 5.5.1 | 一般测量 |
| 5.5.2 | 妇产科测量 |
|  | 具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值 |
| 5.5.3 | 心脏功能测量 |
| 5.5.4 | 多普勒血流测量与分析 |
| 5.5.5 | 外周血管测量与分析 |
| 5.5.6 | 泌尿科测量与分析 |
|  | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择 |
| 5.6 | 图像存储与(电影)回放重现单元 |
| 5.7 | 输入/输出信号：HDMI、USB等 |
| 5.8 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清DICOM图像传输 |
| 5.9 | 超声图像存档与病案管理系统 |
| 5.9.1 | 固态硬盘容量≥1TB |
| 5.9.2 | 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有≥3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统 |
| 5.9.3 | USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像 |
| 5.9.4 | 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现 |
| 5.9.5 | 动态图像、静态图像以JPEG或WMV（MPEGVue）格式直接存储于可移动媒介 |
| 5.9.6 | 在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析 |
| 六、 | 技术参数要求 |
| 6.1 | 系统通用功能： |
| 6.1.1 | 监视器≥23.5英寸高分辨率监视器 |
| 6.1.2 | 扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转 |
| 6.1.3 | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口 |
| 6.2 | 探头规格 |
| 6.2.1 | 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调 |
| 6.2.2 | 工作频率范围可在1-16MHz之间选择 |
| 6.2.3 | 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥3个穿刺角度 |
| ★6.2.4 | 单晶体高性能腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| 6.2.5 | 宽频变频小器官线阵探头：超声频率2.0-10.0MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像 |
| ★6.2.6 | 单晶体高性能相控阵探头：超声频率1.0-5.0MHz，扫描角度≥115° |
| ★6.2.7 | 腔内微凸探头：超声频率3.0-10.0 MHz，支持造影、应变式弹性、剪切波弹性，腔内探头扫描视野≥175° |
| 6.2.8 | 宽频腹部容积凸阵探头：超声频率2.0-8.0MHz，支持造影 |
| 6.3 | 二维灰阶显示主要参数 |
| 6.3.1.1 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥55 |
| 6.3.1.2 | 凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥15 |
| 6.3.1.3 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，二维帧频 ≥65 |
| 6.3.1.4 | 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85°，最高线密度下，彩色帧频 ≥30 |
| 6.3.2 | 回放重现： 灰阶图像回放≥1000幅、回放时间≥30秒 |
| 6.3.3 | 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 |
| 6.3.4 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8 |
| ★6.3.5 | 扫描深度≥45cm |
| 6.4 | 频谱多普勒 |
| 6.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF |
| 6.4.2 | 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示 |
| 6.4.3 | PWD：血流速度≥15m/s；CWD：血流速度≥19m/s |
| 6.4.4 | 最低测量速度：≤1mm/s （非噪声信号） |
| 6.4.5 | PW取样容积范围：0.1cm-2cm |
| 6.5 | 彩色多普勒 |
| 6.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 |
| 6.5.2 | 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM） |
| 6.5.3 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° ~ +20° |
| 6.5.4 | 彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI） |
| 6.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 |
| 七、 | 备件、资料及技术服务 |
| 7.1 | 备件 |
| 7.1.1 | 如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。 |
| 7.1.2 | 为保证设备正常运行，卖方应在国内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 7.2 | 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。 |
| 7.3 | 资料 |
| 7.3.1 | 卖方须向买方提供操作手册一套。 |
| 7.3.2 | 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。（包括商用电脑、电脑桌、检查椅、UPS电源各一、单机版超声操作系统一套） |

#### 特别提醒

（1）采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。以上内容中若出现相关品牌，均为参考品牌，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上等同于或优于技术规格的要求。

（2）供应商所投货物技术参数出现负偏离的，由评标委员会进行评审决定其投标货物是否基本满足本项目实际使用及功能要求。

（3）货物应符合中华人民共和国国家标准或行业标准。供应商应在投标文件中提供投标货物的相关质量材料，以证明其质量及参数，真实准确，且满足招标文件要求。

（4）投标报价包含所需辅材及安装、调试等完成本项目所必须的全部费用。