招标内容

第1包：全自动生化分析仪、超声检查仪、乳腺治疗仪

# 一、招标内容

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 全自动生化分析仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | - 超声检查仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | - 乳腺治疗仪 | 台 | 1 |  |

# 二、技术要求

序号1：全自动生化分析仪

▲1、检测速度：生化比色分析恒速：≥400 测试/小时,可选配ISE模块;

2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法；

3、同时在线分析项目：≥90个；

4. 试剂位:≥ 160个， 具备24小时2-8℃冷藏功能；

▲5、样本位：≥180个，圆盘式进样，智能灵活；

6. 反应位：≥160个；

7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

8、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

9、最小反应体积≤100μl；

10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm, ≥16波长；

11、吸光度线性范围: 0-3.4Abs；

12、温控方式：采用固体直热温控，精度要求达到37C0.1C;无需添加任何耗材，免维护免保养；

13、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放；

14、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换；

15、清洗系统：全自动温水清洗反应杯；

▲16、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换；

17、交叉污染率：<0.08%；

18、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

19、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能；

20、支持定时休眠与唤醒功能；

21、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活；

22、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥50项，校准品≥30项,并提供项目注册证明。

序号2：超声检查仪

（一）、采购清单：

全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪1套。

（二）、设备用途及要求：

用途：主要以成人心脏、经食道心脏、新生儿、小儿及胎儿心脏超声临床诊断应用为主，并覆盖成人腹部、泌尿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、产前筛查、腔内等方面的临床诊断，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

要求：所投标设备须为制造商最新版本机型，具备持续升级能力。所投产品为国产产品并且需提供注册证及原厂原版技术白皮书。

三、主要技术规格及系统：

1、主机成像系统：

1.1 具备医用液晶显示器≥20英寸, 分辨率≥1920×1080，无闪烁，逐行扫描；

1.2 具备显示器连接器万向关节臂：具备高度、旋转与平移可调需要；

▲1.3 操作面板具备彩色液晶触摸操作屏≥12.0英寸，可上下左右调整及旋转，操作面板最大旋转角度≥360°，显示器和触摸屏可同时实时显示临床二维及彩色等图像，实体按键数≤40个，其中具备≥7个多功能按键（附操作面板实体按键照片）；

1.4  具备人机工程学设计；

1.5 具备控制面板一键化锁定和解锁按钮；

1.6 具备全新集束精准发射技术；

1.7 具备全程动态聚焦发射声束技术；

1.8 具备主机数据处理能力，每秒≥1,900,000次数字化运算；

1.9 具备的系统发射和系统接收动态范围≥320dB；

1.10 具备脉冲优化处理技术及脉冲反向谐波成像单元；

1.11 具备自适应增益补偿技术；

1.12 具备数字化二维灰阶成像及M型成像单元；

1.13具备任意角度解剖M型技术；

1.14 具备彩色多普勒成像技术；

1.15 具备自适应宽频带彩色多普勒成像技术；

1.16 具备彩色多普勒能量图技术；

1.17 具备方向性能量图技术；

1.18 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF）；

1.19 具备内置两个高速的数据存储和处理单元，分别是≥500GB硬盘和≥200GB固态SSD硬盘；（提供相关材料）

1.20 系统成像原理采用合成聚焦/平面波/平面波波束合成技术；

▲1.21 系统具备数字化通道数≥4,700,000，支持相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、线阵机械容积四维、腔内机械容积四维、经食管相控阵及经食管矩阵探头等应用；

1.22 具备智能化一键图像优化技术；

1.23 具备双幅成像模式（2D/2D、2D/Color、Color/Color、Color/CPA模式）；

1.24 具备空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥9线偏转，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头；

1.25 具备斑点噪声抑制技术，支持所有探头，在控制面板或触摸屏内可分级调节＞3级；

1.26 具备智能化快速条件预设值自定义功能；

1.27 具备高分辨率放大功能，具备多倍率（≥16倍放大），支持所有成像用探头使用；

1.28 具备实时二同步 /三同步能力；

1.29 具备组织谐波成像技术，组织谐波成像技术支持脉冲反向谐波；

1.30 系统内有一体化超声工作站。

2、先进成像技术：

▲2.1具备单晶体探头技术：可用于成人心脏探头、成人腹部探头、成人腹部高频探头、电子线阵探头、腔内微凸阵探头、经食管心脏探头；

▲2.2全屏高清实时显示，放大后图像显示区域尺寸≥20，分辨率≥1920*1080，具备图像隐藏功能；

2.3有多影像实时联合对比诊断技术；

2.4扩展成像技术：凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持扩展；

2.5 具备智能多普勒血管检查技术；

（1）优化二维、多普勒图像

（2）能够自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

（3）血流自动追踪技术（包括取样框角度、位置等）

2.6具备超声声速自动校正技术；

（1）针对晚孕期肥胖及困难病人

（2）可用于乳腺检查，调整级别≥2级

2.7 具备超宽视野成像扫描技术（线阵、凸阵探头具备）；

2.8 具备组织多普勒功能，支持PW使用，支持所有经胸心脏探头使用；

2.9 具备高分辨率微细血管能量图血流功能；

2.10 具备中文和英文操作界面，功能操作按键和测量结果均可显示为中英文，可由用户自由切换。

3、测量和分析： ( B 型、M 型、D 型、彩色模式）

3.1 一般测量：距离、面积、周长等；

3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；

3.3 外周血管测量和计算功能；

3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算）；

3.5 心脏功能测量；

3.6 组织多普勒功能；

3.7 自动多普勒频谱包络计算可在后台进行参数的选取，≥15个参数选取，包括：峰值收缩速度、舒张末期流速、最小舒张速度、阻力指数、搏动指数、收缩/舒张比、加速时间、减速时间、时间平均峰值流速、时间平均均值流速、加速指数、峰值压力梯度、平均压力梯度、速度时间积分、心率等参数（附图说明）；

3.8 具备儿科、新生儿科腹部、心脏测量工具软件包；

3.9 具备穿刺角度可选功能，腹部探头支持≥4角度活检角度。

4、图像存储 (电影） 回放重显及病案管理单元

4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节；

4.2 硬盘≥500GB，USB图像存储，电影回放重现单元≥2200帧；

4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

5、输入/输出信号：

5.1 输入：DICOM DATA；

5.2 输出：S-视频、DP高清数字化输出。

6、连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

7、系统技术参数及要求：

▲7.1 成像用探头接口选择：≥4个，全部激活可互换通用；

7.2 预设条件: 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

8、 探头规格

▲8.1 频率：所有探头均采用宽频带多频变频探头，可选最高频率≥22.0MHz；

8.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

8.3 类型：相控阵、线阵、凸阵；

8.4 成人心脏相控阵单晶体探头（1.0-5.0MHz）；

成人腹部凸阵单晶体探头（1.0-5.0MHz）

浅表线阵探头（3.0-12.0MHz）

新生儿心脏相控阵单晶体探头（4-12.0MHz）（提供相关证明材料）

8.5 腹部探头最大扫描深度≥38cm；

8.6 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD、电子相控阵：B/PWD、 B/CWD；

8.7 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。

9、二维显像主要参数：

9.1 成像速度：凸阵探头，85°，18cm深度时，帧速度≥43帧/秒，

相控阵探头，90°，18cm深度时，帧速度≥110帧/秒；

9.2 扫描线：每帧线密度≥220超声线；

9.3 增益调节：时间增益补偿≥8段，侧向增益补偿≥4段，B/M 可独立调节；

9.4 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit；

9.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦；

9.6 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理,接收超声信号系统动态范围≥320dB；

9.7 二维灰阶成像≥256灰阶。

10、频谱多普勒：

10.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD）、 高脉冲重复频率 (HPRF）、连续波多普勒（CW）；

10.2 发射频率:  电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz  电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz；

10.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW

B/CPA/PW；B/CDV/CW

10.4 速度测量范围：最大测量速度：CWD连续多普勒速度：≥17.0 m/s（0度夹角），

最低测量速度：≤ 2mm/s (非噪音信号）；

10.5 PW及M型电影回放：48 秒，CW电影回放：≥60秒；

10.6 滤波器：高通滤波或低通滤波两种；

10.7 取样宽度及位置：0.5mm至20mm多级可调；

10.8 零位移动：≥8 级；

10.9显示控制：反转显示 (上/下）、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局部放大及移位；

10.10实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。

11、 彩色多普勒：

11.1  显示方式：速度图 (CDV）、能量图 (CPA）、方向性能量图（DCPA）；

具有双同步 / 三同步显示(B/D/CDV）；

11.2 扫描速率：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥11帧/秒；

11.3 彩色增强功能：彩色多普勒能量图(CDE/CPI），组织多普勒(TDI）；

11.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）；

11.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比；

11.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。

12、记录装置：

12.1 内置一体化超声工作站：数字化存储静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接存储；

12.2 配置图文工作站一套（电脑参数：CPU：I7、 内存：16G、硬盘容量：256GB+2TB、显存：2G 、Win10、 USB接口≥5个、23英寸液晶显示器。打印机参数：喷墨打印机、支持无线。）；

13、技术手册：中文操作手册

序号3：乳腺治疗仪

1．技术规格：

1.1光谱范围：0.8μm～2.5μm；

1.2红外探头温度： a）35℃～50℃；b）1～15分级调节，步距为1；温度分别对应为： 35℃、36℃、38℃～50℃，每步距间隔1℃，误差±1℃；

1.3可以调节红外输出强度；

1.4治疗时间：多级可调节；

1.5连续工作时间：≥12小时。

2. 基本配置：

2.1微电脑模拟控制，全方位对乳腺良性病进行治疗。

2.2主机、2个移动红外探头、2个固定贴身电极、2个手控盒,患者可自助治疗；

2.3四路双通道独立输出，可两个病人双侧乳房同时进行治疗；

2.4 ≥10种治疗方案，并可选择；

2.5操作面采用薄膜键盘和超清液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位等；

2.6手持式微电脑遥控器：可随时调节治疗输出参数；

2.7部位选择设置：乳房、腹部。

3.输出电压

可以调节输出电压强度

A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500误差≤15%)

固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500误差≤15%)；

B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500 误差≤15%)

固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500误差≤15%)；

C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500误差≤15%)

固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500误差≤15%)；

输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。

4.输出频率

A波：频率110Hz，误差≤15%；脉宽320μs，误差≤15%；

B波：频率800Hz，误差≤15%；脉宽625μs，误差≤10%；

调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差≤18%；

调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差≤18%。

C波：发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差≤15%；

串间隔0.4s, 误差≤15%；其中短波串持续0.1s,误差≤15%；长波串持续0.8s,误差≤15%。

# 第2包：动态DRx

# 一、招标内容

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 动态DRx | 台 | 1 |  |

# 二、技术要求

1	基本要求

1.1	设备为透视摄影X射线机,用于完成全身各部位、各体位、各角度的摄影和拍片检查。

▲1.2	为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器软件系统为同一制造商。

2	主要技术规格和要求

2.1	X线球管及支架系统

▲2.1.1	落地式双立柱机械结构，非C形臂或U形臂

▲2.1.2	阳极热容量≥350KHU

2.1.3	 阳极旋转速度≥9000rpm

2.1.4	大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm

2.1.5	球管绕垂直轴旋转≥-90º— +180º

2.1.6	球管绕水平轴旋转≥±130º

2.1.7	系统沿摄影床纵向移动距离≥1600mm

2.1.8	X线球管组件与平板探测器组件具有双向自动跟随功能

2.2	高压发生器

▲2.2.1	输出功率≥65KW

2.2.2	电压范围:40—150KV

2.2.3	APR功能及手动调节设置

2.2.4	曝光时间范围： 最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s

2.2.5	最大输出电流≥800mA

2.2.6	透视最小电流≤1mA

2.2.7	最大电流时间积≥1000mAs

2.2.8	透视管电压≥40~120KV

2.2.9	最大透视管电流≥40mA

2.3	无线平板探测器

2.3.1 探测器尺寸≥430mm×430mm

2.3.2 像素尺寸≤139μm

2.3.3	采集灰阶度≥16bits

2.3.4	空间分辨率≥3.5lp/mm

2.3.5	采集距阵≥3000×3000

2.4	动态平板探测器

2.4.1	探测器尺寸≥430mm×430mm

2.4.2	像素尺寸≤139μm

2.4.3	采集灰阶度≥16bits

2.4.4	空间分辨率≥3.4lp/mm

▲2.4.5 动态点片采集距阵≥3000×3000

2.4.6	透视帧率≥25fps

2.4.7	可静动态互相切换

2.4.8	点片准备时间≤1S

2.4.9	动态平板探测器和静态平板探测器非固定式结构，可根据临床需求进行立位、卧位自由进行切换

2.5	胸片架

2.5.1	摄影台垂直移动范围≥1600mm

2.5.2	探测器中心的标线距地最低≤500mm

2.5.3	滤线栅栅密度≥100L/inch

2.5.4	球管平板有双向自动跟随功能

2.5.5	探测器支持手动、电动控制，支持隔室操作

2.5.6	标配自动身高检测功能

2.5.7	X射线管组件沿立柱升降运动：移动范围：≥1300mm；支持手动、电动控制

2.6	固定摄影床

2.6.1	配备固定式摄影床，非移动式

2.6.2	四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥1000mm 、横向≥250mm

2.6.3	滤线器纵向范围≥500mm

2.6.4	床面板距离地面高度≤65mm

2.6.5	床面最大承重≥200kg

2.6.6	床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁

2.6.7	支持平板在线充电

2.7	近台触控屏

2.7.1	具备近台操控彩色触摸屏

2.7.2	屏幕尺寸≥9.5英寸

2.7.3	屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向

2.7.4	可显示患者的详细登记信息

2.7.5	可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）

2.7.6	可调整部位选择

2.7.7	显示摆位图示化引导提示配备3D摆位图

2.7.8	具备患者体型选择

2.7.9	可以显示SID数值

2.7.10	摄影条件信息显示可同步操控台

2.8	图像采集工作站

2.8.1	windows 7及以上操作系统

2.8.2	操作界面语言采用中文设计

▲2.8.3	高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示

2.8.4	具有图像放大及漫游功能

2.8.5	具有曝光参数记录和显示功能

2.8.6	具有边缘增强功能

2.8.7	具有窗宽窗位调节功能

2.8.8	具有图象翻转及旋转功能

2.8.9	具有图像正负像翻转功能

2.8.10具有图像标注功能

2.8.11具有DICOM图像导出存储功能

2.8.12具有病人登记，信息管理功能

2.8.13支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS

2.8.14具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等

2.8.15具有透视视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送PACS功能；

2.8.16通过IHE测试认证，保证软件质量（提供证明文件）

2.8.17动态平板软件具有著作权登记证书

▲2.8.18	标配全身拼接功能

2.8.19可选配尘肺检查功能

- 其他配置要求：

- 配备3M显示器1台，工作站1套（电脑参数：CPU：I7、 内存：16G、硬盘容量：256GB+2TB、显存：2G 、Win10、 USB接口≥5个、23英寸液晶显示器。打印机参数：喷墨打印机、支持无线。）