# 技术参数及要求

| 序号 | 名 称 | 用 途 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 水中金属离子测定，火焰+石墨炉+冷却循环水 | 台 | 1 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 六价铬、氰化物、挥发酚类（以苯酚计，mg/L）、甲醛、阴离子合成洗涤剂（mg/L）、臭氧、一氯胺、游离氯、二氧化氯 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动洗板机 | 对酶联免疫实验中各种规格的微孔板进行全自动清洗 | 台 | 1 |
| 4 | 碘元素自动检测仪 | 可用于定量检测尿碘、水碘、盐碘。 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动颜色滴定仪 | 用于地表水、生活饮用水等样品中高锰酸盐指数 、总硬度等项目的自动加液、消解、滴定分析。 | 台 | 1 |
| 6 | 原子荧光分光光度计 | 三通道，自动进样器，检测元素：砷、汞、硒、铅 | 台 | 1 |
| 7 | 生物显微镜 | 水质检测用 | 台 | 1 |
| 8 | 离心机 | 多管架自动平衡离心机广泛用于临床医学、遗传生物、细胞学等领域 | 台 | 1 |
| 9 | 酶底物法程控定量封口机 | 微生物项目测定，大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 台 | 1 |
| 10 | 气相色谱仪 | 水中有机分测定，FID+ECD检测器+顶空进样器 | 台 | 1 |
| 11 | 一次性采样管拧盖机 | 核酸检测时用于采样管开盖 | 台 | 1 |
| 12 | 笔记本电脑 | 14寸 | 台 | 2 |
| 13 | 生物安全运输箱 | 用于生物样品的安全运输，防泄漏，防传染。 | 台 | 4 |
| 14 | 冰箱 | 用于试剂及样品的储存 | 台 | 2 |
| 15 | 实验室改造 | 实验设备配套台面及水、电、通风设施改造 | 批 | 1 |
| 16 | 冰箱 | 用于试剂及样品的储存 | 台 | 1 |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 用于烘干玻璃器皿 | 台 | 2 |
| 18 | 恒温培养箱 | 微生物专用 | 台 | 2 |
| 19 | 高压灭菌锅（内排） | 消毒 | 台 | 2 |
| 20 | 电动载物爬楼机 | 设备仪器、试剂耗材搬运 | 台 | 1 |
| 21 | 全自动玻璃器皿清洗机 | 烧杯、三角瓶、容量瓶等玻璃器皿清洗 | 台 | 1 |
| 22 | 加样枪 | 单道移液器 2-20 ul | 把 | 4 |
|  |  | 单道移液器 20-200 ul | 把 | 4 |
|  |  | 多道移液器（8道）5-50ul | 把 | 3 |

- 一 原子吸收分光光度计

1 用 途：主要用于产品重金属项目检验。

2 工作条件

电源：220V±10%、50 Hz；温度：15～35℃；相对湿度：≤85%。

3 技术参数要求

3.1 光学系统

3.1.1 火焰/石墨炉双原子化器自动切换；

3.1.2 单光束设计；固定灯座≥8，自动选择元素灯，自动调入优化的工作参数及分析条件；

3.1.3 波长范围：190～900nm，自动选择波长；

3.1.4 光栅刻线密度：≥1700 条/mm；

3.1.5 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm 等，可以自动狭缝切换；

3.1.6 波长准确度：±0.25nm；

3.1.7 波长重复性：0.15nm；

3.1.8 分辨率：≥0.3nm；

3.1.9 基线稳定性：±0.004A/30min(静态)

3.1.10 背景校正：氘灯、自吸背景校正；

3.2 火焰部分：

3.2.1 雾化室：具有抗腐蚀性、抗氧化能力，耐高温、使用寿命长；

3.2.2 燃烧头：全钛燃烧头，位置可调，火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定；

3.2.3 雾化器：标配高效玻璃雾化器；

3.2.4 气体控制：质量流量计控制，燃气流量自动控制，自动调整燃气流量和助燃比，泄露自动报警；

3.2.5 元素检测指标（Cu 元素）: 特征浓度：≤0.04 μg/ml，检出限：≤0.006μg/ml，RSD：≤1%。

3.2.6 完善的安全保护措施：火焰监视器、 乙炔泄漏报警、可靠的位置识别、异常压力监视器

3.3 石墨炉部分

3.3.1 横向加热石墨炉，热解涂层平台石墨管，加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式

3.3.2 石墨炉保护：同时监测保护气压，冷却水流量和石墨管是否断裂，当出现以上任何异常波动，立即停止加热，同时提示报警。

3.3.3 升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温；控温精度：＜1%

3.3.4 元素检测指标（Cd 元素）：检出限：≤1×10-12g， RSD：Cu＜3.0%，Cd＜4.0%；

3.4 石墨炉自动进样器

进样范围：石墨管进样为 10μ～280μL；

进样重复性：1%；

清洗瓶容积：≥500mL；

注射器容积：500μL；

样品盘杯位数：76杯位，包括：70杯位×1.5mL 和 6杯位×10mL。

自动添加基体改进剂：可以自动添加 1-6种基体改进剂。

自动稀释功能：稀释最大倍数120倍，线性不小于0.995

自动清洗功能：每次进样前对样品管进行自动清洗，去除样品残留。

自动富集功能：用于支持整机自动富集功能，富集次数≥20次。

空气柱隔离功能：样品管内样品之间采用空气柱隔离，避免交叉污染。

欠压保护功能：自动检测气体压力，气体小于0.2Mpa压力欠压报警。

高度调节功能：实现样品管在石墨管内深度自动调节。

混合进样功能：用于支持整机混合进样。

3.6 无油空气压缩机

额定排气压力：0.3 MPa

额定输出流量：>15 L/min

电源：220V，50Hz

噪音：<55dB

功率：220VA

3.7 自动控温冷却循环水装置

制冷能力：2000W

控温范围：0-50℃

控温精度：1℃

最大输入功率：1000 W

最大熔断电流：10 A

电源：220V，50Hz

冷水工作压力：0-0.6MPa

水泵额定流量：≥3.0L/min

水泵额定扬程：≥10 m

水箱有效容积：≥30L

箱内水质：去离子水或蒸馏水

噪音量：<65 dB

3.8 控制软件

3.8.1软件部分具有帐号和密码的多级权限设置、审计追踪、灵活的数据存储、检索和输出选项，电子签名等；

3.8.2软件具备样品最终结果打印，用户仅需要输入取样量、稀释倍数、定容体积、换算因子即可得到样品的最终结果；

3.8.3校准曲线、分析报告，单元素和多元素分析结果汇总列表报告。测量结果、仪器条件寻峰曲线、测量曲线、标准曲线均可自动打印，亦可全部存储以备随时调用；

3.8.4 软件具备测量元素设置向导、自动化仪器控制及全面支持自动进样器。

★3.9 配套重金属检测专用耗材及方法包（铅/镉等），实现对水中重金属特异性选择、富集及检测，消除背景干扰，特异性选择富集能力50倍以上；

3.10 服务要求

★3.10.1为了确保生产厂家能够提供良好的售后服务保障和人员培训保障，仪器生产厂家在 陕西省有专业售后服务机构（提供证明），提供厂家针对本项目详细的售后服务承诺书、电话、地址等；仪器生产厂家设有专业的培训中心。

3.10.2 提供 1 年的仪器免费保修，每年至少 2 次免费上门巡访，提供相应技术支持。

4 配置要求

原子吸收分光光度计主机（火焰+石墨炉原子化器） 1 台；

数据处理工作站（包括：软件包、 控制接口） 1 套；

自动进样器 1 套；

空气压缩机 1 台；

冷却循环水装置 1 台；

乙炔及其减压阀1套；

氩气及其减压阀1套；

品牌电脑（内存≥4G,硬盘≥1T,液晶显示屏≥19寸）及A4黑白激光打印机1套；

石墨管 5支；

空心阴极灯及标准溶液： 铝、铁、锰、铜、锌、铅 、铬、镉各一只；

备件和专用工具 1 套。

# 二、紫外可见分光光度计

1、技术参数

1.1光学系统：比例监视双光束，自准式光栅单色器，1200条/mm高性能光栅

★1.2显示系统：≥8英寸彩色触控屏，win8操作界面。

1.3波长范围：190-1000nm

1.4波长准确度：≤±0.6nm

1.5波长重复性：≤0.2nm

1.6波长设置方式：自动

1.7光谱带宽：≤2nm

★1.8杂散光：≤0.05%T@(220nmand340nm)

1.9光度显示范围：0%Tto200%T,  -0.3to3A,    0Cto9999C(0-9999F)

1.10光度准确度：±0.1%T

1.11光度重复性：0.15%T

1.12稳定性：±0.001A/小时， 噪声：±0.001A基线平直度：±0.003A

1.13具有开机自检、自校波长、能量校正、光源自动切换免去光学调试，滤光1.14片自动调整，氘灯特征谱线校正。

1.15光源切换：可设置光源切换点

1.16光源控制：可控制光源开关，以延长光源的使用寿命。

1.17换灯操作：换灯时可免去光学调试

1.18通讯功能：连接计算后、可实现双向通讯。

★1.19应用软件可实现计算机控制仪器，进行光度分析、定量分析、动力学分析、时间扫描、光谱扫描、多波长分、DNA浓度测试。

1.20仪器本机不仅可以进行光度测试，浓度测试，还可以建立和贮存50条以上标准曲线。

★1.21高精度正弦机构调整装置，程序控制、波长精度和全波长线性度，

1.23可测试最小样品量为120微升。

1.24恒温测试功能：选装电子恒温或水循环恒温附件，在恒温条件下进行样品测试，用于样品动力学分析。

1.25光学测试功能：选装镜面反射测定装置、薄膜架等附件，可测量各种光学元件的反射率、透射率以及光学元件的镀膜质量。

1.26数据输出接口：模拟接口，RS-232C接口，U盘数据导出。

1.27电源要求：220V,±10%,50Hz,±10%

1.28 5-100mm光程手动多联比色池架

1.29电子式恒温比色池架，水循环式恒温比色池架

2、随机标准附件

2.1操作说明书1册

2.2 1CM四联比色皿池架（置于仪器内）1只

2.3玻璃比色皿（10*10*45mm）4只

2.4石英比色皿（10*10*45mm）2只

2.5操作软件光盘1张

2.6电源连接线1根

2.7RS-232C通讯连接线1根

2.8防尘罩1个

★3、软件可实现功能:

3.1光度分析（T.A.C测定）

3.2定量分析（标准曲线法）

3.3动力学分析（时间扫描）

3.3光谱扫描（定性分析）

3.4多波长分析

3.5DNA浓度测试

3.6紫外适用品牌电脑

3.7A4黑白激光打印机

# 三、全自动洗板机

性能要求

1.彩色液晶触摸屏≥8吋

★2.内置自动消毒装置，确保生物安全。

3.自动定位功能：就近定位。

4.清洗针位置可微调，喷板出水方式：1--8--16--24--32/40--48--56--64/72--80--88--96（8的倍--数）随意布板，横竖自由切换。

5.多通道：≥4个液体通道

6.废液自动强排功能。

7.内置多层过滤装置，过滤结晶的液体：

8..设计隔离挡板：微孔板背部无积水

★9.具有纯水装置自动添加净化水功能；

技术要求

10.立式洗板方法：无污染。永不堵孔，96个单抢反冲，无吸液针。

无需人工拍板，内置离心装置。

★11.清洗方式：横竖排版兼容，8的倍数（8～16～24～32～40～48～96竖排8～16～24～32～40～48～96孔横竖任意可调。

技术参数

1.清洗头：96针，（8～16～24～32～40～48～96孔横竖（排版任意调节）。

★排板方式：横、竖洗板方式（8～16～24～32～40～48～96孔横竖排版任意调节）。横竖排版均可自由切换）节省液体。

3、适用版型：平底、、U型、V型。

4、洗 板 位：A、B、一多个板位一体化设计，多板同时清洗，洗板效率高全程洗板小于20秒 。

5、清洗方式：单板、双板、多板。无需配重

6、清洗次数：1次～800次可调 。

7、清洗排数：1-8排或者1-12排可调，任意布板不需要间隔。

8、洗板压力调节：1-12共12级可调。

9、浸泡时间： 0～999秒可调。

10、清洗时间：0～999秒可调 。

11、脱水时间：0～999秒可调 。

12、冲水时间：0～999秒可调

13、脱水速度：1000~2000rpm可调（ +  —10﹪）。

14、定位位置：上、下、左、右0～10 mm连续可调整。

15、报警提示：洗液及蒸馏水不足报警。

16、容 量 瓶：≥4个10000mL高强度液体瓶。

17、开放式设计：开放式设计，工作仓盖安全检测，内部工作情况清晰可见。

18、倾斜式内仓底部。

19、洗板程序：内存120组洗板程序，满足多种洗板要求。

20、洗板模式：多种洗板模式，一次性洗及多次清洗方式，

★21、液体通道：四个液体通道，自动切换。

22、液体报警：液体不足自动报警并停止工作，所有液体瓶均有报警功能

23、布孔情况：酶标板上孔数不足不必补孔，板条不连续不用拆板。

24、自检：开机自动检测、自动冲洗，运行关机程序自动冲洗、保证液路的畅通。

25、暂停功能：具有暂停和终止功能，可在洗板过程中暂停或终止操作

26、电   源：电源  110\220V ±10%;50\60Hz ± 1 Hz

27、工作环境：环境温度5℃ ～ 40℃；相对湿度 ≤80%

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 洗液桶 | 4个 |
| 3 | 液位报警器 | 3套 |
| 4 | 进水管 | 3*1.5米 |
| 5 | 保险丝（F3.15AL250V） | 1只 |
| 6 | 保修卡 | 1份 |
| 7 | 装箱清单 | 1份 |
| 8 | 合格证 | 1份 |
| 9 | 中文说明书 | 1本 |
| 10 | 电源线 | 1根 |

# 四、碘元素自动检测仪

产品参数

1、多样性：现有可用于定量检测尿碘、水碘、盐碘。（后期可实现血碘、牛奶碘、土壤碘检测）；

2、高灵敏：最小响应值≤0.2µg/L的碘含量；

3、8点定标：定标R值>0.9992，CV<6%；

★4、AI智能：具备AI智能功能，自动修正人为错误及系统误差，自动感知环境温度及干湿度，通过专家系统比对校正，适用环境能力强、检测精准，同时可以根据各地区疾控中心要求，数据自动上传、统计、比对；

5、高抗干扰：超强抗干扰系统，检测意外中断，设备出现通讯链接错误，系统自动纠错、自动跟踪中断状态、全自动恢复，无需人工干预；

★6、安全性：设备电气安全完全符合GB793.1-2007、GB4793.9-2013和YY0648-2008的要求（并获得中国医疗器械生产许可认证；电磁安全符合GB/T18268.1-2010和GB/T18268.26-2010的要求；

7、每30分钟内检测样品数量不少于48份

8、高适应性：适应环境温度7-38℃，适应海拔0-5500m；

★9、自动操作：无需任何前期消化处理，整个过程全自动化、智能化，统计和分析结果数据化；

10、自动养护：拥有自动加注系统养护功能，能解决设备较长时间未使用后出现精准度下降问题；

★11、 检测样本：尿碘、水碘、盐碘；

尿碘检测浓度为8个规格的校准品分别进行一次测试,检测范围10-1200ug/L取校准品的反应时间计算相关系数设备定标相关系数（r）应在0.9992～1.000之间；

水碘检测浓度为8个规格的校准品分别进行测试,检测范围分别为0.2-120ug/L、100-300ug/L，取校准品的反应时间计算相关系数设备定标相关系数（r）应在0.9992～1.000之间；

盐碘检测浓度为8个规格的校准品分别进行一次测试,检测范围5-200mg/KG取校准品的反应时间计算相关系数设备定标相关系数（r）应在0.9992～1.000之间；

12、流动加注器准确度：连续对10支比色管进行定量加样，加样准确度相对偏差（RSD）不超过2%；

13、准确度：测量国家标准物质，测量值误差在其不确定度范围以内；

产品基本配置清单

1.  检测仪主机                            1台

2.  计算机控制一体机                      1台

3.  控制及分析系统（基于Windows）         1套

4.  配套通风管                             1根（1~2米）

5.  配套调试试剂                           1盒（试剂规格：100份/盒）

6.  试剂架                                 1个

7.  读卡器                                 1个

8.  设备电源线                         1根

9.  USB转232连接线                    1 根

10.  说明书                             1本

# 五、全自动颜色滴定仪

1.1  工作温度: 10 - 55 C

1.2  湿度: 20 - 80 %

1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 功能要求：用于污水、地表水、生活饮用水等样品中COD、高锰酸盐指数、总硬度等颜色滴定项目的自动分析。

2.2 颜色识别系统：采用仿生颜色识别，完全模仿滴定时人眼颜色识别动作，能够实现智能化终点判定，对滴定过程精准把控；滴定过程中，无需接触样品溶液，无需清洗，可避免样品间交叉污染；RGB全色域识别，可覆盖多种颜色滴定方法。

2.3 一体化设计，自带操作系统，开机即用。

2.4 混匀系统：磁力搅拌系统，转速0~2000rpm可调；可根据样品差异，设置不同的搅拌速度。

2.5 温度控制系统：滴定位带样品保温功能，可以设定滴定温度，实现恒温滴定保护，满足恒温模式滴定的项目需求。

2.6 滴定系统：

★2.6.1 内置高精度注射泵，滴定精度≤0.02ml，滴定完成时间平均≤5min。

2.6.2 样品盘可360°旋转，自动切换样品，滴定过程自动化。

2.6.3 能够实现匀速、变速滴定方法可选。

2.6.4 具备超限预警功能，避免因滴定超过样品瓶最大体积而导致的仪器污染

★2.7 液体添加系统：配置两个高精度蠕动泵，精度可达≤2%，最低加液可达≤0.20mL。

2.8 排废系统：具备自动清洗功能，滴定完成后自动清洗滴定管路、自动排废、无残留。

★2.9样品量：≥16位进样盘，多种体积样品瓶可选，能满足不同的滴定体积需求，可根据样品的溶液量，选择合适的样品瓶规格。

2.10 控制系统：

2.10.1 ≥10寸触屏电脑，支持方法编辑、方法选择、样品序列选择、数据统计、试剂预警等功能。

2.10.2 内置COD、高锰酸盐指数、总硬度的测定方法，可直接调用。

2.10.3 滴定完成后，自动处理实验数据，并生成实验报告，滴定结果自动处理并保存，可用u盘导出保存数据，或直接打印滴定结果。

2.10.4能够针对不同滴定项目设置相应流程和参数，满足不同滴定需求。

2.10.5样品瓶开放式放置，方便仪器做样过程中实时新增任务并添加样品，保证连续做样。

- 仪器配置

主机 1台；16位转盘1个；滴定瓶 16个；搅拌磁子 16个；电源线 1根；说明书 1套；热敏打印机 1个

# 六、原子荧光分光光度计

一、工作环境

温度： 15～25℃，    相对湿度：＜80％

工作电源:～220±22V，50±0.5Hz；

二、主要技术参数

2.1用于样品中 As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb、Hg、Cd、Ge、Zn、Au十二种元素的痕量分析。

2.2检出限（DL）：As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn:<0.01µg/L；

Hg、Cd: <0.001µg/L；  Ge: <0.05µg/L； Zn: <1.0µg/L；   Au: <3.0µg/L；

2.3测量精度： RSD≤0.7％

2.4灯位设计：固定式，平面三灯位设计，免调灯设计。

2.5自动进样器：单个样品盘≧255位，单盘兼容10/15mL样品管，碳纤维进样针，防折断、并支持半自动测定方式。进样器须满足调节流量的实时控制系统，可调节自动补液速率。

2.6通道数：三通道三灯位设计，可根据不同的样品和元素分析种类，单、双、四通道灵活选择，可采用多通道合并，增加光源的发光强度，拓宽分析测量需求。

2.7进样系统：将注射泵和蠕动泵的联合进样系统，能够蠕动泵加注射泵和单蠕动泵两种分析模式全自动切换与兼容，可满足对相对污浊水体分析需求；

★2.8 流路系统:具有极简管路的连接，易于观察液体传输状态，同时具有50～60℃恒温加热的存样环，精确控温系统，缩短高污染应用场景下的清洗时间，提高分析效率。

2.9光源系统：采用直插式免调节空芯阴极灯，免工具极速安装，自动对准光路，仪器自动识别待测元素并给出元素的最佳分析条件，并可监控其使用寿命。

2.10光学系统：三通道灯位短焦距无色散光路系统，免调灯和自动对光设计，自动对准光路，无需调节，实现三个元素的同时测量。

★2.11气路系统：独立三通道(载气、屏蔽气、辅助气)数字化高精度电子(质量)流量气路系统，配备高精度数字化压力监控系统；全面兼容并支持氩气、氦气和空气(仅限冷原子法)三种气源；

2.12汞漂移校准：双光束光源漂移校准系统，解决汞灯使用过程中的能量漂移；不使用光纤和运动部件，成本低，免维护，汞灯光源能量实时校准与动态调节技术。

★2.13具有内置式氩氢火焰在线软件观察，可实时监控火焰状态，软件进行控制。

★2.14气液分离器：三级可水冷式气液分离系统，自动抑制泡沫生成（提供证明材料）。

★2.15原子化器：自适应点火技术，系统根据海拔高度和环境温度自动优化点火，原子化器高精度控温算法，室温～400℃之间连续可调，温度控制精度：±1℃。并且原子化器高度免调节设计，免维护，软件显示实时海拔、实时原子化温度以及点火电流源等（提供相应证明）。

2.16软件实现系统自动诊断、自动样品测量、自动清洗、单标准自动配制标准曲线,自动稀释和超限自动标记；

2.17软件系统：全面兼容Windows 中文软件操作系统。针对选择测量的元素，自动设置与优化仪器条件；专家系统：各元素的物理参数，标准溶液的配制，样品预处理、干扰消除及自动推荐最佳仪器条件和优选方法等；实现网络资源共享。

2.18预留形态价态接口，直接联用液相色谱部分，增加色谱分析单元（实现自动切换）。

2.19设备配置专门的废液收集器，具有液位报警以及挥发物吸附除害功能。

2.20可升级条码扫描枪样品识别并输入，兼容一维及二维条码，提高样品信息的输入效率。

2.21 全面满足GLP、GMP、21CFR Part11数据完整性和审计追踪-电子签名的规范要求；

三、配置清单

1、仪器配置清单（包括主机、辅助设备及电脑打印机等）

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计 | 1 | 套 |
| 2 | 全自动外置式进样装置 | 1 | 套 |
| 3 | 商用品牌计算机) 激光打印机 | 1 | 套 |
| 4 | 特制免调空心阴极灯（砷汞硒铅） | 各1 | 支 |
| 5 | 新断续流动氢化物发生装置 | 1 | 套 |
| 6 | 其他备件等工具包等 | 1 | 套 |

2.仪器售后服务及要求：

2.1．现场安装：厂家工程技术人员在采购人提出安装要求后，在一周时间内到达现场进行设备安装，所需工具器材，交通食宿厂家自理。

2.2. 检验调试：厂家工程技术人员现场安装的同时，对设备进行检验调试，使设备各项技术指标达到要求。

2.3. 现场培训：厂家技术人员在安装调试验收合格后，对采购人操作人员现场进行仪器使用及维护培训。

2.4. 仪器自安装验收合格免费保修12个月。采购人提出有关维修的问题，在24小时内及时响应并指导解决问题，如不能解决问题将在48小时内（不可抗拒影响除外）现场排除故障，回复正常运行。

2.5. 软件免费升级。

2.6.派驻地售服务工程师免费上门的不定期巡检，次数为每年2-3次。

# 七、生物显微镜

1.光学系统:CICC有限远色差独立校正光学系统

2.机身：一体化设计，整体压铸，机身更加稳定牢固

3.放大倍率：40～l000X

4.目镜：具有防霉功能，平场10X目镜，视场18mm，

5.物镜：霍夫曼有限远平场消色差物镜（具有防霉功能），4X/0.11；10X/0.25；40X/0.66（带弹簧和缓冲装置）；100X/1.25 （油、带弹簧和缓冲装置）。

6.绞链式双目：观察角度30°，双瞳距离50mm～75 mm，视度可调。

7.物镜转换器：内定位四孔转换结构；

8.粗微调焦装置：低位粗动同轴调焦手轮；微动手轮0.1mm/转，格值0.002mm；微调格值越小，调焦越清晰。粗动松紧可调，14mm/转；工作台上限位装置，最大行程20mm；

9.载物台：155mm×142mm，带移动尺，移动范围76×50mm，精度0.1mm；X、Y向低位同轴调节手轮；

10.聚光镜：阿贝聚光镜N.A.1.25，手轮升降式。

11.光源：长寿命集成LED照明系统,3W光源，10万小时衰减5%光。

12.集光镜内配置菲尼尔复合透镜。

# 八、离心机

技术参数

1.微机控制、直流无刷电机驱动，触摸面板、液晶屏幕显示。

2.自动计算离心力RCF值。

3.采用特殊减震器，具有自动平衡功能。

4.电子门锁、门盖未关时离心机无法启动；运行时门盖不能打开，异常时自动停机。

5.多种不锈钢管架

★6.可储存多达50个用户自定义程序

★7.具有点动功能，可快速完成分离

★8.产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求。

最高转速：     5000r/min

最大相对离心力：≥4000×g

最大容量：      16×15ml

转速精度：      ±30r/min

定时范围：      1min～99min

整机噪声：      ≤65dB(A)

电    源：      AC220V±22V  50/60Hz 5A

整机功率：      250W

重    量：      19kg

配    置: 16*15ml水平转子 (含5ml/10ml适配器)

# 九、酶底物法程控定量封口机

技术参数

1.用于GB5750-2006，HJ1001-2018酶底物法检测水质总大肠菌群、大肠埃希氏菌，粪大肠菌群等；

2.可靠性无漏液,无破孔；

3.稳定性可检测48,000个样品以上，使用寿命大于5年；

★4.方便性有开/关及退格键、有定量盘计数、自动节能功能、有保洁窗口、错误提示功能；

6.一键排水功能；

★7.液晶显示窗口，4个按键，通过ISO9001生产质量认证。

8.不需要无菌室,24h 检测水中总大肠菌群\大肠埃希氏菌\耐热大肠菌群；

9.预热时间≤3min；

10.噪音<48dba；

11.外罩温度<40ºC；

12.封口速度 ≤10秒；

13.工作电压 AC 220V±10％,50HZ；

14.封口速度 51 孔、97 孔定量检测盘封口时间≤12 秒/个；

15.工作环境温度-10ºC-50ºC；

16.检测范围：

配合 51 孔定量检测盘检测范围 0-200MPN/100ml   (水样不稀释）

配合 97 孔定量检测盘检测范围 0-2400MPN/100ml  (水样不稀释）

18.配置单：

1、100ML无菌取样瓶 200个

2、97孔定量盘100个、51孔定量盘 100个

3、colitag酶底物法试剂 200个

4、阳性比色盘 1 个

# 十、气相色谱仪

主要技术指标：

- 点阵汉化液晶屏（可配备彩色触摸屏）≥5，支持中英文切换。气路手动和全电子气路（EPC）控制可选、网络化通讯（采用以太网接口IEEE802.3）、电脑联机全控操作。

- 电子气路EPC控制方式

EPC电子气路控制精度0.01 mL/min或0.01Kpa。

EPC工作模式：恒流、恒压、分流模式。

程序压力控制：4阶

EPC工作气体：N2、H2、Air、He、Ar

EPC控制量程：压力0～0.6Mpa  流量0～100sccm或0～500sccm

EPC控制精度：压力0.01Kpa；流量0.01sccm

- 支持高速升温，最大速率40℃/min。

- 温度可升至450℃。

- 支持双柱箱、双后开门模式。

- 柱箱温度增量1℃，精度±0.01℃。

- 外部事件6路，辅助控制输出2路。

- 多元化的进样系统；填充柱进样、毛细管分流/不分流进样、阀进样、液体自动进样、全自动顶空进样、裂解进样、热解吸进样、吹扫捕集进样可选。

- 可配置中心切割和阀切换系统。

- 最多可安装三个检测器 TCD、HTCD、uTCD、FID、FPD、ECD 、NPD、ZD、PDHID、PID、AID 。

- 程序支持多流路样品选择MPV系统，具有自动识别阀数、自动联级判断、自动复位、阀位选择、阀位分析记忆功能，≥30路的样品流路选择。

- 网络远程传输及控制功能，可进行无人值守分析、分散监测、集中控制。

- 数据可通过MODBUS协议接入DCS系统，完成色谱组份含量的统计、分析、监控，提高生产的过程控制自动化水平。

- 温度控制指标：

控温路数：8路

柱箱温度指标：

柱箱温度范围：室温上4℃～400℃（增量1℃）

柱箱控温精度：≤±0.01℃

柱箱程序升温：16阶程升

程升速率设定：0.1～39℃/min（普通型）；0.1～80℃/min（高速型）

各阶恒温时间：0～999min（增量0.1min）

程序降温：260℃降至50℃  ≤6 分钟左右

进样器、检测器、热导池温度指标

温度范围：室温上4℃～400℃（增量1）

控温精度：≤±0.01℃

电子捕获检测器（ECD）

适用于含卤素化合物的样品分析，特别适用于有机氯农残的分析；

- 检测限：≤1×10-14g/s

线性范围： 104

放射源Ni6

配置：

1. 气相色谱仪主机一台

2. ECD检测器

3. FID检测器

4. 分流/不分流进样口一个

5. 脱氧管一个

6. 色谱反控工作站一套

7. 毛细管色谱柱2个

8. 氢气发生器一台，空气发生器一台

9. 全自动顶空 15位

10.进样针1 ul 、5 ul、10 ul、50ul各一支

11.品牌电脑 1台

商用主流品牌机， 4G上内存，400G以上硬盘，≥19＂液晶显示器

12.A4黑白激光打印机  1台

13. 高纯氮气瓶（含99.999%高纯气及专用减压阀） 一套

14.随机配件及专用工具  一套

15. 专用中文数据工作站   一套

# 十一、一次性采样管拧盖机

仪器特点：

- 可兼容16～26mm帽子。管身辅助限位结构。

- 具备拧盖及涡旋震荡功能。

- 快速旋盖，≤4秒完成开/关流程。

主机参数：

- 适用采样管帽外径：16mm～26mm

- 适用采样管高度：55mm～100mm

- 脱盖速度：≦2s

- 回盖速度：≦2s

- 电源电压：AC 220v 50Hz

- 整机功率：30W

# 十二、笔记本电脑

1.处理器

CPU集成显卡：Intel集成显卡

CPU类型：第十一代智能英特尔酷睿i7处理器

核心数：四核

2，显卡

类型：独立显卡

3.其它设备

指纹识别：电源键指纹识别

摄像头：有摄像头电源

理论续航时间：5-8小时,

4.显示器

屏幕尺寸：14英寸

显示比例：宽屏16：9

屏幕分辨率：1920*1080

5.包装清单：笔记本电脑*1 电源适配器*1 电源线*1 电脑包*1 鼠标*1 鼠标垫*1

6.注：以上配置为最低配置要求

# 十三、生物安全运输箱

容    积：≥17L

箱体材料：外表面是PP，内表面PP，中间保温层聚氨酯发泡

冷藏温度：2～8℃

内配说明：2个700克环保冰排；

结构样式：箱体、箱盖采用吹塑、两侧背带环与箱体的连接采用塑料扣，向上开盖，箱口有塑胶密封胶条，背带长度可调节。

可搭配A类95千帕运输密封罐3个（每套密封罐可装20支试剂管）海绵试管架1只，吸附材料1片，液晶显示器一只（镶嵌在外箱上）。

功能配置：具备温度显示功能，可随时查看箱内温度。

资质：箱子具有UN2814生物安全运输箱检验报告，密封罐具有95千帕样品运输罐检验报告。

包含：17升箱体+冰排+温度显示+3个密封罐+UN2814生物安全运输箱检验报告+95千帕密封罐检验报告

# 十四、冰箱

1.总容积 ≥230升

2.颜色： 白色系

3.门款式 三门

4.制冷方式 风冷

5.变频/定频 定频

6.总容积 200-250L

7.深度 60-65cm

8.宽度 60cm以下

9.高度 180-190cm

10.控温方式电脑控温

11.面板材质 钢化玻璃

# 十五、实验室改造

实验设备配套台面及水、电、通风设施改造。

1.全钢实验台20米

2.双全钢气瓶柜（含通风管道）3个原子吸收石墨炉专用线路1根（含10平方专线和60A空开2个）

3.原子吸收罩 2个（含通风管道）

4.万向罩  2个（含通风管道）

5.试剂柜  7个 （含通风系统）

- 冰箱

1.类别：对开

2.面板材质：钣金

3.冷冻能力（kg/12h）：10

4.总容量（L）：≥620

5.制冷方式：风冷

6.控制方式：电脑

7.按键方式：触摸

8.能效等级：1级

9.压缩机类型：变频

- 电热鼓风干燥箱

产品要求：

1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

2.温控系统采用微电脑单片机技术，系统具有控温、定时和超温报警等功能；

3.采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节；

4.采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；

5.箱门具备大观察玻璃窗，

6.采用纳米材料门封条及保温材料。

7.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

技术参数：

电源电压：AC 220V±10V/50Hz

控温范围：室温+5～250℃

分辨率：1℃

波动度：±1℃(100℃)

均匀度：±1℃(100℃)

输入功率：1300W

载物托架：2块

定时范围：0～999分钟

# 十八、恒温培养箱

产品要求：

1.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

2.温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能；

3.工作室和钢化玻璃内门之间装有硅橡胶密封圈，

4.工作室外壁左、右和底部采用隔水套加热，工作室装有一只低噪声小型风机促使空气5.循环，微风吹拂、保证箱内温度均匀性；

6.具有因停电，死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能；

技术参数：

1.电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%

2.加热方式：水套式

3.控温范围：室温+2℃-65℃

4.温度分辨率：0.1℃

5.温度波动度：±0.2℃（60℃）

6.输入功率：≥600W

7.容积：≥80L

8.载物托架（标配/最多）：2块/4块

# 十九、高压灭菌锅

技术参数：

1.外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀

2.微电脑智能化自动控制

3.压力安全联锁装置，超温自动保护装置

4.自涨式密封圈，自动排放冷空气

5.高低水位报警，断水自控

6.超压自泄

7.内循坏排汽式，带3升集气瓶

8.灭菌终了可设自动排气、蜂鸣器提醒，自动停机

9.标配样品测试孔

10.三种模式控制：a.加热-灭菌-快排汽 b.加热-灭菌-慢排气 c.加热-灭菌-不排汽

11.容积：≥50L

12.最高工作/设计温度：135℃/138℃

13.最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa

14.定时范围（分钟）：10-100

# 二十、电动载物爬楼机

1.产品细节：有上下楼按钮。

2.加宽加厚履带：坦克式履带。

3.电池容量：≥16AH

4.续航时间：≥3-4小时

5.承重量：≥200KG

6.速度：可调速

7.电机功率：≥1500W

8.工作电压：≥48V

# 二十一、全自动玻璃器皿清洗机

全自动玻璃器皿清洗机  一台(套)

1. 使用环境

工作温度：0℃～50℃

环境湿度：10%～90%RHa

2. ★外部材质为304不锈钢；内舱舱体为316L镜面不锈钢，内舱舱体一次成型模具化制作，无缝隙、圆角处理。不接受焊接工艺的舱体，清洗内舱为自净型舱体，设备工作中自动清洁（易于做清洁验证）(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）。

3. 配有至≥2个高精度计量蠕动泵和≥2个内置型清洗剂储存桶

4.内舱体积≥190L，可放置两层清洗架，上下两层共4套清洗架可上下左右互换。水箱容积≥20L；

★5. 多功能清洗架：两层可放置为4套清洗架。可拆卸、上下左右互换、组合，清洗篮架喷淋管采用切向喷淋。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图，等证明材料）

6.清洗架进水采用顶部、背部、底部出水方式，上下两层清洗架共4个进水口，且各个出水口在不放置清洗架时，具备自动封闭功能，因内舱单一顶部出水方式清洗蓝喷淋管中心压力大于四周角落压力导致清洗效果不均一不接受内舱单一顶部出水方式，不接受非标产品。

7. 具备≥90℃热消毒功能。

★ 8. 门体为一整块防爆钢化玻璃制成，可观测舱内清洗情况，具备隔热、防漏、防爆功能。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

9.设备为台式，可置于实验台上。亦可放置于地板上，并可加装万向脚轮。

10.采用PLC（微电脑可编程控制器CPU）控制，≥7寸彩色触摸，同一界面可进行参数的设置及修改，运行中的清洗步骤及程序均可在同一界面显示。且可进行软件升级及链接实验室linux系统。

11.，各种清洗程序模块可随意无限制组合，可组成无限个清洗程序，并且各个清洗模块可单独设置、保存、控制。

12. 数据储存功能：历史清洗数据追寻、设备各部件故障报警、诊断记录可查。

13. 舱门为自动电子安全门锁功能，仪器运行期间自动上锁，无法开启，防止误开门造成蒸汽伤害。开门时，须通过屏幕触控操作进行程序解锁。

14. 配备≥3个PT100温度传感器，温度控制精确，具有独立的温度监测系统；

15.水加热功率≥4000W，总功率≥5000W；

16.循环泵功率≥750W，循环量≥400L/min。设备有自动调压功能；

17. 设备内舱出水采用顶部、背部、底部出水方式，共有≥4个出水口，减少循环管路水流压力损失保证水流分布均匀。

18. 内舱出水口具备自动感应密封功能，单独使用下层清洗架时，上层清洗架出水口可自动封闭；

19. 设备内置同品牌纯水机模块，按正常纯水机配置进行生产，包括预处理、反渗透膜、纯化柱和超纯化柱，产水量≥60L/H，水质至少能达到三级纯水国家标准，满足器皿清洗水质要求。(提供包括但不限于产品彩页，官网截图等证明材料）

20.采用干燥风机，风机功率≥1100W，空气流量≥145m3/h； 21.干燥风机加热功率≥2200W，运行总功率≥5000W，对玻璃器皿可进行冷/热风交换干燥，温度/时间均可调节，避免高温导致器皿变形而影响实验检测结果；

22.风道系统：风道进出口配置HEPA（高效空气过滤系统）过滤器，有效过滤99.99%风机出来的热空气，防止对外界空气的污染。

23. HEPA过滤器带有过滤器失效报警功能，在过滤器失效前显示屏报警。

24. 蒸汽冷凝系统：配有内置蒸汽冷凝器，避免蒸汽外漏而造成室内污染；

25.主要配置

1）全自动玻璃器皿清洗机主机  1台

2）鼓风干燥系统              1套

3）多功能清洗架              4个

4）纯水系统                  1套

5）清洗剂（5L/桶）       2桶

# 二十二  加样枪

单道移液器参数

| 量程 ul | 分刻度 ul | A% ≤ ± | CV% ≤ ± | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - 20 | 0.02 | 0.8 | 0.4 | 4 |
| 20 - 200 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 4 |

多道移液器参数（8道）

| 量程 ul | 分刻度 ul | A% ≤ ± | CV% ≤ ± | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 - 50 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 3 |