采购需求及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10混1采样管 | 管 | 10000 | 试管外径（14.8±0.2）mm×（100.5±0.4）mm 管帽外径（15.8±0.15）mm 高度（12.5±0.5）mm 容量企业定标10ml | 管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度，管体透明，可视度好，管内含6ml胍盐或其他有效灭活剂的保存液，保存液应当带有易于观察、识别的颜色（如粉红色），并保持一定的流性，方便取样。采样拭子：宜选用聚酯、尼龙等非棉质、非藻酸钙材质的拭子，且柄部为非木材质。折断点位于距拭子头顶端3cm左右，易于折断。 |
| 2 | 20混采样管 | 管 | 126000 | 采集管高度（含管帽）（100±5）mm 容量企业定标20-30ml | 管帽和管体应当为聚丙烯材质，螺旋口可密封，松紧适度，管体透明，可视度好，管内含11-12ml胍盐或其他有效灭活剂的保存液，保存液应当带有易于观察、识别的颜色（如粉红色），并保持一定的流动性，方便取样。采样拭子：宜选用聚酯、尼龙等非棉质、非藻酸钙材质的拭子，且柄部为非木材质。折断点位于距拭子头顶端3cm左右，易于折断。 |
| 3 | 连脚防护服 | 件 | 20000 | 产品参数：（国产材料） 1、符合国标GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》； 2、弹性面部开口，前胸及颈部双面胶自粘门襟；脚套一体式； 3、针织袖口； 4、抗渗水性：关键部位静水压不低于16.8KPa； 5、断裂强力和断裂伸长率：关键部位材料的断裂强力不低于60N，断裂伸长率不低于70%； 6、过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%； 7、抗合成血液穿透性：不低于4级（7KPa压力不穿透）；8、表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级； 9、透湿量：防护服材料透湿量不低于3800g/（m2·d）；10、抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件； 11、皮肤刺激性：原发性刺激指数为0； 12、有效期：≥3年。 |  |
| 4 | 一次性使用隔离衣 | 件 | 10000 | 1、由覆膜全棉水刺无纺布制成，外层透析膜防水阻菌，里层全棉水刺无纺布； 2、隔离衣缝纫应均匀、牢固，卷边拼缝应齐直、平服、宽窄应一致，不应有浮线、跳线，其针迹密度，每2cm长度应不少于5针。 3、腰带依据院感要求定制，可缠绕两圈，长达3米以上； 4、断裂强力及断裂伸长率：纵向断裂强力不小于20N，断裂伸长率不小于25%；横向断裂强力不小于15N，断裂伸长率不小于25%； 5、透气率（非覆膜部位）：不小于0.2m/s（定压值100Pa）； |  |
| 5 | 医用一次性外科手套 | 副 | 50000 | 1、抗穿刺及化学腐蚀； 2、弹性好，可延伸700％，无断裂； 3、灭菌处理，独立包装； 4、材质天然乳胶制成； 5、符合GB7543-2006《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准； |  |
| 6 | 医用一次性外科口罩 | 只 | 50000 | 1、单只装； 2、符合医药行业标准：YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》； 3、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 4、细菌过滤效率（BEF）不小于95%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于90%； 5、口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于35Pa； 6、鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料； 7、护目片雾度不大于4%，透光率不小于85%（护目口罩适用）； 8、合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透； 9、阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s； 10、无异味，无刺激感； 11、不含玻璃纤维，不含橡胶； |  |