政府采购项目

采购项目编号：SCZE2022-ZB-1993-001

专用医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年八月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

（一）投标人须知前附表	7

（二）投标人须知	10

一、总  则	10

1.     采购人、采购代理机构及投标人	10

2.     资金来源	11

3.     投标费用	11

4.     适用法律	11

二、招标文件	11

5.     招标文件构成	11

6.     招标文件的澄清与修改	12

7.     投标截止时间的顺延	12

三、投标文件的编制	12

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	12

9.     投标文件组成	13

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	13

11.    投标报价	13

12.    投标保证金	13

13.    投标有效期	14

14.    投标文件的制作	15

四、投标文件的递交	15

15.    投标文件的密封和标记	15

16.    投标截止	15

17.    投标文件的接收、修改与撤回	15

五、开标及评标	16

18.    开标	16

19.    资格审查及组建评标委员会	16

20.    投标文件符合性审查与澄清	17

21.    投标偏离	18

22.    投标无效	18

23.    比较与评价	19

24.    废标	19

25.    保密要求	20

六、确定中标	20

26.    中标候选人的确定原则及标准	20

27.    确定中标候选人和中标人	20

28.    发出中标通知书	20

29.    告知招标结果	20

30.    签订合同	20

31.    履约保证金	21

32.    预付款	21

33.    招标代理服务费	21

34.    政府采购信用担保及融资	21

35.    廉洁自律规定	23

36.    人员回避	24

37.    质疑的提出与接收	24

附件1：投标担保函	26

附件2：履约担保函格式	27

第三章  评标方法和标准	29

第四章  拟签订的合同文本	33

第五章  采购需求及要求	37

第六章  投标文件格式	59

一、资格证明文件	62

二、商务及技术文件	70

投标函	72

开标一览表	73

投标分项报价表	74

节能产品、环境标志产品明细表	75

技术偏离表	76

商务条款偏离表	77

中小企业声明函(货物)	78

投标人监狱企业声明函	79

残疾人福利性单位声明函	80

符合评分标准要求的商务文件	81

投标人须知第10条要求的所有技术文件	82

投标方案或技术方案	83

业绩一览表	84

投标人须知前附表要求的其他文件	85

第一章  招标公告

专用医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部获取招标文件，并于2022年09月22日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

项目编号：SCZE2022-ZB-1993-001

项目名称：专用医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：9,000,000.00元

采购需求：

合同包1(购置专用医疗设备采购项目):

合同包预算金额：9,000,000.00元

合同包最高限价：9,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医用X线设备 | 血管机及附属配套的专用医疗设备 | 1(项) | 详见采购文件 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后90日历天

## 二、申请人的资格要求：

### 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

### 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

### 合同包1(购置专用医疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

### 无，本项目为非专门面向中小企业的项目

### 3、本项目的特定资格要求：

### 合同包1(购置专用医疗设备采购项目)特定资格要求如下:

### 3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

### 3.2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

### 3.3、投标人不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动；

### （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年09月01日 至 2022年09月07日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部

方式：现场获取

售价： 500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 时间： 2022年09月22日 14时30分00秒 （北京时间）

## 提交投标文件地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第六会议室

## 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第六会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、领取文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：合阳县中医医院

地址：合阳县东新街69号

联系方式：0913-5522627

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层

联系方式：029-88490543

3、项目联系方式

项目联系人：张怡  马超

电 话：029-88490543

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：合阳县中医医院 地 址：合阳县东新街69号 电 话：0913-5522627 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层 联系人：张怡 马超 电话：029-88490543 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； 3、投标人不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：不允许 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：工业 |
| 2.2 | 项目预算金额：9,000,000.00元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币：壹拾捌万元整（￥180000.00元）的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 帐号： 103262466993 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：3份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：3份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档2份。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022-09- 22 14:30:00 |
| 18.1 | 开标时间：2022-09-22 14:30:00 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第六会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品：高端兼容型 DSA |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的5%） 提交履约保证金的时间：签订合同后 日历日 |
| 32.1 | 预付款比例为：合同金额的30%。 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法分标段按标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话：029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证； |
| 2 | 投标人应提交的其他文件：/ |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

（3）属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）属于招标文件规定的其他投标无效情形；

（7）不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于    (下称被保证人)将于   年   月   日参加贵方招标编号为（采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)      元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):         
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:               
电话:

日期:    年    月     日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除15%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值。 |
| 商务响应 | 5 | 经过资格性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对付款、交货、验收等方面进行响应说明，视响应程度及优劣程度赋0～5分，无响应说明的不计分。 |
| 节能、环境标志产品 | 5 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购；按其响应程度计0～5分。 |
| 技术分 | 30 | 1、依据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况；全部满足参数要求得20分；★号指标参数一项不满足扣1分，非★指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。 2、对设备的供货、安装调试、技术服务的组织措施完善，理念先进，能保证顺利使用运行；按其响应程度计0～5分。 3、以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，按设备的性能稳定，使用效果；按其响应程度计0～5分。 |
| 产品的可靠性 | 15 | 1、产品及材料进货渠道正规，质量有保证；按其响应程度计0～5分。 2、生产装备先进，检测方式齐全，能够保证按期交货；按其响应程度计0～5分。 3、能提供产品详细技术资料、彩页等资料；按其响应程度计0～5分。 |
| 业绩及售后服务 | 15 | 1、提供近三年承担类似项目业绩，每提供一项得1分，最多得5分（以提供合同或中标通知书作为业绩依据）。 2、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，售后服务响应时效等；按其响应程度计0～5分。 3、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明；按其响应程度计0～5分。 |
| 总分 | 100分 |

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：设备安装调试达到使用条件的价格，包括：设备供应价、运杂费（含保险费）、培训费、安装调试费等其它一切费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

合同签订后7个工作日支付合同金额的30%；设备到院，安装调试完成后7个工作日支付合同金额的60%；试运行三个月，验收合格后60日内支付剩余合同金额。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交甲方。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限：合同签订后90日历天

2、地点：合阳县内甲方指定地点。

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在12小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期：质保期为验收合格后12个月，由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |
| --- |
| 采购单位 |  |
| 采购项目 |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） | 使用单位验收意见：（盖章） |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |

第五章  采购需求及要求

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端兼容型 DSA | 台 | 1 |
| 2 | 射频消融仪 | 台 | 1 |
| 3 | 麻醉机 | 台 | 1 |
| 4 | 血管造影高压注射器 | 台 | 1 |
| 5 | 监护仪 | 台 | 1 |
| 6 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 7 | 医用等离子体壁挂空气消毒机 | 台 | 2 |
| 8 | 双道微量注射泵 | 台 | 2 |
| 9 | 输液泵 | 台 | 1 |
| 10 | 医用射线防护服 | 套 | 6 |
| 11 | 防辐射帽 | 个 | 3 |
| 12 | 防辐射围领 | 个 | 3 |
| 13 | 医用射线防护眼镜 | 个 | 3 |

1、高端兼容型 DSA

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 技术要求和参数 |
| 1.1 | 机架系统（C 型臂） |
| 1.1.1 | 落地式全自动单向 C 型臂 |
| 1.1.2 | 机架系统机械轴≥3 轴 |
| 1.1.3 | 机架系统所有轴全部为电动而非手动 |
| 1.1.4 | 不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集 |
| 1.1.5 | C 臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任 何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心 |
| 1.1.6 | C 型臂能从多方切入无显示死角 |
| 1.1.7 | C 型臂有效弧深≥105cm |
| 1.1.8 | L 臂旋转范围≥180° |
| 1.1.9 | 床旁智能手柄控制机架和床的运动 |
| 1.1.10 | 落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100° RAO≥100° |
| 1.1.11 | 落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45° CAU≥45° |
| 1.1.12 | C 型臂最大旋转速度：≥20°/秒 |
| 1.1.13 | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
| 1.1.14 | 机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动 |
| 1.1.15 | 实时数码显示所有 C 型臂旋转角度信息 |
| 1.1.16 | 可由用户设置并存储机架位置：≥60 种，能实施自动复位功能 |
| 1.2 | 导管床系统 |
| 1.2.1 | 落地式导管床，床面为碳纤维合成并有床垫 |
| 1.2.2 | 承重：≥200KG |
| ★1.2.3 | 床长（不含延长板）≥310cm |
| 1.2.4 | 床宽≥46cm |
| ★1.2.5 | 纵向移动≥135cm |

| 1.2.6 | 横向移动≥28cm |
| --- | --- |
| ★1.2.7 | 水平旋转≥270 度 |
| 1.2.8 | 垂直移动范围≥30cm |
| 1.2.9 | 床面最低高度≤78cm |
| 1.2.10 | 床面最高高度≥108cm |
| 1.2.11 | 床面移动有电动模式和手动模式 |
| 1.3 | X 线发生器系统 |
| 1.3.1 | 高频逆变高压发生器，功率≥100KW |
| 1.3.2 | 高压逆变频率≥50KHz |
| 1.3.3 | 管电压范围 50-125kV |
| 1.3.4 | 最短曝光时间≤1ms |
| 1.3.5 | 全自动智能曝光控制 |
| 1.4 | 球管系统 |
| 1.4.1 | 高速旋转阳极球管，阳极转速≥7,000 转/分 |
| 1.4.2 | 最大管电流≥1000mA |
| 1.4.3 | 球管阳极热容量≥3.5MHU |
| 1.4.4 | 球管阳极散热功率≥6700W |
| ★1.4.5 | 管套热容量≥6.7MHu |
| ★1.4.6 | 球管焦点≥3 个, 带有焦点自动切换功能 |
| 1.4.7 | 大焦点≥1.0 |
| 1.4.8 | 中焦点≥0.6 |
| 1.4.9 | 小焦点≤0.3 |
| 1.4.10 | 大焦点功率≥100kW |
| 1.4.11 | 中焦点功率≥48kW |
| 1.4.12 | 小焦点功率≥20kW |
| 1.4.13 | 球管制冷采用循环水冷和油冷双重冷却 |
| ★1.4.14 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制 |
| 1.4.15 | 球管带≥3 档的铜滤过片 |
| 1.4.16 | 30 分钟以上连续透视功率≥3200W |
| 1.4.17 | 最大透视功率 ≥4500W |
| 1.5 | 数字化平板探测器 |
| 1.5.1 | 采用非晶硅数字化平板探测技术 |
| 1.5.2 | 为了兼顾心脏及外周介入的需要，平板有效探测面积要求边长≥30cmx30cm |

| 1.5.3 | 平板探测器为正方形，在术中不需要调整平板方向 |
| --- | --- |
| 1.5.4 | 平板密度动态范围：为了发挥平板技术对图像密度动态范围的分辨能力，系统 对原始数据的处理不得低于平板本身输出的分辨能力（14Bits，16384 灰阶） |
| 1.5.5 | 平板内外部结构全部为整板，非拼接板 |
| 1.5.6 | 四视野可变,在 20cm 的视野下仍可达到 1024x1024 的采集矩阵 |
| 1.5.7 | 平板像素大小要求≥180 微米且≤210 微米 |
| 1.5.8 | 平板像素矩阵≥1500x1500 |
| 1.5.9 | 宽带平板，每行，每列像素均有一个独立的模数转换器 |
| ★1.5.10 | 平板采集模式 DQE≥77% |
| 1.5.11 | 平板透视模式 DQE≥75% |
| 1.6 | 透视与采集 |
| 1.6.1 | 数字脉冲透视 |
| 1.6.2 | 最大脉冲透视频率≥30 帧/秒 |
| 1.6.3 | 可进行减影透视和非减影透视 |
| 1.6.4 | 在透视过程中，不间断透视，就可以进行减影透视背景的百分比调整 |
| 1.6.5 | 透视路图功能 |
| 1.6.6 | 透视末帧图像保持 |
| 1.6.7 | 在无 X-Ray 射线条件下，可进行视野大小的调整 |
| 1.6.8 | 透视图像存储图像数量≥450 幅 |
| 1.6.9 | 透视图像存储时间≥60 秒 |
| 1.6.10 | 透视图像存储，在透视采集结束前和透视采集结束后都可以进行 |
| 1.6.11 | 具有实时 DA 采集和实时 DSA 采集功能 |
| 1.6.12 | 采集矩阵：≥1024x1024，14bit |
| 1.6.13 | 心脏采集模式，最大脉冲≥30 帧/秒 |
| 1.6.14 | 外周采集模式，最大脉冲≥7.5 帧/秒 |
| 1.6.15 | 具有下肢非步进连续血管造影功能 |
| 1.6.16 | 下肢血管造影实时减影 |
| 1.6.17 | 具有三维采集模式，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒 |
| 1.6.18 | 在所有视野下均可以进行三维采集 |
| 1.6.19 | 随机提供原厂三维质控校正摸 |
| 1.6.20 | 采集序列可进行分段设计程序，并且每段曝光时间均可在曝光过程中手动中止 并自动进行下一段曝光程序 |
| 1.6.21 | 透视序列或采集序列缩略图多幅显示 |
| 1.6.22 | 具有透视存储序列和采集序列回放功能 |

| 1.7 | 主机系统工作站 |
| --- | --- |
| 1.7.1 | 病人登录及检索功能 |
| 1.7.2 | 主机图像处理功能 |
| 1.7.3 | 主机能够自动和手动对图像进行定标 |
| 1.7.4 | 主机长度测量及分析功能 |
| 1.7.5 | 主机血管狭窄分析功能 |
| 1.7.6 | 主机心室功能分析功能 |
| 1.7.7 | 主机具备中心线法室壁运动分析功能 |
| 1.7.8 | 提供心脏冠脉支架精显功能 |
| 1.7.9 | 支架精显功能可自动去除 Mark 点之间的导丝 |
| 1.7.10 | 提供三维重建软件包，实现3D 重建功能。 后处理 3D 动态重建功能。 |
| 1.7.11 | 主机硬盘图像存储 1024x1024 矩阵，12Bit，容量≥68000 幅 |
| 1.7.12 | 主机系统显示器为彩色显示器，用于显示主机系统资料，≥19 英寸 |
| 1.8 | 显示器吊架及医疗专用黑白单色图像显示器 |
| 1.8.1 | 控制室一个 19 英寸黑白单色医用专用图像显示器显示实时图像 |
| 1.8.2 | 操作室二个 19 英寸黑白单色医用专用图像显示器分别显示实时图像和参考图 像 |
| 1.8.3 | 19 英寸黑白单色医用专用图像显示器分辨率≥1024X1280 |
| 1.8.4 | 19 英寸黑白单色医用专用图像显示器可视角度≥170° |
| 1.8.5 | 三监视器吊架 |
| 1.8.6 | 监视器吊架可进行旋转，旋转角度≥280° |
| 1.9 | 原厂后处理工作站 |
| 1.9.1 | 提供原厂生产工作站（以投标厂商的官方网站为准） |
| 1.9.2 | 工作站可浏览和处理同一厂家的 CT、MR 及 PET 的图像 |
| 1.9.3 | 可进行图像二维和三维后处理，包括图像全幅和局部放大；多幅图像显示；图 像边缘增强、边缘平缓；图像正负像切换 |
| 1.9.4 | DVD/CD 刻录图像存储：配备全兼容性的 CD 刻录系统，图像输出格式可多种 选择（DICOM 格式，MPEG、AVI），所刻光盘可在普通 PC 机上回放 |
| 1.9.5 | USB 图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM 格式，MPEG、AVI） |
| 1.9.6 | 工作站胶片打印功能 |
| 1.9.7 | 工作站端口开放，可与其他支持标准 DICOM3.0 的影像设备和 PACS 相连 |
| 1.9.8 | 三维采集后，图像自动传输至工作站，无需人工干预 |
| 1.9.9 | 提供 VR 重建，MIP 重建，透明化重建，仿真内窥镜的重建功能 |
| 1.9.10 | 提供能够同时从内和从外观察血管的壳状重建功能 |

| 1.9.11 | 提供 3D 图像与断面图像同屏显示功能 |
| --- | --- |
| 1.9.12 | 提供断面图像冠状位/矢状位/轴位同屏显示功能，并且可以随时切换。 |
| 1.9.13 | 提供 3D 图像与断面图像同屏联动功能 |
| 1.9.14 | 提供工作站血管狭窄分析功能 |
| 1.9.15 | 提供工作站心室功能分析功能 |
| 1.9.16 | 提供工作站中心线法室壁运动分析功能 |
| 1.9.17 | 下肢血管造影采集完成后，无需要干预即可在工作站上自动形成自动拼接的无 缝的全下肢图像 |
| 1.9.18 | 工作站内存≥8GB |
| 1.9.19 | 工作站硬盘≥420GB |
| 1.9.20 | 工作站 CPU 为 Intel Xeon CPU |
| 1.9.21 | 工作站 CPU 为双 CPU 四核心 |
| 1.9.22 | 工作站 CPU 主频≥2.6GHz |
| 1.9.23 | 工作站彩色液晶显示器 2 台，≥19 英寸 |
| 1.9.24 | 提供标准 DICOM3.0 接口 |
| 1.10 | 其它 |
| 1.10.1 | 提供远程维修接口 |
| 1.10.2 | 相机数字化接口 |
| 1.10.3 | 高压注射器接口 |
| 1.10.4 | 对讲系统 |
| 1.10.5 | 提供悬吊式手术灯 |
| 1.10.6 | 提供红外遥控器两个 |
| 1.10.7 | 提供头托一个 |
| 1.10.8 | 主机内置式原厂 UPS，外部电源意外中断时，可保证病人的诊疗信息不丢失， 并提供设备正常关机的电力供应，从而最大程度维护设备。 |
| 1.11 | 射线防护 |
| 1.11.1 | 设备符合国际放射线安全标准，符合国际射线散射量标准 |
| 1.11.2 | 具有床旁剂量控制≥2 挡 |
| 1.11.3 | 床旁射线防护帘 |
| 1.11.4 | 悬吊式射线防护屏 |
| 2.0 | 技术服务及质量保证 |
| 2.1 | 供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求， 保证买方正常使用。设备质量保证期为 12 个月，在保质期内，由于卖方的原 因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后 24 小时响应，48 小时 内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担 |
| 2.2 | 供货商提供必需的技术资料给客户，对设备使用人员进行现场使用培训，培训 不少于两次 |
| 2.3 | 提供中文操作手册 |
| 2.4 | 在中国有维修中心及零配件保税库 |
| 2.5 | 保修期内维修必须由生产厂家而非经销商维修 |
| 2.6 | 在保质期以后，卖方应提供备件和维修服务 |
| 2.7 | 国内有 800 或 400 免费电话维修系统，提供 800 或 400 免费电话号码 |

2、射频消融仪

- 主机参数

1.1工作频率：400KHz

★1.2输出功率：

功率模式120W/负载30Ω

定时模式80W/负载50Ω

针道模式200W/80Ω;（误差≤20%）

1.3阻抗监测，具有数字显示

- 主机功能

★2.1自动识别电极类型：单针、多针、凝血并有代码显示

★2.2功率模式0―120W可调；针道模式0―200W可调。

2.3定时模式0―15分钟，时间可调

★2.4直径模式：8mm-35mm可调节，消融范围精准可控

2.5能量自动控制功能：系统根据设置的时间自动调节能量输出

2.6能量自动补偿功能：自动补偿治疗过程中的热量损耗，充分保证病灶组织的蛋白变性

2.7独立针道模式，可有效避免了针道烧灼不全和术后出血

2.8阻抗监测功能，全程监测病灶的阻抗变化

2.9温度监测：具有温度监测功能，并可以连接单独温度探头

2.10具有双极疗法功能

2.11电极监测功能，中性电极电缆或其连接发生中断时，应能停止射频输出并有代码提示或声音提示。

★2.12 能连接智能适配器，实现NO-TOUCH消融、多根电极同时消融

★2.13有单针、多针、凝血电极监控软件

- 耗材名称：射频电极

3.1有射频消融单针电极，针管长度80mm-250mm,工作端长度为7mm-40mm，，带有液体循环管路

★3.2有射频消融冷循环可调电极，针管长度100mm-250mm,共4级；工作端可调节电极，5mm-40mm可调，带有液体循环管路

★3.3射频消融电极与射频手术设备配合使用，供对肝、肺、肾、胆、脾、甲状腺、乳腺、子宫附件、下肢静脉部位组织的消融治疗。

4.主机配置

4.1射频主机一台

4.2台车一个

4.3射频电极连接电缆两根

4.4中性电极连接电缆一根

4.5脚踏开关一个

3、麻醉机

性能特点

1.采用电控气动控制方式。

2.具有多种报警、提示及保护功能。

3.具有停电支持功能。当市电断电后，自动转为机内备用电源工作。

4.★≥12.1寸液晶触摸显示器,可显示通气参数、报警信息及波形图

5.★成人、儿童两用，开机自检后可进入成人和儿童模式选择界面。

- 双罐位，标配七氟谜挥发罐一个，挥发罐有温度、流量、压力补偿且零位自         锁功能。

7.★氧笑空三气源，采用电子流量计和机械流量计双重保障，具有笑氧联动装置，确保O2 浓度≥25%

8.★标配主流呼末二氧化碳,同屏监测显示参数。

9.具有O2驱动压力不足报警及N2O截断保护

10.高集成化回路，可耐134度高温高压消毒，避免院内交叉感染，一体上升式风箱，支持成人、儿童手术使用。

11.标配ACGO辅助共同新鲜气体出口

12.可选配麻醉深度监测、六参数生命监护系统

通气模式

★标配六种通气模式，其中包括，间歇正压通气（IPPV/vcv），辅助/控制通气(A/C)，同步间歇指令通气（SIMV），压力控制通气（PCV），叹息通气(SIGH)，手控通气 （MANU）

调节参数

- 流量计          O2   0～10 L/min

N2O   0～10 L/min

Air 0～10 L/min

- 快速供氧        25 L/min～ 75 L/min

- 潮气量          0，20 ~ 1500 mL

- 分钟最大通气量  ≥18 L/min

- ★呼吸频率：         1 ~ 100 bpm

- 吸呼比：             4:1 ~ 1:8

- ★呼气末正压：       0 ~ 30 cmH2O

- 压力触发灵敏度：    -20 ~ 20 cmH2O

- 流量触发灵敏度：    0.5 ~ 30 L/min

- 压力限制：           20 ~ 100 cmH2O

- 窒息通气             OFF，5 s　～ 60 s

监测参数

1.频率（Freq）： 0 /min ～ 100 /min

2.潮气量（VT）：0 mL ～ 2000 mL

3.分钟通气量（MV）：0 L/min ～ 100 L/min

4.气道压力： 0 cmH2O ～ 100 cmH2O

5.患者动态肺顺应性监测 ：1mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

6.★吸入氧浓度： 15 % ～ 100 %

图形显示

★标配气道压力—时间波形图，流量—时间波形图，压力容量环，流速容量环，流速压力环。其中呼末二氧化碳波形（CO2-T）和潮气量--时间波形（V-T）二者选其一显示，可任选六道同屏幕显示监测。

工作条件

1.气源：O2、N2O、AIR

2.气源压力： 280 kPa ～ 600 kPa。

3.供电电压	：100-240V～

4.电源频率	：50 /60HZ

5.输入功率：1520VA

报警及保护

1.交流电源断电报警

2.内部备用电源电池电压欠压报警

3.无潮气量报警

4.高（低）通气量报警

5.气道高（低）压报警

6.压力限制

7.持续压力报警

8.高（低）氧浓度报警

9.窒息报警

10.最大极限压力  ＜12.5 kPa 报警

蒸发器

1.通用式横梁、双罐位设计，单双罐灵活配置。

2.麻醉蒸发器一只。

3.可选：氟烷0 ～ 5%、安氟醚 0 ～ 5%、异氟醚0 ～ 5%、七氟醚0 ～ 8%

基本配置

- 麻醉系统主机  1套

2、CO2主流探头   1套

3、氧气减压器，氧气高压管，空气高压管 1套

4、呼吸回路带挂壁  1套

5、麻醉机和呼吸机用呼吸管路  2套

6、使用技术说明书  1本

7、保修卡  1份

8、交验单  1份

9、合格证  1份

4、血管造影高压注射器

| 1 | 电源要求 | 交流198～242V，频率50/60Hz，200VA |
| --- | --- | --- |
| 2 | 压力限制 | 100～1200 psi (690～8274kPa),步长1psi (1kPa) |
| 3 | 针筒 | 150ml一次性针筒 |
| 4 | 注射速率 | 0.1～50ml/sec. 步长0.1ml/sec. |
| 5 | 注射剂量 | 0.1ml～ 最大针筒容量 |
| 6 | 上升时间 | 0.1～1.0 sec.可调 |
| 7 | 注射或扫描延迟 | 0～3599sec. ，步长1 sec. |
| 8 | 多阶段注射功能 | 1～6阶段 |
| 9 | 推注计划储存量 | 100套 |
| 10 | 自动吸药 | 可设置速率和剂量 |
| 11 | 排空气锁定 | 未进行排空气操作，系统不能注射 |
| 12 | 试注射 | 可设置速率和剂量 |
| 13 | 压力显示 | 显示实时注射压力曲线 |
| 14 | 压力超限警示 | 压力超过限定值声响警示并停止注射 |
| 15 | 紧急按键 | 按推注臂任意按键或点击触摸屏任意点停止注射 |
| 16 | 操作界面 | 中（英）文操作界面 |
| 17 | 控制台 | 彩色LCD触摸屏 |
| 18 | 垂悬推注臂 | 高度调节400mm，水平伸展590mm |
| 19 | 注射剂量显示 | 实时显示 |
| 20 | 注射时间显示 | 实时显示 |
| 21 | 系统自检 | 系统自动检测故障 |
| 22 | 联机功能 | 推注控制或曝光控制方式 |

5、监护仪

- 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，通过国家III类注册；

- ≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能；

- 具有中文手写输入功能；

- 具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；

- 支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；

- 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；

- 可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、小儿和新生儿；

- (耐极化电压：±850mV，共模抑制能力>106db；

- (具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

- ≥27种心律失常分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；

- (具有全屏级联功能和心率变异性分析功能；

- 可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；

- (NIBP测量范围：

成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；

新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

- 具有脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能；

16有创血压

  - 支持四通道有创血压监测，支持美国雅培/美代接口、爱德华接口、尤它接口、BD 接口、贝朗接口有创血压附件，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。

  - 单位：mmHg和kPa可选。

  - 压力测量范围：

ART：0mmHg～300mmHg（0kPa～40kPa）

PA：-6mmHg～120 mmHg (-0.8kPa～16kPa)

CVP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

RAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa）

LAP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

ICP：-10mmHg～40mmHg(-1.3kPa～5.3kPa)

P1，P2：-50mmHg ～ 300mmHg(-6.6kPa ～40kPa)

  - 分辨率：1mmHg 或0.1kPa

  - 精度：±1mmHg

  - 各通道具有独立较零功能。

6、除颤仪

- ★体外除颤监护仪配置8.4英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形

- 显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

- 采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

- 支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；

- 体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯

- ★具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

- ★体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J；

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；

- 体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT

- 体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求

- 体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J

- 电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s；

- 体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测

- 可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏

- 起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

- 可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2

- ★可监测心律失常种类≥26种；

- ★主机具有120小时趋势图和趋势表、480min录音存储、120小时全息波形

- ★体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

- ★体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

- 电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；

- 体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告

- 实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择

- 体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求

7、医用等离子体壁挂空气消毒机

| 品名 | 医用等离子体壁挂空气消毒机 |
| --- | --- |
| 1.设备基本参数 | 1.1消毒因子：等离子体 |
|  | ★1.2特定适用空间体积≤100㎥ |
|  | 1.3安装方式：壁挂式安装 |
|  | ★1.4额定输入功率≤60W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz |
|  | 1.5循环风量≥850m3/h |
|  | 1.6等离子体密度分布≥2.9X1017m-3（提供检测报告） |
|  | ★1.7臭氧泄漏量≤0.005mg/m3（提供检测报告） |
| 2.设备消毒和洁净性能 | ★2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.95%(提供CMA资质检测报告） |
|  | ★2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数≤25（cfu/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.3设备对空间作业120min后PM2.5颗粒浓度≤0.015（mg/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.4设备对空间作业120min的洁净空气输出比率≥200（m3/h）（提供CMA资质检测报告） |
|  | ★2.5设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）（提供CMA资质检测报告） |
|  | 2.6设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9% |
|  | 2.7设备对白色念珠菌（10231）进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.91% |
|  | 2.8设备对黑曲霉菌（16404）进行60min消毒作业后杀灭率≥99.91% |
| 3.设备的物联网功能（硬件） | ★3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能 |
| 4.厂家资质 | 4.1质量体系认证：提供ISO9001和ISO13485认证证书 |
|  | 4.2环境管理体系认证：提供ISO14001环境管理体系认证 |
|  | 4.3健康安全管理体系认证：提供SO45001职业健康安全管理体系认证 |
|  | 4.4卫生许可证：生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可证 |

8、双道微量注射泵

1  注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

★3   快速推注    1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

4   累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5   限制量      0—9999ml

6   精度        ≤±2% （微量泵本身机械精度≤±1%）

7    环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

8   报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

9  可使用一次性注射器（出厂包含13种应用广泛注射器品牌无需装机校准）也可自行校准通路

10  阻塞后针筒内压力自动释放

11  可记录500条以上（含500条）历史纪录终身保存

★12  快速推进键保险按2次快进键激活快进:

13  RS232 电脑接口

14  限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

15  KVO速率:在药液注射完后,仍以0.5ml/h的速率注射。既防止了针尖处的凝血又给医护人员的后续操作提供了时问。

★16  IP等级：IP×4（防溅水）

17  双通道一体机，可以分速输注

★18  显示屏:LED数码管显示屏，能够在较远距离，不同角度看清显示屏信息。

★19  长按暂停键任意休眠其中一个通道

9、输液泵

- ★横式设计方便叠加，不占空间。

- 速率：1ml/h-1200ml/h

- 精度：±5%

- 冲洗速率：1000ml/h

- 输液量：1m-9999ml

- 累计量：0ml-9999ml(每级0.1 ml)

- 输液历史记录:最多1500条

- 阻塞报警阙值：高：120kpa中：66.7kpa低：10kpa

9.★超声波气泡探测器灵敏度：气泡≥25μL

10. ★蠕动给药方式，可拆卸动力盒方便清洗

11.报警功能

12.运行状态监测：输液完毕报警、即将输液完毕报警、输注不畅（预报警）、管路阻塞报警、管路气泡报警、KVO完毕

13.安全提示：开机按键粘连报警、驱动出错报警、门未关启动报警、遗忘操作报警、输液量设置提示、快进键可能失灵提示、所选输液器未校准提示、系统出错报警

14.电源监测：市电故障货电源线拖了报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警

15.★电源：AC110V-230V 50HZ-60HZ 内置电池：DC12V 电池充电16小时后，可供泵25ml/h速率运行时工作5.5小时以上    DC12V车载电压

16.功率：39VA

17.运行环境条件温度5-40℃  相对湿度:20%-90%

18.IP等级：IPX4属防溅水设备
19.★售快进保险：连续按两次快进键，第二次按压不动进入快进模式

20. ★重量：小于2kg（含夹座，输液泵夹座可根据用户定制）

21. ★输液器：与配套输液器配合使用，可选用9个厂家生产的一次性输液器，出厂时已校准好三个广泛使用厂家

22.★售后服务：厂家质保5年免费配件，真正能做到5年，原厂零部件

10、医用射线防护服

产品名称：医用射线防护服

袖子：可拆卸 铅当量： 前0.5后0.25

材料：超柔软无铅 重量：5.0kg-6.5kg

粘合方式：□魔术贴粘合

防护材料：进口乳胶与高目数金属粉，采用国际先进设备压延而成，柔软性极好，金属粉分布均匀，防护能力强，耐氧化，同等产品防护能力更好，柔软度更轻薄。 设计特点：铅衣正面防护均可达到0.5mmpb，肩膀处及两侧腋下铅当量均为0.5mmpb， 在DSA数字显影下，阻挡射线的能力和市面上铅衣肩膀处的阻挡射线能力大幅度提高。 面料：E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，抗紫外线，防水透湿性，透气性。 可定制姓名，量体裁衣，穿着更贴合。 5)实用新型产品，防护更好 6)有第三方检测机构出具的检测报告，检测报告时间应在1年内。

11、防辐射帽

12、防辐射围领

产品名称：防辐射围领

材料：超柔软无铅 铅当量:0.5mmpb

粘合方式：☑魔术贴粘合

1.防护材料：原材料由进口乳胶与高目数金属粉，采用国际先进设备压延而成，柔软性极好，金属粉分布均匀，防护能力强，耐氧化，同等产品防护能力更好，柔软度更轻薄。有第三方检测机构出具的检测报告，检测报告时间应在1年内。 2.★面料：采用防水、防油、防污抗菌医用e-ptfe材质面料，有效防止血渍渗透，易打理. 3.★设计特点：左侧加高设计，内层有加固设计，防止长时间佩戴出现堆叠的情况；防护面积更大，中间连接处有针眼覆盖层，不漏射线。 4.后侧两种粘贴方式：1、由优质射出钩和不抓毛粘合2、磁铁粘合 5.可定制姓名，DIY姓名挂牌；

产品名称:防辐射帽

铅当量： ☑0.5mmpb

材料：超柔软无铅 重量：350g-520g

粘合方式：装卸式

防护材料：进口乳胶与高目数金属粉，采用国际先进设备压延而成，柔软性极好，金属粉分布均匀，防护能力强，耐氧化，同等产品防护能力更好，柔软度更轻薄。 设计特点：超轻设计，减轻劲椎压力，系绳调解方式，可拆卸，便于清洗。 面料：E-PTFE医用高分子材料，抗菌，抗静电，抗紫外线，防水透湿性好，透气性强，面料表面完全达到“荷叶水珠”效果。 可定制姓名，量体裁衣，穿着更贴合。 5）有第三方检测机构出具的检测报告，检测报告时间应在1年内。

13、医用射线防护眼镜

产品名称：医用射线防护眼镜

铅当量： 前侧防护≥0.5mmpb，两侧≥0.12mmpb 重量:±75克

1.有第三方检测机构出具的检测报告，检测报告时间应在1年内。 2.铅玻璃镜片为高铅材料，每毫米铅当量为0.3mmpb，镜片厚度2.0mmpb，整体重量轻，防护更好； 3.镜架采用TR90材质，整体重量更轻，舒适度高 5.整体重量为75克左右； 6.其他配置：眼镜绳，耳勾，防雾剂，清洁剂，眼镜布护理五件套。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

专用医疗设备采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

电       话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）供应商2021度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

（4）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

（5）供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）；

（6）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）；

（7）证明供应商符合特定资格条件的证明材料；投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；（格式见附件6-9）；

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2021年度经审计的财务报表

提供供应商2021年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税和企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明供应商符合特定资格条件的证明材料：投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证（投标产品须在其生产范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；允许进口产品投标的，所投产品为进口产品的需提供制造商的授权书；

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

专用医疗设备采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

包    号：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）     元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）     元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：____________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：___________      _

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：                             采购项目编号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |
| （2）优先采购类 |
| 合计（人民币） |  |
| 占总价的百分比（%） |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

（注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日 期：

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

（注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标人须知前附表要求的其他文件