- 采购人要求

| 类别 | 序号 | 仪器设备名称 | 数量（台\套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）化学因素 | 1 | 大气采样器（防爆）个体（流量范围覆盖0.02～0.2L/min） | 2 |  |
|  | 2 | 大气采样器（防爆）定点（流量范围覆盖0.1～1.5L/min） | 2 |  |
|  | 3 | 粉尘采样器（防爆）个体（流量范围覆盖1～5L/min） | 2 |  |
|  | 4 | 粉尘采样器（防爆）定点（流量范围覆盖5～25L/min） | 2 |  |
|  | 5 | 流量校准计（1级精度） | 1 |  |
|  | 6 | 旋风式呼尘采样头 | 10 |  |
|  | 7 | 气压计 | 1 |  |
|  | 8 | 便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）分析仪 | 1 |  |
|  | 9 | 便携式甲醛分析仪 | 1 |  |
|  | 10 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 | 所需探头 | 数量 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：二氧化硫（SO2） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：氨气（NH3） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：氯气（CL2） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：氰化氢（HCN） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：氮氧化物（NOX） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：磷化氢（PH3） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：砷化氢（AsH3） | 1 |
|  |  |  | 可插拔气体传感器：氟化氢（HF） | 1 |
|  | 11 | 气体检测仪校准装置 | 1 |  |
| （二）物理因素 | 12 | 温湿度计 | 1 |  |
|  | 13 | WBGT测定仪（防爆） | 1 |  |
|  | 14 | 噪声频谱分析仪 | 1 |  |
|  | 15 | 积分声级计 | 1 |  |
|  | 16 | 个体噪声剂量计 | 1 |  |
|  | 17 | 声源校准器 | 1 |  |
|  | 18 | 手传振动检测仪 | 1 |  |
|  | 19 | 电磁场测定仪（含工频、高频、超高频（符合最新标准）） | 1 |  |
|  | 20 | 微波漏能仪 | 1 |  |
|  | 21 | 紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、UVC三个探头） | 1 |  |
|  | 22 | 照度计 | 1 |  |
| （三）耗材 |  |  | 所需规格 | 数量 |
|  | 1 | 大型气泡吸收管 | 10ml | 6 |
|  | 2 | 小型气泡吸收管 | 5ml | 6 |
|  | 3 | 多孔玻板吸收管 | 10ml | 6 |
|  | 4 | 冲击式吸收管 | 10ml | 6 |
|  | 5 | 缓冲瓶 | 10ml | 6 |
|  | 6 | 活性炭采样管（热解吸型-120) | 100mg | 2 |
|  | 7 | 活性炭采样管（溶剂解吸型-80) | 100/50mg | 2 |
|  | 8 | 硅胶采样管（热解吸型-120) | 100mg | 2 |
|  | 9 | 硅胶采样管（溶剂解吸型-80) | 100/50mg | 2 |
|  | 10 | 丙纶滤膜（40） | 40mm | 5 |
|  | 11 | 丙纶滤膜（37） | 37mm | 5 |
|  | 12 | 微孔滤膜（40） | 40mm | 5 |
|  | 13 | 微孔滤膜（37） | 37mm | 5 |
|  | 14 | 滤膜夹（40） | 40mm | 5 |
|  | 15 | 滤膜夹（37） | 37mm | 5 |
|  | 16 | 滤膜垫片（37） | 37mm | 5 |

设备选配技术要求清单

| 序号 | 仪器设备名称 |  | 技术要求 |  | 配置 | 装备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）化学因素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大气采样器（防爆）个体（流量范围覆盖0.02～0.2L/min） |  | - 量程范围： 20 ～ 600mL/min； 2. 防爆等级：不低于Ex ibⅡC T5 Gb； 3. 流量误差：优于±3%； 4. 恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样； 5. 流量自动校准：手动和自动校准可选。可以通过蓝牙或数据线连接流量校准器进行流量自动校准； 6. 流量分辨率：1mL/min； 调节步长：1mL，常用流量点可快速设置； 7. 电池续航：>60小时（100mL/25Kpa）； 8. 采样时间：1～9999min； 9. 历史记录：≥200组，支持蓝牙打印； 10. 温度、气压显示：仪器带有温度气压显示，可以参数校准； 11. 防护等级不低于IP64；防摔不低于1.5米（三角架高度）； |  |  | 2台 |  |
| 2 | 大气采样器（防爆）定点（流量范围覆盖0.1～1.5L/min） |  | 1.电子式恒压恒流，流量范围（50-2000）mL/min； 2.防爆等级：不低于Ex ibⅡC T5 Gb； 3.流量误差：优于±5%； 4.流量自动校准：手动和自动校准可选。可以通过蓝牙或数据线连接流量校准器进行流量自动校准； 5.流量分辨率：1mL/min； 调节步长：1mL，常用流量点可快速设置； 6. 温度、气压显示：仪器带有温度气压显示，可以参数校准； 7.历史记录：≥200组，支持蓝牙打印； 8.电池续航：>35小时（1L/25Kpa）； 9.工作温度-10-50℃； 10.防护等级不低于IP64；防摔不低于1.5米（三角架高度） |  |  | 2台 |  |
| 3 | 粉尘采样器（防爆）个体（流量范围覆盖1～5L/min） |  | 1.电子式恒压恒流，流量范围（300-5500）mL/min； 2.流量误差：优于±5%； 3.防爆等级：不低于Ex ibⅡC T5 Gb； 4.流量自动校准：手动和自动校准可选。可以通过蓝牙或数据线连接流量校准器进行流量自动校准； 5.流量分辨率：1mL/min； 调节步长：1mL，常用流量点可快速设置； 6.电池续航：>30小时（2L/25Kpa） 7.流量切换：支持切换流量模块，能应对（10-5000）mL/min不同因子采样流量的要求； 8.采样时间：1～9999min； 9.环境温度：-20℃～60℃; 湿度≤98%； 10.充电方式：座充，同时支持一种数据线或插孔式充电 11.防护等级不低于IP64；防摔不低于1.5米（三角架高度）。 |  |  | 2台 |  |
| 4 | 粉尘采样器（防爆）定点（流量范围覆盖5～25L/min） |  | 1.电子式恒压恒流，流量范围（3-35）L/min； - 2.防爆等级：不低于Ex ibⅡC T5 Gb； - 3.流量误差：±3%FS； - 4.流量分辨率：0.01 L/min； - 5.负载能力：≥25KPa； - 6.采样时间：1~9999min；定容采样：最大9999L - 7.历史记录：200组；支持蓝牙打印 - 8.温度、气压显示：仪器带有温度气压显示，可以参数校准； - 9.超长续航，电池续航：≥8小时（20L/5kpa）. |  |  | 2台 |  |
| 5 | 流量校准计（1级精度） |  | 低流量校准计 1. 智能干式流量计，一级气体流量检测仪器，仪器操作简单，便携，防摔，无需添加皂液及无耗材损耗； 2.流量范围：校准流量范围（50mL/min～5000mL/min），全量程示值误差≤±1%，提供具有资质的检测机构的检测报告 3.精度：全量程示值误差≤±1%，满足1级流量计计量要求 4.每次测量时间：1～15s - 5.连续工作时间：＞12h - 6.自动关机：5min - 7.工作温度：-10～55℃ - 8.工作湿度：0-70%RH（无结露） 9.环境温度：（-10～45）℃ 10.环境湿度：（0～95）% 高流量校准计 1. 智能干式流量计，一级气体流量检测仪器，仪器操作简单，便携，防摔，无需添加皂液及无耗材损耗； 2.流量范围：校准流量范围（0.3～30）L/min，全量程示值误差≤±1%，提供具有资质的检测机构的检测报告 3.精度：全量程示值误差≤±1%，满足1级流量计计量要求 4.每次测量时间：1～15s - 5.连续工作时间：＞12h - 6.自动关机：5min - 7.工作温度：-10～55℃ - 8.工作湿度：0-70%RH（无结露） 9.环境温度：（-10～45）℃ 10.环境湿度：（0～95）% |  |  | 1套 |  |
| 6 | 旋风式呼尘采样头 |  | 1.配备个体呼尘采样使用 2.滤膜使用直径30mm 3.材质：塑料 |  |  | 10个 |  |
| 7 | 气压计 |  | - 压力量程范围：（单位：Pa ） - 0～±100、 0～±200、 0～±500、 0～±1K; - 0～±2K、 0～±3K、 0～±5K、 0～±8K； - 0～±10K、 0～±15K、 0～±20K、 0～±30K； - 0～±50K、 0～±80K、 0～±100K、 0～±200K. - （注:各种量程可供选择，也可按照客户要求定制） 风速范围：0～20～50～100～200m/s 风量范围：99999m3/min 2． 最大过载能力： ≤200%FS。 3． 准确度等级： 1 级 4． 分辨率：0.1Pa （＜1KPa） 1Pa（≥1KPa） 10Pa（≥10KPa） 5． 电源：三节 5 号碱性电池 |  |  | 1台 |  |
| 8 | 便携式非分光红外一氧化碳（CO）/二氧化碳（CO2）分析仪 |  | - 测量原理： 不分光红外线气体分析法/非分散红外法； - 检测类型：空气中的CO/CO2； - 采样方式：内置泵吸式； - 测量范围：0～50.0×10-6CO、0～0.500%CO2或 0～200.0×10-6 CO、0～1.000%CO2； - 分 辨 率：0.1×10-6 CO；0.001% CO2； - 重 复 性：≤1% 满刻度； - 零点漂移：≤±2% 满刻度/h； - 跨度漂移：≤±2% 满刻度/3h； - 温度附加误差：（在10℃～45℃）≤±2% 满刻度/10℃； - 一氧化碳干扰：1250mg/m3CO≤±0.3% 满刻度； - 预热时间：≤30min； - 流量范围：（0.5-2.0）L/min； - 存储功能：≤10000组测量数据； - 数字接口：USB，配数据传输软件； - 标准配置：主机、取样器、电池、充电器、U盘、连接电缆、技术文件、便携箱； - 供电电源：交直流两用，220AVC（±10%）或机内充电电池. |  |  | 1台 |  |
| 9 | 便携式甲醛分析仪 |  | 1.检测气体： 甲醛 2.0-5、10、20PPM可标定 - 3.采样方式：泵吸式，内置强力真空抽气泵 - 4.采样流量：500ml/min，可在微负压环境下工作 5.精 度≤±3%F.S 6.重 复 性：≤±1% 7.线性误差：：≤±1% 8.响应时间：T90≤20S 9.显示方式：工业级彩屏，分辨率为320x480 10.校准模式：共设六级目标点校准功能，充分保证测量的准确性和线性 11.防爆等级：ExdII CT4（本安型） 12.电池：≥6000mA可充电锂电池 13.防护等级：IP66 14.数据存储：实时存储、定时存储可设置；可存储数据≥20000组/通道，可在屏幕上查看历史数据 |  |  | 1台 |  |
| 10 | 便携式电化学探头复合气体检测仪 |  | - 检测气体及量程： SO2： 0～10PPM、NH3：0～100PPM、CL2: 0～20PPM、HCN：0～30PPM、NOX：0～20PPM、PH3： 0～20PPM、ASH3 0～10PPM、HF 0～10PPM； - 分辨率：≥0.01ppm； - 检测原理：电化学原理； - 采样方式：泵吸式，内置强力真空抽气泵，流速：≥500L/min,可在微负压环境下工作； - 示值误差：≤±3% FS（更高精度要求根据传感器性能）； - 线性误差：≤±1% ； - 零点漂移：≤±1%（FS/年）； - 响应时间：≤20秒（T90）； - 恢复时间：≤20秒 ； - 外壳材质：纯铝+拉丝氧化； - 电池：≥6000mA可充电锂电池； - 显示：工业级彩屏； - 校准：共设六级目标点校准功能，充分保证测量的准确性和线性； - 防爆等级：Exd II CT4 Ga(本质安全型)； - 防护等级：防水防尘. |  |  | 1台 |  |
| 11 | 气体检测仪校准装置 |  | - 主要参数：皮膜流量计 参数范围（10～100）L/min 分辨率≥0.01L 准确度≤±1.0%； - 环境大气压 参数范围(50～130)kPa 分辨率 0.01kPa 准确度≤±0.5kPa； - 流量检测重复性误差±0.5%； - 环境温度 (-20～50)℃； - 内置电池工作时间＞12h； - 电源：内置可充电高能锂电池组或外接DC12V，2A； |  |  | 1套 |  |
| （二）物理因素 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 温湿度计 |  | - 显示：3-1/2位LCD显示； - 测量范围：湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ～ +140℉； - 分辨率：0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉； - 4.准确度：相对湿度: ±3%RH (25℃, 20 ～ 80% RH)； - ±4%RH ( 25℃, 10 ～ 20% RH及80 ～ 90% RH)； - ±5%RH ( 25℃, 0 ～ 10% RH及90 ～ 100%RH)； - 温度: ±0.4℃(+5℃～ +60℃)； - ±0.8℃(-20℃～ 5℃及+60℃～ +80℃)； - 5.反应时间(在风速1m/s下)：温度: t63% < 10s (15℃ ～ 45℃) 相对湿度: t63% < 10s (33 ～ 75% RH)； - 6.取样率：≤每秒1次； - 操作温湿度：0℃ ～ 60℃ (32℉ ～ 140℉)，≦95%RH； - 储存温湿度：-10℃～60℃（14℉ ～ 140℉），≦70%RH； - 电源：单个9V电池、006P或NEDA1604或EC6F22； - 电池寿命：≥100小时； - 附件：使用说明书、电池、皮套. |  |  | 1台 |  |
| 13 | WBGT测定仪（防爆） |  | - 测量探头：自然湿球温度、黑球温度、空气温度三个测头； - 自然湿球温度测头：测头形状：圆柱形 测头外径：6±1mm 测头最小长度：30±5mm 测量范围：5-40℃ 准确度：±0.5℃ 3.黑球温度测头：直径：≥150mm 平均辐射系数：0.95（未抛光的黑球）； 厚度：愈薄愈好； 测 量 范 围：20-120℃； 准确度：20-50℃时±0.5℃ - 50-120℃时±1℃ 4.空气温度测头：测量范围：10-60℃； - 准 确 度：±0.5℃ - 5.工作电源：锂充电电池； - 6.显示屏：点阵液晶屏； - 7.计算方式：室内和室外无太阳辐射热时： WBGT＝0.7tnw+0.3tg 室外有太阳辐射热时 WBGT＝0.7tnw+0.2tg+0.1ta 式中：tnw为自然湿球温度，℃； tg为黑球温度，℃； ta为干球温度，℃. |  |  | 1套 |  |
| 14 | 噪声频谱分析仪 |  | 1.声级计符合GB/T 3785.1—2010 1级/IEC 61672-1：2013 Class 1；滤波器符合GB/T 3241—2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1； 2.频率范围：10 Hz～20 kHz； 3.测量范围：20 dBA～143 dBA，123 dB超大动态范围，无需切换量程 4.C计权峰值声级60 dB～146 dB。 5.时间计权：并行（同时）F、S、I； 6.频率计权：并行（同时）A、C、Z； 7.显示器：电容型触摸屏； 8.主要测量功能：噪声统计分析、24小时自动监测、1/1 OCT分析 9.1/1 OCT分析：16Hz到16KHz共11个频段 10.主要测量指标：Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、Lmin、LN、SD、SEL、Lpeak等； 11.数据存贮：≥16 G内部存储，另外标配64 G TF卡； 12.防护等级：IP65防水防尘（不含麦克风）13.内嵌Wi-Fi、4G和蓝牙通讯模块； 13.内置北斗和GPS定位系统，测量噪声的同时还可以获得准确的位置信息； 14.输出接口：AC（交流）、DC（直流）、RS-232、USB接口、Lan网口 15.配置微型打印机，现场打印测量数据，标配测试杆和延伸电缆 16.不小于10000 mAh可充电锂电池，配备快充适配器 |  |  | 1台 |  |
| 15 | 积分声级计 |  | - 执行标准：符合GB/T 3785-2010 2级，IEC 61672：2013 Class 2 - 级线性范围：≥100 dB（A计权）。 - 测量范围：28dB（A）～133dB（A）；33dB（C）～133dB（C）； 40dB（Z）～133dB（Z）。 - 频率范围：20 Hz～12.5 kHz。 - 频率计权：并行（同时）A、C、Z。 - 时间计权：并行（同时）F﹑S﹑I。 - 显示器：2.6寸彩屏显示，分辨率240×320 - 主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxymax、Lxymin、LxyN、SD和24小时自动测量的Ld，Ln，Ldn等。（x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95及1～99） - 采样频率：48 kHz，24位A/D - 测量时间：手动，1 s到99 h任意设置或分档设置。 - 数据存储：3MB，3300组带分布图的单统计分析结果。 - 输出接口：交流输出； 直流输出； RS232接口； USB接口， - 配置打印机。 - 电源：4节AA碱性电池（5号），可连续使用30小时以上。 - 工作环境：温度：-10℃～50℃；相对湿度： 20%～90%。 |  |  | 1台 |  |
| 16 | 个体噪声剂量计 |  | # 1.执行标准：IEC 61672:2002 Class 2, GB/T 3785-2010 2级，IEC 61252:2002，GB/T 15952-2010 2.防爆类型：本质安全型，防爆标志为：Ex ib IIBT3 Gb 3.传声器：预极化1/4〞自由场型测试电容传声器 4.声压级测量范围（1 kHz）：70-130 dBA 5.峰值C声级测量范围：80-143 dB，声暴露测量范围：0.01Pa2h到99.99Pa2h，噪声剂量测量范围:0%到9999% 6.频率范围：20Hz-12.5kHz 7.频率计权：每通道A、C、Z分别可选 8. 时间计权：每通道并行F、S、I、peak 9.检波特性：真有效值数字检波 10.测量指标：Lp、LeqT、Lmax、Lmin、LN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak 11.显示器：点阵液晶显示 12.数据存贮：192kB Flash RAM 13.存贮组数：≥75组 14.其它存贮：32组组合参数，128个测点名，128次校准记录。 15.统计分析模块数量：2，分析内容：Lmax,Lmin,LN 16.声暴露计模块数量：２，测量内容：TWA、LAVG、Ｅ、Lex8h |  |  | 1台 |  |
| 17 | 声源校准器 |  | 1.执行标准：符合GB/T 15173-2010 1级和IEC 60942：2003 Class 1 2.准确度等级：1级 3.标称声压级：94.0 dB和114.0 dB 4.频率：1000.0 Hz，允差：±0.7 % 5.声压级误差：±0.25 dB 6.谐波失真：≤1 % 7.总失真：≤2.5 % 8.稳定时间：5-7s左右 9.气压自动补偿，不需要修正 |  |  | 1台 |  |
| 18 | 手传振动检测仪 |  | 1、三轴向振动测量同时进行 2、传感器：10mV/m·s-2， 3、时间计权：并行Ｆ（1s）、Ｓ（8s） 4、频率计权：Wh，BL 5、主要测量指标：BL（带限）计权与Wh计权的1 s和8 s线性及指数计权瞬时值，积分时间内最大值、最小值、时间平均值，4h等效值、8h等效值。 6、量程增益：-20dB、0 dB、20 dB，误差不大于0.2 dB。 7、频率范围： 5～1600Hz ±2dB误差 8～1000Hz ±1dB误差 8、测量范围：65 ～ 186dB（以10-6m/s2为参考0dB） 9、显示器：电容触屏 10、储存： 固态硬盘 支持数据库查询、索引 |  |  | 1台 |  |
| 19 | 电磁场测定仪（含工频、高频、超高频（符合最新标准）） |  | 1电磁辐射分析仪主机 1.1工射频一体式主机，主机通过光纤连接工频探头进行工频电场、工频磁场的测量，通过更换探头进行高频磁场、高频电场、超高频电场、微波电场的测量，自动识别探头。 1.2主机配不同探头可扩展测量频率范围不小于1Hz～70GHz。 1.3数据模式: 算术平均值、方均根值(RMS值)、统计场强（E5，E50，E80，E95）及相应的算术偏差(±ΔE)或标准偏差(±σE) 。 1.4为适应户外高强光下使用需要，主机须采用4寸以上高透彩色液晶屏幕。 1.5主机内置打印模块，直接连接便携打印机，现场打印原始数据。能同步测量环境温度、湿度、GPS定位。 1.6主机支持接入60GHz探头，6主机电磁兼容性满足GB/T17626.3-2006和GB/T17626.6-2008标准，辐射抗扰度试验等级不小于25V/m。 1.7输变电检测支持FFT频谱分析，12次谐波分析，计权（曝露比）功能。 1.8具有简易法、标准法和自定义测量功能，自动测量和数据存储。 1.9防水防尘等级：IP55。 2工频电磁场探头 2.1测量工频电场和工频磁场，可同屏显示测量值，具有频谱分析功能。 2.2 频率范围：1Hz～100kHz。 2.3电场测量范围： 0.01V/m～100kV/m 。 2.4 磁场测量范围：1nT～10mT；提供计量证书证明，磁场的计量场强不小于480μT。 2.5各向同性：0.4dB。 2.6工频探头与主机采用不小于5米长的光纤连接，以满足GBZ/T 189.3-2018中手持主机的测量者距离探头2.5米以外的要求。为消除探头内部搭载无线收发模组带来的自干扰，禁止探头采用WIFI等无线方式和主机进行通讯。 2.7 按照标准要求，须具有频谱分析模式，给出频率与场强曲线。提供测量界面图片。 3射频电场探头 3.1频率范围：100kHz～6GHz。 3.2电场测量范围：0.2V/m～680V/m。 3.3典型频响：±1.2dB(200KHz～4.2GHz)；±2.8dB(4.2GHz～6GHz) 。 3.4各向同性误差：±0.8dB@≤2.45GHz。 4射频电磁场校准器 4.1输出信号频率：900MHz±20kHz 4.2电场强度（探头卡位处）：4V/m 4.3最大允许误差：±1.1dB |  |  | 1套 |  |
| 20 | 微波漏能仪 |  | - 工作频段：0.9GHz-6GHz； - 显示：LCD液晶5位显示； - 检测功率密度动态范围：53dB(0.1um/cm²-20wm/cm²）； - 检测精度：全动态范围内测试误差小于±0.3dB； - 响应时间：小于50ms； - 精准性：针对常用特点频点有独立测试按钮1.8GHz/2.45GHz/4.8GHz,测试精度更高； - 自动报警预置：大于5mw/cm²时报警（依据国标设定）； - 双探头选择：大探头A覆盖900MHz-GHz，B探头（选配）管制频段6-12.4GHz； - 电源：9V干电池； - 工作温度：-20℃～45℃. |  |  | 1套 |  |
| 21 | 紫外辐射测定仪（含UVA、UVB、UVC三个探头） |  | - 波长范围及峰值波长： 1.1起始波长范围(nm)wavelength range 320～400、 275～330、230～275； 1.2峰值波长(nm)peak wavelength 365、297、254； 1.3余弦误差cosine error 365(nm)：30o：3.5% 60o：10% ； 297(nm)、254(nm)：30o：4% 60o：12%； 2. 辐照度测量范围： （0.1～199.9×103） μW/cm2 3. 紫外带外区杂光： UV254: 小于0.1%； UV297: 小于0.05% UV365: 小于0.02% 4. 准确度： ±8 % （相对于国家标准） 5. 响应时间：1秒 6. 使用环境：温度（20±20）℃；湿度 <80% 7. 电源： AC 220V，50Hz 或 2x3.7V@ 3400mAh Li-ion电池 |  |  | 1套 |  |
| 22 | 照度计 |  | - 1.探头原理：硅光电二极管 - 2.显示： 数字显示 3.光度范围：0～ 99999 Lux 0 ～ 9300 ftc 4.分辨率：1 Lux (0～ 19999 Lux) 10 Lux (其余量程) - 检测精度：±3 Lux 或 ±3 % (compared to reference instrument at 90° light irradiation) - 6.测量速度：0.5s 7. 2 节 1.5V AAA 电池 |  |  | 1台 |  |
| 1 |  | 大型气泡吸收管 |  | 10ml | 规格：10ml,材质：玻璃 |  |  |
| 2 |  | 小型气泡吸收管 |  | 5ml | 规格：5ml,材质：玻璃 |  |  |
| 3 |  | 多孔玻板吸收管 |  | 10ml | 规格：10ml,材质：玻璃 |  |  |
| 4 |  | 冲击式吸收管 |  | 10ml | 规格：10ml,材质：玻璃 |  |  |
| 5 |  | 缓冲瓶 |  | 10ml | 规格：10ml,材质：玻璃 |  |  |
| 6 |  | 活性炭采样管（热解吸型-120) |  | 100mg | 100支/盒 |  |  |
| 7 |  | 活性炭采样管（溶剂解吸型-80) |  | 100/50mg | 100支/盒 |  |  |
| 8 |  | 硅胶采样管（热解吸型-120) |  | 100mg | 100支/盒 |  |  |
| 9 |  | 硅胶采样管（溶剂解吸型-80) |  | 100/50mg | 100支/盒 |  |  |
| 10 |  | 丙纶滤膜（40） |  | 40mm | 100片/盒 |  |  |
| 11 |  | 丙纶滤膜（37） |  | 37mm | 100片/盒 |  |  |
| 12 |  | 微孔滤膜（40） |  | 40mm | 50片/盒 |  |  |
| 13 |  | 微孔滤膜（37） |  | 37mm | 50片/盒 |  |  |
| 14 |  | 滤膜夹（40） |  | 40mm | 40mm |  |  |
| 15 |  | 滤膜夹（37） |  | 37mm | 37mm |  |  |
| 16 |  | 滤膜垫片（37） |  | 37mm | 100片/盒 |  |  |