目   录

第一章   招标公告 	 1

第二章   投标人须知	1

第三章   评标方法和标准	26

第四章   拟签订的合同文本	31

第五章   采购需求及要求	36

第六章   投标文件格式	52

第一章   招标公告

项目概况

核磁共振成像系统采购项目的潜在投标人应在使用 CA 锁在全国公共资源交易平台 (陕西省 ·延安市) 网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台(陕西省 ·延安 市)》免费下载招标文件获取招标文件，并于 2022 年  月 日  时 00 分(北京时间) 前递交招标文件。

# 一、项目基本情况

项目编号： SCZD2022-ZB-2117-001

项目名称： 核磁共振成像系统采购项目

采购方式：公开招标

预算金额： 11,000,000.00 元

采购需求：

| 合同包 号 | 合同包名称 | 技术规格、参 数及要求 | 预算金额 (元) | 是否接受联合 体 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像 系统采购项目 | 详见招标文 件 | 11,000,0 00.00 | 否 | 交货期：合同签订后 60 个日历日内。 |

# 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(延川县人民医院核磁共振成像系统采购项目)落实政府采购政策需满足的 资格要求如下:

本项目不专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(延川县人民医院核磁共振成像系统采购项目)特定资格要求如下:

3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站和“中国政府采购 网”上被列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录

名单的，不得参加投标；

3.2、投标人参加本项目的合法授权人的授权委托书；

3.3、投标人出具医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案证(投标产品须 在其经营范围内)；

3.4、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

3.5、投标人不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加 本次采购活动；

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人，不得再参加本项目的采购活动；

3.6、需向招标代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文 件并登记备案的投标人均无资格参加投标。

# 三、获取招标文件

时间：2022 年 9 月  日至 2022 年 9 月 日，每天上午  08:00:00  至  12:00:00  ，

下午  14:00:00  至  18:00:00   (北京时间 ,法定节假日除外)

地点： 投标人使用捆绑 CA 证书登录 全国公共资源交易平台(陕西省 ·延安市) 延 安市公共资源交易中心 ，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登 录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

方式： 在线获取

售价：免费获取

# 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间:2022 年 10 月  日  时 00 分 00 秒 (北京时间)

地点：延安市新区为民服务中心 7 号楼公共资源交易中心交易三厅

# 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

# 六、其他补充事宜

1.报名登记：投标人使用捆绑 CA 证书登录全国公共资源交易平台(陕西省 ·延安市) 延安市公共资源交易中心 ，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录， 登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。报名成功后携带单位法人授权 书及本人有效身份证原件加盖公章(鲜章) 复印件一份送往西安市高新二路山西证券大 厦 8 楼招标四部,未递交法人授权书登记备案的后果自负。

2.下载文件： 投标人登录延安市公共资源交易中心 ，选择“交易乙方”身份进入投标 人界面下载招标文件。

3.【请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知中的要 求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。】             4.递交投标文件截止时间和方式：纸质版与电子版并行                           	(1)电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段进行提交，逾期系统将拒绝 接收。(2) 纸质版投标文件递交地点：                             ，投标文件递 交的具体要求详见招标文件的规定。

5.凡有意参加的投标人须完成数字认证证书(CA 锁) 办理(包括法人锁、主锁、副锁) 及信息绑定。数字认证证书(CA 锁)办理地址：延安市新区为民服务中心 7 号楼 2 楼 B205 室， CA 锁企业信息绑定在 1 号服务窗口(7 号楼 2 楼大厅)办理。已办理陕西省 CA 锁未参加过延安市政府采购项目的企业，应至延安市公告资源交易中心 1 号服务窗

口进行激活政府采购功能。

5.落实政府采购政策：

5.1  《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号)、 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、《关于政府采购支 持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》(财库〔2017〕141 号)。

5.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财 库〔2004〕185 号) 、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实 施的意见》(财库〔2006〕90 号)、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品 制度的通知》(国办发〔2007〕51 号) 、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监 督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财 库〔2019〕9 号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕

18 号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19 号)。

5.3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的 通知》(财库〔2021〕19 号) 、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合 作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实 施意见>的通知》(财库〔2021〕20 号)。

5.4 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财 办采〔2020〕15 号) 、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办 法》(陕财办采〔2018〕23 号)。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

# 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息： 延川县人民医院 地址： 延川县南大街

联系人：鲁院长

电话： 13892191852

2、项目联系方式

项目联系人： 魏博芸、程燕

电话： 029-88497916

传真： /

3、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

联系地址：西安市高新二路山西证券大厦 8 楼

陕西省采购招标有限责任公司

2022 年 09 月  日

第二章   投标人须知

(一)投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 延川县人民医院 |
| 1.2 | 采购代理机构： 陕西省采购招标有限责任公司 地址： 西安市高新二路 2 号山西证券大厦八层招标四部 联系人： 魏博芸、程燕 电话： 029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 (是、否) |
| 1.3.5 | 允许采购进口产品： 否 (是、否) |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 (是、否) |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求： 无 |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业(制造业) |
| 2.2 | 项目预算金额： 11,000,000.00 元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 (是、否) |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交人民币： 壹拾万元(￥100000.00 元) 的投 标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行： 中国银行西安南郊支行营业部 帐号： 联系人：侯娜 联系电话： 029-85256853 |
| 14.1 | 纸质版与电子版并行。 纸质版： 投标文件：正本： 1 份、副本： 1 份。 (所有文件密封在一个封袋里) |

|  | 电子版： 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段进行提交(全国公共 资源交易平台(陕西省 ·延安市) 政府采购系统) ，逾期系统将拒绝接收。 |
| --- | --- |
| 16.1 | 投标截止时间： 延安市新区为民服务中心 7 号楼公共资源交易中心交易三 厅 |
| 18.1 | 开标时间： 2022-10-10 09:00:00 开标地点： 延安市新区为民服务中心 7 号楼公共资源交易中心交易三厅 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品： 超导磁共振成像系统 |
| 23.2 | 评标方法： 综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 (是、否) |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 (是、否) |
| 32.1 | 预付款比例为： 无 |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于 20 日 □政府采购预算资金小于 50 万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费， 招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕 857 号文的计算方法收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 |

|  | 账 号： 78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话： 029-85263975 |  |
| --- | --- | --- |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件 (特定资格条件) 为：见招标公告 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：无 |
| 3 |  | 1、本项目采用电子化和纸质版并行投标的方式，投标人须使用数字认 证证书(CA 锁)对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密 等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书(CA 主锁)， 如因投标人自身原因未携带数字认证证书(CA 主锁) 造成无法解密电 子投标文件文件， 按无效投标对待。 2、制作电子投标文件 投 标 人 须 在 “ 全 国 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台 (陕 西 省 ) (http://www.sxggzyjy.cn/) ”的“服务指南”栏目“下载专区”中， 免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具 (V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件， 制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” 3、递交电子投标文件 登 录 全 国 公 共 资 源 交 易 中 心 平 台 ( 陕 西 省 ) (http://www.sxggzyjy.cn/) ，选择“电子交易平台—陕西政府采购 交易系统—企业端”进行登录， 登录后选择“交易乙方”身份进入， 进 入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传 加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 |

(二)  投标人须知

一、总   则

1.

1.1

1.2

1.3

1.3.1

1.3.2 1.3.3 1.3.4

1.3.5

1.4   1.4.1 1.4.2 1.4.3

1.4.4

采购人、采购代理机构及投标人

采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 本项目的采购人见投标人须知前附表。

采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投 标人须知前附表。

投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投

标人：  以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、  其他组织或者自然 人。                                                                                                             本项目的投标人须满足以下条件：                                                                   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，  遵守 本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。                                             以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。                                         符合投标人须知前附表 中规定的合格投标人的其他资格要求。                        若投标人须知前附表 中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业 或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 。                        若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行 合法报通关手续进入中国关境内。                                                                 若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，  如投标人所投产品为进口产品， 其投标将被认定为投标无效。                                                                        如投标人须知前附表 中允许联合体投标，对联合体规定如下：                         两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。        联合体各方均应符合本须知规定。                                                                 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，  联合体中至少应当有一方符合相关 规定。                                                                                                         联合体各方应签订共同投标协议，  明确约定联合体各方承担的工作和相应的责

任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共

同参加投标，  共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同 投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投

标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，  否则相关投标将被认定 为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5      单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同 一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6      为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。  否则其投标将被认定为 投标无效。

1.7      本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.        资金来源

2.1      本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2      项目预算金额和最高限价(如有)见投标人须知前附表。

2.3      投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标 将被认定为投标无效。

3.        投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.        适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人 民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本 级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.        招标文件构成

5.1      招标文件共六章，构成如下：

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

招标公告/投标邀请

投标人须知

评标方法和标准

拟签订的合同文本

采购需求及要求

投标文件格式

5.2      招标文件中如有不一致的，  有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清 的，  以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后 的最后描述为准。

5.3      投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人 没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性 要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4      现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.        招标文件的澄清与修改

6.1       采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修 改。采购代理机构将以发布澄清(更正)公告的方式，澄清或修改招标文件， 澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2      澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通 知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通 知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修 改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机 构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.        投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标

或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.        投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1      投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，  除非在投标人须知 前附表 中另有规定。

8.2      投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投 标，  如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3      无论招标文件中是否要求，  投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家 强制性标准。

8.4       除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民 共和国法定计量单位。

9.        投标文件组成

9.1      投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标 文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被 认定为投标无效。

9.2      上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章 (以 下统称公章)  。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书 	(格式自定)。

10.      证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1     投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投

标文件的技术文件。

10.2     上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3     本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.      投标报价

11.1     投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，  以及伴随

的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华 人民共和国价格法》  。

11.2     投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格(如适

用)和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3     采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4     投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，  不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.      投标保证金

12.1     投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金，投标保证金须在投标截

止时间前到账。

12.2     投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式

支付。

12.3     如投标保证金以保函形式交纳，  投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，  并

将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标 人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4     联合体投标的，  可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，  以一方提交

投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5     投标人有下列情形之一的，  采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，  并在

项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单 予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

(1)  投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

(2)  投标人在投标文件中提供虚假材料的；

(3) 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，  中标人不与采购人签订合同的；

(4)  投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(5)  中标人将中标项目转让给他人，  或者在投标文件中未说明，  且未经采购人 同意，将中标项目分包给他人的；

(6)  中标人拒绝履行合同义务的。

12.6     自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，   自采购合

同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保 证金。

12.7     中标人需在合同签订后 3 日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还

手续。

13.      投标有效期

13.1     投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日， 投标应在投标有效期内保

持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2     因特殊原因，  采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人

延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投 标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，  且不承担任何责任。上述要求 和答复都应以书面形式提交。

14.      投标文件的制作

14.1     投标人应按投标人须知前附表 中的规定，准备和递交投标文件正本、副本 ，每

份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正 本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2     投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，  并由投标人的法定代表人或经其

正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须 持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文 件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，  其投标将被认定为投标无效。

14.3     投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.      投标文件的密封和标记

15.1     密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

投标人应将投标文件密封在一起。投标人应承担封装失误产生的任何后果 。

15.2     标记要求：封皮上应注明：

(1) 注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段(如有)  、投标人 名称和“在(开标时间)之前不得启封”的字样。

(2)在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3     如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

16.      投标截止

16.1     投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公

告中规定的地点。

16.2     采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.      投标文件的接收、修改与撤回

17.1     采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2     采购人或者采购代理机构收到投标文件后，  将记载投标文件的送达时间和密封

情况，并向投标人出具回执。

17.3     递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，  须提出书面申请并在投标截止时

间前送达开标地点， 投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、 密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，  并视为投标文件的组成部分。 递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止 时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4     在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5     除投标人不足 3 家未开标外，  采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退

回。

五、开标及评标

18.      开标

18.1     采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表 中规定的开标时间和地点组织开

标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2     开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，

经记录后，  由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人 在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标 声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3     采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作

人员签字确认，  并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4     投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代

理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.       资格审查及组建评标委员会

19.1     采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其

投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；  资格证明文 件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2     采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ) 被列入政府采购严重违法失信行 为记录名单，或在“信用中国”网站( www.creditchina.gov.cn )被列入失信 被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实 施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体 投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购 代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料 亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审 查依据。

19.3     按照《中华人民共和国政府采购法》 、   《中华人民共和国政府采购法实施条例》

及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，  负责评标工 作。

20.      投标文件符合性审查与澄清

20.1     符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性 和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2     投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间， 评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、 对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，  以及评标委员会认 为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约 的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员 会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件 的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3     投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1)  投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的， 以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并 修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，  按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 20.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，  投标人不确认的，  其投标将被认定 为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4     投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产

品或环境标志产品的，  应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，  在评标时 予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，  投标人所投产品应 属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，  否则其投 标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为 经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证 颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5     非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.      投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.      投标无效

22.1     在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是

否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从 而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2     如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

(1)   未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)   未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

(3)   属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

(4)   评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报 价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

(5)   投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)   属于招标文件规定的其他投标无效情形；

(7)   不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.       比较与评价

23.1     经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和

标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2     评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附

表 中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，  是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的 投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，  是指投标文件满足招标文件全部要求，  且按照评审因素的量 化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3     根据《政府采购促进中小企业发展办法》(财库〔2020〕46 号)  、《财政部司

法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)  和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141 号)的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类 型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理 局(含新疆生产建设兵团)  出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，  其投标 报价扣除 6%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4     落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.      废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

25.      保密要求

25.1     评标将在严格保密的情况下进行。

25.2     有关人员应当遵守评标工作纪律，  不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉

的国家秘密、  商业秘密。

六、确定中标

26.       中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件 的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

(1) 采用最低评标价法的，  除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣 除外，  不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标 报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

(2) 采用综合评分法的，  评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同 的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的 处理方式详见招标文件第三章。

27.      确定中标候选人和中标人

27.1     评标委员会将根据评标标准， 按投标人须知前附表 中规定数量推荐中标候选人。

27.2     按投标人须知前附表 中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.      发出中标通知书

在投标有效期内，  中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在 公告中标结果的同时，  向中标人发出中标通知书，  中标通知书是合同的组成部 分。

29.       告知招标结果

在公告中标结果的同时，  告知未通过资格审查投标人未通过的原因；  采用综合 评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.      签订合同

30.1     中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订合同。

30.2     招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3     如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投

标保证金，  并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；  采购人可以按照评标 报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展 采购活动。

30.4     当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的

中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.      履约保证金

31.1     如果需要履约保证金，  中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约

保证金保函(如格式见本章附件 2)。  经采购人同意，  中标人也可以自愿采用 其他履约保证金的提供方式。

31.2     政府采购利用担保试点范围内的项目，  除 31.1 规定的情形外，  中标人也可以按

照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3     如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，  将被视为放弃中标资格，采

购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记 入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，  也可以重 新开展采购活动。

32.      预付款

32.1     预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，  采购人向中标人预先支付部分合

同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2     如采购人要求，中标人在收到预付款前，  需向采购人提供预付款保函 。预付款

保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请 ，  由其向采购人出具 的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量 的银行保函或者担保保函等。

32.3     本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.      招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费， 按照投标人须知前附表规定执行。

34.      政府采购信用担保

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信 用融资办法》(陕财办采﹝ 2018 ﹞ 23号) ，中标供应商如有融资需求， 可登录“陕西省 政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台

(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/)”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和 信用审查为基础， 凭借政府采购合同， 按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款 的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原 则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保， 或附加其他任何形式的担保条件， 切 实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应 当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息(包括贷款发放条件、利率优惠、 贷款金额)等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方 案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开 展尽职调查， 合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后， 凭政府采购合同 向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代 理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资， 并在合同中注明融资银行名称及在该银 行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时， 应当将

上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、 陕西建行(E政通)

陕西省分行营业部 西安市南广济街38号 西安莲湖路支行   西安市莲湖路35号 刘

白玉皓 13201603166

冲 17702902131

西安曲江支行  西安市雁塔南路2216号

| 西安高新区支行 西安经开区支行 西安南大街支行 西安和平路支行 西安兴庆路支行 | 西安市高新路42号 西安市未央路125号 西安市南大街15号 西安市和平路101号 西安市兴庆路61号 |
| --- | --- |

樊理君 卞斯超 惠  媛 乔  鉴 陈  歆 李  妍

18691568151

15191075651

17792256100

18089136919

18691816821

13892880386

西安新城支行  西安市南新街29号 朱子君 18629286269

西安长安区支行   西安市长安区青年街2号   王淑芸 13572289603

| 咸阳分行 | 咸阳市西兰路4号 邰 洋 13299079906 |
| --- | --- |
| 宝鸡分行 | 宝鸡市红旗路36号 李 倩 18629019817 |
| 铜川分行 | 铜川市新区正阳路与长虹路十字 张小波 18691932636 |
| 榆林分行 | 榆林市高新技术产业园区创业大厦 张君君 15991929275 |
| 延安分行 | 延安市宝塔区中心街 陈进佃 15609110557 |
| 汉中分行 | 汉中市石灰巷21号 王晨旭 15319375850 |
| 安康分行 | 安康市育才路102号 张少帅 13165762680 |
| 商洛分行 | 商洛市名人街广电大楼下 郭 杨 17809267188 |

二、 北京银行(政府订单贷) 西安分行营业部

西安高新开发区支行

西安曲江文创支行

西安经济技术开发区支行 西安长缨路支行

长安区西长安街支行

刘晓伟   总经理助理 029-61828763  18066630518

梁凡 行长助理  029-61828531  18681945597 蒋超  室经理 029-65667366  15891737329

孟庆龙   行长助理  029-61828272  13991990373 范凯  副行长 029-68717760  13991315609

陈明 行长助理  029-85724301  18149209660

泾渭工业园支行

北客站科技支行

解放路支行

延安分行

杨奕  室经理 029-68213773  15934802021   周洁  副行长 029-61828129  18629518636   王莉  行长助理  029-61828185  15802966196 奥宝森   室经理 0911-8076038  15592925222

三、工商银行(政采贷)

榆林分行  张岭   客户经理  0912-6183827  15353386777

宝鸡分行  郭进   客户经理  0917-3238282  18991749262

安康分行  郑婕   客户经理  0915-3236275  15667856663

铜川分行  彭东东 客户经理  0919-2151878  17392898832

延安分行  党莹   经理助理  0911-2380826  15291142933

汉中分行  杨薇薇 部门副经理 0916-2606773  18591607453

渭南分行  张欢   客户经理  09132095066   15229730006

咸阳分行  袁霖   客户经理  029-33259370  18591006506

商洛分行  张铮   经理助理  0914-2310908  18691410305

商洛分行  余勇博 客户经理  0914-2310908  18092802280

西安分行  巩越   客户经理  029-87609419  18629450680

四、中信银行  (政采 e 贷)

西安分行  西安市朱雀大街中段 1 号  曹晓聪 13759957407

咸阳分行  秦皇中路绿苑大厦 杭群   13992016859

宝鸡分行  宝鸡市高新大道 50 号财富大厦 B 座 王尧   13636762976

渭南分行  渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦 杨阳   18191815559

榆林分行  榆林市高新区长兴路 248 号中信银行   刘洪巍 13636885556

汉中分行  汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号(产业孵化

区) 3B 号楼   陈真   18509165068

五、中国光大银行(阳光政采贷)

宝鸡分行  杨 欢  0917-3451055  18329677163

榆林分行  尚云鹏 0912-3548019  18690473126

延安分行  汪昊田 0911-8011831  13509115500

咸阳分行  侯 佳  32100021  15229500088

营销一部  李 敏  87236311  13772031109

营销二部  朱翰辰 87236201  17791788078

营业部 张翔琮 87236306  18829235568

电子城支行   张曼玉 88247071  18009298787

明德门支行   王 晨  85350770  13991249430

东大街支行   刘 林  87438914  15029673754

经济开发区支行   陆家俊 86525176  18629303397

| 凤城九路支行 | 宋 宜 | 89155022 | 18966911622 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴庆路支行 | 司 洋 | 83290033 | 18629251819 |
| 长乐西路支行 | 张 超 | 82566208 | 15877390201 |
| 友谊路支行 | 贠程敏 | 88422067 | 18792795210 |
| 边家村支行 | 王 鹏 | 85251673 | 15309223048 |

北关支行 南郊支行 西关正街

菅新培 86248203 程 拓  85265234 马 瑜  89548109

18092169361

13772491661

13772337373

丈八东路支行 杨筱凡 81026910  15129044185

雁塔路支行   闫梓闶 82222501  18691561524

唐延路支行   尉二宝 88329478  13991930150

枫林绿洲支行 杨 嘉  87302120  13609199490

南关正街支行 郭 敏  85230722  18066610983

南二环支行   刘 超  88362861  18192080396

曲江支行  田 鹏  81205890  13991937977

太白路支行   马振林 68912880  15353736656

明光路支行   刘二渭 81623506  13201793405

凤城二路支行 张 洋  86680267  13720423343

昆明路支行   张 洁  84592506  13991821278

丈八北路支行 郭 浩  81875192  15667087662

新城支行  余振东 87251680  18066617238

六、浦发银行  (政采 e 贷)

西安分行  吴晨雨 客户经理  029-63603803  15991724645

西安分行  陈福全 客户经理  029-63603441  17782511994

西安分行  韩瑾   客户经理  029-63603443  18202909790

西安分行  李瑞雪 客户经理  029-63603445  18220862398

榆林分行  陈晓晓 公司业务部 0912-2216068  15691269965

榆林分行  郭小东 公司业务部 0912-2216008  15291820586

宝鸡分行  张一岚 公司业务部 0917-8662919  18690008816

宝鸡分行  朱强   公司业务部 0917-8662926  13909176381

渭南分行  王晓峰 公司业务部 0913-3357080  13992363166

咸阳分行  薛晗   公司业务部 029-32083788  15109226216

七、兴业银行(政采贷)

西安分行  朱靖   总监   029-87482998  13363979983

八、中国民生银行(政采贷)

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话： 61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话： 61815280 /18591953690

九、浙商银行  (政采贷)

西安分行  西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

十、  招商银行(政采贷)

招商银行西安分行   联系人：任瑾； 85438988

十一、  长安银行(小微贷)

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行(合同贷)

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行(政采贷)

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 |

|  |  |  | 15249035320 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序 号 | 银行 | 地址 | 联系 人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安 分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安 分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝 森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧 花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、 二层 | 汪昊 田 | 13509115500 |

35.       自律规定

35.1     采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购

人、  投标人恶意串通。

35.2     采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，

不得收受礼品、现金、有价证券等，  不得向采购人或者投标人报销应当由个人 承担的费用。

36.      人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，  投标人认为采购人员及其

相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购

代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.      质疑的提出与接收

37.1     投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根

据《中华人民共和国政府采购法》  、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 和《政府采购质疑和投诉办法》  的有关规定，  依法向采购人或其委托的采购代 理机构提出质疑。

37.2     质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官

方网站下载)  和《政府采购质疑和投诉办法》的要求 ，在法定质疑期内以书面 形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》  的，质疑 投标人将依法承担不利后果。

37.3     投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有 关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明 代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织 的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加 盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4     质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

(适用于投标保证金保函)

保函编号 :

陕西省采购招标有限责任公司 (下称受益人):

鉴于                (下称被保证人)将于             年   月    日参加贵方招标编号

为     (采购项目编号)  的     (项目名称)    的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受 益人提供不可撤销的投标保证：

一、  本保证担保的担保金额为人民币 (币种)                元(小写)               元整 (大 写)。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后 28 日 (含 28 日),延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我 方提起索赔：

1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文 件的要求签署合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文 件的规定提交履约担保；

4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理 人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支 付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达 我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额, 我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):

法定代表人或其授权委托代理人(签字)：

单位地址 :

电话 :

日期 :               年             月              日

附件2：履约担保函格式

编号：

(采购人名称)：

鉴于你方与                                   (以下简称投标人)于     年   月    日签定编号

为     的《                   政府采购合同》(以下简称主合同)  ，且依据该合同的约定，  投

标人应在      年        月       日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交 纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，  或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同 意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                                                                      。

(二)  我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的                 % 数额为 元(大写                   )，币种为             。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：   自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期 限届满后         日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的， 由我方在保证 金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，  应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通 知。索赔通知应写明要求索赔的金额，  支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约 事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议， 你方还需同时提供             部门出具 的质量检测报告，  或经诉讼(仲裁) 程序裁决后的裁决书、调解书，  本保证人即按照检 测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．    我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在        工作日内进行核定后

按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我 方保证责任自动终止。保证期间届满前， 主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的， 自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项 从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函 项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证 责任，  但该等修改事先经我方书面同意的除外；  你方与投标人修改主合同履行期限，  我 方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应 缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，  由你我双方协商解决，  协商不成的，  通过诉讼程序解决，  诉 讼管辖地法院为              法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称(盖公章)：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：                 年          月          日

第三章   评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由者采购代理机 构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者(但不限于)，按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、  有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、  有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定， 从商务和技术角度对投标文

件的有效性和完整性进行审查，  以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。 出现下 列情况者(但不限于)，按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质 量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件 要求，  造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 本项目评标方法为综合评分法，  评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的

投标文件， 按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，  以评审得分从高到 低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇 总每个投标人的得分，  计算得分平均值，  以平均值由高到低进行排序，  按排序顺序推荐 中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，  或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕  19 号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46  号)调整供应商参 与评审的价格。对小型和微型企业产品的价格给予货物 10%的扣除。

2、联合协议或分包意向协议(如有)  中约定，小型、微型企业的合同金额占到合 同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和 监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财 库〔2019〕9 号)  的规定，  投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产 品品目清单范围内， 且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书， 在评标时予以优 先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，  投标人所投产 品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件， 否则其投标将作为无效投 标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，  核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符 合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的， 按一家投标人计算，评审后得分最高 的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 评审得分相同的，  由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格， 招标文件未规定 的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，  评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，  按投标 报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质 性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评审因素和指标

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价， 其价 格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报 价得分= (评标基准价/投标报价)×30 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 调整投标人参与评审的价格。对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除。 注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单 位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 环保节能 产品 | 3 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件 要求的，可优先采购。按其响应程度计 0~3 分 |
| 技术部分 | 40 | 所投产品设备技术参数，完全满足采购需求，得 40 分：“*”技术 参数一项扣 3 分，非“*”技术参数一项扣 1 分，扣完为止。(技 术参数须提供证明材料，否则按负偏离处理) |
| 商务部分 | 17 | 1、对产品的供货、安装调试组织措施及方案完善，并针对该项目 做出合理计划及调配，保证顺利进行，横向比较得分。较好的得 [3-4]分；一般的得[1-3)分；较差的[0-1)分。 2、生产装备先进，检测方式齐全，能够保证按期交货。按其响应 程度横向比较得分。较好的得[3-4]分；一般的得[1-3)分；较差 的[0-1)分。 3、提供投标产品 2019 年 01 月 01 日以来投标产品业绩(要求提供 核心产品同类业绩： 超导磁共振成像系统，且合同明细体现内容) ， 投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以合同文件为依据，每提供 一个计 1 分，满分 5 分。 4、根据培训方案、售后服务方案的可靠性、完整性打分，横向比 较得分。较好的得[3-4]分；一般的得[2-3)分；较差的[0-2)分。 |
| 其他内容 | 10 | 1、产品安全可靠，功能齐全，性能良好，视其响应程度横向比较 得分。较好的得[3-4]分；一般的得[1-3)分；较差的[0-1)分。 2、以用户反馈意见表或评价书的形式提供投标产品运行评价，按 设备的性能稳定，使用效果。按其响应程度横向比较得分。较好的 得[3-4]分；一般的得[1-3)分；较差的[0-1)分。 3、所投产品设备进货渠道正规，有合法有效的供货协议，确保供 应的设备无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，较好得 2 分，一般 得 1 分，不提供的 0 分。 |

| 总分 | 100 分 |
| --- | --- |

第四章   拟签订的合同文本

甲  方： 延川县人民医院

乙  方：

签约地点： 延川县人民医院

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等与项目行业有 关的法律法规、本项目(项目编号：     )的招标文件、投标文件，遵循平等、自愿、 公平和诚信的原则，甲、乙双方同意签订本合同，并共同遵守如下条款：

一、设备价款

| 序 号 | 设备名 称 | 品牌/规格型 号 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 使用 科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 价 |  |  | 人民币 (小写)： 元(含税金) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 人民币 (大写)： |  |  |  |  |  |

备注：

1、合同总价为设备安装调试达到使用条件的价格， 包括： 设备供应价、运杂费(含 保险费) 、培训费、安装调试费等其它一切费用。本合同执行期间合同总价不变， 不受 市场价变化的影响。

2、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。

二、交货期、交货地点及安装

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

(一) 交货期：合同签订后60个日历日内。

(二)交货及安装地点： 延川县人民医院内。

(三) 交货及安装： 所有设备均由乙方免费送货上门并安装调试。货物在交付甲方 之前，毁损、灭失的风险均由乙方全部承担。

三、验收

(一)验收依据：

1、国家相应的标准、规范

2、签订的合同文本；

3、招标文件及中标人的投标文件；。

(二)验收标准

1、包装：符合出厂规范，包装完整无破损，防雨、防潮等各种符号标识清楚， 进口设备应具有原产国标识且标识清楚。包装箱应用新的、坚固的、经过熏蒸后的木箱， 并在木箱上施封IPPC标识。每件货物必须单独包装发运，不得捆扎并适用于长途运输， 防潮、防锈、防震、防粗暴装卸， 适用于海、空、陆运输和整体吊装， 保证产品到达之 后各项功能完好无损，包装材料必须符合中国有关动植物检疫的规定。

2、安装：符合国家有关安全技术标准及行业规范。

3、产品：  (1) 必须为原装、全新、以优质工艺及材料制造的合格产品， 渠道合法。

(2)符合甲方与乙方签订的经济合同。(3)符合招标文件的技术要求。(4)符合产 品原样本技术数据。(5)符合国家有关技术规范要求和安全、环保、节能等强制性标 准。(6)产品单证齐全(装箱清单、中文使用说明书、产品原产地证明 (7)所提供设 备须为到货之日前6个月内生产的产品。

(三)验收方法

甲乙双方共同进行验收。根据有关法规、文件规定,必须由环保、质量监督管理等 部门出据检验合格证明的， 此检验证明作为终验的依据。所有安装验收手续由乙方办理 并承担费用，甲方提供相关协助。

1、初验：货物到达甲方指定交货地点后， 由甲方根据合同附件“设备配置清单” 进行检查初验。

2、终验：所有货物(设备)安装调试完毕，正常使用 30 个日历日后，乙方向甲 方设备管理部门提交终验申请， 并向甲方移交与设备相关的所有资料， 由设备管理部门 组织相关部门进行验收，验收合格签定验收表作为终验。

3、验收不合格的，乙方必须在接到通知后 5 个日历日内完成整改提交二次验收 申请， 并承担二次验收费用。若二次验收仍不合格， 甲方有权解除本合同， 乙方需按合 同金额 5%支付违约金，还应赔偿因此给甲方造成的损失。

四、售后服务及质保

(一)质保：

1、设备自终验合格交付使用之日起， 整机免费质保不少于壹年，质保期内免费维 护，并免费提供备品、备件，终身售后服务。

2、乙方保证所提供的产品质量可靠， 进货渠道正常， 配置合理， 技术性能完全满 足招标文件要求；若产品有质量或内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。

3、产品性能未达到技术要求的， 乙方限期内进行整改； 整改仍达不到要求的， 甲 方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

(二)售后服务：

1、乙方提供 7*24 小时免费电话支持， 保证在接到故障电话后在 30 分钟响应， 在 48 小时到达现场，在 72 小时内修复正常。如设备故障在 72 小时仍无法排除，须免费 提供不低于故障设备规格、型号、性能的备用机替代并承担维修设备所需的往返费用。 维修期间提供不间断的服务直至维修结束， 维修人员需提供足够的备件以适应甲方维修 需求。

2、质保期内出现 3 次及以上质量问题(人为损坏除外) ，乙方无条件免费更换新 机，同时顺延相应保修期。

3、维护保养：在保修服务期内，每年提供不少于2次(至少1次/6月)工程师现场 专业回访及保养服务(包括机器清洁， 安全、性能测试及校准， 必要的机械或电气的检 查， 非紧急性质的预防性维护以及确保系统按照制造商的产品规格运行的其他维护、调 试与参数校正)，并提供保养报告单。

4、零部件损坏维修，保修期内免费更换，保修期外，仅收取零部件材料成本费， 不收取其他任何附加费用。

5、乙方负责产品机型系统错误改进，在保修、保质期内对该机型的软件免费更换

或升级。如以后该产品升级换代，乙方愿意以优惠价格向甲方提供。

(三)售后服务单位：

售后服务单位名称：

地  址：

服务电话：

(四) 开机率： 提供服务期间保证设备开机率大于95%，停机率小于5%，每超过1自 然日保修期往后顺延5个工作日。

五、人员培训

装机后乙方对甲方相关医护、技术及维修人员进行培训。对维修人员的培训， 涉及 到设备性能、原理、操作要领、常见故障的维修以及常规的维护保养方法， 直至双方认 证合格，培训约定如下：

(一)培训对象及人数： 使用科室人员、设备维修人员

(二)培训方式及地点：  双方商定

(三)培训时间及费用： 时间另行协商，费用乙方承担(含培训所需相关耗材)。

六、付款方式和条件

(一)付款方式

合同款的支付：合同签订后，

(二)支付方式

通过银行转账方式将款项转入乙方银行账户。乙方银行账户信息如下: 账户全称：

账    号：

开 户 行：

(三)结算要求：付款前乙方须开具全额税务发票。

七、违约责任

(一) 甲方在验收中， 如果发现乙方所交付的设备型号、规格、质量等不符合合同 规定的，甲方应向乙方提出，并有权拒收设备。乙方在接到甲方异议后，应在5个日历

日内负责处理， 如未处理甲方有权终止合同， 同时要求乙方承担相应的经济损失或承担 本合同总价款10％的违约金。

(二) 乙方保证按期交货，如未按期交货， 每延迟壹天，扣罚合同总价的1‰的违 约金，如超过合同规定交货期限5天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

(三) 乙方不能交货， 则按合同总价5%支付违约金给甲方。同时， 甲方有权单方面 解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失， 甲方有权进一 步向乙方提出索赔。

(四) 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺， 甲方可另行安排由第三方单位进 行，其费用全部由乙方负担，并追究乙方的违约责任。

(五)因乙方提供的产品质量或售后服务问题导致医疗纠纷，由乙方负全部责任， 因此给甲方造成损失的，甲方保留追偿权。

(六) 乙方在设备运输、安装调试中须严格执行安全规范、防火安全规定、环境保 护规定， 做好安全防护措施。因违规导致的各类安全事故不论大小， 均由乙方承担全部 责任，因此给甲方造成损失的，甲方保留追偿权。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力的事件导致合同执行受阻， 受阻方应随时采取所有合理步骤 以减少因不可抗力事件所导致合同执行的任何延迟。同时受阻方应立即通知另一方， 则

合同执行由双方协商后可相应延长。

九、争议解决方式

(一) 因本合同而发生的争议或纠纷， 甲乙双方应先协商解决， 协商不成时可向甲 方所在地的人民法院提起诉讼。

(二) 因乙方违约导致甲方权益受损， 甲方通过诉讼方式主张权益所支出的合理费 用由乙方负担(包含但不限于诉讼费、保全费、律师代理费等必要开支)。

十、合同生效

(一)本合同一式 五 份,甲方执 四 份，乙方执 一 份。自甲乙双方代表签字并 加盖公章后生效。

(二) 本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决， 并作出补充规定(协议) ，补充规定 (协议)作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(三)项目招标文件、投标文件、澄清表(函)、合同附件均为本合同的组成部分， 具有同等法律效力。

(以下无正文，仅为甲乙双方签章及合同附件)

甲方(盖章) :

单位负责人 :

代表人：

日   期：       年     月     日

乙方(盖章) :

法定代表人：

或委托代理人：

日   期：        年      月     日

附件： 1、设备配置清单

2、设备配套耗材价格

第五章   采购需求及要求

一、 超导磁共振成像系统设备技术参数

1 磁体系统：超导磁体

1.1  磁场强度：1.5T

1.2  磁体骨架材料：不锈钢

1.3  磁体类型：无液氦或少液氦 *1.4 液氦用量 0

1.5  冷头类型 4K 冷头

1.6  患者扫描孔道直径≥60cm

1.7  磁体长度≤1600mm

1.8  磁体重量≤4.5 吨

1.9  匀场方式：主动匀场+被动匀场+动态匀场

1.10 磁场均匀度：均方根值

*1.10.   150cm DSV 均方根值≤1.0ppm

1.10.2 .  40cm DSV 均方根值≤0.25ppm

1.10.3.  30cm DSV 均方根值≤0.06ppm

1.10.4.  20cm DSV 均方根值≤0.015ppm

1.10.5.  10cm DSV 均方根值≤0.005ppm

1.11.    磁场稳定度≤0.1ppm／小时

1.12.    5 高斯磁场范围：轴方向≤4 米，径方向≤2.5 米

1.13.    磁体异常状态短信自动报警：次状态出现异常时 (如液氦、压力等) ，系统

自动发送短信到工程师手机上

2 扫描床及定位系统

2.1   患者床传动方式：电动步进扫描床

2.2   患者床最大行程纵向≥2000mm，上下≥350mm

*2.3  患者床床面最低高度≤510mm

2.4   患者床最大负载≥250kg

2.5   定位方式：激光定位

2.6   定位液晶显示屏

2.7   定位精度±1mm

2.8   机架两侧均有床旁控制系统操作按钮，可控制扫描床的运动

3 梯度系统

3.1  梯度线圈类型：水冷自屏蔽梯度线圈

3.2  梯度场强(单轴)≥35mT/m

*3.3 梯度切换率(单轴)≥175mT/m/ms

3.4  最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率可同时达到

3.5  最小梯度上升时间≤0.25ms

3.6  最小视野≤5mm

3.7  最大视野≥500mm

3.8  最小层厚 2D 层厚≤0.2mm

3.9  最小层厚 3D 层厚≤0.1mm

3.10 最大采集矩阵 1024×1024

4 射频系统

4.1  系统类型：全数字化射频发射和接收 *4.2 射频功率放大器功率≥20KW

4.3  独立射频并行接收通道数     ≥24

4.4  接收带宽                   ≥1MHz

5 谱仪系统

5.1  谱仪品牌：谱仪作为磁共振系统最核心部件，必须与磁共振系统为同一制造商， 不得采用第三方厂家制造的谱仪

5.2  谱仪类型：光纤传输谱仪 *5.3 谱仪通道数≥24

6 接收线圈

6.1  线圈类型：相控阵线圈

6.2  发射接收体线圈

6.3  头颈联合线圈≥24 通道 *6.4 平板线圈≥24 通道

6.5  体部线圈≥12 通道

6.6  膝关节线圈≥16 通道

6.7  多功能柔性线圈≥8 通道

6.8  线圈接口数≥4

7 计算机系统

7.1  计算机类型：专业图形专用工作站

7.2  操作系统 Windows 10 以上操作系统

7.3  操作软件语言：多语言切换

7.4  CPU 核心数≥10 个

7.5  CPU 最大主频≥5.2GHz

7.6  内存                       ≥16GB

7.7  硬盘数量≥2

7.8  硬盘类型：固态硬盘+机械硬盘混合

7.9  硬盘容量：固态硬盘≥256GB、机械硬盘≥2000GB

7.10 图像存储数量：存储 256×256 矩阵图像超过 1000 万幅

7.11 处理模式：多任务并行处理

7.12 重建速度≥18000 幅/秒(256×256 矩阵)

7.13 独立显卡显存≥5GB

7.14 存储介质 DVD-RW，容量≥4.7GB。刻录光盘自带浏览软件

7.15 显示器                      ≥24 英寸液晶显示器 1920×1200、≥21 英寸医学 专用液晶显示器 1600×1200 各一台 7.16 网络和相机接口有 DICOM3.0 标准接口，可与 PACS 系统，工作站等所有具备开放 DICOM3.0               接口设备做到联网

7.17 Worklist 功能

8 扫描序列

8.1  自旋回波序列

8.1.1 自旋回波 SE

8.1.2 快速自旋回波 FSE

8.1.3 单次激发快速自旋回波 SSFSE

8.2   反转恢复序列

8.2.1 反转恢复序列

8.2.2 快速反转恢复

8.2.3 快速短 TI 反转恢复序列

| 8.2.4 | 快速流体抑制反转恢复序列 |
| --- | --- |
| 8.2.5 | 单次激发快速自旋回波反转恢复 |
| 8.3 | 梯度回波序列 |
| 8.3.1 | 2D/3D 梯度回波 |
| 8.3.2 | 2D/3D 快速梯度回波 |
| 8.3.3 | 射频扰相梯度回波 |
| 8.3.4 | 快速射频扰相梯度回波 |
| 8.3.5 | 2D/3D 自由运动稳态成像 |
| 8. 4 | 血管成像序列 |
| 8.4.1 | 时间飞跃法 2D/3D 2D/3D-TOF |
| 8.4.2 | 相位对比法 2D/3D、PC 2D/3D |
| 8.4.3 | 磁化转移对比 |
| 8.4.4 | 最大密度投影 MIP |
| 8.4.5 | 多平面重建 MPR |
| 8.4.6 | 电影回放技术 |
| 8.5 | 其他成像序列 |

8.5.1  磁共振水成像软件: MRCP，MRU，MRM

8.5.2  头颅高分辨率率弥散加权成像 DWI

8.5.3  腹部及盆腔弥散加权成像 DWI

8.5.4  腹部快速动态增强容积扫描

8.5.5  磁敏感成像 (SWI)

9 成像技术

9.1  脂肪抑制

9.2  水抑制

9.3  脂肪饱和技术

9.4  水脂分离技术

9.5  导航回波技术

9.6  流体补偿技术

9.7  螺旋桨采集技术

9.8  呼吸门控技术

9.9  相位交换技术

9.10 抗卷折伪影技术

9.11 空间饱和技术

9.12  饱和带自动跟踪技术

9.13  自动匀场技术

9.14  磁化转移技术

9.15  并行采集技术

9.16  驱动平衡技术

9.17  特殊的 K 空间填充和数据处理方法，以加快扫描采集速度等技术

9.18  多层面多角度成像技术

9.19  矩形视野

9.20  任意层厚成像技术

9.21  三维九片定位像扫描技术

9.22  病灶导航技术

9.23  比较影像学软件包

9.24  自定义序列库功能

10 其他要求

10.1  屏蔽机房及机房改造装修

10.2  机房专用恒温恒湿精密空调

10.3  双压缩机、双水泵、双水箱水冷机组

10.4  全套质控水模

10.5  无磁气导耳机及双向通讯系统，可用耳机播放音乐

10.6  用户手册

10.7  操作培训

10.8  软件终身免费升级

10.9  一机双屏图文报告功能

10.10  呼吸门控套件

10.11  心周门控套件

10.12  无磁工作梯

10.13  全功能影像后处理平台 1 套

二、双筒高压注射器

1.5T 核磁 附属设备:国产 MR 双筒高压注射器一套

1   双筒注射头： 无磁超声电机

1.1 连接方式：光纤信号传输，保证信号稳定，不受干扰

1.2 双筒： A 侧针筒+B 侧针筒可编程注射

1.3 空气检测提示键：按下空气检测功能按键前，不能开始注射

1.4 可以通过注射头按键进入自动吸药状态， 设置吸药剂量， 启动自动吸药。自动吸药 时无需和设备接触； 可以在注射头显示造影剂和生理盐水剩余容量； 可以在注射头 控制自动注射的启停；交流直接供电，无需电池，可持续工作

2 控制屏：触摸式控制，真彩色显示屏， 不同颜色显示造影剂和盐水简便的人性化设置， 方便操作显示实时压力曲线

3 主要技术参数

3.1  针筒 A 范围是 1-65ml

3.2  针筒 B 范围是 1-115ml

3.3  流速： 0.1-10 毫升/秒， 0.1 毫升/秒可调

3.4  压力限制精度：±10psi，以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据

3.5  扫描、注射延迟范围 1-300s

3.6  延时时相 1-900s

3.7  注射时相： 6 相，可以任意选择造影剂、盐水、暂停或延时

3.8  预设方案： 100 个，每个方案最多 6 个注射相

3.9  历史记录： 500 个

3.10. KVO 保持静脉开放， 集成式 KVO (静脉开放)功能， KVO 可自动开关 3.11. KVO 每次注射剂量 0.25ml，且偏差满足：±0.05mL

4 注射针筒

4.1  针筒 A：一次性空针筒， 65ml

4.2  针筒 B：一次性空针筒， 115ml

5 磁共振环境

5.1  在 3.0T 磁共振环境中， 机器不应因磁场引力产生位移， 以产品注册检验报告中的 认证项作为评价依据

5.2 在不同位置的信噪比对比其在磁共振环境边缘未上电时的信噪比， 变化应小于 15%， 以产品注册检验报告中的认证项作为评价依据

6*其它

6.1 安装方式： 采用有线光纤连接， 保证信号稳定， 安全不受干扰， 一体式可移动设计， 与医用显示器同一品牌。

6.2 公司方负责与我院现有磁共振连接、安装、调试

6.3 中文操作手册及技术维修资料

6.4 原厂保修一年，医用显示器与高压注射器同一品牌统一售后

三、 6M、LED 医用显示器

1 自动校准亮度曲线：

显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合 dicom3.14 标准

2 基本参数：

≧30 英寸分辨率≧3280×2048，点距≦0.197×0.197mm，最大亮度≧800cd/m2，对 比度≧1000：1 ，响应时间≦30ms (Ton≤15ms，Toff≤15ms) ，可视角度≥170°(CR ≥10)

3 动态校正

显示器 LUT 表可以动态生成， DICOM 曲线可以在 200-500cd/m2 固定亮度下动态调节

4 亮度均匀性

显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡

5 色彩：色彩度≧4.398Trillion(42bit)

6 视频端口： 输入接口： DVI-D×1、DP×1；输出接口： DP×1

7 显卡：提供双头 PCIe 接口专业显卡，显卡内存≧1G

8 观片灯功能

显示器具有自动切换阅片灯模式的功能， 可通过触控按键快速打开观片灯模式， 方便 医生查看胶片

9 前置感光功能

显示器具有前置感光探头， 可控制该探头前实时监测显示器输出亮度， 并对 DICOM 进 行精确校正

10 人体感应

显示器前方具有两个生命体探头，  可探测前方是否有使用人员， 自动待机或唤醒显 示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能

11 环境光自适应

显示器可根据环境光自适应调整亮度， 可以侦测使用环境的环境光数据， 进一步调节 显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下

12 亮度快捷切换

显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节

13 远程质量管理和控制

提供远程质量控制体系软件 WEBQA，可对显示器定时进行 DICOM 曲线检测， 并提供书 面检测报告，告知用户显示器是否合规

14*认证产品获得 CCC 认证证书

15 原厂生产

投标产品为原厂生产，非 OEM 产品， 3C 认证证书上制造商名称和生产企业名称须一 致。

四、 84 寸并轨智能影像会诊中心

1 自动校准亮度曲线

显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合 dicom3.14 标准

2 基本参数

分辨率≧3840×2160，尺寸≧84 英寸，点距≦0.4845mm×0.4845 mm，最大亮度≧ 700cd/m2，对比度≧4000：1，响应时间≦8ms，可视角度≥178°

3 动态校正

显示器 LUT 表可以动态生成，内置 DICOM 曲线可以在 150-450cd/m2 固定亮度下动态 调节,另外还内置 DICOM、GAMMA2.0、GAMMA2.2、CIE、DSA 校正曲线

4 彩色灰阶自适应校正

显示器可以对医学彩色和灰阶图像自动校准， 保证显示器在同时显示彩色图像和灰阶 图像的时候， 可以分别对彩色图像调用 GAMMA 曲线校正， 灰阶图像调用 DICOM 曲线校 正

5 亮度均匀性

显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡

6 色彩色彩度 ≧281.47Trillion Colors(16bit)

7 视频端口

输入端口： Single-link DVI ×2，Dual-link DVI-D×2，DP×1，HDMI ×2，VGA×1， 输出端口： DP×1，HDMI × 1

8 USB 接口： USB 接口×6

9 网络接口：网络接口× 1

10 音响：内置音响数≥2，功率≥10W

11 多视窗显示

显示器具有多个视频输入接口， 支持多视窗同时显示， 支持单视窗， 双视窗， 三视 窗和四视窗一键快速切换

12  触摸

触摸操作： 红外触摸，使用手套、手指、笔或其他棒状物品， 最大支持 10 点触摸， 触摸反应速度≤50ms。

13 激光笔功能

显示器具有基于串口的标注图形跟随显示的功能， 可打开模拟激光笔功能， 指示讲 解内容

14 聚光灯功能

显示器可以突出显示病灶区域， 通过显示器触控按键快速打开聚光灯， 形状可切换 成圆形或矩形，提尺寸≥3 种

15 环境光自适应

显示器可根据环境光自适应调整亮度

16 升降功能

1560mm≤整机高度≤2160mm，高度调整支持电动升降， 可通过遥控器或升降按钮调 整显示器高度

17 遥控功能

具有遥控功能， 可进行开关机， 聚光灯开关， 显示器电动升降， CGA 开关， 视频模 式切换，信号切换，音频开关，音量调节等

18 *认证

产品获得 CCC 认证(电磁兼容标准GB/T9254-2008 非 A 级，提供 CCC 证书复印件备查)

19 原厂生产

投标产品为原厂生产， 非 OEM 产品， 3C 认证证书上制造商名称和生产企业名称须一致。

五、磁共振兼容性消毒仪参数

| 序号 | 指标 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 材料规格 | 选用航空铝及无磁不锈钢材料制作，可直接推入 0.35T-7T 磁共振室内使用 |
| 2 | 灯管功率 | 单只 80W |
| 3 | 单灯照射强度 | ≥158.8uw/cm2 |
| 4 | 广普消毒 | 提供国家指定部门出具的杀菌测试报告 |
| 5 | 消杀模式 | 紫外线消毒+臭氧双消毒，消毒更彻底 |
| 6 | 闹钟定时启动 | 一次设置 24 小时循环，无需每天设置，到时自动关停 |
| *7 | 资质文件 | 电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用条 款 经 过 第 三 方 检 验 ， 提 供 检 测 机 构 出 具 的 符 合 GB4943.1-2011 要求标准的检验认证 |
| *8 | 体系认证 | 通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO13485 医疗产品质量管理体 系、ISO14001 环境管理体系、 ISO45001 职业健康安全管理体 系认证，医疗器械质量管理体系 YY/T0287-2017/ISO13485 认证证书，产品获得国家标准 GB/T27922-2011 商品售后服务 评价系统体系五星级服务认证证书 |
| *9 | 技术软著 | 具备智能集中控制管理技术及运程管理软件技术提供国家版 权局出具的软件著作权文件 |
| *10 | 公司证书 | 提供本公司消毒产品生产企业卫生许可证书，全国消毒产品 网上备案信息服务平台上公示可查询，具有国家高新技术企 业证书、全国 100 家医院以上使用名单，提供证明文件 |

六、 无磁升降转运床参数

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 外形尺寸 | 长 1900mm×宽 640mm×高 550-870mm，床体承载重量≥ 180Kg, |
| *2. | 材质 | 产品采用高等级无磁性材料制作而成，整体无磁性， 车架 和床体可分离，可直接推入 0.35T-7T 磁共振室内使用 |
| 3 | 摇杆 | 采用无磁摇杆，可内向折叠， 梯形螺纹摇杆驱动，确保升 降系统平稳顺畅， 带限位保护装置，操作简单方便， 经久 耐磨、静音、使用寿命长 |
| 4. | 升降功能 | 病床可灵活调节整体升降功能，升降范围 30cm |
| 5. | 背靠倾角 | ≥75°，设置安全定位卡扣，防止背靠脱档滑落 |
| *6 | 防下坠设计 | 设计超重托盘支架， 防下坠设计， 确保产品使用的安全性， 防止超重重物压下时床体直接落地，保护推床工作人员及 病患安全 |
| *7 | 功能设计 | 外观采用床式设计，有更多的空间可以方便使用，开放式 随床物品杂物盒， 方便转运过程放置病人的鞋子和随身物 品 |
| 8 | 产品认证 | 提供一类医疗器械备案凭证/信息表， 一类医疗器械生产备 案凭证 |
| *9 | 体系认证 | ISO9001 质量管理体系、 ISO13485 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系、 ISO 45001 职业健康安全管理体系下进行 研 发 生 产 ， 医 疗 器 械 质 量 管 理 体 系 YY/T0287-2017/ISO13485 认证证书，提供证明文件 |
| *10 | 知名品牌 | 公司具有国家高新技术企业证书、提供国内 100 家以上医 疗机构用户名单， 提供证明文件。产品获得国家标准 GB/T27922-2011 商品售后服务评价系统体系五星级服务 认证证书 |

七、无磁灭火器参数

| 序号 | 产品名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭火种类 | A,B,C,E 带电物质火 |
| 2 | 充装量 | 3L |
| 3 | 材质 | 无磁材料 |
| 4 | 净重 | 4.24KG |
| 5 | 驱动气体 | 氮气 |
| 6 | 灭火剂 | A/AR-10-AB-SD |
| 7 | 灭火级别 | 1A55B(乙醇火 34B) |
| *8 | 适用场所 | 整体不含磁性，适合 MRI (核磁共振)室使用 |
| *9 | 认证 | 具备 CCC 认证与国家质检报告 |

第六章   投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号： SCZD2022-ZB-2117/001

延川县人民医院核磁共振成像系统采购 项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

第一部分   身份证明文件

1、法定代表人(或单位负责人)授权书

本授权书声明：  注册于 (国家或地区的名称)  的( 投标人 )的( 法人代表姓名、职 务 ) 为我单位法定代表人， 代表我单位授权( 被授权人的姓名 ) 为我单位的合法代理人， 就( 项目名称和采购项目编号 )投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于            年       月     日签字生效,特此声明。(提示：此日期应不晚于 投标函签署日期)

附：授权代表姓名：                   性别：         年龄：

职      务：                        身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                                 电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 (正反面) | 授权代表身份证复印件 (正反面) |
| --- | --- |

投标人

(公章)：

法定代表人

(签字)：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人(或单位负责人)身份证明

(采购代理机构名称)  ：

(姓名、性别、年龄、身份证号码) 在我单位任             (董事长、总经 理等)职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖公章)：

详细通讯地址：

邮 政 编 码  ：

电             话：

3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明或劳动合同复印件)

第二部分   资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

(1)  投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，   自然人的身份证 明(格式要求见附件 6-1)；

(2)  投标人上一年度经审计的财务报表复印件(包括资产负债表、现金流量表、 利润表)，或本年度基本开户银行出具的资信证明(格式要求见附件 6-2)；

依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件(格式见附件 6-3、6-4)

(3)  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件(格式见附件 6-5)；

(4)  投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声 明原件(格式见附件 6-6)

(5)  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称 说明(格式见附件 6-7)

(6)  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检 测等服务的投标人声明原件(格式见附件 6-8)

(7)证明投标人符合特定资格条件的证明材料；见招标公告

要求：   以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人公章的复印件 (内容不清导致 的后果自负)  。

6-1   投标人的企业法人营业执照副本复印件(加盖公章)

(注：  根据项目实际情况，  本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、 自然人身份证明等证明材料)

6-2   上一年度经审计的财务报表

提供投标人上一年度(2021年度)经审计的财务报表(包括资产负债表、现金流量表、 利润表)复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或   6-2   本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3   依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证(银行 出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章)。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4   社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据(专用收据 或社会保险缴纳清单)，并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会 保障资金。

6-5   具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或加盖人名章)：

日      期：           年          月         日

6-6   投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内， 在经营活动中无重大违法记 录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证(或执照)  ；未处于财产被接管、冻

结、  破产状况。

特此声明。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或加盖人名章)：

日      期：           年          月         日

6-7   投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人(单位负责人)为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称 (公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或加盖人名章)：

日      期：           年          月         日

6-8   投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标 人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的投标人。

投标人名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或加盖人名章)：

日      期：           年          月         日

6-9   证明投标人符合特定资格条件的证明材料：见招标公告

第三部分   商务技术文件

1、投标函(见投标文件格式三)

2、开标一览表(见投标文件格式四)

3、投标分项报价表(见投标文件格式五)

4、技术偏离表(见投标文件格式六)

5、商务条款偏离表(见投标文件格式七)

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业 发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策 的通知》价格扣减条件的投标人须提交：                                                       6-1 《中小企业声明函》(见投标文件格式八)                                                6-2 《投标人监狱企业声明函》(见投标文件格式九)                                      6-3 《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式十)

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第 10 条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

(投标文件格式三)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经 正式授权并代表投标人( 名称 )提交下述文件正本     份、副本     份及电子文档      份。 为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

(1)按照招标文件的规定，我公司投标总价为：  人民币(大写)            元(￥：   元)  ，其中联合协议或分包意向协议(如有)  约定由小型和微型企业制造产品 的价格为人民币(大写)            元(￥：       元)，占投标总价 的     %。

(2) 本投标有效期为自投标截止之日起                 个日历日，若我方中标，  投标 文件有效期自动延长至合同执行完毕。

(3)  已详细审查全部招标文件，  包括所有补充通知(如果有的话)  ，完全理解并 同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

(4)按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

(5) 按照贵方可能的要求，  提供与投标有关的一切数据或资料，  我们完全理解最 低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

(6)完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(公章)：  __________________________________________ 地址：  __________________________________________

开户银行：  __________________________________________

帐号：  __________________________________________

电话：  __________________________________________

法定代表人或授权代表(签字)：  _____________

_____年_____月_____ 日

(投标文件格式四)

开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

| 标段(若有) | 投标总价(单位：元) | 交货期 | 交货地点 | 备注 (没 有填无) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)  :

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式五)

投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人

(公章)：

法定代表人或授权代表

(签字)：

(投标文件格式六)

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 (符合/正/负) | 页码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字)  :

注：  1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，  与相关证明 材料一致，  不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，  否 则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；  必须在备注栏进行明确说明偏离情况，  且偏离 情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中， 否则将会影响评审得分。

(投标文件格式七)

商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：  除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标 文件”中的要求。

投标人(公章):                                                法定代表人或授权代表(签字)  :

(投标文件格式八)

中小企业声明函(货物)

(注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司(联合体)郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财 库(2020)46 号)的规定， 本公司(联合体)参加    (单位名称)   的  (项目名称) 采 购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体 中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.      (标的名称)    ，属于     ( 采购文件中明确的所属行业) 行业  ；  制造商为 (企业名称)    ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为 万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业)  ；

2.      (标的名称)    ，属于     ( 采购文件中明确的所属行业) 行业  ；  制造商为 (企业名称)    ，从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为

万元，属于  (中型企业、小型企业、微型企业)  ；

……

以上企业，  不属于大企业的分支机构，  不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式九)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空)：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1)本企业(单位)                 (请填写：是、不是)监狱企业。如果是， 后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监 狱企业的证明文件。

(2)本企业(单位)                 (请填写：是、不是)为联合体一方，提供 本企业(单位)制造的货物，由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业 	(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为            。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。

投标人(盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)  :

日   期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的 投标人须提交。

(投标文件格式十)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，  根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕  141 号)  的规定，  本单位为符合条 件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供 本单位制造的货物  (由本单位承担提供服务)  ，  或者提供其他残疾人福利性单 位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位 (盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)  :

日   期：

注：  符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣 减条件的投标人须提交。

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注： 1. 投标人应如实列出以上情况， 如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。    2、每个项目合同须单独具表， 提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在 评审时将不予确认。

投标人须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函(复印件)