镇巴县环境保护监测站实验室设备及配套设施采购招标技术要求
1.项目背景

镇巴县环境保护监测站现将汉中市镇巴县秦茗街L型综合楼三层和四层、五层作为实验室区域，共计约620平米，用于标准化实验室的建设，其功能间包含样品室、质控室、外检仪器室、天平室、试剂室、原子吸收室、原子荧光室、理化室等，配置相应的仪器设备及其附属设备设施，达到满足开展工作要求。

2、项目采购清单

	汇总表

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	实验室基础装修
	1
	项
	详见分项清单

	2
	实验室家具设备
	1
	项
	详见分项清单

	3
	实验室家具配套设施
	1
	项
	详见分项清单

	4
	通风系统设备
	1
	项
	详见分项清单

	5
	废水处理设备
	1
	项
	详见分项清单

	6
	废气处理系统设备
	1
	项
	详见分项清单

	7
	玻璃器皿及试剂溶液
	1
	项
	详见分项清单

	8
	实验室空调
	1
	项
	详见分项清单

	9
	通信及信息化平台
	1
	项
	详见分项清单

	10
	办公设备
	1
	项
	详见分项清单

	　
	总计
	　
	　
	　


分项清单

	实验室基础装修清单

	序号
	项目名称
	项目描述/规格 
	数量
	单位
	备注

	1
	玻璃隔墙
	10mm
	164
	㎡
	

	2
	玻璃单开门
	900*2000mm
	11
	樘
	

	3
	吊顶
	600*600
	547 
	㎡
	

	4
	面板灯
	600*600
	96
	盏
	

	5
	封阳台
	/
	180
	㎡
	


	实验室家具设备清单

	房间
	名  称
	规格尺寸
	单位
	数量
	备注

	三层

	理化室一
	边台
	3800*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	中央台
	4000*1500*830
	套
	1
	2.1-1

	
	钢玻试剂架
	3250*400*750
	套
	1
	2.1-3

	
	通风柜
	1500*850*2350
	套
	4
	2.1-2

	
	水槽龙头
	550*450*310
	套
	2
	2.1-4

	
	器皿柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-10

	
	药品柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-11

	小型仪器室
	边台
	4500*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	边台
	3000*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	仪器柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-9

	外检仪器室
	货架
	1500*500*2000
	套
	5
	2.1-8

	
	边台
	1500*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	工具柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-7

	样品室
	边台
	850*600*830
	套
	1
	2.1-1

	
	货架
	900*450*1800
	套
	5
	2.1-8

	普通试剂室
	通风试剂柜
	900*450*1800
	套
	6
	2.1-12

	毒品试剂室
	pp药品柜
	900*450*1800
	套
	2
	2.1-17

	
	毒品柜
	900*450*1900
	套
	2
	2.1-16

	天平室
	天平台
	900*750*830
	套
	2
	2.1-14

	其他
	电源盒
	　
	套
	12
	2.1-18

	四层

	理化室二
	边台
	3800*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	中央台
	4000*1500*830
	套
	1
	2.1-1

	
	钢玻试剂架
	3250*400*750
	套
	1
	2.1-3

	
	通风柜
	1500*850*2350
	套
	4
	2.1-2

	
	水槽龙头
	550*450*310
	套
	2
	2.1-4

	
	器皿柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-10

	
	药品柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-11

	高温室
	高温台
	3600*750*830
	套
	1
	2,1-15

	原子荧光/原子吸收
	边台
	4000*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	边台
	3500*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	原子吸收罩
	400*400*350
	套
	2
	2.1-5

	
	气瓶柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-13

	红外测油室
	边台
	3000*750*830
	套
	2
	2.1-1

	
	通风柜
	1500*850*2350
	套
	1
	2.1-2

	
	万向吸收罩
	　
	套
	1
	2.1-6

	留样室
	货架
	1500*500*2000
	套
	2
	2.1-8

	危废室
	PP防渗槽
	600*600*150
	套
	4
	2.1-19

	其他
	电源盒
	　
	套
	25
	2.1-18

	
	实验凳
	　
	把
	20
	2.1-20

	五层

	水质分析室
	边台
	3500*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	中央台
	4000*1500*830
	套
	1
	2.1-1

	
	钢玻试剂架
	3250*400*750
	套
	1
	2.1-3

	
	通风柜
	1500*850*2350
	套
	2
	2.1-2

	
	水槽龙头
	550*450*310
	套
	2
	2.1-4

	
	器皿柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-10

	紫外室
	边台
	3000*750*830
	套
	2
	2.1-1

	精密仪器室
	边台
	3000*750*830
	套
	2
	2.1-1

	
	气瓶柜
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-13

	
	万向吸收罩
	
	套
	1
	2.1-6

	准备室
	边台
	850*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	通风柜
	1200*850*2350
	套
	1
	2.1-2

	
	风机管道
	Q=850m³/h
	套
	1
	2.1-22

	
	水槽龙头
	550*450*310
	套
	1
	2.1-4

	配气室
	边台
	3400*750*830
	套
	1
	2.1-1

	
	货架
	900*450*1800
	套
	1
	2.1-8

	
	传递窗
	600*600*600
	套
	1
	2.1-21

	嗅辩室
	边台
	1500*850*830
	套
	1
	2.1-1

	
	隔板
	850*12.7*600
	套
	4
	2.1-23

	其他
	实验凳
	
	把
	6
	2.1-20

	
	电源盒
	
	套
	22
	2.1-18

	安防设备

	1
	机柜
	16U
	台
	3
	落地

	2
	监控探头
	1080P
	个
	9
	带夜视

	3
	监控网线
	8芯
	m
	651
	超五类

	4
	交换机
	12口
	台
	3
	千兆

	5
	路由器
	24口
	台
	1
	千兆

	6
	监控主机
	10路
	台
	1
	1T硬盘

	7
	无线WIFI路由器
	5G
	台
	6
	IP6

	8
	消防设施
	灭火器
	套
	21
	干粉


	实验室家具配套设施清单

	序号
	项目名称
	项目描述/规格 
	数量
	单位
	备注

	1
	开墙孔
	φ250
	1 
	个
	

	2
	开墙孔
	500*400
	2 
	个
	

	3
	开孔
	φ 75
	8 
	个
	

	4
	给水管
	φ32
	83 
	m
	

	5
	给水管
	φ20
	128 
	m
	

	6
	给水管件
	325、φ20
	144 
	m
	

	7
	角阀
	φ20
	19 
	个
	

	8
	球阀
	φ25
	3 
	个
	

	9
	排水管
	φ75
	81 
	m
	

	10
	排水管
	φ50
	135 
	m
	

	11
	排水管件
	φ75、φ50
	149 
	m
	

	12
	配电箱3AP1
	PZ-30/6回路
	1 
	个
	

	13
	配电箱3AP2
	PZ-30/3回路
	1 
	个
	

	14
	配电箱4AP1
	PZ-30/8回路
	1 
	个
	

	15
	配电箱4AP2
	PZ-30/3回路
	1 
	个
	

	16
	配电箱5AP1
	PZ-30/6回路
	1 
	个
	

	17
	配电箱5AP2
	PZ-30/2回路
	1 
	个
	

	18
	电线
	2.5mm2
	1200 
	m
	

	19
	电线
	4mm2
	1600 
	m
	

	20
	电线
	6mm2
	300 
	m
	

	21
	线管及辅材
	φ20、25
	120 
	米
	

	22
	窗帘
	遮光窗帘
	29
	套
	

	通风系统设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	排风管道
	600*500/500*400/φ250/φ160
	米
	145
	

	2
	通风管件
	600*500/500*400/φ250/φ160
	个
	84
	

	3
	变频控制柜
	恒压型11KW
	套
	1
	

	4
	控制线缆
	国标线缆
	米
	150
	

	5
	五金附件
	角钢制作
	批
	1
	

	6
	设备吊装
	吊车费
	项
	1
	

	7
	设备安调
	详见图纸
	项
	1
	


	实验室废水处理设备清单

	序号
	名  称
	规格尺寸
	数量
	单位

	1
	废水处理设备
	废水处理量1T/天
	1
	套


	废气处理设备清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	酸雾吸收塔
	φ1500*4500
	套
	1
	

	2
	玻璃钢风机
	F4-72-7C
	台
	1
	

	3
	活性炭吸附箱
	1500*1800*3000
	套
	1
	

	4
	自动加药设备
	全自动加药系统
	套
	1
	

	5
	风阀及软连接
	φ250-直径600
	套
	24
	

	6
	五金附件
	角钢制作
	批
	1
	

	7
	设备吊装
	吊车
	项
	1
	

	8
	设备安调
	详见图纸
	项
	1
	


	玻璃器皿采购清单

	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	溶解氧瓶（带磨口玻璃塞）
	250mL
	5

	
	
	300mL
	5

	2
	称量瓶
	内径 30mm
	5

	
	
	内径 50mm
	5

	3
	具塞（磨口）刻度管
	10mm
	10

	4
	具塞纳氏比色管
	50mL
	20

	
	
	25mL
	24

	5
	酸式滴定管
	50mL
	10

	6
	碱式滴定管
	50mL
	2

	7
	棕色酸式滴定管
	50mL
	10

	8
	刻度吸管
	10mL
	30

	
	
	5mL
	20

	9
	比色皿
	10mm
	10

	
	
	20mm
	10

	
	
	30mm
	10

	
	
	10mm（石英）
	4

	10
	移液管
	25mL
	10

	
	
	20mL
	10

	11
	烧杯　
	500mL
	20

	
	
	250mL
	20

	
	
	200mL
	20

	
	
	20mL
	20

	12
	量筒　
	500mL
	20

	
	
	250mL
	20

	
	
	100mL
	20

	
	
	50mL
	20

	
	
	25mL
	10

	13
	　量杯
	500mL
	10

	
	
	250mL
	10

	
	
	100mL
	15

	
	
	50mL
	15

	
	
	20mL
	15

	14
	漏斗
	90mm
	5

	
	
	75mm
	5

	
	
	50mm
	5

	15
	瓷蒸发皿
	50mL
	10

	
	
	100mL
	10

	
	
	200mL
	5

	16
	古氏坩锅
	瓷制 35mL
	5

	17
	塑料洗瓶
	500mL
	10

	
	
	200mL
	10

	18
	橡皮奶头吸管
	胶头加吸管 8*100
	15

	19
	玻棒
	大 330mm 6*300
	8

	
	
	中 200mm
	8

	20
	磨口锥形瓶
	500mL
	10

	
	
	250mL
	8

	21
	具塞锥形瓶
	250mL
	15

	22
	蒸馏水瓶（下 口）
	20000mL
	4

	
	
	10000mL
	3

	
	
	5000mL
	3

	23
	碘量瓶
	250mL
	10

	24
	细口试剂瓶
	50mL 棕
	8

	
	
	250mL 棕
	8

	
	
	50mL 白
	8

	
	
	250mL 白
	8

	
	
	500mL 白
	8

	25
	细口玻璃瓶
	2500mL
	5

	
	
	5000mL
	5

	26
	干燥器
	300mm
	2

	
	
	240mm
	2

	27
	聚乙烯瓶
	1000mL
	10

	
	
	500mL
	10

	
	
	250mL
	10

	28
	广口瓶
	1000mL
	10

	29
	蒸馏器
	500mL
	3

	31
	凯氏烧瓶（凯氏氮）
	500mL
	6

	32
	直型冷凝管
	　
	6

	33
	氮球
	　
	6

	药品清单

	序号
	名称
	型号
	数量（瓶）

	1
	硫酸亚铁铵
	500g
	6

	2
	邻菲罗啉
	25g
	2

	3
	硫酸亚铁
	500g
	1

	4
	硼酸
	500g
	8

	5
	亚甲基兰
	25g
	2

	6
	甲基红
	25g
	2

	7
	无水乙醇
	500mL
	8

	8
	抗坏血酸
	100g
	8

	9
	酚酞
	25g
	2

	10
	无水碳酸钠
	500g
	1

	11
	三氯化铁
	500g
	2

	12
	氯化铵
	500g
	2

	13
	硫酸镁
	500g
	2

	14
	氢氧化钠
	500g
	4

	15
	硫代硫酸钠
	500g
	4

	16
	可溶性淀粉
	500g
	1

	17
	变色硅胶
	500g
	4

	18
	磷酸氢二钾
	500g
	1

	19
	磷酸二氢钾
	500g
	1

	20
	无水氯化钙
	500g
	1

	21
	十二水合磷酸氢二钠
	500g
	1

	22
	甲基橙
	25g
	2

	23
	PH 试纸
	1—14
	20

	24
	凡士林
	
	1

	25
	氯化钠
	AR500g
	1

	26
	氢氧化铝
	AR500g
	3

	27
	硫酸锌
	AR500g
	1

	28
	苯酚
	AR500g
	1

	29
	葡萄糖
	AR500g
	2

	30
	谷氨酸
	AR25g
	2

	31
	碘化汞
	AR100g
	1

	32
	酒石酸钾钠
	500g
	6

	33
	邻苯二甲酸氢钾
	
	2

	34
	定性滤纸（中速）
	12.5CM
	10

	35
	氯化钴
	AR500g
	2

	36
	水杨酸
	AR500g
	2

	37
	氯化锌
	AR500g
	2


	镇巴县环境监测站实验室建设项目空调采购

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	规格
	备注

	1
	实验室空调
	10
	台
	KFR-35GW
	挂机1.5P

	2
	实验室空调
	4
	台
	KFR-51LW
	柜机2P

	3
	实验室热水器
	4
	台
	50L
	5L


	通信及信息化平台清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	50M光纤
	1
	项
	上下行50M光纤专线

	2
	办公区无线wifi路由器
	3
	个
	无线协议支持wifi6，支持APP控制，支持防火墙，千兆WAN接入口和千兆LAN输出口，适用频段2.4Ghz+5Ghz

	3
	挂墙式网络机柜
	3
	套
	尺寸：300*530*400mm，防护等级：IP20，符合IEC297-2,GB/T4208-2017 GB4943.1-2011，JB/T10126-2013等标准

	4
	办公台式电脑
	10
	台
	含24寸显示器、鼠标、键盘
I7/8G内存/1T硬盘/256固态/2G独立显卡

	5
	企业级路由器
	1
	套
	支持多WAN口企业上网行为管理，有线千兆企业级路由器

	6
	企业级交换机
	3
	套
	16口以太网千兆交换机，网络标准：IEEE802.3、IEEE820.3ab、IEEE802.3x

	7
	环境监测大屏
	1
	套
	具体参数见表2

	8
	环境监测信息化平台
	1
	套
	镇巴县环境监测大数据平台-数据汇聚系统：基于大数据基础平台提供的存储管理能力，依托现有数据资源规划成果，将镇巴县内各空气监测数据、污水处理水质监测数据、垃圾填埋渗滤液监测数据等重点环境数据通过数据汇聚系统，实现多源异构数据的“一横一纵”全面全量汇聚，采用整合匹配、多维度融合方法手段，实现基于空气质量、污水水质、生活垃圾等数据的整合关联，形成专题数据体系，为镇巴县后期生态环境信息化建设打好基础数据底座。建设涵盖空气质量监测、污水水质监测、垃圾填埋监测等重点环境管控要素的宏观决策分析系统，将监测点位、监测数据通过GIS地图直观进行展示，便于分局实时掌握镇巴县内环境底数情况，满足分局挂图作战、数智决策需求。

	9
	平台维护费
	2
	年
	

	10
	综合视频会议设备
	1
	套
	包含话筒麦克风1套、支持高清视频会议、微信二维码会控，屏幕共享文档，会议过程录制，切换画面模式，会议管理，参会人管理，设置

	11
	数字哨兵系统
	1
	套
	“数字哨兵”通过刷脸、刷健康码、刷身份证，可一步完成人脸识别开门、测温、口罩提醒，健康码绿码、核酸报告，并一屏展示，具体特点如下：

一台设备可以通过扫健康码、读身份证 等方式，快速展现综合信息，实现健康 码、体温、人员信息等查看和记录；

云平台存储，通过扫码、身份证信息获取等方式可 打通 健康码核验，确保信息准确、安全；

通过扫码、身份证信息获取等方式可 打通 健康码核验，数据闭环，确保信息准确；

随时随地灵活布控，实时记录人员体温信 息，便于事后精准溯源。


	办公设备清单

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	备注

	1
	中端办公桌
	6
	张
	1600*800*760mm,防虫、防潮，环保油漆，漆面平整光滑，美观大方，结实耐用，各项指标含量符合国家标准

	2
	高端办公桌（1.8米）
	1
	张
	1800*900*760mm,防虫、防潮，环保油漆，漆面平整光滑，美观大方，结实耐用，各项指标含量符合国家标准

	3
	中端办公椅
	8
	张
	双扶手椅，环保皮，高回弹海绵，各项指标含量符合国家标准

	4
	会议桌
	1
	张
	4800*1800*760mm防虫、防潮，环保油漆，漆面平整光滑，美观大方，结实耐用，各项指标含量符合国家标准

	5
	会议椅
	20
	张
	双扶手实木框架，优质环保皮

	6
	文件柜（木柜）
	6
	套
	2000*1200*3200mm 3门书柜，防虫、防潮，高清防尘玻璃，安全环保板材

	7
	档案柜
	16
	套
	1800*850*390mm通体五节加厚镀锌文件柜

	8
	茶几
	3
	张
	1200*600*400mm防虫、防潮，环保油漆，漆面平整光滑，美观大方，结实耐用，各项指标含量符合国家标准

	9
	办公接待沙发
	3
	张
	1+1+3，实木框架，加厚海绵，环保皮，结实耐用

	10
	黑白打印机
	5
	台
	黑白打印机，满足日常办公需求，支持A4打印、复印、扫描、双面打印，USB端口，黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi，能效等级≥二级能效，打印速度24~34页/分，纸张输入容量250~499页

	11
	彩色打印机
	1
	台
	彩色打印机，满足日常办公需求，支持A4打印、复印、扫描，USB端口，黑白模式最佳打印分辨率≥600*600dpi，彩色模式最佳打印分辨率≥600*600dpi，能效等级≥二级能效，打印速度0~24页/分，纸张输入容量150~249页


技术要求

2.1实验室家具（实验台、柜）技术要求

1、实验台（边台L*750*830mm、中央台L*1500*830mm）

1.1台面：≥12.7mm厚理化板台面，采用EBC(电子束固化技术)抗微生物专用膜，经高温高压后生产之实芯板材，结构紧固致密，能抗冲击。表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。

抗化学性能：台面通过《国家化学建筑材料测试中心》国家标准（GB/T17657-2013）的测试，在98%硫酸，37%盐酸，65%硝酸，10%氢氧化钠，48%氢氟酸，99%乙醇，65%氢氧化钾，龙胆紫以及甲基橙等常见强酸强碱试剂、有机溶剂和有色试剂的测试中符合要求。

1.2结构：钢木组合结构

1.3柜体：采用18mm厚AAA级三聚氰胺一次成型刨花板，截面采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、吃钉力强。边缘经倒圆角修饰。所有板材的甲醛释放量达到欧洲E1级标准。实验台柜体内设有一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动档板，以方便维修。中央实验台柜体内背板间可安置水管、电线管路等。

1.4柜门：门板、隔板与柜体同等材质，采用厚PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理。边缘经倒圆角修饰。

1.1.5屉面：采用18mm厚AAA级三聚氰胺一次成型刨花板,抽屉配置橡胶缓冲装置。

2、通风柜1500*850*2350

2.1台面:≥12.7mm厚理化板台面，采用EBC(电子束固化技术)抗微生物专用膜，经高温高压后生产之实芯板材，结构紧固致密，能抗冲击。表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。

抗化学性能：台面通过《国家化学建筑材料测试中心》国家标准（GB/T17657-2013）的测试，在98%硫酸，37%盐酸，65%硝酸，10%氢氧化钠，48%氢氟酸，99%乙醇，65%氢氧化钾，龙胆紫以及甲基橙等常见强酸强碱试剂、有机溶剂和有色试剂的测试中符合要求。

2.2结构：全钢结构

2.3柜体：采用全钢结构；框架部分采用≥1.0mm厚国标优质一级冷轧钢板；箱体、门板、层板采用1.2mm厚优质一级冷轧钢板；通风柜上柜体采用双层结构，外侧为1.2mm镀锌钢板，内侧为内衬板，双层结构的夹层空间不得小于100mm，以便安装更多的供应系统管道。

2.4表面处理：钢件表面经去油、酸洗、磷化等工序处理后，优质环氧树脂粉末喷涂，不得有裸露，漆膜的厚度≥0.03mm，颜色可选。

2.5电源：标配220V/10A两个单相五孔多功能插座。柜内标配漏电保护系统，顶部照明灯罩一组，工程塑料材质。灯罩配有5mm钢化玻璃，避免照明灯具与柜内气体接触，并配有散热孔设计。配有2*30W节能灯，有效照度为600Lux，可保证操作时光线良好。

2.6水系统：柜内配置单口水龙头及PP小水杯

2.7风量调节阀：智能风量调节，可按需要随意调节风量大小。并有效防止回流及窜风。(根据不同连接方式选择)

2.8视窗：5mm厚安全钢化玻璃，柔性导槽。工作自如，柔和，可停于任意位置，开启高度达800mm。

2.9管道:Φ250优质PVC通风专用管道或PP管道。

2.10风机:室外采用380V玻璃钢离心风机,耐酸碱、防腐蚀、防水。

2.11控制面板：VAV液晶控制面板。

2.12排风量：台面风速大于0.5M/S。

2.13集气罩：通风柜顶部配有集气罩，考虑静压损失和噪音控制，采用钟型集气风罩，以PP聚丙烯模塑制作。

2.14排风要求：确保台面风速不小于0.5M/S。

3、试剂架L*400*750mm

3.1结构：钢玻双层结构

3.2立柱采用40*100*1.5mm(壁厚1.5mm以上)方钢制作，表面经环氧树脂固化处理，防酸碱耐腐蚀,采用专用连接件连接。

3.3隔板为10mm厚钢化玻璃，双层隔板，高度可调。

3.4φ10mm不锈钢护栏，防止器皿溶液滑落。

3.5配置220V/10A或16A电源插座，插座应通过3C认证。

4、洗涤柜L*750*830

4.1台面：台面:≥12.7mm厚理化板台面，采用EBC(电子束固化技术)抗微生物专用膜，经高温高压后生产之实芯板材，结构紧固致密，能抗冲击。表面经EBC电子束固化技术处理，确保表面致密无孔耐腐蚀，易清洁、消毒和维护。

抗化学性能：台面通过《国家化学建筑材料测试中心》国家标准（GB/T17657-2013）的测试，在98%硫酸，37%盐酸，65%硝酸，10%氢氧化钠，48%氢氟酸，99%乙醇，65%氢氧化钾，龙胆紫以及甲基橙等常见强酸强碱试剂、有机溶剂和有色试剂的测试中符合要求。

4.2结构：钢木组合结构

4.3柜体：采用18mm厚AAA级三聚氰胺一次成型刨花板，截面采用PVC封边条，以热溶胶高温热压后作防水封边处理。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、吃钉力强。边缘经倒圆角修饰。所有板材的甲醛释放量达到欧洲E0级标准。实验台柜体内设有一层活动隔板，在有水管、电线连接的部位，背板设活动档板，以方便维修。中央实验台柜体内背板间可安置水管、电线管路等。

4.4水槽：选用6mm厚PP化验室专用水槽，耐强酸、碱及有机溶液，水槽配有PP材质防虹吸瓶式隔臭回收器，折装方式便于维修，清洁沉淀物质。

4.5龙头：管体为全铜制作、表面经环氧树脂静电喷涂固化处理，陶瓷阀芯，寿命大于60万次以上，出水口可折卸清洗，螺旋梯形水嘴适插接多种口径软管。

5、原子吸收罩400*400*310

整体采用304#不锈钢材质焊接而成，表面焊接处经过抛光处理，整体耐酸碱腐蚀。导流管采用双层结构，高度上下可调，带风阀，可以调节排风量大小。

6、万向吸收罩

整体采用PP和PC材质，三节万向结构，360度旋转，任意位置停留，集气罩采用透明PC材质，带风阀，可调节排风量大小。

7、工具柜900*450*1800

7.1柜体：采用全钢结构；框架部分采用≥1.0mm厚国标优质一级冷轧钢板；经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，其厚度为75μm。

7.2门板:双门设计，门板型式为对开门。

7.3活动层板:层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板支撑扣采用厚≥0.8mm国标一级冷轧钢板制作。层板上下调节间距每格应小于50mm(约2英吋)；

7.4层板数量：三只。

7.5五金及配件:门板把手附锁。

8、货架1500*500*2000/900*450*1800mm

8.1结构：全钢结构；框架部分采用≥2.0mm厚国标优质一级冷轧钢板；经CNC机压成型。

8.2层数：四层隔板，高度可调。

8.3承重性能：每层隔板承重性能不小于300KG。

8.4表面处理：采用环氧树脂喷涂、高温固化。

仪器柜900*450*1800mm

9.1柜体：采用全钢结构；框架部分采用≥1.0mm厚国标优质一级冷轧钢板；经CNC机压成形、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂烧防蚀处理，厚度为75μm。

9.2门板:门板型式为对开门，门板上带锁。

9.3活动层板:层板两侧及前后端应向下折边后再反折，边缘不割手；层板支撑扣采用厚≥0.8mm国标一级冷轧钢板制作。层板上下调节间距每格应小于100mm。

9.4层板数量：四只。

9.5结构：上部玻框对开门，下部为实体门。

10、器皿柜900*450*1800mm

10.1柜体：材料选用18mm三聚氰氨颗粒板，由表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门、抽面颜色可选，突出表现不同实验室的个性色彩。

10.2隔板：材料选用优质PVC板，耐水耐酸碱，不同隔板开设不同直径孔径。

10.3接水盘：选用pp材质一体成型制作，耐酸碱、防腐蚀，经久耐用。。

药品柜900*450*1900mm

11.1柜体：采用全木结构；材质采用18mm厚三聚氰胺板，端面PVC封边。

11.2门板:门板型式为对开门，门板上带锁。

11.3层板:活动层板，上部2组，下部1组。

11.4层板数量：四层。

11.5结构：上部玻框对开门，下部为实体门。

12、通风试剂柜900*450*1900mm

12.1柜体：采用全木结构；材质采用18mm厚三聚氰胺板，端面PVC封边。

12.2门板:门板型式为对开门，门板上带锁，下部门板带进风百叶。

12.3层板:层板为通风型层板，上部2组，下部1组，均开设过风口。

12.4层板数量：四层。

12.5结构：上部玻框对开门，下部为实体门。

13、气瓶柜900*450*1800mm

13.1柜体：材料选用18mm三聚氰氨颗粒板，由表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门、抽面颜色可选，突出表现不同实验室的个性色彩。

13.2报警系统：具有自动侦测泄露气体、自动报警排风、自动关闭、24小时自动监控的功能。

13.3排风系统：柜体顶部装有轴流风机和管道，由报警系统控制将柜内泄露气体排到室外。
14、天平台900*750*830

14.1台面：中心台面选用50mm厚花岗岩制作，质地紧密、坚固、厚重，辅台台面与实验室台面相同。

14.2结构：分体式结构，三级防震， 40mm*40mm*2mm钢架与减震地脚、减震钢板、减震胶球组合，隐蔽式安装，随机配置水平微调工具。

14.3柜体：选用18mm三聚氰氨颗粒板，由表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门、抽面颜色可选，突出表现不同实验室的个性色彩。

14.4减震原理：柜体和钢架、钢架和辅台面、主台面和辅台面相对独立，避免外力对防震台的直接作用。
15、高温台

15.1台面：选用20mm厚大理石，质地紧密、坚固、厚重、稳定、耐高温。

15.2结构：钢木结构

15.3柜体：选用18mm三聚氰氨颗粒板，由表层纸、装饰纸、覆盖纸和底层纸等组成，表面色泽均匀，质感强，有很强的装饰效果，门、抽面颜色可选，突出表现不同实验室的个性色彩。
15.4主体框架采用国标优质30*50*1mm矩型钢管焊接，矩形钢管作为承重材料，可支撑大于400kg∕㎡其面经酸洗喷涂环氧树脂漆，保证架体的耐蚀性，实验台下的柜体镶嵌在钢架内，可以独立拆卸，便于维修。

16、毒品柜12加仑 900*450*1900
16.1材质：采用1.2mm厚冷轧钢板，外部和内部均采用环氧树脂喷涂。

16.2结构：外部设置通风孔，带温湿度传感器和探头。

16.3门类型：对开型。

16.4双锁：电子密码锁+机械锁。

17、PP试剂柜900*450*1800

17.1柜体：采用8mm瓷白色PP聚丙烯板与模具化生产pvc型材相结合组装而成，具较强之抗折弯性，具有耐酸碱、防腐蚀、防水的特性。

17.2五金：专用PP射出成型，把手、铰链均为耐酸碱防腐蚀。

17.3层板：8mm瓷白色PP板 50*42方管边框 高度可调节，数量4块。  

17.4视窗5mm钢化玻璃制作。

17.5门下面帕萨特百叶补风孔

18、电源盒
18.1 全钢结构，每个盒体配2个防水插座，220V10A。
18.2配置2.5平方三色铜线。

19、PP防渗槽
19.1材质：采用8mmPP板制作。
19.2焊接：四周翻沿高度150mm，密封焊接。
20、实验凳
钢制镀铬处理，气动升降，一次成型凳面，海绵内衬，底脚可选万向轮或固定防滑底脚，外观简洁大方、结实耐用。
21、传递窗
规格：600*600*600
不锈钢材质，对开门，机械互锁，带紫外灭菌灯。
22、风机管道
风机采用220VPP离心风机，风量：1200m³/h，功率350W。
23、隔板
采用18mm厚三聚氰胺板，四周封边，高度450mm。

3.2通风系统技术要求
实验室排风系统

1.1排风系统设计总则：

确保通风柜对实验中有害物质的防护——安全的面风速控制，控制面风速0.4~0.6m/s。面风速偏差≤±10％，噪声≤65dB（A）

1.2排风系统总体技术要求：

1.2.1排风系统设计考虑安全与节能，均采用PLC变频控制排风系统和定风量排风系统相结合的方式。

1.2.2排风系统排放方式：实验室排风系统采用室内管道+楼顶废气处理设备+排风机排至室外，排风设备控制系统具备远程控制启停功能。

1.3排风系统规范要求：

1.3.1排风系统整体要求应符合国家相关标准及招标要求。

1.3.2气流组织合理，排放应符合国际、国内规定排放标准。

1.3.3通风柜入口表面平均风速设计始终为0.5±0.1m/s。同时可根据通风柜所做实验的性质及排出废气的毒性大小、浓度高低对风量进行局部调节。

1.4噪声控制要求：

本工程中通风系统消声的主要措施是风机入口处设置消音器，采用消音板材双层夹塞消音棉，消声器内消声棉厚度不小于100mm，消声器外管采用pp材质。

通风管道的选择必须控制其风速，主管道风速不高12m/s，支管道不高于15m/s。

1.5减振要求

1.5.1室内防腐离心风机运行减振措施：风机底座采用减震底角或减震弹簧。

1.5.2风管系统减振措施：风机吸气口与风管的联接处采用软连接（软接头），不可硬接。

1.6控制系统

1.6.1实验室通风柜采用PLC变频控制系统，每个通风柜的排风支管上均安装防腐电动风量密闭阀。用于调整风量，和开启或关闭本通风柜的排风系统，禁止使用电动风量调节阀，以避免关闭该阀门后产生漏风噪音和啸叫声。电动密闭阀的制系统的响应时间小于等于10秒；

1.6.2PLC电控柜需要有远程控制功能，有手动切换到非变频状态的功能，需要有过流，过压，过热，漏电流，缺相，紧急停止等保护功能，以上保护功能实现需要除变频器外的独立元件，以实现在无变频器工作的状态下，电控柜仍然具有相应的保护功能。远程控制功能部分需要采用24V控制信号，禁止采用220V直接远程控制，以提高设备的安全性，避免漏电伤人的风险。

1.7排风管道技术要求

1.7.1.风管采用PP或UPVC耐酸碱耐腐蚀材料。其中主管道厚度8mm，支线管道厚度不低于5mm。主管道超过350mm时，内部需要加强筋加固处理。

1.7.2.风管总体走向要求短、顺、直、平、正，实际施工如遇风管走向与施工现场存在本质上冲突，要向设计人员说明情况，再采取相应措施；

1.7.3.施工中要保证通风系统气密性要求，尽量采用45度弯头和三通，以减小系统阻力；

1.7.4.不能随意改变通风系统的有效过流面积，更不能以小管代替大管使用；

1.7.5.风管、消声器、风机等安装要坚实稳固，防止系统震动，噪声过大；

1.7.6.安装前应清除管内、外杂物，并做好清洁和保护工作；

1.7.7.风管的弯管曲率半径一般为1倍边长，最小不应少于200mm；

1.7.8.风管安装的位置、标高、走向，符合设计要求，做到横平竖直，若采用法兰连接，连接法兰的螺栓应均匀拧紧，其螺母在同一侧；

1.7.9.现场风管接口的配置，不得缩小其有效截面，风管接口的连接应严密、牢固；风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于8mm，垫片不应凸入管，亦不宜突出法兰外；

1.7.10.所有风管设置必要支、吊架，管道支架按国标加工制作；

1.7.11.柔性短管的安装，应松紧适度，无明显扭曲；

1.7.12.风管内不得敷设电线、电缆，风机控制线在风管外沿风管敷设；

1.7.13.风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入，并应采取密封措施，风管穿出屋面处应设有防雨装置；

1.7.14.承插式风管的四周缝隙应一致，无明显的弯曲或褶皱；内涂的密封胶应完整，外粘的密封胶带，应粘贴牢固、完整无缺损；

1.7.15.各类调节装置的制作和安装应正确牢固，调节灵活，操作方便、防火及排烟阀等关闭严密，动作可靠；

1.7.16.由于离心风机在运行时振动较大，所以应采取减震措施，风机与基础之间采用弹簧减震器或橡胶垫减震；

1.7.17.风机出口的风管管径只能变大、不能变小，出风口要安装杂物网，室外安装时，偏向上出风时须增加防雨帽。

1.8离心风机：

1.8.1外壳为一体成形法，外壳强度增加。入口钟采用喇叭形状，增进流场顺畅，降低噪音及损失入口钟叶轮之间隙又小于5mm，减少性能损失，且为线接触，可减少结晶物附着于入口钟。前盖板增加环形补强肋,增进叶轮强度，提高叶轮安全性底扳。

1.8.2叶轮底盘增加背肋，可以增强叶轮强度，还可以增加风机轴封部分的负压，真正做到零泄漏。

1.8.3寿命长轴承座的设计运转寿命可达100000hr，及使用机油润滑。

1.8.4安全：结构强度好、震动低。

1.8.5全机组进行ANSYS应力及RSR转子动态分析，强化结构安全。

1.8.6叶轮动平衡符合ISO1940规范之2.5MM\S等级。

1.8.7符合ISO2372规范之4.5MM\S等级。

1.8.8寿命长－本机组轴承设计运转寿命达100,000小时以上。

1.8.9分机型号及风量选择：根据图示风机所接驳的排风设备进行风量的选择和风压的匹配。

1.8.10风机安装位置：风机安装于室内预留的空调室外机处，要求风机体积小，风量大，噪音小。

1.8.11风机电压：所有风机均采用380V交流风机，经由PLC+变频器控制系统控制其转速及功率。

1.9变频器：

采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行，内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行。

变频器参考品牌为：Siemens、Schneider、ABB

1.10排风配电系统

1.10.1.动力电缆：采用阻燃YJV交联多股铜芯电缆，电缆等级不低于土建供电设计的等级要求，品牌选用国内著名品牌。

1.10.2控制电缆：采用RVVP多股铜芯控制电缆，品牌选用国内著名品牌。

1.11其它要求：

1.11.1排风设备排风风量表

	排风设备名称
	规格尺寸
	排风风量
	控制方式

	通风柜
	（1200/1500）*850*2350mm
	1500m³/h
	PLC+变频

	万向排风罩
	φ400
	300m³/h
	PLC+变频

	原子吸收罩
	400*400
	500m³/h
	PLC+变频

	排风试剂柜
	900*450*1900
	400m³/h
	定风量


3.3废气处理设备技术要求
实验室废气处理系统采用集中处理方式，风机及废气处理设备放置于五楼楼顶，采用喷淋塔+活性炭吸附箱串联的方式处理废气中的有机和无机成分废气。

1、分类

无机类废气采用喷淋吸收塔进行废气处理

有机类废气采用活性炭吸附箱进行废气处理

2、无机类废气处理设备配置要求

2.1喷淋吸收塔主要由填料、喷淋装置、除雾装置、喷淋液循环系统、自动加药系统组成。

2.2填料

主要作为布风装置，布置于吸收塔喷淋区下部，烟气通过托盘后，被均匀分布到整个吸收塔截面。填料种类：拉西环、鞍环、鲍尔环、阶梯环

2.3喷淋装置

吸收塔内部喷淋系统是由分配母管和喷嘴组成的网状系统。每台吸收塔再循环泵均对应一个喷淋层，喷淋层上安装空心锥喷嘴，其作用是将喷淋液雾化。

2.4除雾装置

用于分离烟气携带的液滴。吸收塔除雾器布置于吸收塔顶部最后一个喷淋组件的上部。烟气穿过循环浆液喷淋层后，再连续流经除雾器时，液滴由于惯性作用，留在挡板上。

2.5喷淋液循环系统

喷淋液循环系统包含喷淋管路和喷淋泵。循环泵安装在吸收塔旁，用于吸收塔内喷淋液的再循环。循环泵采用单流和单级卧式离心泵，包括泵壳、叶轮、轴、导轴承、出口弯头、底板、进口、密封盒、轴封、基础框架、地脚螺栓、机械密封和所有的管道、阀门和电机。泵头采用耐腐蚀材料。

浆液再循环系统采用单元制，喷淋层配一台洗涤液循环泵。循环系统使用一段时间后，循环液废水最终排入废水处理池。

2.6、加药系统

本处理系统加药系统安装在喷淋塔旁边，包括各溶液箱、计量泵、管路、管件、阀门等配件。

2.7自动加药控制

计量泵加药量由调试确定，根据喷淋塔内洗涤液的pH计测定之pH值，根据预先设定的PH至和测量PH值对比，通过变送器驱动加药计量泵工作，使喷淋塔内洗涤液的pH值稳定在7~8之间。

2.8控制面板

PH变送器控制面板安装在室内，可随时检测喷淋塔内洗涤液的PH值。

3、有机类废气处理设备配置要求

3.1、活性炭吸附箱材料：PP（聚丙烯）板材。

3.2处理流程：废气——初效过滤棉——活性炭床吸附——洁净空气
3.3结构：活性炭吸附箱由箱体和装填在箱体内的吸附单元的数量和风量及相配套的设备，我们可以分为干式活性炭吸附和干湿组合式吸附设备。

3.4吸附单元

吸附单元在设备箱体内分层抽屉式安装，能够非常方便从两侧的检查门取出。并且检查门开启方便、密封严密。大型活性碳的检查门分为上下两个，可分别打开，单独取下。

3.5处理能力

对有机废气进行吸附可使净化效率高达90%。有机废气和臭味（苯类、酚类、醇类、醚类、酊类）活性炭吸附箱对于浓度低于1000mg/m3的废气净化后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放标准，且能达到最新的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准排放要求。

3.4废水处理设备技术要求

总体要求

所有产品必须采用国内成熟产品，无土建（无钢筋混凝土或砖砌池体设备基础等）的实验室综合废水处理一体化成套设备。

设备日处理实验室综合废水量：1T/D；
设备电源：380V/220V，总功率不大于4kw；
自动混凝气浮搅拌装置：要求PP材质，耐酸碱腐蚀，壁厚不小于10mm；

搅拌器：电压220V,每分钟60转,PP材质叶片转轴；

污泥干化器:产生的污泥须自动脱水至含水率低于80%便于处置；

经设备处理后废水符合国家【GB8978-1996】标准Ⅲ级排放标准中的相关要求。

安装位置一楼楼梯道间。

2、要求处理有害物质的种类
2.1无机物类废水：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；
a、重金属离子：汞、镉、铬、铅、锰、银、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN)-、(AuCN)-、(Ptcl6)2-等；

b、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；
2.2有机物类废水：有机溶剂、石油类、油脂类物质、糖类、蛋白质、多环芳烃、卤代烃、甲苯，苯酚，烷烃、烯烃、酮、醚、酚、醛、有机磷农药等；

2.3生物类废水：细菌、病毒、衣原体、支原体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等

3、设备工艺要求
实验室综合废水收集及预沉淀装置

定量加药全自动定时混凝气浮搅拌装置

絮凝助凝沉淀反应处理装置

过滤沉淀分离装置
重金属捕捉器
电化学催化氧化还原处理装置

光催化氧化反应处理系统

高低电位差微电解系统处理装置
两级有机生物活性处理系统

新型生物反应处理装置

复合式消毒处理装置

终端深度处理装置

酸碱PH自动调节装置

4、设备性能要求

产品实用性广，可适应各类实验室的废水处理；

漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护等功能；

定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长；

产品通过中央集中控制，自动化程度高，无须专人值守；

产品定时开关机功能：设备可根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机。产品动态化运行，数字化指标，处理效果好，要求不会产生废渣、废水等二次污染；

产品为集成式一体化设备处理，要求占地面积小；

设备采用PLC可编程序智能控制系统和7寸人机界面操作屏：液晶中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比例进行自动投放药品，要求更加科学化和合理化；
机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，时时了解设备的运行情况和运行状态；

系统PIN码锁：设备管理权和使用权分开，保障设备正常运行和安全使用；系统内置全自动消毒程序，可实现自动消毒；取水定质定量设定、中英文界面和操作时钟设定、系统循环时间设定；

7寸人机界面操作屏显示所有监控参数，如设备的启停、冲洗、排污等功能；显示各单元运行状态，如动画式流程图、提升泵、压力显示、流量显示、水箱液位等都要显示在控制触摸屏里；设有停水、停电、过载等非正常状态自动保护、故障自动报警及处理功能，能自动记录和管理历史运行水质数据与分析等。

5、电气控制设计要求

5.1电源：实验室综合废水处理设备用电以380/220三相四线电缆将所需容量电源引入控制室配电柜，然后分送到各用电设备。

5.2控制：设备采用PLC系统控制及人机界面操作系统，主要对设备中的污水提升泵、过滤提升泵、加药装置、搅拌装置、电磁阀以及监控仪器仪表等电器元气件进行控制。

5.2设计原则

（1）为确保安全，要求采用三相五线制线路，电源进线接零线N与接地线PE相连。所有污水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连。

（2）为使污水处理工程调试后正常工作，确保污水处理效果，要求系统的低压供电系统采作双进线，即设置一路备用电源，采用人工切换。

5.5控制方式

（1）根据工艺要求，对污水提升等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制，污水池内的水位采用浮球开关传递信号，以达到液位自动控制的目的。

（2）一旦自动控制失灵或变更使用工艺时，要求系统可进行手动控制，工作状态以信号灯观察运行正常与否。

（3）要求设备各配有自动与手动控制开关，正常运行时，无需人员管理，完全由微机控制柜控制，同时每台设备也可单独控制。

6、实验室废水处理后的排放标准

6.1符合国家污水综合排放标准【GB8978-1996】中的三级排放标准；

6.2符合陕西省地方标准DB61-224-1996。

3.5实验室配套设施技术要求

隔墙

1.1实验室整体延用原建筑土建墙体，部分房间内部新建隔墙，进行功能间的分隔，（详见图纸）隔断采用10mm厚钢玻透明玻璃，要求透光性好，施工简单，对原建筑物无破坏。

1.1.1隔断采用落地式透明玻璃隔断。

1.1.2隔断规格：隔断厚度：≥10mm钢化玻璃，浮法透明玻璃，底部不锈钢踢脚线。

1.1.3阻燃性能：隔墙材料必须在燃烧性质和易燃等级方面具有阻止火焰的发生和蔓延的性能，达到消防规范。 

1.1.4抗震性能：落地拼装型结构能够抵抗隔断两面的震动撞击，保证结构不会整体解体，具有一定的抗冲击性，同时保护用户安全。

1.1.5隔音性能（室内）：Rw ≥30db 

1.1.6更换性能：可以用同样类型、尺寸和结构的新产品替换任意位置隔墙。

1.2房间之间的隔墙原建筑为土建墙，保持不动，对于局部需要翻新的部分，进行刷乳胶漆。

地面

实验室地板应具备耐酸碱、防水、防滑、易清理等特点，原建筑地面为瓷砖，本次改造地面保持原地面材质。

吊顶

本次设计三层实验室均采用600*600铝扣板吊顶，其余均不吊顶。

3.1铝扣板规格：600*600mm

3.2铝扣板厚度：0.8mm

3.3龙骨要求：丝杆+主副龙骨+专用T型龙骨。

3.4吊顶用途：隐藏顶部通风管道、隐藏灯线线管、增加房间保温性能。

灯具

4.1铝扣板的房间采用600*600mmLED平板灯，其余房间采用原建筑灯具，光源更换为LED光源，实验室照度不低于200LX。

4.2高效节能：节能达到60%

4.3长寿命：可达到5年

4.4所用电源为高功率因数（0.94-0.99）电流谐波小，对电网运行干扰小，损耗小

4.5电源通过CE认证、EMC、EMI符合欧盟要求，并通过LVD安全认证

4.6形状：方形，尺寸：600mm*600mm*16mm

4.7特殊光效设计，视角广

4.8宽电压输入，无辐射，无频闪

4.9特殊电路设计，每个LED的工作分开，避免单一灯珠损坏影响问题。

4.10光源：SMDLED

4.11功率：30W、光通量：3056Lm、色温：5500～6200K

4.12使用环境温度：-20°～40°

门窗

实验室的原入户门更换为钢化玻璃门，五层制水间新开门洞并安装门，四层样品室新开门洞并安装门，门体和其他门体保持一致。

5.1门体材质：钢制防盗门。

5.2五金锁具：不锈钢把手和锁具。

5.3开门形式：平开门。

5.3门套：和门体配套。

给排水

6.1给水管道采用PP-R材质，主管道采用φ35PP-R管道，支管道采用φ20PP-R管道。

6.1.1水源取自各实验室现有给水点位，引致各用水位置。

6.1.2所有节点安装角阀，总管道安装球阀。

6.1.3实验室给排水点位按照平面布局图水槽位置改造到位。

6.1.4给水管道铺设方式：沿本房间墙体踢脚线位置铺设到用水点位，横平竖直，尽可能隐藏于实验台背后。

6.1.5给水管每2米设置一个管卡，确保管道横平竖直。

6.2排水管道采用HDPE材质，主管道采用φ75管道，支管道采用φ50管道,

6.2.1排水管道铺设方式：沿本房间墙体踢脚线位置铺设到用水点位，预留一定坡度，尽可能隐藏于实验台背后。

6.2.2各实验室排水支管需汇聚在一起，引致废水处理设备处，进废水处理设备达标处理后排至市政污水管网。

6.2.3废水处理设备暂定一层楼梯间“废水处理设备室”。

强弱电

7.1强电

7.1.1实验室供电采用三相五线制供电方式。

7.1.2单个功率超过3KW大功率仪器采用专线供电，从本区域的配电箱沿墙体采用阻燃线槽铺设专线至仪器设备位置，并安装PZ-30空开箱，用于接驳仪器设备。

7.1.3每个房间电源预留位置根据实验台通风柜摆放位置进行局部调整和改造。

7.1.4 精密仪器专用铺设专用电路，零地电压≤5V，对地电阻小于2Ω，否则需要铺设独立接地。

7.2网络采用无线WIFI接入方式。

7.2.1实验室网络采用无线路由接入方式，设置2个无线路由器，交换机位于办公区，通过无线中继形式和无线路由器桥接，对实验室进行全覆盖，实验室区域不设置固定电话。

7.2.2互联网接入终由电信运营商单位统一接入。

视频监控系统

8.1实验室走廊和易制毒试剂库安装视频监控系统。

8.2要求摄像头提供最高分辨率达1920×1080@30fps

8.3支持H.264、MPEG2、MPEG4图像编码标准

8.4编码带宽最高要达到4M。

8.5管理系统支持HTTP、Web配置和服务器自动配置两种模式。

8.6支持本地升级和远程升级，持用户名密码方式的Telnet登录。

8.7支持温度告警等多种告警日志。

8.8采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离要达20-30米。

8.9视频监控系统覆盖范围为：易制毒试剂库和公共区域及门禁区域。

	镇巴环保局环境监测展示大屏系统建设项目

	分项
	功能描述
	数量

	LED大屏
	显示面积：长3.84米，高2.24米；
含边框尺寸：长3.93米、高2.33米 2064*1204
1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装
2、室内 P1.86全彩单元板显示效果更加清晰细腻、分辨率可达到1080P以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫”、低功耗、低突波等。
3、模组尺寸：320mm*160mm，模组分辨率172点×86点；
4、驱动器件：采用动态行驱动芯片，具有支持亮度调节功能。
5、工作电压：在4.5VDC能正常工作
6、工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作；
7、像素失控率：<0.0001；
8、像素点间距：≤1.86mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°；
9、物理密度：≥288906点/㎡
10、刷新频率：≥3840Hz；
11、校正后白平衡亮度：≥500cd/m2
12、亮度均匀性   ：≥95% ；
13、 最大对比度≥5000 ：1
14、色温：3000K-18000K具有可调整性 
15、灰度级数：大于或等于16bit
16、平均无故障时间：≥10000小时
17、平整度 ：≤0.20MM
17、工作电压：AC380V(三相五线制)或220v±10％,50HZ，包含配套电源。
18、最大功耗：≤580W /㎡，平均功耗≤194W/㎡
19，产品具有防磕碰功能。
20.产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。
21.产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。
	8.61㎡

	大屏发送
处理器
	1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；
2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；
3.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点；
4.支持视频源任意切换，任意缩放；
5.支持三画面显示，位置、大小可自由调节；
6.支持HDCP1.4；
7.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联；
8.支持亮度、色温调节，支持对比度、色调、饱和度调节；
9.支持低亮高灰；
10.支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。
	1台

	大屏接收卡
	1.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
3.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
4.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
5.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
6.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
7.支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；
8.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏诺瓦hd7512：
1.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；
2.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；
3.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；
4.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；
5.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正；
6.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；
7.支持静态屏、2~64扫之间的任意扫描类型；
8.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；
9.单卡支持32组RGB信号输出；
10.支持超大带载面积；
11.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；
12.支持DC 3.3V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
13.支持卡莱特全系列发送设备。
	24张

	电源
	5V40A电源
	42台

	功放及音箱
	60W功放  配套2只15w吸顶音箱
	1套

	电源线及控制网线\音响线
	电源线及控制网线\音响线3*6㎡ 纯铜电源线及控制网线（电路需要装修方配合铺设（功率9KW） 
	1套

	HDMI传输器
	HDMI传输器
	1对

	无线投屏装置
	无线投屏装置
	1个

	施工
	屏体安装及调试，会议对接，材料运输及搬运，镀锌方管及不锈钢外装饰等
	1套



