
项目编号：SXJHZB-2022-28
城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
竞争性谈判文件

陕西嘉航项目管理有限公司  

2022年6月

目  录

2第一部分  谈判公告


5第二部分 供应商须知


21第三部分  谈判内容及技术参数、配置要求


28第四部分  商务及合同主要条款


32第五部分  谈判响应文件格式




第一部分  谈判公告
陕西嘉航项目管理有限公司受城固县柳林镇中心卫生院的委托，按照政府采购程序，对城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加谈判。
一、采购项目名称：城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
二、采购项目编号：SXJHZB-2022-28
三、采购人名称：城固县柳林镇中心卫生院
地址：城固县柳林镇柳林街
联系人：石金海
电话：18992662939
四、采购代理机构名称：陕西嘉航项目管理有限公司
地址：西安市高新区太白南路22号坤元SOHO2幢1单元15层11509号
联系人：白工
    电话： 18092060827
    五、采购内容和需求： 

     项目概况：彩色多普勒超声诊断仪采购（具体内容详见谈判文件第三部分）           
    项目用途：自用
    采购预算：42万元
    六、供应商资格要求：
（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
2、财务状况：提供2020年或2021年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或经第三方审计的财务报告或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）；
3、税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的任意时段纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的任意时段社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；
6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；
（二）特定资格条件： 
1、法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）；
2、投标供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内、同时提供生产厂家医疗器械生产许可证和医疗器械注册证；
3、采购代理机构出具的保证金收据；
4、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；
5、本项目不接受联合体谈判
七、采购项目需要落实的政府采购政策： 
（1）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
（2）（《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
（8）《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021)431号）；
八、谈判文件发售时间、地点：
   1、发售时间：2022年6月22日 09:00至2022年6月24日 17:00（双休日及法定节假日除外）
   2、发售地点：西安市高新区太白南路22号坤元SOHO2幢1单元15层11509号
   3、文件售价：每套500.00元（人民币）
      注：购买谈判文件请携带单位介绍信、本人身份证原件、复印件并加盖公章。（本项目竞争性谈判文件获取仅支持现场报名购买，拒绝邮寄）
九、谈判响应文件递交截止时间及谈判时间和地点：
     1、响应文件递交截止时间：2022年7月5日14时30分
     2、响应文件递交地点：陕西省汉中市城固县朝阳路中段新世纪广场东侧4楼小会议室（东方大酒店）。     
3、谈判时间：2022年7月5日14时30分
     4、谈判地点：陕西省汉中市城固县朝阳路中段新世纪广场东侧4楼小会议室（东方大酒店）。
十、其他应说明的事项
     1、采购代理机构联系方式：029-89562678
2、户    名：陕西嘉航项目管理有限公司
3、开户银行：西安银行股份有限公司西安曲江支行 
4、账    号：9810 1151 0000 0574 79
十一、本谈判公告期限为自发布之日起3个工作日。
陕西嘉航项目管理有限公司
2022年6月22日
第二部分 供应商须知

一．名词解释

· 采购人：城固县柳林镇中心卫生院
· 监督机构：城固县财政局
· 采购代理机构：陕西嘉航项目管理有限公司
· 供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商
· 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称
· 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商
· 评标委员会：依据《政府采购法》等有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员

· “节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》内的产品

· 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品
二．供应商
1、合格供应商
（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询
“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖公章） 
3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权书及被授权人身份证。
4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。
三．谈判文件
1、谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。
 （2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

（3）谈判文件的购买：谈判公告发布后，供应商应从采购代理机构购买谈判文件，供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效谈判文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。 
2、谈判文件的澄清及修改
采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足三个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止之日。
3、质疑提出与答复 
（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见谈判公告）。 

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容：
1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2、质疑项目的名称、编号；
3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4、事实依据；
5、必要的法律依据；
6、提出质疑的日期。 

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：
1、未按规定程序和渠道提出质疑的；
2、超过法定质疑期限的； 
3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
4、提出的质疑事项已经明确答复的； 
5、法律法规规定的其他不予受理的条件。
（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。
4、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。
5、解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求
1、谈判内容

本次谈判为：城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。
2、供应商资格条件：
（一）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明（复印件加盖公章）；
2、财务状况：提供2020年或2021年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或经第三方审计的财务报告或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）。（复印件加盖公章）；
3、税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的任意时段纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章）；
4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的任意时段社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章）；
5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件）；
6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明（原件）；
（二）特定资格条件： 
1、法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）；
2、投标供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内、同时提供生产厂家医疗器械生产许可证和医疗器械注册证（复印件加盖公章）；
3、采购代理机构出具的保证金收据（原件）；
4、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖公章）
5、本项目不接受联合体谈判（原件）
以上基本资格条件及特定资格条件均为必备资格要求，响应文件出现缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格证明文件原件同响应文件一并递交。
3、谈判响应文件的编制

谈判响应文件按照谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、货物（设备）说明一览表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；
（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）供应商的谈判响应方案说明： 

A、供应商企业简介

B、供应商所投产品技术指标参数、功能、产品彩页、检测报告和说明书
C、项目实施方案及人员配置
D、产品质量保证及承诺
E、售后服务承诺
F、供应商认为有必要说明的问题

（5）供应商承诺书；
（6）封袋正面标识式样。
4、谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；
（5）谈判文件中的响应报价表为一次报价，供应商谈判现场提交的二次报价为最终报价。
（6）合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
（10）供应商对响应产品只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。
5、谈判保证金：
（1）本次谈判活动需交纳谈判保证金为：（大写）人民币捌仟元整（¥8000.00元）

（2）谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：
A、银行转账

B、电汇
（3）保证金汇款账号：
户    名：陕西嘉航项目管理有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司西安曲江支行

账    号：9810 1151 0000 0574 79

谈判保证金必须在2022年7月4日14时30分前以公司基本户转入采购代理机构指定的账户；

供应商人应按照谈判文件要求递交投标保证金，按要求递交投标保证金（以到账时间为准）并在保证金缴纳截止时间前，持转账凭证、公司介绍信及本人身份证在招标代理机构换取谈判投标保证金收据，逾期招标代理机构不予办理；并将招标代理公司开具的缴纳证明投标保证金收据复印件附在投标响文件中，否则视为无效文件。凡投标文件中未附缴纳凭证保证金收据（复印件加盖红色公章）的供应商，视为非响应性投标，其投标无效。
备注：1、谈判保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。

2、银行转账或电汇凭证标明项目编号。

（4）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金的，将被视为自动放弃谈判权利。

（5）谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为响应无效；

（6）谈判保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，无需亲自前来办理；  

B. 成交供应商：成交公告发布后，成交供应商在采购代理机构领取成交通知书前须交纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号如下）。成交服务费到账后且将谈判采购合同原件或复印件送至采购代理机构后，退还成交供应商谈判保证金。
户    名：陕西嘉航项目管理有限公司

开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司吉祥村支行

账    号：2701 0240 0120 1000 0219 88
成交服务费查询请联系财务部：029-89562678
（7）成交供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报； 

A、谈判后在谈判文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；
E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。
6、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、谈判响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

 （2）本次谈判需提交响应文件共肆份，其中正本壹份，副本贰份，电子版（U盘）壹份，响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码。 

（3）投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破损）。封袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人签字或盖章；
（4）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；响应文件副本可以为正本加盖公章的复印件；
 （5）响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

 （6）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

9、本项目不接受联合体谈判
五．谈判响应文件封装、递交

1、谈判响应文件的封装及标记

（1）响应文件封装：

A、供应商应将响应文件的正本、副本、电子版响应文件（U盘），分别用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章；响应文件副本中的资质证明文件为复印件加盖供应商公章； 

B、响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。响应文件共肆份，其中正本壹份，副本贰份，电子文件（U盘）壹份，响应文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。响应文件正、副本分别各自装订成册，正、副本分别单独密封。谈判响应文件正本加盖公章（鲜章），副本可以是正本的复印件加盖公章。封条上应注明“在****年*月*日*时*分开标前不得启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。
C、封袋正面标识式样（参见格式）。

（2）资质原件按要求装入一个标袋内密封，标袋封面注明项目名称、项目编号、投标人名称并加盖投标单位印章和法定代表人签字或盖章。
   （3）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的响应文件、误投、过早启封的响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

注：对未按谈判文件要求数量和方式装订递交的投标文件，将作为无效投标文件。
2、谈判响应文件递交

（1）供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件递交至谈判现场；

（2）采购代理机构项目负责人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交谈判响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

3、谈判响应截止时间

（1）供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）因采购人推迟谈判响应截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。
六．谈判、澄清、成交

1、谈判

 （1）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。

（2）谈判大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加谈判的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

（4）查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、谈判价格和谈判文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。
2、谈判小组组成与职责
为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人代表及评审专家组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；
B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价； 

D、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意； 

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
J、配合财政部门的投诉处理工作。
3、谈判响应文件的初审
（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据谈判文件的规定，由采购人或采购代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据谈判文件规定，由评审专家对谈判响应文件的有效性、完整性和谈判文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审： 
	符合性
审查
	1
	响应文件按谈判文件要求的格式、数量和方式胶装、签字、加盖公章

	
	2
	响应文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权满足谈判文件要求

	
	3
	谈判响应文件的有效期达到谈判文件要求

	
	4
	符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求


（4）谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以谈判小组评审结果为准；
G、文字与图表不符的，以文字为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其谈判响应文件无效。
（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。 
4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：
A、供应商的谈判报价超过采购预算的；
B、供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称不符的；
C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
D、谈判响应文件的有效性和符合性不符合要求的；
E、实质性内容不满足或未响应的；
F、谈判响应文件未按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；
G、无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；
H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；
J、谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；
K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；
L、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；
N、谈判响应产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；
O、谈判响应文件未实质性响应谈判文件要求的；
P、提供虚假技术性能指标的。
5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其谈判响应文件无效：
　　 A、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

　　 B、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜； 
　　 C、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　 D、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

　　 E、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

F、不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
6、澄清 
（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。 
（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。
（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
7、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。
（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判。
8、谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、供应商最终报价；

B、响应产品的质量、性能、技术参数；

C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D、供应商售后服务的承诺；

E、供应商商务响应；

F、供应商的信誉。
（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。 
9、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。 
（1）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号 

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号 

（3）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（4）环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

10、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件,成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。
2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件,参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。
3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。
4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。
发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。
5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。
6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。 
2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。
九．其他事项
1、竞争性谈判项目实行二次报价，第一次报价不予公开，（若谈判评审小组认定报价超出预算，应视为不实质性响应谈判文件，按无效标处理）。谈判评审小组分别与各谈判供应商谈判后，在规定的时间内，同时给各谈判供应商一次最终报价的机会，其价格不予公开公布。第二次报价作为最终评定的依据。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。
2、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。
3、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。
第三部分  谈判内容及技术参数、配置要求
谈判内容
1、项目名称： 城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
2、采购内容及数量：彩色多普勒超声诊断仪1台。
3、交货（项目完工）期：自合同签订后15个日历日内供货安装调试完毕
4、交货（项目实施）地点：采购方指定地点

5、质保期：一年
技术参数及配置要求

	一：
	设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统




	二：
	数量：一套




	三：
	设备用途说明：
腹部、心脏、妇产、泌尿、血管、浅表小器官、儿科、腔内、术中及其他介入检查和治疗，具备持续现场和远程在线升级能力，能满足开展新的临床应用需求的超声系统

	四：
	※ 为保证产品的先进性，要求为2019年最新出产机型，以产品首次注册日期为准（提供首次注册证证明）




	五：
	主要技术规格和描述：



	
	5.1
	彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

	
	
	5.1.1 
	≥19"LED监视器，超稳动态显示图像

	
	
	5.1.2 
	≥10"大屏幕高灵敏彩色液晶触摸控制屏，支持多点手势滑屏操作，提高效率

	
	
	5.1.3 5
	触摸屏按键可调节顺序、增加或删除并支持手动快速两点或描记测量，非移动光标测量


	
	※
	5.1.4 
	触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像

	
	
	5.1.5 
	为帮助带教老师完成对实习生或规培生超声知识指导，主机触摸屏支持画图示教（画笔颜色、线条粗细等均可按需选择 ），方便远程诊断和现场带教等场景进行互动交流

	
	※
	5.1.6 5
	探头接口≥ 4个无针式零拔插力接口，可随意互换使用

	
	※
	5.1.7 5
	标配探头支持与同品牌便携式超声设备互换使用，节约采购成本

	
	※
	5.1.8 5
	全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致，全场无焦点即操作老师不需要调节焦点位置及个数

	
	
	5.1.9 5
	智能程序化操作流程编辑功能，如：自动注释、体标（体标上探头的位置和方向）等，提高扫查效率

	
	
	5.1.10 5
	数字化高分辨率二维灰阶成像单元

	
	
	5.1.11 5
	数字化M型显示及分析系统

	
	
	5.1.12 5
	数字化高分辨率彩色多谱勒血流成像单元

	
	
	5.1.13 5
	数字化能量血流成像单元

	
	
	5.1.14 5
	数字化频谱多谱勒显示和分析系统

	
	
	5.1.15 5
	数字化连续多谱勒显示及分析系统

	
	
	5.1.16 5
	组织谐波成像功能，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调

	
	
	5.1.17 5
	空间复合成像技术≥11条偏转线，可用于腹部，妇产，血管，浅表小器官，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示（附图）

	
	
	5.1.18 5
	高清晰斑点噪音抑制≥11级可视可调，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，支持3D/4D（附图）

	
	
	5.1.19 5
	IMT血管内中膜自动测量，具备前壁和后壁同屏独立测量显示，并能对测量数据进行自动评估出具分析曲线（须提供分析曲线附图）

	
	
	5.1.20 5
	实时解剖M型成像单元≥3条取样线，360°任意角度和位置调节取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现

	
	
	5.1.21 5
	曲线解剖M型成像单元

	
	
	5.1.22 
	彩色模式下支持彩色立体血流显示功能，提高血流边界显示，非容积模式成像技术（须提供彩色显示和立体显示两张图片证明）

	
	
	5.1.23 5
	梯形拓展成像功能，扩大扫查视野

	
	
	5.1.24 
	原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数

	
	
	5.1.25 5
	图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化

	
	
	5.1.26 5
	自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示

	
	
	5.1.27 5
	组织多普勒成像（支持TDI、TVI、TVM和TEI四种模式）（附图）

	
	※
	5.1.28 5
	增强的多谱勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多谱勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率

	
	※
	5.1.29 
	视频实时在线指导教学功能：操作者手法、切面位置等视频图像与实时成像的超声图像同屏实时显示（包含：肝、胆、脾、肾、前列腺、子宫附件、甲状腺、乳腺和肌骨关节等），根据超声图像及视频图像对操作者的手法，切面位置等进行实时在线指导

	
	
	5.1.30 
	穿刺引导功能：支持单线、双线和容差线区间引导三种方式（附图），可调节穿刺位置及角度

	
	5.2
	测量/分析和报告

	
	
	5.2.1 5
	二维卵巢、卵泡自动测量与分析：具备卵巢体积自动测量和卵泡体积自动测量，卵泡按体积大小自动着色和排序（附图）

	
	
	5.2.2 5
	心脏功能测量与分析

	
	
	5.2.3 5
	外周血管血流测量与分析

	
	
	5.2.4 5
	泌尿科测量和分析：膀胱容积自动测量

	
	
	5.2.5 5
	小器官测量和分析

	
	
	5.2.6 5
	腹部测量和分析

	
	5.3
	图像存储与（电影）回放重现单元

	
	5.4
	输入/输出信号

	
	
	5.4.1
	输入：音频、视频


	
	
	5.4.2
	输出：DVI、S---视频

	
	5.5
	图像管理与记录装置

	
	
	5.5.1
	超声图像存档与病案管理


	
	
	5.5.2
	USB存储


	
	
	5.5.3
	DICOM3.0

	
	5.6
	导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

	
	5.7
	远程会诊：可通过超声主机操作面板一键传输患者的超声诊断图像及测量数据至远程的智能手机、平板及电脑等，远程医生可以对超声主机传送过来的影像、数据进行实时诊断，也可重新注释和测量

	
	5.8
	远程电子化病案：患者通过智能手机扫描二维码即可随时随地从云端获取自己的病案图像信息。（附患者二维码图）

	
	5.9
	无线移动端设备控制超声仪器图像参数调节,调节包括切换检查模式、深度调节、频率调节、焦点位置调节、图像放大、彩色取样框大小调节、PW频谱切换等


	六:
	技术参数及要求:

	
	6.1
	系统通用功能

	
	
	6.1.1
	监视器：≥19"IPS技术，LED监视器，宽视角，高对比，采用自由臂，可倾斜、旋转和折叠

	
	
	6.1.2
	主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10英寸

	
	
	6.1.3
	触摸屏各按键、功能可编程、可用户自定义

	
	
	6.1.4
	探头个数：4个，凸阵、线阵、相控阵、腔内探头各一个

	
	
	6.1.5
	可支持穿刺引导装置

	
	※
	6.1.6
	全激活任意互换无针式探头接口≥4个（不含笔式探头接口）

	
	
	6.1.7
	二维、彩色双幅实时成像功能

	
	
	6.1.8
	系统数字化通道≥300,000

	
	※
	6.1.9
	系统动态范围≥280dB，逐级2dB可视可调（附图）

	
	
	6.1.10
	预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

	
	
	6.1.11
	安全性能：符合国家商品安全质量要求


	
	6.2
	灰阶显像主要参数

	
	
	6.2.1
	探头工作频率范围


	
	
	
	6.2.1.1
	凸阵：超声频率1-5MHz

	
	
	
	6.2.1.2
	线阵：超声频率5-15MHz

	
	
	
	6.2.1.3
	相控阵：超声频率1-5MHz

	
	
	6.2.3
	接收方式：多重高速数字化声束形成器

	
	
	6.2.4
	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit

	
	
	6.2.5
	回放重现：灰阶图像回放≥18000幅

	
	
	6.2.6
	增益调节：B、M、D可独立调节

	
	
	
	6.2.6.1
	GTC分段≥8段调节

	
	
	6.2.7
	横向（水平向）增益调节功能：≥8段 

	
	※
	6.2.8
	最大扫描深度： 40cm
（附图）


	
	6.3
	频谱多谱勒

	
	
	6.3.1
	方式：脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；
连续波多普勒 CWD；

	
	
	6.3.2
	多谱勒频率可选择≥4种，可视可调

	
	
	6.3.3
	最大测速

	
	
	
	6.3.3.1
	PWD正向或反向血流速度≥6.87 m/s 

	
	
	
	6.3.3.2
	CWD血流速度≥12m/s 

	
	
	6.3.4
	最低测速：≤1mm/s


	
	
	6.3.5
	零位移动：≥6级


	
	
	6.3.6
	取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调

	
	
	6.3.7
	多谱勒基线位置可实时调节或冻结后再调节


	
	
	6.3.8
	滤波器：分级可调，PW、CW分别可调
 

	
	6.4
	彩色多谱勒 

	
	
	6.4.1
	显示方式：速度显示、方差显示


	
	
	6.4.2
	彩色增强：能量图、方向性能量图、高精细动态血流成像、立体血流成像

	
	※
	6.4.3
	支持B/C同屏

	
	
	6.4.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围-30°～+30°。


	
	6.5
	探头规格

	
	
	6.5.1
	频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥9种，多谱勒中心频率可选择≥4种

	
	
	6.5.2
	类型：腹部凸阵探头、小器官/血管线阵探头、心脏相控阵探头、腔内微凸阵探头  


	
	
	6.5.3
	B、D、M兼用

	
	
	
	6.5.3.1
	凸阵：B/PWD，B/CWD ，B/M

	
	
	
	6.5.3.2
	线阵：B/PWD，B/CWD，B/M

	
	
	
	6.5.3.3
	相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M

	
	6.6
	数字化图像管理与记录装置


	
	
	6.6.1
	原始射频数据存储


	
	
	6.6.2
	USB接口

	
	
	6.6.3
	动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换


	
	6.7
	主机测量结果自动传输至PACS超声工作站模板，无需手动录入，节约出报告的时间

	七．
	备件、技术及维修服务，培训要求及其它

	
	7.1 生产厂家在国内设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

	
	7.2 生产厂家配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试和维修等服务

	
	7.3 生产厂家专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

	
	7.4 配置电脑、打印机、工作站一套

	
	7.5 UPS移动电源一台


备注：
1、技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数和配置，对这些关键技术参数和配置的任何偏离将导致废标。

2、其他技术规格如有5项以上偏离将导致废标。

第四部分  商务及合同主要条款
一、合同内容及金额：即成交供应商的谈判内容及其成交总金额。

二、产品（设备）技术规格、数量：即交付的产品（设备）技术规格、型号、数量与响应文件所指明的，或者与本合同所指明的产品（设备）技术规格及型号相一致。

三、知识产权：即成交供应商应保证采购人在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、交货（项目完工）期：自合同签订后15个日历日内供货安装调试完毕。                                 

成交供应商未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

成交供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、交货（项目实施）地点：采购方指定地点
六、质保期：一年
七、付款方式： 设备安装完成先付95%，质保期满一年付剩余5%
八、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。成交供应商应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

九、运输：

1、成交供应商负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成采购人损失的，由成交供应商修复或更新。
3、成交供应商可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

十、技术保障：成交供应商应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十一、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十二、质量保证

1、成交供应商应当保证所供货物的来源渠道正常，产品（设备）是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品（设备）设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

2、在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由成交供应商承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

4、成交供应商应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。

5、软件产品3年内提供免费的维修及升级服务

十三、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的内容进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十四、产品（设备）设计变更

成交后，生产加工产品（设备）的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品（设备）价款计算方法和工期顺延等事宜。

十五、验收：

1、项目验收分初验和终验:
初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。
终验：所有货物安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的投标单位。
3、验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）。 

（2）谈判文件。

（3）成交单位的谈判响应文件。

（4）合同货物清单。

（5）生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。
通过检验的产品（设备）方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付(备注：如有验收需向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件及响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

二十、本合同一式肆份，甲方、乙方、采购代理机构各执壹份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它（在合同中具体明确）

	甲  方
	乙  方

	（盖章）
	成交供应商全称
（盖章）

	地址：
	地址：

	邮编：
	邮编：

	全权代表：（签字）
	法定代表人：

	
	被授权代表：（签字）

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	账号:

	日期：  年   月   日
	日期：  年   月   日


第五部分  谈判响应文件格式

供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。
项目编号：SXJHZB-2022-28
                                                                     （正本或副本）
城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
谈判响应文件

供应商（公章）：                             
时         间：                             
目    录

第一部分   谈判响应函
第二部分   响应报价表

分项报价表

货物（设备）说明一览表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   封袋正面标识式样
第一部分   谈判响应函
陕西嘉航项目管理有限公司：

我单位收到贵公司                 （采购项目编号:               ）谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的谈判响应文件：正本   份，副本   份及电子版谈判响应文件（U盘）壹份。 
4．我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为：      元。

5．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。
7. 成交后按照本谈判文件规定向贵方缴纳成交服务费。

8.我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为 90 日历日。

9.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                                                     
电    话：                                                     

传    真：                                                     

邮    编：                                                     

供应商全称（公章）：                                           
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                             
                                                年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：                                                    
项目编号：

供应商全称：                                                    单位：元
	报价内容

项目名称
	谈判报价
	交货 (项目完工) 期
（日历日）
	质保期
（年）
	备注

	城固县柳林镇中心卫生院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
	
	
	
	

	谈判报价：人民币（大写）                         ¥       元
	

	备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。
	


供应商全称（公章）：                                 
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：             
年    月    日
附表1
分项报价表

项目名称：

项目编号：                                           

供应商：                                                   共   页，第   页

	序号
	产品名称
	品牌/型号
	制造

厂家
	规格
	单位/数量
	单价

(元)
	合计

(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	谈判报价（人民币大写）：                                 （¥                元）

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


注：本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：                                   

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                                   
年    月    日

附表2

货物（设备）说明一览表

项目名称：

项目编号：                                           

供应商：                                                  共   页，第   页

	序号
	名   称
	品牌/型号
	配置、规格及主要技术参数
	制造厂家
	数量
	交货期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商（公章）：  

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年    月    日

附表3
技术指标偏差表

项目名称：                                                     
项目编号：
供应商：
	序号
	谈判文件
技术要求
	谈判响应文件配置、规格
及主要技术参数
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。
供应商全称（公章）：                                  

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               
年    月    日

附表4
商务条款响应说明
项目名称：                                                  
项目编号： 
供应商：                     
	序号
	谈判文件商务要求
	谈判响应文件商务响应
	偏离情况
	响应说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：

1、响应文件根据第四部分商务及合同主要条款须如实填写。

2、响应情况填写：优于、相同、低于，偏离说明填写对偏离情况做出详细说明。
供应商全称（公章）：                                        

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                
年    月    日

第三部分  供应商资格条件证明文件
基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。（复印件加盖公章）；
2、财务状况：提供2020年或2021年度的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或经第三方审计的财务报告或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（无基本存款账户开户许可证可提供其基本存款账户信息证明）。（复印件加盖公章）
3、税收缴纳证明：提供2021年至今已缴纳的任意时段纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章）；
4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年至今已缴存的任意时段社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（复印件加盖公章）；
5、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（原件）；
6、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明（原件）；
7、法定代表人授权书及被授权人身份证（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）；
8、投标供应商为生产厂家的，须提供医疗器械生产许可证；投标供应商为代理经销商的，须提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案证，投标产品须在其经营范围内、同时提供生产厂家医疗器械生产许可证和医疗器械注册证（复印件加盖公章）；
9、采购代理机构出具的保证金收据（复印件加盖公章）；
10、供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖公章）
11、本项目不接受联合体谈判（原件）。
注：后附上述资格证明文件复印件加盖公章。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
致：陕西嘉航项目管理有限公司
    我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！
                              承诺人（公章）：                            

                              法定代表人/被授权人（签字或盖章）：        

                              日   期：      年    月    日 

近三年无重大违法、违纪书面声明
致：陕西嘉航项目管理有限公司
我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！
                           供应商全称（公章）：                           
                           法定代表人或被授权人（签字或盖章）：               
                                    年    月    日 

联合体声明
致：陕西嘉航项目管理有限公司
    我单位保证在本次招投标过程中承诺非联合体参与本项目投标。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

声明人（公章）：                           

                              法定代表人/被授权人（签字或盖章）：         

                              日   期：      年    月    日

谈判保证金交纳证明      

     （本页附采购招标代理公司开具的投标保证金收据复印件）
法定代表人证明书与法定代表人授权书

 法定代表人证明书

	致：陕西嘉航项目管理有限公司

	企

业

信
息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	身份证号
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面）
	法定代表人（签字或盖章）

	
	
	（公章）

年  月  日 


（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西嘉航项目管理有限公司：
本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号码）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号码 ）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。
本授权书自谈判大会之日起计算有效期为     日历日。
供应商全称（公章）：                            

法定代表人（签字或盖章）：                  

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：           性别：          职务：            
联系地址：                                                     

联系电话：                       传真：                        

法定代表人及被授权人身份证
	法定代表人身份证正反面
	被授权人身份证正反面


说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

 第四部分  谈判响应方案说明
一、供应商企业简介。

二、供应商所投产品技术指标参数、功能、产品彩页、检测报告和说明书
三、项目实施方案及人员配置
四、产品质量保证及承诺。

五、售后服务承诺
六、供应商认为有必要说明的问题。
（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）
第五部分  供应商承诺书
陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ
 为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、 不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：                             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：            
地址：                              邮编：

电话：

                                                 年    月    日

承诺书Ⅱ

	致：陕西嘉航项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅲ

	致：陕西嘉航项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日  期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书Ⅳ

	致：陕西嘉航项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

本公司承诺：本次谈判响应产品为正品行货。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


承诺书V
	致：陕西嘉航项目管理有限公司

	作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

	供应商
	法定代表人
	日   期

	（公章）
	（签字或盖章）
	年  月  日


第六部分   封袋正面标识式样
谈判响应文件封袋正面标识式样：


资格证明文件正面标识式样
致：陕西嘉航项目管理有限公司


项目编号：                                         


项目名称：                             


谈判响应文件（正本或副本）


供应商全称（公章）：              


日      期：                     


在****年*月*日*时*分开标前不得启封





致：陕西嘉航项目管理有限公司


项目编号：                                        


项目名称：                               


谈判电子版响应文件


供应商全称（公章）：              


日      期：                     


封袋内容：谈判电子版响应文件（U盘）


在****年*月*日*时*分开标前不得启封








致：陕西嘉航项目管理有限公司


项目编号：                                     


项目名称：                                          











资格证明文件


（非磋商大会不得启封）














供应商全称（公章）：              


日      期：                     


在****年*月*日*时*分开标前不得启封























陕西嘉航项目管理有限公司 

