政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-0233-001

宁强县中医医院医疗设备一批采购项目

（第二标段：ICU病房设备）

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二二年六月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	8

（一）投标人须知前附表	8

（二）投标人须知	11

一、 总则	11

1.采购人、采购代理机构及投标人	11

2.资金来源	12

3.投标费用	12

4.适用法律	12

二、 招标文件	12

5.招标文件构成	12

6.招标文件的澄清与修改	13

7.投标截止时间的顺延	13

三   投标文件的编制	13

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	14

9.投标文件组成	14

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	14

11.投标报价	14

12.投标保证金	15

13.投标有效期	15

14.投标文件的制作	16

四   投标文件的递交	16

15.投标文件的密封和标记	16

16.投标截止	17

17.投标文件的接收、修改与撤回	17

五   开标及评标	17

18.开标	17

19.资格审查及组建评标委员会	18

20.投标文件符合性审查与澄清	18

21.投标偏离	19

22.投标无效	19

23.比较与评价	20

24.废标	20

25.保密要求	21

六   确定中标	21

26.中标候选人的确定原则及标准	21

27.确定中标候选人和中标人	21

28.发出中标通知书	21

29.告知招标结果	21

30.签订合同	22

31.履约保证金	22

32.预付款	22

33.招标代理服务费	22

34.政府采购信用担保	23

35.廉洁自律规定	23

36.人员回避	23

37.质疑的提出与接收	23

附件1：投标担保函	25

附件2：履约担保函格式	26

第三章 评标方法和标准	28

第四章 拟签订的合同文本	31

第五章  采购需求及要求	35

第六章  投标文件格式	54

一、资格证明文件	55

第一部分  身份证明文件	56

第二部分  资格证明文件	59

二、商务及技术文件	63

投标函	66

开标一览表	67

投标分项报价表	68

技术偏离表	69

商务条款偏离表	70

中小企业声明函(货物)	71

投标人监狱企业声明函	72

残疾人福利性单位声明函	73

符合评分标准要求的商务文件	74

投标人须知第10条要求的所有技术文件	75

投标方案或技术方案	76

业绩一览表	77

投标须知前附表要求的其他文件	78

第一章  招标公告

- 宁强县中医医院医疗设备一批采购项目招标公告

###### 宁项目概况

医疗设备一批采购项目招标项目的潜在投标人应在中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）获取招标文件，并于 2022年06月28日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2022-ZB-0233-001

项目名称：医疗设备一批采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：14,900,000.00元

采购需求：

第一标段：核磁共振1套，预算金额：11,000,000.00元，简要技术要求、用途：磁场强度：1.5T，具体参数详见招标文件。

第二标段：ICU病房设备1批，预算金额：3,900,000.00元，简要技术要求、用途：采购ICU病房设备一批, 包括医用吊塔6套；呼吸机4台；插件式监护仪6套，心电中央站一套；除颤仪2台；可视喉镜2台；简易喉镜2台；心肺复苏机2台；吸痰器6台；吸引器6台；输液泵6台；注射泵6台；十二道心电图机2台；空气消毒器5台；转运车1张；转运呼吸机1台；转运监护仪1台；降温毯6台；体外震动排痰仪3台；气血循环治疗仪2台；高流量氧疗机2台；四摇床6张；血滤机1台；防DVT机械泵2台。具体参数详见招标文件。

合同履行期限：2022-07-01 00:00:00 至 2022-09-01 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

本项目是否接受联合体投标：否

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(第一标段：核磁共振)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.2《财

政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；2.3 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；2.10《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；2.11《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；2.12《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。
    若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

合同包2(第二标段：ICU病房设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；2.2《财

政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；2.3 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；2.4《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(财库〔2004〕185号)；2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；2.6《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；2.10《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；2.11《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；2.12《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品

的有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(第一标段：核磁共振)特定资格要求如下:

3.1投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;3.2投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 3.3投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；3.4法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；3.5供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

合同包2(第二标段：ICU病房设备)特定资格要求如下:

3.1投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;3.2投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 3.3投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；3.4法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；3.5供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

三、获取招标文件

时间： 2022年06月06日 至 2022年06月10日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）

方式：在线获取

售价：300元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年06月28日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦八层第一会议室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦八层第一会议室

凡有意参加投标者在发售期限内登陆中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn下载电子招标文件。下载者须通过平台填写“购标申请”，并按要求上传法人授权委托书或单位介绍信，否则操作无法完成,标书金额300元/标段，售后不退。

本项目非专门面向中小企业采购。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：宁强县中医医院

地址：陕西省宁强县汉源镇北大街

联系方式：09164221246

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼

联系方式：029-88497916

###### 3.项目联系方式

项目联系人：雷鹏

电话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：宁强县中医医院 地 址：陕西省宁强县汉源镇北大街 电 话：0916-4221246 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼 联系人：雷鹏 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：1.投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;2.投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）； 3.投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；4.法定代表人（或单位负责人）授权书及被授权人身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；5.供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：制造业 |
| 2.2 | 项目预算金额：第二标段：3,900,000.00元 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否（是、否） |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标/包 |
| 12.1 | 投标人须向采购代理机构递交第二标段人民币 陆万元整（￥60000.00元）的投标保证金的投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 帐号：103261191847 联系人：侯娜 联系电话：029-85256853 |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：3份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：3份。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年06月28日09时30分 |
| 18.1 | 开标时间：2022年06月28日09时30分 开标地点：西安市高新二路山西证券大厦八楼第一会议室 |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |
| 20.5 | 核心产品：第二标段：呼吸机 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否（是、否） |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否（是、否） |
| 32.1 | 预付款比例为：30% |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法按标准下浮20%收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联系人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 34.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：否 （是、否） |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联系人：李萍、马超 联系电话： 029-85235014 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5若投标须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章 投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到帐。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段、投标人名称的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第二部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.     签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

致陕西省采购招标有限责任公司(下称受益人):

鉴于     (下称被保证人)将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标,我方接受被保证人的委托,在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

- 本保证担保的担保金额为人民币(币种)     元(小写)     元整(大写）。
    二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方。
    三、在本保证担保的保证期间内,如果被保证人出现下列情形之一,受益人可以向我方提起索赔：
    1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
    2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；
    3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后,不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；
    4.被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。
    四、在本保证担保的保证期间内,我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后,将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。
    五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由,并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
    六、本保证担保项下的权利不得转让。
    七、本保证担保的保证期间届满,或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额,我方的保证责任免除。
    八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
    九、本保证担保以中文文本为准,涂改无效。

保证人(盖章):     
法定代表人或其授权委托代理人(签字）：                
单位地址:     
电话:

日期:     年    月    日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评审因素和指标

（综合评分法）

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 节能、环境标志产品 | 3 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0~3分 |
| 投标产品技术指标评审内容 | 42 | 1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得37分。“*”号技术参数一项不满足扣4分；非“*”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 2、投标产品附有完整的检验报告，整体表述一致，按其响应程度计0~5分，技术资料短缺或表述不一致的扣去相应得分。 |
| 投标产品的可靠性评审 | 10 | 1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、有品质保证，按其响应程度计1~5分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系，产品性能稳定，具有较好的使用效果，并符合国内相关标准。按其响应程度计1~5分。 |
| 售后 服务 | 15 | 1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分； 3、供应商对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 |
| 总分 |  | 100分 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：货物费、运杂费、安装调试费、税费及其他一切费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：合同签订后预付合同款的30%，设备到货，并经安装调试到位，验收合格后，支付65%的合同款；剩余5%合同款作为质保金，在质保期满后支付。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、交货条件:

1、交货期：合同签订之日起60个日历日。

2、地点：采购人指定地点

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、产品的质保期为验收合格后1年，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方保修电话故障通知后在4小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

2、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

3、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据：

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

5-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（2）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

第五章  采购需求及要求

第二标段：ICU病房设备

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用吊塔 | 6套 |  |
| 2 | 呼吸机 | 4台 |  |
| 3 | 插件式监护仪 | 6套 |  |
|  | 心电监护中心站 | 1套 |  |
| 4 | 除颤仪 | 2台 |  |
| 5 | 可视喉镜 | 2台 |  |
| 6 | 简易喉镜 | 2台 |  |
| 7 | 心肺复苏机 | 2台 |  |
| 8 | 吸痰器 | 6台 |  |
| 9 | 吸引器 | 6台 |  |
| 10 | 输液泵 | 6台 |  |
| 11 | 注射泵 | 6台 |  |
| 12 | 十二道心电图机 | 2台 |  |
| 13 | 空气消毒器 | 5台 |  |
| 14 | 转运车 | 1张 |  |
| 15 | 转运呼吸机 | 1台 |  |
| 16 | 转运监护仪 | 1台 |  |
| 17 | 降温毯 | 6台 |  |
| 18 | 体外震动排痰仪 | 3台 |  |
| 19 | 气血循环治疗仪 | 2台 |  |
| 20 | 高流量氧疗机 | 2台 |  |
| 21 | 四摇床 | 6张 |  |
| 22 | 血滤机 | 1台 |  |
| 23 | 防DVT机械泵 | 2台 |  |

序号1：医用吊塔    数量：6套

技术要求

- *吊塔主体材料要求为高强度铝合金，全封闭式设计。

- *气电箱上气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面

- 吊塔采用上电下气分离式设计

- 吊塔采用气电分离式设计；

- 吊塔电源为单相220V电源，有专用的电源接地线、相线、中线三线供给，电源插座容量为单相220V/10A；

- 气体终端要求：各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作；插座插头可保证不低于2万次插拔，可带气维修。

- 吊塔采用德标气体终端。气体管路采用进口医用气体管路；

吊塔配置要求

- 吊柱式，竖式气电箱长度≥900mm

- 臂长≥1000mm，回旋半径≥900mm

- 气电箱旋转角度≥340°

- 净负载能力≥120Kg

- 附件配置： 标准气体插座（氧气2，空气2，负压吸引2），并包含所有插头、电源插座10个、网络接口2个、等电位住2个，输液架1个。

- 二层设备托盘，其中一个带抽屉。

序号2：呼吸机  数量：4台

1.基本性能要求

1.1适用于成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持

1.2采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1280*800。

1.3屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

1.5≥100分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥200分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量显示在屏幕上。

1.6电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），整机重量≤10 kg。

1.7具有有创通气模式、无创通气模式

1.8配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，可加湿加温

1.9吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.10可选配主流、旁流CO2监测。

2.呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

2.2标配高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）

2.3可选高级模式：压力释放通气APRV。

2.4其他功能（标配）：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、浅快呼吸指数，PEEPi及P0.1测定，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

2.5具有智能通气同步技术，可实现开发通气，人机同步

2.6具有单位理想体重输送潮气量或根据病人类型达到所需的潮气量

3.设置参数

3.1潮气量：20ml—1800ml

3.2呼吸频率：1-100次/min

3.3最大峰值流速：≥200L/min

3.4吸气压力：5--80 cmH2O

3.5压力支持：0—80cmH2O

3.6具有叹息功能

4监测参数

4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等

4.2每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量

4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量

4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率

趋势图和趋势表显示

4.5肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼吸功和时间常数。

5其他功能

5.1锁屏功能

5.2漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

5.3提供直流（12V）和交流两种供电方式

5.4提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

5.5能够和同一品牌模块化监护仪连接，呼吸机监测信息可在监护仪上实时显示

序号3：插件式监护仪  数量：6套；心电监护中心站 数量：1套

1：整机要求：

*1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥10通道波形显示。

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学设计。

1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

1.8、内置锂电池，插槽式设计。支持工作时间≥4小时。

1.9、监护仪设计使用年限≥8年。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

*2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.6、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.7、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.8、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

*2.9、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.10、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

2.11、提供辅助静脉穿刺功能。

2.12、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.13、支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

2.14、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：

*3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

3.2、支持肾功能计算功能（提供界面截图）。

3.3、具有图形化技术报警指示功能。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.5、≥1000条事件回顾。

3.6、≥1000组NIBP测量结果

3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能（提供界面截图证明材料）。

3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

*3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。

3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

心电监护中心站

## 基本要求

- 中央监护系统支持有线、无线多元化的组网方式，中央监护网络中支持≥128台床旁设备互连

- 中央监护系统配置一套品牌主机、显示器。

## 系统功能

- 中心监护系统可支持参数监测ECG， BIS， RESP，SPO2， PR， TEMP， NIBP， ETCO2,  IBP.

- 支持设备集成参数的监测

- 支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察

- 提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

- 支持长趋势回顾和短趋势回顾，全息波形回顾，警事件回顾，12导分析报告回顾。

- 支持历史病人数据存储与回顾

- 支持药物计算结果，血液动力学计算结果，氧合计算结果，通气计算结果,肾功能计算结果。

- 支持连接医院HIS等临床信息管理系统。

序号4：除颤仪 数量：2台

- 整机

（1）整机带电池重量＜6Kg

（2）防固体颗粒进入等级：IP4X

（3）防液体进入等级：IPX4

（4）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，工作时间≥60分钟

（5）具有体外除颤、监护、AED工作模式，可选起搏模式

（6）拥有开机自检功能

- 显示

（1）彩色液晶显示器，屏幕≥7英寸，像素≥800×480
（2）可显示≥3通道波形

（3）心电波形显示时间≥15s

- 电池

（1）配置可充电免维护锂电池

（2）关机状态充电至90%≤2小时；充电至100%≤3小时

（3）监护时间≥2.5h。

（4）有电池容量计，快速评估电池电量

- 记录

（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印

（2）记录通道：最大可同时输出≥3道波形

（3）走纸速度：25 mm/s

（4）记录纸宽：50 mm

- 除颤要求

*（1）除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术

（2）除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤

（3）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿

（4）体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200J

*（5）可通过体外电极板进行能量选择

（6）本地同步放电延时≤60ms（自R波尖峰起）

- 监护要求

（1）可实现3/5导联ECG 参数测量

（2）可实现RESP参数监测

（3）可升级SpO2参数、NIBP监测功能

- 报警

（1）提供高、中、低三种报警级别

（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能

（3）报警指示：独立的双色报警指示灯

序号5：可视喉镜  数量：2台

1、喉镜与显示屏一体化结构

2、显示器可灵活翻转前后≥180°，左右≥270°

3、显示器分辨率：≥320*240

4、视频喉镜全金属框架，机械强度高

5、延伸臂精细化设计宽度5mm-8mm

6、具备一键拍照功能，一键录像功能，图像定格功能，浏览功能，图片放大功能

7、USB读取与存储，容量≥16G TF卡

8、显示器规格：≥3英寸显示屏

9、视场角：45-65 º

10、景深：15mm-75mm

11、光照度：≥150 Lux

12、充电时间：≤3h

13、工作时间：≥200min

14、内置电源：可充电高能聚合物锂电池，容量≥2000mAh

15、支持低电量屏幕显示功能

*16、一支喉镜手柄可与≥五种不同规格的镜片匹配使用

序号6：简易喉镜  数量：2台

1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学。

2、手柄采用网纹设计；手柄头、手柄筒采用 H62铜材质，可高温消毒。

3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部。

4、光纤管无需拆卸，可直接用134°C进行高温消毒。

5、窥视片长度： 160mm、130mm、100mm  手柄直径：29mm。

6、光纤照明度：≥5000LUX。

7、配置清单：窥视片3只，手柄1只，LED 灯泡1只

序号7：心肺复苏机  数量：2台

一、用途

代替人工自动对心脏骤停患者进行精确高效的胸外按压和机械通气，可同时模仿对人体胸部按压和口对口人工呼吸。

二、技术参数

      - 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化；

- 按压通气模式：15:2、30:2、连续按压等；

- 按压深度：30~60mm连续可调，；

- 按压频率：110bpm；

- 潮气量:350-900ml连续可调，且具有自动通气和手动通气；

- 按压/释放比：1:1；

- 吸呼比：1:1.65；

- 气道压报警：≥60cmH2O；

- 内置可充电锂离子电池，可连续工作≥8小时以上，支持在线充电；

- 安全提示模式：按压频率100次/min以上确认功能；

- 复苏板防脱落功能；

## 序号8：吸痰器   数量：6台

1.采用无油润滑活塞泵作为负压源，无油雾污染

2．负压调节系统，可根据粘液的粘稠度作无级调压；

3.设有溢流保护装置，可阻止液体进入中间管道和泵内；

4.配置空气过滤器。

5.极限负压值：≥0.06MPa (600mmHg)

6.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

7.抽气速率：≥15 L/min

8.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

序号9：吸引器   数量：6台

1. 采用无油润滑真空泵
2. 设备后部槽型板内可放置脚踏开关及电源线等；
3. 设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道；
4. 负压调节系统可根据临床需要作无级调压；
5.	配置玻璃贮液瓶，出口可根据需要配置PC塑料瓶；

6.	手动开关和脚踏开关并联连接。

7.	极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

8.	负压调节范围:0.02Mpa(150mmHg)～极限负压值

9.	瞬时抽气速率：≥30L/Min

10..贮液瓶：2500mL×2(玻璃)

序号10：输液泵   数量：6台

一、输液泵技术参数

- 输液精度≤±5%

- 预置输液总量范围：0.1-9999ml

- 快进流速范围：1-2000ml/h；

- 全自动止液夹，止液夹可自动关闭或打开

- *具有超声气泡检测功能

- *≥3英寸显示屏

- 全中文软件操作界面

- 压力报警

- 具备阻塞前预警提示功能

- 具备气泡气泡报警功能

- 电池工作时间≥5小时

序号11：注射泵  数量：6台

一、注射泵技术要求

- *注射精度≤±2%，机械精度≤1%

- 速率范围：0.1-2000ml/h,

- 预置输液总量范围：0.01-9999.99ml

- 快进流速范围：50-2000ml/h；

- 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 多种种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式和间断给药模式；具备联机功能

- *触摸屏技术，具有锁屏功能

- 全中文软件操作界面

- 压力报警阈值≥15档可调，最低50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能

- 信息储存：可存储历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

序号12：十二道心电图机  数量：2台

一、基本参数

1.1  标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集

*1.2  彩色LED电容触摸屏≥9.5英寸

1.3  中英文输入及操作提示,全触屏配合全键盘操作，中文输入支持手写和拼音、

五笔输入法

1.4  灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV±2%，自动

1.5  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s ±2%

1.6  支持节律分析功能

1.7  自诊断功能：具有设备自动诊断，自动分析及故障提示功能

1.8  除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

二、主要性能参数：

2.1  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.2  频率响应：0.01-300Hz

2.3  定标电压：1mV±3%

2.4 输入电流：≤0.01μA

2.5  时间常数：≥3.2s

2.6  共模抑制比：≥110dB

2.7  A/D转换：24bit

*2.9  采样率：≥10000Hz每通道

2.10抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波

2.11 支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。

三、存储器

3.1  设备内置存储器，本机可存储≥800例

3.2  支持外接U盘、SD卡扩展存储空间

3.3  数据储存格式：PDF、PNG、HL7、XML、DICOM

四、 显示：

4.1  显示信息：同屏显示12道心电波形

4.2  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

五、记录器：

5.1  单轴自动调节打印机构， 能平滑清晰地记录每一份心电报告

5.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s

5.3  记录模式：节律/手动/自动打印：3CH*4、3CH*4+1R、3CH*4+3R、6CH*2、

6CH*2+1R 、12CH

5.4  支持节律分析功能，节律导联可任选

5.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印

5.6  支持病例重新编辑与重新诊断。

5.7  热敏记录纸：折叠纸，规格：210mm*140mm

六、外部输入接口：

6.1  支持有线、无线Wi-Fi联网

6.2  导联接口，USB接口，SD卡接口，网络接口

6.3  支持医院的HIS\EMR等系统，支持心电数据传输，采集的心电数据直接上传至心电网络平台

七、电源：交直流两用　自动转换

7.1  直流电源：内置可充电锂离子电池，能连续工作≥2小时

八、配置：主机1台，导连线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本

序号13：空气消毒器（壁挂）   数量：5台

一、技术指标

1、采用主动消毒与被动消毒于一体，具有杀菌与净化双重功能，消毒净化因子为等离子体

2、机器核心部份等离子发生器在使用中无损耗

3、消毒指标：符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》，菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/15min·9cm平皿（≤200cfu/m³）、Ⅲ类环境≤4cfu/5min·9cm平皿（≤200cfu/m³）。

4、可人机共存

5、净化指标：能净化去除空气中的甲醛、氨气、苯化合物、花粉等有害气体与异味

6、空气中的臭氧量：＜0.05 mg/m3

7、等离子发生量：≥6×105个/cm3，负离子发生量：≥6×106个/cm3

8、适用体积：≥120m3

9、循环风量：≥1200m3/h

10、噪声：≤60dB

11、采用低噪音、低能耗直流无刷电机

12、外型尺寸：380mm×430mm×1050mm ±50mm

13、机壳采用平板式全塑壳制作，具有多彩亚克力印花面板，面板颜色可根据用户的需求配置

二、功能要求

1、智能控制器具有过滤网累时提示，整机累计时间功能

2、等离子体故障自动报警

3、风机故障自动报警

4、微电脑智能控制

5、LCD高清液晶中文显示屏，远红外一键式遥控

序号14：转运车    数量：1张

1.车面及护栏采用进口PP材料一次成型；
2.车面具有通风防滑设计；
3.背部可倾斜气压控制设计，在70度范围内，可随意定位可单手操作；
4.两侧PP护栏，有缓冲阻尼装置，放下时平缓静音；
5.限位离合手摇升降手柄，可调整车面高度： 600/800mm；
6.搭载先进的中控刹车系统，一脚刹车四轮制动；
7.配置氧气瓶支架；
8车体升降部分模块式设计；
9.不锈钢可升降输液架，配置对角插孔；

序号15：转运呼吸机  数量：1台

1.基本要求

1.1适用于成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持

1.2采用彩色触摸控制屏幕。

1.3气动控呼吸机。

1.4具有有创通气模式、无创通气模式

1.5可选配主流、旁流CO2监测。

2.呼吸模式及功能

2.1标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式

2.2标配高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）

2.3可选高级模式：压力释放通气APRV。

2.4具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

3.设置参数

3.1潮气量：50ml—2000ml

3.2呼吸频率：1-90次/min

3.3最大峰值流速：≥200L/min

3.4吸气压力：5--60 cmH2O

3.5压力支持：1—60cmH2O

4监测参数

4.1气道压力、每分钟呼出通气量、潮气量的监测、氧浓度、P-T波形

5其他功能

5.1锁屏功能

5.2提供直流（12V）和交流两种供电方式

序号16：转运监护仪    数量：1台

- 满足救护车、直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准

- 彩色触摸显示屏。

- 达到IP44防尘防水标准，适用医院内外不同临床救治环境。

- 抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

- 整机无风扇设计。

- 内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。

- 内置DC电源接口，可以进行车载充电。

- 支持3/5导心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、2通道有创血压和2通道体温。

- 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

- 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥2通道心电波形，能够良好抗干扰。

- 心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

- 波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。

- 提供≥25种心律失常事件的分析。

- 可显示弱灌注指数（PI）。

- 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

- *提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

- 具有120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

- 具有事件回顾功能，以及报警触发时所有测量参数值。

- 具有1000条NIBP测量结果回顾。

序号17：降温毯    数量：6台

一、主要技术指标：

1、制冷量≥600W；

2、降温速度：空载降温速度每≥1℃ /min；

3、噪声≤50dB(A)；

4、体温测量范围：31℃～42℃；

5、；水温控制范围：4℃～40℃；

6、系统控制方式：手动控制和自动控制模式；

7、降温毯材料：TPU材质，配有同规格毯套和帽套；

8、使用单片机控制方式，自动控温；

9、报警功能：具备缺水自动报警，水位超限报警，体温传感器低于下限报警；

二、基本配置：

主机                 1台

降温毯               1套

降温毯防水套         2件

温度传感器           1套

序号18：体外震动排痰仪    数量：3台

1、设备构成：主机、空气导管、背心式气囊

2、工作频率：5-20Hz 连续可调

3、工作噪声：正常工作≤50dB(A)

4、操作模式：彩色液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键

5、工作模式：

（1）常规模式，

（2）自定义模式，可根据治疗具体差别，设置自定义治疗模式，如儿童模式、肺康复模式、老年模式等

6、空气导管配置：双空气导管，可自动锁定

7、背心气囊类型：背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选

8、背心气囊设计：背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

9、背心气囊内衬：可选择单人使用气囊内衬

序号19：气血循环治疗仪    数量：2台

1、操作方式：≥7英寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

3、通道数：≥两路物理通道

4、气囊腔道数*：双腿八腔气囊

5、压力范围：0-200mmHg

6、充气速度：充气速度1-6级可调，充满单腔的时间≤15s

7、治疗时间：治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗

8、治疗模式：支持标准治疗以及高级治疗模式，可连接8腔手部气囊，实现手部气压治疗

9、整机噪音：≤60dB

10、无线扩展功能：支持无线扩展功能

11、提示及报警功能：具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能

12、安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压

序号20：高流量氧疗机    数量：2台

1、病人连接界面

AA.鼻塞导管；B.气管切管连接管；C.呼吸面罩；

2、温度调节范围

7档温度调节，范围31℃-37℃，步进1℃

3、流量设置范围

2-80L/min；
低流量模式：2-25L/min;
高流量模式：10-80L/min;

4、氧浓度监测范围

21%--100%；

5、气体湿化输出水平

在31℃目标温度时>10mg/L；在37℃目标温度时≥30mg/L；

6、具有湿化罐自动注水功能

7、气体参数监测显示功能

可监测参数包括：气体流量，气体温度，气体氧浓度；

8、氧气调节功能

无需调节机械氧流量计，通过调节旋钮实现氧气浓度调节及显示

9、报警功能

仪器应具有故障报警功能、漏气报警功能、阻塞报警功能、气体温度过高报警功能、水量不足报警功能、管路未接报警功能、氧浓度低报警功能、氧浓度高报警功能、温度未达到设定值报警功能、流量未达到设定值报警功能、工作条件不满足报警功能、异常断电报警功能等≥12种报警功能

10、消毒功能

单向阀门设计，主机接口支持专用消毒管路高温消毒；

11、湿化罐接口

湿化罐接口为一次性耗材，主机无需消毒

12、自动混氧功能

内置比例阀，主机自动混氧，实现主机端调节氧浓度

13、数据存储

支持≥1000条治疗数据存储；支持数据查询功能

预热时间

气体温度从起始温度（23土2）℃加温到设定温度时间≤5分钟

14、显示屏

≥5英寸彩色、高清、高分辨率全彩触摸显示屏；

15、台车

带有可移动台车。

序号21：四摇床    数量：6张

技术要求：

背部折起角度≥60°，腿部折起角度≥30°，头足倾斜≥10°；整体升降450-700mm，欧式四小护栏，上下翻转结构；中控脚轮，一体刹车；床板采用冷轧钢板一次性冲压成型。床体承重≥200KG。

技术参数：

1、床体骨架采用成型方管焊接而成。

2、床面：冷轧钢板。冲压成凹型，多气孔设计。

3、床体采用环保抗菌粉末静电喷涂。

4、床头、床尾板采用ABS工程塑料一次注塑成型，挂式设计，尾板外侧有病人信息卡插槽；

5、欧式四小ABS护栏设计，采用阻尼器装置,放下可隐藏于床面板下方与床面板平齐。

6、配置专用医用电机。

7、配置中控制动脚轮，双轮饼设计。

8、四角带有输液架插孔以及引流挂钩，配输液架。

序号22：血滤机    数量：1台

- 一、性能要求：

- 具有≥7种治疗模式：连续性静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、连续性静静脉血液透析(CVVHD)、连续性静静脉血液滤过(CVVH)、缓慢连续性超滤(SCUF)、单重血浆置换(PE)、血浆吸附(PA)、血液灌流治疗(HP)。

- 智能枸橼酸抗凝方案：配置有枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵，选择枸橼酸抗凝方案后，两泵启、停控制自动同步，并与血泵控制关联，血泵停止时枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵自动停止。

- NaHCO3通过设备单独补入功能：NaHCO3通过设备配置的流量泵直接输入血液，并与基础置换液输入自动同步输入。

- 引导式管路安装：具有图文引导式管路安装。

- 一键式管路预冲：一键式治疗模式切换和一键式管路自动预充。

- 温度和流量控制：采用大体积双面加热装置，置换液温度监测及反馈控制，控制精度≤1℃。拥有两个高精度计量秤，称重精度控制在千分之一以内，脱水误差控制在20g/h，100g/8h范围内。具有4个高精度大流量蠕动泵，最小流量可低至1mL/min,最大流量可达15000mL/h，流量控制精度5%范围内。

- 多功能注射泵满足多种抗凝需求：多功能注射泵可用于肝素、氯化钙等推注，且自动识别注射器型号，如 10ml、20ml、30ml、50ml 多种注射器。

- 人机工程学设计：≥12英寸可旋转彩色触摸屏。

- 二、主要技术参数:

- 电源：

1.供电电压：～110/220V，50/60Hz

2.备用电池容量：2×12V/4Ah

- 流量控制

血泵流量：0mL/min，30mL/min ～ 600mL/min，精度：设定值的±10%。

补液泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

废液泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

分流泵流量：0mL/min，1mL/min ～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。

注射泵流量：流量可调范围0mL/h ～10 mL/h，精度：±0.2mL /h 或读数的±5％，快速注射流量：10mL/h ～2000mL/h，注射器使用规格：10mL / 20mL / 30mL / 50mL。

- 液体平衡控制

补液秤：0kg ～30kg精度：±5g 或 ±0.1％。

废液秤：0kg ～30kg精度：±5g 或 ±0.1％。

辅助补液秤Ⅰ：0kg ～12kg精度：±5g 或 ±0.1％。

脱水范围：0 mL/h ～4000 mL/h。

脱水误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。

平衡误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。

- 压力监控

动脉压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

静脉压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

滤前压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

跨膜压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

一级膜外压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

二级膜外压监控： -500mmHg ～ +700mmHg 精度：±5mmHg。

- 液体加温

温度范围：33～40℃   置换液温度控制精度：±1℃。

- 安全监测

空气监测：可检测＞0.02mL气泡。

漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

序号23：防DVT机械泵    数量：2台

1、操作方式：≥7英寸彩色液晶人体仿生触摸屏操作

2、通道数：≥两路物理通道

3、气囊腔道数：双腿八腔气囊

4、压力范围：0-200mmHg

5、充气速度：充气速度1-6级可调，充满单腔的时间≤15s

6、治疗时间：治疗时间1-600分钟可调，支持不间断治疗

7、治疗模式：支持标准治疗以及高级治疗模式，可连接8腔手部气囊，实现手部气压治疗

8、整机噪音：≤60dB

9、无线扩展功能：支持无线扩展功能

10、提示及报警功能：具有超压、欠压、脱落等安全提示功能，同时具有语音及屏幕双重报警功能

11、安全防护功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，可自动泄压

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

- 正本/副本

- 政府采购项目

- 采购项目编号：SCZD2022-ZB-0233/001

宁强县中医医院医疗设备一批采购项目

（第二标段：ICU病房设备）

投 标 文 件

- （资格证明文件）

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

致（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明）

- 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）、供应商提供经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）
  （4）、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；
  （5）、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
  （6）、供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7)

（7）供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8)

（8）证明供应商符合特定资格条件的证明材料（格式见附件6-9)

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  经审计的财务报表

供应商提供经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、供应商应提供近六个月中任何一个月依法缴纳税收的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4社会保障资金缴纳记录

说明：

- 供应商应提供近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

- 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-6 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

至：   陕西省采购招标有限责任公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：陕西省采购招标有限责任公司

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-8供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

致：陕西省采购招标有限责任公司

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

6-9证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

投标人提供医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案证（投标产品须在其经营范围内）；投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-0233/001

宁强县中医医院医疗设备一批采购项目

（第二标段：ICU病房设备）

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式三）

2、开标一览表（见投标文件格式四）

3、投标分项报价表（见投标文件格式五）

4、技术偏离表（见投标文件格式六）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式七）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式八）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式九）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式三）

### 投标函

致： （采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：

元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起         个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式四）

### 开标一览表

| 标段 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表(签字):

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式五）

### 投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

（投标文件格式六）

### 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式七）

### 商务条款偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式八）

### 中小企业声明函(货物)

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式九）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式十）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

### 投标须知前附表要求的其他文件

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）