高档彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、货物名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

二、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它

三、 系统技术规格及概述：

### 3.1  主机成像系统

4.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率1920×1080,≥3关节支撑臂，具备显示器 锁定装置。

4.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥13.3英寸，触摸屏可独立调节角度。

4.1.3 可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指 进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

4.1.4 主机操作面板一体化耦合剂加热装置

4.1.5 控制面板可独立旋转和升降

4.1.6 ※探头接口≥5个，全激活、相互通用

4.1.7 二维灰阶成像及M型成像单元

4.1.8 彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元

4.1.9 频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元

4.1.103D/4D成像单元

4.1.11组织多普勒成像及定量分析单元

4.1.12组织斑点追踪成像单元

4.1.13应变式弹性成像和剪切波弹性成像单元

4.1.14造影成像及定量分析单元

4.1.15实时宽景成像单元(要求凸阵，线阵，相控阵及容积探头可支持),支持彩色能量宽景， 扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于100cm;

4.1.16单键优化：通过一键操作迅速优化多种参数，自动优化图像，可对血管检查自动获取 最佳偏转角度及取样容积大小，角度。

4.1.17图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式

4.1.18斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。

4.1.19扩展成像(可支持凸阵、线阵、腔内探头、容积探头)

4.1.20智能血管跟踪技术， 一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、 Color/Power 框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

4.1.21穿刺针增强技术，要求凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后 效果，并支持自适应校正角度。

4.1.22解剖M型≥2条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量

4.1.23 ※自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模 式等。

4.1.24多语言操作界面，英语，中文(包括键盘输入、注释、操作面板等)

4.1.25 ※支持语音注释，可讲语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC 端回放语音注释。

### 3.2  测量/分析和报告

4.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2.2腹部测量与分析

4.2.3产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

4.2.4 ※自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

4.2.5自动NT测量

4.2.6妇科测量与分析

4.2.7颈动脉测量与分析

4.2.8心脏测量与分析

4.2.9泌尿科测量与分析

4.2.10胎儿心脏测量与分析

4.2.11上下肢动脉，上下肢静脉测量与分析

4.2.12※血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据， 测量结果参数≥7项。

4.2.13 ※IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分 析

4.2.14 ※自动盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声 检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行自动描迹和自动测量。

4.2.15血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

4.2.16 ※心功能自动测量软件，自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自 动描迹，无需手动选择切面和手动描记。

### 3.3  电影回放和数据存储

4.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，,电影回放支持编辑和剪接功 能

4.3.2 电影回放：≥1000秒

4.3.3 ※支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编 辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存 储，并且具有独立的存储功能键

4.3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.3.5 ※原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维 图像离线后进行M成像。

4.3.6 ※硬盘：≥1T硬盘支持， SSD固态硬盘≥128G

4.3.7 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资 料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.3.8 ※支持多设备图像对比功能，可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对 比显示。

4.3.9 ※支持一键传输图片到智能手机终端或PC端

### 3.4  连通性要求

4.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输；

4.4.2 ※支持移动设备无线传输， 一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动 终端APP远程操作设备；

4.4.3 视频/音频输入、输出；支持ECG信号

4.4.4 输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4.5 输出信号： HDMI视频， S-VIDEO视频， VGA视频， AUDIO音频

4.4.6 ≥6个USB接口、 DVD R/W刻录光驱

### 3.5系统技术参数及要求

#### 4.5.1二维灰阶模式

4.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024,多倍信号并行处理

4.5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

4.5.1.4发射声束聚焦：发射≥8段

4.5.1.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.1.6 ※复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分 辨率和加强边界显示，消除伪像；

4.5.1.7组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件(常规、液性、脂肪 等 )

4.5.1.8最大显示深度：≥38cm

4.5.1.9 TGC:≥8段， LGC:≥6段

4.5.1.10动态范围：≥160

4.5.1.11增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100,可视可调步进≤1db

4.5.1.12伪彩图谱：≥8种

4.5.1.13最大帧率：≥1000帧/秒

4.5.1.14成像速度： 相控阵探头，18CM深度时，扫描角度最大，帧率≥58帧/秒 凸阵探头，18CM深度时，扫描角度最大，帧率≥45帧/秒

#### 4.5.2彩色多普勒成像

4.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2.2显示方式： B/C 、B/C/M 、B/POWER、B/C/PW

4.5.2.3 ※取样框偏转：≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.2.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.2.5最大帧率：≥260帧/秒

4.5.2.6成像速度：

相控阵探头，全视野，18CM深度时，帧率≥11帧/秒 凸阵探头，全视野，18CM深度时，帧率≥10帧/秒

#### 4.5.3频谱多普勒模式

4.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.5.3.2显示方式： B,PW,B/PW,B/C/PW,B/CW,B/C/CW等等

4.5.3.3最大速度：≥7.60m/s(连续多普勒速度：≥30m/s)

4.5.3.4最小速度：≤1mm /s(非噪声信号)

4.5.3.5取样容积：0.5-20mm ,支持所有探头

4.5.3.6偏转角度：≥±30度(线阵探头),并支持快速角度校正

4.5.3.7零位移动：≥8级

4.5.3.8支持频谱自动测量

#### 4.5.4探头规格

4.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头；二维、谐波、彩色及 频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

4.5.4.2扫描频率：凸阵探头：带宽：1.3-5.7MHz,角度≥85°;

单晶相控阵探头，带宽1.1-4.4MHz,角度≥85°;;

线阵探头：带宽：3-13 MHz;

腔内探头：带宽2.5—12MHZ

4.5.4.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

#### 4.5.5应变式弹性成像

4.5.5.1 ※支持探头：浅表探头、腔内探头

4.5.5.2弹性成像图谱≥5种可选。

4.5.5.3弹性模式具有压力操作提示图标。

4.5.5.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

4.5.5.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

4.5.5.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。

#### 4.5.6 ※剪切波弹性成像

4.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

4.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

4.5.6.4实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方 式可调，

4.5.6.5同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度 数据进行临床诊断和科研工作。

4.5.6.6支持肿块周边组织定量分析功能。

#### 4.5.7造影成像及定量分析功能

4.5.7.1 ※支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，心脏探头

4.5.7.2支持微血管造影增强功能

4.5.7.3双计时器

4.5.7.4支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

4.5.7.5具备混合模式

4.5.7.6支持造影图像和组织图像位置互换

4.5.7.7 ※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、 可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

#### 4.5.8 TDI组织多普勒成像

4.5.8.1 TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式图

4.5.8.2 TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织 运动速度曲线图

#### 4.5.9组织追踪成像单元

4.5.9.1二维模式下追踪心肌运动

4.5.9.2具有组织向量图(箭头显示)和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应 变率

4.5.9.3支持牛眼图显示和报告显示

#### 3.6  外设和附件

4.6.1耦合剂加热器

4.6.2 ※腔内探头放置架，可左右互换

#### 4.7配置要求；

4.7.1全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台

4.7.2配置探头：心脏单晶相控阵探头1把、腹部凸阵探头1把、浅表线阵探头1把、腔

内探头一把

4.7.3超声图文报告工作站1套(包括电脑、打印机、工作站软件)

#### 4.8备件、技术及维修服务，培训要求及其它

4.8.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可 以及时供应

4.8.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安 装、调试或维修等服务

4.8.3在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用 人员正常操作设备的各种功能