采购内容及要求

- 采购内容及要求

（一）心电监护仪招标参数

（采购数量：14台）

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。

- 心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数，可适用于成人、小儿、新生儿。

- ≥10英寸触摸屏，触控操作。

- ★支持手写中文输入。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

- ★心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

- 具有ECG全屏级联。

- ★心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

- 具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

- 血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- ★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

- 具有NIBP与血氧同侧测量功能。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

- ★IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。（提供证明文件）

- IBP监护可测量≥10种压力项目。

- 呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

- 具有数据存储功能，≥120小时趋势图/趋势表、≥2000组无创血压测量回顾、≥48小时全息波形回顾。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

- 产品通过CE、CFDA认证。

- （二）血液净化机招标参数

- （采购数量：1台）

一、治疗模式要求

1、具备持续性血液滤过（CHF）、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足肾脏替代和人工肝治疗要求。

※2、具备自设编程程序，可进行手动设置，自行设计临床需要的治疗模式。

3、可自由选择前稀释或后稀释，在CVVH时能同时进行前稀释和后稀释。

二、技术参数要求

※1、彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。

2、流量泵≥4（不含肝素泵）：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵：

（1）血液泵（BP）：0～300mL/min；

（2）滤过液泵（FP）：0～120mL/min；

（3）透析液泵（DP）：0～50mL/min；

（4）置换液泵（RP）：0～120mL/min。

3、独立多功能精密注射泵，适用不少于3种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。

※4、具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。

5、具备6个压力监测：

（1）动脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

（3）静脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）；

（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)；

（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)；

（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)。

6、具备管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。

7、加温器：两面热板加温方式，35～38℃。

8、电子秤≥3个，0～10kg。

9、具备气泡监测，检测最小气泡体积：≤100μL

10、具备补液断流，气泡检测

11、具备滤液断流，气泡检测

12、具备漏血监测，分辨率≤千分之一

13、具备液面监测，监测静脉壶及血浆壶液位。

14、网电源供电中断：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min

开放式耗材，可兼容多品牌的耗材。

（三）电动心肺复苏机招标参数

（采购数量：1台）

1、工作原理：电动电控。

2、按压深度：50mm～60mm可调，每次调节5mm。

3、按压频率：100次/min、110次/min、120次/min，可切换。

4、按压通气比：30:2，单独、连续按压功能，两种按压通气模式。

5、按压释放比：1:1（50%：50%）。

6、提示类功能：电量显示，低电压报警，启动暂停功能，具有按压、通气状态指示灯提示功能。

7、开机默认状态：按压通气比30:2，按压深度50mm，按压频率100次/min；吹气频率10次/min。

8、胸厚测量指示功能。

★9、单臂垂直按压结构，主机360度旋转，可使胸部开放，便于除颤等其它设备同时操作。

10、控制面板位于病人上方。

11、开放悬臂式钢性支撑装置：可根据患者体形差异和操作环境的不同，对主机进行上下升降和左右摆动的调节，将按压头与患者胸部定位。具有紧固锁紧把手，确保按压过程中按压头始终贴紧胸部。

12.内置锂电池，可持续工作≧230分钟。

13.便携包，适用于院外患者病发现场。

（四）除颤监护仪招标参数

（采购数量：1台）

- ★1、显示屏 ≥8.0英寸彩色TFT显示屏，分辨率为≥800×600，界面可显示≥4道监护参数波形。

- 2、显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

- 3、采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

- 4、支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型。

- 5、提供的体外电极板具有支持充电、放电、能量选择等操作功能，并具备充电完成指示灯。

- ★6、具有旋钮式能量选择。

- ★7、体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为≥25种，最小为1J，最大为360J。

- 8、病人阻抗范围：体外除颤：20 ~ 250欧；体内除颤：15 ~ 250欧；

- 9、支持AED除颤功能，电击能量100J～360J，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT

- 10、支持CPR心肺复苏抢救提示，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求。

- 11、支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为≥14种，最小为1J，最大为50J

- 12、电池供电情况下除颤监护仪充电至200J≤5s，充电置360J≤8s。

- 13、在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测。

- 14、可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏。

- 15、起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

- 16、可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、2通道IBP、旁流呼气末CO2。

- ★17、可监测心律失常种类≥26种；

- ★18、主机具有≥120小时趋势图和趋势表、≥240min录音存储、≥120小时全息波形。

- ★19、提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- ★20、可配置≥2块锂离子电池，其中1块可支持≥360J除颤≥210次，单ECG检测≥6小时。

- 21、电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量。

- 22、配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告。

- 23、实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续，可供选择。

24、体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求。

- （五）床单位消毒机招标参数

- （采购数量：5台）

一、产品名称：床单位消毒器

二、产品用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

三、技术参数要求： 1、采用臭氧消毒； 2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝； 3、配备静音脚轮；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线； 4、整机运行噪音≤55dB； 5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层消毒； 6、机器消毒时间0-150min可调，默认时间10min快速消毒； ★7、臭氧产出量≥5000mg/h，臭氧浓度≥4000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求： ★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3； 2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3； 3）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3。 4）对自然菌的杀灭对数值＞1。

五、功能及技术先进性要求： 1、采用彩色触控屏，全触控操作方式； 2、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-150min可调； 3、可预先设置自动消毒功能：工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成； ★4、采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒； ★5、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；消毒器配有外置网篮，多次性消毒袋、消毒罩与一次性消毒袋、消毒罩； 6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证；（提供以上双管理体系认证证书） ★7、具有消毒模块故障报警，温升报警，还原剂使用年限报警功作； 8、超静音无油真空泵，工作时噪音≤55dB。

六、质量要求： ★1、 具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证； ★2、 床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置。选用具有国家3C认证的高品质电源线； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图； 4、产品通过CE认证，提供CE认证证书。

七、配置清单： 1. 主机 1台 2. 电源线 1根 3. 一次性消毒袋5个（≥2.4m×1.2m） 4. 一次性消毒罩5个（≥2.8m×2.0m） 5. 消毒软管 2根（φ8-13） 6. 说明书1本

（六）无创呼吸机招标参数

（采购数量：1台）

- ▲适用于对成人和儿童患者进行通气辅助及呼吸支持，中文操作界面。能够满足危重症患者的无创通气需求。

- ▲采用电动涡轮供气方式，在断电断气状态下可继续工作，最大峰流速≥300L/min。

- 采用≥12英寸高清全贴合电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，屏幕可上下左右调整角度，并采用屏机分离技术，方便临床医护人员进行观察及清洁。

- 屏幕显示：同屏显示≥4道波形，可同屏显示短趋势、波形、监测值。

- 4.1具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰。

- 内置后备可充电锂电池≥180分钟（1块电池），可选双电池≥360分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

- 吸气阀组件一体化设计，可快速拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

- 通气模式：

- 具有持续气道正压通气模式（CPAP）；自主模式（S）；自主/时控模式（S/T）；压力控制模式(PCV)；容量保证时间控制模式（VG-T）

- ▲可选比例压力支持模式(PPS)，压力调节容量控制模式（PRVC）。

- 具备高流速氧疗功能；氧疗最大流速≥80L/min，具有氧疗计时功能。

- 可选高流量氧疗下可实时监测ROX指数及趋势回顾

- 9.1可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果

- 具有压力释放、延时升压功能。

- ▲具有同步技术，可自动调节吸气触发/呼气切换灵敏度，手动调节≥6档。

- 可实时监测病人端泄漏量和总泄漏量，具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。

- 可选SpO2，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。

- 可选呼末二氧化碳。

- 设置参数

- 潮气量：50ml—2000ml。

- 持续气道正压CPAP：成人/小儿3-30 cmH2O。

- ▲IPAP：3-50 cmH2O

- EPAP：3-30 cmH2O。

- 支持压力：4-50 cmH2O。

- 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min。

- 吸气时间：0.2—5s，吸护比I/E：4:1～1:10

- 吸入氧浓度：21%—100%

- 压力上升时间：1-7档可调

- 压力释放：OFF，0-3档可调。

- 延时升压时间：OFF，1-60min。

- 监测参数：

- 气道峰压、平均压、呼气末正压等参数监测。

- 潮气量、分钟通气量、病人端/总的分钟泄漏量等参数监测。

- 呼吸频率、病人触发百分比、吸气百分比等参数监测。

- 病人触发比例：0-100%

- 具有智能逻辑判断及报警链管理，具有分级报警和声光报警。

- 报警参数：气道高压、气道低压、呼气末压力过高/过低、总计呼吸频率过高/过低、吸入氧浓度过高/过低、分钟通气量过高/过低、脉率过高/过低、SPO2低、电源中断、电池电量低。

- 具备截屏、录屏功能，可储存≥10000条事件记录，可储存≥168小时趋势数据，并可用U盘导出非加密文件。

- 具备HDMI扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫等接口。能够通过网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪、中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

（七）有创呼吸机招标参数

- （采购数量：1台）

一、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2 ★采用≥12.0英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率≥1280*800，屏幕可翻转，角度0-30度可调。

1.3 ★屏幕采用全贴合设计。

1.4 ≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。

1.5 ▲电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源）。

1.6 具有有创通气模式和无创通气模式。

1.7 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.8 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。

1.9 贯穿式报警灯设计，前后均可观察报警灯。

二、呼吸模式及功能

2.1 ★模式配置：具有V-A/C、P-A/C、P-SIMV、V-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、PSV-S/T、VS通气模式。

2.2 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸、叹息功能、自动插管补偿、二氧化碳衍生功能、P-V工具等功能。

2.3 具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

2.4 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能调节【呼气触发】至最佳值，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.5 ★具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

2.6 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

三、设置参数

3.1 ★潮气量：20ml-2200ml

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1-1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5-80 cmH2O

3.7 气道压力：-20-120cmH2O

3.8 压力支持：0-80cmH2O

3.9 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O

3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

3.11 ★氧疗流量：2~60L/min

四、监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6 具有吸入氧浓度的监测。

4.7 ▲SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。

4.8具有≥72小时的趋势图、趋势表数据存储。

4.9 ▲具有压力-容积环图、流速-容积环图、流速-压力环图、容积-CO2环图四种呼吸环监测。

4.10 脱机辅助工具：浅快呼吸指数、口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。

五、其他功能

5.1 呼吸机提供锁屏功能。

5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3 ★可存储≥8000事件日志，包括报警日志和操作日志。

5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.6 具有HDMI接口，可外接显示器分屏显示。

5.7 具有护士呼叫接口。

（八）防褥疮垫招标参数

- （采购数量：20台）

- 基本构造：防福疮垫由气垫、气泵和连接导管组成，分为圆形坐垫式、方形坐垫式、方格式、条纹式、喷气式五种，圆/方形坐垫式不含气泵。

- 气垫材质：PVC/尼龙

- 电源电压：AC220V±22V

- 频率：50Hz十1Hz功率：≤7VA

- 出气气压：≥14kPa；出气流量：≥5L/min

- 噪音：≤45dB

- 方格式（mm)： 长2000±50 宽900±50高 60±50

- 条纹式(mm)：长2000±50 宽900±50 高≥58

- 注：以上尺寸为充气膨胀后的尺寸（不包括延长部分）

- 防电击程度：BF型

- 进液防护程度：IPXO

- 运行方式：连续运行

- 保险丝等级：F1.0AL250V，Φ3.6×10

应能承受：≥135kg/m2的承载力，不出现脱胶、撕裂和爆破。

（九）中心供氧氧气流量表招标参数

- （采购数量：20台）

- 浮标式氧气吸入器，用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。

- 浮标式氧气吸入器测量范围:(1~10)L/min。

- 最大允许误差:±4%FS

- 高压部分在输入12MPa~15MPa的压力时，减压后能降至0.2MPa~0.3MPa压力范围内。

- 安全阀排气压力为0.35±0.05MPa。

（十）利普刀招标参数

（采购数量：1台）

- 一、高频电刀参数

1.本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤单双极应用部分，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。

- 2.主机产生的416KHz(±10 kHz)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极电凝六种工作模式。

- ★3.具备单极切割功能：≥3种工作模式。

纯切：≧350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

混切1：≧200W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

混切2：≧120W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

4.具备单极凝血功能：≥2种工作模式。

喷凝：≧150W(负载500Ω)；大面积凝血。

柔凝：≧80W(负载500Ω)；精确浅表点凝。

- 5.具备双极功能：标准双极凝模式。

- 双极电凝：≧70W(负载100Ω)；支持双极闭合等手术，无需黏贴负极板。

- 6.全功能功率自动补偿，远程故障诊断。

- 7.专用病人回路电极板接触质量检测系统。

- 8.LEEP手术修复治疗，切割无碳化，愈合快。

9.单极既可手控输出也可脚控输出；双极用脚控输出。

10.高频发生器通用内窥接口，可配合各类型内窥镜使用。

★11.三脚踏独立控制，单双极直踩输出，无需脚踏或手动转化。

12.本机具有断电保护电路，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

- 二、烟雾管理系统参数

- 1.适用于所有开放手术以及妇科手术，实现近距离高效清除手术烟雾，保持术野清晰且保障医护人员健康。

- ★2.专业滤网设计，有效去除手术烟雾中的超细微颗粒、化学气体以及各种细菌、病毒等，过滤颗粒直径达≥0.1微米，有效清除率高达99.999%。

- 3.双按钮LED 面板，操作直观简便。

- 4.多种激活方式：可使用脚踏开关激活或直接连线电刀主机来激活。

- 5.一体化超静音专利设计，噪音：≤30dB（A）。在最大功率下，<55dBa。

- 6.气体流量：708L/min，当使用直径22cm的管路时。

- 7.最大真空度：≥10kPa，最大风量：100l/min。

- 8.异味去除率：99%@1年(设备使用一年内，异味去除率达99%)。

利普刀配置清单

| 主机 | 1台□ |
| --- | --- |
| 一次性使用手术电极 | 2把□ |
| 高频手术电极刀头 | 5支□ |
| 一次性使用中性电极 | 3片□ |
| 中性电极连接线 | 1条□ |
| 脚踏开关 | 2个□ |
| 主机电缆线 | 2条□ |
| 一次性使用宫腔组织吸引管 | 1个□ |
| 烟雾过滤器 | 1个□ |
| 连接管 | 1条□ |
| 感应环 | 1个□ |
| 烟雾处理一体台车 | 1台□ |
| GBXP5*20(5A)保险管 | 2只□ |

（十一）氩气刀招标参数

- （采购数量：1台）

- 氩气高频电刀集切割、凝血、双极、AIC氩气技术为一体，可满足不同手术

- 的要求，具有很强的操作性和实用性。

- 全悬浮输出，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双

- 极)，非AP、APG型普通设备，～220V网电源供电。

- ★3、具备单极切割功能：纯切、混切1、混切2、脉冲切、双极切等工作模式。

- 纯切：≥300W(负载500Ω)；          混切1：≥200W(负载500Ω)；

- 混切2：≥150W(负载500Ω)；        脉冲切：≥200W(负载500Ω)；

4、具备单极凝血功能：喷凝、柔凝等工作模式。

喷凝：≥120W(负载500Ω)；

柔凝：≥80W(负载500Ω)；

- 5、具备氩气凝血功能：氩气非接触凝血等模式。

氩气凝：≥120W(负载500Ω)；

6、具备双极功能：标准双极凝等模式。

双极电凝：≥50W(负载100Ω)；

7、具备独立高频发生器通用内窥接口，可配合各品牌内窥镜进行治疗。

★8、具备可调节高频脉切刀系统，可满足ESD、EMR、ERCP、POEM和息肉切除等手术的间歇电切需求。

9、采用ENDO CUT内镜模式，提供安全的内镜下最佳凝血效果。

★10、仪器前置氩气压力表，精准实时显示氩气工作状态。

11、双路氩离子气流调控，调节精度0.1L/min，调节范围0~10L/min，允许0.200~0.50Mpa大范围氩气不定压输入，不受现场气源限制。

12、采用SMART INTERRUPT安全系统，全程监测喷嘴压力。当氩气管堵塞或扭结，会发出报警指示并切断氩气输出。氩气瓶压力过低时，系统会发出报警。

★13、具备10种储存功能，可储存手术的各个模式及功率等，使用时一键调取。

14、切割、凝血、双极及氩气模块均具有独立LED显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示，操作简单方便，稳定耐用；

- 15、具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，可实时检测电极板贴敷效果。

★16、具备无烟切割模式，视野更清晰，提高手术安全性和高效性。

- 本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。

- 18、具有双极超刀系统，可升级成为内镜全科系统水刀。

★19、真人语音报警提示功能，远程故障诊断系统。

20、运行环境

20.1、环境温度范围：5℃～40℃；

20.2、相对湿度范围：≤80%；

20.3、大气压力范围：86.0～106.0kPa；

20.4、电源：220V±22V， 50Hz±1Hz；

氩气刀配置清单

| 氩气刀主机 | 1台□ |
| --- | --- |
| 一次性使用中性电极 | 5片□ |
| 中性电极连接线 | 1条□ |
| 氩气电极 | 2条□ |
| 三联脚踏开关 | 1个□ |
| 主机电缆线 | 1条□ |
| 高频转接线 | 1条□ |
| 氩气减压器 | 1个□ |
| 氩气连接管 | 1条□ |
| GBXP5*20( 5A)保险管 | 2只□ |
| 氩气瓶 | 1个□ |
| 氩气刀台车 | 1个□ |

- （十二）多功能手术床招标参数

- （采购数量：1台）

一、产品名称：电动液压手术床

二、适用范围：适用于头、颈、胸、腹腔、会阴、四肢等外科、妇科、泌尿科、五官科、骨科等手术承载，提供合适的手术体位。

三、性能要求： 1、电动液压手术床床身（头板、背板、臀板、腿板）支架采用304不锈钢表面； ★2、手术床采用电动液压驱动，可电动调节台面升降、台面前后倾、台面左右倾、背板转折、台面纵向移动、手术床锁定和解锁等6组动作； 3、手术床采用五段式床身设计包括：头板、背板、腰桥、臀板和分体式腿板； 4、手术床底座外壳采用阻燃ABS材料，经高温吸塑工艺制成； 5、手术床采用四点式液压刹车锁定系统，锁定时四支刹车油缸同时伸出； 6、标配两套相互独立电动控制系统，且手控器设有误操作锁开关和反向体位键； 7、手术床内置隐藏式腰桥功能，床身下方无外露部件，腰桥可在床体两侧操作，方便C型臂通过，腰桥行程≥120mm； 8、手术床台面和床垫采用能透X射线材料制成； 9、手术床安全承重≥250kg； 10、电源AC220V 50Hz，功率≥500VA，间歇方式运行，进液防护：IPX4。

四、技术参数要求： ★1、主要技术参数：（提供具有相关资质检验机构出具的全性能检测报告和EMC检测报告） 1）台面长度≥2030mm； 2）台面宽度（不含导轨）≥540mm； 3）台面最低高度≤600mm; 4) 台面升降行程≥400mm; 5) 台面前倾/后倾：25°±2°； 6）台面左倾/右倾：20°±2°； 7）背板上折角度≥80°，下折角度≥40°； 8）台面平移行程≥350mm； 9）内置腰桥行程≥120mm； 10）头板上折角度≥40°，下折角度≥90°； 11）腿板上折角度≥20°，下折角度≥90°，外展角度≥90°。

五、功能及技术先进性要求： 1、手术床配备四只进口品牌万向脚轮（直径≥100mm），可原地360°旋转； 2、头板、腿板采用快锁式接口连接；腿板可拆卸、可外展，采用进口气弹簧助力调节； 3、具备头板、腿板互换功能，互换后可拥有≥1500mm透视空间； 4、标配蓄电池，可满足≥50次手术需要，同时具有交流电源供电功能； 5、具有一键屈曲/反屈曲、一键复位等功能，复位后台面恢复至台面水平位置； 6、标配≥80mm双层记忆海绵床垫； ★7、产品通过ISO9001和ISO13485双认证。（提供以上双管理体系认证证书）

六、质量要求： ★1、具有国家颁发的生产许可证、经营许可证; ★2、电动液压手术床具有相关资质检验机构的检验报告及EMC检测报告，并通过CE认证。选用具有国家3C认证的高品质电源线、电气元器件； 3、维修响应时间≤12小时。

七、配置清单：（其他附件按需配置） 1. 电动液压手术床 1台 2. 电源线 1根 3. 手持控制器1个 4. 说明书1件 5. 合格证1件 6. 马蹄蹬腿架1对

（十三）可视喉镜招标参数

- （采购数量：1台）

一、技术参数

1. 显示屏：

1.1 尺寸：≥3.0英寸进口高清LCD显示器；

1.2 分辨率：≥ 1600*1200；

1.3 色温：≥5000K；

1.4 上下转动角度：0~130°±2°；

1.5     左右转动角度：0~270°±2°；

1.7 数据输出：≥2种文件输出法，USB传输，内置≥4G内存卡读卡器。

- 喉镜片（含摄像头）：

2.1 采用CCD（防水）摄像头，分辨率≥200万像素

2.2 电源 ≥12V

*2.3 喉镜片：钛钢可重复使用金属镜片：

2.3.1:镜片前端可活动式带弯头镜片（分：成人大号，成人中号，儿童）；

2.3.2：固定式金属镜片（分：成人大号，成人中号，儿童，婴儿，早产儿）；

2.3.3可选一次性喉镜片金属支架（成人大号、成人中号、儿童），高强度防雾复合材料，成人、儿童一次性使用喉镜片

2.4 视场角：≥90°

2.5 光照度：≥800LUX

3. 电池 ：

3.1 视频喉镜内置专用锂电池，可重复充电≥500次

3.2 电压 ≥7.0V；

3.3 容量：≥3200mAh；

3.4 充电次数：≥500次；

3.5 充电时间：≤4小时。

4. 电源适配器

4.1 充电接口输入极性：内正外负；

4.2 充电器输入：100-250V,50Hz；

4.3 充电器输出：4.2V-12V,≥1000mA。

*5.防雾功能：摄像系统自带防雾功能，开机即可达到防雾效果。

6.摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离≤45mm。

*7.拍照摄像功能：手柄具备快捷一键快速拍照、摄像功能。

*8.镜片与手柄连接：镜片和手柄之间的连接采用防脱落锁扣开关设计。

9.手柄为波浪型防滑设计；手柄材质进口PC材料，耐刮弹性表面处理。

二、配置清单：

主机加镜片根据要求选配

（十四）高流量无创呼吸治疗仪招标参数

- （采购数量：2台）

- 专业模式： 成人模式、儿童模式

- ≥4.3英寸彩色触摸屏，显示器配备防眩抗反射视保屏，屏幕亮度可调；

- ★流量设置范围：2～80L/Min。

- ★氧浓度监测：21～100 vol.%，设置范围：21～100 vol.%，氧浓度测量精度±3 vol.%。

- 驱动方式：涡轮驱动，无需空压机，无气源也可独立工作。

- 气体温湿度设置： 37℃：2～60L/Min流量范围内>33mg/L，其他流量范围>10 mg/L；

- 主机可显示设置参数及实时监测参数：气体流量，气体温度，气体氧浓度。

- 报警功能：

8.1生理报警：被监测的气体参数或者病人生理参数超过特定范围；

8.2技术报警：由于机器使用方面的人为操作或技术障碍或机器本身的故障导致不能准确进行病人监护；

8.3支持声、光、文字提示报警信息功能；

8.4报警暂停时间≥120S；

8.5支持报警声音调节功能：1-8级；

8.6可提供报警静音功能；

8.7支持最近报警事件查看功能；可具报警事件存储和回顾功能；

- 机器带有高密度过滤棉，具有空气输入过滤功能。

- 可选配辅助流量计；

- 预热时间：流量35L/Min，起始温度23±2℃条件下，≤10分钟达到31℃，≤30分钟达到37℃。

- ★可选配血氧监测功能；

12.1范围：0-100%；

12.2误差：±2%；

12.3可显示PI灌注指数；

- 支持快氧功能，瞬间提高氧浓度；

- 支持计时器功能，可实时查看患者治疗时间；

- ★自带≥2200mAh锂离子电池，≥30 Min（在标准工作状态下，使用新的充满电的单节电池）；

- 存储

16.1机器能存储≥2000个设置日志（包括报警日志、生理报警日志、设置和报警时刻相关的参数）

16.2具有断电保存功能。

16.3★趋势数据存储：存储每个参数≥7天（168小时）的趋势图/趋势表数据。

- 可选配推车。

★产品使用寿命：≥10年。

（十五）电子血压计招标参数

（采购数量：30台）

- 显示方式：LCD数字显示

- 测量方法：示波测定法测量范围

- 压力测量范围：0~300mmHg（0.0-40.0kPa）

- 脉率：40~200次/分钟

- 精度：压力：±3mmHg（±0.4kPa）以内

- 脉率：±5%

- 运行模式：连续运行

- 防电击类型：Ⅱ类；

- 设备：内部电源供电

- 防电击的程度：BF型

- 不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氨混合的易燃麻醉气情况下使用

- 进液防护：IPXO

- 压力传感器：半导体式压力传感器加压方式，压力泵自动加压

- 排气方式：自动快速排气

- 电源：4节5号电池IDC6V

- 电源适配器：输入AC100V-240V（±10%），50/60Hz，0.35A；输出DC5V1A

电池寿命：4节5号高性能碱性干电池能测量≥300次。

- （十六）紫外线消毒台车招标参数

- （采购数量：10台）

一、产品名称：紫外线消毒车

二、产品用途：用于医院物体表面和空气的消毒。

三、技术参数要求： 1、采用紫外线消毒； 2、紫外线消毒车机身采用全金属材料制作； 3、配备高品质脚轮； 4、灯臂可0°-180°旋转； 5、杀菌因子：紫外线；可以同时进行物体表面消毒和空气消毒； 6、机器消毒时间0-120min可调，延时30s启动。 ★7、距离灯管1m处的辐照强度≥120uW/cm2。（可提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求： ★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告） 1）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3（30min，距离紫外灯1m处）； 2）对大肠杆菌杀灭对数值＞3（30min，距离紫外灯1m处）； 3）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3（30min，距离紫外灯1m处）； 4）对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3（90min，距离紫外灯1m处）； 5）对物表表面自然菌平均杀灭对数＞1（30min，距离紫外灯1m处）； 6）对白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%（30min，20m3）； 7）对自然菌消亡率在≥90%（60min，30m3）。

五、功能及技术先进性要求： 1、紫外线消毒车采用优质碳钢外壳，外表进行喷塑处理。 2、可用于大多数场所的空气消毒及物表表面消毒。 3、在底部安装有四个万向脚轮。 4、灯臂固定采用机械结构。 ★5、设有定时消毒装置和延时启动装置。 ★6、产品通过ISO9001和ISO13485双认证；（提供以上双管理体系认证证书）

六、质量要求： 1、 具有国家颁发的生产许可证、经营许可证； ★2、 选用具有国家3C认证的高品质电源线； 3、产品需在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，并提供备案截图；

七、配置清单： 1. 主机 1台 2. 底座 1件 3. 安装螺丝 1套

- （十七）新生儿辐射台招标参数

- （采购数量：1台）

- 1、温度分辨率：≤0.1℃；

- 2、肤温控制范围 ：32.0～37.5℃；

- 3、肤温超温报警：38.5 ±0.1℃；

- 4、温度显示范围：20℃～45℃；

- 5、皮肤温度传感器精度：±0.3℃；

- 6、控温精度：≤0.5℃；

- 7、床面温度均匀性：≤2℃；

- 8、温度偏差报警：±1℃；

- 9、APGAR计时（s）： 在1min、5min和10min计时误差应≤±4s；

- 10、APGAR声光提示：在50s至1min、4min50s至5min、9min50s至10min与显示同步声提示；计时器应可在其任一累计时间内手动复位；

- 11、辐射头水平调节角度： 0°～90°（可调与锁定）；

- 12、床面倾斜调节角度： ±12°（无级可调）

- 13、床面中心照度：≥700 lx；

- 14、托盘承载力：≥2Kg；

- 15、输液架承载力：≥2Kg；

- 16、输液架最大高度：200cm±20cm；

17、胆红素总辐照度最大值Ebi：1700±25％µW/cm2 （光源平面与有效测试面垂直距离为80cm）；

18、胆红素总辐照度均匀性：Ebimin/Ebimax＝G2＞0.4；

19、光疗的主辐射光谱（蓝光波长）范围：400nm～550nm；

20、光疗控制器： 光疗控制器具有当前使用时间计时和累计使用时间计时的功能；

21、消耗功率：≤850VA；

22、升温时间： ≤1h；

23、脚踏开关防水等级：IPX3。

（十八）视频气管插管镜招标参数

（采购数量：1台）

1.操作手柄（含插入管）：

1.1视场角≥120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

1.2景深：3-200mm；

1.3操作手柄具备3个电子功能按键；

1.4吸引阀座一体式防脱设计；

1.5软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

▲1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

▲1.7软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘；

1.9操作手柄为医用高分子材料材质，符合人体工程学设计；

1.10操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°；

▲1.11插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°；

1.12操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

▲1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.14操作手柄为医用高分子材料材质，耐腐蚀；

1.15操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒；

1.16采用智能主控芯片，无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度。

- 2.图像处理器：

- 2.1、图像处理器

2.1.1配备≥4.0英寸手持式显示屏；

▲2.1.2采用翻盖式结构可角度调节≥120°；

2.1.3显示屏高宽比为1：1；

2.1.4操控方式：触摸屏操控；

2.1.5开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；

2.1.6搭载专用软件系统；

2.1.7具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频；

2.1.8视频及照片回放功能；

2.1.9配备TF内存卡，容量≥64G；

2.1.10采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术；

2.1.11具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能；

2.1.12图像显示器与操作手柄连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接。

- 2.2、图像处理器

2.2.1具备医疗器械注册证；

2.2.2显示功能：自带≥10.0英寸电容式触摸屏，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：≤5秒即能实现图像显示；

2.2.3录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

2.2.4视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.2.5调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；

2.2.6亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.2.7与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作；

2.2.8录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

2.2.9白平衡功能：具有白平衡调节功能。

3.供电方式：

3.1电池：可自行拆卸；

3.2备用电池：通用18650可充电电池；

3.3两种电池装载方式：可选择在手柄或图像处理器上安装电池。

4.培训服务：

4.1上门培训，保证操作者能掌握视频气管插管镜的操作技能；

4.2 系统培训方案：可提供培训课程及学习资料。

（十九）抢救柜招标参数

- （采购数量：4台）

1、用途：护理配套使用。

2、外观：

2.1规格尺寸：长690mm×宽480mm×高960mm（±10mm）。

2.2颜色：正面为红色急救色。

3 技术参数

3.1柜体为优质冷轧碳素钢板制作。

3.2扶手为SUS304不锈钢管弯压成弧形，外套光面PU。

★3.3上部台面为平开式，设置阻尼滑轨，具备阻尼和吸合功能，亦可拉出作为写字板使用。（提供实物图片证明）。

3.4台面下柜采用钢制隔板分隔，方便归纳物品。

3.5中部两个抽屉，下部为柜，柜内带隔板，抽屉、门均采用大弧形铝合金型材拉手。

3.6第一层抽屉带ABS内分隔药盘，可放针剂、药品等，药盘亦可取出单独使用。

3.7、第二层抽屉内配置PC透明分隔板，分隔板活动可调。

3.8抽屉滑轨推进具有自吸合功能，拉出具有阻尼功能，防止推送过程中抽屉滑出。

★3.9抽屉滑轨五金件推拉顺滑、无噪音，并通过耐久性测试≥80000次。（提供急救推车制造商委托具备CMA计量认证标识第三方机构检测报告予以证明）。

3.10急救车外侧带一次性锁具，锁为塑料件，并附唯一编号，可贴纸，符合临床急救车管理规范。（提供实物图片证明）。

3.11≥Ф100mm双面静音万向轮，每个脚轮由双轮组成。

4、配置清单：

4.1急救推车主体1台、

4.2推送扶手1个、

4.3抽屉内PC透明分隔板1套、

4.4自吸合阻尼滑轨3套、

4.5分色垃圾桶2个、

4.6锐器盒挂架1个、

4.7伸缩式副工作台2个、

4.8输液架1根、

4.9 CPR复苏板1个、

4.10电源插座1个、

4.11氧气瓶支架1个、

4.12一次性锁10个、

4.13双面静音脚轮4个。

5、售后服务保障：

5.1、质保期≥18个月。

★5.2、制造商在陕西省内设立直属公司或办事处机构（非委托），负责产品的维护保养及售后服务。

6、管理体系

6.1、制造商通过省级或国家高新技术企业认证。

★6.1、急救推车符合ISO13485医疗器械质量体系认证。（提供认证证书，体系需覆盖急救推车产品）

6.3、急救推车符合ISO9001质量管理体系认证。（提供认证证书，体系需覆盖急救推车产品）

（二十）心电图仪招标参数

- （采购数量：1台）

- 噪声电平：≤15uVp-p

- 频率特性：0.05Hz-150Hz

- ★时间常数：≥5S（提供检验报告证明）

- 输入回路电流：≤50nA

- ★耐极化电压：±650mV（提供检验报告证明）

- 共模拟制比：≥105dB

- 心率测量范围应为30～3O0bpm,测量精度为±1bpm或±1%。

- 具有自动、手动、节律三种显示功能。

- 记录速度：5mm/s、6.25mm/s 、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差:±2%。

- ★灵敏度(增益)：2.5mm/mv、5 mm/mv、10 mm/mv、20 mm/mv、20/10m mm/mv、10/5 mm/mv, AGC(自动)。（提供检验报告证明）

- ≥10英寸TFT触摸屏，全竖屏显示。

- ★支持手写中文输入（提供检验报告证明）。

- 可回顾10分钟的12导联心电波形（提供检验报告证明）。

- 可存储≥10000份病例。

- 具有病历搜索功能，支持姓名、ID号模糊搜索。

- 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

- 支持外接键盘、鼠标、条码扫描枪。（需提供检验报告证明）

- ★具有待机自动唤醒，定时关机功能。（需提供检验报告证明）

- 支持内置WIFI模块。

通过CFDA、CE认证。

- （二十一）ABS治疗车招标参数

- （采购数量：10台）

  - 规格:≥640×456×900mm

  - ABS材质

  - 双层台面

  - 上台面带两只小抽屉

  - 上下台面配置三面护栏

配置四只静音轮，其中两只带刹车功能

（二十二）注射泵招标参数

- （采购数量：3台）

- ★屏幕≥4.3英寸触摸屏，全中文显示。（提供证明材料）

- 触摸屏，具有锁屏功能。

- 具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS连接。

- 设备运行时,可在无给药中断的情况下更改注射速度。

- IP23防水防尘。

- ★可存储≥2100种药物。（提供检测报告证明）

- 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml

- ★多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。（提供检测报告证明）

- 速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。

- 预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。

- 注射总量显示范围：0-9999.99ml。

- ★注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。（提供检测报告证明）

- KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h

- 阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

- ★具有快进功能，快进速率0.1ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。（提供检测报告证明）

- ★阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。（提供检测报告证明）

- 报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警

、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等

- 再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消；

- 事件记录功能：能够存储、回放≥2000个事件。

- ★电池工作时间：≥8h。（提供检测报告证明）

- 声音音量0-10级可调。

- 具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

23．★使用寿命：≥10年。（提供铭牌图片证明）

（二十三）电动吸痰机招标参数

- （采购数量：5台）

- 电源电压：AC220V±10%

- 频率：50Hz±2%

- 输入功率：≥90VA

- 极限负压值：≥0.06MP

- 负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

- 抽气速率：≥15L/min

- 熔丝管：F1.5AL250V，5×20

- 贮气瓶：≥1000mL，1只

- 噪音：≤65dB（A）

- 外形尺寸：≥280×196×285（mm）

- 运行模式：短时运行

- 电器安全要求：II类设备，B型

防进液等级：IPXO

（二十四）护理床招标参数

- （采购数量：10张）

一、规格：2150mm×900mm×500mm（±10mm）

二、技术参数要求：

1.调节范围：背部倾斜70º±5º，腿部倾斜40º±5º，床体动态承载重量：≥240kg。

2.床板：采用≥1.0mm厚冷轧钢板模压成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，有加强骨。

3.背部床板: 采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管。

4.床体骨架：床体主架用≥40mm×80mm×1.2mm钢管焊接。

5.传动装置：摇手为不锈钢隐藏式摇把。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构，加装双向到位无极限过盈保护装置，并具有ABS防尘罩。

6.床头床尾板：采用ABS强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，床头床尾板采用挂式装置，可兼作CPR急救；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

7.五档护栏：全覆式铝合金护栏，立柱采用5根铝合金管制作，上下关节为钢制关节，铝合金立柱采用空心铆钉连接，底座采用钢制管材。护栏收缩平放时略高出床垫，带有快速定位开关。

8.脚轮：万向及单刹车制动脚轮，插杆固定，脚轮主架采用钢结构，轮芯采用尼龙（PA6）材质，万向转动采用滚珠方式。

9.输液架插座：床边具备四个输液架插孔。

10.输液架：手控伸缩双段设计，可调节高度，不锈钢材料、对称式回钩。

三、工艺：

1.采用机器人焊接

2.床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑。

（二十五）麻醉机招标参数

- （采购数量：1台）

一、基本配置

气动电控

二、气源

- 2.1　双气源：氧气（O2）、笑气（N2O），可选配空气；

- 2.2　氧气：具备安全保护装置，当供氧压力≤200Kpa时自动报警；

- 2.3　具有氧气、笑气保护装置，不受停电影响，在任何流量下保证氧浓度≥25%；

- 2.4　快速充氧范围：25-75L/min。

三、流量计

3.1　四管机械流量计

3.2 调节范围：O2：  0-15 L/min；N2O： 0-15 L/min。

四、呼吸回路

4.1　集成化呼吸回路，非金属回路

4.2防积水设计，回路无需加热，解决临床冷凝水问题。

五、挥发罐

5.1　标配一个异氟醚挥发罐（与麻醉机同品牌）

5.2 通过CE认证

5.3 具有压力、流量和温度自动补偿功能。

六、呼吸机技术要求

6.1　气动电控呼吸机，全中文操作和显示，具有白天/夜晚转换功能；

6.2　适用范围：对婴幼儿、儿童和成人进行吸入麻醉、进行控制呼吸或辅助呼吸以及监控和显示病人的通气参数；

6.3　显示方式：≥10英寸TFT彩色液晶显示屏；

6.4　标配通气模式：VCV、PCV（选配）、A/C、SIMV、手控模式、待机等；

6.5　容量模式下潮气量设置范围：20～1500mL；

6.6　具有潮气量自动补偿功能和肺顺应性补偿功能；

6.7　呼吸频率：1～100 bpm（其中SIMV时1-40/min）

6.8　吸呼比：4：1～1：8

6.8  吸气平台：OFF，1～50%

6.9  叹息：OFF，1～5次/100次

6.10  电子PEEP（选配）调节范围：OFF，3～30 cmH2O

6.11  触发灵敏度：压力触发灵敏度：OFF，-20～0cmH2O（基于PEEP）

流速触发灵敏度：1～30 L/min

七、参数及波形监测

7.1  具有开机自检功能：传感器、管路泄漏、顺应性等；

7.2　参数监测：潮气量、通气量、峰值压、平台压、平均压、呼末正压、顺应性、气道阻力、氧浓度（选配）、CO2（选配）等；

7.3　波形、环形图：压力－时间波形、流速－时间波形、容量－时间波形，可同屏显示三道波形；

7.4　报警：潮气量上下限、呼吸频率上下限、呼末正压、分钟通气量过高（低）、气道压力过高（低）、持续正压报警、窒息、氧浓度过高（低）（选配）、交流电断电、备用电池欠压、CO2浓度上下限（选配）等；

7.5　具有三级声光报警功能。