安康市质量技术检验检测中心

仪器设备采购申请表

AKZJD-029-2021

| 序号 | 仪器设备名称 | 详细参数 |  | 数 量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波消解/萃取仪 | 1.主机 1)微波谐振腔体，超大容积≥60L，内腔喷涂5层特氟隆涂层； 2)双磁控管设计，微波输出功率≥1800W； *3)微波腔体门体和主机外壳均采用全不锈钢材质，具有多重微波屏蔽功能。满功率工作时，微波泄漏量≤1mW/cm2（提供权威机构出具的检验证明）； 4)微波门体为双层全不锈钢材质，有效防爆和防微波泄露作用。门体可自吸式关闭，避免关门不严微波泄漏。 5)智能电子锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，开门软件控制，防止被随意打开。具有电子温度门锁，锁闭温度可通过软件设定（提供温度门锁设定软件截图） 6)具有智能程序升温、梯度升温功能，升温速度和时间软件设定，实时精确显示反应罐内的温度曲线和温度功率曲线 7)全自动消解罐识别系统，根据消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性 8)耐腐蚀离心式风机，排风量≥5m3/min(质保五年)。 2.温度和压力控制部分 1)全罐红外温度控制系统，可同时监控所有样品罐的反应温度，样品控温精度：±0.1℃ 2)全自动过温保护，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，当消解温度回归正常时，自动识别并启动。 3)全罐压力控制系统，实时监控腔体内反应罐压力异常变化，及时切断微波，确保所有反应罐反应安全。 3.全塑材质高通量消解转子 1)全塑消解转子，保证转子在微波工作腔内的工作安全，避免酸气腐蚀。每个消解罐均具有弹性泄压主动保护技术，泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件。 *2)可同时处理的反应罐数：≥40位，样品消解罐体积：≥60ml，原位兼容升级超高压消解转子。 3)样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM材质 4)保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料 *5)样品消解罐最高耐压：≥100bar；样品消解罐最高耐温：≥300℃。（现场验收指标，40位硝酸消解温度≥200℃） 6)消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀。 配置清单： 1.微波消解萃取/萃取仪主机，含全不锈钢安全防爆门体 1套 2.全塑不含金属材质整套高压消解转子 1套(含全塑转子支架,60个内罐,40个外罐,60个内塞，60个盖子等) 3.赶酸器，防腐型，40孔，控温范围：室温—180℃，控温精度1℃。 1套 |  | 1台 | 样品前处理 | （预算30万元） |
| 科室负责人意见： 日期： |  |  | 分管领导意见： 日期： |  |  |  |
| 技术负责人意见： 日期： |  |  | 质量负责人意见： 日期： |  |  |  |
| 主任意见： 日期： |  |  |  |  |  |  |