重大传染病防控设备采购清单

| 序号 | 仪器名称 | 单价 | 数 量 | 小计 | 具体参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新冠病毒既时分子诊断系统 |  | 1台 |  | 方法学：恒温扩增-实时荧光法。集成样本核酸磁珠提取、扩增、检测一体机。检测项目：新型冠状病毒2019－nCov、结核分枝杆菌符合群、淋球菌及沙眼衣原体等。核酸提取：检测试剂盒内置磁珠法RNA提取液。通道数量:≥8个，每个通道独立检测，随到随检。灵敏度:新冠病毒最低检测限200拷贝/mL。全封闭一管式操作试剂盒常温运输。新冠检测靶点：ORFlab基因、N基因。温度准确度：≤0.5℃。 |
| 2 | 全自动核酸提取纯化仪样本连续处理系统 |  | 1台 |  | 样本通量：24人份/10分钟。样本信息录入：配备自动连续扫码装置。样本孔位：24孔位。试剂兼容：适配预分装提取试剂，也兼容其他非预分装提取试剂。样本管兼容：适配20混1病毒采样管、10混1病毒采样管、5混1病毒采样管、2混1病毒采样管、单检采样管。机械臂数量：3个，独立运行。加样范围：5uL-1000uL。PCR板位：96孔PCR八联管。PCR板位温控：控温在2℃-8℃。液面探测：压力感应、液量检测报警功能。防污染装置：UV紫外消毒灯和负压高效过滤系统。软件系统：分区分模块设计操作界面，中文操作系统。 |
| 3 | 纯水机 |  | 1台 |  | 产水量:5L/h;供应速度:1.0-2.0L/min;产水水质(一机同时产出两种水质):纯水水质:电导率*:1-5μS/cm@25℃，符合中国实验室用水规格GB/T6682-2008 三级水标准;超纯水水质:电阻率 18.2MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um):<1 个/ml,总有机碳(TOC)**(经DP-RO 处理):<1-3ppb，细菌<1cfu/1000ml，颗粒物质(>0.2μm)<1 个/ml，无机物离子去除率≥99.5%，重金属离子≤0.1ppb。硅去除率>99%。 |
| 4 | 医用冰箱 |  | 2台 |  | 1.有效容积：305L，样式：立式2.冷藏容积：＞200升。冷冻容积：＞90升。3．冷藏室为电加热带玻璃视窗发泡门体，相对玻璃门不易凝露易于保温，相对于发泡门易于观察箱内物品。4.微电脑控制控制系统：通过微电脑控制，自由设定温度，冷冻温度冷冻-10℃~-25℃可调，冷藏箱内温度控制2℃~8℃范围内，温度显示精确0.1。5.产品分别配备独立控制上下冷藏室、冷冻室的双制冷系统；配备了两台高效压缩机。 |
| 5 | 可见紫外线分光光度计 |  | 1台 |  | 1、波长范围:190nm～900nm；2、光谱带宽: 0.1nm~5.0nm以0.1nm间隔连续可调，可根据用户的实际需求选择合适的测试条件.3、杂散光:≤0.01%T(220nmNal溶液)；4、波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)；5、波长重复性:0.15nm；6、测光系统：双光束动态反馈比例记录型；光源在320nm-380nm波段范围内自动切换；7、光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量； |
| 合计 |  |  |  |  |  |