招标内容及要求
项目名称：安康市中医医院高新分院网络心电图服务项目项目。
商务要求：
1.交货期：合同签订之日起30日历天内。
2.服务期：不少于24个月，时间自验收合格之日起算。
3.付款：合同签订后，支付年度服务费用50%；

        第一服务年度结束后，支付年度服务费用的100%；

        第二服务年度结束后，支付年度服务费用的50%。

第一部分：采购数量及要求
一、提供7×24小时全年动态心电监护和数字式多道心电图监测服务，服务期限为2年，服务期内提供以下配套数量的设备和技术支持。
	序号
	设备名称
	数量（台）

	1
	心脏实时监护预警机
	6

	2
	平板便携式心电图机
	18

	总预算：36万元


第二部分：设备参数及要求
一、设备名称：心脏实时监护预警机（6台）
内置可充电锂离子电池，支持连续24小时不间断心电数据采集和存储。
▲具备内置彩色LCD显示屏，彩色背景网格，等比例显示不少于3个导联波形。
数据传输方式：内置移动数据网络以及USB传输功能。
采样精度：≥16位，采样率≥250HZ
▲频率响应：0.05-40HZ
▲输入阻抗：≥10MΩ，共模信号抑制比：≥80dB
重量≤170克（带电池），轻便易于随身携带。
▲具备智能心电异常预警功能：对停搏、心动过速、心动过缓、频发早搏、早搏二联律、RonT、ST段改变等心电异常事件，提供及时的警告
▲主机支持一键呼救功能，该功能可及时发出紧急呼救信号给远程心电中心预警平台进行紧急呼救。
▲设备具备可充电锂离子池，连续工作时间不小于24小时，电池可不用工具拆卸更换，支持本机充电功能；
实时数据记录内容：≥72秒异常心电数据帧，包括自动或手动记录、定时记录数据。
▲心电数据发送方式：自动发送、手动发送、定时发送、专家远程随访发送
支持已记录心电图片段回顾浏览功能
报警功能：电池低电压报警、电极脱落报警、移动网络缺失报警
▲黑匣子功能：循环记录监测设备重要操作日志，人工不可删除，保存医疗证据。
二．设备名称：平板便携式心电图机（18台）
ECG输入通道：9导联、12导联心电图采集
电极名称：IEC、AHA
支持≥7英寸全平面电容触摸屏幕
屏幕分辨率为1024×600像素
▲主机重量≤1kg，轻巧便携
▲内部电源：电池超长续航能力，支持不小于12小时的连续工作时间。
导联顺序：支持标准、Cabrera两种导联体系
输入阻抗：≥100MΩ
▲共模抑制比：≥130dB
频率响应： 0.01HZ-350HZ
耐极化电压：±900mv
高精度采样，24位AD采样，32K采样率
手动模式下，支持1mV定标功能
支持抑制基线漂移和肌电干扰功能
支持本地心电分析诊断程序，对采集的心电波形进行自动分析，输出测量值和诊断结果信息
▲支持标准心电算法，选配Glasgow心电算法
支持离线和在线采集，并支持已分析心电报告的下载、预览查看和打印
▲超强存储能力，本机存储至少10000条常规心电数据
支持2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、40mm/mV和自动六档灵敏度选择
支持5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s六种时间基准选择
支持至少5种波形显示格式（9导联支持9×1、3×3、3×3+1R、3×3+3R、6+3五种波形显示格式，12导联支持12×1、6×2、6×2+1R、3×4、3×4+1R、3×4+3R六种波形显示格式）
▲配备摄像头，具备拍照识别二维码、身份证等信息，方便快速输入
支持诊断报告结论的手动编辑，支持智能词条的快速输入
▲支持诊断报告中手写签名的快速录入
支持加急病例的上传和处理功能
支持6种工作模式：手动、 自动、 RR 分析、 HRV、药物试验、心电事件
支持 4 种采样模式：预采样、实时采样、周期采样、触发采样
支持自动起搏检测和标记
可准确判定接触不良的电极并予以图形化指示
▲支持最长30分钟的静态心电图采集，并可进行全时段心电分析，支持每个心搏标记
▲支持Worklist预约管理，能够从系统导入病例列表也可以建立检查病例列表
支持智能化病历管理，可存储、预览、编辑、导出、上传、打印及检索病例数据
▲支持4G/Wi-Fi通信
支持多种文件格式（PDF、 BMP、 HL7、 DICOM、 SCP）输出
支持Wi-Fi直连或USB直连激光打印机，方便进行A4纸诊断报告打印
三、三、AI服务器（同总院共用一套服务器，不在本次采购范围内）
