政府采购项目
采购项目编号：SCZD2022-ZB-1314-001

汉滨区妇幼保健院医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司
二〇二二年八月

目  录

4

第一章  招标公告

4

第二章  投标人须知

9

（一）投标人须知前附表

14

（二）投标人须知

14

一、 总则

14

1.采购人、采购代理机构及投标人

15

2.资金来源

15

3.投标费用

15

4.适用法律

15

二、 招标文件

15

5.招标文件构成

16

6.招标文件的澄清与修改

16

7.投标截止时间的顺延

16

三   投标文件的编制

16

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

17

9.投标文件组成

17

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

17

11.投标报价

17

12.投标保证金

18

13.投标有效期

19

14.投标文件的制作

19

四   投标文件的递交

19

15.投标文件的加密

20

16.投标截止

20

17.投标文件的接收、修改与撤回

20

五   开标及评标

20

18.开标

21

19.资格审查及组建评标委员会

21

20.投标文件符合性审查与澄清

22

21.投标偏离

23

22.投标无效

23

23.比较与评价

24

24.废标

24

25.保密要求

24

六   确定中标

24

26.中标候选人的确定原则及标准

24

27.确定中标候选人和中标人

24

28.发出中标通知书

25

29.告知招标结果

25

30.签订合同

25

31.履约保证金

25

32.预付款

26

33.招标代理服务费

26

34.政府采购信用担保

31

35.廉洁自律规定

31

36.人员回避

31

37.质疑的提出与接收

33

第三章  评标方法和标准

38

第四章  拟签订的合同文本

48

第五章  采购需求及要求

215

第六章  投标文件格式

一、资格证明文件
216
217

第一部分  身份证明文件

第二部分  资格证明文件
218
226

二、商务及技术文件

226

投标函

227

开标一览表

投标分项报价表
228
230

技术偏离表

231

商务条款偏离表

232

中小企业声明函(货物)

233

投标人监狱企业声明函

234

残疾人福利性单位声明函

235

符合评分标准要求的商务文件

236

投标人须知第10条要求的所有技术文件

237

投标方案或技术方案

238

业绩一览表

239

投标人须知前附表要求的其他文件


       

第一章  招标公告
汉滨区妇幼保健院医疗设备采购项目招标公告

   项目概况
医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2022年09月08日 14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况：
项目编号：SCZD2022-ZB-1314-001

项目名称：医疗设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：41,810,000.00元
采购需求：
合同包1(医疗设备):

合同包预算金额：41,810,000.00元
合同包最高限价：28,000,000.00元
	品目
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他医疗设备
	医疗设备
	1(批)
	详见采购文件
	41,810,000.00
	28,000,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：2022-09-20 00:00:00 至 2022-11-20 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(医疗设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无。本项目为非专门面向中小企业的项目。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(医疗设备)特定资格要求如下:

3.1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；3.2、法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；3.3、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；3.4、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；3.5、投标人必须拥有良好的商业信誉（投标截止日前三个月内基本开户银行出具的资信证明或投标截止日前任意三个月投标人的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表））；3.6、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；3.7、提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；3.8、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；3.9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；3.10、供应商不得存在下列情形之一：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；3.11、需向采购代理机构购买采购文件，未向采购代理机构购买采购文件的供应商均无资格参加投标。
三、获取采购文件
时间：2022年8月19日至2022年8月25日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间,法定节假日除外）
地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）
方式：在线获取
售价： 500元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2022年09月08日 14时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：安康市汉滨区香溪路8号公共资源交易中心305第四开标室
开标地点：安康市汉滨区香溪路8号公共资源交易中心305第四开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、落实政府采购政策： 1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。 1.3 《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。 1.4 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。
2、项目概况：拟采购高端螺旋CT 1台、原装工作站1台、数字化X线摄像系统1台、超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪1台、全自动清洗消毒器2台、全自动血液细胞分析仪1台、全自动脱水机1台等。其中的腹腔镜、钼靶、儿童听力筛查仪已做进口产品论证。其中高端螺旋CT 球管焦点到等中心点的距离≤56cm...详见采购文件，简要技术要求、用途：医院用。
3、其他事宜：3.1购买须知：使用捆绑省电子化平台的CA锁登录电子电子化平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。3.2缴费确认：投标人须在文件发售时间内将网上投标成功回执单、单位介绍信或授权书（备注经办人联系电话及电子邮箱）盖章扫描件发送至邮箱1963900154@qq.com。项目经理审核无误后按要求进行缴费确认，确认完毕后方可下载采购文件。3.3未完成网上投标成功的或未经采购代理公司缴费确认或采购文件发售时间内未在平台上下载采购文件的，无法完成后续流程。3.4本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源电子化平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府招标项目投标指南》。文件技术支持：4009280095、4009980000。3.5请各投标人购买采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心
地址：安康市汉滨区培新街65号
联系方式：0915-3283902

2.采购代理机构信息
名称：陕西省采购招标有限责任公司
地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼
联系方式：029-88497916

3.项目联系方式
项目联系人：张锐
电话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司
第二章  投标人须知
（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内    容

	1.1
	采购人：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心

地  址：汉滨区培新街65号

联系人：陈老师
电  话：0915-3283902

	1.2
	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证劵大厦八楼

联系人：张锐 

电话：029-88497916 

	1.3.3
	合格投标人的特定资格条件：

1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；

3、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

4、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

5、投标人必须拥有良好的商业信誉（投标截止日前三个月内基本开户银行出具的资信证明或投标截止日前任意三个月投标人的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表））；

6、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； 

10、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

11、需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的供应商均无资格参加投标。

	1.3.4
	是否为专门面向中小企业采购：否

	1.3.5
	是否允许采购进口产品：是（腹腔镜、钼靶、儿童听力筛查仪允许采购进口产品，其余不允许采购进口产品）

	1.4
	是否允许联合体投标：否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：不涉及

	1.7
	项目所属行业：工业

	2.2
	项目预算金额：41,810,000.00元；

最高限价：28,000,000.00元；

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会：否
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□                         
□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	8.1
	如投标人对多个包进行投标，可以中标1包

	12.1
	本项目不收取投标保证金

	14.1
	投标文件电子文档壹份（交易平台上传）

	16.1
	投标截止时间：2022-9-8  14:00:00

	18.1
	开标时间：2022-9-8  14:00:00

开标地点：安康市汉滨区香溪路8号公共资源交易中心305第四开标室

	19.2
	信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束

	20.5
	核心产品：高端螺旋CT 

	23.2
	评标方法：适用综合评分法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：3

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否

	31.1
	是否提交履约保证金：是 
履约保证金形式：支票/汇票/本票/保函等非现金形式
履约保证金金额：合同总价的5%（不得超过政府采购合同金额的5%）

提交履约保证金的时间：签订合同后10个日历日

	32.1
	预付款比例为：30%

	32.3
	情形如下：

□采购资金在履约完成之后才能到位

□政府采购合同履约期限小于20日

□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：

(参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段）收取，

□由采购人与采购代理机构约定，按   元收取。

中标单位的招标代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：张婕   联系电话：029-85263975

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出

	37.4
	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司

联 系 人：李萍、王亚宁

联系电话： 029-85235014 

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：

1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2、法定代表人委托授权书（法定代表人参加不需提供，但需要提供法定代表人身份证）及被授权人身份证；

3、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；

4、投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书；

5、投标人必须拥有良好的商业信誉（投标截止日前三个月内基本开户银行出具的资信证明或投标截止日前任意三个月投标人的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表））；

6、提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

7、提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

8、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

9、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； 

10、供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 

11、需向采购代理机构购买招标文件，未向采购代理机构购买招标文件的供应商均无资格参加投标。

	2
	投标人应提交的其他文件：无


（二）投标人须知
一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。
1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。
1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金，投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票，汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.    投标文件的制作

14.1  电子投标注意事项：
1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA锁），如因投标人自身原因未携带数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、制作电子投标文件

投标投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

3、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子电子化平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
14.2   投标文件须由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.    投标文件的加密

15.1   加密要求：投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省·安康市）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和加密情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须在投标截止时间前按要求重新提交，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、加密。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的加密情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众组织投标人各自解密投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

       如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

[image: image1.png]RETRGARRETTE




[image: image2.png]SRETE RN

BETRGARRETE




 省级政府采购项目贷款银行信息：

 一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部
西安市南广济街38号
白玉皓
13201603166

    西安莲湖路支行
西安市莲湖路35号
刘  冲
17702902131

    西安曲江支行
西安市雁塔南路2216号
樊理君
18691568151

    西安高新区支行
西安市高新路42号
卞斯超
15191075651

    西安经开区支行
西安市未央路125号
惠  媛
17792256100

    西安南大街支行
西安市南大街15号
乔  鉴
18089136919

西安和平路支行
西安市和平路101号
陈  歆
18691816821

西安兴庆路支行
西安市兴庆路61号
李  妍
13892880386

西安新城支行
西安市南新街29号
朱子君
18629286269

西安长安区支行
西安市长安区青年街2号
王淑芸
13572289603

咸阳分行
咸阳市西兰路4号
邰  洋
13299079906

宝鸡分行
宝鸡市红旗路36号
李  倩
18629019817

铜川分行
铜川市新区正阳路与长虹路十字
张小波
18691932636

榆林分行
榆林市高新技术产业园区创业大厦
张君君
15991929275

延安分行
延安市宝塔区中心街
陈进佃
15609110557

汉中分行
汉中市石灰巷21号
王晨旭
15319375850

安康分行
安康市育才路102号
张少帅
13165762680

商洛分行
商洛市名人街广电大楼下
郭  杨
17809267188

二、北京银行（政府订单贷）





西安分行营业部
        刘晓伟
总经理助理
029-61828763
18066630518

西安高新开发区支行
    梁凡
行长助理
029-61828531
18681945597

西安曲江文创支行
    蒋超
室经理
029-65667366
15891737329

西安经济技术开发区支行
孟庆龙
行长助理
029-61828272
13991990373

西安长缨路支行
        范凯
副行长
029-68717760
13991315609

长安区西长安街支行   
陈明
行长助理
029-85724301
18149209660

泾渭工业园支行
        杨奕
室经理
029-68213773
15934802021

北客站科技支行
        周洁
副行长
029-61828129
18629518636

解放路支行
            王莉
行长助理
029-61828185
15802966196

延安分行
            奥宝森
室经理
0911-8076038
15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行
张岭
客户经理
0912-6183827
15353386777

宝鸡分行
郭进
客户经理
0917-3238282
18991749262

安康分行
郑婕
客户经理
0915-3236275
15667856663

铜川分行
彭东东
客户经理
0919-2151878
17392898832

延安分行
党莹
经理助理
0911-2380826
15291142933

汉中分行
杨薇薇
部门副经理
0916-2606773
18591607453

渭南分行
张欢
客户经理
09132095066
15229730006

咸阳分行
袁霖
客户经理
029-33259370
18591006506

商洛分行
张铮
经理助理
0914-2310908
18691410305

商洛分行
余勇博
客户经理
0914-2310908
18092802280

西安分行
巩越
客户经理
029-87609419
18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行
西安市朱雀大街中段1号
曹晓聪
13759957407

咸阳分行
秦皇中路绿苑大厦
杭群
13992016859

宝鸡分行
宝鸡市高新大道50号财富大厦B座
王尧
13636762976

渭南分行
渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦
杨阳
18191815559

榆林分行
榆林市高新区长兴路248号中信银行
刘洪巍
13636885556

汉中分行
汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼
陈真
18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）





宝鸡分行
杨 欢
0917-3451055
18329677163

榆林分行
尚云鹏
0912-3548019
18690473126

延安分行
汪昊田
0911-8011831
13509115500

咸阳分行
侯 佳
32100021
15229500088

营销一部
李 敏
87236311
13772031109

营销二部
朱翰辰
87236201
17791788078

营业部
张翔琮
87236306
18829235568

电子城支行
张曼玉
88247071
18009298787

明德门支行
王 晨
85350770
13991249430

东大街支行
刘 林
87438914
15029673754

经济开发区支行
陆家俊
86525176
18629303397

凤城九路支行
宋 宜
89155022
18966911622

兴庆路支行
司 洋
83290033
18629251819

长乐西路支行
张 超
82566208
15877390201

友谊路支行
贠程敏
88422067
18792795210

边家村支行
王 鹏
85251673
15309223048

北关支行
菅新培
86248203
18092169361

南郊支行
程 拓
85265234
13772491661

西关正街
马 瑜
89548109
13772337373

丈八东路支行
杨筱凡
81026910
15129044185

雁塔路支行
闫梓闶
82222501
18691561524

唐延路支行
尉二宝
88329478
13991930150

枫林绿洲支行
杨 嘉
87302120
13609199490

南关正街支行
郭 敏
85230722
18066610983

南二环支行
刘 超
88362861
18192080396

曲江支行
田 鹏
81205890
13991937977

太白路支行
马振林
68912880
15353736656

明光路支行
刘二渭
81623506
13201793405

凤城二路支行
张 洋
86680267
13720423343

昆明路支行
张 洁
84592506
13991821278

丈八北路支行
郭 浩
81875192
15667087662

新城支行
余振东
87251680
18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行
吴晨雨
客户经理
029-63603803
15991724645

西安分行
陈福全
客户经理
029-63603441
17782511994

西安分行
韩瑾
客户经理
029-63603443
18202909790

西安分行
李瑞雪
客户经理
029-63603445
18220862398

榆林分行
陈晓晓
公司业务部
0912-2216068
15691269965

榆林分行
郭小东
公司业务部
0912-2216008
15291820586

宝鸡分行
张一岚
公司业务部
0917-8662919 
18690008816

宝鸡分行
朱强
公司业务部
0917-8662926 
13909176381

渭南分行
王晓峰
公司业务部
0913-3357080
13992363166

咸阳分行
薛晗
公司业务部
029-32083788
15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行
朱靖
总监
029-87482998
13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199
联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690 

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行
西安市雁塔区科技路259号
曹金辉
18710993980

十、 招商银行（政采贷） 

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷） 

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号  

联系人：陈瑶 13629266833 

十二、网商银行（合同贷）
十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

	序号
	单位名称
	联系人
	联系电话

	1
	建设银行
	郭煜庆 田宇
	13892535580
17797059890

	
	
	
	

	2
	浦发银行
	孙哲龙 蒙波
	13892383911
15249035320

	
	
	
	

	3
	中信银行
	杨洋 耿浩
	18191815559
13193388328

	
	
	
	

	4
	兴业银行
	权奥星
	15706090239

	
	
	
	

	5
	工商银行
	张剑 张欢
	18191356300
15229730006

	
	
	
	

	6
	长安银行
	李华
	13335331958

	
	
	
	

	7
	邮储银行
	张萱
	13028431555
18091365182


延安市政府采购贷款银行信息：

	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	惠玉
	13892179302

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	4
	邮储银行延安分行
	延安市宝塔区枣园路志丹大厦
	杨慧花
	13909113843

	5
	光大银行延安分行
	延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500


35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

37.3   供应商提交质疑函的要求

37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知前附表。

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）
	序号
	评审要素及分值
	赋分标准

	 1
	技术参数的响应程度（35分）
	投标产品技术参数清晰、明确，满足或优于招标要求。根据技术参数响应程度（提供投标产品检测报告等作为技术条款的证明文件），由评标委员综合评审，每偏离一个*项扣4分；非*项每偏离一项扣2分，扣完为止。

	2
	产品功能配置等

（10分）
	由评标委员会横向比较，综合评审：

1、所响应产品选型合理、性价比高、配置齐全、整体功能完备且满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料），有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得[7-10]分。

2、所响应产品配置较齐全，整体功能基本满足使用要求、提供了响应产品技术支持文件（提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料），有“详细的生产厂家及产地配置清单”，根据响应情况得[3-7）分。

3、配置较差，功能存在明显不满足要求的情况，根据响应情况得[0-3）分。

	3
	供货能力、履约能力等（6分）
	由评标委员会横向比较，综合评审：

1、所响应的供货、履约方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，根据响应情况得[4-6]分。

2、所响应方案较完整，可基本实现及满足供货、履约要求，根据响应情况得[2-4）分。

3、所响应方案有明显缺陷，针对性较差，不能完全满足供货、履约要求，根据响应情况得[0-2）分。

	4
	节能环保（2分）
	投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。视其响应程度计[0-2]分。

	5
	来源渠道合法证明文件（5分）
	提供第五章招标内容中所要求产品的货物来源渠道合法证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权、检测报告等）的，视其响应程度计[0-5]分。

	6
	项目整体实施方案（6分）
	根据投标人响应产品的技术方案和组织实施方案等内容进行综合评审：(根据医院现状，设计合理的安装、调试进度计划及措施方案。包括但不限于：安装调试进度计划及措施方案、质量保证措施、安全保证措施、主要机械设备配备计划等)。

1.方案细致完整、可行、描述条理清晰，内容齐全，有较高的针对性，能够确保医院使用，得[4-6]分；

2.方案较完整，可基本实现及满足采购要求，得[2-4）分；

3.方案有明显缺陷，针对性较差，得[0-2）分。

	7
	售后服务（6分）
	1、有可靠的售后服务承诺和措施，在本地售后服务机构运行正常，能够在报修后2小时响应时间，如需要现场维修,专业工程师应在4小时内到达现场，24小时内完成修复（提供证明材料，如租房协议或产权证明材料等）由评标委员会横向比较，综合评审，根据响应情况在[0-2]分之间赋分；

2、提供售后服务机构专职人员名单及相关行业从业资历（技术证书或相关证明材料等）由评标委员会横向比较，综合评审，根据响应情况在[0-4]分之间赋分。

	8
	价格（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的投标人，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。


第四章  拟签订的合同文本
合 同 编 号：                
甲方（采购方）：汉滨区妇幼保健计划生育服务中心（汉滨区妇幼保健院）       
乙方（供货方）：              
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺书、中标通知书等，甲、乙双方同意签订汉滨区妇幼保健院医疗设备采购项目（项目编号：SCZD2022-ZB-1314-001）供货合同。
第一条 合同标的
	序号
	货物名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	质保年限
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：                                    （小写）             

	说明：合计金额包括货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用，甲方不再支付任何费用。


第二条 质量保证
2.1 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。 
2.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条 知识版权
乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
第四条 包装和运输
4.1 乙方采用包装方式必须符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
4.2 运输方式及费用负担
由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。
第五条 交付和验收
5.1 交货时间：合同签订后，乙方按照甲方电话或微信订单通知，于60个日历日内，完成订单货物的配送、安装、调试工作

注：进口产品如遇不可抗力（如疫情情况）可顺延。
5.2 指定履约人员：甲方指定        为代表，组织甲方相关人员检验、接收货物，签收（或送达）合同履行资料。乙方指定       代表乙方交付货物，签收（或送达）合同履行资料。上述指定人员如需变更，应以书面形式于变更之日通知对方。非指定人员签署的履行资料，在结算时甲方不予认可。
5.2 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点7日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。安装调试期间，若发生任何不安全事件(人员、设备、设施)，乙方负责承担。
5.3 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。
5.3.1 所有系统设备、材料到达安装调试现场 2个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的设备进行初步验收。系统设备、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。
5.3.2 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、医疗器械注册证、卫生许可证等质量证明文件。进口产品须提供商检及报关证明材料。
5.3.3安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5个工作日内及时予以解决。
5.4 技术培训
乙方应在使用操作和维修技术方面及临床应用向甲方提供培训，直至正确使用、熟练操作。
第六条 货款结算
6.1 本合同以人民币付款。
合同总价款：         元，大写                     ，本合同执行期间，合同单价不变，该价格已经包含本合同第一条约定的所有费用。
6.2 结算方式：银行承兑汇票或电汇。
6.3 付款条件：                  
6.3.1合同签订后甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；
6.3.2订单货物安装、调试完成，验收合格交付使用，乙方开具正式发票后甲方支付合同总价的70%；

6.4履约保证金

 合同签订后10个日历日内乙方向甲方支付合同总价的5%作为履约保证金（支票/汇票/本票/保函等非现金形式），货物安装、调试完成，验收合格交付使用无问题运行两年后一次性无息退还。
第七条 售后服务
7.1乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有设备保修期为1年。质保期，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。
7.2 质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。
7.3 质保期内，如出现5次（含）以上非人为因素引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新设备。
7.4 如因设备质量或原始标（警）示不清等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。                    
第八条 合同的变更、终止与转让
8.1 甲乙双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将合同项下的任何权利、义务、责任转让给任何第三方，不得擅自变更、中止或终止本合同。
8.2 乙方逾期未完成约定义务超过 5 个工作日，甲方有权单方解除本合同。
8.3 乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过 2 次，仍然无法达到甲方要求，甲方有权单方解除本合同。
第九条 违约责任
9.1 甲方没有按本合同约定的时间和数额支付合同约定款项的，收到书面催付15日后按迟延支付金额的1‰ （日）的标准向乙方支付违约金。
9.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分总价款每日1‰向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中直接扣除；逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。
9.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付本合同约定总价款10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
9.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及招标文件规定的标准的，甲方有权拒收该货物，乙方应按本合同总价款的10%向甲方支付违约金。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可以单方面解除合同。
9.5 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
第十条 不可抗力
10.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。
10.2  由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。
第十一条 争议解决办法
11.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
11.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十二条  其他   
12.1 招投标文件、承诺书以及合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商后产生书面文件，作为本合同的补充条款，具备与本合同同等法律效力。 
12.3 对本合同内容的任何修改和变更需要用书面形式，并经双方签字盖章确认后生效。
12.4 甲乙双方须共同遵守《医药购销廉洁协议书》的有关规定，诚信经营、合法经营。
12.5 本合同一式五份，甲方肆份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。
附件：
1.设备整套完整资质文件
2.法定代表人授权书(含身份证正面扫描件)
3.设备配置清单
4.仪器设备技术参数响应偏离表
5.售后服务承诺
6.中标通知书
7.医药购销廉洁协议书
8.政府采购项目货物（服务）验收入库报告单
	甲方（章）
年   月   日
	乙方（章）
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（签字）：

	法定代表人（签字）：


	授权代表（签字）：
	授权代表（签字）：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：


附件
一、设备整套完整资质文件
二、法定代表人授权书
致：汉滨区妇幼保健院
本授权书声明：注册于         （国家或地区）的        （公司名称）的在下面签字的                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                  （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就汉滨区妇幼保健院医疗设备采购项目（项目编号：SCZD2022-ZB-1314-001）的合同签订和执行，并以我方的名义处理一切与之有关的事宜,我方均予以承认。
本授权书于       年       月       日签字生效，有效期至合同内容服务结束，特此声明。
供应商（盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：                  被授权人（签名）：
法定代表人身份证扫描件                     被授权人身份证扫描件
三、设备配置清单
设备技术参数响应偏离表
售后服务承诺
中标通知书
医药购销廉洁协议书
政府采购项目货物（服务）验收入库报告单
医药购销廉洁协议书
甲方（买方）：汉滨区妇幼保健院
乙方（卖方）：
为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医疗购销行为，维护正常的医疗秩序和医疗产品经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲乙双方协商，同意签订医疗购销廉洁协议书并予以共同遵守：
乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。
甲方购进医疗设备、医用耗材等医疗产品，不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、接受乙方产品发票价以外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。
甲方工作人员不得以暗示或任何其它形式索要回扣、提成、有价证券、现金和购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予以拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。
甲方工作人员不得替乙方非法统计医用耗材销售数量等有关信息。
乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成和赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐或提供国内或境外学术活动等手段进行医疗设备或医用耗材促销活动。
乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床科室推销医疗产品，不得借故到甲方相关工作人员的家中访谈或向介绍人提供任何好处费。
乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
甲方工作人员如违反以上条款的，甲方按照国家有关法律、法规规定和有关廉政制度给予处理，如涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。
本协议书为医疗产品购销合同的附件，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。
合同附件：

	政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

	采购单位
	　

	采购项目
	　

	项目编号
	　
	合同金额
	¥:

	
	
	验收时间/地点
	　

	供货单位
	　

	开户行
	　
	账号
	　

	联系人
	　
	电话
	　

	  供货单位：（盖章）
	   使用单位验收意见：（盖章）



	 签字：
	
	签字：
	　

	　
	年     月   日
	　
	年   月   日

	采购内容

	采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价


第五章  采购需求及要求

5.1需求一览表
	序号
	设备名称
	数量
	属性
	

	1
	128CT
	1台
	国产
	

	2
	原装工作站
	1台
	国产
	

	3
	医生工作站
	1台
	国产
	

	4
	高压注射器
	1台
	国产
	

	5
	DR
	1台
	国产
	

	6
	移动DR
	1台
	国产
	

	7
	钼耙
	1台
	进口
	

	8
	四维彩超
	1台
	国产
	

	9
	普通彩超
	1台
	国产
	

	10
	便携式彩超
	1台
	国产
	

	11
	超声专用检查床
	3台
	国产
	

	12
	超声专用坐椅
	3台
	国产
	

	13
	腹腔镜
	1台
	进口
	

	14
	宫腔镜
	1台
	国产
	

	15
	呼吸机
	2台
	国产
	

	16
	t组合复苏器
	2台
	国产
	

	17
	可视人流
	1台
	国产
	

	18
	转运车
	2台
	国产
	

	19
	口腔CT
	1台
	国产
	

	20
	牙科综合治疗机（种植）
	2台
	国产
	

	21
	利普刀
	1台
	国产
	

	22
	超声刀
	2台
	国产
	

	23
	成人骨密度仪
	1台
	国产
	

	24
	儿童骨密度检测仪
	1台
	国产
	

	25
	经皮黄疸仪
	3台
	国产
	

	26
	微量输液泵(双通道)
	11台
	国产
	

	27
	儿童专用心电图机
	2台
	国产
	

	28
	心电图机
	3台
	国产
	

	29
	麻醉机
	4台
	国产
	

	30
	麻醉柜
	5台
	国产
	

	31
	麻醉深度检测仪
	1台
	国产
	

	32
	阴道镜
	1台
	国产
	

	33
	婴儿辐射保暖台
	5台
	国产
	

	34
	婴儿培养箱
	9台
	国产
	

	35
	婴儿蓝光治疗仪
	2台
	国产
	

	36
	移动式婴儿洗浴池
	1台
	国产
	

	37
	永磁旋振治疗仪
	1台
	国产
	

	38
	超声聚焦治疗仪
	1台
	国产
	

	39
	中药熏蒸治疗仪
	1台
	国产
	

	40
	脐血流分析仪
	1台
	国产
	

	41
	妊高症监测仪
	1台
	国产
	

	42
	盆底康复治疗仪
	1台
	国产
	

	43
	产后康复综合治疗仪
	1台
	国产
	

	44
	儿童听力筛查仪
	1台
	进口
	

	45
	智力检测仪
	1台
	国产
	

	46
	双目视力筛查仪
	1台
	国产
	

	47
	手术室监护仪
	2台
	国产
	

	48
	
	1台
	国产
	

	49
	新生儿监护仪
	10台
	国产
	

	50
	 胎儿监护仪 
	3台
	国产
	

	51
	
	3台
	国产
	

	52
	普通监护仪 
	1台
	国产
	

	53
	新生儿无创呼吸机
	2台
	国产
	

	54
	中央监护系统
	1台
	国产
	

	55
	除颤监护仪
	3台
	国产
	

	56
	ABS床头单摇床
	154台
	国产
	

	57
	手术床（超低位）
	3台
	国产
	

	58
	产床
	12台
	国产
	

	59
	诊查床
	39台
	国产
	

	60
	妇科检查床
	10台
	国产
	

	61
	妇科治疗床
	8台
	国产
	

	62
	紫外线空气消毒
	40台
	国产
	

	63
	便携式脉氧检测仪
	1台
	国产
	

	64
	电泳分析仪
	1台
	国产
	

	65
	 妇科微波治疗仪 
	1台
	国产
	

	66
	 空气压力波治疗仪 
	1台
	国产
	

	67
	 手术室除颤仪 
	1台
	国产
	

	68
	手术室抢救车
	1台
	国产
	

	69
	中医定向透药治疗仪 
	1台
	国产
	

	70
	 电动吸痰器
	1台
	国产
	

	71
	普儿微波治疗仪 
	1台
	国产
	

	72
	 冰冻血浆解冻箱
	1台
	国产
	

	73
	血小板恒温振荡保存箱
	1台
	国产
	

	74
	 卡式血型仪(半自动) 
	1台
	国产
	

	75
	全自动清洗消毒器
	2台
	国产
	消毒供应室

	76
	多功能清洗消毒中心
	1台
	国产
	

	77
	硬镜、软镜清洗工作站
	1台
	国产
	

	78
	医用干燥柜
	1台
	国产
	

	79
	医用真空干燥柜
	1台
	国产
	

	80
	纯水机
	1台
	国产
	

	81
	脉动真空灭菌器
	2台
	国产
	

	82
	过氧化氢低温等离子体灭菌器
	1台
	国产
	

	83
	封口机
	2台
	国产
	

	84
	绝缘检测仪
	1台
	国产
	

	85
	环境安全监测报警系统
	1台
	国产
	

	86
	极速生物阅读器
	1台
	国产
	

	87
	包布物品工作台
	2台
	国产
	

	88
	器械物品工作台
	2台
	国产
	

	89
	干燥物品工作台
	1台
	国产
	

	90
	清洗工作台
	2台
	国产
	

	91
	污物接收台
	1台
	国产
	

	92
	双门器械柜
	1台
	国产
	

	93
	敷料柜
	1台
	国产
	

	94
	贮槽平台车
	2台
	国产
	

	95
	疏列式货架
	4台
	国产
	

	96
	大包布车
	1台
	国产
	

	97
	洗眼装置
	1台
	国产
	

	98
	器械检查放大镜
	2台
	国产
	

	99
	干燥喷枪
	1台
	国产
	

	100
	密封下送车
	2台
	国产
	

	101
	医用无油空气压缩机
	3台
	国产
	

	102
	全自动血液细胞分析仪
	1台
	国产
	检验科

	103
	全自动生化分析仪
	1台
	国产
	

	104
	全自动免疫分析仪
	1台
	国产
	

	105
	全自动凝血仪
	1台
	国产
	

	106
	尿液沉渣一体机
	1台
	国产
	

	107
	酶标仪
	1台
	国产
	

	108
	酶免加速器
	1台
	国产
	

	109
	立式洗板机
	1台
	国产
	

	110
	全自动细菌培养分析仪
	1台
	国产
	

	111
	全自动细菌鉴定及药敏分析仪
	1台
	国产
	

	112
	普通培养箱
	1台
	国产
	

	113
	二氧化碳培养箱
	1台
	国产
	

	114
	电解质分析仪
	1台
	国产
	

	115
	全自动粪便分析仪
	1台
	国产
	

	116
	血沉分析仪
	1台
	国产
	

	117
	微量元素分析仪
	1台
	国产
	

	118
	血气分析仪
	1台
	国产
	

	119
	BV分析仪
	1台
	国产
	

	120
	精子质量分析仪
	1台
	国产
	

	121
	生物安全柜
	2台
	国产
	

	122
	生物显微镜
	1台
	国产
	

	123
	纯水机
	1台
	国产
	

	124
	UPS
	1台
	国产
	

	125
	离心机
	1台
	国产
	

	126
	储血冰箱
	1台
	国产
	

	127
	低温储血冰箱
	1台
	国产
	

	128
	试剂冰箱
	1台
	国产
	

	129
	恒温水浴箱
	1台
	国产
	

	130
	生物三目显微镜+摄像系统
	1台
	国产
	病理科

	131
	手动轮转式切片机
	1台
	国产
	

	132
	全自动脱水机
	1台
	国产
	

	133
	包埋机
	1台
	国产
	

	134
	病理组织摊、烤片机
	1台
	国产
	

	135
	台式低速离心机
	1台
	国产
	

	136
	液基细胞制片机
	1台
	国产
	

	137
	全自动HPV核酸分型检测仪
	1台
	国产
	

	138
	大体标本摄像系统
	1台
	国产
	

	139
	取材台
	1台
	国产
	

	140
	冷藏标本柜
	1台
	国产
	

	141
	病理蜡块柜
	3台
	国产
	

	142
	病理切片柜
	3台
	国产
	

	143
	染色通风柜
	1台
	国产
	

	144
	脱水通风柜
	1台
	国产
	

	145
	包埋通风柜
	1台
	国产
	

	146
	超净工作台（双人单面）
	1台
	国产
	PCR实验室

	147
	冷藏冷冻冰箱
	1台
	国产
	

	148
	单道移液器
	4台
	国产
	

	149
	瞬时离心机
	1台
	国产
	

	150
	旋涡混合器
	1台
	国产
	

	151
	空气消毒车
	1台
	国产
	

	152
	超低温冰箱（-80）
	1台
	国产
	

	153
	生物安全柜
	1台
	国产
	

	154
	核酸提取仪
	1台
	国产
	

	155
	台式常温高速离心机
	1台
	国产
	

	156
	台式低温高速离心机
	1台
	国产
	

	157
	瞬时离心机
	1台
	国产
	

	158
	微型震荡器
	1台
	国产
	

	159
	空气金属浴/水浴锅
	1台
	国产
	

	160
	单道移液器
	4台
	国产
	

	161
	紫外消毒车
	2台
	国产
	

	162
	UPS电源
	1台
	国产
	

	163
	恒温电热箱
	1台
	国产
	

	164
	紧急冲淋装置
	1台
	国产
	

	165
	荧光定量PCR仪
	1台
	国产
	

	166
	激光打印机及电脑
	2台
	国产
	

	167
	紫外线消毒车
	2台
	国产
	

	168
	纯水机
	1台
	国产
	

	169
	高压灭菌锅
	1台
	国产
	

	170
	紫外线消毒车
	1台
	国产
	

	171
	纯水机
	1台
	国产
	

	172
	全自动污水处理一体机
	1台
	国产
	


5.2技术要求

1、高端螺旋CT
一、基本要求
*1
为保证整机稳定性和兼容性，要求影像链核心部件（球管、探测器、高压发生器）与CT为同品牌厂家自主研发生产
二、主要参数
1
机架系统
1.1
机架孔径≥70cm
1.2
球管焦点到等中心点的距离≤56cm
*1.3球管焦点到探测器的距离≤95cm
1.4
机架内部冷却方式：风冷
1.5
智能数控触摸平板尺寸≥10英寸
1.6
具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能
1.7
具备机架病人信息显示
2
探测器
2.1
探测器类型：集成化探测器
2.2
亚毫米探测器排列≥64排
2.3
每排探测器物理个数≥840个
2.4
探测器单元总数：≥53800个
2.5
具备共轭采集技术
2.6
轴位扫描成像≥128层/360°
*2.7探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm
2.8
探测器采样率≥4920HZ
3
球管及高压发生器
3.1
高压发生器功率≥70KW
3.2
等效高压发生器功率≥400KW
3.3
球管阳极热容量≥7MHu
*3.4球管最高电压≥140KV
3.5
阳极最大散热率≥1000KHU/min
3.6
球管最小输出电流≤10mA
3.7
最大毫安输出≥560mA
3.8
连续螺旋扫描时间≥120s
3.9
最低输出剂量mAs≤4mAs
3.10小焦点大小≤0.6mm×0.7mm
3.11大焦点大小≤1.0mm×1.0mm
4
扫描床
4.1
床水平移动范围≥1700mm
4.2
床水平移动速度≥170mm/s
4.3
床面可降至离地面最低距离≤430mm
4.4
床定位精度±0.25mm
4.5
床载重量≥180KG
5
扫描参数
*5.1最快扫描速度（360度非等效）≤0.35s
5.2
具备25毫秒步进的心脏变速扫描技术
5.3
最小扫描层厚≤0.625mm
5.4
定位像长度≥160cm
5.5
定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度
5.6
图像最快重建速度≥55幅/秒
5.7
最低可分辨CT值≤-31000Hu
5.8
最高可分辨CT值≥+31000Hu
6
图像质量与剂量
6.1
空间分辨率 MTF10%≥16LP/cm
6.2
可视空间分辨率≤0.28mm
6.3
密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤6mGy
6.4
提供该厂家CT技术所具备的最高端原始数据迭代平台：
7
临床应用软件
7.1
具备MPR
7.2
具备MPVR
7.3
具备3D软件包
7.4
具备最大密度投影MIP
7.5
具备最小密度投影MinIP
7.6
具备表面三维SSD
7.7
具备模拟手术刀技术
7.8
具备透明技术
7.9
具备三维容积显示VR
7.10具备三维血管CTA
7.11具备仿真内窥镜功能
7.12具备CT电影
7.13造影剂智能动态跟踪：一次注射完成
7.14具备肺纹理增强软件
7.15具备运动伪影校正软件
7.16具备后颅窝伪影校正软件
7.17具备脑组织表明积分重建
7.18具备脑出血精确测量
7.19具备直接二维多平面浏览器
7.20具备直接三维重建功能
7.21具备X射线优化滤过功能及装置
7.22低剂量肺扫描技术
8
心脏成像功能
8.1
心脏扫描速度（360度）≤350毫秒
8.2
心脏扫描扇区重建方式≥4扇区
8.3
具备4D心脏电影重建
8.4
具备零键心脏处理工作流，全自动、零键操作，选择病人姓名即可直接得到全部3D、2D图像
8.5
具备冠脉及心脏的三维成像
8.6
具备短轴、长轴重建
8.7
具备任意截面的实时二维心脏成像
8.8
具备各期相图像，从0%-99%
8.9
具备冠脉搭桥及支架通透性显示
8.10具备冠脉内窥镜
8.11具备自动定义冠脉中心线及中心平面
8.12具备对冠脉直径可进行连续、定量测量，并显示狭窄曲线
8.13具备冠状动脉搭桥及支架放置计划
8.14具备冠状动脉斑块类IVUS分析
8.15具备CAD冠脉彩色编码技术
8.16具备心脏彩色透视功能（一键式操作分别重建左右房室）
8.17具备零键式左心功能分析
8.18具备冠脉树自动提取功能
8.19具备心肌相对灌注
9
具备单键去骨技术
10
具备外周血管自动提取及分析
11
具备血栓自动提取及测量
12
具备腹部多期相融合
13
具备PACS信息自动搜索
14
具备PACS信息自动调入
15
主控台
15.1主频≥8*2.0 GHz
15.2内存≥64 GB
15.3硬盘容量≥2000 GB
15.4图像存储量≥460000幅无压缩图像（512×512）
15.5具备1024*1024重建矩阵
15.6具备同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作可同步进行
15.7具备同步同屏显示不同方式后处理的图像
15.8高分辨率显示器：2台，19英寸液晶彩显
15.9具备自动照相技术
15.10具备自动语音系统及双向语音传输
15.11具备Dicom3.0 网络接口
15.12具备远程维修诊断系统
15.13具备Dicom3.0激光相机接口
2、原装工作站
*1
具备原厂原装高级后处理工作站（如有进口工作站必须提供进口工作站）：GE提供AW工作站，飞利浦提供星云工作站，西门子提供Syngo.Via工作站
1.1
主频:≥6X3.0 GHz
1.2
内存≥30GB
1.3
硬盘≥900GB
1.4
图像存储(512x512)≥1,900,000幅
1.5
具备jpeg、视频格式文件输出：USB及光盘
1.6
具备工作站激光相机DICOM接口
2
其他附属设备
2.1
图文报告工作站    1台
2.2
黑白激光打印机    1台
2.3
胶片打印机        1台
2.4
双筒高压注射器    1台
2.5
医用显示器 3M     1台  
3、医生工作站
1.影像获取、存储、传输
1.1基于DICOM3.0国际通用标准设计
1.2采用标准DICOM通讯方式获取无损影像以及相关数据信息 
1.3支持WorkList协议，同步患者预约登记信息并回传状态
1.4支持将影像和报告DICOM发送传输给第三方PACS系统
2.影像浏览、后处理
2.1提供检查、比较、堆栈、序列四种显示方式
2.2支持图像黑白反转、伪彩色等显示功能
2.3具有图像漫游、无级缩放、局部放大功能
2.4图像平滑处理、边缘增强、窗宽窗位的预设和连续调整、负像
2.5支持多种形状的面积测量，各种曲线的长度测量
2.6支持角度测量，且支持不平行的二条线形成的角度测量
2.7支持图像的剪裁、拼图、多种遮挡板、多种滤波处理功能
2.8支持多种图像布局任意患者信息配置、预设，多幅影像同屏显示
2.9 64位软件，16G内存支持最多处理2000张图像
2.10 CT和MR影像支持MPR多平面重建功能 
3.影像管理    
3.1可根据患者姓名、性别、患者ID、检查日期等检索图像信息
3.2影像在线存储管理，标示图像归档状态，存取方式
3.3维护图像在软件上的索引信息，对在线图像记录其存储路径
3.4对已归档图像记录其归档光盘标示号（卷标），便于查找
3.5支持多种传输语法的DICOM图像格式 
4.胶片打印
4.1所见即所得的排版打印功能，多种灵活的用户自定义打印排版格式
4.2支持胶片患者信息和医院信息的中文打印
4.3支持多种规格胶片输出
4.4针对相机特性，支持自定义打印属性、特性以调整打印输出效果
4.5支持影像任意分格、合并、复制、调窗、缩放以及局部裁剪打印
4.6可将不同患者、不同时期、不同窗宽/窗位的影像合并打印到一张胶片 
5.诊断报告处理
5.1提供报告书写、报告打印等丰富功能
5.2所见即所得报告模板编辑、多级模板管理
5.3报告单格式可根据客户要求编辑
5.4内置丰富的影像报告模板，快速形成规范的报告
5.5支持双屏显示，方便阅片同时书写报告 
6.统计分析
6.1支持对财务及工作量信息进行统计
6.2支持对任意的检查类别、检查设备按照不同的检查项目进行任意时间段的统计
6.3可以按照检查类型、检查设备、检查项目、统计范围和日期范围等进行组合统计 
7.光盘备份
7.1支持将患者资料以DICOM DIR标准格式刻录在光盘上。刻录的光盘集成医学诊断报告和DICOM图像浏览器，可以在任意电脑上进行影像和报告的查阅。
8.电脑：I3酷睿四核CPU/4G内存/1TB硬盘/21.5寸液晶显示器
9.打印机：黑白激光打印机
4、高压注射器参数
1、采用直接压力传感器技术，当注射过程中有渗漏发出报警并且停机。
*2、近端屏实时检测和显示压力，当实际压力超过限定压力时，系统自动报警并停止注射。
3、机头带有LED旋转指示灯，吸药过程中顺时旋转，注射过程中逆时旋转，方便在控制室很好观察注射状态。
4、注射器针筒规格200ml±10ml。
5、压力设置范围：50～300Psi，五档可调，最小≤50Psi，最大≥300Psi；压力单位可在Psi或MPa之间切换。
6、注射速度范围：0.1～10ml/s；最小≤0.1ml/s，最大≥10ml/s。
7、注射剂量范围：0.1～200ml；最小≤0.1m，最大≥200ml。
8、扫描延时和注射延时：0～600s；最小≤0s，最大≥600s。
9、注射速率平均误差≤±(5%+0.1ml/s)
10、具有自动吸药功能且吸药速率可调节功能，自动吸药速率3-8ml/s可调，最小≤3ml/s，最大≥8ml/s
11、具有自动排气功能且排气速率可调节功能, 自动排气速率 3-8ml/s可调，最小≤3ml/s，最大≥8ml/s
12、机器近端具有紧急开关按钮，具有一键关机功能。
13、推杆自动回位功能，安装针筒后，推杆会自动到底；注射结束后，针筒自动返回初始位。
14、每套预案数可设置1～8个注射阶段；最小≤1阶段，最大≥8阶段。
*15、设备可保存的预案数≥120套。
16、近端屏采用≥7寸彩色全触摸屏和按键两种操作模式，屏幕尺寸：120mm*250mm*140mm±10ml；远端屏采用≥12.1寸彩色全触摸屏和按键两种操作模式，屏幕尺寸：300mm*370 mm*195mm±10ml。
*17、整个机头可以180℃旋转定位，方便针筒安装、吸药、排气、注射等各种操作。
18、设备近端带有手动旋转上下装置，用于针筒吸药和排气，少量试注射。
19、具有试注射功能，利于确认液路连通；试注射针筒可以A/B筒自由切换；试注射速度:0.1～3.0ml/s，试注射药量: 1～5ml。
20、屏幕亮度：高，中，低三挡可调。
21、具备“排气确认”保护按钮。
22、注射完成系统自动启进入KVO功能，KVO速度0.1ml/s。
23、电源要求符合我院使用要求，AC.220V 50Hz，≤250VA.
24、具备双筒注射模式：A 筒及 B 筒可以同时注射。
25、具有盐水排气、盐水冲洗、盐水束推进、双流注射功能。
26、配置清单：主机，远程控制盒，废液杯，线缆包（电源线、数据线）。

5、数字化X线摄像系统
<一>．平板探测器：
1、平板探测器配置： 
1.1、非晶硅CsI整板数字探测器（非拼接）；
1.2、采集像素矩阵：≥3000×3000；
1.3、探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸；
1.4、摄影空间分辨率：≥3.5 lp/mm；
1.5、图像输出灰阶：≥16Bit；
1.6、像素尺寸：≤139μm；
1.7、成像时间≤7S；
1.8、图像传输方式：无线或有线；
*1.9、平板探测器是无线可移动的，而且可在机/在线充电，不需要拿出平板或拆下电池充电。
<二>．高频高压发生器
*1、高压发生器：与整机品牌一致；
*2、最大输出功率：≥65kW；
3、摄影最大管电压：≥150kV；
4、摄影管电流: ≥800mA；
5、电流时间积最大值：≥1000mAs；
6、最大逆变频率≥460kHz；

7、具有自动曝光控制（AEC）功能；
<三>．X射线管组件
1、球管：
1.1、焦点：0.6mm/1.2mm；
*1.2、阳极热容量：≥350kHU；
1.3、球管靶角：12° 
1.4、球管最高输出管电压：≥150kV；
<四>．机械运动控制装置
1、悬吊机架
1.1、全身各部位多功能摄影，含卧位、立位一键到位功能；
1.2、球管绕垂直轴旋转：0°~350°；
1.3、球管绕水平轴旋转：-120°~120°，
1.4、球管升降≥1450mm，
*1.5、球管中心距离地面最低高度≤340mm；
1.6、球管沿天轨横向移动范围≥1800mm， 
1.7、球管沿天轨纵向移动范围≥1800mm， 
1.8、具有无线遥控器；
1.9、为了保证安全、简洁，要求设备具有机架内置语音对讲系统；
1.10、具有牛头触控屏与DR工作站信息同步功能；
2、立式摄影架
2.1、立式摄影架片盒沿立柱升降运动范围：≥1400mm。
2.3、片盒中心线最低：≤365mm。
3、固定式浮动患者台：
3.1、床面横向运动范围≥710mmmm；
3.2、床面纵向运动范围≥260mm；
3.3、片盒横向运动范围≥500mm；
3.4、摄影床工作承载≥280kg；
*3.5、球管与探测器自动跟踪同步。
<五>．滤线栅
1、滤线栅栅格比为10:1；
2、栅密度：≥80L/inch；
<六>．限束器
1、限束器：光野操作手自一体，有触摸显示屏，有激光线光源，有电动切换附加滤过；
*2、具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，限束器智能缩窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。 
<七>．电离室（每个片盒配置一块，共两块）
1、探测野≥3野
2、可探测管电压范围：40-150kV
3、可探测曝光时间范围：1ms-10s
<八>、工作站硬件（最低配置要求）
1、CPU双核Dual-Core 主频≥2.7G，内存≥4GB，通讯网卡≥1000M网卡；
2、CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB；
3、显示器≥24英寸液晶显示器；
<九>．医生登记采集诊断工作站软件功能
1、患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询；
2、图像信息采集管理：摄影影像采集图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；
3、图像处理：图像校正，图像翻转；
4、曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录；
5、图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；
6、病历报告：病人信息自动加载、专家模板；
7、胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；
8、DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；
9、器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序不≥900个；
10、束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；
11、具有智能金属识别软件可，为保证后续可持续升级（提供软件著作权证书）；
12、具有感兴趣区灰度补偿功能、组织均衡功能、增强降噪功能、栅纹去除功能；
13、为了保证能够对软件后续升级，要求拥有动态平板软件著作权；

移动平板DR
一、设备用途：
1、通过电动助力移动，用于床旁全身各部位X线摄影；
2、可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快速、灵活准确；
3、满足儿科育婴箱、急诊、ICU、骨科、手术室等各科室数字化X线摄影需求。
二、主要技术参数
1、高压发生器
1.1最大输出功率：≥40KW；
1.2最大管电流：≥400mA；
1.3最大输出电压：≥150KV；
1.4最小电流时间积：≤1mAs；
*1.5最大电流时间积≥630mAs；
1.6具有解剖程序（APR）；
1.7具有遥控曝光控制；
1.8具有两档式曝光手闸。
2、X射线管
2.1阳极热容量:≥280KHU ；
2.2 球管管组件热容量：≥1250KHU；
2.3 球管焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.2mm。
3、探测器
3.1 无线数字平板探测器；
3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）；
3.3像素矩阵：≥2500*3000；
3.4像素尺寸：≤140μm；，空间分辨率：≥3.5lp/mm；
4、球管支撑臂结构
4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥500mm；
4.2 球管中心沿立柱升降：≥1200mm；
4.3 立柱旋转角度范围：≥±315°；
4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°；
4.5机身宽度：≤580mm；
4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示；
4.9具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；
4.10储能电池容量≥336V,12Ah；
*4.11配置≥9.8英寸平板电脑，支持远程可视化观察系统与对讲系统；（提供证明材料）
*4.12要求高压发生器、软件、探测器、机械系统为同一品牌；
5、软件功能
5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；
5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；
5.3图像处理：图像校正，图像翻转；
5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；
5.5病历报告：病人信息自动加载；
5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；
5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；
5.8为了便于操作和保证设备的智能化，要求具备双显示屏：具备显示器触屏≥19英寸、牛头信息显示屏≥7英寸；
5.9可实现图像实时无线传输；
*5.10激光测距功能（SID显示）（提供证明材料）；
全数字乳腺机
标准：该设备应当获得美国FDA和欧共体权威机构CE的认证，该设备通过中国国内CFDA认证技术要求
1用途：全数字化平板乳腺X线摄影、乳腺疾病筛查及诊断
2资格
*3
机型：提供“进”字号注册证，要求平板探测器和球管等部件均由乳腺机生产厂家生产
4配置及主要技术参数及要求：

4.1
机架：

4.1.1
等中心C臂设计
电动或手动旋转控制，手柄和脚闸控制，电磁锁定
4.1.2
C臂上下移动范围：
≥ 85cm
4.1.3
C臂旋转：
电动双速旋转
4.1.4
C臂旋转范围
≥ 340º
4.1.5
SID
≥ 65cm
4.2
高压发生器：
4.2.1 
功率≥ 5KW
4.2.2
KV范围
22KVp～49KVp
4.2.3
提供高能低能连续曝光采集
支持26-30KV和45-49KV不同能量的连续采集曝光
4.2.4
mAS范围
4～500mAs
4.2.5
mA范围
大焦点≥100mA,小焦点≥40mA
4.2.6
最大电流
≥100mA
4.3
X线球管:

4.3.1
双靶阳极材料
钼靶和铑靶
4.3.2
阳极转速
≥9000RPM
4.3.3
大焦点
Mo ≥100 mA  Rh≥62mA
4.3.4
小焦点
Mo ≥40 mA, Rh ≥35 mA
4.3.5
滤过材料
钼/铍/铜滤波材料
*4.3.6
球管阳极热容量
>330KHU
4.3.7
阳极散热率
≥40KHU/min
4.3.8
阳极直径
≤100mm
4.4
曝光系统：

4.4.1
AOP曝光技术
全自动平板探测不需电离室设置
4.4.2
根据乳腺压迫厚度和密度全自动选择阳极靶面（钼靶或铑靶），滤过材料和Kv,mAS
自动选择靶面和靶滤过和kv，mAs
4.4.3
提供剂量优先模式
提供剂量优先模式
4.4.4
手动曝光
人工设置KV, mAs, 滤过材料,靶面
4.4.5
预曝光探测范围
≥19×23cm
4.5
滤线栅
带碳元素活动滤线栅, 有效栅比：≥10∶1，曝光自动同步, ≥60线/cm
4.6
准直器
自动射野跟踪。
4.7
压迫系统

4.7.1
电动/手动
电动和手动
4.7.2
提高乳腺压迫舒适度，实现双速压迫
双速压迫
4.7.3
自动释放系统 
提供
4.7.4
压迫板尺寸
≥24×29cm和≥19×23cm
4.7.5
厚度与压力显示
提供
4.8
平板探测器

4.8.1  
有效采集区域
≥24×29cm
4.8.2
探测器材料
碘化铯－非晶硅
*4.8.3
DQE
≥69%@ 0 lp/mm
4.8.4
像素
≤100um
4.8.5
断层像素
≤100um
4.8.6
成像比特
成像比特≥14bit
4.8.7
采集矩阵
≥2850x2394
4.9
采集工作站

4.9.1
硬盘存储
≥500G
4.9.2
内存
≥4G
4.9.3
双核系统
双核系统
4.9.4
图像后处理
放大、增强、反转、(距离、角度)测量、直方图、窗宽、窗位、多幅显示等，有各种处理及测量功能和分析软件 
4.9.5
曝光后工作站显像时间
≤14秒
4.9.6
两次曝光间隔时间:
≤12秒
*4.10
诊断工作站
乳腺机原厂诊断工作站
4.10.1
提供双竖屏诊断工作站
≥5MP*2 显示器
4.10.2
显示器分辨率
≥2560 x 2048 
4.10.3
内存
≥32GB
4.10.4
硬盘
≥2T
4.10.5
CPU
2 Intel® Xeon® processors
4.10.6
诊断工作站可提供光盘刻录功能
随盘自动带图像浏览软件,光盘可在任意PC机上播放而不需专门浏览软件
4.10.7
光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Microsoft Office, StarOffice 或OpenOffice文件中。光盘刻录可刻录DICOM格式,HTML、PDF、JPEG、PNG、MPEG、AVI、QTVR等格式; 图像可以自由拖放到Microsoft Office, StarOffice 或OpenOffice文件中。
4.10.8
能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断
能够兼容和显示其它品牌的数字乳腺图像，能够显示经医院PACS网络及其他网络和设备传输的MR和B超等乳腺图像供医生对乳腺作综合分析诊断
4.10.9
致密型乳腺图像背光后处理功能
对于致密型乳腺，具备图像背光后处理功能，将致密性腺体清晰显示。
4.10.10
CC位和MLO位的相同感兴趣区自动匹配功能
CC位上的感兴趣区可以自动链接匹配到MLO位，指明相应病变区。
4.10.11
配备乳腺专用多功能操作面板
该操作面板根据需要，可以进行多种功能设置，浏览不同病人，不同检查体位（CC位/MLO位），黑白反转、图像的放大、窗宽、窗位调整，具有象限浏览放大功能等。（提供乳腺操作面板图片）
4.11
提供穿刺定位系统
提供
*4.12
三维断层融合装置

4.12.1
断层像素
≤100um
4.12.2
步进式曝光，非连续式曝光
4.12.3
三维断层曝光次数
<15 次
4.12.4
三维断层扫描角度
≤25度
4.12.5
三维断层任意点旋转角度范围
≤90度
*4.12.6
三维断层图像重建间隔
≤0.5mm
4.12.7
三维断层图像重建算法
采用ASiR迭代运算
4.12.8
三维断层图像重建2D图像
可重建2D图像
4.12.9
三维断层图像可以重建1cm slba 厚片图像
可重建1cm slab厚片图像
4.13
提供专业质控模体
≥3个
8、超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪
1
彩色多普勒超声波诊断仪包括：
1.1
液晶显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转。
1.2
液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。
1.3
数字化二维灰阶成像单元
1.4
数字化彩色多普勒单元
1.5
数字化能量多普勒成像单元
1.6
PW脉冲波多普勒成像单元
1.7
CW连续波多普勒成像单元
1.8
实时四维成像单元
*1.9二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量
1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型
1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。
*1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。需要附产品白皮书，并有相关二维立体血流成像的描述说明。
1.13组织多普勒成像技术
1.14弹性成像技术
1.5
宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头
*1.6主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。
*1.7具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。
1.8
支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。
1.9
具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。
1.20具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。
1.21系统动态范围≥400dB 
2 
容积四维成像技术：
2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。
2.2
断层超声显像技术
2.3
具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。
2.4
卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
*2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。
2.6
STIC时间空间相关成像技术
*2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。
2.8
具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。 
2.9
腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。
*2.10可支持高频线阵容积探头，提供探头型号 
*2.11胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。
*2.12具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。
3
测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
3.1
一般测量
3.2
多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能
3.3
妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析
3.4
胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长
3.5
自动NT测量技术
3.6
自动IT测量技术
3.7
不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
3.8
容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI
4
图像存储、管理及回放重现
4.1
输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA
4.2
连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0
4.3
超声图像存档与病案管理系统
4.4
回放重现单元
4.5
硬盘容量≥1 T
4.6
一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像
*4.7具有3D/4D容积数据离线处理软件，实现与主机相同的3D分析功能。数据可通过DICOM接口、USB或者DVD光盘传输，满足教学、培训和科研的要求。
*4.8妇产超声医学一站式管理平台, 通过设备 DICOM端口，采集超声图像、测量值以及三维原始数据，传入软件系统，实现在客户端电脑对数据进行后期处理，包括风险计算，容积图像后处理，数据检索，输出超声图文报告。需要具有单独的软件注册证。
4.9
支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式。
5
技术参数要求
5.1
监视器≥22英寸高分辨率LCD监视器
5.2
操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定
5.3
探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口
5.4
≥12英寸多点触控触摸屏
5.5
空间分辨率：符合GB10152-2009国家标准
5.6
超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
6
探头
6.1
频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。
6.2
腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz 阵元数≥192，成像角度≥180°
6.3
腹部凸阵探头：超声频率1.0 — 6.0 MHz，阵元数≥192 。 
6.4
腹部容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz，阵元数≥192 。
6.5
高频线阵探头：超声频率4.0 —10.0 MHz 
6.6
相控阵阵探头：超声频率1.0 —5.0 MHz
7
二维灰阶及容积成像主要参数
7.1
凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；
7.2
凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒
7.3
数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键
*7.4二维成像扫描深度≥48cm
7.5
回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥380容积帧。
7.6
预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
8
频谱多普勒
8.1
方式：PW，CW
8.2
多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
8.3
PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s
8.4
最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）
8.5
零位移动：≥10级
9
彩色多普勒
9.1
显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示
9.2
凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；
9.3
凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒
9.4
彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）
9.5
彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图备件，资料及技术服务
10其他附件
10.1超声工作站（提供工作站软件、电脑、激光打印机各1台）
10.2稳压电源1台
9、彩色多普勒超声诊断系统
技术参数：
1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸，关节臂多角度可调，具备显示器锁定装置。
1.2操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥12英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作
1.3*探头接口≥5个，全激活、相互通用
1.4宽景成像技术，支持凸阵、线阵、相控阵探头，可自由进退和测量，显示较大范围组织结构，多种伪彩显示、并具有速度提示
1.5图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多谱勒速度标尺、基线等参数。
1.6全屏放大，具有特定按键。
1.7局部放大（采集图像，支持后处理，可调节图像大小）
1.8斑点噪声抑制成像技术，改善边界显示，提高图像分辨率，减少伪像，可分级调节。
1.9梯形成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头、容积探头，提供证明图片）
1.10*具备血流自动追踪技术模块，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性
1.11穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度。
1.12解剖M型 ≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量
1.13标准化工作流程协议, 可根据不同操作者的使用习惯进行个性化自定义编程,减少检查多切面流程操作步骤,提高诊断效率。
1.14多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）。
2.测量/分析和报告
2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量
2.2具备产科自动测量，基于大量的智能数据库，可识别胎儿的解剖结构，自动识别并测量≥5项参数
2.3自动NT测量
2.4血管内中膜自动测量(IMT)，具备前、后壁同屏独立测量显示，测量数据≥6项。
2.5*心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动选择切面和手动描记，无需连接心电导联线。
3.电影回放和数据存储
3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，，电影回放支持编辑和剪接功能
3.2电影回放：≥1000秒
3.3存储静、动态图像，实时图像传输，并且具有独立的存储功能键，支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影
3.4硬盘：≥1T硬盘支持
3.5多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
4.连通性要求
4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输
4.2≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱
5.系统技术参数及要求
5.1二维灰阶模式
5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
5.1.2预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。 
5.1.3组织特性匹配，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
5.1.4最大显示深度:≥38cm 
5.1.5 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段
5.1.6接收超声信号系统动态范围≥160 
5.1.7增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100
5.1.8伪彩图谱: ≥8种
5.1.9最大帧率: ≥1000 帧/秒
5.1.10成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大，帧率≥58帧/秒，凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥45帧/秒
5.2彩色多普勒成像
5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
5.2.2取样框偏转: ≥±20度
5.2.3 速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度
5.2.4 最大帧率: ≥260 帧/秒
5.2.5 成像速度：
相控阵探头，全视野，18CM深度时, 帧率≥11帧/秒
5.2.6凸阵探头, 全视野，18CM深度时 , 帧率≥10帧/秒
5.3频谱多普勒模式
5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒
5.3.2最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）
5.3.3最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
5.3.4取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头
5.3.5偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正
5.3.6支持频谱自动测量
6.探头规格
6.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段
6.2标配探头：3把，凸阵、线阵、相控阵探头（凸阵、相控阵探头为单晶体探头）
6.3扫描频率：凸阵探头：带宽: 1.8-5.7MHz，角度≥85°；
线阵探头：带宽: 3.5-13.0 MHz； 
相控阵探头：1.8-4.5 MHz；
6.4穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
7. 实时应变弹性成像技术
7.1*支持探头：浅表探头、腔内探头
7.2具有压力标尺指示功能，具体显示，能进行客观的观察。
7.3具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
7.4具备肿块周边组织弹性定量分析功能。
7.5具有应变比值定量分析，计算任意两区域之间的应变比值。
8.剪切波弹性成像
8.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；
8.2支持二维实时剪切波或单点式剪切波成像
8.3支持高质量和高帧率两种模式
8.4实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
8.5实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局多种方式可调。
8.6同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
8.7支持肿块周边组织定量分析功能。
9.造影成像及定量分析功能
9.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头， 
9.2支持造影叠加功能
9.3双计时器，具备独立按键单独调节
9.4动态存储时间≥8分钟电影，支持向前存储
9.5具备二维和造影的叠加模式，可与二维图像同屏实时显示
9.6支持造影图像和组织图像位置互换
9.7*具备在机的造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动。
10.组织多普勒成像
10.1*成像模式，≥4种
10.2支持组织多普勒定量分析软件
11.外设和附件
11.1主机具备耦合剂加热装置:360度环绕加热方式，加热更均匀；加热温度分级可控，更贴合人体体温，消除患者不适感，舒缓紧张情绪；
11.2腔内探头放置架，可左右互换
11.3超声工作站（提供工作站软件、电脑、激光打印机各1台）
11.4稳压电源1台
10、高档便携式彩色多普勒超声诊断系统
系统技术规格及概述：
系统通用功能
≥15英寸高分辨率LED显示器，自适应调节显示器亮度，可独立主机调节，角度≥150°
*全聚焦相干成像，无焦点扫描成像技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致
组织特性匹配，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真
* 具备自动声速校正技术，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示，并以具体数值在屏幕上显示
操作面板具备物理按键与触摸按键
探头接口1个，可扩展到3个
整机重量≤5kg（含电池）
获得SFDA和CE认证
二维灰阶模式
组织谐波成像
组织特异性成像
多角度空间复合成像技术，多级可调，支持线阵和凸阵探头
频率复合成像
斑点噪声抑制成像
回波增强技术
局部图像增强技术
M型成像模式
彩色M型
解剖M型，取样线≥3条，可360度任意旋转
彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
高分辨率血流成像
双实时同屏对比显示
自动调节取样框的角度及位置
频谱多普勒成像
脉冲多普勒、高脉冲重复频率
连续多普勒
一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）
图像放大技术
一键实现全屏放大
局部放大（采集图像，支持后处理，可调节图像大小）
超声教学助手
 测量分析和报告
常规测量软件包
多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
妇科/产科专用测量软件包
心脏功能专用测量软件包
血管内中膜自动测量
，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
Auto EF射血分数自动测量
电影回放及原始数据处理
电影回放
所有模式下支持手动、自动回放
支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥8分钟的电影
支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
原始数据处理，可对回放图像进行≥40个参数调节
信息管理与存储
*128G固态硬盘
内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失
动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
*支持主机一键将动态和静态图像快速传输至手机和电脑，并可对接收到的图像能够通过微信分享，添加标签、评论，便于会诊、交流
连通性
HDMI、USB3.0接口、网络接口
支持数据无线传输
DICOM3.0系统
多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架
专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件
配置
主机1台
台车1个
相控阵探头1把，频率范围：1.0-6.0MHz
线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz，阵元数≥192
凸阵探头1把，频率范围：1.2-6.0MHz
探头扩展器1个（1拖3）
11、超声专用检查床
1长度：全长：210±2cm；床面长度：190±2cm；
2 宽度：床面宽度：65±1cm；
3 高度：床面低位：60±5cm；床面高位：83±5cm；复位高度：62±5cm；固定式垫枕：5±1cm；
4 整床电动水平升降60—83±5cm；
* 5全自动智能纠偏更换检查垫装置；
* 6全功能一键复位。
7动态承重：整体升降承重≥175±5 kg。
8床面.垫枕抗菌、耐磨、防水、防腐、防紫外线；内部采用高密度海绵；
9床架主体：厚度为0.33cm优质冷轧钢；
*10主要动力系统：电机；
11万向静音脚轮；
* 12红外无线遥控，操作整体全部功能。
12、超声专用座椅
医师专用椅技术要求：
椅面、椅背采用防水、防腐防紫外线、抗菌耐磨防皮，适用于医学、化工等各种科研工作环境；
椅面、椅背内部坐（靠）垫使用高密度泡沬软垫，一次性整体发泡成型坐垫工艺，不易变形，结实耐用；
靠背可适度后倾，最大后倾角度10度，可在最大后倾范围内的任意角度位置锁定，有解锁自动回调功能；
移动式马鞍形椅面，前后移动范围：5±1cm。
椅面可高度调节，最低位50±5cm，最高位65±5cm； 
椅面坐垫托盘采用钢板固定件，安全可靠，使用寿命长（提供图片）；
* 高级气动杆，30余万次使用寿命；气缸承重≥100Kg；
* 全方位脚托，优质钢材质，二次电镀，永久防锈；脚托直径：50cm；上下调节范围：16±1cm
进口万向轮，静音耐磨，有重力制动功能，负重即自动半锁定，防摔防滑，安全等级高，可满足儿童使用；
脚轮整体承重≥175公斤，整体安全承重和抗冲击重量≥100Kg
13、高清电子腹腔镜系统(等离子电切镜系统)
总体要求：国际品牌，提供设备必须为同一品牌。
1、高清电子腹腔镜系统  
1.1.HDTV高清成像,水平扫描分辨率≥1080线，具有3D降噪功能
*1.2.带有特殊光成像检查，可对早期癌症进行有效的提示。
1.3.预冻结功能，自动从图像缓存中采集在启动冻结前 1 秒的画面中选择最清晰的一张。
*1. 4.能接入外部视频信号(B超 CT等),可在同一屏幕上同时显示2幅动态图象,具有画中画功能；
1.5.图像强调:可以选择结构强调或边缘强调等19种强调模式，以提高图像观察度以及平面图像的立体效果；
1.6.具备HD-SDI/SD-SDI/DV/DVI高清数码输出方式；
1.7.具备图像放大功能；
1.8.兼容数字化摄像头及高清摄像头；
*1.9. 电子镜平台，兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜镜、四方向电子镜等电子镜，并可以连接内科内镜，如电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜，可进行双镜联合手术；
1.11.静态图象采集:可使用XD卡或SD卡对术中静态图像进行高质量保存和回放及注释等处理；
1.12.动态图象采集:可通过DV数字接口，将数字录像直接存储于个人PC、数字刻录机或摄像机上；
1.13.光亮度自动控制:具有AUTO、PEAK、AVE三种测光模式，自动光圈，残余信号放大、光点测量与光源通过电缆进行连接，可对光亮度进行自动调节保证提供明亮的照明同时不会出现反光现象；
1.14.色彩调节功能:共三种≥17级色彩调节和强调功能，可满足不同手术及不同术者对于颜色的各种要求。
*1.15.可升级3D
2、全自动调光光源  
2.1.全自动300W氙灯照明,自动调光功能；
*2.2.提供特殊光检查功能；
*2.3.双灯设计，具有≥35W备用灯泡；
2.4.有自动曝光调光功能和待机模式，拥有高亮度透光模式，可连接各厂家导光束，可连接软性电子、纤维镜满足各类手术需要。
3、高清摄像头系统参数  
*3.1.摄像头重量≤40g，与摄像主机及同类主机兼容，可实现特殊光诊断功能。
3.2.电缆长度≥4m。
3.3.可浸泡消毒及环氧乙烷气体杀菌。
4、等离子宫腔电切镜组件
*4.1. 镜体外径≤4 mm，视野方向12°;
*4.2. 外管鞘直径≤8.5mm/26Fr;
4.3. 内管鞘直径≤8mm，且配有闭孔器;
4.4. 耐高温、高压消毒;
4.5. 广角镜头;
4.6. 柱状透镜组，亮度、清晰度提高，非球面镜;
*4.7. 导光束接口可配不同接头;
*4.8. 持续灌流，具有ABS防堵塞系统;
4.9. 可360°旋转;
4.10. 具有被动式等离子工作把手；
*4.11. 光学视管与管鞘直插式锁定；
4.12. 操作把手与内管鞘间，单触式快速锁定；
4.13. 内外管鞘之间锁定紧密；
4.14. 拇指环可更换，能有效减轻术者的疲劳感；
4.15. 同一品牌，多种类型电极环，包括环型、针型、球型、滚珠型等，可满足妇科各种手术需要。
5、医用液晶显示器
5.1显示器
5.2屏幕尺寸/LCD模式: ≥31.5英寸
5.3分辨率/长宽比: ≥3840x2160像素/16：9
5.4亮度: 450cd/m²
5.5对比率: 1000：1
5.6色域： BT.2020/BT.709
5.7保护面板： 丙烯板
5.8视野角度： 178°(水平和垂直)
5.9色量： 10.7亿
5.10背光源： LED
5.11画面最优化
5.12 RGB-W多点调整：调整低亮度到高亮度的微小色差，明暗部分表现为同一色调
5.13 高精度中间色管理功能：优化内窥镜图像中的黏膜等中间色，呈现更加细腻的颜色调节
5.14 提供适用于内窥镜图像的最佳亮度及对比度，有1-6模式可供选择
5.15 功能
5.16 双画面表示：PIP/POP
5.17 翻转模式：旋转
5.18 HDR：支持
5.19 输入端口/输出端口
5.20 4K：输入： 12G-SDI 1/2输入端口x2*， Display Port端口x1， HDMI端口x1输出：12G-SDIx2*
5.21 2K：输入：3G-SDI输入端口x1，DVI-D端口x1
5.22 输出：3G-SDI输出端口x1
5.33 CLONE OUTIAUX IN：12G-SDIX1*/端口可选择
6、电子腹腔镜
6.1.镜身一体化设计
*6.2.先端多CCD芯片，免调焦距，具有防雾功能
6.3.外径：10 mm
6.4.视野角：≥30°
6.5.视野范围：≥90°
6.6.景深：21-200 mm
6.7.可接视频系统：HDTV/PAL
6.8.工作长度：≥320 mm
6.9. 可高温高压消毒
6.10.支持窄带成像技术
7、高频电刀装置
*7.1.涵盖单极和双极、等离子16种外科手术模式，可进行开放式、腹腔镜下和等离子电切手术；
*7.2.根据不同组织自动调节功率输出，可控、精确和快速的切割；
7.3.触摸屏；
7.4.快速记忆功能，方便找到喜欢使用的设置；
7.5.器械自动识别，EBER\威力等电外科器械在插座上即插即用；
*7.6.新型生理盐水模式（用于生理盐水中切除）；
7.7.等离子电切治疗是，可自动生理盐水检测，保证使用正确的灌流液；
7.8.与气腹机连接，具备术中自动排烟功能。
8、高流量气腹机
*8.1. 45L/min最大注气流速；
8.2.流速设定范围0.1-45L/min；
*8.3.具有正常和小腔体模式；
8.4.有大钢瓶内压力显示，腹内压显示，流速显示及总用气量显示；
8.5.配有内置减压阀，可直接接大钢瓶；
*8.6.可接自动排烟系统，高、低档自动调节；
8.7.设有腹内压过高报警，管路堵塞报警、钢瓶内压力过低报警；
8.8.防水面板设计，全部数字量化显示。
9、台车  
专用台车：可兼容内镜各类设备，搭载大尺寸监视器，有效收纳设备线缆，简洁小巧，外观整齐划一，节省室内空间
14、全高宫腔镜系统
高清摄像主机
1、输出分辨率为≥1920x1080，扫描方式逐行扫描；
2、图像传感器为三片1/3英寸 CMOS图像传感器；
3、主机面板具有锐度、亮度、放大、对比度、增益、白平衡、拍照等一键操控功能；
4、主机采用电容式触控面板设计。
5、*有USB视频存储接口，主机内置静态图片及动态图像抓取模块，可术中记录1920x1080分辨率视频及图片；
6、摄像头具有≥4个可预设功能遥控按钮；可预设白平衡、录像、拍照、锐度、亮度、对比度等≥10种遥控功能。
7、视频信号输出制式为标清：PAL，NTSC；高清：FULL-HD；
8、视频信号输出接口为DVI*2，HD-SDI*2，Y/C*1，CVBS*1；
9、*有光电复合染色功能，特殊光染色+电子染色模式图像，提高早期癌筛查检出率及术中病变组织边界识别能力；
10、锐度增强≥9级，具有血管及组织边缘凸显锐化功能；
11、图像亮度调节≥9级亮度可调；
12、有电子放大功能，最高2倍电子放大，3级可调；
13、有光学放大功能，具有2倍光学放大，变焦范围16-32mm；
14、*测光模式具有Full、Wide和Circle三种测光模式；
15、对比度增强有高、中、低三档可调；
16、具有图像冻结功能；
17、具有自动白平衡及记忆功能。
冷光源系统
　
1、*采用双路LED灯泡，轻松实现多波长光谱输出，便于光学染色观察；
2、支持白光和特殊光照明输出，三种模式可选；
3、灯泡平均连续使用寿命：≥10000小时；
4、具有灯泡寿命指示灯显示，可随时掌握灯泡剩余寿命情况；
5、调光模式具有手动、自动两种调光模式；
6、调光级别≥19级；
7、显色指数≥96；
监视器
　
1、监视器尺寸≥26英寸；
2、分辨率≥1920*1080；
3、含DVI、SDI、Video、S-Video等视频输入接口；
4、视角为水平≥1780，垂直≥1780。
四、配置清单要求：
1、高清摄像主机
1台
2、高清摄像头
1个
3、高性能光纤
1根
4、冷光源主机
1台
5、监视器
1台
6、台车
原厂配套台车，1台
7、宫腔镜镜
4根
8、膨宫仪
1台
9、工作站一套
15、呼吸机
一、性能简述：
*1、≥10英寸彩色LCD触摸屏，屏机一体
*2、气动电控呼吸机，带台车
*3、可变孔径压差流量传感器，非耗材，可进行高温高压消毒，以防止交叉感染
4、报警音、提示音：支持多级音量功能
5、后备电池时间≥90min。
二、系统参数
1、通气模式：VCV、PCV、SIMV-V、SIMV-P、CPAP/SPONT、备份模式（VCV、PCV）、叹息，可选配：PRVC，SIMV-PRVC
2、波形显示：压力-时间、流量-时间、容量-时间
3、环图：压力-容量环，流速-容量环
4、具备回路顺应性自动补偿功能
5、具备智能吸痰功能
6、通讯接口：串口RS232，USB接口，视频接口，护士呼叫接口
三、通气参数设置
1、潮气量：20～2500mL
2、压力控制水平：5～80cmH2O
3、压力支持水平：0～80cmH2O
4、吸呼比：4:1～1:10
5、呼吸频率：1～120bpm
6、吸气时间：0.1～12s
7、流量触发灵敏度：0.5～20LPM
8、压力触发灵敏度：0～20cmH2O
9、吸气暂停时间：0～50%吸气时间
10、压力上升时间：0～2s
11、呼吸触发灵敏度：0～80%
12、PEEP:0～50cmH2O
四、通气参数监测
吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平均气道压力、吸气平台压力、呼气末正压、最小气道压、吸入氧浓度、浅快呼吸指数、静态顺应性、动态顺应性、气道阻力
五、报警参数
潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、气道压力上下限、呼吸频率上下限、持续气道高压报警、窒息、气源不足、电源故障等
六、辅助功能
1、雾化
2、智能吸痰
3、波形冻结
4、锁定/解锁功能
16、新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统（T-组合）   
技术参数
	适用对象
	体重≤10Kg的新生儿/小儿

	工作环境
	-20℃~50℃，相对湿度最高90%

	存放环境
	-20℃~50℃，相对湿度最高90%

	气体氧浓度
	21~100%（依据气源供应氧浓度）

	气体流量范围
	5~15L/min（依据气源可设置该流量范围）

	压力表
	量程：-20~100cmH2O；精度：±2%满刻度

	吸气峰压限制（MAX-P）
	在0-15LPM的气体流量下，吸气峰压应不应超过6kPa(60cmH2O)；出厂默认40cmH2O。

	压力限制（PIP）设置范围
	当流量为5L/min时，2~27cmH2O；
当流量为8L/min时，4~36cmH2O；
当流量为10L/min时，6~42cmH2O；
当流量为15L/min时，12~57cmH2O（不超过60cmH2O）

	CPAP/PEEP设置范围
	当流量为5L/min时，0.3~6cmH2O；
当流量为8L/min时，0.8~14cmH2O；
当流量为10L/min时，1~17cmH2O；
当流量为15L/min时，2.5~23cmH2O

	工作噪音
	≤55dB（A）

	气源要求
	0.3MPa-0.4MPa 容量大于100L


配置清单
	序号
	产品名称及说明
	数量

	01
	新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统主机
	1台

	02
	进气管：   可连接气瓶或空氧混合器
	1条

	03
	面罩：B型0#、B型1#、B型2#
	各1个

	04
	模拟肺
	1个

	05
	模拟肺接头:  连接 TP 呼吸管和模拟肺
	1只

	06
	TP呼吸管   可重复使用
	2条

	07
	使用说明书、保修卡、合格证、装箱单
	各1份


17、全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统
一、适用范围: 适用于超声实时监控下施行人工流产、取放节育环妇产科手术。
二、技术要求:全数字彩色多普勒超声宫腔监测诊疗系统注册证。
1、宽频凸阵妇科术中探头
1.1
探头曲率半径: R13 。
1.2
分辨率：纵（轴）向≤0.5mm（深度≤40mm）；横（侧）向≤1mm（深度≤40mm）。
1.3
盲区：≤3mm。
*1.4手术探头超薄小巧，术中贴在通用窥器下页外侧使用，不需要与窥器下页卡、扣联接。
（提供证明文件或实际演示）
1.5
手术探头能在术前、术后不依靠其他器械独立进行妇检。
1.6
手术探头与通用窥器术中结合时能左右分开，调整扫描角度，满足临床动态需要。
2、手术窥器和使用
2.1
术中手术探头与普通窥器贴合使用，即术中不使用下页与手术探头相互卡、扣联接的窥器，避免术中隔离套破损。
*2.2手术中排出的血污直接顺着普通窥器完整的下页流出，即窥器下页无豁口、无短缺。
2.3
手术过程中宫颈钳、扩宫棒、吸引杆在普通窥器完整的上下页之间工作（即窥器上、下页前端长度相等且无豁口），手术器械术中不会直接触碰到手术探头及隔离套，避免损坏探头和隔离套。
三、主机
3.1
彩色多普勒血流成像单元；纯净波探头技术，iclear复合成像、XRES自适应图像、脉冲反相谐波成像技术，探头逐点精准聚焦。
3.2
多倍信号并行处理技术，发射与接收数字通道数≥1024。
3.3
成像模式：B、B/B、4B、B/M、M、B/C分屏、B/D、CFM、PWD。
3.4
具有先进的双向电影回放和逐帧回放功能，≥500帧，可手动/自动回放，可保存/加载电影回放，机内≥500幅图像永久存储功能。
3.5
可直接用按键调出的基波中心频率≥3种，彩色与多普勒图像可选频率≥3种。
3.6
主机操作面板上带USB信息转输接口，内嵌国际标准排列的电脑键盘。
3.7
大容量存储、回放功能，图文处理，光盘刻录，软件升级，8种伪彩模式。
3.8
回转式面板即主机操作面板可相对于主机箱进行90度旋转。
3.9
预设模式：≥6种，用户可以自定义条件，多普勒手动描迹。
3.10四探头接口，自动识别可任意插接，全激活。
3.11全中文操作系统，支持图像存储与回放，支持同步存储，主机支持影像管理，离线分析，图像处理，报告打印。
*3.12血流框可以倒置。
3.13输出功率多级可调，具有图像上、下、左、右翻转功能
3.14一般测量项目：PW、S/D比值、加速度、搏动及阻力指数，多普勒手动描迹测量。
四、 配置要求：
4.1
具有彩色多普勒功能主机壹台。
*4.2薄壁式弯形，无凸台及卡槽的手术探头壹支。
4.3
 3.5MHz  R50凸阵探头壹支。
4.4 15寸医用高清液晶屏壹台，内置可独立开关的超净LED射灯。
4.5 主机内置光驱。
4.6
电源线、保险丝、耦合剂、使用说明书等壹套。
4.7
手术探头术中使用动画文件一套（有自主版权）。
五、质量要求: 设备生产商必须通过质量管理体系及CE认证。
主机

一台
宽频妇科术中探头
6.5MHzR13 
一只
宽频凸阵探头
3.5MHzR50 
一只
液晶显示器(内置LED射灯)
15英寸
一只
万向旋臂
标配
一套
彩色多普勒系统
标配
一套
旋转操作面板（带USB接口）
标配
一块
系统恢复盘
标配
一个
内置光驱
标配
一套
内置工作站
标配
一套
培训记录表
标配
一份
术中动画操作使用
电子版
一套
实际手术视频录像
电子版
一套

转运车

尺寸：1930mm X 650mm X 520/820mm±20mm
1.整车承重结构采用优质碳钢静电喷塑成型，外形流线型美观坚固； 
2.车面及护栏采用进口PP材料一次成型，坚实美观；
3.车面独特的通风防滑设计，有效保证患者安全；
4.背部可倾斜气压控制设计，在70度范围内，可随意定位并很安全，单手操作；
5.两侧PP护栏，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音，有效防护患者安全；
6.限位离合手摇升降手柄，可调整车面高度，高度为520/820mm±10mm；
7.搭载先进的中控刹车系统，一脚刹车四轮制动，稳定可靠，配置150mm万向/定向脚轮，一人可轻松操作；
8.车体下方有辅助轮，彻底解决整车推行中偏方向问题，不用时可离合抬起；
9.配置氧气瓶支架，方便医用人员使用；
10车体升降部分模块式设计，精密模具冲压，结合紧密，不变形；
11.不锈钢可升降输液架，配置对角插孔，方便使用；
12.配套牛津布床垫，易清洗，耐磨，在紧急运送患者的时候可保证安全运送；
13.整车木箱包装，不需要二次组装；
19、口腔颌面锥形束计算机体层摄影
1、CT/全景模位探测器
1.1、探测器类型：CMOS阵列探测器（原装进口）
1.2、探测器荧光材料：碘化铯
*1.2、图像最小体素：≤0.05mm(提供第三方证明文件)
1.3、图像像素尺寸：≤100μm(CT/全景模式)，≤99μm(头颅侧位模式)
1.4、视野大小：水平视野≥16cm，垂直视野≥8.7cm
1.5、CT快速扫描最短时间：≤8S
*1.6、CBCT模式下具扫描视野具有无级可调功能(提供第三方证明文件)
2、头影测量摄影探测器
2.1、探测器类型：CMOS阵列探测器（原装进口）
2.2、探测器荧光材料：碘化铯
*2.3、图像像素尺寸≤99μm(头颅侧位模式)
2.4、传输形式：有线传输
3、高压发生器
3. 1、X射线发生器功率≥900W
3.2、高压模式：连续/脉冲
3.3、管电压范围：50KV～90kV；管电流范围：4mA～10mA；
*3.4、逆变频率：400KHZ(提供第三方证明文件)
3.5、曝光模式：脉冲/连续曝光
4、X光球管
4.1、焦点：≤0.5×0.5mm；
*4.2、管电压：50KV～90kV (提供第三方证明文件)
4.3、管电流： 4mA～10mA
5、机架
5.1、立柱上下可移动范围：≥600mm
5.2、旋转臂可进行旋转运动，旋转范围偏差≤±1°
5.3、旋转轴平移范围85mm，偏差≤±5mm
5.4、具有CT /全景颌托、TMJ颌托头、太阳穴定位支架、头部支架
*5.5、颌托可升降，上下升降范围≥42mm（提供第三方证明文件）
6、触控屏
6.1触控屏安装方式：有线可移动式式触控屏 （非固定式，提供第三方证明文件）
6.2触控屏软件具有的功能如下：
1）升降控制按钮：用于控制支撑立柱升降
2）激光灯控制按钮：用于控制激光定位灯开关
3）采集模式信息：同步显示当前采集模式
4）电压信息：显示采集时候的预设电压值、调节电压值
5）电流信息：显示采集时候的预置电流值、调节电流值
7、工作站
7.1、内存：6GB；硬盘容量：500GB；显卡：高速图像处理板卡；光驱：DVD/CD-ROM驱动器；网卡：千兆以太网卡；屏幕尺寸：≥23英寸；类型：液晶，彩色
7.2、具有图像组织均衡以及自动增强处理功能（提供第三方证明文件）
7.3、后处理算法具有去除金属伪影功能（提供第三方证明文件）
7.4、选取影像采集模式：CBCT采集模式、曲面体层采集模式、头影测量采集模式
*7.5、具有自动对焦功能（提供第三方证明文件）
7.6、设置患者采集条件：包括4个类型可选择：儿童、老人、男士、女士
7.7、设置曝光参数：包括电流和电压数值选择，体素分辨率选择
7.8、可查看浏览导入的图像和采集的图像（包括CT、全景、侧位图像）、 对比度/明亮度调节、影像缩放、影像移动 、可编辑带箭头的文本、曲线、椭圆形、矩形、多边形和标注处理等
20、牙科综合治疗机
1、患者座椅
1.2 配有水、气、电总开关
1.3 内置式地箱，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道，清洁卫生
*1.4 升降范围：最高≥780mm；最低≤380mm
1.5 升降方式采用直线电动，垂直升降
1.6 牙椅采用静音直流电机和无缝包皮工艺
1.7 双关节折叠式头枕，可单手操作，不仅适用于普通治疗，同时适用于对儿童及残障人士的治疗
1.8 配有两个预置椅位和三个可设定的程序椅位
1.9 配有最后记忆治疗椅位，在吐痰位操作完成后轻松回到之前的工作椅位，节省操作时间
*2.0 靠背无木质结构，靠背外壳、器械盘底部采用铸铝材料，牙科椅上下平行盖采用钢板喷粉工艺，内部采用优质加厚钢材焊接电泳而成，手机工作状态下，椅位保持锁定底部配有杆式的四向摇杆
3、医生单元
3.1 下挂式器械盘，五个器械位（多种器械可选：光纤支持，洁牙机，电马达）
器械盘高度可灵活调节
*3.2 德式纯铜阀设计，最大程度减少驱动气衰减，手机喷雾大小可以调节，配有一支三用枪三条气控手机连管
4、助手单元
4.1 宽延展助手架臂系统满足两手操作助手架臂系统可向外旋转出90度以满足四手操作四个器械位一个助手架控制面板配有一支三用枪一条强吸管一条弱吸管
5、水单元
5.1*24V自动恒温水加热器，具有防干烧功能
5.2不锈钢水杯加水管及冲痰水管可拆下消毒
5.3水杯加水量及冲痰时间均可设置保存
5.4*可180度旋转、可拆卸的痰盂方便清洗
5.5抽吸系统可多种可选：文氏抽吸或湿抽或干抽；易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统，配有1.0L净水瓶及水源转换开关
6、口腔灯
6.1 12 VAC，功率18W,光照度8000 - 25000 Lux，色温5000K,可进行无极变光的亮度调节
6.2*具有口腔灯与座椅同步控制系统，调节椅位时口腔灯自动关闭，椅位调整完毕，口腔灯自动打开并恢复到所调定的亮度
6.3口腔灯手柄采用可拆卸设计
6.4三轴向LED感应灯
7、医生工作椅
7.1*坐垫及靠背的高度可灵活调整，靠背的角度可根据需要进行调整及锁定，带轮子自锁功能。空载时，推动轮子的摩擦力增大
配置清单
1.患者座椅
低噪音电动牙科椅1台、双关节头枕1个、配有一个左扶手、椅侧总控开关1个、多种种可选沙发皮：枣红色、浅蓝色、深蓝色、米色、绿色、橙色、黑色等
2.医生单元
主控操作面板、下挂式医生器械盘1个、一支三用枪、三条气控四孔手机软管、2支高速手机管、1套低速手机管
3.助手单元
一个助手架控制面板，一支三用枪，一条强吸管，一条弱吸管
4.水单元
可旋转、易拆卸清洗的痰盂缸1个、具有大容积的24V防干烧水加热系统 1套、1L净水瓶 1个、不锈钢材质的水杯加水管及冲痰水管各1个、易于拆卸及清洗的吸唾过滤系统1套
5.口腔灯
LED口腔灯1个
6.工作座椅
医生工作座椅1把、多种可选沙发皮：枣红色、浅蓝色、深蓝色、米色、绿色、橙色、黑色
21、 高频电刀（LEEP刀）
1.输出模式:CF型隔离浮地输出
2.具有RF泄漏电流保护功能:
＜100mA（当任何异常造成RF高频泄漏电流超标，自动切断能量输出，避免灼伤医生和病人）。
3.控制方式:脚踏开关、手笔。
*4.工作频率:≦470KHz，最适合LEEP术的频率区间。
5、输出功率：

5.1、单极 200W: PURE(纯切)1-200W, BLEND1（混切1）1-200W, BLEND2（混切2） 1-150W
5.2、双极60W: BIPOLAR(双极电凝)1-60 W
5.3、SPARY(喷射电凝）1-100W, 
5.4 SOFT(柔和电凝)1-100W，柔和电凝无火花，无碳化，适用于小病灶电烫治疗，利于病人快速恢复。
6、显示：大尺寸高亮度双LED数码显示，能量输出时对应端口背光显示。
7.具有背光警示和颜色识别功能: 电刀笔输出端口能量输出时、负极板输出端口接触不良时、双极电凝输出端口能量输出时，上述端口具有背（发）光警示功能，实时显示能量输出或者提醒接触不良，设计有符合国际标准的颜色，切割输出端口处配置黄色背（发）光警示，电凝输出端口处配置蓝色背（发）光警示。
8、报警功能： 安全自检报警：短路保护、开路保护、超时保护、高频泄漏保护、超压保护、过热保护等实时安全监测，并有清晰明确的代码显示和   声光报警。
9、操作模式：
9.1、记忆功能:能存储和调出上次设置的操作参数，，减少重复设置
9.2、工作模式:纯切、混切1、混切2、柔和凝血、喷射凝血、双极凝血
9.3、功率调节方式：按键调节
9.4、主机和吸烟器一体化控制，配置一体化移动台车，低噪音高效率吸烟装置，可过滤99.99%以上0.02微米的微粒。
10、具有智能负极板接触面积监测功能:使用双极负极板时，电刀微处理器实时监测到负极板与病人肌体的接触程度，一旦监测到接触面积过小，电刀自动切断能量的输出，并同时声光报警，确保病人不被负极板伤烧。
11、高频泄漏电流监测功能:电刀微处理器实时监测泄漏电流的大小，一旦发现泄漏超出安全标准，自动切断能量输出，同时声光报警。
12、具有闭环控制功能:双闭环（D-APC）功率检测技术，确保输出功率的精度稳定性和精确性，切割更流畅平稳，热损伤更低。
13、具有双核CPU校验功能:按国际安全标准设计，采用双CPU校验架构，仪器状态和参数由双CPU互相校验和监控，避免单CPU失控造成的意外的功率输出造成的危害（必要时，要求提供样机证明）。
14、适用范围：本产品适用于医疗机构妇科、产科手术中对组织进行切割、 凝血及切凝混合。
22、超声刀
重要技术参数：
一、振动频率:  55KHz
二、刀头振幅:刀头振动幅度为40-80微米，具有独特的空洞化效应
三、主机性能:
1. 具有优化的智能即时反馈技术，能迅速感应变化并迅速调整，保持切割止血的平稳性
2. 具有故障智能指示系统，自检有错误代码显示对应的错误原因，迅速找出问题，帮助用户排除故障
3. 开机测试简单快速，整个流程半分钟内即可轻松完成
4. 主机有手控激发功能
5. 主机功率≥5档可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示工作状况，并且能调节工作声音大小。
6. 工作时无电流通过病人躯体，适应于安装了心脏起搏器的患者
7.主机认证:主机通过CE认证
8.主机显示屏:主机独有OLED主动发光显示屏，且有功率大小的档位显示
9.配件特性:驱动柄和线缆可以拆分，驱动柄不限次数，降低使用维护成本
七、刀头性能
1. 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求
2. 刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要
3. 刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野
4. 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体
5. 刀头可手控激发
6. * 集成在刀头上的扭力扳手使得安装极为便利，便于手术室日常管理
7. 刀头具有可重复使用注册证，也有一次性刀头注册证
8. 刀头有腔镜，开腹，及浅表手术刀头种类可选择
9. 具备不限次数通用换能器，满足所有不同科室
10. 刀头可具有切割、止血、抓持、分离功能
11. 一体化刀具和握柄，保证手术流畅性
12. 刀头握柄上有保护套凹槽，便于保护套固定。
13.刀头工作温度
50℃-100℃，刀头适配性
产品配置如下：
1
主机发生器
（含电源线）
2
换能器（驱动柄和连线）
3
脚踏开关
4
腹腔镜超声刀刀头
5
开放手术超声刀刀头
6  超声测试接头
23、超声骨密度仪
1.测量部位：足部跟骨 
2.测量频率：超声波探头中心频率 0.5MHz±0.05MHz 
3.测量方法：超声波穿透法，全干式测量；医用耦合剂耦合,测量时操作者不需手动调节探头即可与受检者皮肤紧密接触 
4.*探头耦合介质：探头耦合介质：超声探头采用水囊式探头 
5.*扫描时间：≤10 秒
6.精确度：测量重复性(CV.%)≤1.0%（SOS≤1.0%, BUA≤1.0% ) ，提供检测报告 
7.支撑位置：具有小腿托架、脚部定位器及四种规格的脚垫进行测量时的定位支撑
8.操作：全中文操作界面和报告，外接工作站操作。 
9.*质量控制：有效准模块提供日常质量控制和校准 
10.*测量结果 ：T 值、Z 值、骨密度的超声速度（SOS），骨结构的宽频超声衰减（BUA），骨质指数（BQI） 
11.人种数据库：中国人数据库
12.测量范围：0-100岁
13.日检测人数：≥150 人 
14.接口：DICOM 3.0、DLL、体检软件接口支持 
15.软件功能：全中文操作软件、 全中文骨密度打印报告软件 、儿童及成人骨密度测量软件、 儿童生长发育预测软件、骨折风险预测软件（FRAX）、 历史趋势对比软件 、支持动态链接库，健康小屋等外部软件连接、操作软件支持数据导出 EXCEL 功能，方便用户统计和分析。提供操作软件操作说明。 
24、超声骨密度仪
测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。
测量部位：桡骨，胫骨双部位测量
超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。
探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。
*平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度
* 在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力。
* 超声探头的中心工作频率：宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15% 
骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s
随机提供校正模块测试，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；
超声速度SOS误差≤3%，实际检验结果≤1%
超声速度SOS精度≤0.3%，实际检验结果0%
超声速度SOS测量重复性≤1%，实际检验结果0%
测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；
检测迅速：单次测量≤10秒，实际检验结果6秒；重复精确测量≤30秒，实际检测19秒；完成快速度检测
中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 
* 计算参数齐全：
成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)
儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数
SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）
病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式。
全中文彩色报告单，A4报告格式，方便随时预览、打印。
可自定义显示报告内容，可编辑报告信息
接口支持：Dicom接口
支持二维码自助下载打印报告。
完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。
设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；
高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印    预览，语言选择，恢复默认功能等；
* 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)
25、经皮黄疸仪
1. 便携式，液晶屏显示测量数据 
2.具有测量结果直接读出功能及，mg/dl与umol/l可转换功能
3.具有2－5次自动计算取平均值显示功能
4.结果显示：3位数字显示
5.测量范围：0.0mg/dL～32mg/dL或者0.0μmol/l～544μmol/l
*6. 测量精度：±1.5mg/dL或者±25.5μmol/l
*7.开机准备时间：＜12秒
8.自动控制功能：无操作,自动关机；电池电量不足提示，并自动关机；
9. 存储：具有20个最近测量结果存储功能，并可循环查看存储数据功能
10.电源：AA电池
26、双通道注射泵
功能要求
适用注射器规格：适用于所有符合国家标准的生产厂家生产的5ml、10ml、20ml、30ml、50ml注射器且能自动识别；
*模块式设计，能与床旁管理站结合组成输液工作站/输液管理系统；
当管路阻塞报警时，自动启动阻塞回撤功能，回撤管路压力避免意外丸剂量伤害患者；
*具有在线滴定功能, 运行状态下可改变流速，在不中断注射的情况下对病患给药的注射速率进行调节，以保持对病患的持续给药、以免中断给药对病患的伤害；
具有在线动态压力监测，实时以图文形式显示压力值；
可选配加装无线模块升级连接输液管理中央站实现集中监控；
具备独立电源开关，单通道使用时更节能；
技术要求
注射速率：
5ml注射器    0.1ml/h---100ml/h
10ml注射器    0.1ml/h---200ml/h
20ml注射器    0.1ml/h---400ml/h
30ml注射器    0.1ml/h---600ml/h
50ml注射器    0.1ml/h---1200ml/h
快进流速：
5ml注射器     100ml/h
10ml注射器    200ml/h
20ml注射器    400ml/h
30ml注射器    600ml/h
50ml注射器    1200ml/h
3、KVO速率：0.5ml/h；
4、注射精度：精度≤±2%；机械精度≤±1%；
5、分轻度、一般、严重三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；
6、*≥3.0英寸LCD显示器，同屏显示：当前注射速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力阈值和在线压力、报警信息等 ；
7、*内置锂电池以5ml/h的速率注射时电池供电时间≥3小时，可选配大容量电池，供电时间≥6小时；
27、儿童心电图机
一、基本要求：
1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能。
*1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录15/12道心电波形。
1.3 触摸显示屏≥12.0英寸。
1.4 数字字母全键盘和轨迹球鼠标设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。
1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。
1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 
1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。
1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。
1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。
二、性能要求：
2.1 A/D转换：24bit
  2.2 采样率：≥30000Hz。 
  2.3  频率响应：0.01Hz-300Hz。 
2.4  内部噪声：≤15µVp-p。
2.5  时间常数：≥3.2 s。
2.6  耐极化电压：±900mV。 
2.7  输入电流：≤0.01μA。
2.8  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 
2.9  具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。
2.10  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。
三、功能要求：
3.1  ECG输入通道：标准15/12导联心电信号同步采集。
3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
  3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。
3.4  支持实时采样、预采样、触发采样，支持节律分析。
  3.5  可同屏显示15/12导同步心电波形。
      12导联显示布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1
      15导联显示布局：5*3、5*3+1R
3.6  屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。
3.7  自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
*3.8  特有儿童分析模块，可对儿童患者进行特异性分析；
*3.9  特有防哭闹模式：运动伪迹处理算法，可以有效去除儿童在哭闹时产生的波形干扰伪差；
3.10 支持起搏检测功能。
3.11 具备平均模板功能。
3.12 支持测量矩阵报告。
3.13 热敏记录纸：折叠纸。
3.14 设备内置存储器，本机可存储病历≥900例，存储满后机器可循环存储。
3.15 支持U盘、SD卡的扩容存储。
3.16 支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。
3.17 支持波形冻结与波形浏览功能。
3.18 支持报告打印预览功能。
3.19 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。
  3.20 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。
四、电源：交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。
五、配置：主机1台，移动台车1台，15导导联线1条，12导导联线1条，肢电极4个，胸电极9个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
28、数字式十二道心电图
一、基本要求
1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能。
1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。
1.3 显示屏≥10.0英寸，支持全屏触控操作。
1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。
1.5 支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取，WORKLIST快速下载等3种患者信息录入方式。
1.6 支持有线和无线联网，支持本机直接发送E-mail，实现疑难病例远程诊断。 
1.7 支持心电数据双向传输，可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台（诊断中心），接收并打印回传的已诊断心电报告。
1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。
二、性能要求：
2.1 A/D转换：24bit。 
2.2 采样率：≥30000Hz。 
*2.3 频率响应：0.01Hz- 300Hz。 
2.4  内部噪声：≤15µVp-p。
2.5  时间常数：≥3.2 s。
2.6  耐极化电压：±900mV。 
2.7  输入电流：≤0.01μA。
2.8  抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 
2.9  具备自适应工频滤波技术。
2.10  除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。
三、功能要求：
3.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。
3.2  导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。
3.3  采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均≥60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。
3.4  支持实时采样、预采样、触发采样、周期采样模式，支持节律分析。
3.5  可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。
3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。
3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。
3.8 支持起搏检测功能。
3.9 具备平均模板功能。
3.10支持测量矩阵报告。
3.11 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。
3.12设备内置存储器，本机可存储病历≥900例，存储满后机器可循环存储。
3.13支持U盘、SD卡的扩容存储。
3.14支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、XML、DICOM等格式的报告。
3.15支持波形冻结与波形浏览功能。
3.16 支持报告打印预览功能。
3.17 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息。
3.18 支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。
3.19 支持病例自动重新诊断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。
3.20 标配向量、时间向量功能。
四、电源：交直流两用且自动转换， 内置锂电池充满电后可连续工作2小时以上。
五、配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。
29、麻醉机
基本要求
1.1麻醉呼吸机≥10.4英寸彩色 LCD 带触摸屏，屏机一体
1.2有高亮度 LED 照明灯，方便写麻醉病历
1.3有声、光报警提示，能显示报警故障内容，支持多级音量功能 
*1.4整机全部是模块化制造，不锈钢机身
麻醉呼吸机部分
*2.1通气模式（标配）：VCV、PCV、SIMV-V、、叹息、待机、手动模式
      可选配升级模式：、
*2.2波形（标配）：压力-时间、流量-时间、容量-时间、二氧化碳浓度-时间
*2.3呼吸环图显示：压力-容量环，流速-容积环
*2.4潮气量设置范围：10～1600ml
2.5压力控制水平：5～70 cmH2O；
2.6压力支持水平：0～70 cmH2O
2.7吸呼比：4:1～1:10
2.8吸气时间：0.1～10s
2.9呼吸频率设置：1～100bpm
2.10流量触发灵敏度：0.5～20LPM
2.11压力触发灵敏度：0.5～20 cmH2O
2.12吸气暂停时间：0～60%吸气时间
2.13压力上升时间：0～2s
2.14呼气末正压：电子控制型，OFF, 3～30 cmH2O
2.15通气参数监测：
吸气潮气量、呼气潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰压、平均气道压力、呼气末正压、吸气平台压力、吸入氧浓度、顺应性、气道阻力、呼末二氧化碳、吸入二氧化
2.16报警参数
潮气量上下限、分钟通气量上下限、氧浓度上下限、气道压力上下限、呼吸频率上下限、呼末二氧化碳上下限、窒息报警、氧气气源压力低、吸入氧浓度。
2.17监测模块
呼末二氧化碳监测
2.18内部电池供电时间≥90min.
2.19数据通讯接口:3个。2个串口RS232，1个USB接口
麻醉机部分
3.1气源：氧气、笑气和空气。气源输入压力范围：280 kPa 600 kPa
3.2快速充氧：25～75LPM
3.3六管流量计：氧气：010LPM、空气：015LPM、笑气：012LPM
3.4氧气和笑气按比例调节，确保氧浓度不低于21%
*3.5呼吸回路：整体集成回路、内置2个传感器（吸入端和呼出端）、集成积水杯1个，
有回路自动加热功能，回路可以一键拆卸耐134℃高温高压消毒
*3.6具备bypass功能设计，手术过程中可以不停机更换钠石灰，同时具备钠石灰罐移除报警
3.7压力限制阀（APL阀）：0～70 cmH2O。
3.8辅助吸氧
4.麻醉蒸发器部分
4.1双罐位，具有互锁功能。标配两个蒸发器（异氟醚、七氟醚任选）
4.2蒸发器必须有温度、压力、流量补偿功能。
30、麻醉柜
毒麻柜整体为优质不锈钢制成，柜门一层设计为密码锁，更为安全，外观美观使用，内部设计合理，可放置各种贵重药品。
31、麻醉深度监测仪
1、系统组成：由主机、导联线、电源线、电源适配器和功能接地线等组成，一体机，无需外挂子机，非模块机，麻醉深度监测专业版（非多参数）
3、显示屏：8英寸液晶屏幕，分辨率≥800*600
4、导联线：导联线采用十芯导联，前端连接读卡器，线长2.5米。
5、适配器
Input:100-240V 50/60Hz； Output:15V 2.67A医疗级电源，CE认证、UL认证
6、电池参数：5000mAh 12V可持续工作大于4小时，充电时间3.5h，可与外接电源交替使用
7、输入方式：电阻式触摸输入，除开关外无机械按键操作方式
9、操作系统：Linux智能操作系统
10、麻醉深度指数CSI(Cerebral State Index)：贯穿整个麻醉手术的全部过程，实时监测和反映临床麻醉中手术病人的意识状态——镇静程度和麻醉深度。CSI的范围为0~100（从无脑电信号~完全清醒），40~60为最佳外科手术麻醉状态。
11、采样率：2000次/秒
12、CSI计算时间：传感器连接后，实时计算并显示CSI值。
13、肌电信号指数EMG：范围0~100，表示肌电活动的总功率，间接反映了患者的肌松程度。每秒更新
14、爆发抑制比BS：范围0~100%，可以给麻醉师对术中用药过量实时提示。每秒更新
15、信号质量指数SQI：范围为0~100，反映EEG脑电信号的质量，包括EEG信号的采集和传输过程。每秒更新
16、趋势图：实时意识镇静深度指数展示，可同时显示CSI、EMG、BS%、SQI四道指数的变化趋势。显示整个麻醉过程患者诱导、维持、恢复的意识镇静水平。
17、同屏脑电波显示，实时脑电波形及波形趋势。
18、数据存储，内置1G存储空间，≥2000小时存储可无限扩展。有网络接口，可连接中央监护系统，另可通过USB线导出数据。
19、事件设置：可设置记录当前手术状态，如诱导Induction，插管Intubation,手术Surgery等事件，并可对各手术状态进行标记。
20、阻抗显示：传感器贴放部位（额部、乳突部）阻抗显示，每秒更新
21、报警功能：设置高、低限报警数值可调，具备声光报警功能。
22、配件要求

22.1、传感器无需皮肤预处理（清洁、打磨），直接贴放，100%获取患者脑电信号。
22.2、使用专用一次性脑电传感器，集成采集芯片，高保真采集同时一次性脑电传感器具有独立的医疗器械注册证。
22.3、一次性脑电传感器与麻醉深度监测仪为同一厂家，匹配性能最佳。
23、软件升级：软件版本升级、具有功能拓展功能。
24、界面显示：全中文界面显示，全中文触摸屏操作界面，可中英文切换。
32、电子阴道镜
技术参数
摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx
放大倍数：光学1～18倍放大，数字1～12倍放大
摄像系统图像像素：≥80万
*系统图像分辨率≥600TVL，提供检验报告
功能要求
全面支持Windows10操作系统
*一体成像模块，全光学放大。
通过镜头按键控制及手柄遥控控制多种方式实现放大、缩小、计时显示、白光、绿光、白平衡调节、图像冻结、聚焦、光源亮度调节等功能。
具有遥控操作功能，方便快捷防抖动。
摄像系统具有智能休眠功能，节能环保。
多种图像采集方式，支持视频二次静态采集。
多种图像保存格式。
可全屏显示。
具有醋酸反应及计时录像功能。
可对活检部位做标识。
临床检查中遇到的特殊病变可与仪器内保存的专家图片库进行对比分析。
*具有LEEP手术报告、RCI评分报告，R-way、SWEDE、LEEP手术报告、报告格式可根据用户要求自定义报告格式可根据用户要求自定义。
*提供影像信息数字接口，可与PACS联网，HIS,体检，电子病历，信息化平台，组建阴道镜网络。提供CFDA检验报告
具有白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式。
模板编辑、快速写入报告。
具有病例统计、查询、调阅、备份等管理功能。
软件具备刻录功能，可将资料刻录到光盘。
系统手动/自动恢复功能。
配置要求
品牌机 主频≥3.0Ghz、内存≥4G DDR4、硬盘≥500G，转速≥7200转
显示器≥21.5英寸液晶显示器
彩色喷墨打印机
LED阴道镜镜头
摄像机
高保真采集脚踏开关
仪器专用台车
阴道镜诊断分析系统软件
33、婴儿辐射保暖台
	序号
	技术指标名称
	技术指标要求

	1
	温控方式
	微电脑高精度伺服控温

	2
	温控模式
	预热、自动、手动控制模式

	3
	温控范围
	32℃～38℃，±2℃

	4
	*温控扩充范围
	25℃～38℃，用于特殊婴儿护理

	5
	温度显示范围
	至少25℃～42℃

	6
	*温控精度
	≤0.5℃


	7
	床面温度均匀度
	≤2℃

	8
	温度显示精度
	≤0.1℃

	9
	温度传感器精度
	≤0.3℃

	10
	升温时间
	≤45min

	11
	显示方式
	设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

	12
	报警功能
	具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

	13
	温度校正
	度偏差可在前面板修正

	14
	超温保护
	具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

	15
	脱落保护
	肤温传感器具有防脱落保护装置

	16
	辐射头角度
	±90°水平无级可调

	17
	婴儿床面倾斜
	电动倾斜、±12°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

	18
	LED照明
	照明方向、亮度无级可调

	19
	材质工艺
	整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

	20
	支架及托盘
	整体支架采用立柱轨道；双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

	21
	超大电动床面
	床面尺寸≥640mm*780mm，方便护理

	22
	其他
	APGAR评分计时器
婴儿床下置X光拍片盒
底座托盘：450mm*630mm
具有RS-232接口、输液密封口

	23
	基本配置
	旋转辐射头、支架、超大床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架、输液密封口、RS-232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒


34、双面蓝光培养箱
	序号
	技术指标名称
	技术指标要求

	1
	温度控制方式
	双CPU高精度伺服控温

	2
	温度控制模式
	箱温控制

	3
	箱温控温范围
	25℃～37℃；37.1℃～38℃ 

	4
	箱温显示范围
	至少10℃～42℃

	5
	温度波动范围
	±0.5℃

	6
	婴儿床温度均匀度
	≤0.8℃

	7
	温度显示精度
	0.1℃

	8
	加湿功能
	具有自然风道加湿和两档可调加热加湿功能

	9
	湿度调节范围
	20%RH～90%RH

	10
	抽拉水箱
	透明可视，便于清洗消毒

	11
	婴儿床倾斜角度
	±10°无级可调

	12
	箱内噪音
	≤45dB（A）（稳定温度状态下）

	13
	升温时间
	≤30min

	14
	报警功能
	具有断电、超温、偏差、传感器故障、风机故障声光报警和消音、开机自检功能

	15
	显示方式
	箱温、加热功率百分比实时LED分屏显示

	16
	双重保护
	具有独立的第二热切断装置

	17
	温度设定功能
	>37℃温度设定功能

	18
	*蓝光治疗装置
	上蓝光辐照度强弱3档可调
上蓝光有效表面内的最大胆红素总辐照度：4500μW/cm²

	
	
	下蓝光有效表面内的最大胆红素总辐照度：2600μW/cm²
下蓝光采用LED冷光源，具有独立空气循环散热装置

	
	
	蓝光波长：420nm～490nm
采用进口LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长

	19
	插拔风机
	可插拔轴流式直流风机，无需工具拆卸、方便清洗消毒、寿命长、噪音低

	20
	材质工艺
	铝镁合金控制柜和底座，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈

	21
	其他
	具有正门独立锁定装置
一机两用，可做培养箱使用，也可做光疗箱使用

	22
	基本配置
	主机（恒温罩、控制柜）、输液支架及托盘、底座、脚轮、摇床、两档可调加湿装置、大于37℃温度设定功能、上蓝光治疗装置、下蓝光治疗装置、温湿度表、RS-232接口


35、婴儿蓝光治疗仪
主要技术参数
*独立的双面照射光疗设备，上下蓝光可独立操作
光照有效表面积：500mm*300mm
胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

*蓝光波长：420nm～490nm
上蓝光灯箱距离床盘高度可调范围：410mm~570mm

上蓝光到有效表面距离为410mm时，胆红素总辐照度最大值：4200μW/cm² 
*下蓝光胆红素总辐照度最大值：2600μW/cm²
LED使用寿命：累计50000小时
上蓝光灯箱：360°可调 

上蓝光辐照度强弱3档可调



液晶显示屏显示治疗时间，具有正计时和倒计时功能

采用LED大灯珠，治疗效果好、衰减小、寿命长
上蓝光自动保存99999.9小时累计使用时间
下蓝光自动保存9999.9小时累计使用时间
床面尺寸：635mm*355mm
蓝光床护栏可向下翻转
凝胶床垫
可储物双抽屉
超静音脚轮可供锁定
材质工艺：铝镁合金支架及底座，氟碳喷涂工艺防酸防碱、耐腐蚀（具有自主知识产权）
基本配置：上蓝光灯箱、下蓝光灯盒、立柱、底座、蓝光床、凝胶床垫、抽屉、超静音脚轮
36、婴儿洗浴池
	序号
	技术参数与功能要求

	1
	台面、洗消槽为一整体，与背板都采用优质、改性 PMMA 高分子复合材料（板材厚度在4-5m m）用模具吸塑一体成型；长期使用不会出现漏水崩裂的现象；具有抗压强度高，柔韧性好。
抗氧化，耐强酸碱腐蚀，易清洗（表面细菌残留量远远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），终生亮白，不褪色，不变色，防紫外线辐射，耐磨损，损伤后极易修复，防腐防潮

	2
	设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活；

	3
	台面支架为优质304不锈钢制作，柜门采用钢化玻璃门板，带静音万向轮；
柜体内有防腐防潮的储物底板；为院方科室提供储物的必要空间
柜门采用专业定做的整体贴膜面板制作；具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等特点，颜色可选。

	4
	专用洗手池
外形规格：600mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），允差10%，
内腔规格：520mm（长）×420mm（宽）×220mm（高），允差10%;

	5
	洗礼池
外形规格：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），允差10%, 
内腔规格： 800mm（长）×520mm（宽）×260mm（深），允差10%；

	6
	婴儿抚触台规格：
A型：600mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），允差10%；
B型：900mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），允差10%；
C型：1000mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）（台面为软包），允差10%；
D型：790mm（长）×790mm（宽）×850mm（高）（转角平台），允差10%

	7
	婴儿游泳池
A-Ⅰ型
外形规格：1010mm（长）×790mm（宽）×850mm（高），允差10%
内腔规格：760mm（长）×520mm（宽）×600mm（深），允差10%；
A-Ⅱ型
外形规格：1300mm（长）×790/1100mm（宽）×730/960mm（高），允差10%
内腔规格：1050mm（长）×800mm（宽）×700mm（高），允差10%；
B型
外形规格：1200mm（长）×850mm（宽）×850mm（高），允差10%
内腔规格：860mm（长）×700mm（宽）×700mm（高），允差10%；
C型
外形规格：2000（Ф）mm×1050mm（宽），允差10%
内腔规格：1640（Ф）mm×900mm（宽），允差10%；
D型
外形规格：2000mm（长）×1500mm（宽）×1050mm（高），允差10%
内腔规格：1760mm（长）×1260mm（宽）×900mm（高），允差10%

	8
	洗手池、洗礼池、游泳池及婴儿抚触台采用PMMA模具一体化设计,可自由组合；

	9
	洗礼池控制器: 
9.1 面板外框尺寸：180 mm（长）×97 mm（宽）允差10%
    安装开孔尺寸：150 mm（长）×85 mm（宽）允差10%；
9.2 电压DC12V，
9.3 触摸按键,液晶显示屏（㎜）60mm（长）×50mm（宽）允差10%
全中文显示室内温度及水龙头出水温度；
9.4 高温自动断水，具体温度范围可自行设定；
9.5 须与恒温水控制器配套使用。

	10
	恒温水控制器：
9.1调温精度±1℃；（提供第三方检测报告）
9.2自动控制温度在38度，可手动任意调节到25℃-48℃，掉电后恢复到自动38℃设置；一键式给水，排水功能，工作电压：DC12v
9.3使用寿命长，调节次数超50万次；
9.4带止回阀，防止冷热水互串；
9.5电源DC12V安全供电；
9.6具有过热保护功能，如因异常原因导致出水超过50℃时，系统快速回调温度。
9.7进水水压：0.5MPa-0.6MPa；

	*11
	游泳池控制器：
11.1面板外框尺寸（㎜）：180 mm（长）×97 mm（宽），
    安装开孔尺寸：150 mm（长）×85 mm（宽）；
11.2电压DC12V，通水孔径32mm；
11.3触摸按键,液晶显示屏（㎜）60mm（长）×50mm（宽），全中文显示室内温度及池内水的温度；
11.4一键启动排水功能，排水时间不超过5min，启动排水15min后自动关闭排水阀。

	12
	洗礼池用水恒定可调控，并实时监控出水温度，水温过高或过低都会自动断水保护；游泳池内水温随时监控，并具备水温过低报警功能

	13
	给排水系统
采用优质 PP-R 冷热水管材和管件，符合 GB/T18742.2-2002 中的 PP-R 技术要求和 SH-T 1750-2005技术要求。
专用水龙头：
a.采用抽拉式水龙头。
b.水龙头寿命长，耐腐蚀，不生锈，
c.有冷热水接口，冷热水水流量一体独立控制。


37、永磁旋振治疗仪便携式
1、定时: 20min。
2、操作：按键操作。
3、振动治疗头：
3.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压4.5V±1V，频率50Hz±1Hz。
3.2、振动频率和振幅: 振动频率为50Hz±1Hz；振幅≥1mm。
3.3、磁场强度: 振动片表面中心区域（圆心周围）10mm内的磁场最强点，磁场强度为180mT±50mT。
3.4、温升：常温下连续工作20min，表面温度不大于41℃.
4、旋转治疗头：
4.1、输出波形、电压和频率：波形为正弦半波，电压1.5V±0.5V，频率50Hz±1Hz。
4.2、磁场强度：静止状态下距顶端5mm周围（紧贴外壳表面）的磁场最强点，磁场强度为30mT±5mT。
4.3、电机转速：不低于3500转/分。
38、超声波妇科治疗仪      
一、功能要求
1、采用聚焦超声无创治疗外阴上皮内非瘤样病变（外阴白色病变）、宫颈炎、尖锐湿疣；（以药监部门注册证为准）
2、治疗后局部组织仅一过性充血水肿，由里向外治疗疾病，术后表面不结痂，不留疤痕；
3、复发率低于常规物理治疗方式。
二、配置要求
1、主机(功率放大控制系统、超声能量转换系统、循环冷却系统、主动车载系统、图像显示系统)；
2、超声能量转换系统：专用疾病治疗枪组成（外阴聚焦超声治疗枪、宫颈聚焦超声治疗枪）。针对外阴白色病变和宫颈炎的治疗配置不同参数的治疗头；
3、一次性超薄聚焦超声治疗头套。
三、技术要求及参数
1、超声发射采用动态参数控制，主机自适应不同参数的治疗头；
2、治疗头采用超短可变聚焦技术，具有精确的焦点、良好的焦域形态；
3、治疗深度（距表面距离）4mm±3mm；
4、超声频率：8MHz～11MHz（控制精度0.01MHz）；
*5、输出功率：可在6个档位范围内调节。外阴治疗头：12.1W±20%；宫颈治疗头：10.6W±20%。焦点处声强0～5W/cm²（控制精度0.1W）；
6、脉冲频率：0.1KHz～3.5KHz（控制精度1Hz）,连续调节；
7、定时时间：0～300s （控制精度1s），连续可调，一键式调节，操作随心灵活；
8、噪声≤65dB（A）；
10、液晶显示器：视角灵活可调：仰视调节0°～34°、向右0°～36°，向左0°～56°的水平旋转调节；
11、聚焦超声治疗枪：水电合一及电声转换一体设计；
12、循环冷却系统：全自动控制，自动排除气阻，保证治疗头及整机使用寿命；
13、超声治疗耦合剂；
14、数字集成电路，可视人机操作交互界面，治疗过程模拟图像显示技术：治疗时间、治疗声功率档位可分别一键式调节和设定，治疗时间、治疗声功率档位等治疗参数实时显示，治疗过程声音提示；
15、单片机控制，参数自动保存功能：自动记忆治疗参数，声功率档位可自动保存上次关机前的状态，待下次开机时自动恢复到上一次的声功率档位状态。自动时间保护，治疗时间一旦超过设定时间，治疗仪自动停止治疗，自动显示记录治疗剂量，自动记录总治疗时间。能量输出多重保护功能，自动累计病人治疗参数；
*16、设备具有水循环检测装置（提供证明图片）。
39、中药熏蒸仪
通道数：双通道（二个喷头），两个通道可分别进行设置；
*额定装药容量：不小于5L；
内置压力平衡装置，平衡稳定双侧通道蒸汽压力，稳定输出；
*仪器具有喷头蒸汽温度测量传感器；
*仪器具备停止治疗后，蒸汽立即停止输出功能；
预热及治疗功率1、2、3、4档可调；
预热设定温度范围为40～90℃，连续可调，步进为5℃，允差±5℃；
药液从常温加热到90℃时间≤20分钟；
治疗时间为5-60分钟可调，允差30S；
按键操作、预热完成、恒温结束、治疗结束、缺液、高温、超温时具有声音提示；
当加热到治疗压力显示≥4KPa时，药液蒸汽能自动从喷头均匀喷出，仪器在熏蒸治疗过程中，须保持气压的基本稳定；
仪器加热容器中气压大于0.08MPa时，减压阀自动泄压；
当容器内药液低于安全液位时，停止加热并伴有显示与声音提示；
机器内部药箱部分和电路显示部分采用分体设计。
40、胎儿脐血流检测仪
技术参数
1.技术规格：
1.1超声频率：5MHz
1.2超声功率：1spta﹤9mW/cm2
2.一体化移动支架系统。
*3.记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、
T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强。
*4.具有自动和手动包络功能，手动包络功能可防止弱信号包络不准确引起的误诊。
5.血流监测：配备高灵敏度探头，双向血流自动识别。
6.记录图谱方式：可实时连续记录图谱，任意截取一段典型图谱进行分析。
*7.精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。
8.档案管理：数据库可永久保存10万个以上档案，可以统计、回放历史档案；归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。 
9.机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。
10.打印介质：A4/B5纸型。
11.采用厂家专用一体机，性能可靠。
12.配置：一体式移动支架1套；主机1台；脐血流超声探头1个；键盘、鼠标1套；耦合剂1支；
41、妊娠高血压综合征监测系统
一、妊高征监测功能：通用血液动力学参数
1.1、反映血管状态的指标 
   收缩压（Ps）、舒张压（Pd）、平均动脉压（MAP）、脉压差（DP）、血管顺应度（AC）、总外周阻力（TPR） 
1.2、反映心脏功能的指标 
   心率（HR）、心搏出量（SV）、每分心搏出量（CO）、心搏指数（SI）、心脏指数（CI）、体表面积（BSA） 
1.3、反映血液状态的指标 
   有效血容量（ BV）、全血粘度（V）
1.4、反映微循环功能的指标 
   微循环半更新率（ ALK）、微循环半更新时间（ ALT）、微循环平均滞留时间（TM）： 
1.5、其它指标：
  波形系数（K）、体重指数（BMI） 
二、妊高征管理功能
2.1、患者基本信息管理功能：包括病例类别、住院号、姓名、年龄、住址、电话、婚姻状况、血型、孕前信息、妊娠历史、预产期等33项数据，并设置对照组信息；
*2.2、症状体征信息管理功能：包括主诉、血压、蛋白尿、水肿等20项数据；
*2.3、实验室检查管理功能：包括肝功能、肾功能、心肌酶、血液、心电图等19项，并设对照组信息；
*2.4、病情监测信息管理功能：包括血压、尿蛋白、心衰、脑出血、子痫等13项；
*2.5、治疗信息管理功能：（治疗方案设置和对照组设置）治疗方案：包括硫酸镁解痉、 镇静剂、利尿剂、肝素等11类治疗方案，设4项时间信息；疗效评价：包括治疗结果、蛋白尿、子痫前期并发症、肝功能、肾功能、心功能、胎儿生长受限等30项；
2.6、病例库信息检索功能：可根据住院号、组编号、姓名、年龄、民族、孕周等进行分项和综合检索；
2.7、病例信息统计功能：包括常规计数、实验室检查、治疗后评价、围产儿、围产妇结局等总计88个项目统计数据
三、硬件要求
3.1、灵敏度：≥30mV/mm（225mv/kp）
3.2、计算机：配置
3.3、打印机：彩色喷墨 
四、软件系统 
4.1、脉搏波分析功能
　
4.2、自动判波功能

*4.3、专家诊断系统：（具有检测结果自动分析功能的软件属诊断数据处理软件，需提供软件医疗器械注册证）　
4.4、病例检索功能（可按档案编号、姓名、病历号等进行检索）
42、生物刺激反馈仪
适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者的肌肉施加电刺激来恢复患者的肌肉功能障碍。
技术参数：
硬件性能：
*四通道主机，包含电刺激、表面肌电采集和共用参考等A、B、C、D、REF五个通道接口；
主机采用触控式导航面板，可单机便携工作；
*采用蓝牙无线传输，通过蓝牙可实现主机与APP软件、生物刺激反馈软件等联合使用，实现无线生物反馈，开启多场景生物反馈评估及训练，如站立，行走，模拟爬梯等生活场景下的生物反馈训练；
电刺激工作时，主机屏幕上能够显示实时电流和设定电流，可分别或同时调节各个通道的电流大小； 
*双级联接口，可最多同时级联4台主机，扩展为16通道；
采样位数：16位；
测量范围：10μV～2500μV(r.m.s)；
最高分辨率：≤2μV(r.m.s) ；
输出电流：0～100 mA，最小可调节步长 0.3mA，可实现0-600μA的微电流刺激；
刺激频率：0.5Hz～150Hz，最小可调节步长1Hz；
*脉冲宽度：50μs～500ms；
刺激/休息时间：1s～99s可调，最小可调节步长1s；
可选配压力套件，进行压力评估及训练；
软件功能
*多种盆底肌电评估模式：一分钟评估，三分钟评估和具有国际通用标准的Glazer评估；
Glazer评估具有基于大数据建立的盆底常模类型，可智能解读评估报告的五种评估结果；
压力评估模式：使用可多次反复使用的充气型压力探头对盆底功能进行评估；
结合临床路径管理规范，以Glazer评估的结果和盆底专科病历信息的患者症状为依据，智能推荐个性化的处方治疗方案，一键开启治疗； 
神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，具有尿失禁、盆腔脏器脱垂、便秘、子宫复旧、尿潴留、肌肉酸痛等专业治疗方案；
肌电触发电刺激具有阈值上和阈值下两种触发方式，并且可选择手动阈值模式和自动阈值模式；
*经皮神经电刺激具有连续刺激模式、爆发刺激模式、调频调幅刺激模式，可实现急性和慢性疼痛的缓解；
*微电流刺激采用500ms刺激脉宽，微安级电流输出，可实现组织细胞修复，解决伤口愈合、瘢痕淡化、促进循环、淋巴水肿等问题；
可自定义治疗方案，并可根据用户习惯对自定义方案进行排序；
Kegel模版训练具有肌电和压力两种模式；
所有生物反馈游戏训练开始前均有一分钟的热身阶段，为患者提供盆底训练的学习过程，且热身阶段的表现作为后续训练的依据；
可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程，快速开始评估方案、治疗方案；
数据统计分析功能：可汇总导出患者的诊疗记录，可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；
内置微云，可实现多种以及同类多台设备上患者基本信息、诊疗记录和方案参数的实时同步；
支持盆底专科信息系统，可实现盆底中心数据共享、规范诊疗的电子病历系统、预约及患者排班、科室患者及工作量的统计与分析功能等；
提供微信平台的线上培训课程体系，专业的医学团队进行线上培训。
备注：以上各项硬件参数值需提供产品注册证或检验报告证明文件。
43、产后康复治疗仪
适用范围：对患者的体表肌电信号进行采集、分析和反馈训练，对患者肌肉施加电刺激，来帮助诊断和恢复患者的肌肉功能障碍。
硬件：
主机：便携式内置触摸屏一体机，7英寸灵敏电容触摸屏显示，支持外部旋钮调节
通道数：独立四通道表面肌电采集
4通道神经肌肉电刺激通道，支持多部位多患者使用，
4通道肌电触发电刺激
采样位数：16
AD采样率：≧8192Hz
输出电流：0－100mA
输出脉冲波形：双向平衡波，刺激舒适，增强患者依从性
调制模式：调制电刺激模式，可实现载波刺激及变频刺激，过程中不同频率、不同脉宽之间转换
脉冲宽度：10μs～1000μs
刺激频率：0.5Hz～999Hz，1Hz以上1Hz连续可调, 误差不大于±5%
测量范围：1μV～999μV(r.m.s)
最高分辨率：≤ 2μV(r.m.s)
通频带：20Hz～500Hz(-3dB)
一键式开机，直接进入操作软件界面,一键关机
四通道标识区分，临床操作不易混乱。
移动推车+折叠支架完美设计，满足床边和出诊的多场景需求。
内置电源+外接电源，双供电模式，满足不同临床应用场景。
四、软件：
*多种产康方案，满足产后常见症状的治疗，包括：子宫复旧、产后尿潴留、乳腺疏通、腹直肌分离、腰背痛、肌肉酸痛等。
*腰背痛评估，采用表面肌电方法评估腰背部肌肉是否出现过度紧张，并给出报告。
*生物反馈治疗，通过采集腰背部肌肉的肌电信号，反馈至患者，指导患者高效放松腰背部肌肉，改善疼痛症状。
自定义方案，客户可以自行编辑电刺激参数，设置方案，满足个性化和多样化的治疗。可以对方案的参数进行自定义设定并且存储。
采用肌电触发电刺激，结合运动疗法，有效改善腹直肌分离。
对腰背痛评估数据进行数据管理，包括查看、修改、查找、报告预览和打印等。
方案设有电极片的粘贴示意图。
自动识别贴片脱落，脱落自动断电停止。
系统设置：可以对系统的基本参数进行设置，包括屏幕校准，亮度调节，色彩调节，时间调节以及软件程序的更新等。
支持设备级联，可多台设备同时操作，拓展8通道，同时开启治疗。
44、儿童听力筛查仪
1. 测试功能: DPOAE 畸变产物耳声发射 
2. 探头检测：探头插入外耳自动检测探头状态并在屏幕显示（漏气、密封或在耳内）
3. A/D分辨率：16位
4. 测试频率：2, 3, 4, 5kHz （可选配12kHz）
5. 测试的频率数：频率范围=2kHz~5kHz  P1=65dB SPL（f1的强度）P2=55dB SPL (f2的强度)
6. 测试时间：每频点 2 或 4 秒可调节 
7. 测试频点数：4 个 
8. 测试通过最低频点数：3 个 
9. 测试通过信噪比标准：6 dB 
10. 结果显示： 通过/转诊 
11. 显示屏：≥3.0 x 2.5 cm OLED彩色显示屏
12. 麦克风系统噪音 ：-20 dB SPL @ 2 kHz (1 Hz 带宽)  
                   -13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz 带宽) 
13.探头重量：≤35g
14.探头接口：HDMI  
15.语言：支持中文、英文等11种常用语言 
16.按键：4键设计(上: 关.下: 开.左:左耳.右:右耳)
17.操作模式：单手单机操作
18.存储：单机存储可达250个测试数据，连接电脑后可无限存储
19.电池：可充电锂电池  
20.电压：3.7V 
21. 容量：≥1700 mAh 
22. 续航时间：≥18小时 
23. 充电方式：通过USB线或底座充电 
24. 打印：通过蓝牙与热敏打印机连接，无线打印测试结果。或将测试数据传输至电脑，通过电脑端软件打印测试结果。
45、儿童智力测试仪
一、 主要测评项目
1、儿童智商（IQ）测评功能：
*1）PPVT儿童图片词汇测评、CRT儿童联合瑞文测评、GIT儿童团体智力测评、SSCC学前儿童入学能力测评、MIT儿童多元智力测评、DAPT儿童绘人智力测评
*2）WPPSI 韦氏学龄前儿童智力测评、WISC 韦氏儿童智力测评、BSS 中国比内智力测评（配带测试工具）
2、儿童生长发育测评功能：APGAR 新生儿健康测评、WLSG儿童未来身高测评
3、儿童气质特征测试分析：NYLS 3-7岁儿童气质问卷测评
*4、儿童感觉统合能力发展测试分析：SIT 儿童感觉统合能力发展测评
5、儿童动作及神经测试分析：NBNA 新生儿行为神经测评、PDI 婴幼儿动作能力测评
二、技术指标
1.图片数量：PPVT测试120幅（前3幅供训练用），CRT测试72幅（前2幅供训练用）。
2.测试时间：PPVT测试时间是根据被测试儿童的实际情况而定;CRT测试分为20分钟和40分钟。
*3.PPVT具有声报图片词汇功能，CRT具有语言自动提示功能
三、测评范围：
1、SSCC: 3岁10个月至7岁3个月的儿童；
2、WPPSI：3岁10月16天至6岁7月15天的儿童；
3、NYLS：3-7岁儿童；
四、性能特点
1、测评项目多，功能齐全，包括智力、感统、生长发育、行为神经等测试内容；
2、彩色打印报告，具有查询、存储、排序功能。
3、具有触摸屏功能，语言自动提示，人性化操作界面，操作简单易懂；
4、具有摄像功能，摄像系统、音箱与显示屏一体化；显示屏可上下45度自由调节
5、外观推车式设计，车轮可固定。
6、产品具有计算机软件著作权登记证书；
五、使用范围
用于医疗单位对儿童进行生长发育、神经心理、智商、气质等保健项目的测试和评价。
六：基本配置
1、计算机主机一台：CPUIntel core2.6、硬盘500G、内存2G、DVD光驱、集成声卡、网卡、显卡。；
2、≥17寸纯平液晶触摸显示屏      
3、彩色喷墨打印机
4、高保真音箱                   
5、摄像系统
6、系统软件包                    
7、高分子材料环保推车
8、耳唛
9、四套测试工具
46、双目视力筛查仪
1、工作模式：双眼同时测量、左/右眼单独测量
2、筛查内容：从小儿到成人全年龄段人群，自动检测屈光度问题，包含近视、远视、散光、轴位、斜视、不等视、光异常反射、瞳孔大小、瞳距等视力数据
3、显示器：5.5寸液晶触摸显示屏
*4、球镜度范围：-8.00D 至 +8.00D,分辨率：0.25D/0.01D精度：-3.5D 到 3.5D （±0.5D）
5、柱镜度范围 :0.00D 至+3.00D,分辨率为 0.25D精度 : ±0.5D
6、轴位范围 ：1°～180°分辨率 ：1°精度 :± 10°  
7、瞳孔直径：4.0mm - 9.0mm，0.1mm递增
8、瞳距范围：35mm到80mm，1mm递增，精确度：±1mm
9、检测距离：100±5cm
10、测量距离提示：检测过程中设备能够提示过远或过近，以便更好找到合适操作距离
11、凝视系统：对于配合度不高的儿童，设备会通过发出声音和灯光来吸引儿童注意，以便快速完成筛查
12、测量时间： < 3s
13、可直接在主机上输入中文病人信息。可从电脑批量输入、输出患者信息队列，筛查结果一键式导入、导出方便快捷
14、数据接口：支持WIFI, 蓝牙
15、可以支持多种信息录入方式：手动录入、身份证读卡器扫描录入、无线扫码枪录入、excel 批量导入 
16、病例管理方便 a)、支持根据 id 或姓名模糊搜索 ; b)、可以根据性别、测试结果、单位、部门、测量模式、测量时间等进行排序 
17、保护装置：腕带，防止机器跌落
18、报告形式：可通过热敏打印机便签报告和A4打印机彩色图文报告
19、电池：可充电锂电池，8小时（连续工作）20天 （待机）
20、配置：主机；视力筛查仪软件；电池；充电器；热敏打印机；产品说明书；合格证；保修卡；手提包各一；
47-1、插件监护仪
产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪，可用于成人、小儿和新生儿。
监护仪标配带屏幕的转运监测模块，具备3/5导心电、呼吸、MASIMO血氧、脉搏、无创血压、体温监测功能 。
*支持机身前后双屏同时显示与观察。
具有触摸、按键、飞梭多重操作，避免触摸屏损坏不能操作的问题；
监护仪支持选配升级有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等监测功能。
≥17英寸TFT显示屏，标配触摸屏。
双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。
心电：支持3导、5导、12导。
心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。
具有26种心律失常分析。
*具有ECG全屏级联功能。
呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。
窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。
具有心动干扰（CVA）识别功能。
*血氧：配备全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。
NIBP具有手动、自动、连续测量模式。
可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。
可选支持中文手写输入功能。
具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。
具备大字体、趋势共存、呼吸氧合图、他床观察、全屏7导、全屏12导等多种界面，满足各种监护需求。
具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。
内置大容量锂电池，可连续工作2小时以上。
支持连接同品牌中央监护系统。
25.支持四通道有创血压监测，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。
47-2监护仪
基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。
*监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。
便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。
≥10英寸高清触摸屏。
双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。
整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。
固定式提手，提动时稳固安全。
心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。
心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。
加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。
具有监护、诊断、手术、ST模式。
具有心律失常分析和ST段功能。
呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。
窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。
具有心动干扰（CVA）识别功能。
*血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。
NIBP具有手动、自动、连续测量模式。
NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。
可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。
具有辅助静脉穿刺功能。
支持手写中文输入。
可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。
支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。
具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。
具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。
具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。
可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。
标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。
支持连接同品牌中央监护系统
支持四通道有创血压监测，可监测ART（动脉压），PA（肺动脉压），CVP（中心静脉压），RAP（右房压），LAP（左房压），ICP（颅内压），P1，P2（扩充压力）等项目。
单位：mmHg和kPa可选。
精度：±1mmHg
48、新生儿专用监护仪
基本要求
*产品注册名称应为：新生儿专用监护仪，要求提供产品注册证证明。
硬件结构
固定式提手，便于携带；
≥8英寸LED背光液晶屏，标配触摸屏；
具有两个独立报警灯，生理、技术报警灯分开显示，直观判断报警类型；
具有VGA接口，支持外接显示器；
监测参数
专用于新生儿监护，无成人和小儿测量模式，保证测量安全；
支持3/5导心电监测；
具有ECG波形级联显示功能；（需提证明文件）
配置新生儿专用夹式心电导联线、新生儿专用电极片；
*SPO2测量范围：1％～100％；在70％～100％范围内，为±3％（非运动状态和运动状态）；（需提供文件证明运动状态下测量精度）
支持PI灌注指数显示，有效反映外周血管灌注情况；
NIBP静态压力测量范围：0～150mmHg，精度±3mmHg；
NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性；
配置1-4号四种规格大小的新生儿专用血压袖套，医护人员可根据患者情况灵活选择合适的大小；
*可升级选配新生儿窒息唤醒功能（需提供证明文件）
*可升级选配氧浓度监测功能（需提供证明文件）
系统功能
支持显示屏亮度1-100级调节
具备大字体界面，呼吸氧合图界面，趋势共存界面，它床观察界面及标准界面等多种显示界面；
支持≥160小时趋势数据、≥200 次参数报警事件、≥2000组NIBP测量数据、≥48 小时波形全息回顾；
支持不少于2000组窒息唤醒数据回顾； 
具有夜间避免打扰患者休息的夜间模式；
支持按键背光灯，方便夜间操作；
内置通讯接口，支持连接中央监护系统；
49-1、产科专用监护仪
超声工作频率：1MHz
超声波束声强：Iob<5mW/cm2
*胎心率测量范围：30～240bpm，精度：±1bpm
宫缩压力测量范围0-100单位，测量非线性误差为≤±8%。
具有手动胎动和自动胎动标记功能。
*具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线。
具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。
*≥12英寸TFT液晶显示屏，触摸屏， 0-90度可调，可多角度观察。
应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型。
*具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有接口。
标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例。
标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩。
配备一体化探头支架，方便附件管理。
内置大容量锂电池，可持续工作4小时。
内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求。
支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例。
支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能。
可将病例报告打印成图片格式，通过其他设备查看结果，如电脑，手机等，方便教学、存储。
可选配支持中文手写输入功能。
可选配支持滑屏操作快速切换显示界面。
具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。
具有胎儿监护界面、大字体界面。
屏幕具有波形、参数显示动态布局功能。
内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择。
具有电源管理功能，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。
具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放50小时。
内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。
49-2、胎儿监护仪
基础配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池
可选配：双胞胎、胎儿换醒器
超声工作频率：1MHz
超声波束声强：Iob<5mW/cm2
*胎心率测量范围：30bpm～250bpm ，精度：±1bpm
宫缩压力测量范围0-100单位，测量非线性误差为≤±5%。
具有手动胎动和自动胎动标记功能。
≥5英寸折叠式真彩液晶屏，可任意改变角度，方便观察。
仪器小巧轻便，隐藏式的提手方便移动。
位于正前方的纸仓，方便装纸，更利于观察，配备112mm宽行打印，满足临床使用。
支持外置USB打印机，用A4纸打印报告；
标配大容量锂电池。
*具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有接口。
标配高灵敏度防水探头，可支持水中分娩。
内置专家评分功能，包括【KREBS】、【Fischer】、【改良Fischer】、【NST】。
具有胎监界面、大字体界面显示功能。
具有胎心信号强弱提示，迹线分离，双胞胎交叉通道验证功能。
具有数据掉电存储功能，可回放60小时胎监波形。
*可存储2000份的以上病例数据，支持U盘导出导入病例；
*可将病例报告打印成图片格式，通过其他设备查看结果，如电脑，手机等，方便教学、存储。
监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选
*具有电源管理功能，节能环保，可定时触发待机，关机。
具有定时监护功、定时打印能，避免超时监护对胎儿造成影响。
内置网络通讯接口，支持联网产科中央监护系统。
50、监护仪
1、基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。
2、*监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。
3、便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。
4、10英寸以上高清触摸屏，触控操作。
5、双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。
6、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。
7、固定式提手。
8、按键板设计，人性化，符合操作习惯。
9、心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。
10、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。
11、加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。
12、具有监护、诊断、手术、ST模式。
13、具有心律失常分析和ST段功能。
14、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。
15、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。
16、具有心动干扰（CVA）识别功能。
17、*血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
18、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。
19、NIBP具有手动、自动、连续测量模式。
20、NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。
21、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。
22、具有辅助静脉穿刺功能。
24、可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。
25、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。
26、具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。
27、具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。
28、具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。
29、可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。
30、标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。
31、支持连接同品牌中央监护系统。
51、新生儿呼吸机
*≥8英寸TFT液晶显示屏，触控屏。
监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。
图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。
内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%,误差≤±3%。
使用包含科恩达效应和气流切换原理气道正压发生器，可兼容Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow四种压力发生器。
*标配NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC四种通气模式，还具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。
*在NCPAP/SNIPPV通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能。（需提供证明文件）
腹部呼吸传感器触发灵敏度可调节，设置范围1-10级。
*在NCPAP通气模式下具有窒息唤醒功能，且唤醒次数1-5次可调节。（需提供证明文件）
*在HFNC高流量氧疗通气模式下具有压力监测功能。（需提供证明文件）
参数设置范围：
11.1  *吸气压力：3-20cmH2O （需提供证明文件）
11.2  呼末正压PEEP：1-13 cmH2O
11.3  窒息唤醒压力：3-20cmH2O
11.4  窒息间隔：OFF，1s-30s
11.5  吸气时间：0.1-15s
11.6  呼吸频率：1-120bpm
参数监测范围：
12.1  气道压力：﹣10cmH2O-100cmH2O
12.2  自主呼吸频率：0-200bpm
12.3  流量：0-40L/min
12.4  呼气时间：0.4s-30s
12.5  吸呼比：1:1-1:10
应具有压力泄露补偿功能。
具有氧浓度自动校准功能。
可选配通气过程中氧浓度在线校准功能。
具有锁屏功能，可选择开启或关闭锁屏。
具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。
可存储100小时趋势图/趋势表，1000条报警日记，并能掉电保存及报警回顾。
配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。
应具有湿化器外挂导轨，空压机安装底盘，吊臂、水袋支架安装座。
可选配医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。
内置大容量锂电池，充满可使用≥3小时。
具有USB接口、RS232接口、网络接口、外部12-24V直流电源输入接口。
具有空气气源内置积水杯，用于过滤空气气源中的水汽。
52、中央监护系统
中央监护系统可支持包括：心电（ECG），呼吸（RESP），无创血压（NIBP）,血氧(SPO2),脉率(PR)，体温(TEMP)，有创血压(IBP)，呼末二氧化碳（ETCO2），麻醉气体（AG）,无创心排（ICG），有创心输出量（C.O.），麻醉深度（BIS）、胎心率（FHR）、胎动（FM）、宫缩压（TOCO）等参数的显示和数据存储。
*具有混合联网功能，支持同时连接病人监护仪、遥测监护仪、胎儿监护仪。
*一套中央监护系统最多可同时连接128床，满足科室不同病床数量的集中监护需要。
中央监护系统与床旁机双向遥控，可实现病人信息、血压参数、心电参数以及参数报警范围等设置的双向控制，使操作更省时、更有效、更方便。
可显示床旁机的所有报警功能，并可根据报警优先级进行提示。
具有病人管理功能，支持查询、编辑、删除操作。
支持多条件查询，可通过病历号、病人姓名等信息进行查询。
支持病人数据回顾，包括：所有病人、病人信息、波形回顾、报警回顾、趋势回顾、C.O.回顾，支持数据的导入、导出。
海量数据存储，支持10,000 个历史病人监护数据的存储与回顾。
具有五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。
使用权限管理，数据的导入导出、报警静音设置、用户设置、系统修改设置等敏感问题需得到密码授权才能操作，充分保证数据安全。
支持HL7协议，支持连接医院HIS等临床系统。
 53、除颤监护仪
*体外除颤监护仪配置8英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形
显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。
采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；
支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；
体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯
*体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J；
病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；
体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT
体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求
体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J
电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s； 
体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测
可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏
起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms
可选配升级实现12导ECG、SPO2、2通道体温、NIBP、旁流呼气末CO2
*可监测心律失常种类≥25种；
体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警 
*体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时
电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；
体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告
实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择
体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求
54、病床
1、ABS床头单摇床
一、基本参数：
1. *规格：2050mm×900mm×500mm ±50mm
2.床体最大载重量≥240kg。
3.以腿板为基准折起角度，背板0～75°
4.床面离地高度为500mm。
二、配置：
1.引流袋挂钩2个
2.床头牌1个
3.钢制鞋架1个
4.插式输液架1根
5.铝合金五档护栏1付
6.床垫1张
7.ABS伸缩式餐桌板

2、电动液压手术台  
技术指标：
手术台长度
2100±50mm             
手术台台面宽度 520mm
电源电压
220V±10%  50Hz        
功率
500VA             
手术台固定方式：机械定位
手术台功能调节范围：             
前后倾
≥32°（电动）
左右倾
≥25°（电动）             
头板
上折≥90°，下折≥90°（手动）
背板
上折≥80°（电动）               
背板
下折≥40°（电动）
腿板
下折≥90°，水平外展≥90°（手动）  
手术台国标最低及最高(500-700mm)（电动）
标准配置：
SUS#304全不锈钢四段床体   1台        
肩托、腰托                1对
优质进口动力系统          1套        
有线遥控器                1个
托脚架                    2件        
托手架                    2件
6CM厚记忆海绵床垫        1套        
麻醉屏架                  1付   

3、产病床标准配置
技术参数：
1、床面尺寸：（2050×940）±50mm（长×宽）含护栏   （1850×780）±50mm（长×宽）不含护栏 
2、床面离地高度：（750-950）±50mm（电动）
3、背板折转角度：0°～80°（电动）
4、臀板前后倾斜角度：0°～10°（电动）
5、腿板外摆角度：0°～90°
6、腿板上倾角度：0°～45°
4、喷塑诊查床参数
1、规格尺寸：1900×600×650mm ±50mm
2、四只支撑脚采用φ38碳钢焊管，厚度≥1.5mm；脚架连接管采用φ25碳钢焊管，厚度≥1.2mm，四只脚带有防滑耐磨胶脚。
3、脚架连接件采用材料厚达3.0mm碳钢冷轧板。
4、床框采用50*30*1.5碳钢管制作而成。
5、床面板采用优质木板，床面表面采用高级人造革，内面采用弹性好密度高优质海绵，身体躺上感到温馨和舒畅。
6、整体框架经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。
7、床面额定载荷为240kg。

5、妇科检查床、治疗床
性能说明
   本产品供医疗单位作妇科检查、手术、产妇分娩用。
二、技术参数
1、台面全长：1300㎜、台面宽度：500㎜、台面高度：750㎜±50mm、背板上折：≥45°、背板下折：≥15°
   2、床面：采用优质PU皮革包面，床板整体采用优质木板，辅以海绵包制而成。
   3、背板升降机构采用万向摇动、铜制齿轮加齿条带动，内有适量黄油，使得背板升降灵活。
   4、整体材质采用优质进口不锈钢SUS304#、Φ25*1.2管材、Φ38*1.2管材。
三、基本配置
拉手1付、托腿架1付、床垫1套
55、紫外线空气消毒器
	
	应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。

	
	安装方式：壁挂式

	
	外型尺寸：（L×W×H）：≥1050×360×170（mm³）

	
	消毒方法：紫外线循环风。

	
	最大适用体积：100 m3

	
	额定循环风量：≥1000 m3/h

	
	负离子浓度：≥6×106 个/cm3

	
	*机内紫外线辐射照度：≥18000 uw/cm2

	
	*紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时

	
	*消毒效果：
气雾室细菌的杀灭率为99.99%，提供权威机构检测报告；
自然菌平均消亡率为91%，提供权威机构检测报告。

	
	*设备持续工作1小时，对龟分枝杆菌的杀灭率均>99.9%（提供权威检测报告）

	
	人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。

	
	外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。

	
	光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活。

	
	高、中、低三档可调风速。

	
	工作模式：手动、定时模式供用户选择。

	
	*采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。具有6个时间段定时控制功能，充分满足院方使用需求。

	
	负氧离子清新净化空气。

	
	高档中文液晶显示屏，远红外线遥控。

	
	一键锁定功能。

	
	报警功能：自动累时维护报警，消毒模块故障报警。


56、脉搏血氧仪
	测量规格

	SpO2

	测量范围
	0~100%

	分辨率
	1%

	精度
	70~100%，±2%；

	
	40~69%，±3%；

	数据更新周期
	＜13s

	PR

	测量范围
	25~250 bpm

	分辨率
	1 bpm

	精度
	±1% 或 ± 1 bpm

	数据更新周期
	＜13s

	电池规格

	类型
	电压

	2节AAA型碱性电池
	1.5V/节

	血氧仪使用两节1.5VAAA型电池，一组新的电池可工作18小时以上，具体工作时长由实际采用的电池类型决定

	传感器规格

	传感器
	传感器的LED发出波长约为660nm的红光和波长约为905nm的红外线光。

	
	发射光能量≤15 mW。


57、小型垂直电泳转印系统                                                          
1. 用途
用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳转印实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。
2 配套小型垂直电泳槽：
2.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳
2.2 性能指标：
2.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
2.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm
2.2.3 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上
2.2.4 灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性
2.2.5 上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样
2.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合
2.2.7 *模块化：可换置转印（western blot）等模块
3  配套小型转印槽：
3.1 *配置包括：转印槽，转印芯，转印夹，海绵垫，冷却芯
3.2 灵活转印：可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V冰浴过夜转移。
3.3 具有冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移。
3.4 *电极：阴极采用镀铂钛材料，阳极采用不锈钢，能产生更高强度的电场。
3.5 *最大胶尺寸：7.5(10 cm；
3.6 缓冲液体积：450 ml；
3.7 胶容量：2块小胶
4. 配套基础电流电泳仪：
*4.1 输出范围：电压5-250 V；电流0.01-500mA；功率1-75W
4.2 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟
*4.3 有暂停/继续功能
4.4 有断电后自动恢复功能
*4.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳
58、(微波)极超短波增强款
产品原理
生物体在极超短波的作用下，其体内带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强，促进病理代谢产物的吸收，从而达到治疗目的。
技术参数
1、工作频率：2450MHz±50MHz.
2、圆形辐射器尺寸：直径Φ170mm
3、配有可旋转支臂
4、治疗时间：1～20min
*5.输出方式：连续式和脉冲式
6.最大输出强度：150W
7.微电脑控制，输出功率更加稳定；
*8.输出功率过载保护，治疗更加安全；
59、空气波压力治疗仪
治疗原理：
空气波压力治疗仪主要通过对多腔气囊有顺序的反复充放气，形成了对肢体和组织的循环压力，对肢体的远端到肢体的近端进行均匀有序的挤压，促进血液和淋巴的流动及改善微循环的作用，加速肢体组织液回流，有助于预防血栓的形成、预防肢体水肿,能够直接或间接治疗与血液淋巴循环相关的诸多疾病。
技术参数
1、压力模式：10种压力模式+20种自定义收藏模式
2、定时：1min～99min
*3、压力范围：5kPa～36 kPa(38mmHg～270 mmHg)
4、气囊腔数：8腔
*5、具有一键飞梭功能
6、8英寸真彩触摸屏显示操作
*7、具有单腔压力调节功能，可调节单腔压力大小或关闭。
8、压力显示kPa和mmHg可切换
9、具有防电磁波干扰
10、配有功能开关，可紧急终止
 60、除颤监护仪
整机
（1）工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）
（2）具有体外除颤、监护、AED工作模式,，可选起搏模式
（3）拥有开机自检功能
显示
（1）彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，像素不小于800×480
（2）可显示至少3通道波形
（3）心电波形显示时间最大不小于16s
电池
（1）配置可充电免维护锂电池
（2）关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时
*（3）监护时间大于等于2.5h，360J能量除颤次数大于等于100次
（4）有电池容量计，可用于快速评估电池电量
*（5）除颤充电迅速，充电至200J<5s。
记录
（1）记录方式：高分辨率热敏点阵打印
（2）记录通道：最大可同时输出不少于3道波形
（3）走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选
（4）记录纸宽：50 mm
除颤要求
*（1）除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术
（2）除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤
（3）除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
（4）体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J
（5）体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
（6）可通过体外电极板进行能量选择
（7）本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）
AED除颤要求
（1）输出能量用户可设置
（2）电击能量：100～360J可配置
（3）电击次数：1，2，3次可配置
监护要求
（1）可实现3/5导联ECG 参数测量
（2）可实现RESP参数监测
*（3）可升级SpO2参数、NIBP监测功能
报警
（1）提供高、中、低三种报警级别
（2）报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能
（3）报警指示：独立的双色报警指示灯
61、转运车技术
尺寸：1930mm X 650mm X 520/820mm  ±50mm
1.整车承重结构采用优质碳钢静电喷塑成型，外形流线型； 
2.车面及护栏采用进口PP材料一次成型；
3.车面独特的通风防滑设计，有效保证患者安全；
4.背部可倾斜气压控制设计，在70度范围内，可随意定位并很安全，单手操作；
5.两侧PP护栏，有缓冲阻尼装置，达到放下时平缓静音，有效防护患者安全；
6.限位离合手摇升降手柄，可调整车面高度，高度为520/820mm；
7.搭载先进的中控刹车系统，一脚刹车四轮制动，稳定可靠，配置150mm万向/定向脚轮，一人可轻松操作；
8.车体下方有辅助轮，彻底解决整车推行中偏方向问题，不用时可离合抬起；
9.配置氧气瓶支架；
10车体升降部分模块式设计；
11.不锈钢可升降输液架，配置对角插孔；
12.配套牛津布床垫，在紧急运送患者的时候可保证安全运送；
13.整车木箱包装，不需要二次组装；
62、智能数码多功能治疗仪       
1、主要技术参数
1.1   产品名称：智能数码多功能治疗仪
1.2   显示方式：≥7.1英寸彩色LCD显示，高亮白色背光源，能同时显示输出的时间，处方，温度，部位，通道数，等相关信息。
1.3   操作方式：按键操作
1.4  治疗仪热疗输出电压（空载）
高温：≤32V
低温：≤32V   间断输出，通断比为7:3
1.5  治疗仪工作20min后，热疗温度最低不低于37°C
1.6  载波：载波频率为1000Hz、频率误差不大于±10%
1.7   波形：脉冲调制波、混合波、间歇波、疏密波等十几种波。
1.8   脉冲调制频率为500HZ，频率误差不大于±10%
1.9   单个脉冲最大输出的能量不超过300mJ
1.10   在基准负载下输出脉冲幅度连续可调，最大输出有效值不大于20V
1.11  输出开路时，输出电压峰值不大于500V
1.12  治疗仪连续工作时间不少于8h
1.13  治疗仪功率消耗不大于75W
1.14  红外温度：0-60℃低、中、高三档可调
*1.15 定时功能：10min、20min、30min三档 、自动定时、倒计时
*1.16 输出：2组红外热疗输出
*1.17  输出通道设置：每路输出可单独控制时间，处方，部位和强度。可同时治疗多个病人，也可以多个部位同时进行治疗。
1.18  治疗项目设置：中文处方选择，时间选择，强度选择、温度选择。
1.19  倒计时：显示屏上会显示治疗的剩余时间.
*1.20  处方：12种治疗模式，多种治疗部位选择组合。
1.21  定期检查、维护本产品。本产品如有异常或损坏时严禁使用，特别是电源线和治疗线损坏时。
63、电动吸痰器
一、技术规格:
电源:AC220V±22V 50Hz± 1Hz DC 12V 7Ah抽气速率:≥15L/min
*负压调节范围:0.013MPa~0.071Pa噪声:≤65dB输入功率:150VA吸液瓶:1000ml
工作制:间隙加载连续运行
二、产品的材质:外壳采用优质ABS工程塑料制作。
三、产品性能:
1、便携式吸引器，可用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。2 无油自润滑真空泵，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。3 溢流保护装置，防止液体进入泵体。4 高分子吸引瓶，易消毒、清洗。
五、基本配置
一次性吸管 1 根 
吸引管 1 根 
熔丝管 2个
64、极超短波治疗机
1、辐射器尺寸：Φ80×95mm，允差±5mm
2、配有可旋转支臂
3、治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min
*4、输出方式：连续式和脉冲式
5、辐射器驻波比不大于3
6、工作频率：2450MHz±50MHz
7、输出功率：为0~50W连续可调，级差1W
65、冰冻血浆解冻箱
技术参数：
存 水 量：38Kg±10%
水泵流量：＞25 kg/min
控温范围：30℃～45℃
控温精度：±0.5℃
加热功率：2000W
最大化浆量：6袋（每袋 50～200ml）
解冻时间：≤20分钟（200ml×6袋,-20℃扁平冰袋）
*干式解冻，解冻过程中血浆袋与水隔离。
先进的控制技术，自动化程度高，实时显示当前解冻温度和解冻时间，自动监测解冻全过程。
*有五档预先设置的解冻程序，可以适应不同容量的冰冻血浆的解冻。
根据需要自行设定解冻温度和解冻时间，在解冻过程中可随时调整解冻时间，还可设定不计时循环解冻模式，便于用户即时解冻。
当产品出现超温情况时，具有自动降温功能。
*报警功能：当产品出现异常时，声光双重报警，并显示相关故障代码，可一键消警。
大容量且轻柔的水循环系统，无瞬间温差、无“热点”，不破坏血浆有效成分，能够迅速、充分地融化血浆，减少纤维蛋白的析出，保证冰冻血浆的解冻质量。
可移动的不锈钢解冻架和解冻专用袋，放、取方便。
配备能重复使用的解冻专用袋（采用医用输血袋材质），隔离每个血浆袋，有效防止交叉污染，确保血浆袋外面干爽、清洁，保证标签清晰、不脱落。
*加热水箱与解冻水槽为分离式设计，保证恒定的水温能均匀、快速的解冻血浆，解冻完成后循环水自动回落，有效避免过度解冻。
具有自动进水、排水功能，设有一键自动清洗功能。
采用不锈钢水箱，便于清洁和消毒。
采用高精度温度传感器，控温稳定、准确。
采用品牌循环水泵，静音运转，性能可靠。
具有上排水功能，工作室内无需地漏。
配有漏电保护插头，有自动断电功能。
配置清单 
1、 KJX-ⅠA 型冰冻血浆解冻箱 １台 
2、 解冻专用板、袋 1 套 
3、 进水管 1 根 
4、 排水管 1 根 
5、 20A 保险丝管 2 只 
6、 3A 保险丝管 2 只 
7、 解冻袋 6 套
66、血小板恒温振荡保存箱
技术参数： 
温控方式：双微处理机技术
控温范围：22℃±2℃
报警温度：＜20℃、＞24℃
振荡幅度：50mm±5mm 
振荡频率：60次／分±5次／分
振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡
存放袋数：14袋（机采袋）／28袋（手工分离袋）
存放层数：7层
存放面积：370×300（mm）（宽×深）
层    高：35mm
数码显示窗口，有状态指示灯、独立故障显示窗口。
*有故障自我诊断功能，故障信息可在窗口即时显示，方便确认故障信息并快速排除故障。
故障报警功能：超温报警、传感器故障报警、打印机故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。
报警方式：声光双重报警，具有警报静音开关，并能实时打印故障信息。
配有中文打印机，可设置使用单位名称，能记录机器运行全过程，打印内容：单位名称、打印时间、温度值、故障信息。
定时打印功能：用户可以自行设定打印的间隔时间，5min～8hr范围内十档可调。
热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源；配有安全门锁、锁定式万向脚轮。
箱体为整体发泡，发泡厚度达40mm，门内有密封条，保温效果更好。
箱体内胆采用不锈钢材料，防腐蚀，便于清洁和消毒。
配备抽屉式托盘，方便存放血小板，并能防止血小板滑落。
*配备冗余温度传感器，当传感器出现故障时，无需停机即可自动切换。
进口压缩机，R134a环保制冷剂，强制风冷式。
国外品牌电机，振荡小车持续平稳运转，噪音低。
配备后备电池，可在断电的时候及时报警，并持续记录箱内温度。
配置清单
１、 XHZ-ⅡB 型血小板恒温振荡保存箱 １台 
2、 振荡小车 １台 
3、 振荡架 1 台 
4、 振荡网片 7 片 
5、 3A 保险丝管 2 只 
6、 10A 保险丝管 2 只 
7、 打印纸 5 卷 
8、 打印色带 1 根
67卡式血型仪
TXK4
1、最高转速：4000rpm；
2、最大离心力：1480×g；
3、最大容量：:12卡；
5、噪音：≤45dba；
6、微机处理器精准控制，触摸控制面板，操作简单，液晶屏幕实时显示各项运行参数；
7、本仪器设有专用阶梯分离技术，同时可根据不同的试剂要求设计不同的梯度、内置多种常规离心工作程序，同时客户可通过按键编入离心程序；
8、电子智能门锁；无刷电机；设有系统自检保护程序。
FYQ
1、孵育温度37℃±1℃；
2、LCD液晶显示，温度、时间参数可设置；
3、大容量孵育仓，自动定时，孵育仓可同时存放12卡，24卡血型卡；
4、处理样品快速高效，6联柱/8联柱血型试剂卡进行恒温孵育；
5、微处理器控制温精准、时间，温度线性好；
6、时间可设置：0～99min；
7、开盖后，试剂卡自动提升功能，方便操作者提取试剂卡；
8、自动计时并有报警提示；
9、透明上盖，实验过程一目了然。
消毒供应中心主要设备技术参数
（一）全自动清洗消毒器参数



1
技术要求
1.1
清洗舱
1.1.1
容积：≥460L
1.1.2
材质：舱体≥1.5mm厚不锈钢，清洗架不锈钢，外装饰罩不锈钢
1.1.3
对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面
1.1.4
舱体保温：≥10mm橡塑海绵
1.2
密封门：门厚度≥15mm，气缸压紧密封，自动下开门，防爆隔音隔热，具有关门障碍开关；
1.3
管路系统：快速预热双水箱，双风机，双级加热系统；管路上的循环泵、气动阀、计量泵、风机； 
1.4
    控制系统
1.4.1
控制方式：控制器所用元器件均为工业级标准，多种通讯接口，能够同多种组态软件互联；支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多通讯协议，支持CDMA_1x等通讯方式；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。
1.4.2   界面显示：≥5.5英寸真彩触摸屏，能动态的显示各个状态参数；具有报警信息显示功能；
1.4.3
流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，运行时间≤45分钟；
1.4.4
安全保护：超温自动保护装置，防干烧保护装置，风压低保护装置，门障碍保护装置，电机过流保护装置；
1.4.5
温度指示器：A级精度温度传感器采集温度，显示精确度≤0.2℃。
1.4.6
记录方式：可自动打印过程曲线记录、过程报表记录、并记录A0值，可连接追溯系统。
1.5
    程序系统： ≥30套程序，用户可根据需要进行程序编辑。
1.6
    外形参考尺寸：≤950*1900*1200mm（宽高深），允差±0.2mm；
2
    标准配置：主机  1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘8个；
3       *设备资质及报告：二类医疗器械注册证，卫生安全评价报告及电磁兼容检验报告；
（二）多功能清洗消毒中心招标参数   
1
技术要求






1.1
主体






1.1.1
台面、清洗槽、沥水台：






1.1.1.1
材质要求：台面及背板采用优质不锈钢，槽体采用不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm；提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料

1.1.1.2
台面形状要求：沥水台面四周采用滚筋结构中间低四周高。台面高度≥850mm；
1.1.1.3
槽盖材质要求：采用不锈钢整体成型，配置密封条，确保清洗时的密封；
1.1.1.4
清洗槽尺寸要求：≥长600*宽500*高260mm；
1.1.2
柜体：

1.1.2.1
柜体形状要求：
采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运，并配有升降地脚，确保设备就位后设备的固定。

1.1.2.2
支架材质要求：选用不锈钢材质，厚度≥1.2mm；


1.1.2.3
柜门材质及结构要求：采用不锈钢，复合门结构，保证门的强度；门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。

1.1.2.4
柜体底板材质要求：
柜体底板采用不锈钢材质，厚度≥1.2mm；

1.2
蒸汽清洗机


1.2.1
外罩、罐体


1.2.1.1
材质要求：
外罩采用不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。       
1.2.1.2
结构要求：
外罩顶端和侧端设计通风口，使设备工作时产生的热量及时散发出。
1.2.1.3
容积要求：≥5L

1.2.1.4
设备功率要求：≤3.5kVA

1.2.2
元器件


1.2.2.1
电磁阀要求：耐高温，寿命长，耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。
1.2.2.2
手柄要求：
选用优质尼龙材质，外表光亮美观，造型采用圆弧过渡式设计，手感舒适，符合人性化设计；加热到0.8Mpa，连续喷气15min，操作手柄表面温度≤55℃。
1.2.2.3
保温棉要求：保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm，；加热到0.55Mpa，维持≥10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。





1.2.3
控制系统






1.2.3.1
控制系统要求：采用与设备一体式的设计；控制面板外置；一键式操作。

1.2.3.2
控制器要求：屏幕显示任意汉字及字符；显示各状态功能；




1.2.4
喷蒸汽系统






1.2.4.1
喷蒸汽系统要求：手柄式操作，连续喷气40min内,压力稳定值应≥0.28Mpa。
1.2.4.2
蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa，用户可根据实际所清洗物品的情况，合理设置压力值。





1.2.5
加热系统






1.2.5.1
加热系统要求：加热管功率为2.5kVA,第一锅从常温水加热到0.55Mpa，用时应≤16min；根据设定的压力值自动控制加热系统的启动与切断：压力低于设定值时，加热管启动工作，达到设定值，立即切断加热系统。





1.2.5.2
干烧报警要求:
采用过热保护器，达到过热保护器保护温度值时，立即停止加热，排出故障后，对过热保护器手动复位后即可正常使用。 





1.2.6
注水系统






1.2.6.1
全自动注水系统要求：采用优质注水泵，根据检测到水位情况实时控制注水泵的工作状态，全程自动控制 
1.2.6.2
进水超时报警要求：进水报警时间值可设定，设定范围为0-20min



1.3
超声技术






1.3.1
控制系统：屏幕显示任意汉字及字符；显示各功能状态；



1.3.2
超声频率：三频清洗去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗；





1.3.3
超声功率：超声功率≥1.5kVA





1.3.3
加热方式及功率：采用电加热方式，加热功率≤10kVA





1.4
   防护装置






1.4.1
防护罩：防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm





1.4.2
功能：防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作



1.5
排风装置






1.5.1
风机：采用大风量离心风机，风机风量≥550立方米/h





1.5.2
冷凝：内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道
1.6
煮沸






1.6.1
控制系统：屏幕显示任意汉字及字符；显示各功能状态；



1.6.2
加热方式及功率：采用电加热方式，加热功率≥9kVA





1.7
高压清洗喷枪






1.7.1
高压水枪材质及功能要求：枪体采用不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。




1.7.2
高压气枪材质及功能要求：枪体采用不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。




1.8
供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器





1.8.1
水龙头：不锈钢材质水龙头，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125标准生产,提供产品的材质检验报告和产品检验报告；



1.8.2
落水器：不锈钢材质，密封圈采用橡胶材质。
1.9
其他附件






1.9.1
超声篮筐：采用不锈钢丝网式结构；


1.9.2
超声筐格架：采用不锈钢焊接结构，可有效避免超声网筐与加热管的干涉。
（三）清洗工作站参数 
1
主体
1.1
台面、清洗槽、功能背板、干燥台：
1.1.1
材质要求：采用不锈钢材质，台面及背板采用SUS304不锈钢材质，槽体采用SUS316L不锈钢材质，根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行检测，提供国家药品监督管理局的检验报告；
1.1.2
清洗槽形状要求：内尺寸：≥520×420×200mm（长×宽×深），内侧有水位刻度线，刻度线采用激光雕刻制成，范围10L-60L，最小刻度间隔2L，台面前端设计突出，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度,有防止溢水滚边设计，有效防止台面上的水外流到地面，造成地面湿滑；
1.1.3
干燥台形状要求：干燥台下部为双层柜体+三层抽屉设计，且台面有滚边设计，有效防止内镜及附件滑落；
1.1.4
功能背板形状材质要求：背板采用不锈钢材质,背板离地高度≤1.8m；
1.1.5
槽盖材质：采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，板材厚度≥4mm；
1.2
柜体
1.2.1
柜体形状要求：采用分段式柜体，离地高度≥150mm。
1.2.2
支架材质要求：选用不锈钢材质，厚度≥1.2mm，高≥800mm；
1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，柜门采用上挡板和下柜门分体设计；柜门铰链采用阻尼铰链（提供相关的生产厂家及材质证明佐证材料）
1.3
智能化操作系统
1.3.1
全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能；电压12V，注气压力≤0.16MPa。（提供相关医疗器械检验报告佐证材料）
1.3.2
控制器要求：屏幕显示任意汉字及字符；显示各功能状态；

1.3.3
接头要求：整套快速接头采用耐酸碱的高分子塑料，插头部分采用双手指按式底座设计。
1.4
供排水、供气系统
1.4.1
供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件
1.4.2
排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件
1.4.3
排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，无需更换滤芯。
1.4.4
水源控制要求：自动/手动双控水源的开关
1.4.5
水龙头要求：知名厂家的不锈钢材质水龙头，选用陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，过滤网孔径≤250µm(≥60目)，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制
1.4.6   落水器：复合材料落水器
1.4.7
空气压缩机：采用医用低噪音无油空压机，供气压力：max0.7MPa 供气量：100L/min 储气量：30L ；噪音≦50dB 电压：220V；
1.4.8
中心气体处理器要求:
无源型，分离空气中的油污，水分，提高气体的清洁度，无耗材、免维护、免清洗。 
1.4.9
空气过滤器：过滤精度为≤0.2μm，可更换滤芯。  
1.5
    清洗喷枪：枪体采用不锈钢，水枪配备八个螺旋式清洗喷嘴，气枪配备二个螺旋式清洗喷嘴；
1.6
自动供酶系统：采用蠕动泵自动添加清洗酶，可以不同厂家的清洗酶配套使用，应符合医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求。
1.7  超声波清洗槽：采用内嵌式设计，材质为不锈钢，工作频率：38～41KHz。  
1.8  清洗流程要求: 满足硬式/软式内镜清洗；
（四）医用干燥柜参数
1
技术要求
1.1
主体
1.1.1
外观及材质要求：喷塑外观，板材厚度≥2mm，舱体不锈钢板材厚度≥1.5mm
1.1.2
舱体结构：舱体采用拼接成型方式，高度≥1600mm，两侧增加循环风道；
1.1.3    保温材料：采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低。
1.1.4
地脚要求：采用多功能移动脚轮，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。
1.2
    密封门
1.2.1
密封门材质要求：双门内板采用不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm。
1.2.2
密封门结构要求：采用双层中空钢化玻璃结构，可视性同时降低舱内热量损耗及密封门工作温度；
1.2.3
门密封要求：采用手动连杆锁，位于门体上部和下部，密封胶条嵌于舱体保证了密封效果。
1.3
进风加热系统
1.3.1
风机要求：采用交流离心风机，风口采用锥形结构设计，风量≥550m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤75dB，风机数量≥2个。
1.3.2
风压开关：采用风压开关；
1.3.3
过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能；
1.3.4
过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度≥0.3μm；
1.3.5
加热箱要求：采用PTC散热器，电加热方式，散热器数量≥4根； 
1.4
控制系统
1.4.1
控制器要求：中文液晶显示屏，按键操作，一键启动；具有报警信息显示功能；具有故障自动检测功能；内置≥10套程序，用户可根据需求自行调节参数。
1.5
外形尺寸：≤750（宽）×2250（高）×750（深）mm
1.6
容积：≥450L
（五）医用真空干燥柜参数
1
技术要求
1.1
主体
1.1.1
外观要求：整体全不锈钢外观。
1.1.2
材质要求：舱体采用合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁；
1.1.3
舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，舱体深度≥700mm；
1.1.4
加热保温方式：
采用PTC加热膜，外覆绝缘布的粘胶纤维保温层厚度≥10mm；
1.2
密封门
1.2.1
密封门材质要求：前后双门框采用不锈钢板焊接成型；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型；
1.2.2
门胶条要求：采用医用硅橡胶模压而成；
1.2.3
门密封要求：采用钢化玻璃密封；
1.2.4
门锁装置：电动锁，自动检测门关位；
1.3
管路系统
1.3.1
泵：高效真空泵；
1.3.2
控制阀：电磁阀；
1.3.3
过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能；
1.3.4
过滤器要求：过滤精度≥0.3μm；
1.4
控制系统
1.4.1
控制器要求：采用PLC控制器，具有以太网接口，采用≥6英寸彩色触摸屏操作，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数；自带USB接口，可记录运行数据和报警信息。 1.4.2
程序系统：≥12套程序，用户可根据需求自行调节参数，设备智能判断腔内物品的干燥情况，程序自动结束。
1.4.3
安全装置：设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护及紧急开门装置；
1.5
外形尺寸：≤550（宽）×1700（高）×900（深）mm
1.6
容积：≥100L
（六）纯水机参数
1.
产水量：≥1000L/h
2.
水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。
3.
核心功能： 系统采用全自动控制，系统相关设备受液位联锁控制自动运行；实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。
4.
主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。
5.
运行方式：系统相关设备受“水箱液位+压力+流量”联锁控制自动运行。
6.
整套系统具有应急控制措施：可自动和手动相互切换、几种模式协调运行。
7.
*主机系统管件：采用纯水专用UPVC管道，主机设备采用304不锈钢一体化机架。 
8.
预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生；预处理罐及控制阀。  
9.
反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能；  
10.
液位控制器：通过水箱的液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。
11.
保护系统：具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能；RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。
（七）脉动真空清洗消毒器参数
1   技术要求
1．容积≥600L，主体设计寿命≥10年或20000次灭菌循环；受场地限制，外形尺寸≤1400*2100*1500mm；
2．彩色触摸屏（≥8英寸）控制，智能双压力控制，夹层与内室压力控制均采用压力变送器，最大程度保障蒸汽压力的精准性；
3.设备独立采集记录温度，灭菌过程实时打印温度参数，用于监控灭菌过程；
4.采用热敏式打印机、压缩气密封结构，内设≥5套标准程序，预置≥32套程序，可自行设定程序适合各种物品的灭菌；
5.密封门气动密封结构；具有压力安全联锁装置；
6．密封胶条：采用圆形空心透明高抗斯硅胶条，装于主体密封槽内，与压缩气连接管路为金属固定管路；
7.主体结构：环形加强筋结构，非外壳塞焊结构，环形加强筋个数≥5个。
8.灭菌器主体材质：内壳及门板均为SUS304不锈钢，灭菌器主体采用新型的底部中凹结构，室排水口经独特下沉工艺加工成漏斗形，排冷凝水顺畅，避免湿包；
9.采用机器人全自动焊接，非手工焊接，焊接质量稳定可靠；
10.管道为卫生级不锈钢材料，卡箍式联结，内室冷凝水强制自动排出；
11.最高工作温度≥139℃，设计压力≥0.3Mpa，设计温度≥144℃，安全阀开启压力≥0.28Mpa；
12.设备为双通道温度检测，内室温度，检测打印温度适时显示打印；
13.干燥方式为脉动和极限真空两种，温度传感器误差小于0.15℃，压力传感器误差小于0.01MPa；
14. 采用直联式真空泵，板式换热器，附带过载保护装置，换热效率高，效果好，运行安全稳定；
15.设备屏幕显示各功能状态；
16.采用倒计时圆的方式显示与记录每次灭菌程序的运行周期，方便观察，每套程序首次成功运转结束后，自动存储为该程序比对基值；
17.主要部件压力表、气动阀、压力变送器、压力控制器、温度传感器，可提供证明文件；
18.灭菌工艺：脉动、跨压脉动、正压脉动、升温、灭菌、排汽、真空干燥、平衡、结束，可提供真实的打印记录以佐证；
（八）过氧化氢低温等离子灭菌器参数
1
技术要求
1.1
主体
1.1.1
容积：≥135L
1.1.2
腔体结构及材质：腔体结构为矩形或方形，采用优质铝材，厚度≥8mm，具有优越的导热性能，保证过氧化氢保持100%气态。
1.1.3
电极网材质：铝合金材料,钣金成型，厚度≥2mm。
1.1.4
腔体温度控制探头：数量≥1，分辨率为0.1℃。
1.1.5
主体保温：≥20mm橡塑海绵
1.2
密封门
1.2.1
门数量：≥1
1.2.2
材质：
采用优质铝合金，厚度≥20mm。
1.2.3
门开启方式：采用顶杆驱动式升降门。
1.2.4
门板加热功能：加热膜数量≥2个，门板温度维持在50±2℃。
1.2.5
门板温度控制探头：数量≥1，分辨率为0.1℃。
1.2.6
门功能：具有门障碍开关功能，具有脚踏开门功能。
1.3
管路系统
1.3.1
真空泵：采用耐H2O2腐蚀的真空泵。
1.3.2
真空泵相序保护器：设有真空泵相序保护器，防止反转。
1.3.3
抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10-7Pa*L*S-1。
1.3.4
管路材质：采用不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接
1.3.5
过氧化氢加注方式：采用卡匣式加注；
1.3.6
过氧化氢卡匣：卡匣胶囊式，H2O2用量误差＜1%，并提供省级以上检测报告。
1.3.7
加注控制阀门：采用电磁阀。
1.3.8
过氧化氢提纯功能：过氧化氢提纯后浓度≥90%。
1.3.9
压力传感器：检测内室压力传感器≥2个；提纯器和灭菌内室压力传感器≥1个。
1.3.10
过滤器：具有排气油雾过滤系统，具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供省级以上检测机构出具的检测报告。
1.3.11
等离子电源：解析能力强，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H2O2残留量＜0.003mg/cm2,不锈钢中残留量＜0.01mg/cm2,提供省级以上检测机构检测报告。
1.4     PLC：PLC控制系统。
1.5
   显示屏：采用≥5英寸彩色触摸屏, 能够显示程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息，通过微型热敏打印机打印记录可保存5年以上，并提供打印样品；连接电脑追溯系统可保存在电脑里；
1.6
   程序系统：根据灭菌物品特点，具有对医疗器械的表面、管腔的灭菌程序和软式内镜的灭菌程序，运行前可识别卡匣生产批次、日期、类型和防伪信息，运行后根据装载情况自动显示灭菌时间，能够使操作者更加合理的安排工作时间。
1.7
   外形尺寸：≤100×80×160mm，允差±10%； 
1.8
   性能指标：灭菌能力，电磁兼容检测，毒理学检测，理化性检测等提供省级以上机构有效期内灭菌效果检测报告。
1.9    辅助设备:设备安装房间过氧化氢浓度安全监测报警系统一套；
（九） 封口机参数
主要特征：带自动进袋功能、左侧进袋、升温快、控温精度高±1%；；带压力监控功能、内置储存芯片可实现一千万条打印信息储存；具有反向打印功能、适用纸塑袋和特卫强袋连续封口和单行中英文打印；
封口速度：10±0.5m/min 
封纹宽度：12mm  
封口留边：0～35mm可调
（十）绝缘检测仪参数
1.  用   途：为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测
2.  输出电压：0～5000 V可调
3.  输出电流：＜0.1 mA
4.  工作时间：≥48 h
5.  外形尺寸：≤240×100×50mm
6.  标准性能： 彩色触摸屏≥2.5英寸，触摸操作界面；可预先设置4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要；具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间；具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间；具有声、光、影三种方式同时报警提示；具有休眠功能；
7.   配置：有主机、检测用附件和铝制包装箱组成。
（十一）环境安全监测系统

1
技术要求

1.1
环境浓度安全监测系统报警控制主机

1.1.1
外形尺寸：
≤450×260mm（长×宽）
1.1.2
额定功率：
≤10W
1.1.3
检测通道数：4通道：1路过氧化氢浓度检测、3路冗余
1.1.4
探测器输入：三线制或四线制 电源线≥1.5mm2（国标线） 信号线≥1.5mm2（双色屏蔽双绞线）
1.1.5
报警方式：
声光报警
1.1.6
安装方式：
壁挂式安装
1.1.7
其他：
主机显示屏上有每个通道的实时检测值、15分钟加权平均值、8小时加权平均值
1.2
环境浓度安全监测系统监测报警器

1.2.1
外形尺寸：
≤210×145×92mm（长×宽×高）
1.2.2
工作电流：
＜120mA
1.2.3
额定功率：
＜1W
1.2.4
量程：
0-30ppm
1.2.5
分辨率：
0.01ppm
1.2.6
显示方式：
LCD液晶数字显示
1.2.7
检测方式：
扩散式
1.2.8
报警方式：
LED灯报警+继电器报警
（十二）生物阅读器
1.  用于压力蒸汽灭菌和过氧化氢等离子灭菌生物指示剂的培养，1小时内出结果，培养孔10个。
（十三） 包布检查打包台
不锈钢材质，内嵌检查灯1个，底部万向轮4个，外形尺寸≥2000*1100*800mm.
（十四） 器械检查打包台
不锈钢材质，LED灯1个，平面隔板1个，储物盒12个，底部万向轮4个，外形尺寸≥2000*1100*1400mm.
（十五）干燥物品工作台
不锈钢材质，带底隔板，底部万向轮4个，外形尺寸≥2000*1100*800mm.
（十六）清洗工作台
不锈钢材质，底部疏列式隔板，万向轮4个，外形尺寸≥1800*1000*800mm.
（十七）污物接收台
不锈钢材质，底部万向轮4个，外形尺寸≥1100*600*750mm.
（十八）器械储存柜
1.不锈钢材质,玻璃窗外开门,五层空间, 外形尺寸≥1100*400*1700。
（十九）辅料柜
1.不锈钢材质,上下两层独立开门, 外形尺寸≥1100*400*1700。
（二十）平台车
1.不锈钢材质，底隔板凹槽≥50mm，外形尺寸≥900*500*900mm.
（二十一）储存架
1.不锈钢材质，四层， 外形尺寸≥1100*500*1600mm
(二十二)大包布车
1.不锈钢材质，四列横架，万向轮4个,外形尺寸≥1300*700*1000mm.
（二十三）洗眼器
1.不锈钢材质，立式双头。
（二十四）器械检查放大镜
1.自由伸缩，放大五倍。
（二十五）干燥喷枪
1.  不锈钢材质,配备一个螺旋式喷嘴.
（二十六）密封车
不锈钢材质，密封门2个，隔板2个，脚轮4个，外形尺寸≥1200*650*1300mm.
（二十七）空气压缩机
医用无油型，供气压力max0.9MPa,产气≥100L/min,储气量≥30L.
检验科设备
1.全自动血液体液细胞分析仪参数要求
1、检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP检测采用胶乳增强免疫散射比浊法；
2、报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个；
3、*单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥100个样本/小时；CBC＋DIFF＋NRBC＋CRP ≥100样本/小时；
4、进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37μl，预稀释模式CD+CRP用血量≤20μl；
5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置；
6、*末梢血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢血采血管；
7、末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和CRP检测，有急诊插入功能；
8、具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能；
9、使用荧光染料和半导体激光检测WBC五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行对白细胞计数的校正；
10、全自动网织红细胞检测，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，网织红细胞检测无需机外染色处理；
11、具有检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，以帮助判断贫血的类型；
12、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换；
13、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度；
14、具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%；
15、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性，无需二次折返检测；
16、配备原厂中文报告及数据处理系统；
17、血液分析仪主机自带≥10.4寸大屏幕彩色液晶触摸屏；
18、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）( 109/L，红细胞：（0-8.6）( 1012/L，血小板：（0-5000）( 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L；
19、血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1 ( 109/L，红细胞≤0.02 ( 1012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤3 ( 109/L；
20、CRP线性范围：0.3~300mg/L；
21、全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰；
22、可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线；
23、提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。具有实时在线网络质控功能。
2全自动生化分析仪参数要求
1、检测速度：生化比色分析恒速：≥800 测试/小时（不含ISE检测）,可选配ISE模块 ；
2、支持HbA1c全血测试功能；
3、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法；
4、同时在线分析项目：>90个；
5. 试剂位: >160个， 具备24小时2-8℃冷藏功能；
*6、样本位：>180个，圆盘式进样； 
7. 反应位：>160个；
8、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；
9、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；
10、最小反应体积<100ul；
11、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm, 14波长；
12、吸光度线性范围: 0-3.4Abs；
13、温控方式：控温均匀,控温精度要求达到37℃±0.1℃；
14、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放；
*15、比色温度恒温装置：采用非水浴式，日常免维护免保养（提供证明文件）；
16、比色杯可重复使用，支持单个比色杯更换；
17、清洗系统：全自动温水清洗反应杯；
18、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换；
*19、交叉污染率：<0.08%；
20、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；
21、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能；
22、 支持定时休眠与唤醒功能；
23、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活；
24、结果保证：提供量值溯源文件，提供针对仪器配套试剂厂家的参考实验室和标准化实验室证明文件；
26、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥55项，校准品≥32项,并提供项目注册证明；
27、售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在省内有分公司或直属注册的售后服务机构。
3.全自动化学发光免疫分析仪招标技术参数
1、全自动随机任选管式，急诊优先检测；
2、测试原理：化学发光
3、检测速度≥220T/H；
4、最快出结果时间：≤20min；
5、同时分析项目≥ 35个项目；
6、可开展项目均需提供试剂、质控品、校准品的注册证登记表及溯源报告；
7、进样仓：轨道式进样，可同时放入300个样本，可以连续添加样本；
8、可支持自动重测和急诊插入优先检测；
9、仪器试剂位≥35个；
10、试剂仓冷藏温度2-8℃；
11、试剂针技术:采用钢针加样，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能；
12、加样针技术:采用钢针加样，样本针携带率≤0.01‰，具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能；
13、比色杯材质：一次性塑料杯；
14、反应温度37℃±0.1℃；
15、反应盘恒温采用恒温槽固体直热；
16、混匀方式：非接触式偏心涡旋混匀，自动转速监测；
17、试剂在线更换：仪器测试进行中支持试剂在线更换；
18、拓展功能：支持与全自动生化分析仪扩展互连；
19、仪器系统接口：TCP/IP网络接口、标准RS-232C、USB 2.0接口 ；
20、校准模式内置主曲线，二维码识别，配套校准品校正;4PLC定量分析算法cutoff定性分析算法；
4 全自动凝血分析仪技术参数
1、检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测；
2、测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等；
3、最大速度：磁珠法PT ≥300 T/h；免疫比浊法≥80 T/h；
4、综合测速综合四项（PT/APTT/TT/Fib）≥40样本/小时；
5、检测通道：双磁路磁珠法≥4个；免疫比浊法≥5个；发色底物法≥1个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试；
6、样本位≥78个样本位，采用Rack架抽拉式进样；具有进样到位提示功能；
7、样本扫描具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息；
8、预温位≥15个预温位；
9、试剂位≥27个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能；
10、加样针双针加样样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度；
11、急诊检测具有两种急诊检测方式：具有≥3个专用急诊位，并且任意已放入标本可设成急诊；
12、样本杯1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯；
13、软件功能配有中文操作系统，图形显示；
14、数据传输支持LIS/HIS双向通讯；
15、质控体系具有L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果；
5.尿液沉渣一体机招标参数
1.尿液分析工作站组合形式：尿液干化学有形成分分析一体机；
2.检测方法：反射光度计法+静态摄像显微镜检；
3.一次吸样可完成有形成分和干化学项目的检测；
4. 检测项目：干化学测定参数≥12个，尿有形成分测定参数≥11项；
5. 吸样量：有形成分与干化学联合分析总吸样量≤1.3ml，单干化学模式吸样量≤0.8ml；
6. 检测速度：干化学+有形成分检测模式或有形成分检测模式：≥60个测试/小时； 
7. 携带污染率：有形成分分析仪对细胞的携带污染率应≤0.02%；
8. 检出限：分析仪应能检出最小浓度水平为5个/μL的红细胞、白细胞样本；
9. 审核规则：具有自定义审核规则设定界面，可以自由设定审核条件；
10. 自动调焦技术：仪器具有自动调焦技术，无需定焦液进行人工调焦（需提供相关证明文件）；
11.可对检测区域进行全视野识别分析，拍摄图片收集视野数量≥35个；
12.整体化统一报告：干化学定性+有形成分定量和半定量数据+有形成分全景视野图；
13.试剂耗材：除清洗液、试纸条外无需特殊液体试剂（如：染液、稀释液、鞘液、定焦液、一次性计数板等）参与；
14.可提供红细胞位相参数：包括对红细胞大小、形状、色度的分析，以及散点图分析；
15.条码识别：具有全自动条码扫描功能，自动识别标本信息；
16.急诊功能：具有急诊功能，随时插入标本进行检测；
17.待检区容量：一次可装载≥40份标本；
18.报告方式：有形成分检测可提供xx个/µl报告方式；
19.网络接口：标准网络接口，可以和LIS及HIS系统联网；
6.酶标仪参数
一、光学系统 ：
1.测量通道：≥8通道光纤单双波长测量；
2.测量光源：卤素灯；
3、波长：标配 405nm、450nm、492nm、630nm；
4、吸光度范围 0~3.5Abs ；
5、线性范围 0~2.5Abs ；
6、分辨率 0.001Abs ；
7、重复性 CV≤1% 。
二、机械系统 
1.读板方式 ：步进和连续两种读板方式 ；
2、步板方式 ：可视化布板；
3、测量速度：＜5孔/96孔；

4、中心孔定位 ：自动中心孔定位；
5、振板方式 可设置低速、中速、高速；
6、振板时间 0~60 秒可调 ；
7、兼容性 支持 48/96 孔等规格，兼容“U”、“V”、平底板。
三、软件系统：
1 、软件语种：中文 ；
2、显示器 ≥7.5 英寸；
3、液晶触摸屏 ；
4、操作方式：触摸屏操作 ；
5、组合方式 ：同一酶标板双样本或 12 个项目组合测试 校准方式 单点定标、折线回归、多点百分比%Abs、线性回归、指数回归、 对数回归、幂回归、计算公式 ；
6、质控规则：Westgard 多规则 ；
7、结果报告：定性和定量 ；
8、存储量：10000 个样本测试，100 组程序 ；
9、接口：RS232C、USB ；
10、打印：直接连接打印机，无需外接电脑。
7.洗板机
1、全自动立式洗板机、可清洗各种酶标板、微电脑控制、操作简单；
2、全程洗板时间≤20秒；
3、立式（垂直90度）单针反冲洗技术；
4、高速离心、自动脱干，勿需人工拍板；
5、内置自动消杀功能；
6、微孔板内液体采用高速离心技术；
7、清洗全过程在密闭环境中进行；
8、清洗方式：24/48/72/96孔可选；
9、排版模式：横洗或竖洗；
10、清洗时间：0-120秒可调；
11、清洗次数：0-120次可调；
12、脱水时间：0-120秒可调；
13、脱水转速：≥2500rpm；
14、排空时间：0-120秒可调；
15、液体瓶容量：≥10000ml；
18、内置：≥100种记忆设定；
8.酶免加速器
1、孵育快速，时间仅为常规孵育时间的1/3；
2、循环空气加热；
3、微处理器控制温度、振动转速和时间；
4、CD高清液晶大屏显示，中文触摸操作界面；
5、振动转速可调；
6、可随时设置添加酶标板，运行中各位置可分别按照设定的时间单独计时，工作结束有声像报警提示讯号；
7、直流无刷电机驱动；
8、孵育托盘可同时放置6块96孔酶标板；
9、多重安全保护功能，有故障内容和采取措施提示；
10、温度控制范围：室温+5~60℃；
11、温度均匀性： ±0.5℃；
12、温度稳定性： ±0.5℃；
13、升温速度： ＜5 min (从20℃ to 37℃)；
14、振荡转速范围：1000-2000 rpm/min；
15、振荡幅度与方式：2mm （水平回转）；
16、定时范围： 0-99min，6个位置独立定时；
17、容量： 6块96孔酶标板；
18、电机：直流无刷电机,软启动 ；
9.自动微生物培养系统技术参数
1.检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测；
*2.检测容量：≥120瓶位，支持通过仅增加孵育箱来扩充容量；
3.培养方式：一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养；每个抽屉可自由设定温度、振荡方式；
4.培养温度：每个抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定；
5.组合培养：支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养；
6.检测菌种：支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌；
7.检测孔位：箱体的每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每10分钟检测一次，且可根据用户需求自行设置检测频率；
8.检测方法：多种检测运算方法；
9.培养周期：支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期；
10.状态显示：信息显示屏，实时显示培养温度、阳性/阴性培养瓶及空闲瓶数量，以及门状态； 
11.结果提示：对阴、阳性结果自动检测和提示；能提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示；
12.结果显示：图形化，细菌生长曲线，试验结果报告清晰；
*13.预报阴功能：支持阶段性的阴性结果预报；可自由设定阶段报告时间；
14.报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能；
15.放瓶方式：免触屏、直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶；
16.延迟放瓶：支持培养瓶延迟放入功能；
17.培养瓶种类：配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等；
18.培养瓶材质：采用塑料瓶；
19.吸附剂：采用多种树脂吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰；
20.培养瓶重置：支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间；
21.孔位校准：支持人工双模式校准；
22.数据录入及管理：内置条码扫描设备，支持条码扫描、手工输入或信息系统数据导入；内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式；
23.远程控制：支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统；
24.操作系统：12寸彩色液晶触摸屏，搭载WINDOWS操作系统，中文操作界面；外置无线键盘和鼠标；
10细菌鉴定及药敏测试仪招标参数
一、 系统工作原理及覆盖范围
1、测试方法：透射比色法与散射比浊法；
2、鉴定原理：双岐-矩阵法；
3、药敏原理：微量肉汤法；
4、鉴定细菌种类：检测≥500余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域；
5、药敏覆盖种类：测试≥200余种抗生素；
二、 系统性能及特点
1、孵育时间：鉴定药敏时间≤24小时，检测速度：≥60份标本/小时；
2、测试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%；
3、具备试验卡及病人样本号条码的自动识别功能；
4、系统自检功能：系统进行日常自检，保证仪器处于稳定工作状态；
三、 配套试验卡特点
1、试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，共计≥10种检测试剂盒≥48个型号；
2、试验卡型号多样化：分为48、64、96以及128型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素；
3、试验卡：双色一体成型技术；
四、 软件特点
1、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用；
2、具备结果搜索功能；
3、与LIS系统的双向交互；
4、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据；
5、专家系统分析：持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势；
6、根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏试验卡可根据用户需要配置；
7、强大的信息处理功能：可对数据进行分类、存档、登记打印；
8、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类；
9、院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测；
10、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计，且可互通利用WHONET进行统计；
五、 其他功能特点
1、具备适时纠错功能；
2、微生物鉴定专家系统，兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验；
3、每种抗菌药物具有多个浓度梯度；
4、基于CLSI标准设计、自由升级，可自行选择抗生素执行标准；
5、多重耐药机制检测：MRS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验；
6、药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能。
11.电解质分析仪技术参数
1、技术特点：
1-1、无需分装样品，直接测量；
1-2、吸样针防碰撞保护设计；
1-3、智能吸样针液面检测；
1-4、封闭式试剂系统，降低了生物污染的风险，符合环保要求；
1-5、能储存≥32组定标数据和每通道≥100组质控数据，≥1500例样品数据；
1-6、免维护电极；
1-7、样品量：≤65ul，电解质项目从进样到显示结果≤25秒；
1-8、自动一点及两点定标，具备人工定标功能，斜率和均差双参数校正，确保线性和准确性；
1-9、自动进样盘提供1个急诊测试位，3个质控测试位及25个样品测试位；
1-10、高、中、低值质控线性调整功能；
2、样品种类：
2-1、血清
3、测量范围及重复性：
	项目
	测量范围
	精密度（CV值）

	K+
	0.5—15.0mmol/L
	≤1.0%

	Na+
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Cl—
	20.0—200.0 mmol/L
	≤1.0%

	Ca2+
	0.1—5.0 mmol/L
	≤1.5%

	pH
	6.0—9.0
	≤1.0%


12.自动粪便分析仪参数
1、标本盒舱体≥4个；盒盖软胶材质,尖头螺旋式采样勺；不锈钢板材过滤网，圆孔设计，孔径0.3±0.05mm；
2、标本盒与胶体金检测卡一体化设计；胶体金检测通过毛细作用自动吸取标本盒内标本混匀液进行检测，胶体金项目检测无滴注环节；
3、重复性500～1000(个/μL) CV值≤10%；稳定性 500～1000(个/μL)、CV值≤9%；有形成分携带污染率≤0.02%；
4、分析仪应能检出浓度水平为5个/μL的红细胞，白细胞样本；
5、镜检抽样后标本盒内剩余稀释液量为：稀释液液面离标本盒底部高度13±3mm；
6、有形成分的综合识别与计数准确率≥96%；检测卡（胶体金）的检测项目与随机检测卡适配的准确度：随机检测卡检测项目的检测结果符合率≥99%；
7、一次性放置≥6个标本；检测速度≥40个/小时；
8、胶体金检测，稳定性测试质控条，相对极差（R）应不大于5%；
9、仪器开机过程能对功能部件进行自动复位；可以自检标本，自检结果报告界面显示该标本金标图像，性状图像，镜检图像等相关信息，并可进行数据填写与报告单打印预览；
10、自动定量稀释标本；自动搅拌混匀；自动清洗管路和计数池；
11、检测后的胶体金卡留在采集盒内；样本检测完成后，可观察一一对应的胶体金卡与粪便样本；
12、能自动或人工辅助对粪便的颜色和性状等进行辨别。采用显微镜检查方法对粪便中病理有形成分进行分析，并具有人工审核，确认功能；
13、具有同时检测多个粪便胶体金检测项目的能力，并拍摄结果图片进行自动判读的功能；
14、自动分离的两种不同浓度值的标本液，分别供胶体金检测项目和镜检项目进行检测；
15、可通过网络进行信息共享，进行数据输入或输出，包括样本信息的导入及检验结果的导出，可与LIS系统进行对接；
16、综合镜检有形成分、理学结果和胶体金检测图像形成图文并茂的检测报告单，可进行检验数据的记录及历史记录的查询；
17、金标、性状、镜检摄像头故障时可弹出提示对话框；试剂桶液体液位低于下限时、会弹窗提示对话框；
13.医用生化培养箱技术参数
1、≥7.0英寸触摸显示屏，简单易懂易操作，便于观察；
2、采用不锈钢内胆，四角圆弧过渡，隔板可自由拆卸自由调节高度；
3、实时动态显示工作室内温度变化曲线，并标配打印机，时刻监控设备温度变化；
4、箱体两侧均标配直径为36mm的测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度；
5、标配BOD插座；
6、双层门设计，外门带有超大透视窗，方便观察；
7、防滑脱隔板设计；
8、可配USB接口/RS485数据传输接口；
9、温度偏低或者偏高报警；
10、独立的限温系统，当工作室温度超过指定温度时，设备将自动断电
11、容积≥150L
14.二氧化碳培养箱招标参数
培养箱基本参数：
1、类型：气套式触摸屏
2、界面显示：≥7.0英寸触摸屏
3、外形尺寸≧（L×D×H）：600mm×596mm×921mm
4、工作室尺寸≧（L×D×H）：377mm×410mm×524mm
5、容积：≥80L
6、额定功率：≥600W
7、控温方式：PT100
8、控温范围：Rt+5--60℃
9、温度波动：±0.2（@37）℃
10、温度均匀性：±0.3（@37）℃
11、CO2控制方式：IR红外线传感器,可提供NIST校准证书
12、浓度控制范围：0--20（vol%）
13、浓度控制误差：±0.1（vol%）
14、浓度均匀性：±0.2（vol%）
15、过滤器种类：HEPA高效过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率达99.97%
16、隔板：标配2块，最多可增加5块
17、数据存储 :USB接口
18、数据曲线界面
19、灭菌方式：UV灭菌
15.全自动血沉压积测试仪参数
1、采用≥7英寸大屏幕显示触摸控制技术，所有检测通道及状态实时显示功能；
2、样品位（孔）：≥60；
3、 血沉测试速度（Ts/h）:≥120；
4、压积测试速度（Ts/h）:≥9000；
5、具有压积独立测量功能；
6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能；
7、具有动态血沉曲线显示打印功能；
8、 具有自动换算血沉方程k值；
9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能；
10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能；
11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。
12、测试结果存储≥1000个（存储容量≥16G）；
13、具有液面跟踪扫描功能；
14、具有标本异常，自动识别提示功能；
15、具有断电后数据保存功能；
16、条码扫描功能；
17、 配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。
16.微量元素分析仪
1、方法学：电化学分析法:极谱/微分电位溶出法(卫生部标准)
2、工作台：品牌计算机,激光打印机,免费软件升级
3、检测下限
≤5ugcd(‖)/L(极谱),≤0.015ugcd(‖)/L(溶出)
4、精密度
RSD≤1%(极谱), RSD≤5%
5、抗先还原能力
5000：1
6、检测分辨率
⊿E≤35mV
7、线性关系
γ≥0.9990
8、电极
固体电极与液体电极兼有。
9、检测范围1
0.1g头  发：锌-铁-镁-锰；铜-铅-镉；钙；磷；铝；硒。
10、检测范围2
400ul血 清：锌-铁-镁；钙；铅-铜-镉；硒。
11、检测范围3
40ul末梢血：锌-铁-镁；钙；铅-铜-镉；硒。
12、贮存器
可存检验报告，可存测定谱图。
13、统计分析
可按年龄、性别、职业等参数进行。
14、工作参数
电脑设定，可以贮存。
15、检测速度
极谱≥7S/T  溶出≥65S/T
16、质量控制
质量控制有标准品定标控制,有质控品靶植控制
17、配套试剂
食品药品监督管理局(体外诊断试剂证)
18、具有远程维护，网上调机的功能。
17血气分析仪参数
1、测量项目：血气电解质等9个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、BP。
2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项
3、内置不间断电源，断电后满足不低于1小时以上的工作时间
4、同时支持注射器和毛细管测量
5、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL
6、样品恒温 37±0.2℃
7、内置酸碱平衡自动智能分析系统
8、样品、试剂预热功能
9、操作界面：≥10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏
10、USB数据导出功能
11、采样针内、外壁自动清洗
12、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器
13、LED背光流路视窗观察窗口
14、电极更换闩锁设计
15、在线液流温度电极监测
16、可使用条码扫描仪
17、须配套原厂的血气质控
18、带自动质控功能
19、有人体红外探测功能
20、支持外接鼠标、键盘功能
21、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标
22、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极
23、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块
24、试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期≥6个月，开包后效期≥45天
25、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间≥4小时
26、分析时间≥20个样本/小时 
27、可根据需要外接打印机
28、数据管理：RS232接口、软件管理系统、具备联网功能
29、内存：主机可自动储存≥5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展
18、BV分析仪
一、自动生物显微镜参数
1.全中文界面；
2.软件支持电动载物台进行切片X/Y方向自动扫描移动、Z轴自动聚焦；
3.软件自动、智能、快速、稳定地进行标本扫描，扫描方式为来回矩形区域等多种模式，扫描范围大小用户可以自定义；
4.支持自动聚焦，自动扫描过程中系统会对图像进行自动聚焦，保证每幅局部图像记录清晰，聚焦平均时间≤3秒；
5.采集过程快速，图像自动保存，并支持常规图像格式（JPG、BMP等）；
6.拥有强大的图片标注功能；
7.识别特性：神经网络技术；
8.数据统计：可对结果进行统计学分析，包括条件有：时间，年龄，初检/复检，操作者，样本类型，样本来源等；
9. 每样本扫描时间：精密扫描3分钟以内；
10. 扫描全程自动化：只需加载玻片，操作时无需人为干预，阴性自动出结果，阳性结果出建议结果人工审核，扫描完成时，只需要添加下一张载玻片或载玻片架。
二、染色仪
1、载玻片规格：76.2*25.4*1.2mm±2mm (长*宽*厚）；
2、载玻片架通量:最大≥16片；
3、染液消耗：600-1200片/500ml；
4、加热固定温度:30-100℃可调，暖气流；
5、加热烘干温度:30-100℃可调，暖气流；
6、染色时间:每一步的染色时间单独设定，1S～99S；
7、染片速度:连续染片，平均每个≤30S ；每小时可处理≥60张玻片，可做到随到随染；
三、阴道炎自动检测工作站及试剂
1、检测速度：装样≥48人份,可按≥24人份一组；
2、智能化：温育时间和温度、吸样量智能化控制,自动报错和故障恢复功能；
3、数据处理：USB接口、双向通讯,数据网络信息化存储管理；
4、温育室温度：37℃±0.1℃；
9、系统分析软件：中文界面,自动记录结果、生成检测报告。
19.精子质量检测系统技术参数
1、 图像采集幅数（幅）1～100
2 、每视场的采集分析时间（秒）<10
3 、检测速度的范围（um/s）0～240
4 、所选视场数（场）1～30
5 、每场最多被测精子数（个）2000
6 、精子密度检测范围0～300百万/ml（3亿） 
7 、任意选择采集图像时间
8、分析仪的检测相对误差CV值应≤5%。
9、精子检测系统屏幕显示
a 精子静态分布图 
b 精子动态轨迹图
c 精液特性数据及各项主要性能分析统计数据
d 显示精子各项运动速度及活力分级直方图  
e 病人姓名等病案管理资料
10、系统显示功能：能实时观察精子图像，能能实时显示精子轨迹
11、使用高精度精子专用计数板。
12、可进行图像的冻结、转换、缩放、染色、标注、局部加彩等处理功能。
13、可自动校准系统的放大倍数
14、系统自动化检测以下等30多项参数：
曲线运动—平均曲线运动速度、曲线运动精子总数、曲线运动活动精子总数、曲线运动活率；
直线运动—平均直线运动速度、直线运动精子总数、直线运动活动精子总数、直线运动活率；
平均路径运动—平均路径速度、平均路径精子总数、平均运动精子总数、平均运动精子活率；
精子运动速度分级统计：
A级：快速前向活率，
B级：慢速前向活率，
C级：非前向运动率，
D级：极慢或不动率；
精子密度
精子侧摆幅值
精子摆动性
精子鞭打频率
精子总数
精子畸形率
20.生物安全柜参数
一、技术参数
1、安全柜基本参数：
（1）分类：A2型，30%外排，70%循环；
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；
（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm ；
（4）台面距离地面高度：750mm±10mm；
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s；
（6）系统排风总量：≥500 m³/h；
（7）额定功率：≥1850W（包含操作区插座负载500W）；
（8）噪音等级：≤70dB（A）；
（9）照明：≥1000lx；
（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%；
2、生物安全性：
（1）用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ；
（2）菌落数≤5CFU/次 ；
（3）菌落数≤2CFU/次。
21.显微镜招标参数
用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
1.工作条件
1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2.主要技术指标
2.1  生物显微镜
2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2  载物台：钢丝传动，无齿条结构
尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）
2.1.3  调焦机构：有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤。
2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
2.1.5  照明系统：20000小时寿命LED光源
2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20
2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
2.1.10  防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理
2.1.11  所采用光学元件均为环保无铅玻璃
22.实验室纯水机招标参数
1、进水要求：工作时进水水压0.1-0.4Mpa,水温15-35℃，水质符合GB57492规定；
2、纯化系统：精密过滤器*1+300GDP RO 反渗透膜*2+离子纯化柱*4；
3、DI去离子水指标
⑴、重金属离子：≤0.1ppb；
⑵、细菌：≤0.1cfu/ml；
⑶、颗粒物：≤1/ml、RO反渗透水指标；
⑷、离子截留率：96-99%；
⑸、有机物截留率：≥99%；
⑹、颗粒和细菌截留率：≥99%；
⑺、产水量（25℃）：≥80升/小时；
⑻、瞬间出水量：≥2500ml/min。
23.稳压电源参数
1.额定容量   ≥3KVA/2700W
2.输入
2.1输入电压范围：115-300V
2.2功率因数
>0.99
2.3频率范围
46-54HZ
3.输出
3.1电压范围：220 x (1±1%)VAC
3.2频率范围：与电网同步(市区电模式)  50±0.2%(电池模式)
3.3过载能力：输出过载能力：负载≤125%，维持1min，≤150%维持30s，≥150% 立即转旁路
4.直流
4.1电池类型：阀控式免维护铅酸蓄电池
4.2备用时间：4.5min(满载）
4.3额定电压：72V

4.4充电电流：1.0A

4.5转换时间：零转换
5.其他
5.1操作环境：湿度20%-90% ；温度0°C-40°C
5.2噪声
<55dB @ 距离1 米
24.离心机技术参数
1、具有瞬时离心功能
2、整机采用全钢结构，不锈钢离心腔
3、多种转子可供选择，匹配不同实验需要，一机多用
4、可储存20种运行程序，并具有15种升降速率可供选择
5、多级减震防护，离心机振动小，确保离心效果达到最佳
6、嵌入式微处理器控制，直流无刷电机驱动，免维护，运行平稳
7、可对离心转速、时间、升降速档位进行设置，并随时查看离心力
8、按键式编程设计，高清液晶显示屏，可实时显示全部运行参数，操作更直观
9、具有多重防护功能和完善的故障报警功能，具有门盖互锁、超速、不平衡保护等报警提醒，安全可靠四、适配转子
10、电源参数：（220±10%）VAC  （50±1Hz）
11、整机功率：500W
12、最高转速：16000r/min
13、最大制备容量：12×10ml
14、最大相对离心力：20878×g
15、转速控制精度：（±1%或±20）rpm取高值
16、定时范围
(1S～999min)
17、噪音
≤60dB
25储血冰箱                 
1、容积：≥310L；
2、外形尺寸：660*638*1960mm±10mm；
3、内部尺寸：565*454*1198mm±10mm；
4、温度范围：4±1℃；
5、玻璃门：钢化镀膜中空玻璃门；
6、配备后备电池，断电后能显示箱体内温度；
7、报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池低电量报警等多种报警功能，可接远程报警；蜂鸣器和灯光闪烁两种报警方式；
26.低温储血冰箱
1、容积：≥300L；
2、箱内温度范围：-10℃～-25℃可调，立式；
3、温控器：电子温控器，温度0.1度可调,数码温度显示；
4、报警：高低温报警，温度可设定；传感器故障报警；蜂鸣器和灯光闪烁两种报警方式；
27.试剂冰箱
1、全透明门设计，内置冷光源照明设施；
2、存储体积：≥330L；
3、数字温度显示，温度范围：2～8℃,精度0.1℃；
4、采用国际知名品牌压缩机和风机；
5、具有安全门锁设计，可防止无关人员随意开启；
6、多重搁架设计，适合不同类别物品的分类存放；
7、多种报警方式：高低温报警、传感器故障报警；
28.电热恒温水浴箱技术参数
1、用于蒸发、浓缩、恒温加热化学物品、血清检查、煮沸消毒等；
2、采用优质冷轧板制成，表面静电喷涂；
3、工作室及上盖采用优质不锈钢板冲压焊接成形；
4、智能仪表控温；
5、具有超温报警，时间设定功能；
6、加热功率：500W±10％；
7、温度范围：5-65℃，温度精度：±0.5℃；
8、尺寸： 420*180*105mm±10mm。
病理科设备参数
1、正置显微图像会诊系统

技术规格：
1显微镜主机部分：
1.1 光学系统：无限远色差反差双重校正光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离， 
1.2 同轴粗微调焦机构，调焦范围15mm，粗调一圈4mm，微调一圈0.4mm及最小4μm的刻度。
*1.3 明场照明装置:内置透射光科勒照明器，高亮度高显色性LED长寿命光源，功率10W，大于60000小时使用寿命。主动光强管理系统，用于自动调节对应物镜的光强.
1.4 载物台：载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，具有15mm的延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置，减轻疲劳；用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户更换玻片的次数。
*1.5 超宽视野三目镜筒，视场数≥23mm，倾角30度。目镜筒360度自由旋转，上下自由翻转，实现40mm观察高度调节，瞳距48-75mm可调；
*1.6  10倍超宽视野目镜，高眼点设计，视场数≥23mm，双目屈光度可调。
*1.7  5位编码型物镜转换器，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。
1.8  针对正置显微镜应用优化的高分辨率、高透过率物镜
平场消色差物镜 2.5×， 数值孔径：NA≥0.06；
平场消色差物镜 5×， 数值孔径：NA≥0.12
平场消色差物镜 10×，数值孔径：NA≥0.25;
平场消色差物镜 20×，数值孔径：NA≥0.45;
平场消色差物镜 40×，数值孔径：NA≥0.65；
1.9 聚光镜：摆动式多功能聚光镜：NA≥0.9/1.25。
1.10 集成具有节能和延长照明寿命的Eco模式，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态，单击任何按钮，显微镜系统立即重新启动，用户可以启用或禁用Eco模式。
2 成像系统：摄像头像素尺寸：3.75*3.75μm；单幅图像像素：1920*1080；USB数据传输，图像采集时间≤3秒； 
*3远程会诊系统：可对显微图像进行观察、标记及分析，标记出当前视野图像的可疑区域，并语音提示，为宫颈疾病诊断提供辅助诊断。还提供记录浏览轨迹功能，以防医生漏看。对于疑难杂症或不确定的地方，医生可以发起远程问诊，邀请高级权威专家共同诊断，提高基层病理诊断的质量，诊断完成提供诊断报告。
3.1 轨迹追踪：在转动X轴或Y轴移动手轮时，系统可以记录浏览轨迹，以便查看哪些地方已经看过了，哪些没有看过，防止漏看
*3.2 远程问诊：对不确定如何诊断的切片可以邀请权威专家问诊。点击“一键问诊”按钮发起问诊，对方接受后即开始问诊，实时视频流传输，实时语音交流，解决异地问诊难的问题。问诊时，基层医生操作显微镜，上级医生语音指导，双方画面同步，均可在线标记。相应标记将会在两端同步显示，便于问诊时讨论，有助于基层医生对疑难病种诊断的学习。
3.3支持微信、QQ等多种即时通讯软件分享，接收端打开链接后双方可实时共享视野 ，语音交互。
3.4报告：支持报告的生成、编辑和预览、保存、下载，发报告有两种：选择“LCT沉降式”算法后，支持看显微镜的专家出报告；接收问诊专家出正式报告或诊断意见。
2、手动轮转式切片机技术参数
切片厚度：1-60μm
修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm
手动切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式
垂直样品行程：70mm，允差10%；
静音样品回缩：40μm，允差10%；
最大样品尺寸（L×H×W）：55×50×30mm±5mm
*手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳
*二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片
个性化的小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本
*废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑
具备储物盘功能，方便放置常用工具
刀架带有红色护手，确保操作者安全
*具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长
手轮有2个独立的安全锁定系统
快速转换样本夹，可单手操作
3、全自动组织脱水机参数
1、样本容量：≥100个标准标本盒
2、全自动设计，有多种工作模式用于选择。 
*3、至少具有10个试剂缸、2个可控温石蜡缸、备用缸2个。每缸容积：≥1800ml. 
*4、试剂缸为有机玻璃材料制成 
5、脱水时间：0～5990分钟，并可任意设置。
6、具有程序延迟启动功能，最大延迟8天。 
7、具有报警提示音，并能显示提示 
8、具有标本滴液功能 
9、温度范围：≥45℃～65℃
10、具有过热保护功能。
11、具有安全装置：试剂缸固定，蜡缸过热保护，停电保护
12. 具有气体处理功能。 
4、包埋机
1.性能特点：
采用一体化工作台面，包埋后产生的余蜡能自动回流到保存盒，可重复使用，提高石蜡的利用率，同时保持工作台面的清洁，降低设备的故障。控制系统采用全电脑化，触摸屏显示与操作，友好人机界面可以轻松编程、设定工作时间和温度。
2.* 该机采用全自动程序控制，可预设一周的自动开机关机时间。
3.蜡缸采用双重过热保护，安全可靠，二级过滤设计，有效避免石蜡封堵。
4.大容量熔蜡工作缸，一次可满足大批量包埋用蜡。
5.具有手动操作灵敏的感应开关和脚踏控制开关任操作者选用。
6.具有独特的照明系统设计，采用LED灯照明有足够的亮度（亮度可调），可确定小块组织包埋位置。
7.*具有独立的6个温控系统，其中蜡缸、管路、包埋台、左保存盒和右保存盒温度任意可调（30～75℃），可选用独自加热，满足灵活的工作方法。储镊块固定加热。
8.*独立设计的冷冻台，可与包埋机、切片机任意组合，且维修、保养更为方便。
9.石蜡重力回流设计，高性能电磁阀控制。
10.技术参数：
10.1蜡缸、管路、工作台、左/右保存盒温度控制：任意可调（30～75℃）
10.1环境温度：0℃～45℃
10.2蜡缸容积：≥6L
10.3包埋机尺寸：600*680*500mm±10mm
10.4冷冻台
10.5冷台面积：354*354mm±10mm
10.6冷台温度：室温~零下20℃
10.7冷台尺寸：410*660*460mm±10mm
5、摊片机          
1.功能特点：
1.1进口单片微处理器控制，操作简捷，性能可靠
1.2进口纯绿数码模块显示，显示清晰，
1.3设置温度、工作温度及工作状态所有参数实时显示，数据更直观
1.4测温集成块，PID控制加热方式，精度高，
1.5新型发热元件，加热快、受热均匀，寿命长、 
1.6具有记忆功能，运行后自动保留设置温度
1.7特殊黑色材料制造，耐腐抗磨等特点
2.主要技术参数：
2.1控温范围：室温～90℃
2.2控温精度：±1℃； 
2.3摊片锅尺寸：240X180X50 (mm)±5mm
3.烘片机功能特点：
3.1进口单片微处理器控制，操作简捷，性能可靠
3.2进口纯绿数码模块显示，显示清晰，
3.3设置温度、工作温度及工作状态所有参数实时显示，数据更直观
3.4测温集成块，PID控制加热方式，精度高，
3.5新型发热元件，加热快、受热均匀，寿命长、 
3.6具有记忆功能，运行后自动保留设置温度
3.7宽大锯齿状烤片台面，易放易取，烤片效果优越
3.8特殊黑色材料制造，耐腐抗磨等特点
4.主要技术参数：
4.1控温范围：室温～90℃
4.2控温精度：±1℃； 
6、低速离心机参数
仪器特点及技术参数
1、机壳采用全钢制外壳，内置保护钢套，简洁紧凑，噪音低；
2、采用先进的CPU微机控制系统，微机控制器及微电脑驱动程序可更精确控制转速、时间和相对离心力；
3、交流变频电机，速度范围0~5500rpm，精确度
[image: image3.wmf]±

10rpm；
4、离心转速与离心力步增调节为10rpm/10
[image: image4.wmf]´

g，时间控制：0-999分钟，精度
[image: image5.wmf]±

1秒；
5、不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全；
6、配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行；
7、采用≥5英寸LCD液晶显示，同时显示参数设定值和实际值；
8、微电脑按键操作，设计人性化，操作简单易学；
9、运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转；
10、10档升降（0档为自由停车），10个程序存储。
最大相对离心力：5350xg
最大容量：4×100ml
电机：交流变频电机
定时范围：1min~999min
噪声：≤58dB(A)
11、配置转子：16*15ml水平转子,8*50ml水平转子
7、液基细胞制片机
1、密度离心：样本去除杂质、背景干净；
2、离心沉降：样本转移粘附玻片，优先捕获病变宫颈细胞；
3、半自动化：加样、制片、染色，有独立设备完成，可以实现流水线作业； 
4、制片速度：20样本/次，20片/3min，500片/天/台；
5、标 准 化：制片效果好可以开展数字扫描、人工智能识别；
6、100%的细胞标本被收集，保持细胞形态结构，防止细胞退变。
7、常温下样本采集后有效期，大于1个月。
8、分解粘液，溶解过多的血细胞，减少了黏液血细胞对诊断上皮细胞的遮挡。
9、细胞呈单层分布于直径15mm范围内，分布均匀、集中，不易重叠遮盖；
10、细胞粘附牢固，不易脱落。细胞数量5000-7万/张。
11、梯度离心和自然沉降制片技术
8、人乳头状瘤病毒（HPV）核酸检测系统
1.HPV产品技术参数
1.1技术原理：采用国内外认可的HPV检测方法:杂交捕获-化学发光法；
*1.2检测范围：能检测WHO组织所认定的能导致宫颈癌的14种高危型HPV，并且能够达到2（HPV16/18）和其他12高危型HPV（HPV31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68）分开检测；
*1.3：检测通量: 4-5小时/90样本，270样本/人/天；
1.4: 探针设计：针对HPV的全长探针，不会因部分片段缺失或变异而漏诊；
1.5：检测条件：无需进行核酸提取，不涉及基因扩增，不会造成污染；
1.6：反应内抑制：无型别间的相互抑制现象；
1.7：结果判读：仪器直接判读，直接出报告；
*1.8：检测限是1pg/ml高危型HPV核酸；
1.9：实验室及操作要求:普通实验室，无需PCR实验室，操作者无需PCR上岗证资质；
1.10:有效期：12个月；
1.11 试剂盒储存条件：2~8℃；
*1.12检测结果：检测结果必须显示标本的相对病毒载量；
HPV检测项目设备技术参数
2.1微孔板恒温振荡器
2.1.1  正常工作条件
使用环境温度：5℃~30℃
相对湿度：≤70%
使用电源：24VDC  5.0A
2.1.2  基本参数
2.1.2.1* 系统符合采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板孵育器，震荡频率：100-1200rpm
2.1.2.2  震荡幅度与方式：2mm水平回转
2.1.2.3  系统符合用于酶标板（96孔），细胞培养板（96孔）等溶液在适当温度下进行混匀或细胞的培养孵育，控温范围：室温+5℃~70℃
2.1.2.4* 具有断电恢复功能，当外电源断电优重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行，设有定时功能，0~100小时范围内任意设定时间，显示屏显示剩余时间，定时终点发出声音报警讯号，时间设置：1min~99h59min
2.1.2.5  微处理控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小，控温精度：≤±0.5℃
2.1.2.6* 人机友好的触摸式操作界面，LCD液晶显示屏，显示精度:0.1℃
2.1.2.7  模块温度均匀性:≤±0.5℃
2.1.2.8  加热时间:≤25分钟（室温升温到70℃）
2.1.2.9*  样本容量:2块微孔板或培养板
2.1.2.10 加热: 加热膜
直流无刷电机驱动、长寿命、免保修，输入功率:150W
2.2化学发光免疫分析仪
2.2.2  基本参数
2.2.2.2*  系统由接口控制器、运动控制器、光子计数组件、光纤传输器、样品板传动机构、数据处理器、样品送入端口、电源、高压发生器等部件组成。
2.2.2.3  X、Y轴平面传动系统：仪器由X轴位置传感器、Y轴位置传感器、X轴步进电机控制，X轴传动机构、96微孔托盘组成。
2.2.2.4 光子读取单元：仪器由光纤传输、光纤运动、光子加速、高压分配、信号预处理单元组成，主要完成样品孔的光隔离、光子传输、光电转换及信号数字化处理。
2.2.2.5*  系统控制单元：仪器由Y轴电机控制、低纹波电源、三维传动控制、光子计数运算、通信接口组成，主要完成仪器的运动控制、数据处理、数据传输。
2.2.2.6 样品形式：≥96孔板
2.2.2.7 光谱范围：320nm-680nm
2.2.2.8 本底噪声：≤100RLU
2.2.2.9 测量范围：以光子数计，最低限100RLU,最高限16,000,000RLU
2.2.2.10  孔间干扰：≤1X10-3
2.2.2.11  重复性：CV≤2%  稳定性≤3%  线性相关性：r＞0.99
2.2.2.12*  测量时间：0.1-1S/孔；检测速度：约2分钟（1秒测试，96孔样品测试）
2.2.2.13 通信接口：RS232串行口和 UBS通信口
9、大体标本成像系统技术参数
应用：用于病理或者科研解剖方向的大体标本成像；
主要参数指标：
*2.1  ≥1800万像素成像，高清显示；
2.2  支持Directshow、Twain接口输出，支持各种动态、静态图像采集，视频拍照等，支持图像垂直及水平翻转等；
2.3 支持多种图片格式，支持图像处理与增强，色彩调节；
2.4 一键式全自动对焦，对焦时间在1S以内，清晰快捷；
*2.5 支持20倍光学变倍变焦，可以适应大范围的工作距离的变动；
*2.6  配备7英寸同步高清显示器，支持双屏幕显示，操作区显示并同步到采集系统；
2.7 支持大倍数范围内的放大及缩小，三脚踏控制放大、缩小及拍照，无需手动调节。
2.8 软件拍摄图像用于标注、测量、备注、显示标尺等功能，比例尺可以修改备注、实际长度、单位，然后在图上绘制测量长度。可以直接在图片上面绘制，支持绘制直线、折线、矩形、多边形、椭圆、角、箭头和标注文本
2.9 支持图片路径自由选择及存储，支持备份；
2.10免安装底座及支架，可上下左右随意调整镜头位置，支持壁挂式工作台或底座固定模式，根据工作台情况安装；
2.11支持连入病理质控系统（阿尔法）、PACS（东软）、LIS（易联众）或者单独的取材工作站系统使用。
10、辅助设备
病理普通取材台技术参数
规格≥1800*800*2000mm（水槽在右边）
1）安全控制开关，配置紧急开关，在极限情况下，可以一键关闭取材台所有电源以及电器。
2）整体优质304医用级抗菌不锈钢板，国际领先的加工制作工艺，去除光污染，使得长时间取材不易眼部疲劳；腰部吸风顶部出风系统，及时排除台面有害气体。
3）采用进口粉碎机，不锈钢内胆，耐腐蚀，且粉碎效率高。
4）冷热水龙头、伸缩水龙头、鹅颈水龙头，在水槽上沿配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头，在另一端配备一个304不锈钢鹅颈大弯冷热水龙头和一个304不锈钢伸缩式小喷枪。永不生锈，坚固耐用。
5）照明装置，杀菌装置，组织观察射灯，全部采用LED光源，照明亮度高，能耗低，性能稳定。
*6）侧喷淋系统。
7）磁性吸附取材刀具架。 
8）PP防腐风机，耐强酸强碱，独立控制，互不影响，互不串风。
9）集成控制电路系统，在取材台下柜设置有电路控制箱，维修方便。
10）配备小厨宝热水器。
11、病理冷藏标本柜
规格≥1200*620*1970mm。
2. 柜体外壳为不锈钢，内胆为压花铝板，夹层为高性能隔热泡沫。
3. 采用双层真空玻璃门，防凝露，透明度高。
4. 采用风冷方式，柜内温度为：-4~10℃。
5. 采用高效率蒸发器设计，配名牌主机，节能省电。
6. 采用开关排风式换气装置。
7. 配有合成电子温控，不受干扰，清晰可靠。
8. 配置高质量脚轮，使用更方便。
9. 10只病理标本专用整理箱。
12、蜡块柜参数说明
规格：450*478*1295mm ±10mm
柜体采用宝钢SPCC优质冷轧钢板厚度≥0.8mm，底座≥1.2㎜冷轧钢板，每组3节，加底座一只，每节六个大抽，中间有固定分隔条可灵活归类，可存放包埋盒蜡块约≥12000块左右。拉手：ABS暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。专用插槽、标鉴槽一体化冲压成型。
13、切片柜参数说明
规格：403*478*1625mm ±10mm
七十二抽（四节，每节18抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片≥900张，每节可存放切片≥16200张，每组可存放切片约6万张），可载重900公斤。柜体采用宝钢SPCC优质冷轧钢板厚度≥0.8mm，底座≥1.2mm；玻片专用抽ABS滑道，抽屉内置暗锁，带防滑功能。拉手：采用ABS镀铬，抽屉内由ABS玻片专用分隔条便于存档。柜体表面：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉未喷涂。插槽：金属开模专用插槽。标鉴槽：一体化冲压成型。 
14、染色通风柜
1.通风柜外壳整体采用≥ 1.2mm 优质冷轧钢板在数控加工中心、剪裁、定位打孔、折弯焊接后成型，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。
2.内胆及导流板采用≥ 5mm 灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路。
3.台面采用≥12.7 mm厚实芯理化板，如带水槽的水槽和台面制作成一整体，耐腐蚀、抗冲击、易清冼。
4.控制开关采用12V触摸式开关，集中控制整个电路系统
5.上柜体带上下移门移动，铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 安全玻璃，可左右移动，并采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度 。
6.三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为1500m3/h左右，噪音小。
7.尺寸≥1500mm*850mm*2350mm。  
15、脱水通风柜
尺寸：1800*1100*2350mm±10mm
通风柜外壳整体采用≥1.2mm 优质冷轧钢板酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
内胆及导流板采用耐酸碱及有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路；
三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为≥1500m3/h，噪音小；
低噪音离心风机；
噪音：≤60Db(a)。
6、通风柜表面风速在最高操作高度为≥0.5m/s。
7、通风柜内部工作区的照明度≥400流明。
8、移门用防爆钢化安全玻璃，厚度不小于5mm。
9．移门把手抗化学腐蚀。
10．通风柜移动门可以清楚地看清通风柜内部工作区域。

11．移门的关、闭都有橡胶缓冲装置。

12.高度适宜操作

13.平衡系统：有配重、滑轮、钢绳等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且14.可用单手操控，停留在任何位置。

16、包埋通风柜
尺寸：1800*850*2350mm ±10mm
通风柜外壳整体采用 ≥1.2mm 优质冷轧钢板酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；
内胆及导流板采用耐酸碱及有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路；
台面采用≥1.25mm厚实芯理化板，带水槽的水槽和台面制作成一整体，耐腐蚀、抗冲击、易清冼；
三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为≥1500m3/h，噪音小；
低噪音离心风机；
噪音：≤60Db(a)。
7、通风柜表面风速在最高操作高度为≥0.5m/s。
8、通风柜内部工作区的照明度≥400流明。
9、移门用防爆钢化安全玻璃，厚度不小于5mm。
10．移门把手抗化学腐蚀。
11．通风柜移动门可以清楚地看清通风柜内部工作区域。
12．移门的关、闭都有橡胶缓冲装置。
13.高度适宜操作
14.平衡系统：有配重、滑轮、钢绳等装置。平衡系统可以阻止移门倾斜，并且15.可用单手操控，停留在任何位置。

15.两个五孔电源插座。

PCR实验室医疗设备参数
一．试剂准备区
1、医用洁净工作台主要技术参数
1、技术参数
1.1 外部尺寸:1460mm×620mm×1850mm ±10mm；
1.2 内部尺寸:1335mm ×530mm×650mm±10mm；
1.3 过滤器尺寸：1300mm×450mm×69mm±10mm；
1.4 额定功率：≥750 W；
1.5 气流流速：0.30～0.45m/s；
1.6 紫外灯功率：40W；
1.7  LED日光灯功率：16W；
1.8 前窗玻璃最大开口高度：400mm±10mm；
1.9 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
1.10 噪音≤65dB(A)；
1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:≥2460 RPM，流量：≥750 m³/h，功率≥90W；
1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
1.13 照明：≥300lx；
2、结构要求
2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；
2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.995%；
2.3 具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命；
2.4 工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
2.5 箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好；
2.6 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；
2.7 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；
2.8 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；
2.9 具有紫外灯、风机预约定时功能；
2.10 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换；
2.11 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；
2.12 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；
2.13 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。
2、低温保存箱参数
	

	一、产品说明：

	序号
	基本项目
	特性描述及说明

	1
	产品类型
	低温保存箱

	4
	总容积
	300L

	5
	产品尺寸（宽*深*高）
	600*625*1875 ±5cm

	6
	内胆尺寸（宽*深*高）
	480*449*1624 ±5cm

	8
	内胆材料
	抗氧化高强度PS板

	9
	保温层材料
	全无氟环戊烷高密度聚氨酯泡沫

	10
	门体
	超厚发泡门，带安全门锁

	12
	抽屉
	≥6个篮筐式透明抽屉

	16
	温控器
	电子温控器，温度0.1度可调,数码温度显示

	17
	报警
	高低温报警，温度可设定；传感器故障报警；蜂鸣器和灯光闪烁两种报警方式。

	


3、手动(可调式&固定式) 移液器
1.单道移液器特点：
数字视窗                     
量程范围（0.1μl-5000μl）
具有国家权威计量机构出具的检测报告。
可以进行在线校准。
2.多道移液器特点：
管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴，高效省力
各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
液头可360度旋转，以方便移液
每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易
特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况
4、瞬时离心机
功率：≥30W
转速：≥10000转/分
离心量：1.5ml×6、0.5ml×6、0.2ml×6、0.2ml×16
标准配置：1.5转子、0.5离心套、0.2离心套、0.2×16转子
外型尺寸：185×160×120mm±10mm

5、旋涡混合器
功率：≥40W
转速：≥2800转/分
工作方式：连续
外型尺寸：160×140mm±10mm

6、空气消毒车
适用体积：≤80m3
循环消毒风量：≥800m3/h 
外形：移动式
外形尺寸：425mm*300mm*830mm±10mm    
功率：≤350W   
噪音：≤55dB(A) 
紫外线灯管寿命：≥5000h
紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2
紫外线泄漏量：≤5μW/cm2
动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3
消毒后空气自然菌菌落数≤150cfu/m3 
白色葡萄球菌杀灭率≥99.95%
二、样本制备区
1、低温保存箱技术规格书
	

	产品说明：

	序号
	基本项目
	特性描述及说明

	1
	产品类型
	低温保存箱

	2
	总容积
	≥340L

	3
	产品尺寸（宽*深*高）
	800X980X1925(mm)±10mm   

	4
	内胆尺寸（宽*深*高）
	465X624X1186(mm)±10mm   

	5
	内胆材料
	喷涂优质电镀锌钢板，内腔圆角设计，容易清洗

	6
	保温层材料
	超厚无氟发泡隔热层

	7
	温控器
	新型微电脑温度控制器，触摸式液晶显示面板，数码温度显示，显示分辨率0.1℃，调节单位0.1℃，箱内温度-40℃~-86℃可调

	8
	USB接口
	可通过USB端口读取近六个月的温度及报警情况

	9
	报警
	箱内温度高低温报警、环温报警、传感器故障报警、冷凝器脏堵报警、断电报警、电压异常报警，门开关异常报警。报警方式为声光报警且所有报警可通过预留的远程报警端口实现远程报警，也可选配短信通知等报警方式


2、生物安全柜主要技术参数
一、技术参数
1、安全柜基本参数：
（1）分类：B2型，100%外排， 
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm；

 （3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。

 （4）台面距离地面高度：750mm±10mm 

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：≥1270 m³/h

（7）额定功率：≥1800W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤67dB（A）

（9）照明：≥1000lx

*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的ULPA高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤效率≥99.9995%

2、生物安全性：
（1）人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2）产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
（3）交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
二、结构功能要求：
  2、柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；   
  3、安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；
4、工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

 5、工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

  *6、福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

   7、柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

   8、合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

 9、前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

  10、超大4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；

 11、脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

12、遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

13、具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

14、严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

15、前窗气流隔断设计；

16、完善的报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

四、设备配置清单

主机1台、底座1套、内风机1台、外排风机1台、排风管1个、送风过滤器1套、排风过滤器1套、国标插座2个、遥控器1件、脚踏开关1件、紫外灯1件、照明灯2件、水龙头1件、气龙头1件、搁手架1套。

3、全自动核酸提取仪技术参数
方法学：磁珠法
最高通量：≥96个/次
*处理时间：≤12min/次
样本类型：全血、血清、血浆、鼻/咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织、动植物组织、干血斑、唾液，肺灌洗液等
程序储存：内建5组模式程序，可存储 ≧50000组程序
吸磁能力：磁棒磁通量≥5500高斯，最大程度降低磁珠掉磁风险
磁棒套取放模式：自动取放磁棒套，无需人员操作
*磁珠回收率：≧98%
防交叉污染：同时具有紫外消毒模块、通风设施、气溶胶高效过滤器、负压排气功能，保证结果准确性，实验室安全和人员安全
智能程序：智能紫外灯消毒与自动关机
断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验
故障处理：智能多维度故障提醒，实现一键故障自动清除
开机自检：开机自动初始化并温控自检
舱门保护
照明系统：具有照明系统，在仪器运行过程中能够全程监控运行状态
仪器有获得国家知识产权局专利证书，保证仪器的原研性和先进性
配套试剂：生产厂家具备原厂生产的病毒采样管、病毒核酸提取试剂、新冠病毒核酸检测试剂，提供备案证以证明，符合指南建议配套要求，满足全流程质控。
4、台式高速冷冻离心机
整机功率
≥700W
最高转速
≥16000r/min
最大制备容量
≥6×10ml
最大相对离心力
≥20878×g
转速控制精度
(±1%或±30 rpm)
定时范围
(1～999min)
噪音≤65dB
5、台式高速离心机
产品参数
整机功率≥600W
最高转速≥20500r/min
最大制备容量≥6×50ml
最大相对离心力≥29460×g
转速控制精度±1%rpm
定时范围1～999min
噪音≤65dB
1、嵌入式微处理器控制，控制精度高，可实时显示转速、时间、RCF值；
2、10种升降速率供选择，升降速度快，运转过程中在一定范围内转速可调；
3、大力矩变频电机直接驱动，无碳粉污染，免维护，使用寿命长；
4、OLED屏液晶数字显示，实时显示全部运行参数，操作直观便捷；
5、程序记忆功能，自动记忆上一次运行设定参数，开机自动恢复关机前设定参数；
6、双语切换，性价比高
6、瞬时离心机
功率：
≥30W
转速：
≥10000转/分
离心量：1.5ml×6、0.5ml×6、0.2ml×6、0.2ml×16
标准配置：1.5转子、0.5离心套、0.2离心套、0.2×16转子
7、多用调速振荡器
技术参数：
1、电  源  交流220V±10% 50Hz±2%
2、振荡速度  启动~360转/分
3、振荡幅度  20mm(往复振荡)
4、功    率   
≥100W
5、定  时  0-120分钟
6、振荡托盘  500*300mm±10mm
8、数显恒温水浴锅
孔数: 双列6孔
加热功率: 1200W
温控范围: 室温~100℃
温升速度: 至100℃≤70min

控温精度: ≤±0.5℃
外形尺寸 (mm): 520×320×210±10mm
9、手动(可调式&固定式) 移液器
单道移液器特点：
数字视窗                    
量程范围广（0.1μl-5000μl）
具有国家权威计量机构出具的检测报告。
可以进行在线校准。
多道移液器特点：
管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴，高效省力
各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
液头可360度旋转，以方便移液
每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易
11、紫外线杀菌灯车技术参数： 
1. 灯管功率：≥30W×2 
2. 灯管数量：2 支 
3、静态适用面积：≥30m2 
4.电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 
5.输入功率：80VA 
6.紫外线波长：253.7nm 
7、带定时装置 0-120 分钟。
12、UPS电源
	容量
	VA/W
	9000W/10000VA

	输入
	电压范围
	120~275VAC

	
	频率范围
	40Hz-70Hz

	
	连接
	单相二线 + 接地

	
	THDI/ 输入谐波失真
	< 5% 非线性满载

	
	输入功率因数
	≧ 0.99

	输出
	输出电压
	220VAC

	
	输出精度
	±1%

	
	连接
	单相二线 + 接地

	
	输出频率
	50/60Hz±0.2Hz

	
	输出谐波失真
	<2% THD 线性负载

	
	
	<4% THD 非线性负载

	
	输出波形
	纯净正弦输出

	
	过载能力
	市电模式
	1min @ 105%-125% 负载
30s @ 125%-150% 负载
0.5s @ >150% 负载

	
	
	电池模式
	

	整机效率
	市电模式
	Up to 94%

	
	ECO 高效模式
	Up to 98%

	电池及充电参数
	电池节数
	16PCS

	
	电池类型
	

	
	后备时间
	

	
	回充时间
	

	显示
	液晶
	负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式


13、电热恒温水箱
功能要求:
智能液晶仪表
智能液晶程序仪表

参数要求：

额定功率：750W士10%

温度范围：+5-65℃

温度精度：土0.5

温度波动度：土1

14、复合式紧急冲淋洗眼器
表面处理：精细抛光 / 高亮度环氧树脂涂层 
安装要求：采用“由任式”管道连接方式，能够快速的装配和拆卸 
使用功能：喷淋 + 洗眼 
开关球阀：两片式快开球阀 
冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 250mm ±5mm
管道直径：38mm ±5mm
公称压力：1.0Mpa 
工作压力：0.2 ～ 0.4Mpa 
测试压力：1.5Mpa 
喷淋水流量：≥ 76 L/min 
洗脸 / 洗眼水流量：≥ 11.4 L/min 
洗眼水流量：≥ 1.5 L/min 
洗眼盆：300mm 直边设计， 聚水集中，防止飞溅
防尘盖：主体一体式设计，不易丢失 
进水口尺寸：1" 英制内螺纹 
排水口尺寸：1" 英制内螺纹 
进水口高度：1185mm ±5mm
排水口高度：85mm ±5mm
洗眼喷头间距：170mm ±5mm
出水范围：距站立面 1525±5mm 高度，出水范围直径至少为 510mm 
3.扩增及产物分析区
	
	序号
	项目
	参数
	备注

	基本参数
	1
	检测通量
	96
	

	
	2
	适用耗材
	0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用）
	

	
	3
	荧光通道数
	6
	

	
	4
	适用染料/探针
	通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen/LC Green
	*

	
	
	
	通道2：VIC，HEX，TET，JOE
	

	
	
	
	通道3；ROX、Texas Red
	

	
	
	
	通道4：Cy5
	

	
	
	
	通道5：Alexa Flour 680
	

	
	
	
	通道6：FRET
	

	
	5
	反应体系
	0~100uL
	

	
	6
	线性范围
	1~1010copies
	

	
	7
	样本检测重复性
	Ct值CV≤0.5%
	

	
	8
	样本线性
	/r/≥0.999
	

	
	9
	操控方式
	单机运行∶利用仪器≥10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行;网络运行（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作（2）局域网接入∶通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作
	*

	
	10
	自动样本舱
	样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自动关闭
	*

	
	11
	断电保护
	具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打开
	*

	
	12
	数据传导
	可通过U盘导入导出实验数据
	

	
	13
	存储
	可储存超过1000次实验数据文件
	*

	光学系统
	14
	光源
	高亮长寿命免维护LED光源
	

	
	15
	检测器
	光电二极管（PD）
	

	
	16
	检测位置
	顶部激发，顶部扫描
	

	
	17
	检测方式
	6个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应
	*

	
	18
	检测时长
	7秒内完成6个荧光通道96个孔位的全部检测
	*

	
	19
	激发波长
	通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm，
通道4:632nm，通道5:680nm，通道6:465nm
	

	
	20
	检测波长
	通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm，
通道4:664nm，通道5:730nm，通道6:616nm，
	

	
	21
	荧光线性
	≥0.990
	

	
	22
	荧光检测动态范围
	荧光检测动态范围可根据试剂调整
	

	温控系统

	23
	热盖温度
	室温~110.0℃
	

	
	24
	恒压力热盖
	兼容不同高度的耗材
	

	
	25
	模块温度
	0℃~100.0℃
	

	
	26
	模块控温原理
	Peltier效应，半导体制冷技术
	

	
	27
	升/降温速率
	升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s
	

	
	28
	温度均匀性
	±0.1℃
	

	
	29
	温度准确性
	±0.1℃
	

	
	30
	梯度温度宽度
	1.0℃~40.0℃
	

	
	31
	梯度温度数
	12列
	

	
	32
	特殊温度设置功能
	支持热学梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等
	

	软件功能
	33
	语言支持
	支持中/英文双语
	

	
	34
	分析功能
	定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、溶解曲线分析、SNP分析等
	

	
	35
	报告自定义功能
	预存多种行业实验报告模板，支持临床报告单管理系统
	*

	
	36
	权限管理功能
	管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实验"、"分析数据"等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理
	

	
	37
	资源共享功能
	仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享
	

	
	38
	运输锁功能
	自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置
	*

	
	39
	故障管理
	智能判断故障的类型并进行故障管理
	

	
	40
	LIS功能
	可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联
	

	其他信息

	41
	操作系统
	Win 7、Win10
	

	
	42
	接口类型
	1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB、
	


2、激光打印机及电脑
	电脑

	I3酷睿四核CPU/4G内存/1TB硬盘/21.5寸液晶显示器

	打印机

	黑白激光打印机


3、紫外线杀菌灯车技术参数： 
采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下： 
1. 灯管功率：≥30W×2 
2. 灯管数量：2 支 
3、静态适用面积：≥30m2 
4.紫外线波长：253.7nm 
5.辐照强度：≥107uw/cm²(指单支灯管) 
6.移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：0°、15°、40°、65°，90°、 
115°、140°、165°、180°。 
7.带定时装置 0-120 分钟。
4、实验室纯水机技术参数
进水要求
市政自来水，工作时进水水压0.1-0.4Mpa,水温15-35℃，水质符合GB57492规定
系统流程
PF+AC+RO+DI
PF+AC+RO+DI
PF+AC+RO+DI
纯化系统
精密过滤器*1+300GDP RO 反渗透膜*2+离子纯化柱*4
DI去离子水指标
电导率
0.055-0.1us/cm
电阻率
10-18.25MΩ.cm
重金属离子
<0.1ppb
细菌
<0.1cfu/ml
颗粒物
<1/ml
RO反渗透水指标
离子截留率
96-99%
有机物截留率
>99%
颗粒和细菌截留率
>99%
产水量（25℃）
≥80升/小时
瞬间出水量
≥2500ml/min
出水口
1个RO反渗透水（选配），1个DI去离子水（标配）
使用环境
温度：15-35℃ 相对湿度：≤80%
外形尺寸/重量
390*400*1000mm/35-45kg
电源/功率
额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：230W
标准配置
主机+60L水桶+附件
①进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命，进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器
②PF:预过滤、AC：活性炭、RO：反渗透、DI：离子交换 可选配纯水增压模块、可选配UV杀菌功能
③工作压力：0.55Mpa
4.洗涤消毒区
1、高压灭菌锅
1
立式手轮灭菌器
1.1
容积：50L
1.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢
1.3
设计压力：0～0.28Mpa
1.4
设计温度：≥134℃
1.5
使用寿命：≥5年
1.6
主体保温：10mm玻璃棉
*1.7
腔壁加热：覆盖式金属加热板
2
密封门
2.1
门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm
2.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢
2.3
开关门方式：手动平移式密封门
*2.4
安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。
2.5
门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成
2.6
门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型
3
管路系统
3.1
控制阀门：直动式电磁阀3个，手动球阀1个
3.2
蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源
3.3
注水排水方式：自动注水、自动排水
3.4
储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥
3.5
压力表：量程：0～0.4MPa  精度等级：1.6级
4
控制系统
4.1
控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度
4.2
界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；
一键启动，方便快捷；
4.3
流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气
4.4
报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警
4.5
安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置
5
程序系统
5.1
程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体类、固体自定义，液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温
5.2
适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌
6
整体参数
6.1
装载装置：灭菌消毒桶1个
6.2
设备电源：单相：AC220V，50Hz
6.3
设备功率：50L-4.4KW
6.4
通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告
7
其他
7.1
免费提供压力容器质量证明书、竣工图、说明书（附电路及管路原理图）等设备技术资料
7.2
卖方负责免费远程视频培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能
7.3
保修期内投标方保证开机率≥95%
2、紫外线杀菌灯车技术参数： 
采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下： 
1. 灯管功率：≥30W×2 
2. 灯管数量：2 支 
4.电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 
5.输入功率：80VA 
6.紫外线波长：253.7nm 
7.辐照强度：≥107uw/cm²(指单支灯管) 
8.移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：0°、15°、40°、65°，90°、 
115°、140°、165°、180°。 
9.带定时装置 0-120 分钟。
3、实验室纯水机
进水要求：市政自来水，工作时进水水压0.1-0.4Mpa,水温15-35℃，水质符合GB57492规定
系统流程：PF+AC+RO+DI
PF+AC+RO+DI
PF+AC+RO+DI
纯化系统：精密过滤器*1+300GDP RO 反渗透膜*2+离子纯化柱*4
DI去离子水指标
电导率：0.055-0.1us/cm
电阻率：10-18.25MΩ.cm
重金属离子<0.1ppb
细菌<0.1cfu/ml
颗粒物
<1/ml
RO反渗透水指标
离子截留率：96-99%
有机物截留率>99%
颗粒和细菌截留率>99%
产水量（25℃）
80升/小时
瞬间出水量：2500ml/min
出水口
1个RO反渗透水（选配），1个DI去离子水（标配）
电源/功率：额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz，额定功率：230W
标准配置
主机+60L水桶+附件
①进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命，进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器
②PF:预过滤、AC：活性炭、RO：反渗透、DI：离子交换 可选配纯水增压模块、可选配UV杀菌功能
③工作压力：0.55Mpa
5.室外污水处理
1、常规型实验室废水设备参数
设备工作条件
1、环境温度： 5-60℃
2、相对湿度： 20%-80%
3、设备电源：380V/220V 三相四线；功率2KW；
4、设备占地面积 ：4-6平米左右；
5、设备要求处理实验室药品、试剂、试液、废液、残留试剂、容器洗涤、仪器清洗及跑冒滴漏等过程中产生的综合清洗废水的有害物质的种类包含：无机物类、有机物类、生物类废水等污染物
5.1、无机物类废水：重金属离子、酸碱PH值、卤素离子及其他非金属离子等；
5.1.1、重金属离子：汞、镉、铬、铅、锰、银、镍、锌、铜、铝、砷等金属阳离子以及处于络合状态的重金属离子团(Cr2O7)2-、(CuCN) -、(AuCN)- 、(Ptcl6)2-等；
5.1.2、非金属离子类：氟酸或氟化物、游离氰或氰化合物、络离子化合物、AsO32-、AsO43-、Hg+、Hg2+等；
5.2、酸碱PH值:硝酸、盐酸、硫酸、双氧水、氯化钾、氯化钙等；
5.3、有机物类废水：有机溶剂、洗涤剂、表面活性剂、苯、甲苯、二甲苯、
苯胺、苯酚、多氯联苯、苯并芘、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、丙烯醛、烷烃、
烯烃、氟化氢、石油类、油脂类物质、甲醇、苯胺类、多环芳烃、硝基化合物、
亚硝胺、氯苯类、硝基苯类、醚类、混合烃类、炳酮、糖类、卤代烃、蛋白质、
有机磷农药等；
5.4、生物类废水：细菌、病毒、衣原体、支原体、真菌、布鲁氏杆菌，炭疽杆菌等病原体；
设备技术指标：
1、设备日处理实验室综合废水量：≥250L / D(非地埋式设备或地埋式安装）。
2、经设备处理后废水符合国家【GB8978-1996】或者GB/T31962-2015标准中三级排放标准的相关要求；符合全国各地对新建实验大楼的环评验收要求；经过实验室综合废水处理系统处理后的废水可直接排入市政排污管网。
3、*设备处理工艺：废水收集池、酸碱中和混凝单元、沉淀分离单元、污泥处理单元、氧化还原单元、二级吸附过滤、微电解吸附、重金属吸附、有机物吸附、光催化单元，综合处理实验排放含有机、无机、生物污染物的废水，无需单独添置多台废水处理设备,并全自动智能加药，提供酸碱中和混凝自动调节技术证明文件（新增）。
4、设备主机外壳为钣金喷漆防腐材质，底板带万向轮，可移动和锁定，以便维护保养；底板承压1000kg/㎡，尺寸（长×宽×高）：约900×700×1650mm ；一体反应箱尺寸：约970×700×1650mm 方便于进门入电梯及搬运，也可根据用户施工现场量身定制生产，满足不同用户仅有的现场施工要求。
5、设备采用新型废水处理工艺，运用多种传感器和配置多项仪表（液位、流量、压力、温度、PH）等，根据废水浓度，自动定量加药处理，并提供废水处理技术证明文件，自动化程度高，无须专人值守。
6、设备安全可靠，具有漏水漏电自动保护、高低压自动保护、无废水保护、电气过载保护等功能，具备耗材更换提示功能；设备通过ISO9001质量管理体系认证并提供证明文件。
7、废水具有预处理处理单元能完成中和药剂、絮凝剂的添加、沉淀和沉淀物过滤，并提供预处理处理证明文件，材质为耐腐蚀PP材质,耐酸碱腐蚀，壁厚10 mm，或A3钢防腐材质，板厚为4/6mm，具有自动混凝气浮搅拌装置，反应池为PP材质，曝气装置为微纳米节能曝气装置，功率100W，
8、加药混合搅拌器：采用防止220V,14W功率，低能耗,PP材质叶片转轴混凝药剂沉淀，影响混凝效果，低频循环混合；
9、设备消毒采用环保无二次污染的纯化消毒灭菌系统技术，并提供消毒灭菌系统证明文件（新增）
10、设备具有重金属捕捉去除装置，具有环境管理体系认证并提供证明文件，
可以自动高效去除废水中50多种常见重金属，0ppb-100mg/L浓度范围内无需稀
释直接处理，对络合态重金属离子有特效，一次投药，可以达到三级排放标准。
11、设备采用成熟化处理工艺，保障出水水质稳定，不仅达标国标，也可以到达欧盟标准，设备通过欧盟CE认证，并提供出口欧盟数据证明文件。
12、设备具有同类实验室废水处理后第三方水质检测报告（提供文件）
三、设备配置要求
1、实验室综合废水收集及预沉淀装置
2、定量加药全自动定时混凝气浮搅拌装置
3、絮凝助凝沉淀反应处理装置
4、过滤沉淀分离装置
5、光催化氧化还原反应处理系统装置
7、两级过滤吸附处理装置
8、复合式消毒处理装置
9、终端深度综合处理装置
10、酸碱PH自动调节装置
11、人机对话PLC全自动触摸屏控制系统
四、设备性能要求
1、产品实用性广，可适应各类实验室的废水处理；预留扩展模块单元，便于后期增配
2、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，使用寿命更长；
3、设备配有终端深度纯化处理单元并具有定期冲洗功能，有效截留大分子污染物和重金属离子、病毒、细菌稳定出水水质，满足更高要求的达标排放，并提供超纯化系统第三方证明文件
4、产品定时开关机功能：设备可根据客户的情况设定早上自动开机时间和晚
上自动关机时间，时间设定后，设备每天早上自动定时开机，晚上自动定时关机，
免去操作人员每天早上和晚上去设备处理间开机和关机；
5、设备动态化运行，数字化指标，全程密闭式处理效果好，不会产生废渣、废
水等二次污染；
6、产品通过“一站式”设计，集成式一体化设备处理，外形美观大方、占地面积小等；
7、*设备采用PLC可编程序ZYSYFS智能控制系统和7英寸台达LCD液晶触摸屏：
液晶中文显示、具人机对话功能，时钟和语言设定功能，开机时系统自动检测，
全自动处理废水、针对不同废水的成分和浓度，控制系统自动进行计算然后按比
例进行自动投放药品，更加科学化和合理化；并可提供实验室智能控制操作系统软件专利证明文件。
8、远程监控及操作功能：客户只需要在办公室或中控室通过微机或中
控机里安装的远程控制软件对废水处理间里的废水处理设备进行远程监控、运行操作和远程管理，时时了解设备的运行情况和运行状态；并具有综合废水处理远程控制软件著作权专利证明文件。
9、系统PIN码锁：设备管理权和使用权分开，保障设备正常运行和安全使用；
10、系统内置全自动消毒程序，可实现自动消毒；
11、*水质超标报警功能，超标排放内循环处理功能，排放参数数值超过设定限
值，远程监控系统及主机操作主界面会自动报警并显示超标参数，系统启动限制
排放程序，同时启动超标废水进行回流处理程序，并跟踪记录，直到处理达标后
才会自动排放；
12、双重控制模式：PLC全自动ZYSYFS智能控制模式和手动控制单个单元模式；无论采用自动控制还是手动控制，均能实现系统相关运行环节的控制，并互不干涉。
第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2022-ZB-1314-001 

汉滨区妇幼保健院医疗设备采购项目
投 标 文 件

                 投 标 人：                   

时    间：                   
目  录

资格证明文件

1、身份证明文件

2、资格证明文件
商务及技术文件
1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表     

11、投标人须知前附表要求的其他文件

一、资格证明文件
第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：        
职    务：             身份证号码：             
通讯地址：                                      

邮政编码：                  电话：               

法定代表人及授权代表身份证复印件
	法定代表人身份证复印件

（正反面）
	授权代表身份证复印件

（正反面）


 投标人                                法定代表人

    （公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定投标人条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人必须拥有良好的商业信誉（投标截止日前三个月内基本开户银行出具的资信证明或投标截止日前任意三个月投标人的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表））（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件（格式见附件6-3、6-4）
  （4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；
  （5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）
  （6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

要求：以上资格证明文件须提供加盖投标人公章的扫描件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本扫描件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  投标人必须拥有良好的商业信誉

投标截止日前任意三个月投标人的财务报表扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），所有扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  投标截止日前三个月内基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止日前一年内已缴纳的至少三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供提供投标截止日前一年内已缴存的至少三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

陕西省采购招标有限责任公司：   

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

 6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：  

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。公司未受到行政处罚或责令停业、吊销许可证（或执照）；未处于财产被接管、冻结、破产状况。

特此声明。

投标人名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

 6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：               

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：                  

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

（1）供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；（2）投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或二类医疗器械备案凭证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）、投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；（3）投标产品为进口产品的须提供进口产品制造厂家的授权书。
二、商务及技术文件

（投标文件格式一）

投标函

 （采购人或采购代理机构名称）   
根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

      投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

                 _____年_____月_____日 

（投标文件格式二）

开标一览表

项目名称：　                采购项目编号： 

	投标总价（单位：元）
	交货期
	交货地点
	备注

	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或授权代表（签字）:


注:此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
（投标文件格式三）

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：
	序号
	产品

名称
	规格

型号
	制造

厂家
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：
项目名称：
	序

号
	产品

名称
	制造

厂家
	规格

型号
	类别
	认证证书

编号
	数

量
	单

价
	总

价

	（1）强制采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	（2）优先采购类

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（人民币）
	

	占总价的百分比（%）
	


说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。
供应商名称（盖章）：                   
法定代表人或授权代表（签字）：         
日    期：                      

（投标文件格式四）

技术偏离表

项目编号：
项目名称：

	序号
	货物名称
	数量
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(公章):


法定代表人或授权代表（签字）: 
                 

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

商务条款偏离表

项目编号：
项目名称：

	序号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	交货期
	
	
	

	
	付款方式
	
	
	

	
	质保期
	
	
	

	
	投标文件有效期
	
	
	

	
	...
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):


法定代表人或授权代表（签字）: 
                 

（投标文件格式六）

中小企业声明函(货物)

（注(联合体)：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

  (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

  (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：
（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

投标人（盖公章）：             

法定代表人或授权代表（签字）:                        

日　期：             

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：                  

法定代表人或授权代表（签字）:                        
日  期：                             

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	完成日期
	业主名称、联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本项目评审不涉及，也可不提供。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章。

投标人须知前附表要求的其他文件


_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

