01包：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	射频控温热凝器
	1、临床适用范围：用于原发性三叉神经痛和脊神经根痛（颈椎神经痛和腰椎神经痛）；
2、电阻抗模式: 优于人体生物阻抗特性的0-2999欧姆宽频数据显示范围；
3、电刺激模式：具有恒定电流、恒定电压刺激功能； 
（1）电压刺激模式：电压刺激幅度：0.00-10.0V，精度0.1V；
（2）电流刺激模式：电流刺激幅度：0.00-8.00mA，精度0.1mA。
4、射频治疗模式：具有单路应用模式，保证治疗的安全。连续射频模式：温度范围: 30℃-95℃；
5、脉冲射频模式：
（1）高温脉冲射频温度：30-95℃
（2）脉冲射频电压：20-99V
（3）脉宽脉冲射频模式：3-40ms
6、电刺激定位脉冲频率范围1-200Hz,电脉冲宽度范围0.1-3ms。
7、测温范围：20℃-105℃
8、连续射频时间设定0-10min;脉冲射频时间设定0-30min；
9、射频输出功率：50W
10、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式
11、热凝工作频率：488KHZ±5 KHZ  
12、具备全触摸屏模式、≥8寸全触摸屏操控，一键飞梭旋钮功能。
13、工作显示界面：具备数字式、图示式两种；
14、负极片粘贴状态显示：能显示负极片粘贴是否良好
15、常用参数储存功能：可存储≥5组常用电刺激和射频参数。
16、有术前测试狗测试功能：测试狗可以对主机测试，检测主机状态是否良好，提前避免术中故障。
17、人工智能模式：设备根据自动检测并识别电极的连接数量和情况，智能选择模式，并根据射频治疗模式智能选择相应常用参数组。
18、系统自设安全测试程序，自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。
19、工作过程中温度可直接调节，无需停机。 
20、自动工作模式（阶跃模式）：具备预先设定射频模式下各个温度所需要的各个时间，启动后自动工作直到完成全部温度和时间后自动停止。 
21、手术电极能接受高温高压消毒灭菌方式。
22、一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极。
	1
	台

	2
	气压弹道式冲击波治疗仪
	1、冲击波产生方式：气压弹道式；
2、电源电压：AC220V±10%   50Hz±1Hz；                 
3、额定输入功率≤250VA；
4、冲击频率：1～15Hz
5、最大输出压强：0～3bar
6、能量密度：0.01～0.68mJ/mm² 
7、治疗仪冲击模式及次数
   单次控制模式：按动一次扳机冲击一次；
   连续冲击模式：可设定500次~4000次连续工作，设定步长500次。
8、单通道独立工作，可单独控制参数，配备不同治疗探头，适应不同症状的患者。
9、配备1根枪管，1颗医用级钛合金弹头。
10、≥8寸大触摸屏及按键双重操控模式。
11、具备以下五种治疗模式：触发痛点治疗模式、聚焦痛点治疗模式、针灸治疗模式、发散式痛点治疗模式（2种）
12、适应症：肩部钙化性肌腱炎、肱骨外上髁炎、跟腱痛、足底筋膜炎、骶髂关节综合症、颈肩痛、坐骨神经痛等关节或韧带相关症状。
13、配置清单
主机
1台

控制手柄2把

子弹（椎体）2颗

枪管（治疗手柄管）1根

气压式压缩机1台

治疗头（10mm）
1个
触发式治疗头
治疗头（14mm）
1个
聚焦式治疗头
治疗头（15mm）
1个
发散式治疗头
治疗头（20mm）
1个
发散式治疗头
耦合剂5瓶

电源线1条
	1
	台

	3
	医用红外热像仪
	1、探测器类型：非致冷红外焦平面机芯；
2、探测器材料：氧化钒；
3、探测器像素：≥324×256；
4、光谱响应：8 - 14 µm；
5、视场角：22.9°×18.2°；
6、测温范围：0℃ - 50℃；
7、温度分辨率：±0.031℃；
8、测温精度：±0.2℃；
9、空间分辨率：＞1.2mrad；
10、像元尺寸：≥25µm；
11、NETD:≤50mk；
12、聚焦范围：0.5m - +∞；
13、调焦功能：电动调焦；
14、帧速度：≥30帧；
15、信号输出格式：多种数字格式；
16、医学操作集成平台;
16.1集成化探测器操作系统;
16.2液晶屏显示：≥17寸;
 16.3一体化电脑配置：
16.3.1工作站电脑：≥双核CPU 、运行内存≥2G、存储≥1T;
16.3.2热图采集与分析同台进行;
17、显示方式：黑白/伪彩色
18、图像储存：≥ 800万幅以上（150kb/幅）
19、图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、数据库方式、病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持(可订制)、可订制报表格式、 支持DICOM、JPG格式输出;
20、配置集成对讲话筒可与被检者沟通
21、配备激光彩色打印机
22、具备中医治未病健康识别系统、西医体检专业系统、疼痛专业系统；
23、测量功能：对图像中的任意一点进行测量，对图像中任意范围测量平均温度，最高温度和最低温度。
24、鼠标点击温度显示：可进行矩行、圆形、点等温度测量方式。
25、图像处理：具备实时动态显示、冻结图像、科学比对分析、数据库方式、病例管理、统计查询检查资料、HIS接口支持、报表格式、 支持DICOM、JPG格式输出。
设备配置：
数字式热图像采集系统
1套
数字式热图像分析处理系统
1套
数字式操作系统(工作台)
1套
伺服升降系统及云台总成（立柱）
1套
品牌电脑主机
1台
液晶显示器
1台
激光彩色打印机
1台
	1
	台

	4
	多功能牵引床
	1、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10%;腰椎对抗牵引行程：0～100mm，允差±10%；
2、腰椎牵引力：0～980N（0～99kg）可设定，不大于200N时，允差±10%；200N～980N时，允差为±20%；
3、腰椎牵引总时间：0～99min可设定，级差1min，允差为±30s；
4、牵引持续时间：0～9min可设定，级差1min，允差为±30s；
5、牵引间歇时间：0～90s可设定，级差10s，允差为±30s；
6、腰椎上下成角：-30°～+10°的范围内设定，级差1°，允差为±2°；
7、腰椎左右旋转：-25°～+25°的范围内设定，级差1°，允差为±2°；
8、腰椎左右平摆：-20°～+20°的范围内设定，级差1°，允差为±2°； 
9、具备纵向牵引、上下成角牵引、左右旋转牵引、左右平摆牵引四维牵引功能；
10、上述功能可单独使用或组合使用；
11、具备两套操作系统，电脑配备操作软件，数码显示板按键操作；
12、腰椎牵引力具备正向自动补偿功能；
13、具有持续牵引、间歇牵引、上下阶梯式牵引及反复牵引等八种牵引模式；
14、具备手动应急放松安全保护功能；
15、具备独立的电脑显示操作台；
16、具备病历档案的存储功能；
17、具备可靠的测力传感器，在治疗过程中及时跟踪显示牵引力的变化；
18、牵引床在运行时的噪声≤60dB(A)。
	1
	台


02包：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	二氧化碳激光治疗仪
	1、激光器：封离式二氧化碳激光器；
2、冷却系统：内置水循环冷却； 
3、激光波长：10.6μm±0.1μm；
4、光束终端发散角：θ≤20mrad；
5、光斑(焦点)直径：D≤0.8mm；
6、终端输出激光功率： ≥20W；
7、终端输出激光功率不稳定度 St（范围为 0.01s-0.25s）：优于±10%；
8、激光输出功率复现性 Rp（范围为 0.01s-0.25s）：优于±10%；
9、瞄准光波长：650nm±5nm；
10、瞄准光输出功率：≤ 5mw；
11、导光系统：≥七关节导光臂；
12、导光臂具备长度分别为 2.5cm、3.5cm、7.5cm、 9cm 刀头；
13、刀头配置：脉冲刀头具备f=50mm和f=100mm，辅助刀头3个；点阵刀头1套；
14、输出方式：具备连续输出、单脉冲输出、脉冲重复输出、点阵模式；
15、输出形状：具备点型、线型、矩形、三角形、圆形；形状大小可调（0.1mm-20mm）；
16、激光脉冲持续时间为 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,允许误差不超过±20%；
17、激光脉冲间隔时间为 0.01～2.95 秒可调，调节步进为 0.01 秒,允许误差不超过±20%；
18、点阵激光模式输出：脉宽停留时间0.1ms-10ms可调；
19、点阵激光模式输出：脉冲间隔时间1ms-5000ms可调；
20、点阵激光模式输出：激光点间距0.1mm-2.6mm可调；
21、点阵激光模式扫描顺序：乱序/中分/顺序；
22、点阵激光模式输出：次数1-20次可调；
23、点阵激光模式输出：记忆储存方案≥5种； 

24、点阵激光能量输出: ≥200mj；
25、操作系统：≥8寸彩色触摸屏；
26、配备激光防护镜2副,可见光透射比：≥65%。
	1
	台

	2
	红蓝光谱治疗仪
	1、适用范围：皮肤疾病的消炎、镇痛、加速伤口愈合；辅助治疗痤疮；
2、光源材料：大功率LED光源；
3、输出光波模块：红光模块： 630nm±10nm ；中心波长≥630nm；蓝光模块： 465nm±10nm；中心波长≥460nm；
4、光斑直径: ≥ 300mm；
5、光功率的不稳定度：治疗头输出光功率的不稳定度≤±10%；
6、光功率密度：红光输出最大光功率密度:>110mW/cm2；蓝光输出最大光功率密度:>145mW/cm2； 红、蓝光源同时工作时的最大光功率密度:>245mW/cm2；
7、输出强度调节：具备红光治疗强度 1-20 档可调；蓝光治疗强度 1-20 档可调；混合光治疗强度 1-20 档可调；
8、有效照射距离：≤300mm；
9、有效照射面积：≥800cm2；
10、治疗时间范围：1-99min；具备连续可调，步距5min；误差±10%；
11、具备电动升降、500mm三维立体空间可调；
12、具备扇形治疗头红、蓝一体式设计，红蓝光切换无需更换光源头。
13、工作方式：具备≥1个治疗头连续加载；
 14、具备≥8寸液晶触摸屏，一次定时完成后系统自动报警提示。
	1
	台


03包：

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	
	生物反馈刺激仪（评估）
	基本要求：
1、具备两个生物反馈通道。
2、肌电信号测量范围≥1-1500μV。
3、肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4、标配有压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
5、具备脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。
6、具备联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
7、具备刺激反馈主机内置于工作站推车机箱一体化设计，抗电磁。
软件要求：
1、具备肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，压力评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对压力评估结果进行打分。
2、预设具备五种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案和咳嗽反射评估方案，且评估模板可手动隐藏。
3、盆底肌肉功能评估项目至少具备包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。
4、肌电评估报告具备盆底肌和腹肌双肌电图，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议，支持个性化自动解读评估报告。
5、具备咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。
6、具备标准盆底肌区分训练模块，可通过刺激反馈和多媒体动画反馈监测盆底肌和协同肌的运动状态，帮助快速区分盆底肌和协同肌。
7、盆底肌肉功能评估报告具有肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，频域报告指标至少包括平均功能频率和中值频率。
8、具备全程语音提示，支持包括英文、法文等多语言播放，可定制个性化语音包。
9、具备盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。
10、具备内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。 
11、设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
12、数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。
	1
	台
	

	
	生物反馈刺激仪（一体机）
	基本要求：
1、具备三个电刺激通道、三个生物反馈通道、一个内置压力通道（标配）、一个线控通道（远距离调节电流）。
2、肌电信号测量范围≥1-1500μV。
3、肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。
4、刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。
5、标配压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 ≥10-105mmHg，测量分辨率≤1mmHg。
6、具备线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。
7、具备脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。
8、联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
9、具备刺激反馈主机内置于工作站推车机箱一体化设计，抗电磁。
软件参数：
1、具备盆底压力评估方式，且压力气囊为自动充气，评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对评估结果进行打分。
2、具备至少四种盆底肌肉肌电评估方案，包括咳嗽反射评估，支持包括英文、法文等多语音播放，且评估模板可手动隐藏。
3、盆底肌肉功能评估项目至少包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性、慢肌耐力。
4、盆底肌肉功能评估过程中，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌四个部位同时进行实时监测，且腹肌、臀肌和内收肌阈值可调。
5、评估报告具备盆底肌和协同肌双肌电图，且支持同时显示反映腹肌、臀肌及内收肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。
6、盆底肌肉功能评估报告具备肌电时域报告和肌电频域报告两种数据分析报告，可通过中值频率和平均功率频率等频域指标反映肌肉疲劳状态。
7、具备咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。
8、具备标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过刺激反馈和多媒体动画反馈进行上述肌肉的区分定位。
9、疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、触发电刺激参数、刺激反馈训练参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。
10、治疗方法具备包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。
11、具备实现单个电刺激后紧接若干个凯格尔训练，且刺激为触发电刺激。
12、具备通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，且扩张训练方案大于5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。
13、电流强度调节方式具备至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。
14、疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。
15、疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，并允许在治疗过程中手动调整上述参数。
16、治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度，防止过度疲劳。
17、具备多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。
18、具备内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。
19、设备需登录使用，具备对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
20、数据管理模块具备包括工作量自动统计、评估指标趋势分析和治疗指标趋势分析，其中工作量统计可按照医生、操作师以及不同时间段进行自动统计。
	1
	台
	

	
	便携生物反馈刺激仪
	包括肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。
具备四个独立刺激通道，可扩展为八个通道。
刺激频率≥0.5–500Hz，刺激脉宽≥20–900μs。
具备四个电流调节旋钮，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节。
便携电容触屏，屏幕尺寸≥10寸，整机重量≤3Kg。
具备内置高容量锂电池，插拔式设计，续航时间≥7小时。
具备单相波、双相波及交互波等多种刺激波形进行刺激。
具备内置蓝牙及wifi模块，支持数据无线共享。
具备内置红外扫码器和指纹识别模块，可实现扫码识别及指纹解锁功能。
具备联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。 
具备多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，且每个方案具有操作示意图。
具备方案通道数量的自定义设置，对于四通道方案，在选择方案时仅需选择一次即可完成。
实时智能检测各刺激通道阻抗，出现脱落等异常情况自动报警提示。
具备变频刺激、关联刺激、多阶段刺激、时序刺激等刺激模式。
治疗过程中具备多个电刺激参数调整，包括刺激波形、刺激频率、刺激脉宽、波升时间、波降时间、刺激时间和休息时间等。
具备方案参数自定义，可导入外部方案，可设置产康疗程次数。
设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。
	2
	台
	

	
	脉冲磁场刺激仪
	1、用于人体中枢神经和外周神经功能的检测、评定和治疗。
2、产品组成具备电脑、刺激发生器（外置）、液冷循环系统（外置）和刺激线圈。
3、输出脉冲刺激频率范围≥0-50Hz，1Hz 以下时，步长为 0.1Hz。
4、磁感应强度的最大变化率范围≤10-50KT/s。
5、脉冲上升时间调节范围≥40-120μs。
6、单边脉冲宽度范围≤100～200μs。
7、刺激线圈表面温度应≤40℃。
8、刺激发生器内置微电脑，并配置≥7寸液晶屏，可实时显示患者信息、刺激方案参数和主机状态信息。
9、刺激发生器可脱离电脑单独工作。通过刺激发生器面板按键，可直接在显示屏内选择所需治疗方案开启治疗，内置≥5种方案。
10、刺激发生器具备 USB 接口，支持热插拔。
11、刺激发生器具备 TTL 触发接口，可兼容国内外主流的 EMG、EEG、fNIRs 等设备。
12、刺激发生器可兼容液冷和风冷线圈。
13、具备液态循环冷却，冷却系统配置液晶屏实时监控温度、循环量和循环状态。
14、具备多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式、重复脉冲刺激模式和爆发式连续刺激模式。
15、内置多种盆底疾病疗程化治疗方案，可根据治疗次数自动调用当前治疗方案，治疗过程中参数可调。
16、可根据盆底功能评估结果自动生成个性化治疗方案，智能调节刺激频率、刺激时间等参数。
17、可自定义治疗方案，包括刺激部位、刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、休息时间等。
18、可实现多个不同刺激模式自动连续治疗，且刺激模式之间的间隔时间可调。
19、具备专用盆底座椅，背部及腿部前挡可电动调节，内置盆底专用线圈。
20、支持与同品牌盆底康复设备之间患者数据共享和管理，包括患者基本信息、病史信息、患者评估和治疗数据等。
21、中标供应商应负责按照采购人的要求对产后康复治疗室进行全方位装修（不再产生额外费用）。
	1
	台
	

	
	便携式耳声发射仪
	1、启动时间：< 5 s；
2、预热时间：< 1 min； 
3、显示屏：≥3.5 x 2.8 cm OLED彩色显示屏；
4、麦克风系统噪音 ：-20 dB SPL @ 2 kHz (1 Hz 带宽) ；-13 dB SPL @ 1 kHz (1 Hz 带宽) 
5、探头重量：≥25g； 

6、探头接口：HDMI； 
7、语言：支持中文、英文等11种常用语言；
8、按键：≥4个（上、下、左、右）；
9、操作模式：单机操作；
10、存储：单机存储≥250个测试数据；
11、电池：可充电锂电池；  
12、续航时间：≥20小时；
13、充电方式：通过USB线或底座充电； 
14、打印：通过蓝牙与热敏打印机连接，无线打印测试结果；
15、安全标准：IEC60601-1:2012内置电源，B型； 
16、电磁兼容标准：IEC60601-1-2:2014； 
17、测试信号标准：IEC 60645-1:2012  IEC60645-3:2007；
18、耳声发射标准：IEC60645-6 2009,2型；
19、校准标准：ISO 389-2:1994；ISO 389-6:2006；
筛查型 DPOAE 参数：
20、测试类型: DPOAE 畸变产物耳声发射；
21、探头检测：自动检测探头状态并在屏幕显示（漏气、密封或在耳内）；
23、A/D分辨率：16位；
24、测试频率：2, 3, 4, 5 kHz；
25、L1/L2：65/55；
26、 测试时间：每频点 2 或 4 秒可调节； 
27、 测试频点数：≥4 个；
28、 测试通过最低频点数：≥3 个； 
29、测试通过信噪比标准：6 dB；
30、 显示通过/转诊测试结果 。
	1
	台
	允许进口

	
	脐血流诊断仪
	1、脐血流检查，具备显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI等；
2、血流监测：具备双向血流识别，高清晰血流声音监听；
3、具备同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能
4、具备实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，v支持双向频谱/方向反转；
5、血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s；
6、超声波束声强Iob < 30mW/cm2，超声发射频率4MHz连续波；
7、辅助诊断：具备参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值；
8、具备频谱色彩可调，显示色彩优化技术；
9、具备彩色打印，≥4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型；
 10、具备病人资料检索及统计分析；
11、具备大量存储及档案管理，智能报告与报告浏览；
12、具备全中文界面，WINDOWS平台；
13、具备在线帮助系统。
探头：
标称频率：4.0MHz
工作频率：（4.0±10%）MHz
峰值负声压：P_<1MPa
输出波束声强：Iob<10Mw/cm2
防水等级：≥IPX4
	1
	台
	


