01包：

	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	荧光内窥镜系统
	1、产品组成：由荧光摄像主机、内窥镜双光源（LED光+激光）、摄像头、显示器、专用设备推车、鼠标、键盘等组成。
2、适用范围：可作为白光内窥镜摄像系统使用，同时可与吲哚菁绿（ICG）配合使用，用于在微创内窥镜手术中提供实时的可见光影像及近红外荧光影像。
3、基本配置要求：1台摄像主机、1套内窥镜光源、2台显示器、2套荧光腹腔镜、2套导光束、1套台车、1套气腹肌、1套高频电刀、1套医用灌注泵、1套手术器械、2个腹腔镜消毒盒。
4、技术要求
（1）内窥镜荧光摄像主机：
1.1全数字化摄像系统：可同时捕捉可见光和近红外光图像；
1.2采用Windows系统，具有安全的网络运行环境，软件安全性得到有效的保障；
1.3系统软件：Windows10，64位旗舰版；
1.4预装软件：包括Microsoft Office Professional Plus 2007、视频播放器、照片查看器；
1.5处理器≥inteli7，内存≥8G；
1.6存储器≥128G，固态≥500G机械硬盘；
1.7可获取白光和荧光图像，实时流畅，荧光真实同步，与非显影的组织比较，颜色对比度明显；
1.8帧率60帧/秒，画面流畅，无闪烁及干扰；
1.9能对830±15nm波长的近红外光进行荧光成像；
1.10分辨率为≥3840*2160P，逐行扫描≥16:9；
1.11主机菜单可进行白平衡、画面禁止/画面动态恢复、显影模式切换、图像模式切换功能操作及相机参数设置；
1.12图像显示模式≥4种，包括可见光影像图像、荧光影像图像、融合影像图像及基准点荧光亮度数值分析；
1.13融合荧光成像模式显影颜色为绿色，与非显影组织区分明显，便于发现微小肿瘤病灶及判断识别显影边界；
1.14具备基点值定量分析系统，可提供荧光亮度相对数值；
1.15可对组织进行静态分析，勾划目标组织的形状；
1.16可对组织进行静态分析，测量目标组织的大小；
1.17具备淋巴显影模式、脏器显影模式、肿瘤显影模式三种荧光显影模式，可通过主机按键或摄像头手柄按键一键切换，且显影模式名称能直接显示在主机屏幕上；
1.18摄像主机显示面板为液晶触摸控制显示屏，对设备状态信息显示一目了然；
1.19摄像主机内置硬盘，可实时录像、保存和导出数据；
1.20具备患者信息录入功能，包括患者姓名、性别、ID等信息，可出具能添加手术图像及文字描述的报告单，保存格式为.jpg；
1.21输出端口包括HDMI*3、DP*1、SDI*4、、LAN*2、Type-C*1、USB*5；
（2）摄像头
2.1  4CMOS芯片：三个CMOS芯片分别处理RGB三基色（白光）图像，一个CMOS芯片专业处理荧光图像，荧光灵敏度和图像信噪比高；
2.2定焦镜头，可选变焦镜头；
2.3摄像手柄金属外壳，能增强散热，延长摄像芯片的寿命；
2.4摄像头具备4个按键可自定义设置部分功能快捷键；
2.5可通过摄像头手柄按键对可见光影像图像、荧光影像图像、融合光影像图像三种影像图像模式一键任意切换；
2.6可通过摄像头手柄按键对淋巴显影模式、脏器显影模式、肿瘤显影模式和自定义显影模式四种荧光显影模式一键切换；
（3）内窥镜光源
3.1独立双光源主机：可见光和激光双光源；
3.2光源主机可单独输出可见光或单独输出激光，也可混合输出；
3.3可实现LED光关闭状态下单独开启激光；
3.4光源主机在LED可见光亮度不变状态下可单独调节激光光强；
3.5光源箱显示面板：液晶触摸控制显示屏，可显示可见光和激光的光亮大小及状态，信息一目了然；
3.6可见光光源采用白光LED，光谱连续度高可见光光源为连续发光，色温6000K、显色指数90；
3.7激光光源波长785±5nm，连续发光，具有较高荧光激发和收集效率；
3.8激光最大输出功率≤480mW；
3.9激光输出功率稳定性S:≤±20mW；
3.10激光强制开关包括急停开关、联锁开关、钥匙开关，紧急情况下可关闭激光；
3.11具备单独光源工作计时器，显示光源的工作总时长；
3.12光通量≥2000 lm；
3.13光源寿命≥60000小时；
3.14纤维导光束：直径≤4.8mm、长度≥300cm，可同时传输可见光及激光。
（4）腹腔内窥镜
4.1可传输白光和近红外光；
4.2可选以下两种直径：
直径
工作长度
视向角
10.1mm
330mm
0°
330mm
30°
5.4mm
300mm
0°
300mm
30°
4.3可高温高压灭菌或低温等离子灭菌；
4.4有效景深范围25-150mm。
（5）医用监视器
5.1尺寸规格≥32寸液晶显示器；
5.2分辨率≥3840×2160P；
5.3可多画面显示，具备分屏功能；
5.4具备HDMI、DP、SDI输入接口；
（6）专用设备推车 
6.1具备抽拉式置物抽屉；
6.2载物托架可升降调节高度；
6.3医用静音四轮万向调节、带锁止移动推车；
6.4后门对开；
6.5最大电流10A过载保护式电源插座；
6.6标配含六孔电源插线板；
6.7具备一键启动开关，可实现整套系统的一键开关机。
6.8显示器支架可以360度旋转；
6.9显示器支架可以即时上下升降距离≥34cm；
6.10显示器支架俯仰角+75°—-30°，左右摆动±90°，旋转±90°。
（7）鼠标、键盘
7.1防水、防尘键盘
7.2无线鼠标。
（8）4K@60p硬盘刻录机
8.1满足4K@60p超高清画面采集、视频硬件编码、互联网实时传输功能；
8.2集成高性能的采集和编码芯片，可以方便用户使用浏览器对其进行操作设置；
8.3≥7寸LCD屏，显示实时视频及拍照数量、录制时间、信号源信息、内外置存储可录制时间；
8.4可对患者进行信息（输入ID、姓名、性别、出生日期等）保存相应的视频图片资料；
8.5具备3GSDI、12GSDI、HDMI、LAN、USB接口；
8.6硬盘刻录机与摄像主机为同一品牌。
（9）气腹机
9.1充气量：≥40L/min。
9.2压力范围：5-25mmHg。
9.3过压释放：具有过压释放功能，释放时间为5秒。
9.4气体过滤：对气体中0.5um及以上微粒的滤除率为≥90%。
9.5具备声、光报警功能。 
9.6开机自检功能、自动故障检测、故障信息显示。
（10）高频电刀
10.1、最大功率: ≥300W，具备即时反馈技术系统，可以根据组织密度变化 进行自动调节以保持稳定的输出效果。 
10.2、具备以下输出模式：
双极：1、精确双极；2、标准双极；3、宏双极；
单极切割：1、低压切割；2、纯切割；3、混合切割；
单极凝血：1、干燥凝血；2、电灼凝血；3、LCF电灼凝血；4 喷射凝血。 
10.3、具备组织自动反馈系统：主机在工作电路中每秒钟发出。≥200 次探测电流侦测被测组织阻抗大小，自动调整最适当的输出功率。 
10.4、极板检测:具备负极板接触质量检测系统。
10.5、具备微处理控制方式。 
10.6、主机 3 个脚踏接口功率有效率（PER）≥98%。 
10.7、激活同时可调节功率。 
10.8、可进行双刀笔同时凝血，具备两个或两个以上的腔镜单极转换接口，以方便在腔镜手术可以同时连接两把腔镜单极器械。
10.9、各个输出端口独立输出。 
10.10、具备 RS—232 接口，扩充口，射频启动口以及排烟系统接口。
10.11、具有射频输出口。 
10.12、回路电极板具有双重监测功能：负极板接触电阻超过 5-135Ω或超过初始阻抗 40%，接触质量监测系统即进行声光报警，同时停止输出。可提供同电刀同品牌回路电极板,型号要有成人,儿童,及新生儿。
10.13、均能与腹腔镜、胸腔镜、膀胱镜等相连，为其提供电切、电凝的来源, 均能配合膀胱电切镜实施前列腺汽化电切术。 
10.14、具备能与氩气控制器连接升级为氩气刀功能。
（11）医用灌注泵
11.1具备压力可调设定，压力设定范围50～700mmHg；
11.2具备流量可调设定，流量设定范围10ml～1500ml/min；
11.3具备吸引功能；
11.4应用范围：灌注，膨宫，冲洗，吸引；
11.5吸引压力设定范围100～400mmHg
11.6吸引流量设定范围1000ml～30000ml/min
11.7具备显示各种功能数据（设定流量、设定压力、实际压力等）功能；
11.8管路可高温高压和低温等离子消毒；
11.9配件可与其他品牌通配。
5、标配器械：
序号
名称
数量/单位
型号
1
钛夹钳（单包）
1把
10×330mm 中大
2
穿刺器大
2个
十字穿刺器（带保护）10×95mm
3
剪子
2把
4
持针器
2把
V型（弯头，直头）
5
吸引器
1把
推杆式5×330mm
6
穿刺针（单包）
1个
7
电凝钩
1个
8
电凝棒
1个
9
分离钳（17mm）
2把
10
穿刺器小
2个
十字穿刺器(带保护）5×95mm
11
转换鞘（长）
1个
101.010
12
气腹针
1个
2.2×150mm
13
胆囊抓钳
1个
14
弹簧抓钳
1个
15
十字帽
20个
5mm（8）10mm(12)
16
圆帽
40个
5mm(20)10mm(20)
17
胃抓钳
1把
18
无损伤钳
1把
鸭嘴抓钳
19
施夹钳
2把
大号（紫）加大号（金）
20
充气接头及气腹管
1个
中号

	1
	台


02包:

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1、系统技术规格：
1.1 ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏；
1.2具备数字波束增强器；
1.3具备多倍波束合成；
1.4具备二维灰阶模式；
1.5具备组织谐波成像模式；
1.6具备组织特异性成像；
1.7具备空间复合成像；
1.8具备斑点抑制成像；
1.9具备频率复合成像；
1.10具备回波增强技术；
1.11具备M型模式；
1.12彩色M型模式；
1.13具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像；
4彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）；
1.15具备超宽动态血流技术；
1.16频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）；
1.17具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示；
1.18具备独立角度偏转；
1.19具备扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用；
1.20具备实时双幅对比成像；
1.21具备高分辨率血流成像；
1.22具备一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）；
1.23具备智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度；
1.24具备一键实现全屏放大；
1.25具备局部放大（支持前端、后端放大）；
1.26具备二维和彩色多谱勒双幅显示；
1.27支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调；
1.28具备内置自助超声教学软件，帮助非超声医生快速掌握常规部位超声扫查方法；
1.29具备自动工作流协议，可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作；
1.30具备DICOM 3.0；
1.31具备语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）；
2、测量和分析:
2.1具备常规测量；
2.2具备距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量；
2.3多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；
2.4具备全科测量包，自动生成报告；
2.5具备心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等；
2.6 具备Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量；
2.7可支持血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能；
2.8支持用户自定义测量项目以及公式编辑。
3、电影回放及原始数据处理
3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；
3.2支持保存后的图像对比分析（动态、静态）；
3.3原始数据处理，可对回放图像进行参数调节；
3.4支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失；
3.5支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出；
4、检查存储
4.1具备≥220G固态硬盘；
4.2内置超声工作站；
4.3具备多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查；
5、技术要求
5.1 系统通用功能；
5.11监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏；
5.12 探头接口:≥1个，可扩展到3个
5.13 整机重量≤6KG
5.14 探头频率: 宽频带变频探头, 具备两维和彩色独立变频；
5.15凸阵探头具备≥7种频率的变频范围，常规扫描角度≥61度，扫描角度最大扩展后≥100度；
5.16线阵探头具备≥6种频率的变频范围，支持梯形扩展显示 ；
5.17相控阵探头具备≥6种频率的变频范围，扫描角度≥90度；
5.18具备二维灰阶模式；
5.19具备数字化声束形成器；
5.20数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit
5.21扫描线：每帧线密度≥512超声线
5.22发射声束聚焦：发射≥8段
5.23扫描频率：
电子凸阵：超声频率1.3- 5.0 MHz；
电子相控阵：超声频率1.5-4.5MHz；
电子线阵：超声频率5.4-13.0MHz；
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；
最大显示深度:≥39cm；
最大帧率: ≥999 帧/秒；
TGC: ≥8段；
LGC: ≥4段；
二维灰阶：≥256；
动态范围: 30-190db（可视可调）；
增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100；
伪彩图谱: ≥8种；
体位标记：≥120种，可以自定义注释；
扫描帧率：诊断深度18cm，相控阵探头全视野时≥61帧／秒；
5.24彩色多普勒成像
包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW
取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)
最大帧率: ≥240 帧/秒
支持B/C 同宽
5.25频谱多普勒模式
包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等；
显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；
最大速度: ≥9.11m/s（连续多普勒速度: ≥32m/s）；
最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）；
取样容积: 0.5-20mm ；
偏转角度: ≥±25度 (线阵探头)；
零位移动：≥8 级；
具备快速角度校正；
支持频谱自动测量；
可支持组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式）
6、连通性
6.1输入/输出信号:
6.2输入: VCR,外部视频, RGB彩色视频；
6.3输出:高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S-视频；
6.4支持数据无线传输；
6.5外设数据模块：包含下列接口：1 S-视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口；
6.6具备音频接口；
6.7标配可升降多功能专用台车；
6.8支持机器防盗锁控制；
6.9具备可装卸探头扩展槽；
6.10标配专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。
	1
	台

	
	六分钟步行试验仪
	一、基本参数
1、具备心电图、心率等参数记录和监护功能；
2、管理平台支持1拖1连接蓝牙式心电设备：多道心电图机，可外接脉搏波血压计、脉搏血氧饱和度仪等设备；
3、心电设备写TF工作模式连续工作时间：≥3天；
4、移动工作站可以对在线患者进行实时监护；
5、具有自动测距离和语音提醒功能；
6、自动记录步行期间每分钟的生理参数值；
7、可自动出具评估报告，数据可包含心率曲线、血氧曲线、运动前后血压、异常心电事件、borg评分、预测Mets值、心功能分级等；
8、具有语音提醒功能，全程由APP控制六分钟流程，语音提醒按照指南要求设定并提示；
9、系统可选单机版和网络版本；
二、多道心电图机
1、心电导联：标准心电导联，8导联；
2、增益精确度：最大振幅误差范围为±5%；
3、传输方式：蓝牙4.0标准，内置天线，无遮拦通讯距离≤5米；
4、心率范围：25bpm-250bpm；
5、共模抑制：≥100dB；
6、频率响应：0.67Hz-40Hz；
7、ADC采样分辨率24bit；
8、噪声电平 ：≤15μV。
三、配置清单
序号
名称
数量/单位
1
生理参数传输管理软件（6分钟模块）
1套
2
多道心电图机
1台
3
脉搏波血压计
1台
4
脉搏血氧饱和度仪
1台
5
移动工作站pad（内置APP）
1台
6
手机（内置APP）
1台
7
腰包
1个

	1
	台

	
	动态心电检测仪
	1.采集盒：
1.1 重量≤50克。
1.2 存储方式及容量 ：mircoSD卡存储，容量≥1G。
1.3 采集盒具备彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。
1.4 具备事件按钮，可以准确记录事件发生的时间。
1.5 可同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式。
1.6 7号（AAA）电池支持24小时数据监测。
1.7 电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源。
2、信号处理
2.1 频率响应：0.05～60Hz 
2.2 输入阻抗：≥20MΩ
2.3 输入回路电流：≤0.1uA   
2.4 噪声电平：≤50μVp-p
2.5 极化电压：±300mV          
2.6 共模抑制比（CMRR）：≥100dB
2.7 时间常数：≥3.2s                
2.8 增益： 0.5、1、2
2.9 记录通道：≥12通道 
2.10 采样率： 128、256、512、1024Hz，默认为128Hz  
2.11  A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调，默认为16位
2.12 起搏检测：多通道同时检测 
3、软件要求
3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒
3.2 根据采购人需要，配置软件界面工作流程功能；
3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配；
3.4 具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形；
3.5 心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调；
3.6 软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析；
3.7 可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件；
3.8 可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能，起博采样率达10000点/秒；
3.9 心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位；
3.10 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。
3.11配备工作站一套：品牌商用电脑，CPU：英特尔i5处理器（ ≥3.2GHz）性能相当或超出其性能的处理器，内存：≥4GB，硬盘：≥1TB；光盘驱动器：DVD-R/W；操作系统：满足数据库管理软件要求；显示器：≥21英寸液晶显示屏；品牌激光打印机1台。
	6
	台

	
	胰岛素泵
	1、基础率全智能自动分段基础率可0.05调节；
2、具有方波大剂量模式；
3、具有临时基础率模式；
4、基础率可以24段&48段基础率自由切换；
5、具备≥8级防水； 

6、可用直流电池供电。
	6
	台

	
	监护仪
	1、整机要求：
1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
1.2、配置提手,方便移动。
1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。
1.4、屏幕具备电容屏操作模式。
1.5、显示屏具备支持170度可视范围。
1.6、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
1.7、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。1.8、监护仪设计使用年限≥8年。
1.9、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
2、监测参数：
2.1、具备3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
2.2、具备心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6、支持具备≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.14、具有辅助静脉穿刺功能。
2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
3、系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2、支持具备肾功能计算功能。
3.3、具备图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.6、≥1000组NIBP测量结果。
3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
3.14、支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。
3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
3.16、支持屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。
3.18、支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。
	7
	台

	
	转运监护仪
	1、适用于成人、小儿、新生儿的监测。
2、工作大气压力57.0 ~107.4 kPa，满足高原地区的使用。
3、满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准
4、≥5英寸彩色触摸显示屏。
5、IP44以上防尘防水，适用医院内外不同临床救治环境。
6、内置锂电池供电，支持≥6小时的持续监测。
7、内置DC电源接口，可以进行车载充电。
8、支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。
9、标配双通道有创压监测，可升级ETCO2和PICCO监测。
10、转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用。
11、具备多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。
12、心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小儿/新生儿15 - 350 bpm。
13、波速提供50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
14、滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）。
15、具备≥25种心律失常事件的分析。
16、具备ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
17、具备QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
18、可显示弱灌注指数（PI）。
19、提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
20、提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。
21、≥120小时 （分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。
22、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
23、≥1000条NIBP测量结果回顾。
24、48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。
25、标配转运固定座。
	3
	台


03包:
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	
	血液透析机
	1、主要参数
1.1供电：交流，220V（±10%），频率：50－60Hz。
1.2供水：供水压:1－3bar；供水温度：5－30℃。
1.3后备电池：支持血泵运转≥20分钟；具备断电状态保存功能。
1.4血流量：50－600ml/min。
1.5动脉压：-300－+280mmHg。
1.6静脉压：-100－+500mmHg。
1.7跨膜压：-100－+500mmHg。
1.8透析液流量：300－700ml/min；任意可调。
1.9透析液浓度：测量范围：12.0－16.0mS/cm。
1.10  B液浓度：测量范围： 1.0－7.0mS/cm。
1.11透析液温度：33－40℃，可实时监测及可调。
1.12空气探测：超声探测；检测位置在静脉壶下管路，对静脉壶尺寸无特定要求，最高检测精度达到0.0005ml。
1.13.肝素注入：给药速率：0.0—10.0ml/h；注射器尺寸：10ml，20ml，30ml均可用,可设定停止时间，肝素泵有自动注入和追加功能。
1.14漏血检测：光电式检测，精度：≤0.4mL/min。
1.15超滤：超滤速度：0.0－4.0L/h。
2、系统功能概述
2.1人机交互：≥12英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，中文操作系统。
2.2信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示，直观了解透析液回路的运行状态。
2.3信息提示：具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。
2.4原液配方：原液配方全开放，默认记忆多种原液配方，可任意更改。
2.5超滤系统：采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。
2.6配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，B液浓度误差更小。
2.7浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与超滤曲线组合使用，实现个性化透析。
2.8超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存≥8条曲线，预存曲线可修改并储存，方便下次调用，可单独使用或与浓度曲线组合使用，实现个性化透析。
2.9消毒方式：具备药液消毒和热消毒方式，多种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达到≥90℃，消毒、脱钙一体化完成时间≤36min。
2.10透析液过滤：标准配备透析液过滤器组件，透析液过滤器可截留、吸附细菌和内毒素，透析液纯净度更高，减少微炎症反应和感染风险，提高治疗安全。
2.11报警指示灯：具有可视外部独立四种颜色报警灯，具有声光报警指示。
2.12预冲辅助：具有预冲辅助功能，可根据科室需要设置预冲量和预冲速度。
2.13自动排液：操作时只需一个按键并仅按一次，即可完成排液工作，可自动排除透析器及管路内的残余液体。
2.14  要求：配血压计。
	3
	台
	

	
	血液滤过机
	1、主要参数
1.1供电：220V ±10%AC, 50 /60Hz ±1Hz。
1.2供水: 压力范围：1-6bar；温度范围：5 °C~30 °C。
1.3透析液流速：300~700mL/min。
1.4透析液温度：34.0~39.0°C。
1.5超滤速度： 1.00~4.00L/h。
1.6漏血检测器采用红绿双色光检测；灵敏度：0.4mL血液/1L透析液。
1.7动脉血泵：50~600mL/min。
1.8肝素泵范围：0.0~9.0mL/h；至少可用10mL、20mL注射器。
1.9空气监测器采用超声波原理；精度：0.0005mL 。
1.10在线HDF/HF置换液泵：1.00~28.00L/h。
1.11动脉压力-300~+450mmHg。
1.12静脉压力：-200~+500mmHg。
1.13TMP：-100~+400mmHg。
1.14透析液压：-500~+500mmHg。
1.15透析液浓度：12.3 ~15.8mS/cm。
1.16机身尺寸（mm）： <470（深）。
2、系统功能概述 
2.1  ≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。
2.2可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。
2.3热水柠檬酸消毒温度最高>90℃，消毒脱钙一体化完成时间<40min。
2.4可通用多厂家原液配方。
2.5采用流量计或复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。 
2.6可进行可调透析液曲线治疗，并可预存≥8条曲线。
2.7可进行可调碳酸氢盐曲线治疗，并可预存≥8条曲线。
2.8可进行可调超滤曲线治疗，并可预存≥8条曲线。
2.9标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。
2.10具备泵前动、静脉壶液面电动调整功能。
2.11标准配备双透析液过滤组件，在线生产置换液。
2.12可支持患者卡。
2.13标配网络接口。
2.14置换液量随血液量的调整，按比例自动进行调整，防止血液过度浓缩。
2.15要求：配血压计。
	1
	台
	允许进口


