全高清电子胃肠镜系统参数

- 一、基本要求：所投设备厂家具备售后服务机构和维修技术场所；公司设有经过认证的专业工程师(≥5人)，能及时为医院提供专业的维修服务。

- 一、高清内镜摄像系统（1台）

- 1.摄像主机、光源主机分体式独立设计。

- 2.顺次扫描方式成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出。

- 3.支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能。

- 4.可利用光谱分光技术，实现特殊光观察。

- 5.色彩强调：基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异。

- 6.彩虹现象修正功能：减小由于顺次方式造成的RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图象。

- 7.图像增益功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度。

- 8.色调调节：“R”调节：±8档“B”调节：±8档“C”调节：±8档自动白平衡功能。

- 9.内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码。

- 10.快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示。

- 11.三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光。

- 12.三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。

- 13.防电击保护类型：I级。

- 14.兼容性：可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等。

- 15.摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖

- 二、氙灯冷光源（1台）

- 1.满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展。

- 2.检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）。

- 3.灯泡平均寿命：500小时。

- 4.点亮方式：开关调节器。

- 5.亮度调节：光路光圈控制。

- 6.冷却：强制空气冷却。

- 7.颜色转换：使用滤光片可以实现。

- 8.自动亮度控制：伺服光圈模式。

- 9.自动曝光：17档。

- 10.送气：气泵，横隔膜式气泵。

- 11.送水：气压式送水或可拆式水瓶。

- 12.应急灯：12V卤素灯。

- 13.设定存储：关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存。

- 14.防电击保护类型：I级。

- 三、双焦距高清电子胃镜（1台）

- 1.具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能）。

- 2.视野角度：140°（常规焦距及近焦模式）。

- 3.景深：3-100mm（常规焦距7-100mm，近焦模式3-7mm）。

- 4.具备双焦点功能，便于观察细微黏膜形态。

- 5.视野方向: 0°直视。

- 6.弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°。

- 7.先端部外径：≤10.2mm。

- 8.插入部外径：≤9.9mm。

- 9.器械钳道内径：≥2.8mm。

- 10.工作长度：≥1030mm，总长度：≥1350mm。

- 11.具有副送水功能。

- 12.具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。

- 四、高清光学放大电子胃镜（1台）

- 1.具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能）。

- 2.具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节。

- 3.视野角度：≥140°（常规），≥95°（放大）。

- 4.景深：7-100mm（常规），1.5-3mm（放大）。

- 5.视野方向: 0°直视。

- 6.弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°。

- 7.先端部外径：≤9.9mm。

- 8.插入部外径：≤9.6mm。

- 9.器械钳道内径：≥2.8mm。

- 10.工作长度：≥1030mm，总长度：≥1350mm。

- 11.具有副送水功能。

- 12.具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。

- 五、高清治疗型电子胃镜（1台）

- 1.具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能）。

- 2.具有副送水功能。

- 3.视野角：≥140°。

- 4.视野方向：直视。

- 5.景深：3-100mm。

- 6.先端部外径：≤9.9mm。

- 7.插入部外径：≤9.9mm。

- 8.弯曲部弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左/右≥100°。

- 9.有效长度：≥1030mm。

- 10.全长：≥1350mm。

- 11.钳子管道内径：≥3.2mm。

- 12.最小可视距离距离先端部3mm。

- 六、双焦距高清电子结肠镜（1台）

- 1.具备满足特殊光（窄波成像）观察的HDTV专用CCD（实现窄波光捕捉显示功能）。

- 2.视野角度：≥170°（常规焦距及近焦模式）。

- 3.景深：4-100mm（常规焦距9-100mm，近焦模式4-9mm）。

- 4.视野方向: 0°直视。

- 5.弯曲角度：向上≥180°，下≥180°,向右≥160°，左≥160°。

- 6.先端部外径：≤13.2mm。

- 7.插入部外径：≤12.8mm。

- 8.器械钳道内径：≥3.7mm。

- 9.工作长度：≥1330mm，总长度：≥1655mm。

- 10.具有副送水功能。

- 11.具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能，方便肠镜插入及操作。

- 12.具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。

- 七、医用专业监视器（1台）

- 1.≥27寸全HD的LCD面板，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像。

- 2.FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局。

- 3.多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像。

- 4.各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO。

- 5.节能设计包括低能消耗、各种节电模式，相对于前代产品外形更加轻量化。

- 八、台车

- 1）内镜专用台车。

- 九、水泵

- 1.适用液体：无菌水。

2.适用泵管内径：3.2mm～4.8mm（壁厚1.6mm）。

3.最大输出压强：≤350kPa。

4.最大输出流量：270±40ml/min（3.2mm 内径泵管）600±60ml/min（4.8mm 内径泵管）。

5.定时时间：20S。

6.定时精度：±3S。

7.能耗（额定输入功率）：100-240V～  50/60Hz 60VA。

8.外形尺寸（长×宽×高）：≤280 mm×150mm×240mm。

- 9.主机净重（不含脚踏）：≤5.2Kg。

- 十、气泵

- 1.适用气体：医用高纯二氧化碳气体（CO2）。

- 2.输入CO2气体额定压强范围：0.3432MPa-1.4MPa。

3.输入CO2气体压强上限报警最大值：1.5MPa。

4.输入CO2气体压强下限报警最小值：250KPa。

5.输出CO2气体额定压强：45KPa±4KPa。

6.输出CO2气体流量下限报警最小值：0.2L/min。

7.输出CO2气体额定流量：8.5 L/min±1 L/min。

8.输出CO2气体额定流量精度：±0.3 L/min。

9.输出CO2气体温度范围（辅助加热功能）：15-35℃。

- 10.四档定时模式可选：4种（15min，30min，60min，120min）。

- 11.定时精度：±10S。

- 十一、图文工作站

- 1.配备图文工作站壹套，用于采集图像、打印内镜报告。

| 序号 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测方法 | 经典光学显微镜形态学镜检法 |
| 2 | 检测项目 | 粪便常规（含寄生虫）及隐血、转铁蛋白、钙卫蛋白、轮状病毒、腺病毒、胃幽门螺旋杆菌等项目检测 |
| 3 | 样本位 | 不小于32个样本位 |
| 4 | 进样、移样系统 | 圆盘式进样，全自动移样 |
| 5 | 进样系统 | 全自动进样 |
| 6 | 隐血等测试板存放、输送及回收 | 试剂卡全自动输送、回收，无需人工回收，确保无交叉污染。 |
| 7 | 外观性状及隐血，轮状病毒结果的判读 | 按测试项目所规定的反应时间定时照相，保存图像；自动判读结果；外观性状结果自动照相，自动判读，并阳性提示； |
| 8 | 混匀、过滤 | 旋转式机械搅拌并结合气动混匀法，充分混匀标本，提高检出率。 |
| 9 | 稀释方式 | 自动添加稀释液，（可根据需要改为智能秤重） |
| 10 | 自动控制显微镜 | 全自动光学显微镜，无需人工操控 |
| 11 | 显微镜高、低倍转换方式 | 显微镜有10倍、40倍两个物镜，镜头自动转换 |
| 12 | 检查视野数 | 根据需要快速自动检查高低倍镜下任意多个视野 |
| 13 | 镜头清晰度、焦距调节 | 程序全自动控制 |
| 14 | 视频摄像实时识别有形成分 | 视频摄像，实时识别标本中的有形成分 |
| 15 | 图像采集 | 全自动程序控制采集视频图片中清晰的图片 |
| 16 | 焦距控制方式 | 程序全自动控制 |
| 17 | 计数池 | 可重复使用的石英玻璃计数池 |
| 18 | 清洗方式 | 程序控制自动反向内外壁清洗 |
| 19 | 检测速度 （测试/小时） | 60-120测试/小时，可随到随检 |
| 20 | 网络功能 | 全面支持LIS系统，实现网络源共享，远程仪器维护 |
| 21 | 软件系统 | 系统具有结果智能分析功能，仪器故障具备自我诊断功能 |
| 22 | 电脑主机及显示器 | 品牌电脑和液晶显示屏 |