| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用洁净工作台 |  | 1台 |
| 2 | 生物安全柜 |  | 2台 |
| 3 | 立式压力蒸汽灭菌器 |  | 2台 |
| 4 | 医用冷藏冷冻箱 |  | 3台 |
| 5 | 手动单道可调移液器 | 20-200µL | 6把 |
|  | 手动单道可调移液器 | 0.5-10µL | 6把 |
|  | 手动单道可调移液器 | 10-100µL | 6把 |
|  | 手动单道可调移液器 | 100-1000µL | 6把 |
| 6 | 手动8道可调式移液器 | 5–50 µL（8道） | 6把 |
| 7 | 微孔板离心机 |  | 2个 |
| 8 | 掌上离心机 |  | 3个 |
| 9 | 可调式混匀仪 |  | 3个 |
| 10 | 样品后处理系统 |  | 8套 |
| 11 | 全自动样品处理系统 |  | 17套 |
| 12 | 全自动核酸提取仪 |  | 17台 |
| 13 | 全自动医用PCR分析系统 |  | 63台 |
| 14 | 信息化分析系统 |  | 1套 |
| 15 | 办公笔记本电脑 |  | 21套 |
| 19 | 医用PCR分析系统摆放架 |  | 21个 |

一、医用洁净工作台

1、洁净台分类：垂直层流、单面操作

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×560mm×1850mm；

额定功率：≥750W；

气流流速：0.30～0.45m/s；

紫外灯功率：≥18W；

LED日光灯功率：≥12W；

前窗玻璃最大开口高度：≥510mm；

前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

工作台到地面高度：≥750mm；

噪音≤65dB(A)；

1.2 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.3 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

1.4 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

1.5 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

1.6 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

1.7 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

1.8 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

1.9 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，通过手动控制，可以在行程范围内的任意高度停止；

1.10 照明：≥350lx；

1.11 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定；

1.12 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

1.13 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定。

### 二、生物安全柜

一、技术参数

1.安全柜基本参数：

1.1分类：A2型，30%外排70%内循环；

1.2*外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm；

1.3风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s；平均吸入口风速0.53±0.025m/s；

1.4噪音等级：≤65dB（A）；

1.5照明：≥1000lx；

1.6*过滤效率:送风和排风过滤器均采用品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）。

2.*生物安全性：

2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105；

2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ；

2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。

（二）、结构功能特点：

1.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4.*福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

5.*前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

6.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用寿命；

7.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

8.*具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

9.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；

10、优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%。

11.报警系统：

11.1玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

11.2过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警；

11.3过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

11.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。

12.*安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

12.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

- 12.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

- 三、立式压力蒸汽灭菌器

1.*容积≥50L；

2.额定工作温度≥134℃、额定工作压力≥0.22Mpa；

3.使用温度105～136℃；

4.*产品符合YY1007-2010标准，（提供相关证明资料，包含但不限于检测报告等；）

5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环；

6.*手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行；

7.*具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码；

9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长；

10.*电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料；

11.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能；

12.*设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒；

13.灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃；

14.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

- 四、医用冷藏冷冻箱

1.用途：

可用于冷藏药品、疫苗、试剂等，冷冻冰排、储存血浆、试剂及各种需要冷冻储存的物品。适用于医院、卫生所、疾病预防控制中心、血站、高校实验室、冷食餐饮业等。

2.主要指标：

2.1 工作条件：环境温度16~32℃，环境湿度：20~80%RH，电压：198~242V，频率：(50±1)Hz。

2.2 样式：立式。

2.3 总容积：≥240L，≤280L。

2.4 *冷藏容积：≥165L；冷冻容积：≥100L。

2.5 外部尺寸（宽*深*高mm）：≥576*641*1687。

2.6 *内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏≥460*480*720,冷冻≥405*460*692。

2.7 净重/毛重（KG）：≤60/65。

2.8 箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

2.9 无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。

2.10 无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

2.11 温控器：微电脑温控，数字显示。

2.12 *高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-15~-26℃可调，显示精度1℃。

2.13 压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音。

2.14 冰箱门采用可拆卸式TPE门封条，抗菌无毒易清洗，可使冰箱常保美观洁净。

3.服务：

3.1 验收合格后，整机免费保修一年，终身维修。

3.2 接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

- 3.3 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务。

### 五、手动单道可调移液器

- 1.手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,

- 20-200ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml；

- 2.轻便且设计符合人机功效学；

- 3.数字视窗，所设量程一目了然；

- 4.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；

- 5.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655；

- 6.下半只可高温高压消毒；

- 7.*可拆卸式组件便于维护；

- 8.管嘴连件具有高化学稳定性；

- 9.*可拆卸式组件便于维护；

- 10.*方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

- 11.提供配套Z型移液器支架3个。

- 六、手动8道可调式移液器

- 1.各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板；

- 2.移液器下半部分可360度旋转，方便移液；

- 3.每道管嘴都配有独立活塞装置，方便维修保养；

- 4.管嘴连件采用复合材料制成，密封性能优异；

- 5.与大多数品牌管嘴兼容；

- 6.可提供在线校准。

### 七、微孔板离心机

- 1.电源：110-230V/50Hz 150W；

- 2.样品容量：4块酶标板或2块深孔板；

- 3.最大转速：2500rpm；

- 4.最大RCF：560g；

- 5.驱动系统：大力矩盘式电机直接驱动；

- 6.转速可调范围：500-2500rpm；

- 7.噪音水平：<60dB(A)；

- 8.控制系统：微电脑控制；

- 9.定时范围：1-99分钟，连续；

- 10.最大温升：<12℃。

- 八、掌上离心机

- 1.名称：掌上离心机

- 2.最高转速[rpm]：≥7000

- 3.最大相对离心力[xg]：≥2680

- 4.转子：4.1、8x0.2/0.5/1.5/2.0ml离心

- 4.2、16x0.2ml PCR管；

- 4.3、2x0.2ml PCR8排管

- 5.运行时间：连续；

- 6.电机：直流电机；

- 7.电源：AC100-240V/50Hz/60Hz；

- 8.噪音[dB]≤45；

- 9.尺寸[D×W×H mm]：≥150 x 150 x 117；

- 10.重量[kg]：≤0.5。

### 九、可调式混匀仪

- 1.名称：可调式混匀仪

- 2.电压[VAC]：220-230；

- 3.频率[Hz]：≥50；

- 4.功率[W]：≥60；

- 5.振荡方式：圆周；

- 6.周转直径[mm]：≥4；

- 7.电机输入功率[W]：≥58；

- 8.电机输出功率[W]：≥10；

- 9.允许连续运转时间：100%；

- 10.速度范围 [rpm]：0-2500；

- 11.转速显示：刻度；

- 12.运行方式：连续运转/点动；

- 13.外观尺寸[mm]：≥127×130×160；

- 14.重量[kg]：≤3.5。

- 15.允许环境温度 [°C]：5－40

- 16.允许环境湿度：≥80%

- 17.DIN EN60529保护方式：IP21

- 十、样品后处理系统

- 1.通量：≥96，可扩展至768以上；

- 2.移液范围：5-1000μL；

- 3.移液准确性：15μL以下：相对偏差≤2.0%；15μL~50μL：相对偏差≤1.5%；50μL以上：相对偏差≤1.0%；

- 4.移液重复性：15μL以下：CV≤3.0%；15μL~50μL：CV ≤1.5%；50μL以上：CV≤1.2%；

- 5.*运行时间：10分钟内完成不少于96份PCR反应体系构建；

- 6.液面探测：通过电容/压力感应双效组合的液面探测，确保高精度移液；

- 7.*试剂冷藏：PCR试剂仓采用避光设计，开机自动制冷，低温保存（4℃~15℃）；

- 8.*耗材信息识别：识别全部耗材，实时监控耗材加载及使用状态，并给予操作者必要的提示；

- 9.*静音运行：精密机械控制，密闭隔音舱门，保证仪器静音，运行噪音不大于70分贝；

- 10.*防污染：

- 10.1.防滴液：具有气密性防滴落性能的加样装置，外接式液滴捕获设计；

- 10.2.负压系统：具有良好的排风及气流控制装置，实现实验舱负压监控；

- 10.3.HEPA过滤网：仪器通风口装有可拆卸的HEPA过滤网，过滤网在超过额定使用时间后，系统软件将提示用户更换；

- 10.4.紫外消毒：各区域配有紫外消毒装置，具有自动及手动两种紫外消毒模式；

- 10.5.废料舱盒：一次性废料舱盒，杜绝二次污染。

- 11.移动装置：配备4枚可单独吸液的自动移液器；

- 12.*视觉装置：耗材识别专用高清相机1套；

- 13.主控电脑：内置主控电脑，嵌入式≥12.1寸触摸显；

- 14.运动装置：X、Y、Z 三个方向的支撑机械臂，配合电机控制，确保移液装置高精度移动；

- 15.紫外灯：实验舱顶部配备相同型号的紫外灭菌灯2个；

- 16.*软件功能：

- 16.1.可根据实验要求，设置不同检测反应体系建立程序；

- 16.2.可进行仪器复位、自检、模块维护、紫外消毒等功能；

- 16.3.实验过程中，可对实验进程、操作进度进行全程实时监控；

- 16.4.具有提取产物自动留样功能，便于结果跟踪复检。

- 17.通用耗材：

- 17.1.PCR管：0.1mL&0.2mLPCR8连管/96孔板，实际情况根据后续PCR设备决定；

- 17.2.留样耗材：0.1mL&0.2mLPCR管/96孔板；

- 17.3.深孔板：6×16T标准1mL深孔板；1×96T标准1mL深孔板；

- 18.专用耗材：

- 18.1.移液吸头：专配2种规格的滤芯吸头（5μL ~50μL, 50μL ~1000μL）；

- 18.2.PCR 耗材：专配PCR建立预混瓶。

- 十一、全自动样品处理系统

- 1.最大通量：96；

- 2.*运行时间：96样品小于等于20分钟；

- 3.产品主要功能：

- 3.1.自动开关盖（两组独立高扭矩开关盖部件、四组采样管夹紧部件）；

- 3.2.样品转移、分注；

- 3.3.PK/IC 试剂加载；

- 3.4.样品管自动混匀；

- 3.5.自动信息系统，“样品-结果”全流程信息识别&传递；

- 3.6.整机污染防控系统；

- 3.7.自动故障处理系统；

- 4.*适配采样管规格：

- 4.1.直径：13-19mm；高度：55-115mm；

- 4.2.兼容5mL、10mL、20mL螺旋盖样品采集管;支持单管、5混1、10混1拭子直接上机；

- 4.3.原管带盖上机、支持含拭子样品上样；

- 4.4.仪器预置多种常规采样管规格程序，客户可调用或增加采样管参数；

- 5.*适配深孔板规格：

- 5.1.6×16T标准1ml深孔板；

- 5.2.1×96T标准1ml深孔板；

- 5.3.兼容3ml深孔板；3×8T 3ml大体系深孔板；

- 5.4.仪器预置多种深孔板规格，客户可调用或增加规格。

- 6.*移液功能：

- 6.1.两个独立移液模块、移液泵间距可调，实现深孔板按顺序逐孔加样；

- 6.2.移液范围：5-1000μL；

- 6.3.气压式液面探测功能；

- 6.4.移液量检测功能、吸排液随液功能。

- 7.移液准确度：5μl~50μl：Er≤3.5%；50μl~200μl：Er≤2.5%；≥200μl：Er≤2.0%；

- 8.移液精密度：5μl~50μl： CV≤2.5%；50μl~200μl：CV≤1.5%；≥200μl：CV≤1.0%；

- 9.自动信息系统：

- 9.1.采样管信息扫描（一维码&二维码）；

- 9.2.深孔板状态识别（开放系统）/信息扫描；

- 9.3.样品架自动条码扫描；

- 9.4.“样品-样品架-深孔板-PCR”信息关联，样品信息-结果信息闭环管理；

- 9.5.Lis系统链接；

- 10.*整机污染防控系统：

- 10.1.实验舱及废料舱独立紫外消毒功能；

- 10.2.独立废料舱，隔绝废物污染；

- 10.3.负压功能，5pa负压值；

- 10.4.HEPA过滤，过滤效率 99.999% at 0.3μm；

- 10.5.液滴捕捉功能。

- 11.机械精密运动控制：

- 11.1高精度编码器反馈，确保机械运行准确无误；

- 11.2.运动实时监测及自动处理；

- 12.自动故障处理系统：

- 12.1.故障信息示警&操作提示；

- 12.2.开关盖监测及异常处理，开关盖异常不停机；

- 12.3.条码异常处理不停机；

- 12.4.移液检测异常处理系统；

- 12.5.样品管转移异常处理。

- 13.触摸屏：≥12.1寸液晶触摸显示屏；

- 14.USB口：USB 3.0。

### 十二、全自动核酸提取仪

- 1.产品应用：可从咽拭子、血清、血浆、全血、增菌液、组织、干血斑等多种类型的样本中实现全自动、快速提取到所需要的目标核酸；

- 2.运行原理：利用磁棒的磁性吸附技术将试剂中的磁珠在各个孔位中进行转移和反应，运行中不进行任何液体的转移工作即可完成整个提取过程；

- 3.技术要求

- 3.1*处理能力：一次性完成不少于96个样本的提取；

- 3.2操控方式：通过仪器内置的液晶触摸屏进行触控操作；

- 3.3*混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合；

- 3.4运行噪音：运行最大噪音不超过65分贝；

- 3.5程序管理：仪器内置10组常用实验程序，且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作；

- 3.6*二维码识别：可外接扫码枪，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预；

- 3.7污染防控：

- 3.7.1实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟；

- 3.7.2*实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；

- 3.8自动舱门：电机驱动自动开关实验舱，无需人工拉动；

- 3.9数据接口：USB；

- 3.10*配套试剂：具有预封装的病毒、全血、细菌、组织、干血斑等配套提取试剂盒，其中病毒、全血、细菌提取试剂盒具备独立的医疗器械注册证；

- 3.11配套耗材：单条六联管、96深孔板两种不同耗材；

- 4.生产厂家通过ISO:9001和ISO:13485体系考核，提供相关证明材料；

- 5.配置要求：

- 5.1主机：1台；

- 5.2扫码枪：1把；

- 5.3磁吸底座：1个；

- 5.4保险管：2个；

- 5.5单条支架：2个。

- 十三、全自动医用PCR分析系统

1.检测通量：≥96；

2.适用耗材：0.2mL的96孔板、8连管单管（透明、磨砂、乳白色均适用）	；

3.荧光通道数：≥4	；

4.适用染料/探针

4.1通道1：FAM，SYBR Green I、SYTO9、EvaGreen/LC Green；

4.2通道2：VIC，HEX，TET，JOE；

4.3通道3；ROX、Texas Red；

4.4通道4：Cy5。

5.反应体系：0～100uL；

6.线性范围：1～1010copies；

7.样本检测重复性：Ct值CV≤0.5%；

8.样本线性：|r|≥0.999；

9.*操控方式

9.1单机运行：利用仪器10.4英寸触摸屏及软件系统可新建实验并运行；

9.2网络运行：（1）PC直连∶仪器通过点对点网络与PC连接后，利用电脑上的应用软件实现实验设置、运行监控、数据分析等操作；（2）局域网接入：通过对仪器的网络参数进行设置，可将仪器接入本地局域网内，从而实现局域网内的任何一台电脑对仪器的运行监控、数据同步及分析等操作。

- *自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时可轻触样本舱自

- 动关闭；

- *断电保护：具有断电后再供电时实验自动恢复运行的功能，无需等待PC及软件打

- 开；

12.数据传导：可通过U盘导入导出实验数据；

13.*存储：可储存超过1000次实验数据文件；

14.光源：高亮长寿命免维护LED光源；

15.检测器：光电二极管（PD）；

16.检测位置：顶部激发，顶部扫描	；

17.*检测方式：4个荧光通道同时逐孔扫描，无荧光边缘效应；

18.*检测时长：7秒内完成不少于4个荧光通道96个孔位的全部检测；

19.激发波长：通道1:465nm，通道2:527nm，通道3:580nm，通道4:632nm；

20.检测波长:通道1:510nm，通道2:563nm，通道3:616nm，通道4:664nm；

21.荧光线性:|r|≥0.990；

22 荧光检测动态范围	荧光检测动态范围可根据试剂调整；

23.热盖温度:40.0℃～110.0℃；

24.恒压力热盖:兼容不同高度的耗材；

25.模块温度:0℃～100.0℃；

26.模块控温原理:Peltier效应，半导体制冷技术；

27.升/降温速率:升温速率≥6.1℃/s，降温速率≥5.0℃/s；

28.温度均匀性:≤±0.1℃；

29.温度准确性:≤±0.1℃；

30.梯度温度宽度:1.0℃～40.0℃；

31.梯度温度数:≤12列；

32.特殊温度设置功能:支持热学梯度PCR、降落PCR、长片段PCR等；

33.语言支持:支持中/英文双语；

34.分析功能:定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、重点荧光分析、溶解曲线分

析、SNP分析等；

35.*报告自定义功能:预存多种行业实验报告模板，支持临床报告单管理系统；

36.权限管理功能:管理员账号可对普通账号的"手动设置阈值"、"运行设置"、"运行实

验"、"分析数据"；

37.资源共享功能:等功能进行限定，实现对普通账号的仪器使用权限进行管理仪器与PC互联后，双方可通过上传、下载等操作实现实验数据同步共享；

38.*运输锁功能:自动检测运输锁状态，并进行锁定/解锁设置；

39.故障管理:智能判断故障的类型并进行故障管理；

40.LIS功能:可导出CSV、Excel、TXT等格式 开放数据端口，同步支持与LIS系统互联；

41.操作系统:Win 7、Win10 ；

42.接口类型:1个以太网口、1个前置USB、2个后置USB；

43.外形尺寸:（宽*深*高mm）≥475mm×355mm×484mm；

44.重量：≤30kg；

45.输入电源：AC220V,50Hz；

46.功耗：≥900VA；

- 47.工作环境：相对湿度∶20%~85%，温度∶10℃～30℃。

### 十四、信息化分析系统

- 1.*智能PCR实验室系统是采用B/S架构（Browser/Server，浏览器/服务器模式）进行部署，可根据不同地区政策要求，对接当地核酸检测平台或LIS系统。软件架构具有开放性，可以提供对外标准接口文档；

- 2.*样本管理：提供样本如状态，样本管等维度进行查询，支持样本管从采集，开盖，体系构建，扩增分析等全流程的监控管理；

- 3.人员管理：提供完善的人员管理，可为用户设定如人员账号密码，权限，职责等维度的数据信息；

- 4.权限管理：精确到按钮粒度的权限管理，为每个用户设定系统访问权限级别；

- 5.试剂管理：试剂准备过程数据在系统中可以清晰查看和管理；

- 6.设备管理：所有接入系统的设备当前运行状态，如待机，运行中，故障等一目了然；

- 7.质控品管理：在系统中设定质控品参数，可以自定义任何时间范围或重复规则，满足各种场景要求；

- 8.*样本柜管理：提供样本上下架管理，快速定位查找样本所在位置。复检，阳性，未检出样本系统快读定位提示；

- 9.打印管理：提供条码等打印功能；

- 10.*报告管理：PCR扩增分析结果自动同步到系统，阴性样本自动发布，复检样本等提供便捷审核。可通过样本管上的条码信息对应输出结果信息；

- 11.*跟踪记录：记录每个样本检测的时间和输出报告时间，跟踪试剂批次和厂家信息，可跟踪样本实验过程，如该样本在那一台仪器进行的实验；

- 12.数据管理：对服务器端的有自动备份数据和清理历史数据的功能。

- 十五、办公笔记本电脑

- 1.用途：笔记本电脑，主要用于商务办公用途，质量可靠；

- 2.内存：≥16G；

- 3. 固态硬盘：≥512G；

- 4.处理器：≥I5；

- 5.屏幕尺寸：≥13寸；

- 6.配置：电脑包、鼠标、条码扫描枪、扫码枪连接线、网线。

- 十六、医用PCR分析系统摆放架

- 1.用途：用于拜访核酸检测仪器及办公电脑等设施设备；

- 2.材质：金属材质，可拆卸；

- 3.类型：三层立体货架；

- 4.规格：高度≥150cm，深度≥50cm；

- 5.其他要求：具体需求以满足设备摆放为准。