第1包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	DR（悬吊双版）
	1台

	2
	数字胃肠机（高配）
	1台

	3
	移动平板DR
	1台


一、DR（悬吊双板）
1、设备名称：数字化摄影X射线机
2、设备功能：本产品可供医疗单位做X射线摄影诊断用，满足全身各体位数字化摄影，及全自动长骨拼接功能。
3、设备主机结构：

3.1
高频高压发生器1套；

3.2
X射线管组件1只；

3.3
X射线平板探测器2块；

3.4
悬吊机架1套；

3.5
限束器1套；

3.6
控制台1套；

3.7
图像处理系统1套；

3.8
滤线栅2套。

4、平板探测器：（两块）

4.1平板探测器配置  

4.1.1非晶硅CsI整板数字探测器（非拼接）；

4.1.2采集像素矩阵：≥3000×3000；

4.1.3探测器有效成像尺寸：≥17×17英寸；

4.1.4摄影空间分辨率：≥3.5 lp/mm；

4.1.5图像输出灰阶：≥16bit；

4.1.6像素尺寸：≤139μm；

4.1.7成像时间≤7S；

4.1.8图像传输方式：无线或有线；

★4.1.9平板探测器是无线可移动的，而且可在机/在线充电，不需要拿出平板或拆下电池充电。
5、高频高压发生器
★5.1高压发生器：与整机品牌一致；
★5.2最大输出功率：≥65kW；

5.3摄影最大管电压：≥150kV；

5.4摄影管电流: ≥800mA；

5.5电流时间积最大值：≥1000mAs；

★5.6最大逆变频率≥480kHz；


5.7具有自动曝光控制（AEC）功能（通过硬件电离室实现），提供相关证明材料，包括不限于检测报告等。

6、X射线管组件

6.1球管：
6.1.1焦点：0.6mm/1.2mm；

★6.1.2阳极热容量：≥350kHU；

6.1.3球管靶角：≥12°；

6.1.4球管最高输出管电压：≥150kV。
7、机械运动控制装置

7.1悬吊机架
7.1.1全身各部位多功能摄影，含卧位、立位一键到位功能；

★7.1.2球管绕垂直轴旋转：0°~360°；

7.1.3球管绕水平轴旋转：-120°~120°；

7.1.4球管升降≥1450mm；

★7.1.5球管中心距离地面最低高度≤340mm；

7.1.6球管沿天轨横向移动范围≥1800mm； 

7.1.7球管沿天轨纵向移动范围≥1800mm； 

7.1.8具有无线遥控器；

7.1.9具有机架内置语音对讲系统（机房内音箱和拾音器集成在胸片架内）；

7.1.10具有牛头触控屏与DR工作站信息同步功能，提供相关证明材料，包括不限于检测报告等，证明材料中有此项功能明确说明。

7.2立式摄影架

7.2.1立式摄影架片盒沿立柱升降运动范围：≥1400mm；

7.2.2片盒中心线最低：≤353mm。

7.3固定式升降浮动患者台：

7.3.1床面横向运动范围≥1000mm；

7.3.2床面纵向运动范围≥260mm；

7.3.3片盒横向运动范围≥340mm；手电一体；
7.3.4床面升降运动范围：≥340mm；
7.3.5摄影床工作承载≥320kg；

7.3.6床下障碍物智能防护功能；

★7.3.7球管与探测器双向自动跟踪。
8、滤线栅

8.1滤线栅栅格比为10:1；

8.2栅密度：≥103L/inch；
9、限束器
9.1限束器：光野操作手自一体，有触摸显示屏，有激光线光源，有电动切换附加滤过；

★9.2具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，限束器智能缩窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。 

10、电离室（每个片盒配置一块，共两块）

10.1探测野≥3野；

10.2可探测管电压范围：40-150kV；

10.3可探测曝光时间范围：1ms-10s。

11、工作站硬件（最低配置要求）

11.1CPU双核Dual-Core 主频≥2.7G，内存≥4GB，通讯网卡≥1000M网卡；

11.2CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB；

11.3显示器≥24英寸液晶显示器。

12．医生登记采集诊断工作站软件功能
12.1患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

12.2图像信息采集管理：摄影影像采集图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记；

12.3图像处理：图像校正，图像翻转；

12.4全身拼接：支持全身图像拼接功能；

12.5图像观察：查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；

12.6病历报告：病人信息自动加载、专家模板；

12.7胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印；

12.8DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

12.9器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序不少于1350个；

12.10束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示；

12.11曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录。

13．探测器、高压、机架及软件系统均与整机为同一品牌，提供证明材料；

二、数字胃肠机

★设备用途：本产品具有透视和摄影功能，供医疗单位用于胸部、腹部、骨与软组织摄影及胃肠造影检查。

1、系统配置：

1.1
动态数字探测器（可动静态切换）1套；

1.2
图像处理系统
  含硬件软件1套；

1.3
高频高压发生器  具有自动亮度控制功能（ABS）1套；

1.4
X射线管组件1套；

1.5
高压电缆1套；

1.6
限束器1个；

1.7
动态遥控床1台；

1.8
遥控台1套；

1.9
滤线栅1块；

1.10旋转脚踏板1套。

2、技术参数：

2.1动态数字探测器

★2.1.1 探测器类型：动态平板探测器；

2.1.2 视野范围：≥17x17英寸；

2.1.3 摄影像素：≥900万；

2.1.4 透视最大像素：≥200万；

2.1.5 在动态过程中点片矩阵：≥3000*3000；

2.1.6 最高帧率：≥30f/s；

★2.1.7 点片摄影准备时间：≤0.8s；

2.1.8 图像输出灰阶：16位；

2.1.9 成像时间：≤6秒；

2.1.10 静态片空间分辨率：≥3.5LP/MM；

2.2高频高压发生器

2.2.1 最大输出功率：≥50kW；

2.2.2 摄影最大管电压：≥150kV；

2.2.3 透视最小管电流: ≤1mA；

2.2.4 透视最大管电压：≥120kV；

★2.2.5 摄影管电流: ≥650mA；

2.2.6摄影最大mAS值：≥630mAS；

★2.2.7具有自动亮度控制功能（ABS）；

2.3 X射线管组件

2.3.1 焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.0mm；

2.3.2 最高输出电压：150KV；

★2.3.3 球管热容量：≥320KHU；
2.3.4 球管最大功率：≥50KW。

2.4动态遥控床

2.4.1 一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置，可进行遥控操作，可实现动态成像及全数字化成像功能；采用低吸收剂量的高强度床板。 

2.4.2 床面横向移动距离：≥250mm；

2.4.3 探测器移动行程：≥900mm；

2.4.4 床身转动范围： ≥-15°～90°；

2.4.5 球管可随立柱旋转角度：≥-35°～35°；

★2.4.6 SID运动范围：1000—1800mm；

★2.4.7 脚踏板：带360°旋转盘；

★2.4.8 床高：≤730mm；

2.4.9 可手动移除式滤线栅；

2.4.10 具有一键到位功能；

★2.4.11 曝光透视开关：可禁止曝光和透视，保障医生安全，防止误触曝光；

2.4.12 承重：≥150kg；

2.4.13 具有智慧剂量控制（IDC）功能。

2.5图像处理系统

2.5.1 CPU：INTEL-Xeon W-2102，≥8G内存，≥1T硬盘；

2.5.2 显示器像素：≥1280*1024像素；

★2.5.3 具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效的保存数据；

★2.5.4 为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，高压发生器、软件系统、整机为同一厂家生产；

2.5.5 病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

2.5.6 图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：图像校正，图像翻转，iEAE智能高效率自动增强系统，包括：iGCR 智能感兴趣区灰度补偿功能，iTE智能组织均衡功能，iCED 智能增强降噪功能，iMR 智能金属识别功能，iDG 智能栅纹去除功能。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原；

2.5.7 病历报告：病人信息自动加载、专家模板；

2.5.8 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；
2.5.9 DICOM传输：可发送图像和透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器；

★2.5.10 拥有动态平板软件著作权，保证可以对用户升级（提供软件著作权证书）；

2.5.11 可支持全身拼接功能

★2.5.12 透视图像局部放大显示功能：可三档放大，分别可放大17/15、17/12、17/9倍；

2.5.13 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。且改变SID时束光器光野会智能维持原有大小；

★2.5.14具备iEAE智能高效率自动增强功能,采用多频域图像处理技术，5大核心图像处理技术（iGCR、iTE、iCED 、iMR、iDG）使影像效果的一致性、柔和性、空间层次感和纹理细腻度等均得到大幅提升。  

三、移动平板DR

1、设备用途：

1.1通过电动助力移动，用于床旁全身各部位X线摄影；

1.2可以配合摄影床旁、胸片架进行全胸、全腹、四肢、脊柱等各部位数字化X线摄影要求定位方便快速、灵活准确；

1.3满足儿科育婴箱、急诊、ICU、骨科、手术室等各科室数字化X线摄影需求。

2、主要技术参数

2.1高压发生器

2.1.1最大输出功率：≥40KW；

2.1.2最大管电流：≥400mA；

2.1.3最大输出电压：≥150KV；

2.1.4最小电流时间积：≤1mAs；

★2.1.5最大电流时间积≥630mAs；

2.1.6具有解剖程序（APR）；

2.1.7具有遥控曝光控制；

2.1.8具有两档式曝光手闸。

2.2 X射线管

★2.2.1阳极热容量:≥290KHU ；

2.2.2 球管管组件热容量：≥1250KHU；

★2.2.3 球管焦点：0.6mm/1.2mm。

2.3探测器

2.3.1 无线数字平板探测器；

2.3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）；

2.3.3像素矩阵：≥2500*3000；

2.3.4像素尺寸：≤140μm；

2.3.5空间分辨率：≥3.5lp/mm；

2.4球管支撑臂结构

2.4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥500mm；

2.4.2 球管中心沿立柱升降：≥1200mm；

2.4.3 立柱旋转角度范围：≥±315°；

2.4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°；

2.4.5机身宽度：≤580mm；

2.4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示；

2.4.7具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式；

2.4.8储能电池容量≥336V,12Ah；

★2.4.9配置10寸平板电脑，具备远程可视化曝光、观察系统与对讲系统；

★2.4.10为了保证系统良好的匹配型和维护的便利性，要求高压发生器、软件、探测器、机械系统为同一品牌；

2.5软件功能

2.5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；

2.5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送；

2.5.3图像处理：图像校正，图像翻转；

2.5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原；

2.5.5病历报告：病人信息自动加载；

2.5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印；

2.5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站；

2.5.8具备双显示屏：具备显示器触屏≥19寸、牛头信息显示屏≥7寸；

2.5.9可实现图像实时无线传输；

★2.5.10激光测距功能（SID显示）。

2.6售后服务

2.6.1开通7*24小时，400全国免费客服电话，接到故障维修后2小时内响应，48小时内到达现场；

2.6.2免费培训操作人员及维修人员，内容涉及基本原理、安装、调试、操作使用和维护保养等；

2.6.3持续提供免费的技术升级服务，确保机器性能指标能与主流DR技术的发展保持一致。

第2包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量
	

	1
	全高清电子胃肠镜系统
	1套
	高清胃镜1条、治疗胃镜1条、光学放大胃镜1条、经鼻胃镜1条、肠镜1条


全高清电子胃肠镜系统
一、高清内镜摄像系统（1台）
摄像主机、光源主机分体式或一体式设计，具备数字化信号处理功能及高清图像输出；
支持窄波成像，具备NBI/BLI/OE等染色功能；
色彩强调：具备；
图像增益功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度；
色调调节：“R”调节：± 4档，“B”调节：±4档，自动白平衡功能；
内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号等；
快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示；
三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光；
三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓；
防电击保护类型：I级；
兼容性：可连接高清及标清电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头、内科胸腔镜；
摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖。
二、冷光源（1台）
满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展；
检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）或多色LED光源；
灯泡平均寿命：≥500小时；
点亮方式：开关调节器；
亮度调节：光路光圈控制或自动能量控制；
冷却：强制空气冷却；
颜色转换：使用滤光片可以实现或按键控制；
自动亮度控制：伺服光圈模式或根据视频信号调节；
自动曝光：≥9档；
送气：气泵，横隔膜式气泵；
送水：气压式送水或可拆式水瓶；
设定存储：关闭电源后，设定值仍可被保存；
防电击保护类型：I级。
三、高清电子胃镜（1台）
具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；
视野角度：≥140°；
★景深：3-100mm；
具备双焦点功能，便于观察细微黏膜形态；
视野方向: 0°直视；
弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°；
先端部外径：≤10.2mm；
插入部外径：≤9.9mm；
器械钳道内径：≥2.8mm；
工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm；
具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。
四、超细高清电子胃镜（1台）
具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；
具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程；
★具备双导光束设计，为检查提供了充足的亮度；
视野角：≥140°；
视野方向：0°直视；
景深：3-100mm；
弯曲角度 上≥210°、下≥90°，左\右≥100°；
插入部外径：≤6.0mm；
先端部外径：≤6.0mm；
钳子管道内径：≥2.15mm；
有效长度：≥1100mm；
全长：≥1400mm。
五、高清光学放大电子胃镜（1台）
具备窄波特殊光观察的功能；
具备光学放大功能，便于观察黏膜微血管细节；
★视野角度：常规焦距观察时≥140°，放大焦距观察时≥49°；
★景深：常规焦距观察时为7-100mm，放大焦距观察时为1.5-2.5mm；
视野方向: 0°直视；
弯曲角度：向上≥210°，下≥90°,向右≥100°，左≥100°；
先端部外径：≤10mm；
★插入部外径：≤10mm；
器械钳道内径：≥2.8mm；
工作长度：≥1000mm，总长度：≥1300mm；
具有副送水功能；
具备全防水设计，无需内镜电缆，无需防水盖简化医护人员插拔流程。
六、高清治疗型电子胃镜（1台）
1）具备特殊光观察的功能；
2）★具有副送水功能；
3）视野角：≥140°；
4）视野方向：直视；
5）景深：3-100mm；
6）先端部外径：≤9.9mm；
7）插入部外径：≤9.9mm；
8）弯曲部弯曲角度：上≥210°、下≥90°、左/右≥100°；
9）有效长度：≥1000mm；
10）全长：≥1300mm；
11）钳子管道内径：≥3.2mm；
12）最小可视距离距离先端部3mm。
七、高清电子结肠镜（1台）
具备满足特殊光（窄波成像）观察的功能；
视野角度：≥170°；
★景深：4-100mm；
视野方向: 0°直视；
弯曲角度：向上≥180°，下≥180°,向右≥160°，左≥160°；
先端部外径：≤13.2mm；
插入部外径：≤12.8mm；
器械钳道内径：≥3.7mm；
工作长度：≥1300mm，总长度：≥1600mm；
具有副送水功能；
具有强力传导；
★具有智能弯曲；
具备全防水设计。
八、27寸医用专业监视器（1台）
≥27寸全HD，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；
多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；
各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；
节能设计包括低能消耗、各种节电模式。
九、内镜用台车（1台）
1）内镜室专用。支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板。
第3包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	全高清电子支气管镜系统
	1套
	标配2条镜

	2
	电子支气管镜
	1台
	


全高清电子支气管镜系统

一）摄像主机 
★摄像主机、光源主机分体式独立设计；
★顺次扫描方式成像，具备数字化信号处理功能及高清（HDTV）图像输出；
★支持窄波成像、自体荧光信号处理，具备窄波光、荧光观察显示功能；
可利用光谱分光技术，实现特殊光观察；
色彩强调：基于内镜图像的血红蛋白值来强调色彩的细微差异；
彩虹现象修正功能：减小由于顺次方式造成的RGB信号之间的时间滞后而造成的色差，确保稳定、无闪烁的图象；
图像增益功能：因内镜先端部距离目标太远而使光线不足时，图像信号可以电子放大，自动调整图像亮度；
色调调节：“R”调节：±8档，“B”调节：±8档，“C”调节：±8档，自动白平衡功能；
内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的如下与内镜相关的数据可将内镜相关的数据调用并显示在屏幕上：内镜型号、本体号、备注、服务协议、保修期、所有者、用户ID号码；
快速实时冻结功能：可从按下冻结键之前的图像中挑选色差最小的图像进行显示；
三档测光模式选择：平均、峰值、全自动测光；
三档构造强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓。三档轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓；
防电击保护类型：I级；
★兼容性：可连接电子胃肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、单气囊小肠镜、环扫及扇扫电子超声内镜、超声小探头，内科胸腔镜等；
15）★摄像系统具备一键式插拔，无需内镜电缆线，洗消时无需防水盖。
二、氙灯冷光源（1台）

★满足从普通光到特殊光观察，适合广泛诊断及治疗项目开展；
检查灯：300W氙气短弧灯（无臭氧）；
灯泡平均寿命：≥500小时；
点亮方式：开关调节器；
亮度调节：光路光圈控制；
冷却：强制空气冷却；
颜色转换：使用滤光片可以实现；
自动亮度控制：伺服光圈模式；
自动曝光：≥17档；
送气：气泵，横隔膜式气泵；
送水：气压式送水或可拆式水瓶；
应急灯：12V卤素灯；
设定存储：关闭电源后，设定（滤光片设定除外）仍可被保存；
防电击保护类型：I级。
三）超细型电子支气管镜 （1台）
★高清HDTV图像, 顺次成像方式；
★内镜具备插入部可旋转功能，左≥120°，右≥120°；
★内镜具备窄波特殊光诊断；
视野角：≥110°；
视野方向：0°直视；
观察深度： 2-50mm；
先端部外径 ≤4.2mm；
插入部外径: ≤4.1mm；
★弯曲部：上≥210°，下≥130°；
有效长度: ≤600mm；
钳子管道内镜：≥2.00mm。
四）治疗型电子支气管镜 （1台）
★内镜具备插入部可旋转功能，左≥120°，右≥120°； 

★内镜具备窄波特殊光诊断；
视野角：≥120°；
视野方向：0°直视；
观察深度：2-100mm；
先端部外径 ≤5.9mm；
插入部外径: ≤6.0mm；
弯曲部：上≥180°，下≥130°；
有效长度≥600mm；
钳子管道内镜：≥2.9mm。
五）专用台车（1台）

1）专为内镜室设计。支持液晶监视器，并可随意调整监视器角度，配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板。

六）医用专业监视器（1台）
1）≥27寸全HD，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920×1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

2）FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局；

3）多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

4）各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

5）节能设计包括低能消耗、各种节电模式。
内镜清洗工作站招标参数

技术要求

本次招标内容为：1套内镜清洗工作站。

一）内镜清洗工作站技术要求：

清洗槽需满足对内镜的全浸泡要求，尺寸≥500mm×710mm，数量：4个，干燥台尺寸≥L1500mm×W710mm，数量：1个，具体尺寸可根据房间尺寸调整。

清洗槽、台面、干燥台、功能背板，材质为高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成，表面平整光滑。

★清洗槽的材质应耐酸碱腐蚀：材质在10%HCl质量分数的酸性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐酸测试；在40%NaOH质量分数的碱性溶液中浸泡24小时，外观无明显变化，符合耐碱要求，提供证明材料，包含但不限于检测报告等。

★清洗槽应能耐机械应力。
柜体：尺寸与清洗槽实际总长度相匹配，全部采用SUS304不锈钢钢管焊接而成；柜体底部全部采用PVC防水底板铺满，可有效防止因潮湿或溅水而引起的变形现象发生。

柜门采用高强度玻璃敷膜外加铝合金框架组合而成，防水、防潮、耐腐蚀。

配置酶液/消毒液管道循环灌注装置及控制系统，数量2套：

管道循环灌注装置采用三步脉动灌注，灌注、静止、注气；

非外挂式，控制主机与灌注装置分离设计，控制注液与注气。

脉动灌注，对内镜的水气管道、吸引管道进行最长99小时59分59秒的灌注，灌注后可进行最长99小时59分59秒的注气。

★为保证系统稳定性，系统需提供软件著作权登记证书。
消毒槽配有消毒槽盖，数量1个，一体式手柄，采用透明亚克力面板吸塑成型，不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的情况。
专用PVC给排水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，密封连接，可保证≥10年无漏水现象。

2套专用水龙头：主体采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀铬防锈处理，抗磨损，耐酸碱。

2把高压清洗水枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净液体通过枪体腔道的二次污染。

3把高压气枪：采用优质SUS304不锈钢材质，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

配置纯净水质处理器，采用双筒设计，使用活性碳、低密度过滤棉消除水中杂质及颜色，超微孔径超滤膜将有害细菌进行阻隔，可更换滤芯。

无油活塞式医用空气压缩机，保证压缩气体中绝无油分子，配水气分离系统，压力可在0.5Mpa-0.8Mpa之间调节，气罐一次性储气量不低于22L，主机排气量115L/min，噪音≤65分贝。

安装手动总水开关、总电开关。

配备纱布盒2个。
电子支气管镜技术参数
1.操作手柄（含插入管）：

1.1景深：3-200mm； 

1.2视野角度≥120°；
1.3软镜工作软管有效长度≥610mm；

1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

★1.5软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.6插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

★1.7插入软管先端具备左右方向旋转调节功能，向左≥120°，向右≥120°,操控更精准；

1.8插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全；

★1.9操作手柄具备≥3个功能按键；

1.10操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；

1.11自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热。
2. 电子内窥镜图像处理器

★2.1配备≥4.0英寸手持式显示屏；

2.2采用翻盖式结构可角度调节133°；

2.3显示屏高宽比为1：1，可获得宽大视野；

2.4操控方式：触摸屏操控；

2.5显示屏：液晶显示器；

2.6显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：≥5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；

2.7通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

2.88预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；有利于临床操作使用；

2.9录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

2.10供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；

2.11视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

2.12调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；

2.13亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

2.14与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；

2.15录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

2.16白平衡功能：具有白平衡调节功能。

第4包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	全高清腹腔镜系统
	1套
	/

	2
	输尿管肾镜
	1套
	电子硬镜

	3
	纤维胆道镜
	1套
	纤维镜

	4
	关节镜
	1套
	加动力系统

	5
	椎间孔镜
	1套
	加动力系统


一、全高清腹腔镜系统

1、数字化全高清特殊光诊断系统

1） HDTV高清成像,水平扫描分辨率≥1080线，具有3D降噪功能；

2） ★带有特殊光成像检查术，可对早期癌症进行有效的提示；

3） 预冻结功能，自动从图像缓存中采集在启动冻结前1秒的画面中选择最清晰的一张；

4） 能接入外部视频信号(B超CT等),可在同一屏幕上同时显示2幅动态图象,具有画中画功能；

5） 图像强调:可以选择结构强调或边缘强调等≥19种强调模式，以提高图像观察度以及平面图像的立体效果；

6） 具备HD-SDI/SD-SDI/DV/DVI高清数码输出方式；

7） 具备图像放大功能；

8） 兼容数字化摄像头及高清摄像头；

9） ★电子镜平台，兼容采用先端CCD技术的高清电子腹腔镜、电子胆道镜镜、四方向电子镜等电子镜，并可以连接内科内镜，如电子胃镜、电子结肠镜、电子支气管镜，可进行双镜联合手术；

10） 静态图象采集:可使用XD卡或SD卡对术中静态图像进行高质量保存和回放及注释等处理；

11） 动态图象采集:可通过DV数字接口，将数字录像直接存储于个人PC、数字刻录机或摄像机上；

12）光亮度自动控制:具有AUTO、PEAK、AVE三种测光模式，自动光圈，残余信号放大、光点测量与光源通过电缆进行连接，可对光亮度进行自动调节保证提供明亮的照明同时不会出现反光现象；

13）色彩调节功能:共三种17级色彩调节和强调功能，可满足不同手术及不同术者对于颜色的各种要求；

14）★可升级3D系统。

2、全自动调光光源

1）全自动300W氙灯照明,自动调光功能；

2）★提供特殊光检查功能；

3）双灯设计，具有≥35W备用灯泡；

4）有自动曝光调光功能和待机模式，拥有高亮度透光模式，可连接各厂家导光束，可连接软性电子、纤维镜满足各类手术需要。

3、高流量气腹机

1）★ 45L/min最大注气流速，容量大，进气速度快；

2）流速设定范围0.1-45L/min，精细化控制腹腔压力；

3）★具有正常和小腔体模式，可以更安全的为腹腔注气，全自动，微电脑控制，满足不同患者腹腔镜手术环境的要求；

4）有大钢瓶内压力显示，腹内压显示，流速显示及总用气量显示；

5）配有内置减压阀，可直接接大钢瓶；

6）设有腹内压过高报警，管路堵塞报警、钢瓶内压力过低报警；

7）防水面板设计，全部数字量化显示。

4、高频电刀装置

1）涵盖单极和双极、等离子外科手术模式，可进行开放式、腹腔镜下和等离子电切手术；

2）根据不同组织自动调节功率输出，可控、精确和快速的切割；

3）快速记忆功能，方便找到喜欢使用的设置；

4）新型生理盐水模式（用于生理盐水中切除），改进激发性能，持续汽化；

5、液晶监视器 

1）屏幕尺寸≥27英寸，全HD的LCD面板，屏幕长宽对比16:9，分辨率1920 X 1200，高亮度、高对比度、及高质量图像；

2）FLIP功能(如水平翻转和180°旋转)，为诊疗过程提供合适的图像显示和监视器布局；

3）多种显示模式，包括画中画(PIP)、画外画(POP)和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像；

4）各种输入/输出端口，包括3G/HD/SD SDI(×2)、DVI-I(×2)、HD15、Y/C、和VIDEO；

5）节能设计包括低能消耗、各种节电模式，相对于前代产品外形更加轻量化。

6、专用台车

1） 可兼容各类腔镜设备，搭载大尺寸监视器，有效收纳设备线缆。

7、全高清摄像头

1） 高清摄像头；

2） ★具有特殊光成像检查术，可对早期癌症进行有效的提示；

4） ★可高温高压灭菌，兼容ETO灭菌。

8、腹腔镜光学视管 

1） 广角镜头；

2） 采用柱状透镜组使图像完全无失真、亮度高、清晰度好；

3） 镜头为非球面镜，无畸变，不论图像中心或边缘部分均可获得真实、清晰的图像效果；

4） 导光束接口可配不同接头，具有良好的适配性。目镜接口可拆卸，可方便地接配电视系统摄像头；

5）光学视管表面采用闷光（喷砂）处理，消除反光，方便手术操作。

可高温高压消毒，确保患者安全；

30°视野方向 10mm壹根、5mm壹根。
二、输尿管肾镜及配套手术器械

1.输尿管肾镜

1.1 视向角：0°；

1.2 景深范围：4-16mm。

1.3 视场角：≥80°；

1.4 直径：前端≥8.0Fr，后端≥9.5Fr。

1.5 工作通道：≥5Fr

1.6 工作长度：≥420mm。

1.7 进口光纤，可做常规消毒，亦可高温高压消毒。

2.配套手术器械
	金属导丝*
	
	2
	支

	抓钳
	硬性 4.5Fr 600mm
	1
	把

	活检钳
	硬性 4.5Fr 600mm
	1
	把

	抓钳
	软性 4.5Fr
	1
	把

	活检钳
	软性4.5Fr
	1
	把

	尿道扩张器
	13Fr
	1
	支

	尿道扩张器
	11Fr
	1
	支

	尿道扩张器
	9Fr
	1
	支

	进水阀门
	配件
	3
	只

	导光束*
	φ4.5*2000mm(插口式)
	1
	根

	密封帽
	配件
	5
	个


三、纤维胆道镜

1.视场角：≥65°；

2.景深：3~50mm；

3.最大插入部外径∶≤5.0mm；
4.钳道孔直径：≤2.2mm；

5.弯曲角度：上≥125°下≥125°；
四、关节镜及配套手术器械

1.关节内窥镜

1.1 视向角：0°、30°、70°各1支；

1.2 景深范围：2-50mm；

1.3 视场角：≥70°；

1.4 直径：φ4；

1.5 工作长度：≥170mm；

1.6 进口光纤，可做常规消毒，亦可高温高压消毒。

2.配套手术器械
	剪刀
	0°
	1
	把

	剪刀
	上弯15°
	1
	把

	剪刀
	左弯30°
	1
	把

	剪刀
	下弯15°
	1
	把

	剪刀
	右弯30°
	1
	把

	咬切钳
	0°
	1
	把

	咬切钳
	15°上弯
	1
	把

	咬切钳
	30°左弯
	1
	把

	咬切钳
	15°下弯
	1
	把

	咬切钳
	30°右弯
	1
	把

	抓钳
	
	1
	把

	香蕉刀
	92mm
	2
	把

	玫瑰型齿刀
	92mm
	3
	把

	锉
	92mm
	3
	把

	切刀
	92mm
	2
	把

	探针
	3×92mm4×92mm
	2
	支

	切刀
	
	1
	把

	切刀
	7×92mm
	1
	把

	刮匙
	5×92mm
	1
	把

	杯型匙
	7×92mm
	1
	把

	反角刀
	45°
	1
	把

	关节穿刺器
	Φ5×140mm
	1
	套

	关节穿刺器
	Φ4×140mm
	1
	套

	咬切钳
	0°宽头
	1
	把

	咬切钳
	反咬左
	1
	把

	咬切钳
	反咬右
	1
	把

	连接器
	配件
	1
	个

	进水阀门
	配件
	1
	个

	鼻腔吸引管
	Φ4×155mm
	1
	支

	鼻腔吸引管
	Φ3×155mm
	1
	支

	鼻腔吸引管
	Φ2.5×155mm
	1
	支

	导光束
	Φ4.5×2000mm
	1
	根


3、手术动力系统
（1）、微电脑主机   

电源电压AC：220V   50/60HZ

   熔断器：F3AL250V

   输入功率：200VA

   外型尺寸≤：380×340×150mm
（2）、脚踏控制器，防水型。

5键位控制：3个选择开关，2个启动开关。

（3）、关节手机

手机转速范围：1000～12000转/min

摆动最高使用转速：3500转/min

额定转矩：1N.cm

摆动换向频率：30ms-1

重量：≤230g

（4）、配套刀头

球状刀头：φ5 *130mm1支   

其它刀头：φ5 *130mm3支

（5）、注水系统

流量：＞50ml/min二档

压力：＞25mmHg。

五、椎间孔镜及配套手术器械
1、椎间盘内窥镜

1.1 多通道硬性光学内窥镜，工作长度≥180mm，外径≥6.0mm，器械通道≥3.5mm；
1.2 视向角≥30°，视场角≥70°；
1.3 两个带旋塞的灌洗通道；
1.4 防刮擦的蓝宝石玻璃镜头；
1.5 标准的光源/摄像接口，高放大率，色彩真实；
2、配套手术器械

	厚壁导杆
	φ6.3×210mm，圆锥形
	1
	支

	厚壁导杆
	φ3×230，圆锥形
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×150mm (0°)
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×155mm (30°)
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×160mm (45°)
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×165mm (70°)
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×170mm (120°)
	1
	支

	工作套管
	φ7.8×180mm (70°) 厚壁
	1
	支

	工作套管
	φ7.8×190mm (120°) 厚壁
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×120mm (30°) 后路
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×120mm (45°) 后路
	1
	支

	工作套管
	φ7.5×120mm (70°) 后路
	1
	支

	定位针
	Φ2*170mm
	1
	个

	探针
	Φ2*170mm
	1
	个

	环锯
	Φ2*170mm
	1
	个

	定位调整套管
	Φ8×170mm (双通道)
	1
	支

	骨钻手柄
	
	1
	只

	骨钻
	Φ4*200mm
	1
	只

	骨钻
	Φ6*200mm
	1
	只

	骨钻
	Φ7*200mm
	1
	只

	骨钻
	Φ8*200mm
	1
	只

	骨钻
	Φ9*200mm
	1
	只

	环锯
	φ5.1×240mm
	1
	个

	环锯 
	φ6.3×240mm
	1
	个

	镜下环锯
	φ3×355mm
	1
	个

	神经拉钩
	2×330mm
	1
	个

	剥离子
	2.2×330mm
	1
	个

	神经探针
	2.2×330mm
	1
	个

	空心尖锥
	φ3×330mm
	1
	个

	定位标尺
	φ4×300
	1
	把

	骨凿
	3×330mm半圆头
	1
	个

	软导丝
	φ0.8×450mm
	2
	根

	软导丝
	φ1×450mm 
	2
	根

	减压阻断器
	
	1
	个

	毛刷
	φ1.5×330mm
	1
	支

	橡胶锤
	
	1
	只

	穿刺针
	150mm，200mm
	2
	个

	活检钳
	φ3×330mm（长碗）
	1
	把

	抓钳
	φ3×330mm（45°）
	1
	把

	咬切钳
	φ3.5×330mm  上翘
	1
	把

	倒齿抓钳 
	φ3mm×330单动
	1
	把

	粗齿异物钳 
	φ3×330mm单动
	1
	把

	锯齿钳
	φ3×330mm
	1
	把

	异物钳 
	φ3.5×270mm单动
	1
	把

	活检钳
	φ2.7×330mm，头部可弯
	1
	把

	咬骨钳
	3.5×320mm，旋转45°切口
	1
	把

	连接器
	
	2
	个

	导光束
	φ4.5×2000mm
	1
	根


3、孔镜下动力系统

1.主机1台；手机 1支；防水IPX8脚踏开关 1个；可拆接头（手柄）1支。额定转矩30 mNm负载时，电机失速小于80%。

2.鞘2支，配可拆接头

Φ3.4×290mm，保护鞘：对遮挡视野的组织进行打磨和去除

Φ3×290mm

3.刀头4支

圆柱形钻头（配保护鞘）290mm*2.5mm； 

圆柱形磨头（配保护鞘）290mm*2.5mm；

球形钻头290mm*3.0mm；  

球形磨钻头290mm*3.0mm；

第5包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	外科等离子刀
	1台

	2
	骨科等离子刀
	1台

	3
	超声软组织切割止血设备
	1台

	4
	高频电刀
	2台

	5
	等离子体手术系统
	1台

	6
	医用钬激光治疗机
	1台

	7
	手术自动牵引床
	1张


一、外科等离子刀多功能手术系统技术参数

临床用途：在泌尿外科用于经尿道良性前列腺增生切除和膀胱肿瘤电切。在妇科用于子宫内膜息肉，子宫肌瘤等切除。

（一）、主机（一套）

1、一种ABLATION(切割、止血、消融)模式，一种PLACOAG(止血、凝固)；

2、★一个治疗刀头能同时实现消融、止血、切割功能，在一个手柄治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；  

3、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态。能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

4、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式，脚踏防水等级IPX8；

5、★工作频率技术参数：工作频率100KHz±10KHz；

6、★输出模式：等离子输出：≥10档可调；

7、★阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

8、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

9、整机输入功率：≥700W、整机输出功率：≥350W；

 (二)、电切镜：（一套）
1、镜子：30°蓝宝石镜，Φ4mm；

2、手柄：被动式操作器；

3、内鞘：≤24Fr；

4、外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关。

（三）手术电极
1、电极为正负极一体化设计，连接导线直接与主机连接即可工作；

2、多电极可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；

3、★电极有环状电极、铲状电极、钩状电极、滚状电极、可重复使用电极、等型号能满足临床不同应用。

二、骨科等离子刀多功能手术系统技术参数
一、临床用途：椎间盘突出消融（颈椎和腰椎）、配合脊柱内镜下消融、止血。软骨打磨成形、滑膜切除、肌腱打孔、半月板成形、韧带松解皱缩、肌肉松解皱缩、运动神经减压等微创手术、术中止血。

二、性能指标：

1.电源：AC220V ，50Hz；整机输入功率：≤700VA；

★2.等离子工作频率：≤100KHz；

   射频工作频率：≤1.71MHz；

★3.输出模式：

等离子模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝固止血模式

    射频模块两种模式循环切换：切割消融模式、凝血模式

每种模式1-10档可调；

4、组织阻抗实时监测：三位数字显示，反馈治疗深度和范围；

5、工作时间显示：二位数字显示，0-99s循环显示；

6、电压范围：等离子模式电压范围：320Vrms@100KHz；

射频模式电压范围：210Vrms@1.71MHz；

7、最大输出功率：等离子模式：350W；

射频模式：105W

8、报警和指示：声光报警报警指示（连续单音：正常输出；间隔双音：报警、无输出）；

9、防电极类型：Ⅰ类CF型；

三、显示界面：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计

1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血（PLACOAG）工作模式显示；

3、电极（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）状态显示。

三、超声软组织切割止血设备技术参数

结构及组成：超声软组织切割止血设备由超声主机、脚踏开关、换能器和刀具（含扭力扳手）组成。

适用范围：在医疗机构使用，用于手术中对软组织进行切割止血，可用于闭合直径不超过3mm的血管。

一、工作环境条件和电源条件：
1、环境温度：10℃～30℃；

2、相对湿度：30%～75%（无冷凝）；

3、大气压力：700hPa～1060hPa；

4、交流供电电压：220V；

5、交流供电频率：50Hz；

6、输入功率：500VA；

7、熔断器：5A 250VAC。

二、技术指标：
1 尖端主振幅

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	尖端主振幅
	50um±15um
	55um±15um
	60um±15um
	65um±15um
	70μm±20μm


2 尖端横向振幅

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	尖端横向振幅
	≤10μm
	≤15μm
	≤20μm
	≤25μm
	≤30μm


3 最大电功率

	档位
	1档
	2 档
	3 档
	4 档
	5 档

	最大电功率
	20w±8w
	25w±8w
	30w±8w
	35w±8w
	40W±8W


三、运输及存储环境条件：

应储存在温度-35℃～55℃，相对湿度10%～90%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

四、 设备分类：
1、按防电击类型分类：I类；

2、按防电击程度分类：BF型；

3、按对进液的防护程度分类：主机IPX0；脚踏开关 IP68；

4、按在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：不能在与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备；

5、按运行模式分类：间歇加载连续运行（工作时间不超过10s，停止时间不少于2s）；

  6、设备不具有对除颤放电效应防护的应用部分；

7、设备不具有信号输出或输入部分；

8、永久性安装设备或非永久性安装设备:非永久性安装设备。
五、仪器使用期限：

超声主机：正常使用期限为7-10年，本机主机经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂日起，在 2年内产品不能正常工作时，无偿修理或更换零件和产品。

换能器：以非无菌方式出厂，使用前需按照说明书要求进行清洗、消毒和灭菌处理，最大使用次数为95次。

脚踏开关：经包装后，在遵守贮存和使用规则的条件下，从出厂之日起，在2年内产品不能正常工作时，无偿修理或更换零件和产品。

★六、需配套耗材：

配套耗材需与主机为同一厂家生产。刀头为整体式刀具，手柄和刀杆不能分离，刀头拥有多种规格，能同时满足开放、腔镜、减重手术的需求。刀头注册证需具备以下信息：

★超声刀具：无菌方式出厂，一次性使用，无菌有效期为3年。

★超声高频外科集成系统超声刀头，无菌方式出厂，一次性使用，无菌有效期为3年。

四、高频电刀技术参数

一、技术参数

1
适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血；

2
输出功率≥300W；

3
输出频率：≥434KHz；

4
输出特性：浮地式（隔离式）输出；

5
CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电；

6
具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；

7
显示屏：液晶触摸屏；

8
系统设置：具备系统选择，维修记录，错误记录，语音选择等功能；

9
具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险；

9.1
监测阻抗范围：5-135欧姆，访问电流<100μA；

9.2
当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，报警系统启动，同时高频电刀输出停止。

10
单极切割模式≥二种：纯切，混切

10.1
纯切：功率1-300W，峰值电压1287V；

10.2
混切：功率1-200W，峰值电压2178V。

11
具备特殊功能模式；

11.1
将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果，功率1-200W，峰值电压2178V；

11.2
刀笔具备启动切割功能、止血与切割功能，启动凝血功能。

12
单极凝血模式≥三种：软凝，电灼，喷凝

12.1
软凝：功率1-120W，峰值电压264V；

12.2
电灼：功率1-120W，峰值电压3448V；

12.3
喷凝：功率1-120W，峰值电压3932V；

13
普通双极模式≥三种：精确，标准，宏

13.1
精确：功率1-70W，峰值电压284V；

13.2
标准：功率1-70W，峰值电压415V；

13.3
宏：功率1-70W，峰值电压530V。

14
FT双极模式≥三种：低，中，高

14.1
低：功率1-15W，峰值电压415V；

14.2
中：功率16-40W，峰值电压214V；

14.3
高：功率45-95W，峰值电压462V。

15
精确模式、标准模式和宏模式与低模式、中模式、高模式是不一致的；每一个双极模式和效果都有它的独特输出；

16
演示模式：具备演示模式功能；

17
排烟系统：具备排烟系统连接功能；

18
心电图（EKG）消隐功能：提供互连线插口，用于向心电图设备发送信号；

19
以太网：对设备执行维修操作；

20
USB连接：对设备进行维修操作；

21
氩气发生器连接：具备连接同品牌氩气刀功能；

22
脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关。

★23以上技术参数必须提供原厂说明书。
五、等离子体手术系统技术参数
一、临床用途：耳鼻喉各种息肉、增生、肥大、出血、炎症、糜烂等的治疗。如：通过鼻甲减容，咽腭部打孔，舌根打孔，扁桃体、悬雍垂的打孔或者切割来治疗阻塞性睡眠呼吸暂停综合症（鼾症），以及鼻出血、鼻息肉、过敏性鼻炎、声带小结等方面的治疗。

二、 性能指标：
1、电源  交流220V，50Hz；

★2、工作频率：100KHz；

3、输出功率：等离子汽化切割：1-10档可调；

等离子汽化凝血：1-10档可调

等离子汽化打孔：1-10档可调

等离子消融凝血：1-10档可调

★4、阻抗显示
阻抗显示为0-999，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预期（设置）的消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

5、工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

6、整机功耗≤700W；

7、输出功率≤350W。

三、界面显示及指示：按键式操作界面，采用LED数码显示，面板密封防水设计
1、阻抗（IMPEDANCE）、功率（POWER）、时间（TIME）显示；

2、切割消融（ABLATION）、止血凝固（PLACOAG）工作模式指示；

3、刀头（ELECTRODE）、脚踏（FOOT SWITCH）、刀头寿命和等离子浓度（PLA DENSITY)连接、识别指示。
四、性能特点：
一）、实用性体现：
1、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠；

2、两种工作模式，一种ABLATION（打孔、切割、止血、消融等功能）模式，一种PLACOAG（止血、凝固）模式；

3、多刀头可选：根据不同的部位，不同的病症配备不同长短、粗细、弧度、能量级的治疗刀头；

★4、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，在一个手柄、同一个输出接口输出，避免了手术操作过程中频繁更换治疗刀头的麻烦；

5、具备多极吸引切割功能及配置，适合开展扁桃体、腺样体、乳头状瘤、息肉、CAUP、UPPP等；

6、配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置，如治疗喉深部及舌根等部位；

7、治疗主机声音大小可调节，能区分ABLATION和PLACOAG的工作声音，避免踏错脚踏；

8、阻抗侦测和自动能量检测技术，具有热损毁深度监控系统；

9、治疗主机自动识别手柄、脚踏的连接状态；

10、能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小；

★11、主机能自动侦测并提示刀头前端等离子强度状态；

12、能通过脚踏开关启动、切换ABLATION和PLACOAG模式。
二)安全可控： 

1、低温控制：工作温度仅为40-70℃，创面无碳化，对周边组织损伤小；

2、操作精确：消融作用在靶组织表面，等离子作用仅为100微米；

3、保障安全：电场仅局限于刀头的双极之间；工作能量精确地控制在3-3.5eV，有效避免对神经的损伤；

4、创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻、恢复快。

六、医用钬激光治疗机技术参数
1、适用范围：人体硬组织切割、软组织切割气化，泌尿系碎石；

2、激光模式：多模；

3、工作激光输出波长：2100nm；

4、激光器输出方式：双核输出技术，提供相关证明文件；

5、具有激光耦合保护系统，提供相关证明文件；

6、具有智能光纤接头，自动检测光纤到位和光纤型号及光纤工作温度，提供相关证明文件；

7、★具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%；

8、★功率复现性：≤±5%；

9、★光纤末端最大单脉冲能量：≥4.5J可调；

10、★最大工作频率：≥4 0Hz，可调；

11、★光纤终端输出平均功率：≥60W；

12、脉冲宽度：窄脉宽不小于300us，宽脉宽不大于600us；
13、激光传输系统：多种规格光纤，可重复使用；
14、控制方式：大屏幕彩色液晶显示，触摸屏控制；

15、电源：220V/50Hz； 

16、显示功能：专家临床数据库；
17、指示光：绿光 (波长532nm）,<5mw；
18、冷却方式：密封循环水冷，压缩机制冷，无氟环保；

19、氙灯寿命：≥100万次；
20、核心元器件，如氙灯，钬棒，光纤为进口；
21、设备有微电脑控制系统的软件，经过国家软件安全体系认证，提供相关证明文件；
22、所投设备通过ISO9001和ISO13485质量体系认证；
23、产品设计使用寿命不小于10年（提供相关证明文件）；
七、电动手术台牵引架招标参数
一、性能说明
1、电动手术台适用于医院胸、腹外科、妇产科、五官科、泌尿外科、肛肠科和骨科等多种类型的手术。

2、整机主要采用了电动推杆的传动机构，传动的稳定性好、噪音小、安全系数高。

3、可根据客户需求进行双模式操作设计，使其不仅能够用手控器进行操控，还能用立柱上的横屏控制器进行控制，为手术进行双重保障。

4、底座上安装的是进口的大脚轮，使用时更灵活、更稳固、更安全。

5、台面进行加宽设计；底座除了外形大气，底座罩壳可由中间拆开，一分为二，十分便于维修保养。

6、五大独立部分（头、背、腰、臀、腿）创造了专业的符合人体生理结构的定位，气动腿板方便操作，同时手术床的可操作性，能够准确、快速定位于膝肘俯位、侧卧位、截石位、座椅位、仰卧位等多种体位，极大节省了手术时间。

7、分腿板的可拆卸式设计，不仅便于清洗消毒，还可在拆卸后可同骨科牵引架配合，进行所需手术。
8、手术台的升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件皆为304不锈钢材料，便于清洗，消毒。

9、床面采用的是高透光纤维材料，加上范围长达350mm的平移让X光片完全无盲点。

10、床垫采用高级记忆海绵，具有抗静电，减压作用，病人长时间手术可防止褥疮产生。

11、手术床还能在无电源状态使用，所配置的电池可供30台手术的需要。
二、手术台技术参数
台面长度：≥2100mm        台面宽度：≥550mm
台面最低高度：≤700mm     台面最高高度：≥1000mm    台面升降行程：300mm

台面前后倾角度：≥25°    台面左右倾角度：≥15°

头板上折角度：≥45°      头板下折角度：≥90°  

背板上折角度：≥80°      背板下折角度：≥17°     

腿板下折角度：≥90°      腿板外展角度：≥90°      腿板上折角度：≥15°

台面纵向移动：≥350mm     腰桥上升高度：120mm

三、碳纤维骨科牵引架技术参数
长≥1620mm；牵引范围≥600mm；两牵引机构外展角度≥60°；托腿架可移动量≥500mm；牵引行程≥200mm。
1、悬挂式骨科牵引架需要与手术台组合配套使用，采用插入式连接，不用时可将牵引架取下放置于专用推车。

2、牵引架主要用于施行下肢的牵引、复位和固定各种骨科手术，手术中可对病人的肢体进行侧、卧式牵引及内外展体位。

3、牵引架的体位调节、牵引等均为人力操纵，机械传动。

4、牵引架主架管为碳纤维材质，美观大方、清洁方便。

5、选用优质不锈钢标准件及主要零部件均不锈钢材质，耐磨抗腐性能更强。
第6包 详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	血气生化分析仪
	1台

	2
	血液净化仪
	1台

	3
	AED除颤仪
	1台

	4
	呼吸机
	2台

	5
	麻醉机
	2台

	6
	多模块心电监护仪
	2台

	7
	产科专用监护仪
	2台

	8
	可视喉镜
	1条

	9
	便携式心电图机
	1台

	10
	便携式呼吸机
	1台

	11
	多参数心电监护仪
	20台


	序号
	名称
	参数

	1
	血气生化分析仪
	血气生化分析仪参数表

1、测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++,HCO3-；

2、样本量：小于150微升；


3、测试速率：每小时大于等于20个测试；


4、检测通道：1个检测通道；



5、显示系统：大于6寸全触摸彩屏；




6、结果数据管理：可存储结果数据5000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理；




7、打印系统：可外接USB扫描仪，打印机；



8、通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口；



9、通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接；





10、重量：小于10kg；


11、操作温度：10℃-31℃；

12、操作相对环境湿度
：25%-80%；

13、储存温度：-20℃-60℃；

14、电源：AC220V，频率50HZ；

★15、电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试；

★16、辅助判断：自带酸碱平衡图；
★17、操作培训：仪器自带操作动画；
★18、液路：仪器本身无液路，不需液路维护；

19匹配检测试剂项目参数     
★1)试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存九个月；
★2)测试技术：干式电化学； 
3)测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数；
4)计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项；
5) 试剂内标：独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正。

	2
	血液净化仪
	血液净化设备技术参数
一、性能特点：
1.具有8种治疗模式：连续性静静脉血液透析滤过(CVVHDF)、连续性静静脉血液透析(CVVHD)、连续性静静脉血液滤过(CVVH)、缓慢连续性超滤(SCUF)、单重血浆置换(PE)、血浆吸附(PA)、连续性血浆滤过吸附(CPFA) 、血液灌流治疗(HP)；
2.智能的枸橼酸抗凝方案：设备配置有枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵，选择枸橼酸抗凝方案后，两泵启、停控制自动同步，并与血泵控制关联，血泵停止时枸橼酸输入泵和钙溶液推注泵自动停止；
3.NaHCO3通过设备单独补入功能：NaHCO3通过设备配置的流量泵直接输入血液，并与基础置换液输入自动同步输入，彻底解决钙沉淀堵塞管路烦恼；
4.引导式管路安装：具有图文引导式管路安装，让管路安装更加的简单、快捷；
5.方便的一键式管路预冲：一键式治疗模式切换和一键式管路自动预充，极大的方便临床使用过程中的治疗需要；
6.精准的温度和流量控制：采用大体积双面加热装置，加热均匀高效，可适应大流量置换液的加热；精确的置换液温度监测及反馈控制，区别于其他设备的控制档位方式，控制精度可达 ±1℃以内。拥有两个高精度计量秤，称重精度控制在千分之一以内，脱水误差控制在20g/h，100g/8h范围内。拥有5个高精度大流量蠕动泵，最小流量可低至1mL/min,最大流量可达15000mL/h，流量控制精度5%范围内；
7.多功能注射泵满足多种抗凝需求：多功能注射泵可用于肝素、氯化钙等推注，且自动识别注射器型号，如 10ml、20ml、30ml、50ml 多种注射器；
8.人机工程学设计：整机设计充分考虑人机工程学，移动方便、安全，更好的满足床旁治疗的需求。≥12.1英寸可旋转彩色触摸屏，操作更简便，还可为医护人员提供提示信息，在紧急情况下快速、充分的采取行动。
二、主要技术参数:
1.流量控制
血泵流量：0mL/min，30mL/min～600mL/min，精度：设定值的±10%。
补液泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。
废液泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。
分流泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。
功能泵流量：0mL/min，1mL/min～250mL/min精度：±0.1mL/min 或设定值的±5%。
注射泵流量：流量可调范围0mL/h～10 mL/h，精度：±0.2mL /h 或读数的±5％，快速注射流量：10mL/h～2000mL/h，注射器使用规格：10mL/20mL /30mL/50mL。
2.液体平衡控制
补液秤：0kg ～30kg精度：±5g或±0.1％。
废液秤：0kg ～30kg精度：±5g或±0.1％。
辅助补液秤Ⅰ：0kg ～12kg精度：±5g或±0.1％。
脱水范围：0mL/h ～4000 mL/h。
脱水误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。
平衡误差：≤±20mL/h，≤100mL/8h。
3.压力监控
动脉压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
静脉压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
滤前压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
跨膜压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
一级膜外压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
二级膜外压监控：-500mmHg～+700mmHg 精度：±5mmHg。
4.液体加温
温度范围：33～40℃ 置换液温度控制精度：±1℃。
5.安全监测
空气监测：可检测＞0.02mL气泡。
漏血监测：可检测≤ 0.35mL/min（HCT 32%）。

	3
	AED除颤仪
	1.1物理规格/性能
1.1.1设备具备便携把手；
1.1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受不小于1.5m跌落冲击；
1.1.3★防尘防水级别：防尘防水级别IP55；
1.1.4工作温度范围满足-20℃～50℃；
1.1.5工作湿度范围：0%～95%非冷凝；
1.1.6工作大气压力范围：570hPa～1062hPa；
1.1.7运输、储存温度：-30℃～70℃；
1.1.8符合EN1789急救车标准认证。
1.2除颤性能
1.2.1★采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿，输出能量：成人最大能量可支持360J，病人阻抗范围：20～300Ω。
1.3电池
1.3.1在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年；
1.3.2在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗；
1.3.3低电量报警后，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电或至少6次360J除颤放电。
1.4电极片
1.4.1自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量；
1.4.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；
1.4.3提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。
1.5操作
1.5.1可一键快速切换中文、英文或自定义多种语言；
1.5.2支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；
1.5.3 CPR按压模式支持配置30:2，15:2和仅按压模式。
1.6数据传输和存储
1.6.1数据传输：支持内置WIFI/4G/5G无线数据传输功能，可将数据传输到AED管理平台； 
1.6.2★数据管理：存储5h的ECG波形，可存储不少于1500份自检报告，支持1000条报警事件；可保存1h抢救现场录音。
1.7维护与自检
1.7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周、每月、每季度的设备自检；
1.7.2提供设备状态指示灯。
1.8机箱要求
1.8.1采用壁挂式机箱和立地式机柜，可定制外箱颜色和标语。

	4
	呼吸机
	1基本特征
适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。
采用≥12.1英寸彩色触摸控制屏幕，分辨率1280*800。
屏幕显示：多至4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。
自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。
≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。
具有有创通气模式、可选无创通气模式。
病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。
呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。
吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
可选配旁流CO2监测。
可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。
呼吸机整机重量约小于11kg（不包括台车），方便手提移动。
2呼吸模式及功能
标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式
可选高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。
其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序（可选），NIF（可选）、PEEPi（可选）及P0.1测定（可选），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。
可选配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。
具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。
可选配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳
具有单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）监测功能。
3设置参数
潮气量：20ml—2000ml；
呼吸频率：1-100次/min；
SIMV频率：1-60次/min；
吸/呼比：4:1—1:10；
最大峰值流速：≥210L/min；
吸气压力：5--80 cmH2O；
压力支持：0—80cmH2O；
PEEP：OFF,1--45 cmH2O；
压力触发灵敏度：-10 — -0.5cmH2O；
流速触发灵敏度：0.5—15L/min；
氧浓度：21—100%；
叹息功能：有。
4监测参数
气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测
每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测
潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测
呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间
吸入的氧浓度的监测
趋势图和趋势表显示
具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。
肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。
5其他功能
便利的锁屏功能
漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
提供直流（12V）和交流两种供电方式
提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

	5
	麻醉机
	性能及技术参数
一、主要功能介绍：
1、气动电控呼吸机，全面的患者适应群---从小儿到成人；
2、自动实时的动态潮气量补偿技术；
3、待机功能，轻松快速启动呼吸机；
4、同时显示三道波形和两个呼吸环（肺功能容量环）；
5、屏幕亮度设置、报警音量设置、锁屏功能报警日志；
6、内置≥10.4寸液晶显示屏，人性化的用户界面，全中文的显示和操作
7、集成化，低阻抗呼吸阀体；
8、模块化设计，减少潜在的泄露、误接、脱落；
9、回路徒手拆卸，耐≥134℃高温高压消毒；
10、上升式风箱设计直观判断患者呼吸活动及回路密闭性；
11、大容量CO2吸收系统1.5L；
12、独创的防水设计；
13、通用横梁设计可选挂各种蒸发器；
14、先进的气电隔离系统，克服富氧环境；
15、潮气量补偿功能；
16、内置大容量免维护蓄电池，无网电源工作不低于8小时。
二、技术参数：
1、流量控制（五管流量计），氧气：（0.1～10.0）L/min
              笑气：（0.1～10.0）L/min
空气：（0.1～10.0）L/min；
2、工作气源：氧气、空气、笑气；
3、快速供氧：（25～75）L/min；
4、麻醉通气系统：APL阀调节范围：0.2～7.5Kpa；吸气阻抗≤0.6 Kpa；呼气阻抗≤0.6 Kpa；
5、通气模式：IPPVVC、IPPVPC、SIPPVVC﹑SIPPVPC、Tr、TIP、SIGH、PEEP、手动、待机；
6、吸呼比：1：0.5-------1:8；
7、呼吸频率：（5～99）次／min；
8、潮气量：10ml～1500ml；
9、分钟通气量：不小于18 L/min；
10、吸气触发压力：-0.1KPa～-0.9Kpa；
11、PEEP：0.1Kpa～1.5 Kpa；
12、监测功能：潮气量、分钟通气量、气道峰压、平均气道压、压力波形 潮气量波形、流速波形、容量波形、气道压力波形、呼吸流速波形；
13、报警功能：潮气量上下限、压力上下限、氧浓度上下限、电池不足、气源不足、断电报警。
三、气源及电源要求
1、驱动气源：氧气 0.45Mpa±0.05 Mpa；
2、电    源：AC 220V±22V   50Hz±1Hz；
3、输入功率：75VA±15%；
4、熔断器规格：RF1-20-2.0A；
5、内置蓄电池：12V7AH×2只；
四、电气安全性符合：GB 9706.1-2007 《医用电气设备第1部分：安全通用要求》的相关要求。

	6
	多模块心电监护仪
	多模块心电监护仪参数
1.产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪；
2.★≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素；具有智能光感器，自动调节屏幕亮度功能；
3.具有中文手写输入功能；
4.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式；
5.★可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块，以上参数均适用于成人、小儿和新生儿；配置双有创压监测和呼气末二氧化碳监测功能；
6.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；
8.可配Glasgow12导静息分析，适用于成人、儿童和新生儿；
9.耐极化电压：±850mV，共模抑制能力大于106db；
10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
11.★≥26种心律失常分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；
12.具有全屏级联功能和心率变异性分析功能；
13.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下），血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；
14.NIBP测量范围：
成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg -260mmHg；
小儿：收缩压25mmHg-250mmHg，舒张压15mmHg-210mmHg，平均压15mmHg-225mmHg；
新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg -125mmHg；
15.具备脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能。

	7
	产科专用监护仪
	母胎监护仪参数
1.标配参数：胎心率、宫缩压力、胎动、心电、脉搏、血压、血氧、呼吸、体温；
2.超声工作频率：1MHz；
3.超声波束声强：Iob<5mW/cm2；
4.★胎心率测量范围：30～250bpm，精度：±1bpm；
5.宫缩压力测量范围0-100单位，非线性误差为±8%；
6.具有手动胎动和自动胎动标记功能；
7.配置3/5导心电，可配置12导心电测量；
8.心率测量范围：成人15-300bpm，儿童/新生儿15-350bpm，精度：±1%或±1bpm，取大者；
9.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，测量精度±3 mmHg；
10.NIBP初始充气压力（预充气值）可设置，默认值：成人160 mmHg，儿童120mmHg，新生儿100mmHg；
11.SPO2测量范围：0-100%，测量精度：在70%-100%范围内，成人/儿童±2%，新生儿±3%；
12.可选配Masimo血氧监测，显示灌注指数PI，测量范围0.02%-20%；
13.★具备智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时自动报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线；
14.具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能；
15.≥12英寸液晶显示屏，触摸屏，0-90度可调，可多角度观察；
16.应具有两个报警灯，生理、技术报警灯分开显示，方便区别报警类型；
17.★具有探头自动识别功能，不同探头（胎心、宫缩及打标器探头）可任意连接所有胎监接口；

18.标配双USB接口，可同时支持USB外接打印机和外接U盘存储病例；
19.标配高灵敏度防水探头，可用于水中分娩；
20.配备一体化探头支架，方便附件管理；
21.内置大容量锂电池，可持续工作4小时以上；
22.内置150mm宽行热敏打印机，满足临床使用需求；
23.支持USB外置打印机，用A4纸打印报告，减少成本，长效保存病例；
24.支持选段评分打印、定时打印、打印预览功能；
25.监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240，50-210、其它3种类型可选；
26.可将病例报告打印成图片格式，通过其他设备查看结果，如电脑，手机等，方便教学、存储；
27.★支持中文手写输入功能；
28.支持滑屏操作快速切换显示界面；
29.具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响；
30.具有胎儿界面、母亲/胎儿监护界面、母亲监护界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面等多种界面可选；
31.内置专家评分系统，提供了NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法让医护人员灵活选择；
32.具有智能电源管理功能，节能环保，可定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机；

33.具有数据掉电存储功能，回放功能，支持胎监数据回放60小时；
34.内置通讯接口，支持有线/无线连接中央监护系统。

	8
	可视喉镜
	视频喉镜招标参数
1、整机参数
1.1 摄像头空间分辨率：≥6.35lp/mm，景深5~80mm，视场角：≥60°±15%；
1.2 显示屏：≥3.0英寸电容触摸屏；
1.3显示器前后转动角度：0°-130°，显示器左右转动角度：0°-270°；
1.4 摄像头内置的LED光源，光照度：＞500LUX ，h=30mm(光源距离照度计探头30mm的距离，照度不低于500LUX)；
1.5 图片文件保存格式：JPG, 分辨率≥640x480；视频文件保存格式：MP4，分辨率640x480；
1.6★内置锂电池，工作时间≥3小时，充满电时间≤3小时；
1.7软件功能：拍照、录像、图片及视频回放、Type C接口数据导出，时间设置、语言设置、屏幕亮度设置、待机设置、格式化等功能；
2、一次性使用喉镜片
2.1★防雾性能：当温度在20℃~40℃范围变化时，不得产生影响观察的雾层；
2.2 配备同一厂家的成人款一次性喉镜片，出厂前经过环氧乙烷灭菌。
3、工作环境
3.1、温度：-5℃--+50℃；
3.2、湿度：10%--85%（非冷凝）。
4、存储
4.1、标配8G SD卡：可存储3万张分辨率为640*480，格式为jpg的图片或可存储最长4小时分辨率为640*480，格式为mp4的视频。

	9
	便携式心电图机
	1.导联：12导联同步采集、显示、打印；
2.噪声电平：≤15uVp-p；
3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）；
4.★时间常数：≥5S；
5.★耐极化电压：±650mV；
6.共模拟制比：≥105dB；
7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC；
8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s；
9.≥5.6英寸液晶屏，支持中文、英文输入；
10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作不少于2小时；
11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量；
12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息；
13.★具有隐藏式提手。

	10
	便携式呼吸机
	便携式呼吸机参数
1.专用于成人、儿童、婴幼儿的呼吸机，具备转运功能；
2.★电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动；
3.通气模式：标配P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC，可选DuoVent、APRV、PRVC-SIMV、PSV-S/T等高级通气模式。
4.设置参数
4.1 ★潮气量：20ml-2200ml；
4.2 呼吸频率：1-80次/min；
4.3 吸/呼比：4:1-1:10；
4.4 呼末正压：0-40mmHg；
4.5 压力上升时间：0-2000 ms；
4.6 压力支持：3-65cmH2O；
4.7 氧浓度：21-100%。
5.具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。
6.具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
7.可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。
8.★可具备内源性PEEP（PEEPi）测定及P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。
9.可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图。
10.可升级高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度。
11.可选脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。
12.呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。
13.呼吸机提供锁屏功能。
14.具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。
15.具有顺应性补偿、泄漏补偿、温度补偿、海拔自动补偿功能。
16.内置1块锂电池，工作时长≥280分钟，可选双电池，工作时长≥560分钟。
17. ★大于等于8.4英寸彩色液晶显示，并可切换白天或夜晚显示模式。
18.防水等级：IPX4。

	11
	多参数心电监护仪
	1.便携式一体化监护仪，固定式提手。
2.监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2等参数。
3.心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。
4.不小于10.4英寸触摸屏，触控操作。
5.★支持手写中文输入。
6.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。
7.心电：支持3/5/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。
8.具有ECG全屏级联。
9.★心律失常分析不少于26种。（提供证明文件）
10.具备ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。
11.血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。
12.★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。
13.具有NIBP与血氧同侧测量功能。
14.NIBP具备手动、自动、连续、整点测量模式。
15.NIBP具有辅助静脉穿刺功能。
16.IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。
17.IBP监护可测量十多种压力项目。
18.呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。
19.具有数据存储功能，120小时趋势图/趋势表、2000组无创血压测量回顾、48小时全息波形回顾。
20.具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。


