第1包 医用血管造影X射线机详细产品技术参数：
数量：1套
（一）医用血管造影X射线机功能及基本商务要求

1.机架系统满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要。

2.落地式机架，能达到全身覆盖，充分满足手术室的无菌要求，为显示器吊架、手术灯或其他悬挂设备留出足够的空间。

（二）主要技术规格和要求

1.机架系统

1.1机架系统机械轴≥3轴；

1.2机架系统所有轴全部为电动而非手动；

1.3不需要移动床面，机架可位于床的头侧及左右两侧进行透视和采集；

1.4 C臂的滑动轴、旋转轴和主轴旋转时三个轴的中心点保持一致，即单独旋转任何一轴都不改变视野中心，二轴或三轴同时旋转也不改变视野中心；

1.5配备机架系统隔室操控模块，可对C臂、导管床进行隔室运动控制；

1.6 C型臂能从多方切入无显示死角；

1.7 C型臂有效正位覆盖≥110cm；

1.8 L臂旋转范围≥180°；

1.9 床旁智能手柄控制机架和床的运动；

1.10落地机架旋转轴旋转角度范围：LAO≥100°、 RAO≥100°；
1.11落地机架滑动轴旋转角度范围：CRA≥45°、 CAU≥45°；
1.12 C型臂最大旋转速度：≥15°/秒；
1.13平板及球管具有碰撞保护功能；
1.14机架系统防碰撞保护方式：≥3种；
1.15机架各臂能单轴、双轴或三轴同时运动；
1.16实时数码显示所有C型臂旋转角度信息；
1.17机架多预设位，用户自定义存储位置≥99 种；
1.18 SID范围可调，最小范围≤90cm；
1.19 SID范围可调，最大范围≥115cm。

2.导管床

2.1满足全身检查、治疗的要求；
2.2落地式导管床，床面为碳纤维；
2.3承重：≥200KG；
2.4床长（不含延长板）≥308cm；
2.5纵向运动范围≥115cm；
2.6导管床横向运动≥35cm；
2.7床面升降范围≥30cm；
2.8床面最低高度≤78cm；
2.9床面最低高度≤108cm；
2.10床板宽度头段≥220mm，中段≥440mm，尾段≥660mm；
2.11床体在地轨上纵向移动范围：≥78cm；
2.12病人覆盖≥230cm；
2.13步进功能纵向覆盖范围：≥1100mm；
2.14具备CPR 位：能在15s内设置为CPR的配置；
2.15可隔室控制导管床床面万向浮动，降低操作医生辐射剂量。

3.床旁控制系统

3.1床旁控制模块具备防尘、防水功能；
3.2控制块可置于导管床两边，便于医生操作；
3.3配备床旁Pad屏，丰富术者的图像浏览及实时操作；
3.4具备并行工作流技术，可同时进行采集、浏览、打印；
3.5具备机架的运动控制，辐射开关，限束器叶片控制。

4.高压发生器

4.1高频高压发生器功率：≥100kW；
4.2逆变频率：≥400kHz；
4.3最大管电压≥125KV；
4.4最大管电流≥1000mA；
4.5全自动智能曝光控制；
4.6 X射线管组件热容量显示功能；
4.7 X射线管组件热容量自动保护，警示功能。

5.X线球管及组件

5.1高速旋转阳极球管，阳极转速≥10800 转/分；
5.2球管阳极热容量≥1.5MHU；
5.3球管阳极最大连续散热速率≥205000Hu/min；
5.4球管焦点数≥2个；
5.5小焦点≤0.3mm；
5.6大焦点≥1.0mm；
5.7小焦点功率≥18kW；
5.8大焦点功率≥100kW；
5.9最大透视电流≥99mA；
5.10球管总重量≤36kg。

6.平板探测器

6.1探测器类型：非晶硅碘化铯数字化平板探测器；
6.2平板外壳大小≤531mm×416mm；
6.3最大有效成像视野(边长) ≥38cm×29cm；
6.4提供≥5种物理成像视野；
6.5最小探测视野：≤15×15cm；
6.6最大图像矩阵灰阶输出：≥2048×1536@16bit；
6.7图像空间分辨率：≥2.5LP／mm；
6.8像素尺寸：≤194μm；
6.9平板可电动旋转：配备；
6.10防散射滤线栅不用工具宜可拆卸；
6.11平板探测器采用动平衡结构，可实现电动/手动双模式快速调节；
6.12平板探测器无需水冷装置；
6.13显示器吊架可进行任意位置悬停；
6.14显示器吊架旋转范围≥240°。

7.数字图像系统

7.1并行图像数据系统，采集图像时，技师可进行其他临床操作；
7.2心脏造影设备最高透视成像速率：≥30帧/s；
7.3 DSA最低成像速率：≤1帧/s；
7.4透视环存储功能：配备；
7.5动、静态透视图录像保存功能：含路径图功能时的透视录像保存，实现全透视图像保存；
7.6实时自动剪切功能虚拟束光器功能；
7.7路图ROADMAP功能；
7.8血管路径跟踪功能；

7.9 DSA图像自减影功能；

7.10感兴趣区域弹性自动配准功能；
7.11测量功能；
7.12倒卧位透视点片功能；
7.13多频域滤波图像优化处理功能，保证所有影像细节优化显示； 

7.14自减影处理功能，在运动背景下实现减影功能；
7.15图像处理功能：实时4级降噪(透视，Cine)；实时4级增强(Spot，DSA)；各种几何变换（M/F/R）；灰度变换（W/L，B/W）；闭环控制自动剂量控制；基于辐射安全的病人剂量管理；
7.16图像回放功能：配备；
7.17图像放大、漫游功能：配备；
7.18病人数据管理功能：病人信息列表、新建、编辑、删除、查询和病人信息的锁定等；
7.19图像存储与导出功能：实时存储，重点病人加锁防护功能。Windows兼容图像格式输出(AVI、BMP、JPG/DICOM)；
7.20图像信息编辑功能：医院名称、病人ID、姓名、性别、年龄、X线号、科室、操作医师、手术医师、送检医师、检查日期、Series日期、Sequence日期、Series时间、Sequence时间、Sequence名称、图像宽度、图像高度、采集类型、采集速率、SID、MAS、mA、kV、C臂角度、L臂角度、C臂旋转角度、窗宽、窗位、增强级数、边缘增强、当前帧号/总帧数、已归档、已发送等；
7.21图像测量标记功能：箭头标记；文字标记；测量标记；图像名称标注；序列名称标注；程序采集按照先后顺序自动标注；图像校准；图像长度测量；图像面积测量；图像角度测量；血管狭窄度测量；
7.22 DICOM 功能：全面支持 Worklist、DICOM 存储、DICOM 传输及 DICOM 打印刻盘功能；
7.23采集工作站：CPU：Intel 至强6核≥2.0G 图像采集内存：≥16GB；高速磁盘阵列：≥1TB，Raid10；CD/DVD 刻录：DVD 光驱，CD 读写，DVD 读写；
7.24系统接口：USB 接口、RS232 接口、打印机并口、100MB 网络接口、DVI/VGA 显示输出接口。

8.三维旋转记录采集(减影/非减影）

8.1 L臂正位C臂多角度采集速度≥30度/秒，有效覆盖范围≥200度；
8.2 L臂侧位C臂多角度采集速度≥27度/秒，有效覆盖范围≥200度；
8.3 最快采集速度≥30帧/秒；
8.4 可实时减影。

9.高速数字减影采集

9.1 DSA采集速度多档可调；
9.2 DSA采集速度最高可达≥30帧/秒。

10.低剂量平台

10.1术中站位剂量优化：通过线束偏移技术，确保术中术者手术过程中最低辐射剂量；
10.2造影剂用量控制技术：血管全示踪路图术（VATRT）；
10.3脉冲曝光：与连续曝光相比，相同时间内降低更多辐射剂量；
10.4一键式可插拔滤线栅；
10.5剂量报告：将每次系统运行得到的完整剂量信息连同图像一并发送和存储，方便日后分析；
10.6手术室实时显示器与控制室的屏幕上持续显示并更新对患者产生的总剂量值。

11.冠脉造影功能

11.1自动识别血管边界，减少血管测量时复杂的操作过程，提高测量精度；
11.2心房心室定量分析功能：具备功能性分流，左心室的定量分析等功能。

12.附件

12.1具备整个系统的升级能力；
12.2具有双向对讲系统；
12.3具有图像处理操作面板；
12.4具有悬吊式射线防护屏；
12.5具有床旁射线防护帘；
12.6具有悬吊式手术灯；
12.7具有中文操作界面。

13.高级处理工作站硬件

13.1处理器Win7 64位嵌入式的操作系统；
13.2处理器型号高于Intel Xeon专业工作站处理器；
13.3处理器单核心主频≥2.0GHz；
13.4处理器核心数≥6核；
13.5具备≥16GB的内存；
13.6提供≥1TB SATA的的硬盘；
13.7提供≥19英寸的显示器；
13.8具有≥1280×1024的显示器分辨率。

14.一体化手术室大屏显示器：配备

14.1液晶显示屏尺寸：≥55英寸，10-bit；
14.2亮度（最大）：≥600cd/m2；
14.3分屏数量：≥4；
14.4具备DSA 2K图像1:1显示功能。

15.产品保障与服务要求

15.1产品具备智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。

15.2提供免费软件升级。

第2包 便携式彩色多普勒超声系统等详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	便携式彩色多普勒超声系统
	1台

	2
	除颤仪
	1台

	3
	监护仪
	1台

	4
	高压注射器
	1套

	5
	空气净化屏
	1台

	6
	铅衣
	5套


一、便携式彩色多普勒超声系统
（一）产品用途

1.介入专用便携式超声引导系统，满足神经阻滞，血管穿刺使用要求，具备小器官与浅表组织、血管、颅脑、泌尿、介入性超声等综合应用。

2.支持心脏检查、CW组件、造影组件等高端应用，采用平板式外观，全触摸屏设计，具备语音控制机器功能。（以注册证信息为准）
（二）主机系统参数及要求

1.≥15寸高清晰、医用彩色液晶主机显示器，支持全屏触摸屏操控。

2.主机探头接口≥3个（提供主机探头接口图片证明）。
3.频谱多普勒：取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm。
4.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）。

5.支持低机械指数造影，支持造影定量分析，并支持微血管造影成像（要求以产品注册证信息为准）
6.解剖M型模式，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供图片证明）。
7.组织多普勒成像，要求支持四种模式组织多普勒，TDI、TVI、TDI-PW、TDI-M。
8.全屏冻结倒计时功能，可在全屏冻结后，倒计时10s进行全屏擦拭。
9.智能宽景成像（要求支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具有实时宽景成像速度提示、有多种伪彩显示）。
10.穿刺针增强技术，通过超声声束偏转，提供针道显影，穿刺引导线可偏转角度≥90°（提供证明图片）。
11.智能血流跟踪（自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节）。
12.设备内置自助超声教学软件，包含解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导（提供图片证明）。
13.电池续航时间:≥1.5小时。
14.采用可拆卸设计，主机与台车可分离，主机可独立供电，重量小于6KG（提供主机独立使用照片）。
15.图像管理与记录：内置一体化数字化超声工作站，数字化超声图像硬盘存储≥120GB SSD硬盘。
（三）探头参数及要求

1.凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度。
2.线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示。
3.B/D兼用: 凸阵:B/PW/Color,线阵:B/PW/ Color。
4.穿刺导向: 所有探头可配穿刺导向装置。
5.体位标记：≥120种，可以自定义注释。
（四）测量和分析

1.常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量。
2.智能彩色血流追踪技术，彩色血流测量过程中，彩色取样框能够随探头移动而移动，并自动寻找合适的取样范围（提供证明材料）。
3.多普勒测量及分析：自动或手动包络测量，自动计算测量参数。
（五）系统配置包含

1.便携式彩色多普勒主机一台。
2.探头3把：浅表探头一把、凸阵探头一把、相控阵探头一把。
3.标配多功能台车，方便内部移动，台车具备储物功能。
4.设备后期可选配与主机同品牌超声影像工作站系统，可与医院HIS/PACS系统无缝对接。

（六）认证及售后服务要求

1.要求所投产品通过SFDA等认证。

2.技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方厂家应配置多名技术人员，随时提供安装、调试或维修等服务，并提供相应证明。
4.设备保修期≥36个月，提供原厂售后服务承诺函。保修期内提供保养服务六次以上，保修期内所有更换零部件和人员费用全部由供货方负责。

二、除颤仪技术要求及参数

1.整机

1.1整机带电池重量不超过6Kg。
1.2防固体颗粒进入等级：IP4X。
1.3防液体进入等级：IPX4。
1.4具有体外除颤、监护、AED工作模式。
1.5开机自检功能。
2.显示

2.1彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，像素不小于800×480。
    2.2可显示至少3通道波形。
2.3心电波形显示时间最大不小于20s。
3.电池

3.1配置可充电免维护锂电池。
3.2关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时。
3.3监护时间≥2h，360J能量除颤次数≥90次。
3.4有电池容量计，可用于快速评估电池电量。
3.5除颤充电迅速，充电至200J<5s。

4.记录

4.1记录方式：高分辨率热敏点阵打印。
4.2记录通道：最大可同时输出不少于3道波形。
4.3走纸速度：25mm/s、50mm/s两档可选。
4.4记录纸宽：≤50mm。
5.除颤要求

5.1除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术。
5.2除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤。
5.3除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。
5.4体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J。
5.5体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
5.6可通过体外电极板进行能量选择。
5.7本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）。
5.8 AED除颤要求

5.8.1输出能量用户可设置。
5.8.2电击能量：100～360J可配置。
5.8.3电击次数：1，2，3次可配置。
6.监护要求

6.1可实现3/5导联ECG 参数测量。
6.2可实现RESP参数监测。
6.3可升级SpO2参数、NIBP监测功能。
7.报警

7.1提供高、中、低三种报警级别。
7.2报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能。
7.3报警指示：独立的双色报警指示灯。
8.品质要求

8.1冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求。
8.2振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求。
8.3碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求。
8.4跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求。
8.5 EMC：满足IEC60601-1-2要求。
8.6产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求。
三、监护仪技术要求及参数

1.整机要求：

1.1 一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
1.2 配置提手,方便移动。 

1.3 ≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
1.4 屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
1.5 显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供证明材料。
1.6 内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 
1.7 安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.8 设计使用年限≥8年。
1.9 清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
2.监测参数：

2.1 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创压监测。 

2.2 支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 
2.3 心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。
2.4 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。
2.5 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6 支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 
2.7 QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。 
2.8 支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 
2.10 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.11 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
2.12 提供手动、自动、连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
2.13无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.14 提供辅助静脉穿刺功能。
2.15 提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
3.系统功能：

3.1支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2 支持肾功能计算功能。
3.3 具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.5 ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.6 ≥1000组NIBP测量结果。
3.7 ≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.8支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.9支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.10支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.11支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
3.12 提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
3.13 支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
3.14 支持升级MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）和NEWS2（英国早期预警评分2）的动态评分。
3.15 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
3.16提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
3.17支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。
3.18支持VGA模拟输出多功能接口，支持与护士站中心监护系统联网，实现患者的集中监护和报警管理。

四、高压注射器技术要求及参数

1.直接压力传感器技术，有效防止注射渗漏，当注射过程中有渗漏发出报警并且停机。
2.设备近端采用≥12.1尺寸彩色液晶触摸屏，按键和触摸两种操作方式，操作和设置同步显示。屏幕尺寸：≥300mm*370 mm*195mm(加范围）。
3.机头带有LED旋转指示灯，吸药过程中顺时旋转，注射过程中逆时旋转。
4.近端带有急停按钮，采用软件停止和硬件开关两种停止方式，具备紧急开关功能。
5.注射器针筒规格量150ml。
6.注射剂量范围：0.1～150ml；最小≤0.1m，最大≥150ml。
7.每个预案注射可设置1～8阶段；最小≤1阶段，最大≥8阶段。
8.设备可保存的预案数≥120个。
9、扫描延时和注射延时：0～600s；最小≤0s，最大≥600s。
10.压力设置范围：100～1200Psi，最小≤100Psi，最大≥1200Psi；压力单位可在Psi或MPa之间切换。
11.注射速度范围：0.1～50ml/s；最小≤0.1ml/s，最大≥50ml/s。
12.整个机头具有防漏液设计可以90度旋转，方便针筒安装、吸药、排气、注射等各种操作。
13.设备近端带有手动旋转上下装置，用于针筒吸药和排气，少量试注射。

14.具有试注射功能，利于确认液路连通；试注射速度:0.1～3.0ml/s，试注射药量:1～5ml。
15.具备“排气确认”保护按钮，需要先排气确认后才能进行注射，有效保护患者安全，避免空气栓塞。
16.注射完成系统自动启进入KVO功能，KVO速度0.1ml/s。
17.电源要求，AC.220V 50Hz，≤250VA。
18.可设置自动吸药的剂量与速率。自动吸药的剂量1.0～10.0ml，自动吸药速度1.0～8.0ml/s。
19.可设置自动排空气的速率与剂量。自动排空气的速率1.0～10.0ml/s与自动排空气剂量1.0～10.0ml。
20.快速前进和快速后退速度可调，1.0～10.0ml/s。
21.慢速前进和慢速后退速度可调，0.1～3.0ml/s。
22.角度3种选项可调：倾斜，水平，关闭。
23.屏幕亮度3档可调：高，中，低。
24.注射剂量误差：≤2 ml或±5％。
25.配置清单：主机、手匝、电源线、线缆包（与DSA联动数据线）。
五、空气净化屏技术要求及参数

1.超静音风机。
2.静音脚轮。
3.安装方式:移动式、壁挂式、吸顶式。
4.外形尺寸：900x120x1500mm。
5.额定电压：AC 220V±10%。
6.额定频率：50 Hz±1 Hz。
7.额定功率：≤240 W。
8.循环风量：600/400/200m3/h。
9.适用面积：≤20㎡。
10.过滤效率：≥99.9%(直径为0.3μm)。
11.噪音：≤58/52/40dB(A)。
12.重量：≤58kg。
六、铅衣技术要求及参数

1.铅衣：进口无铅，分体式（超柔），铅当量0.5mmPb，大号1件，小号1件，中号3件。
2.铅帽（超柔）：进口无铅，铅当量0.5mmPb。
3.铅围脖（大领超柔）：进口无铅，铅当量0.5mmPb。
4.铅眼镜：护边型／铅当量0.5mmPb。
第3包 激光治疗系统详细产品技术参数：
数量：1套
（一）技术参数

1.光纤终端输出平均功率：65~78W。

2.光纤末端单脉冲能量：0.5J~4.2J。
3.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%。

4.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%。

5.工作激光输出波长：≤2100nm 。
6.激光器工作方式：脉冲。
7.脉冲重复频率：5Hz~40Hz可调。

8.脉冲宽度范围可调：200μs~800μs可调，最窄脉宽和最宽脉宽区间范围≥600μs，宽脉宽原位碎石粉末化，止血好，切割止血同步进行；窄脉宽碎块化。
9.传输系统：多种规格光纤（200μm、272μm、365μm、550μm、800μm和1000μm可选）。
9.1光纤为四层结构。
9.2软光纤芯径及外径：200μm光纤芯径200μm±5%，外径365μm±2%；272μm光纤芯径272μm±2%，外径400μm±2%，光纤外径细有助于术中回水，减少水煮输尿管热损伤风险，有利于排石，清石率高。
9.3软光纤最小弯曲半径：200μm光纤≤3.0cm，272μm光纤≤4.1cm，光纤弯曲半径小，输尿管软镜弯曲不受影响，光纤不会漏光，镜子不会被光纤打坏（提供相关证明文件，包含但不限于检验报告等）。
10.激光耦合效率≥90%（提供相关证明文件，包含但不限于检验报告等）。
11.使用272μm光纤最大传输功率：≥60W（提供相关证明文件，包含但不限于检验报告等）。
12.护眼指示光：绿光，波长520nm，功率≤5mW（提供国家药监局备案说明书）。
13.控制方式：≥8英寸全触摸彩色控制屏。

14.专家数据库：嵌入式微电脑内置专家数据库。

15.电源：AC220V/50Hz。 
16.冷却系统：内置压缩机制冷；拥有制冷专利技术，确保性能稳定。
17.噪声小于70dB（提供相关证明文件，包含但不限于检验报告等）。
18.激光腔体、钬晶体、氙灯等重要部件为进口。

19.生产企业通过ISO9001:2015、ISO13485:2016认证。

20.治疗机可靠性：连续工作8小时功率无衰减（提供相关证明文件，包含但不限于检验报告等）。

21.具有软件著作权。

22.提供备用机：设备故障，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证用户单位的正常使用。

23.氙灯不是易损件,不作为耗材，需提供两年保修（需提供厂家承诺书）。

（二）配置

1.激光治疗机主机：1台

2.脚踏开关：1套

3.激光治疗机附件光纤：2根

4.光纤剥离器：1把

5.光纤切割笔：1把

6.手持光纤端面检验仪：1个

7.激光防护镜：1副

8.使用说明书（电子版）：1份

9.保修卡：1份

10.合格证：1份
第4包 输尿管镜系统等详细产品技术参数：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	输尿管镜系统
	1套

	2
	熏蒸治疗机(全身款)
	1台

	3
	熏蒸治疗机(局部款)
	1台

	4
	熏蒸治疗机（手足款）
	1台

	5
	眼科A/B超声诊断仪
	1台

	6
	支撑喉镜
	1套

	7
	除颤监护仪
	2台

	8
	超声波清洗机
	1台

	9
	医用煮沸消毒器
	1台


一、输尿管镜系统
内窥镜成像系统

1.摄像头：采用1/2.8”CMOS图像传感器1080P@60fps高清分辨率。
2.白平衡:自动/手动/一键白平衡锁定。
3.输出像素:≥1920(H)×1080(V)60帧。
4.图像冻结：一键式单幅冻结图像。
5.光学适配器：F18、F20、F22、F24、F28、F32、F35mm可选。
6.前面板控制：菜单、白平衡、冻结、、亮度设置等。
7.摄像主机内置影像录制系统，可录制动态手术全过程及采集全高清图片。
8.格式：支持多种格式。
9.水平分辨率：≥1100TVL。
10.快门速度：自动/手动。
11.数字变焦、数字降噪。
12.扫描方式：逐行扫描16:9。
13.照度：彩色0.3LUX B/W:0.1LUX。
14.信噪比：≥50dB。
15.视频输出：HDMI/DVI/CVBS/SDI。
16.语言：英文/中文/韩文/日文。
（二）内窥镜监视器

1.显示尺寸：≥24寸。
2.外观结构：白色金属外壳，防眩光防护玻璃，散热快，抗干扰。
3.电源：外置电源24V。
4.分辨率：≥1920*1200。
5.比例：16:10。
6.色彩：1.07B 10bit。
7.亮度：350±10%cd/m2。
8.最高亮度：≥900cd/m2。
9.对比度：1000:1。
10.可视角：178*178。
11.响应时间：≤6ms。
12.安装标准：VESA100*100mm。
13.医疗曲线：GAMMA1.8/GAMMA2.0/GAMMA2.2/GAMMA2.4/GAMMA2.6等。
14.输入接口：DVI/VGA/VIDEO/S-VIDEO/RGB/YPBPR/HDMI。
15.输出接口：DVI/YPBPR/VIDEO/S-VIDEO/HDMI。
16.多种色彩模式一键切换。
17.应用：电子胃肠镜/耳鼻喉镜/术野摄像机/关节镜/宫腹腔镜。
（三）冷光源

1.采用LED灯泡照明。
2.输入电源电压：220V 50Hz。
3.输入功率：不大于250vA。
4.设备类型：I类、BF型。
5.灯额定功率：80VA。
6.灯工作寿命：≥30000小时。
7.色温：6500K～7000K。
8.显色指数：Ra≥90。
9.照度：≥1800000LUX。
10.亮度调节：连续可调。
11.连续工作时间：≥4h。
12.冷却方式：冷风。
13.熔断器：FL6A250V。
14.多功能光输出接口，可匹配各种类型光纤。
15.导光束θ4*2000mm。
（四）输尿管镜（成人）

1.视向角：0°。
2.视场角：≥75°。
3.头部最细端外径：≤Fr8.5。
4.景深范围：3～20mm。
5.工作长度：≥425。
6.器械通道：≥F6。
7.输尿管肾镜钳子: F5*580mm。
（五）设备仪器台车：烤漆不易破损变色、豪华结构四层、采用医用静音脚轮

（六）配置

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	单位

	1
	医用监视器
	≥24寸
	1
	套

	2
	高清摄像系统
	/
	1
	套

	3
	光学卡口
	18mm
	1
	个

	4
	豪华台车
	4层
	1
	台

	5
	冷光源
	LED
	1
	套

	6
	导光束
	JRL
	1
	根

	7
	输尿管镜（成人）
	软、硬各一
	2
	支


二、熏蒸治疗机(全身款)技术要求及参数
1.电源：交流电压220V，频率50Hz。
2.功率：2300W。
3.舱温：1～99℃可调。
4.时间：1～99min可调。
5.药水锅容积：≥5L。
6.中药雾化量：＞40ml/h。
7.微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧、雾化功能。
8.具有双重温控保护功能。
9.可做露头式全身熏蒸及生殖系统熏蒸。
10.配备多功能花洒可随心所“浴”。
11.具有臭氧消毒、足底按摩、七彩光浴、座椅高度可调等功能。
12.具有雾化中药药液功能。

三、熏蒸治疗机(局部款)技术要求及参数

1.电源电压：交流电压220V，频率50Hz。           
2.额定输入功率：2300VA。
3.外形尺寸：≤780mm*640mm*1250mm。
4.预加热时间：≤15min。
5.功率调节：1-6档可调。
6.喷头水平旋转角度360°±，喷头上下旋转角度110°±，喷杆横向调节角度110°±。
7.工作时间：1-99min。
8.设置预热温度，70-99℃可调。
9.运行模式：连续运行。
10.单锅加液量≥3L。
11.微电脑控制操作系统，≥7寸电容触控。
12.双锅双控双喷头，双路独立控制。
13.三通道散热系统，保证设备安全稳定。
14.加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩，120℃、300℃温控保护，双重防止干烧设计。
15.压力值泄压三段调节（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。
16.耐高温熏蒸，隐藏式加热。
17.吸水绑带设计，防止喷头滴水。
18.采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。
19.红外测温。
20.配有专门的蒸馏水回收，电动控制废液的排放。
四、熏蒸治疗机（手足款）技术要求及参数
1.电源电压：交流电压220V，频率50Hz。
2.额定输入功率：3200W。
3.时间：1-99min可调。
4.单区加液量≥5L。
5.三区加液量≥15L。
6.舱体手足中药汽化熏蒸。
7.三组药箱，不同时间、不同温度、不同的药三人可同时分舱治疗。
8.半弧形手臂熏蒸垫。
9.抽拉式进水管。
10.微电脑控制，自动控时、自动防干烧、自动漏电保护等功能。
11.三组分舱臭氧杀菌消毒。
12.具有MP3音乐播放功能（配备2GU盘）。
五、眼科A/B超声诊断仪技术参数

1.B超

1.1探头频率：10MHz。
1.2扫描方式：数字高精度电机驱动扇形扫描。
1.3扫描角度：≥53°。
1.4灰度等级：256级。
1.5动态增益调节范围：0-120dB。
1.6探测深度：13-65mm十档可变。
1.7可变延时深度 ：不小于0mm—15mm。
1.8纵向分辨力：B型显示分辨力≤0.2mm。
横向分辨力：B型显示分辨力≤0.4mm。
1.9测距 ：多组电子游标测距，精度不低于±0.04mm。
1.10面积 ：任意面积测量，精度不低于±0.001mm²。
1.11缩放功能：深度13-65mm可变，十档放大。
1.12曲线选择：Log、Line、S。
1.13图像后处理：电子游标任意距离、面积测量，全屏中英文标注。
1.14时间增益补偿TGC：-30dB-0dB动态范围，任意曲线短调节。
1.15显示方式：B、B+B、4B、B+A。
1.16动态回放：128幅/12秒，逐帧或单帧。
1.17图像存储：大于1000例，可外接U盘、硬盘，无限量保存。
1.18图像显示：大屏幕TFT液晶彩色显示，16种彩色编码,自动生成图文并茂诊断报告，直接B超或B+IOL数据报告输出。
2.A超

2.1工作频率：标准10MHz，带固视灯固体探头。
2.2测量范围：15-40mm。
2.3动态增益调节范围：0-120dB。
2.4测量方法：浸入式或接触式。
2.5测量精度：≤±0.04mm。
2.6显示分辨率：0.01mm。
2.7测量模式：自动连续十次、自动单次、手动。
眼睛类型：晶体眼、致密白内障、无晶体眼、人工晶体眼。
测量参数：前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度，每只眼十次平均，自动计算标准差。
人工晶体计算：SRK-II、SRK-T、Holladay、Binkhorst-II、Hoffer-Q、Haigis、SCDK等任意两组公式对比计算，双眼同时显示计算结果。
2.8波形滤波方式：10种方式改变波形。
2.9增益改变方式：手动或自动。
2.10数据保存：大于2000组，外扩接U盘、硬盘、无限量保存。
2.11参数修改长期保存。
2.12自动生成A超报告，直接A超和IOL数据报告输出。
2.13内置超声影像工作站，无需外配工作站。
2.14台式和便携一体化，重量≤3KG。
2.15 USB2.0接口：外接激光打印机或彩色喷墨打印机直接打印报告。

六、支撑喉镜技术要求及参数
1.工作长度L:≥170mm,插入部位直径17mm±0.5mm。
2.支撑架：长度360土5,调节角度大于60°。
3.喉钳：2.5*230左开型；2.5*230右开型；2.5*230上翘圆口型；2.5*230直三角型；2.5*230上弯三角型；2.5*230活检钳；2.5*230异物钳。
4.喉剪：2.5*230直型；2.5*230上翘型。
5.抓钳：2.5*230左开型；2.5*230右开型。
6.吸引管：中4*230；中3*230；中2.5*230。
7.手柄。
8.喉刀：中2.5*230。
9.喉钩：中2.5*230。
10.喉针：中2.5*230。
七、除颤监护仪技术要求及参数

1.整机

1.1整机带电池重量不超过6Kg。
1.2防固体颗粒进入等级：IP4X。
1.3防液体进入等级：IPX4。
1.4具有体外除颤、监护、AED工作模式。
1.5开机自检功能。
2.显示

2.1彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，像素不小于800×480。
2.2可显示至少3通道波形。
2.3心电波形显示时间≤20s。
3.电池

3.1配置可充电免维护锂电池。
3.2关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时。
3.3监护时间≥2h，360J能量除颤次数≥90次。
3.4有电池容量计，可用于快速评估电池电量。
3.5除颤充电迅速，充电至200J<5s。

4.记录

4.1记录方式：高分辨率热敏点阵打印。
4.2记录通道：最大可同时输出不少于3道波形。
4.3走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选。
4.4记录纸宽：≤50 mm。
5.除颤要求

5.1除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术。
5.2除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤。
5.3除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。
5.4体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J。
5.5体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
5.6可通过体外电极板进行能量选择。
5.7本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）。
5.8 AED除颤要求

5.8.1输出能量用户可设置。
5.8.2电击能量：100～360J可配置。
5.8.3电击次数：1，2，3次可配置。
6.监护要求

6.1可实现3/5导联ECG 参数测量。
6.2可实现RESP参数监测。
6.3可升级SpO2参数、NIBP监测功能。
7.报警

7.1提供高、中、低三种报警级别。
7.2报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能。
7.3报警指示：独立的双色报警指示灯。
8.品质要求

8.1冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求。
8.2振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求。
8.3碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求。
8.4跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求。
8.5 EMC：满足IEC60601-1-2要求。
8.6产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求。
八、超声波清洗机技术要求及参数

1.全不锈钢制作，由不锈钢清洗槽、不锈钢外罩、管路和控制系统组成，另配有清洗篮框。

2.管路有电磁阀，排污泵，电热管和温度探头，水位开关等，实现自动进出水，自动加热。

3.不锈钢清洗槽容积：≥80升，水位可分为高中低三级水位控制。

4.超声频率：40kHz;电加热功率：≥11.5kW。

5.显示控制：液晶屏显示，工作过程自动控制，附带手动操作控制，参数可根据需要调节。

6.内槽镜面处理。

7.采用自动升降开关门设计，具有脚踏开关。

九、医用煮沸消毒器技术要求及参数
1.用途：用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的电热煮沸设备。
2.功能要求：≥93°C热水消毒。
3.外观要求：外装饰罩为全不锈钢拉丝板,外型美观,易于擦洗。
4.材质要求：外装饰罩为304不锈钢拉丝板，舱体为304不锈钢水槽抛光可视面。
5.门结构要求：自动升降开关门，具有脚踏开关。

6.运行时间：根据设备数量和水位设置。
7.水位设置：水位可调，根据实际器械量控制进水数量。
8.外形尺寸：≤800*640*830mm，舱体尺寸≥600*420*330mm。
9.加热温度：室温0～99℃可调。
10.加热方式：电加热。
11.耗水量：≤65L。
12.容积：≥80L。
13.核心配件：进水电磁阀、排水阀均为进口品牌。
14.控制系统：文本屏实时显示温度，AO值及煮沸消毒全过程，薄膜按键操作。
15.设备操作程序采用微电脑控制，操作简单，一键式操作。
16.篮筐把手带有橡胶套，尽可能的保护操作者。
17.配置要求：主机1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、不锈钢器械清洗篮框 1个（篮筐把手带隔热保护胶套防止烫伤）。

