- 技术要求

01包

| 序号 | 标的物名称 | 配置规格及主要技术参数（以下为基础配置，所投产品可以等于或优于以下配置要求） | 单位 | 数量 | 标的物所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物饲养隔离器 | 一.主要技术参数： 1规格尺寸：≤2200×850×1800mm 2.换气次数，次/h：10-50 3.气流速度，m/s：0.1-0.2 4.梯度压差，Pa：0-100 5.洁净度，级：≥100 6.落下菌数，个/皿：0 7.氨浓度，mg/m3：≤14 8.噪音，dB(A)：≤55 9.工作照度，Lx：≥150-300 二.隔离器系统要求： 1.要求采用风机，噪音低，风量大； 2.要求可任意调节压差0-100Pa； 3.要求采用高效过滤器； 4.要求有MIC压差计配置； 5.要求采用透明钢化玻璃； 三.主要配置要求： 1.不锈钢上机箱：不锈钢板厚：1.5m/m 2.不锈钢下机箱：锈钢板厚PCR：1.2m/m 3.不锈钢网垫：不锈钢丝Φ1.8~Φ4.0 4.钢化玻璃：厚度不于6mm 5.需配备风机 6.压差表：0~250Pa 7.控温仪：0~400℃ 8.电压表：0~250V 9.探头：0~400℃ 10.手套：丁晴胶 11.高效过滤器 12.加热灯、紫外灯：≥275W 13.配备：饮水器、饮水箱、料槽、塑料薄膜 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 2 | 水平(脱色)摇床 | 1.转 速： 30~300rpm 2.转速设置精度：±1rpm 3.回转半径：≥10mm 4.定时范围： 0~99h59min 5.摇板尺寸：≥ 330*430mm 6.最大载量：≥2.5KGS 数显方式： LCD 7.具备来电自动恢复功能 8.标配：带防滑垫的塑料托盘 9.配置清单： 主机 1台 电源线 1条 随机资料：1份 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 3 | 蛋白转膜槽 | 1.要求可以与现有的北京六一DYCZ-25D 型电泳仪配套使用 2.适用于 WesternBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上 3.主要技术要求： 3.1 双板 3.2聚碳酸酯注塑成型 3.3颜色区别的转印夹，确保正确定向 3.4转移时间45~90 分钟，转印效率高 3.5凝胶板规格:转印孔板规格：≥95 × 110mm 3.6缓冲液总容量：≥1300ml 4.配置清单: 4.1.转移支撑体/1 个 4.2.转移孔板总成/2 个 4.3.凝胶支持纤维垫/4 块 4.4.电泳仪（上盖）/1 个 4.5.电泳仪（下槽）/1 个 4.6.电泳导线/1 付 4.7.冰盒/1 个 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 4 | 实时荧光定量PCR检测系统[核心产品] | 主要技术要求： 1、样品容量：96孔×0.2ml 2、反应体系：10-100uL 3、耗材类型: 0.2mlPCR单管、0.2mlPCR八联管、0.2ml标准PCR96孔板等 ▲4、目标基因数：4色检测荧光通道，每孔可同时检测至少4个目标基因。 5、加热模块：固定96孔0.2mL Peltier半导体等温加热模块 6、光源：高亮度白光LED(工作寿命>5年) ▲7、检测方式：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 ▲8、防误差功能：具有内参比荧光Rox功能，校正加样误差和耗材管间差异 9、分辨率：单次反应可区分低至1.5倍的靶标数量差异 10、动态范围：10 logs 11、灵敏度 (拷贝数)：1拷贝 12、升温速度: 3.5°C/sec 13、温控范围：4°C–99.9°C 14、激发/发射范围：455-530nm; 570-650nm / 505-570nm; 610-700nm ▲15、支持染料: FAM/SYBRGreen, VIC, SYTO9, HEX/TET/JOE, JUN, ROX/Texas Red，Cy5等。 ▲16、仪器自带存储：≥16GB，（相当于2000-2500运行文件) ▲17、互动触摸屏：仪器自带触摸屏，可单独控制操作仪器，并可查看实时荧光定量PCR实验。 18、外围设备：配二维码阅读器 19、云服务：具云服务器平台，可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。同时具有管理员权限，简化管理流程 20、 运行方式：单机运行，连接电脑及连接云服务器平台。可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 ▲21、引物设计软件：自带引物探针引物设计软件 22.工作站要求： i7处理器以上，16GB内存，500G硬盘，显示屏尺寸≥21英寸 23.为了保证产品的质量及合法渠道来源要求提供所投产品产品来源渠道合法证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 三槽三控水浴锅 | 主要技术要求： 1.要求采用不锈钢内胆. ▲2.三孔独立控制温度。 3.具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 4.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 可实现仪器远程控制：无线通讯报警系统 5.容量：≥2L*3 6.控温范围：室温+5℃—100℃ 7.分辨率：0.1℃ 8.波动度：±0.3℃ 9.均匀度：±0.3℃ at37℃ 10.控制器：采用微处理控制器，数字显示 11.消耗功率：≤850W | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 移液枪 | 1.手动单道，数字显示. ▲2.每把量程刻度显示不少于4-5位数字， ▲3.多功能按键，一键可以实现量程锁定，避免误操作。而且具有调节容量及褪吸头的功能 4.全量程可调，整支可消毒 ▲5.颜色标示量程大小 6.装卸无需工具，易于清洁维护 ▲7要求圆锥吸头及活塞涂油高质量类金刚石膜（DLC）。 8.标配≥3种不同形状的可更换握把。 每组包含6支，分别为以下规格各一支 0.1-2ul 0.5-10ul 2-20ul 10-100ul 20-200ul 100-1000ul | 组 | 3 | 工业（制造业） |
| 7 | 液氮罐 | 1.要求采用防锈铝合金制造，有效容积：50L ▲2.口径：≥125mm 3.液氮保存期：≥70天 4.配套：≥3个提篮 5.保护套：有 ▲6.要求安装有带锁扣的外翻盖 ▲7.要求可以适用于静置和运输两用 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 液氮罐 | 1.要求采用防锈铝合金制造，高真空多层超绝热结构，适用于室内长时间保存胚胎，干细胞皮肤，疫苗等活性生物材料. 2.有效容积： 20L 3.口径：≥50mm 4.液氮保存期：≥130天 5.配套：≥3个提篮 6.保护套：有 ▲7.要求安装有带锁扣的外翻盖 ▲8.要求可以适用于静置和运输两用 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 多功能凝胶成像系统 | 主要技术要求： 用途：用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、印迹杂交膜放射自显影胶牌、酶标板、薄层层析板、培养皿的成像及分析。 性能 1.1 CCD：Tanon 1000M高分辨率低照度数码摄像头 1.2 物理分辨率：≥1280×1040,133万像素 ▲1.3 感光效率：芯片光电转换效率：High QE: ≥72% @600nm 1.4 读出噪声：≤4.3e- RMS 1.5 信噪比：≥71 db 1.6 像素密度：16 bit 1.7 动态范围：≥3.0个数量级 1.8 电动镜头：Computar高通透电动镜头，F=1：1.2，8-48mm 1.9 激发光源：302nm，可选配470nm 1.10 照明模式：双侧LED白光 1.11 紫外拍摄面积：≥20×20cm ▲1.12 蓝光拍摄面积：≥22×28cm ▲1.13 观察功能：可通过机箱上的防紫外观察窗观察实验结果 ▲1.14 割胶功能：可通过机箱上的操作窗口进行割胶操作 1.15 定时功能：用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间（1-60分钟） 1.16 可通过激发光源选择实现凝胶实验结果的全自动拍摄 ▲1.17 可通过机箱面板进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯的全自动控制 1.18 可通过电脑进行变焦、聚焦、光圈、白光、紫外（蓝光）灯 1.19配置：电脑配置要求i7处理器以上，≥16GB内存，500G硬盘，显示屏尺寸≥21英寸 1.20要求配备相适配的拍摄软件及分析软件 1.21提供证明资料（包含但不限于所投产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、销售协议、代理协议、原厂彩页） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 单人生物安全柜 | 主要技术要求： 1.气流模式：要求30%外排 70%内循环 ▲2 过滤器：要求可以针对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率不低于99.9995%以上 3 风速：要求流入气流平均风速：＞0.5m/s 下降气流平均风速： 0.25 -0.5m/s ▲4 噪音：≤62dB（A） 5 振动半峰值：≤3μm( rms) 6 光照度：≥1000Lux ▲7 尺寸：≤外形尺寸1080×790×2150mm 工作区尺寸≥915×600×680mm 8 前窗：要求使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度≥5mm。 9 柜体结构：要求四面双层结构，操作区三面侧壁板一体成型结构，所有工作室内表面和集液槽均要求使用304#不锈钢。 10 报警保护系统：要求在安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示。 11 操作口高度：要求前窗采用配重平衡方式，200mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光、语音同时报警提示。 ▲12 显示：要求彩色液晶显示器，实时显示高效过滤器使用寿命及吸入、下降风速值。具有预约杀菌与杀菌定时功能，具有照明灯、杀菌灯、风机累计运行时间纪录。新增照明灯累计运行时间超过5000小时、杀菌灯累计运行时间超过500小时更换提示（可清除）。标配遥控器遥控控制风机、照明灯、杀菌灯、前视窗升降功能。 ▲13 前视窗定位：要求具有脚踏、电动及手动开关随意定位电动升降前窗。 ▲14 实验操作：要求有10°倾角操作面，方便操作、要求可调安全门高度、可控制柜内电源等。 15 简便的可维护性：要求内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理。 16 安全性能：要求具备紫外系统、照明灯、前窗的连锁系统，具备低风速报警功能，具备前窗位置异位报警功能。 ▲17 风机：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度全自动调节气流的流速，科学延长过滤器寿命。 18 产品执行YY0569-2011行业标及符合YZB/DL009-2013标准，具备国家食品药品监督管理局的III医疗器械注册证及生产制造认可表。（实质性条款） | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | PH数显滴定仪 | 主要技术参数： - 要求≥7英寸彩色高分辨率(1024*600)电容触摸屏，参数显示齐全，直观，使用方便、简单。主机外壳采用材料，保证耐高温，耐腐蚀性，抗老化。 - 要求保证仪表的响应速度和测量数据的准确性。 - 要求符合国际规范的GLP要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 - 仪器内置中英文双语操作系统，人性化操作设计，要求仪器亮度可调，温度单位可自由切换℃和℉。 - 要求具有内置大容量存储可储存大于1810套测量数据，数据可以通过U盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件EXELL打开，方便编辑。 - 要求仪器配备蓝牙模块，支持无线蓝牙打印。 - 要求可扩展性：可快速更换不同的pH电极(针对测量不同的样品可选择相匹配的电极）来测量pH。 - 要求可以自动识别15种pH标准缓冲溶液，至少有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST系列和中国系列。 - 可智能判断电极状态，确保准确使用。 - 要求符合IP54防尘防溅等级设计。 12..pH显示范围：-2.00至20.00 pH 13.pH分辨率：0.1/0.01pH 14.pH相对精度：±0.02pH 15.输入电流：≤2×10-12 A 16.输入阻抗：≥1×1012 Ω 17.mV测量范围：-1999～1999 mV 18.mV分辨率：1mV 20.mV相对精度：±0.1%FS 21.温度测量范围：0-100℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度相对精度：±0.5℃ 温度补偿：手动/自动（0～100）℃ 22.校准：自动3点校准 23.GLP标准 ：符合 24.数据存储：≥2000组 25.通讯接口：USB2.0，USB微型接口，蓝牙无线 26.工作条件：温度：5-40度湿度：5-85% 电源：12V1A（110-220,50Hz-60Hz适配器） 27.质量和安全认证:ISO9001:2000,CE和CMC 28.主要配置：主机+配套电极 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 十万分之一双量程电子天平 | 主要技术要求： 1.最大称量值：最大称量值：≥50/120 g ▲2.校准方式：全自动内部校准 3.可读性：可读性：0.01/ 0.1 mg 4.重复性（标准方差）：0.02/ 0.1 mg 5.线性误差：≤±0.0001 g 6.稳定时间：≤10 s 7.温漂(PPM/K)：≤±0.8 ▲8.典型最小称量值(USP K=2, U=0.10%)：20mg 最佳最小称量值：(USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*：9mg 9.单位：≥15种单位可选 10.称量模式：≥6种 11.秤盘尺寸：≥Ø 80 mm 12.去皮范围：全量程 13.整机尺寸(W × D × H)：≤209 × 321 × 309 mm 14.通讯接口： ≥2个 15.要求显示屏双行显示，第二行可显示天平中文操作提示，无需参照说明书即可操作天平；称量室上方自带红色ESR静电消除条，要求有除静电设计，确保天平称量准确 16.提供证明资料（包含但不限于所投产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书、销售协议、代理协议、原厂彩页） |  | 1 | 工业（制造业） |