# 采购需求

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外法水蒸气透过率测试系统（核心产品） | 1.需满足YY 0060-2018、满足ASTM F1249，ISO 15106-2、GB/T 26253、JIS K7129、YBB00092003-2015等标准要求适用于食品、药品、医疗器械、日用化学、光伏、电子等领域的薄膜、片材及相关材料的水蒸气透过性能测试。通过扩展附件支持瓶类、容器类产品整体水蒸气透过量测试。 2.参数要求 2.1 仪器配备超长使用寿命，非消耗型的红外水分传感器，制造商要求提供相关技术证书。 2.2 传感器具备超量程报警、自动氮气吹扫且设备内置多重封闭结构，保证不工作时传感器处于极低氧浓度的环境中。设备可实现全自动控温、控湿、控流量等自动化操作，简单设置试验参数，一键开启测试，数据自动保存。搭载WIN10以上系统的12寸以上平板电脑控制系统，专业操作软件，操控更便捷。 2.3 ▲设备采用三腔一体集成设计，保证三个测试腔在同一温度下测试，且可同时测定三个相同或不同的样品，制造商需提供测试腔实体照片。 2.4 设备采用下腔镂空+油浴控温技术，腔体内部减少管路的连接，为保证温度均衡，采用二甲基硅油作为介质，终生免维护。 2.5 设备采用高精度温湿度传感器，独立监测各腔测试情况的温湿度，实时显示。 2.6 ▲设备配备独立的湿度控制装置，非集成型，装置自动控制上腔湿度，自动调整，配置观察窗，方便观察液位状态，可实现不停机加装蒸馏水，制造商需提供湿度控制装置实体照片。 2.7 设备配置多个网线和USB数据接口，方便扩展及数据的导入导出。 2.8 投标产品制造商要求具备较强的技术经验，有参与相关标准修订工作经验，以保证设备的专业性、满足标准要求等，需提供证明文件。 2.9 ▲制造商应有较强的产品检验能力，须拥有CNAS认证的专业实验室，随时可提供数据比对服务，需提供通过“塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法GB/T26253-2010、ASTM F1249-20、ISO 15106.2-2003、GB/T31355-2014等CNAS检测项目认可的检测能力范围的相关证书作为证明。 2.10 仪器制造商应提供三年内免费全球实验室数据比对机会。可以免费提供标准实验室的技术支持。 2.11 测试范围g/(m2·day)：0.005～40； 2.12 分辨率g/(m2·day)：0.0001； 2.13 重复性g/(m2·day)：0.005或2%，取大者。 2.14 温度范围℃：15～55 温度波动：±0.2 2.15 湿度范围%RH：5～90%±1% 2.16 测试腔：3套，测试面积：50cm2 2.17 气体规格：99.999%氮气 2.18 电源：220VAC±10% 50Hz 3.产品配置 主机、平板电脑、取样器、真空油脂、Φ6 mm聚氨酯管 | 1 |  |
| 2 | 血管内导管动力注射测试仪 | 1.满足标准YY 0285.1-2017 附录F 静态条件下爆破压力的测试、附录G动力注射中流量及压力的测试。使用纯净压缩空气为驱动动力源，使用正压作为压力源，采用注射液或模拟注射液作为介质，输出压力与驱动气源压力成比例。 2.参数要求 2.1 血管内导管动力注射测试系统由恒压装置、阀门、连接管等组成； 2.2 机箱材质：不锈钢，满足防爆要求； 2.3 气源：正压洁净空气； 2.4 气源压力：（500～700）kPa； 2.5 ▲加压范围：不小于（0～15）MPa； 2.6 ▲精度：不低于0.1%F.S.； 2.7 ▲测试过程中压力波动范围小于设定值±1%； 2.8 适用介质：注射液或模拟注射液； 2.9 能够自动进行压力参数设定、操作简单、性能可靠、适用范围广等特点。 | 1 |  |
| 3 | 透皮扩散试验仪（核心产品） | 1.采用304不锈钢水槽和电器控制一体化设计，含温度、转速PID控制； 2.液晶显示面板，直观显示设置温度、实际温度、转速、工作时间等常用参数； 3.温度控制范围：室温+5℃～69℃ 温度控制精度：＜±0.2℃； 显示温度与实际温度校正功能：有； 4.调速范围： 50～999rpm ， 转速控制精度：<±0.2% ； 各实验点磁搅拌转速误差：<±0.05%（≈0）； 5.电机工作状态：长时间连续工作； 6.定时报警时间设置范围：0～999小时59分59秒； 7.随仪器配一种指定型号立式Franz扩散池14套/台。 | 1 |  |
| 4 | 旋转蒸发仪 | 1.转速调整范围（rpm）：0-280； 2.旋转电机功率（W）：40； 3.温度调节范围(℃)：室温-99； 4.冷凝器形式：蛇形冷凝器； 5.旋转瓶容积(mL)：24#标口，1000； 6.收集瓶容积(mL)：35#球磨口，1000； 7.浴槽尺寸：可放下1000 mL旋转瓶； 8.显示器：液晶数显； 9.升降方式：电动升降。 | 1 |  |
| 5 | 循环水真空泵 | 1.最大真空度（MPa）：0.098； 2.单头抽气量（L/min）：10； 3.抽气头数：2； 4.水箱容积（L）：15； 5.功率(W)：180 | 1 | 此设备为序号4设备配套使用。 |
| 6 | 医用病床结构强度试验机 | 一、用途： 该力学试验机主要用于医用病床的相关强度、疲劳耐久性、稳定性等部分项目测试。该试验机主要优点是试件一旦安装后，所有的加载位置通过电动移到指定位置无需搬动试件，减轻测试人员的工作强度。 二、设备性能及参数 1、水平电动缸 行程：0～200mm，加载力: 0～5000N 2、垂直电动缸 行程：0～200mm, 加载力: 0～5000N 3、力传感器： 0～5000N 4个 4、系统测力精度： 静态：±0.5%，动态力：0-2% 5、加载速度： 0-50mm/S 可调 6、测试次数：0-999,999 次 可任意设定。 7、测试空间：≥2500mm*1400mm*2000mm(L*W*H)测试空间 8、控制方式：PLC下位控制+PLC上位控制，软件自动控制 9、显示方式：10寸触摸屏显示 10、具有停/断电记忆及断点检出停机功能 11、停机方式：到达试验次数停机并报警 12、整体机架尺寸：约3250毫米长*1810毫米宽*2250毫米高 13、测试模式选择：强度测试、稳定性测试、围栏耐久测试、围栏轻度测试、倾斜角度测试、结构耐久测试。 14、力值方式：PLC+力传感器形成力闭环控制 15、系统设定：可设定测试频率、测试时间、测试力值、以及加载速度。 16、后期可根据样品提供3-5套固定挡块 17、设备构成：主机采用钢管焊接，上平面铺设10mm钢板，钢板上具有设备固备安装孔，表面喷塑处理。移动龙门架采用4080铝型材搭设，配备加强架构。 18、提供一套测试工装，一套固定工装（压垫、施力垫板） 19、所有的加载位置通过电动移到指定位置无需搬动负载。 三、可检验项目 1、运输状态不稳定性YY 9706.252-2021中201.9.4.2.2 2、运输状态中不稳定性（可调角度0-10°）YY 9706.252-2021中201.9.4.3.1 3、来自人体静载荷试验YY 9706.252-2021中201.9.8.3.2 4、来自人体动载荷试验：YY 9706.252-2021中201.9.8.3.3 5、边栏强度和闩锁可靠性YY 9706.252-2021中201. 9. 8. 3. 3. 3 6、拉升杆的动态试验YY 9706.252-2021中201. 9. 8. 3. 3. 4 四、设备配置清单： 1、机架：设备底座一台 2、电控柜： 一台 3、手持遥控器： 一套 4、伺服电缸：4套 5、力值传感器：4套 6、载荷垫：2个。符合YY 9706.252-2021中201.5.102 7、卡陷试验工具：圆柱和圆锥各一个，YY 9706.252-2021中201.5.101 8、样品使用斜坡一个 9、载荷垫：950mm*250 mm压垫一块，475mm *250mm压垫 2块 10、围栏耐久性工装：2套 | 1 |  |
| 7 | 高精度面源电子黑体 | 1、辐射面积： 100mm×100mm 2、绝对温度范围： 0～100℃ 3、辐射率：≥0.98±0.02 4、设置分辨率： 0.001℃ 5、 测温精度：±0.01℃（0℃～50℃）；±0.02℃（50℃～100℃） 6、 非均匀性：0.01℃ 7、温度稳定性： ±0.003℃/10min 8、稳定时间：＜30s | 1 |  |
| 8 | 天平 | 1.最大量程：6200g， 2.精度：0.01g， 3.可重复性（5%负载）：0.05g 4.线性偏差：0.06g | 1 |  |