- 技术参数

红外光谱仪的光学腔、样品腔必须为密封，能够连用红外显微镜、傅里叶变换拉曼模块，气相色谱，热分析等联机系统。

1.1 光谱范围：8,000–350cm-1，一次测量，无需切换硬件分段测试进行谱图拼接，波数可扩展至28000cm-1到15cm-1。覆盖远红外、中红外、近红外、可见整个谱区测量范围。

1.2 光谱分辨率：≤0.4cm-1，可升级0.16cm-1,间隔连续可调。

1.3 波数准确度：≤ 0.005 cm-1。

1.4 透光率准度：≤0.07%T。

1.5 波数重复性：≤0.0005 cm-1。

1.6 信噪比：≥60,000:1(峰-峰值，1分钟测试，分辨率4cm-1,DTGS检测器，@2100cm-1)。

1.7 干涉仪：平面镜—立体角镜干涉仪，光路入射角度≤30度。光路永久准直、无需被动式动态调整。

1.8 检测器：高灵敏度的中红外DLATGS检测器和MCT检测器，软件切换，无需手动。全数字化设计，直接输出数字信号。最多可内置7个检测器，各检测器均由软件控制自动切换，无需手动插拔或其他手动更换检测器的操作。

1.9 A/D转换：每个检测器均内置A/D转换模块，实现全数字化信号传输。

1.10 光源：带有预准直、高能量的中、远红外光源，支持热插拔，即插即用。高功率、高能量MIR/FIR光源，计算机控制光圈。

1.11 高反全镀金反射镜光学系统。

1.12 网络化：红外主机与计算机之间通过“以太”网卡连接，无任何限制。红外主机在网络中“即插即用”；计算机可远程控制、采样及数据处理；实时数据共享。采用TCP/IP协议的“网卡”进行数据通讯，主机有独立的IP地址。

1.13 仪器内置包含各种标准物质的IVU校验系统，通过验证程序可对仪器进行PQ/OQ测试，对仪器的各项指标随时进行验证，并给出验证报告。

1.14 红外控制软件是专门为实验室和工业在线环境下设计的集成化软件，用于红外数据的采集、处理、评价和报告。全中文操作界面，具有专用软件。

1.14.1 包括：红外光谱仪控制、数据采集、谱图处理、数据转换、多组分定量化学计量学(中文界面)等操作软件；曲线分峰拟合软件；干涉图转换光谱图，反FT变换，对称FT变换，单一峰位检索，聚类分析，欧氏距离算法，可根据晶体材质及入射角度进行高级ATR校正，比尔定律定量(中文界面)。

1.14.2 实时监测光谱仪中光源、激光器、干涉仪、检测器、电子元件、自动化单元等硬件状态。

1.14.3 H2O/CO2 自动补偿软件。

1.14.4 混合物谱库检索模块，此检索功能支持≥10种组分数混合物检索，可对混合物进行谱库检索给出单一组分谱图及合成光谱和残差光谱，并给出每一组分百分比。

1.14.5 图谱库，≥20万张。

- 配置要求：

表1  设备组成及数量要求清单

| 序号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 1 |
| 2 | 红外软件包 | 1 |
| 3 | 干涉仪（质保10年） | 1 |
| 4 | 激光器（质保10年） | 1 |
| 5 | 红外光源（质保5年） | 1 |
| 6 | 第二检测器位置 | 1 |
| 7 | 高灵敏度MCT检测器，永久真空密封，范围：12,000-600cm-1，液氮制冷，液氮保持时间：8小时 全数字化设计，数字信号输出。 | 1 |
| 8 | 制样工具包： - 液体样品制样工具 1. 可拆卸液体池 1个。 2. 10个垫片 3. KBr 窗片（打孔） 1个。 4. KBr 窗片（平板） 1个。 5. CaF2 窗片（打孔） 1个。 6. 窗片（平板） 1个。 7. KBr 25mm窗片 2个。 8. 0.1mmFTPE垫片 5片。 B、固体样品制样工具 9. 液体石蜡,25ml。 10. 磁性薄膜样品架 1个。 11. KBr粉末， 50g。 12. 不锈钢刮铲 1个。 13. 玛瑙研钵(4cm) 1个。 C、辅助制样工具 14. 注射器，2ml 1个。 15. 样品卡10片。 | 1 |
|  | 原位漫反射附件：用于粉末样品的紫外-可见-红外漫反射测量，采用X型光路设计，两个离轴椭球镜以120°倾斜方式收集漫反射光，附件的光谱透过率在中红外波段≥70%，可配备高低温、高压环境样品仓，适用于各种催化原位光谱表征。 1. 原位漫反射池： 1个。 可用于红外漫反射、紫外-可见漫反射、拉曼光谱的原位测量，加热器采用36V低压加热。可控温度：室温-800℃，含水冷快速接头，两路K型热电偶，三路反应气接口，可通过卡套、快插、KF真空接头等方式与真空、配气系统相连接，兼容拉曼和红外漫反射测量。 2. 程序控温仪 1个。 3. 1/4卡套直通球阀 3个。 4. 高温金属筛网 20个。 5. 红外漫反射仓帽 1个。 包含两个BaF2测量窗口和一个蓝宝石测量窗口，可通过第三窗口引入触发光进行光化学、光催化原位表征。 6. 拉曼仓帽 2个。 一个8mm光阑开口仓帽和一个16mm光阑开口仓帽，适宜于拉曼测量，也可更换红外窗片进行红外漫反射测量。 7. 全氟聚醚O型圈 1个。 8. 漫反射配气系统 1套。 包含两路质量流量控制系统,可进行4路反应气体的切换控制，系统工作压力可达3Mpa。 9. 循环水冷机 1套。 10. 原位池操作工具：窗体更换工具、原位池拆卸工具及装样工具。 | 1 |
| 9 | 国产产品：15吨压片机 | 1 |
| 10 | 国产产品：13mm压片模具 | 1 |
| 11 | 国产产品：电脑：i5-7500/8G/1T/DVD/集显/win7 /21.5寸 | 1 |
| 12 | 国产产品：打印机：黑白激光 | 1 |