采购需求

### 3 . 1采购项目概况

陕西省应急救援与航空护林中心为驻场飞行器提供有效、准确数据，保证驻场飞行器的飞行安全现购置自动气象站、便携

### 式自动气象站各一套。

3 .2采购内容

采购包1：

采购包预算金额 (元) : 1,000,000.00

采购包最高限价 (元) : 1,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数 量 | 标的金额 ( 元) | 计量 单位 | 所属 行业 | 是否核 心产品 | 是否允许进 口产品 | 是否属于节 能产品 | 是否属于环境 标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气象设备 | 1. 00 | 1,000,000 .00 | 套 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3 .3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

(招单价的) 供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：气象设备

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新型自动气象站： 1套 1.1数据采集系统 数量：1 (数据采集系统为本项目核心产品) ①32位操作系统，程序执行频率可达到200MHz。 ②24位高精度模-数转换。 ③自持式高精度实时时钟；月误差小于15S； ④为保证准确测量，在时间和温度变化时，系统自标定。 ⑤支持2G以上工业级CF存储卡。 ⑥支持掉电保护功能。 1.2 串口服务器 数量：1 ①具有多种可选通信波特率。 ②通信接口： ≥8个可插拔 RS-232/485/422 接口。 |

| ## 1 | ③指示灯：电源指示灯；状态指示灯；接口通信指示灯；光纤收发指示灯。 ④通信防雷：内部采用光电隔离和浪涌保护，可抑制电磁干扰。 1.3 温湿度传感器 数量：1 ★①温度测量范围：-50~50℃； ②温度分辨力：0.1 ℃； ★③温度最大允许误差： ±0.2 ℃。 ★④湿度测量范围：5%~100%RH； ⑤湿度分辨力：1%RH； ★⑥湿度最大允许误差： ±3%RH ( ≤80%) ， ±5%RH (＞80%) 。 1.4 风向风速传感器 数量：1 ★①风向测量范围：0°~360°； ②风向分辨力：3°； ★③风向最大允许误差： ±5°。 ★④风速测量范围：0 m/s~60m/s； ⑤风速分辨力：0.1 m/s； ★⑥风速最大允许误差： ± (0.5+0.03v) m/s。 1.5 雨量传感器 数量：1 ★①测量范围：雨强0~4mm/min； ## ②分辨力：0.1mm； ★③最大允许误差： ±0.4mm ( ≤10mm) ;±4% ( ＞ 10mm) 。 1.6 气压传感器 数量：1 ★①测量范围：500~1100hpa； ②分辨力：0.1hpa； ★③最大允许误差： ±0.3hpa。 1.7 能见度仪 数量：1 ★①测量范围：10~30000m； ②分辨力：1m； ★③最大允许误差： ±10% ( ≤10000m) ， ±20% ( ＞ 10000m) 。 1.8 云高仪 数量：1 ★①测量范围：60~7500m； ②分辨力：1m； ★③最大允许误差： ±5m。 1.9 交流供电系统 数量：1 在连续阴雨无日照情况下，蓄电池能保证采集系统正常工作至少7天。 ## 1.10 设备防雷组件 数量：1 静电放电抗扰度：接触放电 4kV；空气放电 8kV。 |
| --- | --- |

|  |  | 1 . 11 光纤 数量：1 适用于长距离通信 1 . 12 通讯、信号和供电电缆 数量：1 ## 符合标准JB8734- 1998 ，其屏蔽层编制密度不小于97%。 ## 1 . 13 风杆 ( 10米,无拉锁) 数量： 1 风杆高度为10米，采用不锈钢材质，无拉锁方式，安装方便。 1 . 14 风传感器安装横臂 数量：1 ## 采用不锈钢材质，用于安装风向风速传感器。 ## 1 . 15 防辐射通风罩 数量： 1 采用玻璃钢材质，用于安装温湿度传感器。 ## 1 . 16 中心站软件 ① 故障恢复时间＜ 10分钟。 ## ②数据响应时间＜2秒 ③5000台站1分钟加密观测数据采集到中心站桌面＜ 1分钟。 ④中心站转发数据到其他用户桌面＜2分钟。 |
| --- | --- | --- |

|  | 2 | 便携式自动气象站 1套 2.1数据采集系统 (便携式) 数量：2 ①32位操作系统，程序执行频率可达到200MHz； ②24位高精度模-数转换； ③自持式高精度实时时钟；月误差小于15S； ④为保证准确测量，在时间和温度变化时，系统自标定； ⑤以文件方式存储观测记录； ⑥支持2G以上工业级CF存储卡； ⑦支持掉电保护功能。 2.2温湿度传感器 数量：2 ★①温度测量范围：-50~50℃； ②温度分辨力：0.1 ℃； ★③温度最大允许误差： ±0.2 ℃。 ★④湿度测量范围：5%~100%RH； ⑤湿度分辨力：1%RH； ★⑥湿度最大允许误差： ±3%RH ( ≤80%) ， ±5%RH (＞80%) 。 2.3 风向风速传感器 数量：2 ★①风向测量范围：0°~360°； ②风向分辨力：3°； ★③风向最大允许误差： ±5°。 ★④风速测量范围：0 m/s~60m/s； ⑤风速分辨力：0.1 m/s； ★⑥风速最大允许误差： ± (0.5+0.03v) m/s。 2.4气压传感器 数量：2 ★①测量范围：500~1100hpa； ②分辨力：0.1hpa； ★③最大允许误差： ±0.3hpa。 2.5蓄电池 数量：2 ★至少20AH以上 2.6充电器 数量：2 用于给电池充电 2.7 PV控制器 数量：2 起到电压保护功能。 2.9三脚架 数量：2 采用不锈钢材质。 2.10 防辐射罩 数量：2 采用玻璃钢材质，用于安装温湿度传感器。 2.11 机箱及安装附件 数量：2 采用不锈钢材质 |
| --- | --- | --- |

#### 3 .4商务要求

3 .4 . 1交货时间 采购包1：

自合同签订之日起120日

#### 3 .4 .2交货地点

采购包1：

陕西省应急救援与航空护林中心指定地点

#### 3 .4 .3支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3 .4 .4支付约定

采购包1：  付款条件说明：  合同签订后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 80.00%。 采购包1：  付款条件说明：  验收合格后 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 20.00%。

#### 3 .4 .5验收标准和方法

采购包1：

由采购人组织，按照国家和行业现行标准以及采购文件、投标文件的内容验收。

#### 3 .4 .6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准 (试行) 》《快递包装政府采购需求标准 (试行) 》 的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3 .4 .7质量保修范围和保修期

采购包1：

#### 验收合格后 2 年

3 .4 .8违约责任与解决争议的方法 采购包1：

### 根据招标文件要求及合同约定执行

3 .5其他要求

一、本项目通过电子化交易系统投标，供应商除需在电子化交易系统上传投标文件外，另外还需在投标截止时间前，向代 理机构递交密封完好的系统生成的纸质版投标文件 (两份，胶装) ，密封封套上标注项目名称和供应商名称。有关报价文件， 供应商可以不提供。  2.开标当日，供应商应保持通讯畅通，以便出现询标时能及时在线。  二、非实质性偏离：  非实质性偏差 不影响投标文件的有效性。以下情况属于非实质性偏差：  1.文字表述的内容含义不明确的；  2. 同类问题表述不一致的；  3.有 明显文字和计算错误的；  4.提供的技术信息和资料不完整的；  5.评标委员会认定的其他非实质性偏差。  三、中小企业：  是 否属于中小企业，供应商按《政府采购促进中小企业发展管理办法》  (财库〔2020〕46号) 和《统计上大中小微型企业划分 办法 (2017) 》  (国统字 ﹝ 2017 ﹞ 213号) 划型标准判定，并承担责任。如判定原则与第五章不一致的，以此为准。  四、  本文件中供应商也称投标人，采购文件也称招标文件。