第一包

射频控温热凝器技术参数及要求

一、适应症：适用于三叉神经痛和经正规保守治疗无效的椎间盘源性疼痛。

二、产品技术参数

1、射频频率：440KHZ±40KHZ正弦波。

2、治疗输出功率≤20W(可调),能实时显示状态信息,具备极板脱落文字提示报警功能。

3、标准射频损毁模式：

  具备自动及手动控制模式,毁损温度及时间可调。

温度测量范围：25°C—95°C        时间设定范围：10s—5min。

4、脉冲射频温度：42°C±2°C

  脉冲射频脉宽可调：10—50 ms    脉冲射频频率可调：1—8 Hz

与连续射频可自由切换。

5、单极、双极射频模式。

6、阻抗监测：实时监测射频针头和负极板之间的阻抗，在整个治疗过程中观察治疗部位组织温度和热凝变化情况，大大提高手术安全性。阻抗测量范围：50Ω—1000Ω。（因为阻抗监测是个范围值，所以阻抗值宽度越窄精确度就越高）

7、刺激模式：通过刺激进行感觉和运动神经鉴别辅助穿刺定位。

8、频率和电压可调：

刺激脉冲宽度：1-3ms

刺激脉冲幅度：0.1-5.0V连续可调

刺激脉冲频率：1Hz-90Hz

9、射频椎间盘热凝模式：

   具备椎间盘内测温功能，精确控制毁损灶的范围。

10、具有系统自检功能。能自动检测系统各单元工作是否正常，并给予显示或报警。

11、 工作电极针及穿刺针有≥四种长度规格可供客户选择。

12、 术后电极针自动降温系统。（术后电极降温确保针拔出时，余温不损伤组织）

三、产品性能

1、≥7.0寸LED大尺寸液晶屏显示，屏幕分辨率≥800×480

  2、控制与输出全数字化，具有更高的安全性与精确性。

3、智能化的人机界面设计。

4、合理的界面及操作面板倾斜角度设计。

5、 具有输出功率校准模式。

6、 简洁明了、舒适的硅胶按键设计。

7、防呆接头设计。

8. 工作电极针及穿刺针有≥四种长度规格可供客户选择，满足不同病症需求。
9. 具有术后电极针自动降温系统。
第二包
1.医用电动诊疗床

用途：用于脑中风、脑外伤、人体肌肉系统及神经系统损伤的患者进行肢体运动康复训练。。

技术参数：

1、规格尺寸：2020×1240×500mm，允差±20mm。
2、频率：50Hz±1Hz

3、床面升降行程：500～1000mm，允差±20mm。

4、床面升降速度：上升速度11mm/s，下降速度16mm/s，允差±2mm/s。

5、起升重量：≥200kg

6、控制开关：配有手柄和脚踏开关，可点动操作。

2.PT凳

用途：医师椅通过可调节高度、可转移位置与可360°旋转等设计，方便治疗师在治疗过程中体位的转移。

技术参数：

1、外形尺寸（mm）：650*650，允差±30mm

2、升降范围（mm）：420~560  允差±20mm。
3、额定载荷：≥135kg。

3.多关节主被动训练仪

用途：适用于对患者上下肢进行主被动康复训练。

技术参数：

1、外形尺寸：700×650×1200mm，允差±3%。
2、显示方式：液晶触摸显示屏。

3、屏幕水平方向：0°～180°可调，允差±2°； 

上肢训练部分水平方向：0°～180°可调，允差±10°； 

立杆伸缩调节范围：0～100mm，允差±10mm。
4、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）：1～15N·m，允差±5%，分15档设定，步进为1N·m。

5、被动模式：

a）训练速度调节范围：5～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm； 

b）运动方向：正、逆两种，在训练过程中可以改变方向； 

c）痉挛后方向：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。

6、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。

7、具有深层肌肉刺激仪辅助治疗功能（提供该产品医疗器械注册证）

4.巴氏球

用途：用于脑瘫患者的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛，提高协调性。

1、规格(cm)：Φ≥65

2、质量：≥1.8 kg

3、材质：PVC材质

5.踝关节矫正器

用途：用于踝关节屈伸功能障碍，患者可做主动和被动训练

1、座垫前后调节范围(mm)：0～300允差±10 mm

2、脚踏板角度调度范围： 0°～80°允差±2°

3、额定载荷(kg)：≥135kg
6.矫正镜

用途：各种姿势矫正训练

技术参数：

规格(mm)：900×650×1850  允差±30 mm

镜面玻璃厚度：≥5 mm

7.训练阶梯（双向）

用途：用于患者恢复日常上下楼功能。

技术参数：

1、规格mm)：3350×830×1350~1550  允差±50 mm
2、扶手杠调节范围（mm）：0～200  允差±10 mm

3、阶梯额定载荷(kg)： ≥135 kg

8.股四头肌训练椅

用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引

技术参数：

座垫高度（mm）：≥660

升降支架调节范围(mm)：0～130

小腿垫调节范围（mm）：0～470  助力手柄调节范围（mm）：0～280

小腿支架摆动角度：≥120°  

座位额定载荷(kg)：≥135kg
提供配重若干块。
9、平行杠（配矫正板）

用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。

技术参数：
1、杠杆直径(mm)： Φ≥38 mm

2、杠杆宽度调节范围（mm）： 340～600允差：±20mm.
4、额定载荷(kg)：≥ 135kg
4、矫正板坡度：15°


10.神经肌肉低频电刺激仪

用途：通过刺激失神经支配的肌肉，降低肌肉纤维变性，减缓肌肉失神经支配性萎缩，促进血流并保持肌肉营养，促使失神经肌肉和重新接受神经支配的肌肉纤维肥大强化，较快提高肌肉张力。

技术参数

1、输出通道：三通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。

2、输出波形：双向不对称方波。

3、脉冲频率：

第I档（完全失神经）：输出脉冲频率为500Hz，调制波频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±10%；

第II档（部分失神经）：输出脉冲频率为0.5Hz～10Hz，步进为0.5Hz，允差±10%。

4、脉冲宽度：

第I档（完全失神经）：脉冲宽度由5个1ms组成，调制波宽度为10ms，允差±15%；

第II档（部分失神经）：脉冲宽度为10ms，允差±15%。

5、具有生物陶瓷热敷袋辅助治疗功能（提供该产品医疗器械注册证）。

11.立体动态干扰电治疗仪

用途：对人体的作用与传统干扰电相同，但因电流强度不断发生节律性动态变化，机体组织不易产生适应性，并能使深部组织获得更加均匀的作用强度，有助于获得较好的疗效，配备负压泵采用吸附式电极，治疗同时有近似拔罐功能。

技术要求：

1、二组两维干扰电输出。

2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。

3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

a）低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz；

b）中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz；

c）高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz；

d）广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz；

e）低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。

4、治疗仪调制频率：0～120Hz；

5、动态节律：分六档可选

6、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

7、差频周期：分四档可选。

8、不少于4个固定处方1个自编处方。

9、具有生物陶瓷热敷袋辅助治疗功能（提供该产品医疗器械注册证）。

12.助行器

用途：辅助代步用具

技术参数：

1、扶手宽度(mm)：≥ 480

2、额定承载质量(kg)：≥ 100

3、调节孔位数： 多孔位

13.OT桌（可调式）

用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。

技术要求：

1、桌面升架范围mm：620～850  允差±20 mm

2、手柄转动力距mm
：≥10

3、桌面额定载荷kg
：≥50

4、桌面尺寸（长×宽）mm：1500×800  允差±50 mm

14.滚桶

用途：用于偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调能力。

1、规格(mm)：可提供多种规格选择

2、额定载荷(kg)：≤100 kg

15.系列沙袋

用途：肌力训练、关节活动度训练、关节屈伸训练。

技术参数：

绑式沙袋：

规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg各两件 

提式沙袋：

规格数量：1.5kg，2.5kg，3.5k，各两件， 5kg，1件

16.可调式砂磨板及附件  

用途：上肌力协调活动能力和关节活动的作业训练。

1、规格(mm)：1040×840×800，允差±30mm。
2、运动地板革面积（mm）：970×770，允差±20mm
3、运动地板革厚度（mm）：≥5

4、沙磨板角度调节范围  0～45°

5、附件品种：≥4个品种。

17.体操棒与抛接球

用途：通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力。

1、规格(mm)：400×400×1020 ，允差±40mm。

2、体操棒数量： 5个

3、抛接球数量： 4个

18.分指板（大、中、小）

用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。

技术参数：

规格尺寸（长×宽×高mm）：

大225×225×30、中205×205×30、小190×190×30，允差±10。

19.木插板

用途：作业治疗用具，将木棒准确插到位，训练患者眼一手协调功能。

1、插棒规格（mm）：29×98、24×88、19×78，允差±10mm。

三种规格可任选其一

2、数量：各20支

20.楔形垫

用途：卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练者。

技术参数：

三种规格规格(mm)：

440mm×600mm×440mm  允差±20 mm 倾斜角45° 

500mm×600mm×270mm  允差±20 mm  倾斜角30°

500mm×600mm×150mm 允差±20 mm  倾斜角15°
21.系列哑铃

用途：进行肌力和医疗体操训练；

技术参数：

规格数量：1磅2件、2磅4件、3磅4件、4磅4件、5磅4件。

22.肩梯

用途：通过手指沿着阶梯不断上移逐渐提高肩关节的活动范围，减轻疼痛。适用于各类原因引起的肩关节活动障碍，用于肩关节活动功能受损者进行康复训练。

技术参数：

1、肩梯升降范围，0-600mm 

2、 垂直方向额定载荷(kg)：≥ 10

23、乳房病灶活检手柄技术参数

1.三凹面刀尖设计；

2.具有全通道设计，封闭取样功能；

3.具备360°单向旋转切割；

4.多种型号可选：外刀管直径7G/10G/12G，有效长度110-150mm；

5.取样槽周向位置调节灵活，可360°范围内任意选择取样槽开窗方向，外部具有开窗方向指示标识；

6.外导管刻度清晰可见；

7.活检针和活检手柄连接后，取样槽可在5mm-30mm范围内调节。

所有一次性使用耗材提供耗材报价




































