- 1包残疾人辅助器具适配

| 序号 | 辅具名称 | 辅具数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 普通轮椅 | - 319 |  |
| 2 | - 儿童轮椅 | - 3 |  |
| 3 | - 多功能轮椅 | - 2 |  |
| 4 | - 便携式轮椅 | - 11 |  |
| 5 | - 座便轮椅 | - 190 |  |
| 6 | - 高靠背轮椅 | - 220 |  |
| 7 | - 手杖 | - 56 |  |
| 8 | - 三脚带凳手杖 | - 10 |  |
| 9 | - 四脚手杖 | - 47 |  |
| 10 | - 四脚框式助行器 | - 4 |  |
| 11 | - 腋拐 | - 30 |  |
| 12 | - 二轮框式助行器 | - 1 |  |
| 13 | - 座便椅 | - 261 |  |
| 14 | - 洗浴椅 | - 112 |  |
| 15 | - 护理床 | - 152 |  |
| 16 | - 防走失腕表 | - 229 |  |
| 17 | - 胸挂式助视器 | - 4 |  |
| 18 | - 近用眼镜式助视器 | - 13 |  |
| 19 | - 盲杖 | - 40 |  |
| 20 | - 盲表 | - 8 |  |
| 21 | - 盲人听书机 | - 104 |  |
| 22 | - 带轮带座助行器 | - 16 |  |
| 23 | - 声光盲杖 | - 16 |  |
| 24 | - 生活自助具 | - 1 |  |
| 25 | - 双筒望远镜 | - 1 |  |
| 26 | - 起身绳梯 | - 1 |  |
| 27 | - 护理用品 | - 10 |  |
| 28 | - 防压疮床垫 | - 141 |  |

- 1包残疾人辅助器具适配

| 序号 | 辅具名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 普通轮椅 | - 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度2.8mm-2.2mm,双交叉杆结构；可折叠。3.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。4.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。5.固定式扶手，牛津布软座或硬座、前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。后轮为普通充气轮胎或PU轮胎。6.塑料手圈，铁护板或塑料护板，吹塑扶手，车架配有骨盆式安全带,带有肘节式刹车另配后把刹车。7.可提供不同尺寸座宽，载重N100KG. |
| 2 | - 儿童轮椅 | - 1.选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度1.8mm-2.2mm,2.高靠背，可调节靠背、座位角度，可拆扶手，扶手高度可调节，餐桌板可拆卸，固定脚托，自锁式后把手连刹车，后车架配有防翻轮。3.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。4.安全防护：靠背配H型安全带，胸前带安全带锁扣，競部配坐姿纠正安全带，脚托配有小腿姿势矫正海绵垫及安全带，且高低可调，脚踏板配有踝带。载重N75KG以上。 |
| 3 | - 多功能轮椅 | - 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度1.8mm-2.2mm,双交叉杆结构；可折叠。2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。3.扶手可后掀，可拆卸搁脚，牛津布座靠垫，前轮实心橡胶轮胎，后轮为普通充气轮胎或PU轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸,后轮尺寸20-24寸。4.可提供不同尺寸座宽，脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。5.塑料手圈，铁护板或塑料护板，吹塑扶手，车架配有骨盆式安全带,带有肘节式刹车另配后把刹车。6.载重≧100KG。 |
| 4 | - 便携式轮椅 | - 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度l.8mm-2.2mm,双交叉杆结构；可折叠。2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。非常轻便，携带出行非常方便的轮椅，即使是体弱的残疾人，可以推着它出行，也可以短暂的提起来搬运。 |
| 5 | - 座便轮椅 | - 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度双交叉杆结构；可折叠。2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。3.前后轮均为免充气轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。4.轴皮硬座带便盆，5.靠背垫牛津尼龙布，带有肘节式刹车另配后把刹车,车架配有骨盆式安全带。6.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。7.载重≧100KG. |
| 6 | - 高靠背轮椅 | - 1.车架选用铝合金材料焊接而成，主体管壁厚度1.8mm-2.2mm,双交叉杆结构；可折叠。2.表面处理：烤漆或喷涂；具有抗老化不生锈的功能。3.前后轮均为免充气轮胎，前轮尺寸6英寸-8英寸，后轮尺寸20-24寸。4.靠背可调至半躺或全躺，配圆便桶或U型便桶，可上翻扶手，可拆卸升降式脚托，加宽前轮，充气后轮，带塑料餐桌板，主架配有双防翻后轮。5.带有肘节式刹车另配后把刹车，车架配有骨盆式安全带。6.脚踏管可分段选择调整踏板高度。踏板为PU材质或铝合金材料制成。7.载重≧100KG. |
| 7 | - 手杖 | - 采用高强度铝合金管，壁厚1.1mm表面彩色铝氧化处理，高度可调节至72-95分十档。手柄采用ABS塑料材质。配橡胶防滑脚垫，产品向内稳定性能≧1.5度，向外稳定性能≧4.0度 |
| 8 | - 三脚带凳手杖 | - 采用铝合金管、表面金属烤漆，管壁厚度l-5-2.0mm发泡手把，三脚着地，配橡胶防滑脚垫，采用高强度尼龙凳面，高度550mm固定高度,产品向内稳定性能≧1.5度，向外稳定性能≧4.0度。 |
| 9 | - 四脚手杖 | - 采用铝合金管、脚架采用钢质管，表面金属烤漆、四脚着地，配橡胶防滑脚垫，高度可调节73mm-93mm,产品的向内稳定性能≧1.5度,向外稳定性能≧4.0度。 |
| 10 | - 四脚框式助行器 | - 主架釆用6061F高强度铝合金材质，管壁直径25.4mm厚度1.2mm一键式折叠，表面阳极氧化处理，结构脚管直径28.6mm厚度为1.2mm高度八档可调节前杆加厚加宽。握把采用PV橡胶软质握把；脚垫材质为橡胶；使用方法为固定式交挽式两用。 |
| 11 | - 腋拐 | - 釆用6063T5高强度铝合金材质，脚管握把可调高底主管管壁厚1.1mm脚管伸缩管厚度1.2mm表腋托和手把采用加厚防滑 |
| 12 | - 二轮框式助行器 | - 主架采用高强度铝合金材质，直径25.4mm,厚度1.2mm表面氧化处理;PVC蝶形手把，产品配2只5寸PV脚轮可折叠；高度可调节8档位调节;优质橡胶防滑脚垫。 |
| 13 | - 座便椅 | - 主架采用钢制管材，壁厚1.2mm表面喷涂处理；框架式，有靠背，带扶手铝合金材质；脚垫材质为橡胶；最大取重150kg承载25kg静载荷左右倾稳定性试验。失稳角度小于13度。 |
| 14 | - 洗浴椅 | - 主要采用不锈钢管材壁厚1.5mm表面氧化处理；靠背扶手可拆装，椅腿高度可调，橡胶防滑脚垫。ABS带孔防滑洗浴面板，带靠背与扶手最大承重150kg |
| 15 | - ▲护理床 | - 外形尺寸210cmxl00cmx55cm,承重240kg,钢制床体，床面为钢板整体冲压床体，采用自动焊接工艺，表面静电喷涂，床头、尾板采用PE高级工程塑料壳装卸，摇手柄转动灵活，并有两级空转限制装置，活动ABS床头，配五档铝合金护栏，带折叠床护栏杆，通过手柄操作可调整背部角度，手动下曲腿功能，下弯曲角度可在0°—75°间，可上曲腿下曲腿，可左右翻身，带便器，洗头，输液架配输液孔，高强度静音万向轮，带5CM-8CM厚海绵床垫 |
| 16 | - 防走失腕表 | - 通过卫星定位系统，亲情号双向互拨通话及语音监听，SOS一键启动循环拨打亲情号，摔倒后可自动拨打亲情号，可查询90天立式活动轨迹，带有防走失的手环、腕表、挂件 |
| 17 | - 胸挂式助视器 | - 1.符合标准Q/KJ004-2004《助视器技术条件》要求；2.放大倍率：倍3.成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色；4.透镜材质：光学树脂5.镜片要求：直径不低于100mm;透视率N90%；没有肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、黄点等；表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等6.整体零件完整无缺，无变形；7.外观无划痕、毛刺、飞边、塌陷等缺陷，色泽均匀一致；8.独立包装 |
| 18 | - 近用眼镜式助视器 | - 1.成像清晰，成像无弯曲、发毛、边缘带色；2.无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等；3.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等；4.镜片材质：光学树脂5.镜架：金属全框；6.镜片透射比在90%以上；7.包装盒具有防潮、防震、防碰撞功能 |
| 19 | - 盲杖 | - 四折盲杖、带旋转头 |
| 20 | - 盲表 | - 具有语音报时功能的盲表或机械表，表面盖可掀开，表面字块外凸，适应盲人计时使用。 |
| 21 | - 盲人听书机 | - 电子书语音朗读、音乐播放、录音、收音机，方便盲人听取有声读物 |
| 22 | - 带轮带座助行器 | - 1、车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成;表面经氧化处理。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。 3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。 4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长. 5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。 |
| 23 | - 声光盲杖 | - (1）材质铝合金，19mm管直径、壁厚1.2mm，表面防氧化处理。 (2）高度可调，73cm-106cm适合1.50m-1.75m人群使用，徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠。 (3）支脚垫材质为工程聚丙材料一次注塑成型，抗菌抗老化。配有收音机、报警、闪光、手电等功能，使用方便。 |
| 24 | - 生活自助具 | - 高级塑料不镀钢；勺子头可灵活转动，内置转珠可调整勺头方向。 |
| 25 | - 双筒望远镜 | - 1、放大倍率：2.8倍；2、屈光度：-12D~+5D；3、焦距可调，双目可独立调焦；4、视场角：12°；5、视场直径：225MM |
| 26 | - 起身绳梯 | - 由5根拉杆与尼龙绳组成，拉杆为木质或环氧树脂管，承重静态为300kg,拉力4412.7N |
| 27 | - 护理用品 | - 容易脱穿，每包10片；高分子吸水材料；360度弹力透气腰围；吸收有异味因子；使用无毒无刺激亲肤材料做表层。 |
| 28 | - 防压疮床垫 | - 采用PVC材质，电动充气，带配套充气管；能因体温及压力而造形，有效把人体压力化解为零压，抵消反作用力，使身体长时间接触的部位处于无压力状态，不阻碍血液循环，不易形成压疮。 |

- 注：▲ 指标为本合同包核心产品，不得负偏离。

- 2包助听器

| 1 | 全数字电脑编程耳背式助听器 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |

- 2包助听器

| 序号 | 辅具名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字电脑编程耳背式助听器 | 1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010 《电声学助听器通用规范》国家标准。 2.具体参数及要求： （1）双麦克风技术； （2）软件可独立调节通道数≥16个； （3）软件可独立调节频段数≥16个； （4）聆听程序设置≥4个； （5）自动声反馈抑制功能； （6）具备风声、机械声降噪系统； （7）电感灵敏度≥100dB； （8）饱和声压级：≥125dBSPL（IEC118-72cc 耦合腔）； （9）满档声增益≥65dB； （10）频率响应范围：大于200Hz—6000Hz的频宽范围； （11）总谐波失真≤5%； （12）等效输入噪声级：≤25dB; （13）电低压提示； （14）具备频用移技术； （15）内置测听技术； （16 ）有数据储存功能； （17）每台助听器配硬耳模一个 |