政府采购项目

采购项目编号：SCZD2023-ZB-2318/001

旬邑县医院消毒供应中心建设配置设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年十一月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

（一）投标人须知前附表	5

（二）投标人须知	9

一、总  则	9

1.     采购人、采购代理机构及投标人	9

2.     资金来源	10

3.     投标费用	10

4.     适用法律	10

二、招标文件	10

5.     招标文件构成	10

6.     招标文件的澄清与修改	11

7.     投标截止时间的顺延	11

三、投标文件的编制	11

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	11

9.     投标文件组成	12

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	12

11.    投标报价	12

12.    投标有效期	13

13.    投标文件的制作	14

四、投标文件的递交	14

15.    投标文件的密封和标记	14

16.    投标截止	14

17.    投标文件的接收、修改与撤回	15

五、开标及评标	15

18.    开标	15

19.    资格审查及组建评标委员会	16

20.    投标文件符合性审查与澄清	16

21.    投标偏离	17

22.    投标无效	17

23.    比较与评价	18

24.    废标	18

25.    保密要求	19

六、确定中标	19

26.    中标候选人的确定原则及标准	19

27.    确定中标候选人和中标人	19

28.    发出中标通知书	19

29.    告知招标结果	19

30.    签订合同	20

31.    履约保证金	20

32.    预付款	20

33.    招标代理服务费	20

34.    政府采购信用担保及融资	21

35.    廉洁自律规定	26

36.    人员回避	26

37.    质疑的提出与接收	26

附件1：投标担保函	28

附件2：履约担保函格式	29

第三章  评标方法和标准	31

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。	31

二、由评标委员会负责的审查评审工作。	31

三、评审标准中应考虑下列因素：	32

附表一  资格审查标准	34

附表二  符合性审查标准	36

附表三  评审因素和指标	37

第四章  拟签订的合同文本	38

第五章  采购需求及要求	43

第六章  投标文件格式	45

一、资格证明文件	45

第一部分  身份证明文件	46

第二部分  资格证明文件	49

二、商务及技术文件	53

目  录	54

投标函	55

开标一览表	56

投标分项报价表	57

节能产品、环境标志产品明细表	58

技术偏离表	59

商务条款偏离表	60

中小企业声明函（货物）	61

投标人监狱企业声明函	62

残疾人福利性单位声明函	63

符合评分标准要求的商务文件	64

投标人须知第10条要求的所有技术文件	65

投标方案或技术方案	66

业绩一览表	67

投标人须知前附表要求的其他文件	68

第一章  招标公告

旬邑县医院消毒供应中心建设配置设备采购项目招标公告

###### 项目概况

旬邑县医院消毒供应中心建设配置设备采购项目招标项目的潜在投标人应在西安市高新二路山西证券大厦八楼招标四部获取招标文件，并于 2023年12月05日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：SCZD2023-ZB-2318/001

- 项目名称：消毒供应中心建设配置设备采购项目

- 采购方式：公开招标

- 预算金额：5500000.00元

- 采购需求：

- 合同包1（旬邑县医院消毒供应中心建设配置设备采购项目）

- 合同包预算金额：5500000.00元

- 合同包最高限价：5500000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 消毒供应中心建设配置设备 | 1批 | 详见采购文件 | 5500000.00 | - |

- 本合同包不接受联合体投标。

- 合同履行期限：合同签订后30天

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

时间：2023-11-13      08:00:00起至2023-11-17       17:00:00 止

地点：西安市高新二路山西证券大厦八楼招标四部

方式：在线获取

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023-12-05     09:30:00

递交投标文件地点：西安市高新二路2号山西证券大厦八层第一会议室

开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦八层第一会议室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、项目概况：消毒供应中心建设配置设备  1批；采购内容：消毒供应中心建设配置一批...具体参数详见招标文件。

3、有意向的投标人，请于招标文件获取时间内持介绍信、授权委托书、被授权人身份证复印件在西安市高新二路山西证券大厦八楼招标四部获取招标文件。

4、请各投标人获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：旬邑县医院

地址：咸阳市旬邑县城西大街

联系方式：029-34422103

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦八层

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：薛盼、雷鹏

电 话：029-88497916

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 名称：旬邑县医院 地址：咸阳市旬邑县城西大街 联系方式：029-34422103 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新二路山西证券大厦八楼 联系人：薛盼 雷鹏 电话： 029-88497916 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 5供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 1.7 | 项目所属行业：工业（制造业） |  |
| 2.2 | 项目预算金额：5500000.00元； 最高限价：/ |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标/包 |  |
| 12.1 | 本项目不收取投标保证金 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本：1份、副本：2份； 商务及技术投标文件：正本：1份、副本：2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份(PDF版本）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年12月05日上午09时30分 |  |
| 18.1 | 开标时间：2023年12月05日上午09时30分 开标地点：西安市高新二路2号山西证券大厦八层第一会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间:为招标文件发售时间至资格审查工作结束 |  |
| 20.5 | 核心产品：脉动真空蒸汽灭菌器 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：40% |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话： 029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.credit china.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 5供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金（不收取）

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2   投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4   投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的密封和标记

15.1   密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3   如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

15.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

15.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 16.    投标文件的接收、修改与撤回

16.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

16.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

16.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

16.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

16.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 17.    开标

17.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

17.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件资格证明文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

17.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

17.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 18.    资格审查及组建评标委员会

18.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

18.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

18.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

18.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

18.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 19.    投标文件符合性审查与澄清

19.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

19.2   投标文件的澄清

19.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

19.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

19.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 20.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 21.    投标无效

21.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

21.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低或影响采购性能、功能；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 22.    比较与评价

22.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

22.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 23.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 24.    保密要求

24.1   评标将在严格保密的情况下进行。

24.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 25.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 26.    确定中标候选人和中标人

26.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 27    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 28.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 29.    签订合同

29.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订合同。

29.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

29.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 30.    履约保证金

30.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

30.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

30.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 31.    预付款

31.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

31.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

31.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 32.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 33.    政府采购信用担保及融资

33.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580、17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911、15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559、13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300、15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555、18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

### 34.    廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 35.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.    质疑的提出与接收

36.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

36.3   投标人提交质疑函的要求

36.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

36.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

36.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

36.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

36.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

36.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

36.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低影响采购性能、功能。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人为提供服务所伴随的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查项目 | 资格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、供应商2021年度或2022年度经审计的财务报表复印件，或本年度银行出具的资信证明； 3、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； |
| 2 | 资格条件 | 1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明或劳动合同）； 3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）； 4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证。 5供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； 6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。 |

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查项目 | 投标无效条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署、盖章 | 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的 |
| 2 | 投标报价 | 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的 |
| 3 | 报价合理性 | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 |
| 4 | 投标内容 | 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容造成采购档次降低影响采购性能、功能； |
| 5 | 其它情形 | 存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款 |

- 附表三  评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 节能、环境标志产品 | 3 | 投标产品为节能产品、环境标志产品清单中的产品，符合采购文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0~3分。 |
| 投标产品技术指标评审内容 | 37 | 1、投标产品的技术指标评审：完全响应或优于得30分。标注“*”项技术指标参数为本次采购项目的“主要参数”，一项不满足扣3分，扣完为止；非标注“*”项技术指标参数为本次采购项目的“一般性参数”，一项不满足扣1分，扣完为止。按照技术参数要求提供相应的证明文件，其中“清洗消毒器、脉动真空蒸汽灭菌器、过氧化氢低温等离子灭菌器”须逐项响应并标注佐证资料在标书中的具体页码（如检测报告或技术白皮书等）。 2、投标产品附有完整的检验报告、厂家技术白皮书、说明书等，技术支撑材料齐全、技术参数明确、功能规格整体表述一致，按其响应程度计0~4分。 3、投标产品及其配置功能对招标文件要求进行响应，产品安全可靠，性能良好，按其响应程度计0～3分。 |
| 投标产品的可靠性评审 | 10 | 1、投标生产企业产品原材料、配件货源渠道正常，选材用料优良、检验手续完善、有品质保证，按其响应程度计1~5分。 2、投标生产企业有完善的产品质量检测保障体系、质量证书、质量检测报告产品性能稳定，具有较好的使用效果。按其响应程度计1~5分。 |
| 实施方案及售后服务 | 20 | 1、针对该项目有售后服务计划、售后服务措施，其他附带产品服务承诺等，按其响应程度计0～5分； 2、具有可行的技术培训方案，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度计0～5分； 3、供应商对投标设备的供货计划、安装调试、安装方案及安装人员配备以保证采购人需求，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 4、运维本地化服务针对性强、应急措施到位、响应时间合理，根据具体承诺情况赋分计0～5分。 |
| 总分 | 100分 |  |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

1、合同签订后30天内，甲方向乙方支付合同总价款40%作为预付款，乙方需提供相关收款依据。

2、乙方须按其投标文件中响应的交货期按时交货并提供全额合规发票保证“货票同行”，到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，甲方30天内支付合同总价款的60%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式:

1、履行期限（交货期）：合同签订后30天

2、交货地点：采购人指定地点

3、方式：符合招标文件及投标文件要求

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺、生产的最新产品。

2、所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

5、货物的质保期为验收合格后1年，终身维护保养，质保期后，只收取成本费用。

6、包装要求

6-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

6-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

7、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3-6、卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；并提供专业知识培训进修。

4、售后服务

4-1、如遇仪器故障在电话能解决的情况下24小时内必须排除故障，如不能解决，乙方在接到甲方保修电话故障通知后在2-3个工作日内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随产品装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、到货验收：卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

2、货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

3、货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

4、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

5、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

6、验收依据：

6-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

6-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货产品技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，   备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗消毒器 | 台 | 1 | 26 | 一单元传递窗550*750*550 | 台 | 1 |
| 2 | 减压沸腾清洗机超声清洗机 | 台 | 1 | 27 | 电动升降传递窗950*100*1700 | 台 | 2 |
| 3 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 台 | 3 | 28 | 干燥物品工作台 | 台 | 1 |
| 4 | 医用超声波清洗机（超声槽） | 台 | 1 | 29 | 包布打包台 | 台 | 2 |
| 5 | 医用超声波清洗机（煮沸） | 台 | 1 | 30 | 双门器械柜 | 台 | 1 |
| 6 | 腔镜清洗工作站(腔镜) | 台 | 1 | 31 | 四门敷料柜 | 台 | 4 |
| 7 | 腔镜清洗工作站(眼科) | 台 | 1 | 32 | 平板货架 | 台 | 3 |
| 8 | 多功能清洗中心（普通器械） | 套 | 1 | 33 | 双层转运车 | 辆 | 2 |
| 9 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 34 | 空气压缩机55L | 台 | 4 |
| 10 | 医用真空干燥柜 | 台 | 1 | 35 | 快速生物阅读器(高温) | 台 | 1 |
| 11 | 医用纯水机 | 台 | 1 | 36 | 快速生物阅读器（低温） | 台 | 1 |
| 12 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 台 | 1 | 37 | 气体环境监测系统 | 台 | 2 |
| 13 | 环氧乙烷低温灭菌器 | 台 | 1 | 38 | 绝缘检测仪 | 台 | 1 |
| 14 | 医用除锈机 | 台 | 1 | 39 | 纸塑袋切割机 | 台 | 1 |
| 15 | 污物清洗槽双槽带沥水台 | 台 | 1 | 40 | 医用热封机 | 台 | 1 |
| 16 | 污物接收台 | 台 | 1 | 41 | 双列篮筐架 | 台 | 3 |
| 17 | 洗眼器 | 台 | 2 | 42 | 无菌篮筐 | 个 | 10 |
| 18 | 一单元传递窗800*800*850 | 台 | 3 | 43 | 库房垫板 | 个 | 10 |
| 19 | 洗车机 | 台 | 2 | 44 | 密封下送车 | 个 | 3 |
| 20 | 空气压缩机30L | 台 | 1 | 45 | 空气消毒机 | 个 | 19 |
| 21 | 高压冲洗喷枪 | 台 | 1 | 46 | 工作台 | 个 | 4 |
| 22 | 密封运输车 | 辆 | 3 | 47 | 追溯系统 | 套 | 1 |
| 23 | 污物车 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 器械打包台 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 器械检查放大镜 | 台 | 3 |  |  |  |  |

- 技术参数要求

- 1.清洗消毒器

| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品适用于手术器械、呼吸管、口腔器械、奶瓶、湿化瓶、玻璃器皿等进行清洗、消毒、干燥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  | 有效容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥520L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 结构材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗管路采用卫生级不锈钢管道，清洗机内胆采用304不锈钢，外罩以及配件采用304不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 小车连接技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗小车注水口位于清洗腔的侧面，清洗小车与喷臂之间能够快速无缝连接，保证了清洗水压及效果。提供第三方证明文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动下开门，前后双开门，可实现双门互锁，双层中空镀膜防爆钢化玻璃门，厚度≥20mm，隔音隔热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 门安全控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 关门遇障碍自动返回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 快速管路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双水箱设计，能够实现快速预热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 干燥系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥3×1500W干燥系统，噪音≤65dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 空气过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤精度≤0.3 um，过滤等级可达到H13级（99.99%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用智能控制系统，故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双屏，前后各一块≥7英寸LCD显示屏，能够动态显示设备运行状态及参数；故障报警；触控式操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 安全保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门电机：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作； 循环风机：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 循环水泵：循环水泵有故障时，自动检测，退出程序； 酶液量、润滑油量：耗材不足时给予提示，并退出程序； 加热器：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 门防夹手装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行； 超温保护：双温控检测，超过设定温度，系统自动切断加热电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 记录方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可与信息管理系统及追溯系统相连，自动打印过程时间、温度等参数，自动记录AO值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 内置程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤6套预置程序，每套用户均可依据需要进行程序编辑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 温控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有独立的预消毒舱水温控制器，预清洗舱水温控制器，清洗舱温度控制以及进风口、出风口温度控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16 |  | 清洗效果检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备通过具有CMA认证的第三方机构对清洗效果的检测，检测结果合格，提供清洗效果检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *17 |  | 消毒效果检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备通过具有CMA认证的第三方机构对消毒效果的检测，检测结果合格，并提供对应消毒方式的检测报告。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 数据恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备具有备份防灾机制，可以实时对设备运行参数进行云存储，当设备出现故障后科室及时备份当前数据，在设备故障修复后，可以通过包括网络、设备存储等方式进行数据恢复，保障数据的安全可追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 视学功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 装载量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5层，共15个标准器械篮筐（480*250*50） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤40min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 耗水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35L/步 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有产品相对应的耗材的生产许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.减压沸腾清洗机超声清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用于微创手术器械、基础器械、麻醉器械、管腔类器械、牙科器械，腔镜器械、湿化瓶、带有孔外盒显微器械等各种医疗器械器械器具等相关医疗器械的清洗、煮沸、干燥等处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 | ★容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥180L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 喷臂数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 清洗方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负压清洗+超声清洗+喷淋清洗+煮沸+真空脉动清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 干燥方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负压干燥+热风干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封门：采用优质304不锈钢； 清洗舱：采用优质316Ti不锈钢； 外罩：不锈钢拉丝板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 液位调节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 四级液位可调，适应不同清洗规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 超声波可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根据不同液位自动调整超声清洗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 舱体加强筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工作电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V/50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 清洗小车 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小车整体采用304不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 篮框 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带盖，篮筐尺寸：≥480mm*250mm*50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 装载方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 各类管腔器械可直接放置于托盘中清洗，无需繁杂接管操作；可支持混合装载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 装载量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗小车带层板，≥9个篮筐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 超声波频率及功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40KHZ±1KHZ,1800W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 工作压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.1Mpa～0Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室温～93℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力变送器，温度探头，指针式压力表，液位开关，位置检测开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 门要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双门，门上带有观察窗，方便观察舱体内部情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 门升降方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动升降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 防夹手功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 门密封方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压缩气主动密封方式，提供原理图。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 程序名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8种手术器械、管腔器械、器皿器械、牙科器械、微创器械、重度污染、清洗程序、干燥程序等程序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统采用智能操作系统，系统可以实现机器运行的实时记录，通过有线或无线的方式将设备运行数据传输到追溯系统中，实现对清洗过程的追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 管路材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304不锈钢卫生级管路和不锈钢卫生级卡箍连接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 教学功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 除人员现场培训、光盘等形式外的教学，设备自身能够以文件以及音像等形式进行设备操作指南、科室要求的内容的其他教学，提供相关证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 打印系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 微型针式打印机，自动打印过程参数，能记录和打印运行中的温度、时间、压力、A0值等。打印记录可保存5年以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 人机界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用≥7寸彩色显示屏作为人机交互界面，可实时显示舱内温度、舱内压力、运行时间、报警信息、运行程序名称等参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.脉动真空灭菌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要用于布类、器械、玻璃器皿、固体、液体、培养基等耐高温高湿物品的灭菌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效容积≥1000L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 工作电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | ～380V ，50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 温度、时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115℃~138℃，灭菌时间40—50Min/Cycle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准循环≦55分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 脉动次数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3次， 0～99次可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 灭菌温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121℃和134℃， 115～138℃可设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 灭菌时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121℃ 20分钟， 134℃ 5分钟，0～180分钟可设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10分钟， 0～180分钟可设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 设计寿命 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年，提供相关证明文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌内舱、门板采用SUS304不锈钢材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单极水环式真空泵，抽真空的时间短，效率高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 密封门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 双扉机动门，新型结构实现前后“密封互锁”，此结构不但能使前后门安装连锁，而且还能使供应室无菌区和污染区的空气不能通过，实现了完全隔离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 保温措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 夹套与内室温度自动控制，保证灭菌效果，采用非岩棉保温措施，最大程度降低能耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 蒸汽来源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置蒸汽发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | PLC控制：程序容量512K，数据容量512K(带电池备份) 具有信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。 支持网络协议，可通过网络远程操作维护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 打印系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可将灭菌过程中的灭菌时间、温度、压力、操作人员等各项参数自动打印出来，并可对打印记录长时间保存，以便于医院的追溯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 灭菌程序 |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备设有织物灭菌、器械灭菌、液体灭菌、B-D测试、泄漏测试、干燥、自定义1.自定义2等灭菌程序供用户选择使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *19 |  |  |  | 资质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品具有注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品相对应的耗材具有检测报告，能够提供与设备同品牌的快速生物阅读器，满足生物监测的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.医用超声波清洗机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥75L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机器所有板金件采用厚304不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动翻转门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 快速管路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min 管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声清洗功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 超声功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率≤1500W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 超声频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40KHZ±5％，频率偏移少，噪音低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电加热，功率≥9KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 清洗温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40℃（推荐温度）30℃～95℃可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 节约成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可以根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升，为客户节约耗材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声； 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； 电机过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤42Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *16 |  |  | 系统升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.煮沸机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥75L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 机器所有板金件采用304不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动翻转门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 快速管路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min 管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、过程、状态、参数等诸多信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煮沸清洗功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业级单片机芯片；100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电加热，功率≥9KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 清洗温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93℃（推荐温度）30℃～95℃可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 安全保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声； 超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出； 电机过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤42Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.腔镜清洗工作站(腔镜) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 清洗台面 |  |  |  |  |  |  |  | 1、 台面主料为进口PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型； 2、 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 3、 固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢. 4、尺寸可选：单方槽长≥680mm×宽750mm； 单方槽长≥750mm×宽750mm； 单方槽长≥900mm×宽710mm； 转角方槽长≥760mm×宽760mm； 干燥台面，≥680mm，≥750mm,≥900mm,≥1180mm,≥1360mm 设备整体总高度约1800mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2 |  |  |  |  |  |  | 材料要求 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗槽材质强度：（提供第三方权威机构出具的清洗槽检测报告） 拉伸强度 ≥35Mpa （检测标准：GB/T1040.2-2006） 断裂伸长率 ≥3% （检测标准：GB/T1040.2-2006） 弯曲强度 ≥100Mpa （检测标准：GB/T9341-2008） 简支梁无缺口冲击强度 ≥20kJ/㎡ （检测标准：GB/T1043.1-2008） 压缩强度 ≥100Mpa （检测标准：GB/T1041-2008） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 功能背板及灯箱 |  |  |  |  |  |  |  | 整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 防水柜门 |  |  |  |  |  |  |  | 钢化彩晶玻璃柜门；（颜色可自选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 微电脑控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。采用进口CPU中心处理芯片，液晶数码显示，多套系统供客户选择，控制系统稳定，读时准确。并具有自动时间定时启动注液,注气,排洗及过期报警等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 自动注流器 |  |  |  |  |  |  |  | 工作表面清洁洁净，水注流系统可直接将净化后纯净水注入内镜，避免二次污染。 能尽量使工作人员避免误操作，注流器高水压，低流量，适合不同管径内镜；脉冲冲洗提高清洗效果；清洗步骤完成可直接排出余水，故障维修简易快捷，使用成本低，真正体现人性化设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 专用空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  | 采用低噪音无油气泵，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 内镜烘干机 |  |  |  |  |  |  |  | 对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 高压水枪 |  |  |  |  |  |  |  | 特别针对硬镜不同径口清洗，可提供8种不同口径枪头，可调节水流量、水压、水冲力，设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 高压气枪 |  |  |  |  |  |  |  | 特别针对硬镜不同径口吹干，可提供8种不同口径枪头戓专用气枪喷头，设有专用安全防震环，避免管路不畅，气压冲破内镜管壁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 专用水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 通过改进款式，并进行多层防腐处理，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验，管路同进具有耐腐蚀功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 供排水系统 |  |  |  |  |  |  |  | 优质PP-R供、排水管路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 方槽盖 |  |  |  |  |  |  |  | 避免消毒液气体外散，减少人员刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 快速接头 |  |  |  |  |  |  |  | 每槽的每个流程（注液、吸液等）均采用专用接头连接内镜的每个接口，最大化的为用户节约时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 供气管路 |  |  |  |  |  |  |  | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 漏电保护 |  |  |  |  |  |  |  | 采用台湾明纬降压电源，漏电保护, 为设备提供12V安全电压. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  |  |  |  |  | 产品具有医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 嵌入式超声波 |  |  |  |  |  |  |  | 32L微控型超声清洗槽为台面镶嵌式，工作频率：40～50KHz 定时、加热、温控实时数码显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *19 |  |  |  |  |  |  | 流程 |  |  |  |  |  |  |  | 预洗槽+酶洗槽+漂洗槽+浸泡消槽毒+终末漂洗槽+干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.腔镜清洗工作站(眼科) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 清洗台面 |  |  |  |  |  |  |  | 1、 台面主料为进口PMMA高分子复合材料，经数次冷热加工一次性成型； 2、 面层质薄而坚硬，耐摩擦耐酸碱，光亮平滑，抗菌，易清洗； 3、 固层由塑料碳纤维胶合而成，起到加固台面的承重，安装固定作用；防止迸裂的作用，防止台面长期使用变形；台面支架选用全优质镜面不锈钢. 4、尺寸可选： 单方槽长≥680mm×宽750mm； 单方槽长≥750mm×宽750mm； 单方槽长≥900mm×宽710mm； 转角方槽长≥760mm×宽760mm； 干燥台面，≥680mm，≥750mm,≥900mm,≥1180mm,≥1360mm 设备整体总高度约1800mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 功能背板及灯箱 |  |  |  |  |  |  |  | 整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 防水柜门 |  |  |  |  |  |  |  | 钢化彩晶玻璃柜门；（颜色可自选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *4 |  |  |  |  |  |  | 材料要求 |  |  |  |  |  |  |  | 清洗槽材质强度：（提供第三方权威机构出具的清洗槽检测报告） 拉伸强度 ≥35Mpa （检测标准：GB/T1040.2-2006） 断裂伸长率 ≥3% （检测标准：GB/T1040.2-2006） 弯曲强度 ≥100Mpa （检测标准：GB/T9341-2008） 简支梁无缺口冲击强度 ≥20kJ/㎡ （检测标准：GB/T1043.1-2008） 压缩强度 ≥100Mpa （检测标准：GB/T1041-2008） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 微电脑控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 整体的设计简洁明快、不占用操作空间。所有主要部件采用隐蔽方式布置，简便而功效强大。采用进口CPU中心处理芯片，液晶数码显示，多套系统供客户选择，控制系统稳定，读时准确。并具有自动时间定时启动注液,注气,排洗及过期报警等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 自动注流器 |  |  |  |  |  |  |  | 工作表面清洁洁净，水注流系统可直接将净化后纯净水注入内镜，避免二次污染。 能尽量使工作人员避免误操作，注流器高水压，低流量，适合不同管径内镜；脉冲冲洗提高清洗效果；清洗步骤完成可直接排出余水，故障维修简易快捷，使用成本低，真正体现人性化设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 专用空气压缩机 |  |  |  |  |  |  |  | 采用低噪音无油气泵，带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 内镜烘干机 |  |  |  |  |  |  |  | 对内窥镜管壁内水分进行干燥，可避免因与水接触受潮长菌的现象发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 高压水枪 |  |  |  |  |  |  |  | 特别针对硬镜不同径口清洗，可提供8种不同口径枪头，可调节水流量、水压、水冲力，设有专用安全防震环，避免管路不畅，高压水冲破内镜管壁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 高压气枪 |  |  |  |  |  |  |  | 特别针对硬镜不同径口吹干，可提供8种不同口径枪头戓专用气枪喷头，设有专用安全防震环，避免管路不畅，气压冲破内镜管壁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 专用水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 通过改进款式，并进行多层防腐处理，可以承受数年高酸碱恶劣环境的考验，管路同进具有耐腐蚀功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 供排水系统 |  |  |  |  |  |  |  | 优质PP-R供、排水管路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 方槽盖 |  |  |  |  |  |  |  | 避免消毒液气体外散，减少人员刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 快速接头 |  |  |  |  |  |  |  | 每槽的每个流程（注液、吸液等）均采用专用接头连接内镜的每个接口，最大化的为用户节约时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 供气管路 |  |  |  |  |  |  |  | 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 漏电保护 |  |  |  |  |  |  |  | 采用台湾明纬降压电源，漏电保护, 为设备提供12V安全电压. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  | 嵌入式超声波 |  |  |  |  |  |  |  | 32L微控型超声清洗槽为台面镶嵌式，工作频率：40～50KHz 定时、加热、温控实时数码显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 产品资质 |  |  |  |  |  |  |  | 产品具有医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *19 |  |  |  |  |  |  | 流程 |  |  |  |  |  |  |  | 预洗槽+酶洗槽+漂洗槽+浸泡消槽毒+终末漂洗槽+干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.多功能清洗中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台面、清洗槽、沥水台： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台面及背板采用SUS304优质不锈钢，槽体采用SUS304优质不锈钢，超声槽厚度≥2mm，其余槽体厚度≥1.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台面形状要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沥水台面四周中间低四周高，确保清洗时的水不会流落地面。台面高度≥850mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 槽盖材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用不锈钢材质，配置密封条，确保清洗时的密封。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥长600*宽500*高260mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柜体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柜体形状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用分段式柜体，柜体底部设有可升降地脚，确保设备就位后设备的固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 支架材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度≥1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柜门材质及结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用SUS304优质不锈钢，门为对开式结构，门铰链采用阻尼铰链。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柜体底板材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 柜体底板采用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.5mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽清洗机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出汽口蒸汽温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 约120℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220V±22V，50Hz±1Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 清洗机主体采用不锈钢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手柄活动管长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤L400xW370xH475（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸汽出口压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤8bar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压缩空气供应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤6bar的压力，以防部件内部损坏的风险 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大水压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤4bar，以防部件内部损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大压力噪音 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤93dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度5-40℃，相对湿度不大于80%，大气压力80KPa～106KPa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电导率≤15µs/cm，满足WS310中对清洗用水水质的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要配件数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 喷嘴数量≥4，转接头≥2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全泄压阀； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全压力水箱盖，防止误补灌装管螺帽； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全温度、压力控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热管防干烧； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电触点防止溅水； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 低电压柔性手柄； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障声光报警提示； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用美国进口工业级单片机芯片； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 独立的电源滤波器，抗干扰能力强； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻触按键操作，一键启动方便快捷。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 屏幕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LCD液晶显示实时压力、水位变化； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备故障提示功能，显示升压异常、进水异常、蒸发器超压等报警提示。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数可调整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备运行参数调整功能，可调参数包括：加热压力上限、清洗压力下限、加热超时、进水超时等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 软件功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动完成水位检测并控制加水； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 同时具备蒸汽清洗和空气干燥功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备自动加热控制功能，保持稳定的蒸汽压力； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具备手动泄压功能，方便机器的检修与维护； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4行中文显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800*480点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；清洗程序可设置并保存；具有自动加热系统，以便实现超声清洗的最理想效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40kHz 标准清洗频率用来去除血渍、蛋白质、分泌物和生物微粒，实现对器械的彻底清洗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声功率≥1.5kw。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热方式及功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用电加热方式，加热功率≥7kVA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可升降防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护罩材质采用透明亚克力，板材厚度≥8mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防护罩为可手动升降结构，可以适合不同身高的人员操作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排风装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用大风量风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内设蒸汽冷凝装置，可实现蒸汽的冷凝，对冷凝后的蒸汽排入下水道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 煮沸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800*480点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能；工业级单片机芯片，100-240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能；温度可调并可保存。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热方式及功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用电加热方式，加热功率≥7kVA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压清洗喷枪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压水枪材质及功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高压气枪材质及功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢落水器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 与不锈钢水龙头同一厂家的全优质SUS304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。排水采用螺纹软管式结构，更利于安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备用电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤35KW。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备水源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.医疗机构应保证进行清洗消毒的房间必须通风良好，且室内为负压，换气次数为12 次/h，外气量2 次/h，如有必要需提供排风口用于设备的排风。 2.医疗机构需在设备安装前预留符合设备要求的进水口、排水口以及电源口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预洗（蒸汽清洗）+ 酶洗（浸泡）+ 超声清洗 + 终末漂洗 + 煮沸清洗+干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.医用干燥柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  | 医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  | 有效容积≥360L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外观要求 |  |  |  |  |  | 整体不锈钢外观，带侧面热风风循环，有效提高了柜体中下部干燥效果；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质要求 |  |  |  |  |  | 外罩、舱体采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R2，整体缝隙小、美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封门材质 |  |  |  |  |  | 采用优质SUS304不锈钢拉丝板，板材折边采用刨槽工艺，折边圆角≤R3，整体缝隙小、美观。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封门 |  |  |  |  |  | 结构门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积≥0.59㎡，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风机 |  |  |  |  |  | 采用知名品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，外框铝压铸成型，镀锌板风轮，双滚珠轴承，长效免维护，风机风量≥600m³/h，最大静压≥550Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过热保护 |  |  |  |  |  | 设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名过热保护器。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器 |  |  |  |  |  | 采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，过滤效率≥99.97%，滤褶方向应垂直于地面，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热箱 |  |  |  |  |  | 采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，设备整体加热功率≥9kVA，加热箱加装品牌温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，厚度≥10mm，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低、绿色环保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侧加热箱 |  |  |  |  |  | 采用一体化整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根，加热箱内置硅酸铝保温隔热材料，避免热量损耗和起火隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能化操作 |  |  |  |  |  | 操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打印系统 |  |  |  |  |  | 设备内置打印机，可以将设备运行过程的关键信息打印出来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统升级 |  |  |  |  |  | 系统升级:为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.医用真空干燥柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可对不耐热器械、管腔器械进行低温干燥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 有效容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥120L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 外形尺寸（W*H*D）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥540*1550*800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 单个腔体尺寸（W*H*D）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥320*280*700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 篮筐尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥280*700*60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AC220V/50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 门要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双舱双侧开门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 设备重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤195KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 额定功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3KVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 结构及材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矩形结构内胆，采用优质铝合金防锈板焊接成型具有优质的热传导性，表面光洁提高热辐射效率，有利于腔体内温度控制，提高干燥性能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 材质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门罩采用一体化不锈钢板切割而成，无焊接，强度高，不变形；外壳采用优质304不锈钢拉丝板，较大的延长了设备寿命。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 器械托盘数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥4个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 干燥程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预设4套默认程序。内置≥10套程序用户可根据需要对参数进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 温控范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 室温～65℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 干燥时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 脉动次数1～99次可调。脉动时间1～99分钟可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 门构造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用大尺寸钢化玻璃；密封门内置LED光源，可清晰观察舱内物品干燥状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 温度控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 进口品牌温度传感器，能够精确检测干燥时内胆温度并保证其工作稳定性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采柜体采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 过滤器要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  |  |  |  | 真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用知名品牌，真空度≥-90kPA，可有效保证设备对干燥过程中真空度的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  |  |  |  | 人机界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用800*600分辨率的≥7寸LCD显示屏作为人机交互界面，可实时显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息、运行程序名称等参数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  | 智能操作系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用智能控制系统，智能化管理，可实现对机器运营实时记录、储存并通过有线、无线的通信方式将设备运营数据传输到追溯系统中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - *23 |  |  |  |  | 系统升级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统升级:为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.医用纯水机参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 工作电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V 50Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *3 |  |  |  |  |  | 产水流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥2000L/小时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 进水压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2～0.35Mpa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 产水水质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电导率≤5us/cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 细菌去除率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 细菌去除率≥99% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 关键零部件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 知名品牌自动头，知名品牌精密过滤器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 水质要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完全满足WS310.1-2016《消毒中心管理规范》中对清洗用水水质的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 全自动前处理装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实行再生、反洗、冲洗等工作完全自动化运行，无需人工帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用性能稳定单片机为核心，数码管显示电导率，该控制系统智能化程度极高，可自动控制整个设备进行自动化控制，真正实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动完成。对程序运行中的每一个的膜冲洗时间、开机冲洗时间进行设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 管路系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用卫生级UPVC管路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.过氧化氢低温等离子灭菌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效灭菌容积≥120L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50℃～60℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌仓结构及材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圆形腔体，舱体材质为优质不锈钢，耐腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 门数量及开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单开门，自动升降门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 门板加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率900W，预热时间≤30min，加热膜数量≥2个，门板温度维持在55℃以内，防止过氧化氢气体冷凝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度≥58%的过氧化氢，密封式安装，具备自动识别系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌剂灌装量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单个胶囊≤2mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  | 等离子电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率≥500W，解析能力强，灭菌后不锈钢中残留量≤0.01mg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌程序≥3个，采用双循环灭菌程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准灭菌≤35min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  | 防夹手功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用机械式感应装置控制，当舱门关闭过程中碰到障碍时，门将自动改变运动方向，防止夹伤操作者或夹坏物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥7英寸800*480液晶显示屏，使操作、观看更清晰直接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  | 主体保温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保温材料要求具有导热系数低、防火性能好、抗老化及环保无毒的特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用真空泵极高且耐过氧化氢腐蚀的真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  | 真空泵保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设有真空泵保护器，能够防止供电相序变化导致真空泵反转向灭菌室反油的发生 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 油雾过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品具有排气油雾过滤系统，该系统能够回收油雾，避免油雾进入空气中，并通过泵吸力，使泵油回流到泵内重复使用减少油耗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 压力感应装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品设置压力传感装置能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室的压力，测量范围0~101KPa， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  | 抽真空控制阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用高真空挡板电磁阀控制抽真空管路。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 管路材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用304不锈钢卫生级管和不锈钢卫生级卡箍连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  | 精密进气过滤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤级别≤0.2um |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  | 打印系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可将灭菌过程中的灭菌时间、内胆温度、注液量、真空压力、操作人员等各项参数自动打印出来。并可对打印记录进行五年以上的长时间保存，以便于医院的追溯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌效果检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有对直径≥1mm、长度≤2000mm的聚四氟乙烯管腔的灭菌效果检测报告；有对直径≥1mm,长度≤500mm不锈钢管腔的灭菌效果检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  | 过氧化氢残留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品具有进口排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3,并提供第三方检测机构出具的检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 毒理性检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作者无残留危害省级以上检测机构鉴定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.环氧乙烷灭菌器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品形式 |  |  |  |  |  | 手动门立式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率 |  |  |  |  |  | 3.0kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效容积 |  |  |  |  |  | 126L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显 示 器 |  |  |  |  |  | 液晶触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外箱材质 |  |  |  |  |  | ABS 板（厚 5mm）喷漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌时温度 |  |  |  |  |  | 50℃±3℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工作压力 |  |  |  |  |  | -60kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高抗压力值 |  |  |  |  |  | -60kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌时湿度 |  |  |  |  |  | 40%-85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌时间 |  |  |  |  |  | 0-999 小时可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选用气体 |  |  |  |  |  | 纯环氧乙烷气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 真空时速 |  |  |  |  |  | 15 分钟内抽至-60kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 储水量 |  |  |  |  |  | 外接蒸馏水源，分解水箱 2.2L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一次灭菌用水量 |  |  |  |  |  | 蒸馏水用水量<80mL，分解水用水量<10L（与水压的大小有直接关系） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气替换 |  |  |  |  |  | 自动化换气，周期换气 5 次，间隔 15 分钟一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示状态 |  |  |  |  |  | 显示运行状态、温度、湿度、压力、灭菌时间、残气处理时间、次数、蒸汽发生器温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打印机 |  |  |  |  |  | 采用微型打印机，打印出灭菌全过程中每分钟各项数据，可做永久性保存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置湿度传感器自动检测灭菌室内湿度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 压力变送器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置压力传感器自动检测灭菌室内压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 温度传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置温度传感器自动检测灭菌室内温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 真空系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用无油真空泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 密封门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5052 优质铝材门板，厚度≥20mm，钥匙开启，抗压力 200kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加湿系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 负压状态下脉冲式蒸汽加湿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 空气过滤装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 过滤器对粒子直径>0.3μm 的滤除率，不少于 99.5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌室泄漏率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 泄漏率的测定在空载、灭菌室温度不变，测试压力为-70kPa，测定时间 15min的条件下进行，测定时间内平均泄漏率≤0.13kPa/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自动加药 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌室内置式刺穿技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用阻燃防爆型电加热系统，六面加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有高、低温报警系统，低压报警系统，蒸汽高温报警系统，泄漏率检测报警系统，密封门检测报警系统，加药检测报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 断电记忆功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 灭菌过程中如果断电，再次送电后屏幕会提示“是”“否”继续上次运行。此时可以选择“是”继续上次运行。也可以选择“否”取消运行。若是十分钟无人操作，系统会默认选择“是”，继续运行断电时工作状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.除锈机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适用于医院不锈钢器械和诊疗器械（如篮筐、器械托盘、容器、手术器械、镊子、小药杯、老虎钳等）的除锈，能够快速有效的去除器械表面的锈迹，恢复器械光亮，对物品表面无损伤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤628x443x405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 内舱容积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用不锈钢材料，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 管路材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用不锈钢材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮筐材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用不锈钢材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 开门方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手动翻转门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 快速管路设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U型排水管路含排水泵，排水时间≤4min 管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进液蠕动泵，从而保证了除锈剂计量的准确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作界面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作界面倾斜设计，操作更方便、人性化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 触摸液晶显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 触摸控制，实现人机交互，7寸高清触摸屏显示丰富的信息，运行过程动态显示，包括但不限于进水时间、排水时间、除锈时间、当前温度、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 记忆功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自带记忆功能，参数设置完成后，无需重复设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 具有断电保护功能，防尘板防护，防止污物甩出、阻挡异物缠绕； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声功率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 功率≤440W，并在40％-100％范围内可调，能够满足不同清洗对象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 超声频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40KHZ±5％，频率偏移少，噪音低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工业级单片机芯片；交流240V宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸屏操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 加热方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电加热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动去污刷轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电动去污刷轮转速≤7000rpm，能对带齿状手术器械污物有效剥离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 打印功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内置打印机，支持运行结果打印输出，纸质化保存； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依据运行时间0~99分钟可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15.污物清洗槽(双槽、带沥水台)

1冷、热水接口，流量大并且可以自由调节；

2双槽、带沥水台，槽体为316不锈钢，其余为304不锈钢；

3外形尺寸：≥1800（L）×≥650(W)×≥880(H)mm；

4用于污染物品的人工清洗。

16.污物接收台

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥1100（L）×≥600(W)×≥900(H)mm；

3用于污染物品回收，存放；

4双层设计，中间带隔板；

5带踢脚板设计，整体美观，简洁

17.洗眼器

1用于清除有害物对眼镜的侵害；

2采用优质304不锈钢材质；

3用于对双眼及脸部进行冲洗的喷水口，出水量为12L／min；

4采用立式设计。

18.一单元互锁传递窗

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥800（L）×≥800(W)×≥850(H)mm；

3双门互锁，通道内带紫外线灯；

4双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

5门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

6紫外线灯可对传递窗内消毒；

7特殊的双门互锁避免人为地操作失误；

8用于无菌物品存储、发放。

19.洗车机

1采用感应电机，低噪音，压力高，清洗彻底；

2电机功率：1600W

3电压~频率 ：220V-50HZ

4额定压力：90bar

5最大流量：8L/min

6额定流量：5.5L/min

7最大进水压力：7bar

8最高进水温度：40℃

20.空气压缩机

1产气量：30L/min

2工作方式：采用低噪音无油气泵，压力稳定，连接气枪使用；

3具有良好的吹干排气效果；

4带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。

21.高压清洗喷枪

1采用不锈钢材质，枪体高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附率低；

2配备六个多功能喷头，可对各种器械内腔道及外表进行更精细冲洗；

3工作喷嘴可快速、自由更换，提高工作效率；

4于各类软性、硬性内窥镜、手术器械的快速冲洗。

22.密封运输车

1外形尺寸：≥850≥680≥960

2采用优质304不锈钢材质；

3单面双开门；

4全密封用于无菌物品运输，可有效避免无菌物品在运输过程中被污染。

23.污物车

1外形尺寸：≥705（L）×≥475(W)×≥860(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

24.器械打包台

1外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥1500(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3用于器械的检查打包。

25.放大镜

1三节式机械臂，坚固耐用，可自由伸展；

2带环状检查灯，放大倍数>5倍；

3电压功率220V/50Hz 20W。

26.一单元互锁传递窗

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥550（L）×≥750(W)×≥550(H)mm；

3双门互锁，通道内带紫外线灯；

4双门通道式传递口实现无菌区与外界的隔离；

5门带玻璃视窗，可观察传递窗内物品；

6紫外线灯可对传递窗内消毒；

7特殊的双门互锁避免人为地操作失误；

8用于无菌物品存储、发放。

27.电动升降传递窗

1外形尺寸：≥950（L）×≥100(W)×≥1700(H)mm；

2电源：220V,0.1Kw；

3采用优质304不锈钢材质；

4采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观；

5电动升降、按钮控制、操作简单方便；

6作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域。

28.干燥物品工作台

1外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)≥×800(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3前后边角采用为大圆弧设计，避免人员受到伤害，易于清理；

4用于医疗废物的回收及存放。

29.敷料打包台

1外形尺寸：≥2000（L）×≥1100(W)×≥800(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3桌面前后边缘采用大圆角设计，美观且易于清理；

4带检查灯，可检查出包布的微小破损；

5用于包布、敷料的检查折叠打包。

30.双门器械柜

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥1000（L）×≥400(W)×≥1800(H)mm；

3两门、四层隔板；

4外开门、玻璃视窗；

5用于存放器械或其他物品。

31.四门敷料柜

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥1200（L）×≥480(W)×≥1800(H)mm；

3四门；

4外开门、玻璃视窗；

5用于存放敷料或其他物品；

6存储容量大，也可作为库房橱柜。

32.平板货架

1外形尺寸：≥1200（L）×≥500(W)×≥1800（H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3五层平板，存取方便、承重大、容量大；

4用于各种物品的存放。

33.双层转运车

1双层，移动式；

2外形尺寸：≥900≥508≥975mm（高*宽*长）；

3结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；

34.空气压缩机

1产气量：55L/min

2工作方式：采用低噪音无油气泵，压力稳定，连接气枪使用；

3具有良好的吹干排气效果；

4带有油水分离器的功能，能分离空气中的油污、水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度。

35.快速生物阅读器参数（高温）

| 序号 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测功能 |  |  |  | 适用于1小时压力蒸汽灭菌生物指示剂培养结果的判定。 |  |
| 2 | 检测温度 |  |  |  | 55℃～60℃。 |  |
| 3 | 培养数量 |  |  |  | 培养孔槽≥8个 |  |
| 4 | 检测系统 |  |  |  | 培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。 |  |
| 5 | 培养孔智能识别功能 |  |  |  | 自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序 |  |
| 6 | 阅读界面及操作 |  |  |  | 中文交互界面，人性化数据显示，操作方便。 |  |
| 7 | 检测结果声光提示 |  |  |  | 每个检测孔配置多种图标，用于阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果的显示，检测完成自动发出提示音。 |  |
| 8 | 打印功能 |  |  |  | 可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 |  |
| 9 | 显示方式 |  |  |  | ≥7英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。 |  |
| 10 | 数据存储 |  |  |  | 工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存 |  |
| *11 | 软件查询功能及更新 |  |  |  | 可按日期或报警记录进行记录查询，并且在后续使用中能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |
| 12 | 计时功能 |  |  |  | 具备培养倒计时功能，随时了解培养过程 |  |
| 36.快速生物阅读器参数（低温） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测功能 |  |  |  | 适用于1小时过氧化氢低温等离子体生物指示剂培养结果的判定。 |  |
| 2 | 检测温度 |  |  |  | 55℃～60℃。 |  |
| 3 | 培养数量 |  |  |  | 培养孔槽≥8个 |  |
| 4 | 检测系统 |  |  |  | 培养孔应有独立的温度控制系统和独立的荧光检测系统，以保证在任何一个培养孔出现问题时不影响设备的正常使用。 |  |
| 5 | 培养孔智能识别功能 |  |  |  | 自动识别生物指示剂是否装入，并自动运行、暂停或终止培养程序 |  |
| 6 | 阅读界面及操作 |  |  |  | 中文交互界面，人性化数据显示，操作方便。 |  |
| 7 | 检测结果声光提示 |  |  |  | 每个检测孔配置多种图标，用于阳性培养结果、培养过程中、阴性培养结果的显示，检测完成自动发出提示音。 |  |
| 8 | 打印功能 |  |  |  | 可选配外置打印机，可自动实时打印培养结果，更便捷、更可靠。 |  |
| 9 | 显示方式 |  |  |  | ≥7英寸电容触摸显示屏，实时显示培养装态。 |  |
| 10 | 数据存储 |  |  |  | 工作及报警记录功能，最多存储≥10000 条，长期保存 |  |
| *11 | 软件查询功能及更新 |  |  |  | 可按日期或报警记录进行记录查询，并且在后续使用中能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |
| 12 | 计时功能 |  |  |  | 具备培养倒计时功能，随时了解培养过程 |  |
| 37.气体环境监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 技术要求 |  |  |  |
| 1 |  |  | 适用范围 |  |  | 适用于过氧化氢气体和环氧乙烷气体的职业危害监测。 |
| 2 |  |  | 监测方案 |  |  | 为了降低环境危害对人员的造成职业危害，显示装置应与传感器不在同一房间放置，显示报警装置应安装在灭菌室外实现报警功能。 |
| 3 |  |  | 响应时间 |  |  | ≤20s |
| 4 |  |  | 检测精度 |  |  | ≤±2%FS |
| 5 |  |  | 传感器 |  |  | 进口电化学传感器，具有良好的抗干扰性。 |
| 6 |  |  | 测量方式 |  |  | 主动式测量技术，数据更精确。 |
| 7 |  |  | 检测类别 |  |  | 可通过显示装置，实时读取MAC、PC-TWA、PC-STEL的相关数值，完全符符合GBZ2.1的要求。 |
| 8 |  |  | 安装方式 |  |  | 壁挂式安装 |
| 9 |  |  | 报警方式 |  |  | 具有现场声光报警功能，气体浓度招标即时报警，是工作场所作业的安全保障，有效防止职业危害的发生。 |
| 10 |  |  | 显示方式 |  |  | ≥7寸超大屏，1024×600高清显示，实时显示有害气体的即时浓度值、15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，并形成曲线值图。 |
| 11 |  |  | 数据存储 |  |  | 工作及报警记录功能，最多可储存六个月以上记录。 |
| 12 |  |  | 查询功能 |  |  | 查询功能，可按日期或报警记录进行记录查询。 |
| 38.绝缘检测仪 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 技术要求 |  |  |  |  |
| 1 |  | 使用范围 |  | 适用于医院消毒供应中心、手术室、内镜室等科室对现场有源医疗器械（手术器械、腔镜线路）进行内外绝缘或者通断检测的专用检测。 |  |  |
| 2 |  | 输出电流 |  | ≤0.1mA |  |  |
| 3 |  | 输出电压 |  | 0-10KVA、 |  |  |
| 4 |  | 输出电压精度 |  | 10V（±1%） |  |  |
| 5 |  | 操作性 |  | 操作方便简单，检测到漏电时视听报警显示，安全易操作。 |  |  |
| 6 |  | 可靠性 |  | 核心部件均为国外进口，造就了整机的高品质，安全，较低的故障率，保证了极高的检出率，以及人员、器械的绝对安全。 |  |  |
| 7 |  | 安全性 |  | 输出电压高电流小，高电压可保证探测的灵敏性，极小电流输出保证了操作过程安全可靠，防止意外事件对操作人员的人身安全造成伤害。 |  |  |
| 8 |  | 灵敏度调节 |  | 具备灵敏度调节功能，增强对不同器械的适用性及对器械绝缘特性异常差异化感知。 |  |  |
| 9 |  | 准确性 |  | 高压放电连续2-20秒可调，可根据探测要求预置放电时间，有效保证检测的准确性 |  |  |
| 10 |  | 人机交互界面 |  | ≥5寸工业级真彩色液晶显示屏，超大字体显示，显示直观，醒目，易懂。 |  |  |
| 11 |  | 规范性 |  | 符合国家 WS310-2016 要求。 |  |  |
| 12 |  | 体积微型化 |  | 便携式设计，体积小，整机重量≤2Kg，使用操作方便，可手持绝缘检测仪进行器械和医用电源线的检测。 |  |  |
| 13 |  | 控制方式 |  | 全自动微电脑控制，可内设多个常用测量电压模式，满足大部分常规器械的检测需要。 |  |  |
| 14 |  | 仪器自检 |  | 具有开机自检功能，可及时发现仪器问题，保证仪器正常运行 |  |  |
| 15 |  | 报警方式 |  | 声(蜂鸣报警)、光（显示屏相对应部分闪烁）、影（电极火花）三种报警方式。 |  |  |
| 16 |  | 导通性检测 |  | 可以检测器械导通性 |  |  |
| 17 |  | 追溯功能 |  | 带追溯功能，可接入追溯系统，录入绝缘检测信息，并做到与科室管理系统对接实现数据的长期保存。 |  |  |
| *18 |  | 系统升级 |  | 为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |  |  |

39.切割器

1适用范围：用于各种纸塑包装袋的存放以及任意长度切割

2包围尺寸：≥713≥378≥100mm （长*宽*高）

3使用操作：使用方便、操作简单、结构轻巧

4材质：	钢板+塑料

| 40.医用封口机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  | 技术要求 |
| 1 | 适用范围 | 适合各大医院，诊所，化验室以及需要用纸塑类复合灭菌消毒袋的机构。 |
| 2 | 封口温度 | 50～230℃可调，封口温度误差可精确控制在±1℃，保证封口质量。 |
| 3 | 高速升温设计 | 室温升温到120℃升温30s，高效节能，满足快节奏的工作需要； |
| 4 | 待机控制 | 长期不使用，设备进入待机状态，加热带保温到较低温度；待机时长和待机温度可设置； |
| 5 | 安全性 | 封口温度超过工作温度设定值范围±4℃，机器将会自动停止工作，有效保证封口的质量和设备的安全运行。 |
| 6 | 封口速度 | 10m/min（可调） |
| 7 | 封口边距 | 5～40mm（可调） |
| 8 | 封纹宽度 | 12mm可调，封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求 |
| 9 | 控制系统 | 单片机触摸屏操作 |
| 10 | 加热方式 | 采用平板式陶瓷加热元件，可干烧、耐高温、寿命长、热效率高 |
| 11 | 显示屏 | 7寸LCD显示屏，显示时间、温度、速度等参数 |
| 12 | 打印系统 |  |
| 12.1 | 微处理器控制打印系统,自动打印封口日期、失效日期、批号、工作人员代号、器械名称等内容；打印间隔可自由设定、零边距打印调整功能。 |  |
| 12.2 | 失效日期可以根据设置自动进行调整； |  |
| 12.3 | 自带封口机打印系统，内置两台24针打印机，支持双行打印，打印清晰，设置打印事项简便快捷； |  |
| 12.4 | 具备符号打印的形式，方便将更多内容打印到相对窄的卷带上； |  |
| 12.5 | 系统会根据选择的打印内容给出打印宽度数值，自动核算打印最小宽度，实现纸塑袋宽度不足时封口前提醒； |  |
| 12.6 | 打印功能可实现一键式关闭也可按需要有选择的关闭某条目，方便操作者在打印与不打印之间快速转换； |  |
| 13 | 工作方式 | 连续封口，工作效率高。 |
| 14 | 日志保存 | 带日志存储功能，记录每次打印的内容；日志存储量大于10万条。 |
| 15 | 工作电源 | 交流电220V，50HZ。 |
| 16 | 最大功率 | 0.4KW |
| *17 | 系统升级 | 为了方便采购人在后续能对产品进行个性化免费软件升级，要求产品的控制系统所有权为产品的制造商所有。提供产品制造商的中国计算机软件著作权登记证书进行佐证。 |

41.双列篮筐储存架

1外形尺寸：≥1120（L）×≥790(W)×≥1742(H)mm；

2可放二十只标准篮筐（535（L）×380(W)×195(H)mm）；

3采用优质304不锈钢材质；

4立式网筐存储结构、易于通风；

5用于存放装有无菌物品的篮筐。

42.无菌篮筐

1外形尺寸：≥535（L）×≥380(W)×≥195(H)mm；

2采用优质316不锈钢材质，细菌附着力低；

3存放及运输物品方便；

4可有效的避免手接触无菌物品造成的污染；

5用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输；

6多个标准篮筐可叠列存放，节省存放空间；

7作为存放、运输及清洗物品的容器。

43.库房垫板

1外形尺寸：≥1300×≥500×≥260(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3带踢脚板设计，整体美观，简洁。

44.密封下送车（无菌物品下送车）

1外形尺寸：大：≥1300（L）×≥610(W)×≥1150(H)mm；

小：≥910（L）×≥550(W)×≥1150(H)mm；

2采用优质304不锈钢材质；

3单面双开门，门可旋转270度至侧面；

4大轮径充气轮，推拉省力、平稳；

5内置隔板，高度可调，可运输不同大小物品；

6全密封用于无菌物品的封闭下送，可有效避免无菌物品在下送过程中被污染。

45.空气消毒机

| 序号 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应用场所 | 适用于医院II、III类环境，如诊疗室、病房、办公室、普通手术室等。不适用范围：温湿度较大、粉尘过高的区域，如盥洗室、厨房等。 |
| 2 | 默认消毒方式 | - 紫外线消毒方式 |
| 3 | 循环风量（m3/h） | - ≥800 |
| 4 | 适用范围（m3） | - ≤100 |
| 5 | 消毒效果 | - 模拟现场试验，白色葡萄球菌杀灭率≥99.99%；现场试验，空气中自然菌的杀灭率≥90%，提供第三方机构出具的检测报告。 |
| 6 | 人机共存 | - 设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且无二次污染。 |
| 7 | 紫外线强度 | - 紫外线灯1m处的波长辐射照度修正值≥1200uW/cm2 ，提供第三方机构出具的检测报告。 |
| 8 | 紫外线泄漏量 | - 进风口以及出风口缝隙30cm处紫外线平均泄漏量≤5uW/cm2，提供第三方机构出具的检测报告。 |
| 9 | 臭氧泄漏量 | - ≤0.009mg/m³，提供第三方机构出具的检测报告。 |
| 10 | 材质 | - 整体金属喷塑外壳，质感强，耐碰撞，使用寿命长 |
| 11 | 安装方式 | - 吸顶式设计，外观美观大方，医患场景友好。 |
| 12 | 噪声dB（A） | - ≤55 |
| 13 | - 多种工作模式 |  |
| 13.1 | 自动模式 | - 根据空气质量和尘埃粒子传感器检测的数据，判断空气净化消毒器是否运行； |
| 13.2 | 手动模式 | 在该模式下用户可以随时启停空气净化消毒，消毒时间可以在消毒过程中更改，最长运行8小时，最短运行0.5小时； |
| 13.3 | 定时模式 | - 根据用户所设定的时间来启停净化消毒，可以设置多达5组定时时间。 |
| 14 | 操作方式 | - 遥控器远程操控，操作灵敏，内容显示清晰、明亮，外观新颖美观 |
| 15 | 温湿度监测 | - 通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。 |
| 16 | 传感器 | - 产品安装了空气质量传感器、尘埃粒子传感器等，可实时自动检测室内环境状况，自动运行，保证室内空气的洁净。 |
| 17 | 多挡风速可调 | - 共三个挡位，可随意调节。 |
| 18 | 环境检测功能 | - 可对空气质量、尘埃粒子进行检测，能对室内空气质量进行自动评级 |
| 19 | 报警提示 | - 具有滤网过期、风机故障、紫外线故障提示报警 |
| 20 | 显示方式 | - 液晶屏显示，让用户更直观的了解设备的运行状态。 |
| 21 | 额定功率（W） | - ≤190 |
| 22 | 净重（Kg） | ≤14 |

46.工作台

1采用优质304不锈钢材质；

2外形尺寸：≥1100（L）×≥816(W)×≥600(H)mm；

| 47.追溯系统参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统要求说明 |  | 完全符合中华人民共和国卫生行业标准 ws310.1、2、3，使得整个消毒供应中心完全按照标准开展工作。系统基本功能包括质量管理功能和追溯功能两大部分。 医院消毒追溯管理系统能与医院HIS、财务、物资管理等系统对接，实现系统间数据交换和共享，并可独立运行其基本管理追溯功能。与医院信息系统之间的信息交换，支持符合HL7标准接口、WEB SERVICE等中间服务平台的方式实现与医院信息系统的无缝集成；同时支持MYSQL 、SQLSERVER、ORACLE数据库。 灭菌包的全生命周期的监测记录，质量管理追溯，能实现物品包相关操作信息的追溯，物品包状态的追踪，库存的盘点与预警，各项信息的统计，财务核算等功能。 使用唯一码标识每个消毒包，唯一标识标识每个设备，确保数据唯一，永久存储。包条码采用条形码或二维码，确保每个包的标识的唯一；设备标识采用数字序号及二维码/条形码的方式进行确认，与每个灭菌包进行关联，确保锅编号和报编号的唯一匹配。 设立条码丢失、损耗处理机制，确保循环无中断。每个无菌包产生一个唯一标识，标识可在潮湿、高温高压以及腐蚀等环境下工作。 快速召回清单处理机制，可根据单个感染包快速召回与此包一同灭菌的所有包，降低感染风险。当发现有一个无菌包可能存在不合格的情况的时候，能够通过系统，快速地查询到同一批次的其他所有包，并将其锁定，判断该包的状态，没有使用的包则是直接召回，同时提供已使用的包对应的患者清单，便于加强临床观察，由此以降低感染风险。 系统要求各操作必须按照消毒供应中心的流程执行，当出现其中的某一流程没被执行时，无法继续操作，同时系统给与声光提示，便于操作者查看某一流程未执行，只有被执行才能进行下一流程。 支持发放限制功能、支持生物检测限制功能，支持过期包限制功能，支持过期包提醒功能。发放限制能够限制灭菌包的使用，使得被限制的包无法发放、使用；生物监测能够将生物监测的结果导入系统，使之成为灭菌合格的依据，确保灭菌质量；当无菌包库存中有过期包时，系统能够自动识别，进行提示，以便于消毒供应中心进行召回。 支持消毒包配包提醒功能，可支持语音提示功能。在进行消毒包配包的时候，能够以图文的形式进行提示，同时予以语音提示，便于配包人员进行核对，避免配包错误。 感染控制追溯管理系统可与清洗机、灭菌器设备对接，通过服务器，局域网络共享数据。在医院清洗机、灭菌器设备开放其端口的前提下，能够免费为之开发与其匹配的端口，使得系统与设备实现对接，将清洗消毒灭菌设备纳入感染控制追溯管理系统之中。 实时监控各设备运行状况，监管物理参数变化，并实时传递数据到服务器，可同时监测多个设备。各个清洗机、灭菌器设备的运行参数均能够在计算机显示器上显示，方便管理人员实时观察相关数据，便于管理。 根据实时监测的数据显示设备运行中物理参数变化曲线图及设备当前运行阶段状况。可查询当前运行各阶段参数值，可按时间查询历史物理参数变化及曲线图。 设备实时监测数据可永久保存，支持打印报表、曲线图、支持导出功能，便于管理人员对清洗消毒及灭菌相关参数进行统计分析。 系统支持多科室功能接入系统，且数量依据客户实际的需求进行确定。追溯系统不仅仅限于消毒供应中心和手术室，其他有需要使用的科室如ICU、产房等各临床科室也可以作为系统的科室进行管理。 外来医疗器械与植入物管理。建立该外来器械的唯一身份标识，生成唯一的条码标签，继续完成后续操作。登记时应给出供应商提供清洗、消毒、灭菌方式及灭菌参数的对话框，以便正确操作。 |  |  |  |
| 功能模块 要求 | 中心管理平台 | 1. 对供应室工作人员以及各使用科室人员进行管理，包括人员的添加、删除、密码设置等，同时人员的管理也是授权的管理，不同的人员赋予不同的工作，使得整个流程均有人操作，确保流程有效运转。 2. 管理操作包括科室管理、角色管理、人员管理、灭菌器管理、清洗机管理、日志管里。科室管理能够将所有用包科室纳入其中，角色管理给于不同人员不同的角色做到职责分明，人员管理是系统运转的保证，灭菌器管理、清洗机管理是对核心设备的监测，确保灭菌效果，日志管里能够便于查看各记录。 3. 器材管理，包括器材损耗管理、消毒包包装材料管理、消毒包种类管理、 供应室基数管理、科室基数管理、一次性物品发放管理等，支持人员换岗功能。 |  |  |  |
|  | 回收 清洗消毒 | 1. 对回收到供应室污染区的手术器械包进行扫描统计。每一个进入污染区的灭菌包都进行扫描，统计回收量与使用量之间的关系，确保每一个包能够快速回收，不遗漏。 2. 可提示器械包内器械数量及种类，并进行核对，可进行缺失登记。在进行包扫描时，可提示包内物品名称数量，便于人员核对，当发现语音提示与实际包内不一致时，能够快速查阅该包处理全流程，便于查找原因，并进行缺失登记。 3. 污染包、过期包申请登记功能。能够对污染包、过期包进行登记，登记之后这些包无法被发放使用，确保包安全。 4. 清洗消毒失败的包重新清洗指派确认功能，并记录清洗消毒人，清洗消毒机器、清洗消毒失败时间、锅号、锅次等信息。 5. 支持消毒失败整锅转移功能。 |  |  |  |
|  | 配包打包 | 1. 实现配包、打包登记功能，包括配包人、配包时间、打包人、打包时间、配包名称、配包数量、打包名称、打包数量、扫描配包器械等信息。 2. 配包、打包信息统计查询功能。 方便查看消毒包内器材名称及数量。 打印、补打条码。条码包含有化学指示胶贴、所属科室、消毒包名称、打包人、配包人、打包时间、灭菌时间、灭菌锅锅次、锅号和唯一包流水号。 |  |  |  |
|  | 灭菌管理 | 1. 对灭完菌进入到无菌存放区的手术器械包进行灭菌确认登记。登记内容包括：灭菌锅、锅内器械包、灭菌日期、失效日期及灭菌锅参数的录入。 2. 根据打包传递的信息自动比对器械包种类和数量，能够对接灭菌设备，能够通过灭菌设备对接实时获取设备运行参数，动态显示，智能预警，并核实灭菌是否符合质量要求。 3. 支持灭菌操作规范提醒，双人审核机制，记录异常及处理结果。 4. 支持登记灭菌审核结果、审核人、审核时间，并有灭菌不合格批量召回提示功能。 |  |  |  |
|  | 发放管理 | 1. 据手术室及各个临床科室的下单信息，进行消毒器械包的发放。 2. 实现了消毒包发放登记功能，记录发包人、发包方式、发包时间、收包科室、收包数量、支持按时间查询收包列表，以作为下次发包参考。 3. 支持已发的消毒包撤回功能，包含下送至科室未使用和未下送至科室的包。 |  |  |  |
|  | 临床科室管理 | 1．实现与HIS接口，实时获取患者信息，当有无菌包用于患者时，能够与患者进行一一对应，便于后期查看追溯环节各流程。 2．完成科室消毒包指派、查询功能，可更改指派的消毒包。 3．实现一次性物品请领功能。 4．实现消毒包指派，库存管理、查询等功能。 |  |  |  |
| 追溯管理 | 追溯跟踪召回 | 1．可根据包号、手术对象（病人）、设备号、锅次号都可进行追溯，能看到同一批次灭菌包的各情况及使用情况。 2．追溯内容为器械包的各项灭菌信息和整个灭菌流程，包括各步骤的处理人员以及时间。 3. 对同批次的器械包进行查看，可按实际情况进行召回和处理。 4. 追溯信息完整呈现整个工作流程，即操作人员信息、器械流转信息、设备工作状态信息、监测数据等信息的完整呈现。 |  |  |  |
| 辅助功能 | 绩效考核 | 对供应室工作人员的工作量进行辅助考核。能够从系统中导出所有人员的工作情况，包括完成多少包的处理，对工作量、工作内容统计，以此为依据作为工作人员的辅助考核。 |  |  |  |
|  | 一次性物品管理 | 查询一次性物品的余量，按需进行提前采购。系统能将一次性物品纳入科室物品管理，对各一次性物品设置安全库存，当低于安全库存时，能够给与提示，从而便于科室提前申购、按需申购。 |  |  |  |
|  | 二级库房管理 | 1. 科室二级库签收，库存查询，有效期预警，数量预警，物品包周转期统计。 2. 科室库存状态，申领，财务结算，丢失器械等报表信息。查询患者使用物品信息，科室内流程信息统计等。 |  |  |  |
|  | 统计查询 | 对各个器械包的使用频率进行统计，方便医院进行采购等管理。系统能够判别各包的使用频次，并可以定期做统计，为科室提供物品周转周期计算提供依据，为院内采购提供数据支持。 实现了回收、清洗、配包、打包、灭菌、发放各环节消毒包查询统计功能及人员工作量统计功能及各种报表查询功能。 提供消毒物品包消毒工序独立核算，针对消毒物品包所选择的清洗、消毒工序不同及所选耗材差异提供成本核算管理功能。 |  |  |  |
| 硬件配置清单 |  |  | 类别 | 名称 | 数量 |
|  |  |  | 标配硬件 | 高温追溯标签 | 2 |
|  |  |  | 标配硬件 | 低温追溯标签 | 2 |
|  |  |  | 标配硬件 | 碳带 | 2 |
|  |  |  | 标配硬件 | 一体机电脑 | 4 |
|  |  |  | 标配硬件 | 服务器 | 1 |
|  |  |  | 标配硬件 | 条码打印机 | 2 |
|  |  |  | 标配硬件 | 无线条码扫码枪 | 4 |
|  |  |  | 标配硬件 | 针式打印机 | 1 |
|  |  |  | 标配硬件 | 黑白激光一体机 | 1 |
|  |  |  | 标配硬件 | 插座 | 4 |

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

注：产品授权书及注册证等证明文件按采购清单顺序提供

要求：1、以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2、联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3、《资格证明文件》须与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  提供投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表

提供投标人2021年度或2022年度经审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件、所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（￥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 内容 | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注:此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 技术要求序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ...投标有效期 |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件