# 招 标 文 件

## （货物类）

### 采购项目名称：文物保护研究实验室设施采购项目

### 采购项目编号：SCZD2023-ZB-2248-001.

### 陕西科技大学

### 陕西省采购招标有限责任公司共同编制

### 2023年12月20日

## 第一章 投标邀请

陕西省采购招标有限责任公司（以下简称“代理机构”）受陕西科技大学委托，拟对文物保护研究实验室设施采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：SCZD2023-ZB-2248-001.

### 二、采购项目名称：文物保护研究实验室设施采购项目

### 三、招标项目简介

该项目建设主要包括修复工作台、通风柜、边台、器材柜、吊柜、加除湿一体机等及本招标文件、答疑文件中所涵盖货物（及相关服务）的采购、安装、调试、试运行、验收等全部内容。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.执行政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人：提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：供应商提供2021年度或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明

3、税收缴纳证明：提供2022年9月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年9月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明；

6、投标人身份证明：非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明；

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-服务专区查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 陕西科技大学

地址： 西安市未央大学城陕西科技大学

邮编： 710021

联系人： 陕西科技大学经办

联系电话： 029-86168378

### 代理机构：陕西省采购招标有限责任公司

地址： 西安市高新二路北口山西证券大厦八层

邮编： 710000

联系人： 姜凯、雷鹏

联系电话： 029-88497916

### 采购监督机构：财政厅政府采购管理处

联系人：柴老师、杨老师

联系电话：029-68936409、029-68936410

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,216,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为较甲级更低的乙级，则该联合体资质等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保、无线局域网认证产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的水龙头产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 4.响应产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，按《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）要求优先采购。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：40,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 银行账号：102461558070 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5.0% 说明：签订合同前，乙方应缴纳合同金额5%的履约保证金。项目验收合格后，剩余5%的履约保证金产品无质量问题且不存在争议，一次性无息付给乙方 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费代理服务费用收取对象：中标/成交供应商代理服务费收费标准：中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法下浮35%收取。中标单位的招标代理服务费交纳信息银行户名：陕西省采购招标有限责任公司开户银行：中国光大银行西安友谊路支行账号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由陕西科技大学和陕西省采购招标有限责任公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由陕西科技大学负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西省采购招标有限责任公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是陕西科技大学。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西省采购招标有限责任公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要 求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-服务专区-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

详见招标文件及合同相关条款

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西省采购招标有限责任公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西省采购招标有限责任公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：李萍、马超

联系电话：029-85235014

地址：西安市高新二路山西证券大厦8楼

邮编：710000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

### 3.1采购项目概况

本项目共1个包。该项目建设主要包括修复工作台、通风柜、边台、器材柜、吊柜、加除湿一体机等及本招标文件、答疑文件中所涵盖货物（及相关服务）的采购、安装、调试、试运行、验收等全部内容。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 2,216,000.00

采购包最高限价（元）: 2,216,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物保护研究实验室设施 | 1.00 | 2,216,000.00 | 批 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.3技术要求

采购包1：

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

标的名称：文物保护研究实验室设施

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 核心产品：中央台 序号; 产品名称; 数量; 单位; 技术参数要求. 一; 文物保护修复室. 1; 修复工作台（全钢结构、带活动工具柜）; 16; 台; 1、结构要求：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：1800mm*750mm*850mm±5mm；每组配钢制专用活动工具柜1个。 3、主框架：采用口型钢框架结构；方管截面规格为≥40mm*80mm*1.5mm及≥40mm*60mm*1.5mm厚的优质方管，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。修复工作台底部带φ75mm的聚氨酯轮，四个万向轮均带刹车，高度可在设计高度基础上调高3-5cm。含国标用电线路及每台配置4个国标电源220V/10A十孔插座。 4、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能；四周边檐宽度均为50mm，可夹持修复用相关装置。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： ▲4.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 4.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 4.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲4.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲4.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲4.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 4.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲4.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲4.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 4.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 4.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 5、全钢活动柜：规格：750*500*750mm±5mm；柜体采用≥1.0mm的优质冷轧钢板，表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理；活动柜底部带φ35mm的聚氨酯轮，可随意挪动及固定。活动柜格局设置为上部一个大抽屉，下部左侧设置三个小抽，下部右侧为置物空间，内置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品，抽屉面板均为双层设计，中间填充有隔音材料。活动柜顶部左右后三面均上翻钢制边，可有效预防物品跌落。 6、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 2; 通风柜; 2; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1800mm*850mm*2350mm±5mm。 3、技术标准：通风柜外观结构须符合 GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准。 4、材料： 4.1操作台面要求：台面为≥12.7mm优质实芯理化板；颜色：浅灰色，下边缘双层加厚到≥26mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、高温和具有良好的承重性能。凹陷式台面防止有害液体外溢。 4.2整体结构：柜体外侧采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用≥1.2mm厚冷轧钢板，底柜内设有一层活动层板，以便分层放置器材等物品，层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4.3柜体上部：柜体上部面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板制作，其结构可拆式结构，为水、电、气管道等部分的安装维修提供便利，上部柜体内膛采用全非金属结构，在充分保证结构强度的前提下，柜体体内无任何外露的金属配件，以免发生锈蚀，如螺丝、铆钉等。并设有下补风功能，以防止在视窗完全关闭时柜内负压过大。 4.4柜体下部：底柜柜门采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板。结构为双层板，防爆阻燃。底柜层板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板,承重强度为≥150kg/m2。 4.5导流板：导流板为三段可拆式结构，以均衡柜体内各部分的风速及流量，便于柜体内部的清洁，可根据实验需求对其中第二块导流板的位置进行调整。 4.6视窗：可调视窗为≥5mm防爆钢化玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置。 4.7内衬板：内衬板为≥5mm抗倍特理化板。 4.8电源：采用10A的三孔万能单相插座。 4.9光源：光源为单管LED灯，并与气体完全隔离，台面照度≥300LUX。 4.10水龙头：采用实验室专用单口化验水龙头，精密陶瓷芯开关阀门。表面经过环氧树脂喷涂处理。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、 中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章。 4.11水盆：采用实验室专用≥5mm厚高密度聚丙稀（PP）注塑一体成型水盆。 5、排风系统：选用耐腐防爆、低能耗低噪音变频风机，内置ADC转换器及串行通讯接口，可接收上位机通讯及控制信号，噪音不高于60分贝。 6、技术指标： 6.1面风速：≥0.3-0.5m/s（视窗全开时为≥0.3m/s；视窗开300mm时为≥0.5m/s）； 6.2排风量范围：≥650-1700m³/h； 6.3噪音：≤60db； ▲7、通风柜产品性能测试须提供第三方权威检测机构出具的性能检测报告复印件加盖投标人公章，检测标准需符合：ASHRAE 110-2016《实验室通风柜性能测试方法》；EN14175-3：2019通风柜-第3部分：型式试验方法；JB/T6412-1999标准检测。. 3; 边台带水带试剂架; 1; 台; 1、结构：全钢结构，带2个水槽、2个水龙头、2个滴水架、1个洗眼器、1个试剂架。 2、规格：1800mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：≥500mm*400mm*300mm。耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件加盖投标人公章。 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀，水嘴可旋转，方便耐用。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章。 7、配置滴水架：采用高密度PP材质；类型:单面，底部托盘中间设有排水孔，带导管；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，方便使用。 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 9、配置试剂架：长1800*宽250*高1000mm ±5mm；单层钢玻制试剂架，立柱采用≥100*40*1000mm方钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂，层板采用10mm厚浮法玻璃。挡条采用φ16×1mm不锈钢钢管，连接件采用≥1.5mm厚冷轧钢板连接件，经环氧树脂静电喷涂高温固化处理。 10、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 4; 1.8米边台; 3; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1800mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 5; 吊柜; 2; 组; 1、规格：900mm*300mm*600mm±5mm。 2、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。门镶≥4mm厚浮法透明玻璃。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。安装方式：吊柜需固定于落地支撑的40*60*1.5mm的立柱方钢，并与实验台固定一体，安装稳固，且不损坏墙体。 3、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 6; 高柜; 3; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：900mm*450mm*1800mm±5mm。 3、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。柜体分为上下两部分，整体四门，对开门，门板均为双层设计，上部门镶≥4mm厚浮法透明玻璃，下部为整体钢制门。柜内上下部共设置三层活动层板，共分五格，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 锁具：采用优质天地锁。. 7; 1.5米材料架; 4; 组; 1、结构要求：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：1500mm*500mm*2000mm±5mm。 3、主体采用≥1.5mm厚立柱、横梁和≥1.0mm厚层板、背板组成。全组合式结构，组合灵活、装卸简单，每层均可承重≥200kg。 4、采用扣接式结构，拆装方便，层间距可依据货物高度以每75mm为单位上下调节。 5、采用立柱与横梁插接式组合、安装方便，拆卸简单、易运输；表面全部经过酸洗、除锈，磷化静电喷涂等工序处理。. 8; 通风试剂柜; 3; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：900mm*450mm*1800mm±5mm。 3、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。柜体分为上下两部分，整体四门，对开门，门板均为双层设计，上部门镶≥4mm厚浮法透明玻璃，下部为整体钢制门。柜内上下部共设置三层活动层板，共分五格，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4、含排风系统，排风量≥400m³/h。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 锁具：采用优质天地锁。. 9; 文物储 存架; 3; 组; 1、结构要求：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：2000mm*500mm*2000mm±5mm。 3、主体采用≥1.5mm厚立柱、横梁和≥1.0mm厚层板、背板组成。全组合式结构，组合灵活、装卸简单，每层均可承重≥200kg。 4、采用扣接式结构，拆装方便，层间距可依据货物高度以每75mm为单位上下调节。 5、采用立柱与横梁插接式组合、安装方便，拆卸简单、易运输；表面全部经过酸洗、除锈，磷化静电喷涂等工序处理。. 10; 点交工作台; 1; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1200mm*750mm*850mm±5mm； 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 11; 1.8米边台带单水槽; 1; 台; 1、结构：全钢结构，带1个水槽、1个水龙头、1个滴水架、1个洗眼器。 2、规格：1800mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：500mm*400mm*300mm。耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件加盖投标人公章。 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀，水嘴可旋转，方便耐用。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章。 7、配置滴水架：采用高密度PP材质；类型：单面，底部托盘中间设有排水孔，带导管；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，方便使用。 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 9、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀; 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 12; 2.5米边台; 1; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：2500mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 13; 调湿储存柜; 2; 台; 1、控制范围：30%RH～70%RH。 2、控制湿度：加湿、除湿一体智能化。 3、加水方式：自动收集水。 4、排水方式：无液态水排出。 5、柜体尺寸：≤W1200*D780*H1990mm±5mm。 6、抽屉数量：10抽。 7、抽屉承重：≥20KG。 8、使用环境要求：5℃～40℃；30%RH～80%RH。 9、使用电源：220VAC，50HZ，1A。 10、消耗功率:最大：≤200W/平均：≤30W。 ▲11、密闭性能：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的密闭性能宜满足换气率≤1.5 d-1。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲12、恒定湿热：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜的电气部分在(40±2) ℃、(85±3％) RH 条件下工作 6h ，经恒定湿热试验后，对于交流供电装置,装置输入端子与外壳之间,在正常工作条件下的绝缘电阻应不小于50MΩ。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲13、低湿工作：装置在环境温度(22±2)℃条件下,湿度从10%±3%RH、20%±3%RH、30%±3%RH中选择,调节目标湿度设为 50%RH，稳定后工作10h,试验期间应符合试验后应符合湿度调控范围：30%RH～70%RH，调湿准确度:≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲14、低温工作：装置在环境湿度60%±3%RH条件下,温度从(5±2)℃、(10±2)℃、(15±2)℃中选择,调节目标湿度设为50%RH，稳定后工作10h,试验期间应符合试验后应符合湿度调控范围：30%RH～70%RH，调湿准确度:≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲15、自动湿度调控性能：应符合中华人民共和国文物保护行业标准《馆藏文物展藏 调湿储存柜》WW/T 0108-2020要求，调湿储存柜调控性能要求如下:湿度调控范围:30%～70%RH，调湿准确度:≤±3%RH；湿度均匀度≤6%RH；湿度波动度：≤5%RH的要求。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲16、性能要求：在(22±2)℃的室内条件下,调湿储存柜正常工作后,断电12小时内，保持柜内湿度值与设定值≤±5%RH，提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。 ▲17、噪音检测：装置的整体噪声应≤50dB。提供省级及以上检测机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA和CNAS标志）复印件加盖投标人公章。. 14; 更衣柜; 1; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：900mm*450mm*1800mm±5mm。 3、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。柜体为对开门结构，门板均为双层设计，门扇内设挂衣杆、水银镜，层板采用≥1.0mm厚钢制层板。 4、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀; 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 锁具：采用优质天地锁。. 15; 1.2米材料架; 2; 组; 1、结构要求：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：1200mm*500mm*2000mm±5mm。 3、主体采用≥1.5mm厚立柱、横梁和≥1.0mm厚层板、背板组成。全组合式结构，组合灵活、装卸简单，每层均可承重≥200kg。 4、采用扣接式结构，拆装方便，层间距可依据货物高度以每75mm为单位上下调节。 5、采用立柱与横梁插接式组合、安装方便，拆卸简单、易运输；表面全部经过酸洗、除锈，磷化静电喷涂等工序处理。. 16; 智能除湿加 湿一体机; 2; 台; 1、除湿量（L/24h）：≥90。 2、加湿量（L/24h：≥96。 3、适用空间（㎡）：≥30～60。 4、风量(m³/h)：≥800～1200。 5、除湿额定功率KW：≥1.2。 6、除湿额定电流A：≥5.5。 7、加湿额定功率KW：≥0.15。 8、加湿额定电流A：≥0.7。 9、水箱容积（L）：≥25。 10、水箱：配100L外置水箱1个。. 17; 矫形工作台; 1; 台; 1、外型尺寸（长*宽*高）：≥1500mm×750mm×850mm±5mm；背板高≥980mm±5mm）。 2、台面上设灯架，挂板，电气源面板。结实的桌面可以做一些强度较大的工作。具有工具悬挂装置。配置要求：含挂件、1只40W～60W的日光灯、电源插座、开关。 3、台面采用≥50mm厚聚氨酯复合台面，骨架采用C型钢（≥2.0mm）柜体采用：1.0mm～2.0mm钢板；颜色：钢制部分亚光微机灰。 4、组合配置：挂件、挂钩配齐、虎钳、切割机、手锯、榔头、锉刀、卡尺、角磨机、手钻、螺丝刀、钳、锉等常用矫形工具。. 18; 超声波 清洗槽; 1; 台; 1、容量：≥360L。 2、内槽尺寸：≥1000*600*600mm。 3、材质：SUS304不锈钢。 4、加热温度：常温～95℃左右。 5、时间：1-99小时可调。 6、超声波功率：0-3600W可调。 7、超声波频率：28KHz。 8、内胆厚度：≥2.0mm。 9、加热功率：9000W。 10、电压：380V±20V、50HZ 三相五线。 11、带移动万向轮，可锁。. 19; 可移动 清洗槽; 1; 台; 1、材质：厚度≥1.0mm、304不锈钢。 2、外型尺寸：1200*700*850mm±5mm。 3、内槽尺寸：1100*600*500mm±5mm。 4、配置：柜体带万向轮可锁。 5、配不锈钢镂空隔离网、下水接口及出水管。 ▲6、配套不锈钢沉淀池，具有符合标准要求的多层级过滤结构，可进行高效快捷的废水沉淀处理。沉淀池容积：≥350L；沉淀方式：三级物理沉淀，能有效沉淀废水中的不溶物质；过滤方式：三级过滤，科学合理地配置初效过滤筛及中、高效过滤筒，最大限度的防止并过滤废水沉淀过程中的小密度悬浮物质；对2-500µm颗粒物具有良好的过滤性；清渣功能：可实现清污及低位水清洁。（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料）。. 20; 1.8米边台带双水槽; 1; 台; 1、结构：全钢结构，带2个水槽、2个水龙头、2个滴水架、1个洗眼器。 2、规格：1800mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：≥500mm*400mm*300mm。耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件加盖投标人公章。 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀，水嘴可旋转，方便耐用。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章。 7、配置滴水架：采用高密度PP材质;类型:单面，底部托盘中间设有排水孔，带导管；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，方便使用。 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 9、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 21; 1.5米边台; 8; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1500mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀; 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 22; 裱画墙; 31.5; m2; 1、规格：长10500mm*±5mm、宽3000mm±5mm、厚100mm±5mm。 ▲2、材质及工艺：基层为刨光实木（30*40*3800mm）全烘干优质原木，田字格卯榫结构，标准300*300mm间距，接缝表面处理平整误差正负3mm以内。原始墙面竖向实木条间距不大于60mm一个加长内反丝膨胀螺丝固定，确保裱画墙固定坚固稳定。墙面为复合型E0级16mm-18mm厚木板，确保整个面板基层平整度误差不大于正负3mm。四周木板全通风处理，背面贴防尘布，确保整个墙体内部和表面干湿度均匀，使墙面长期稳定且不变形。 3、墙面用三层高丽纸或宣纸裱糊； 4、裱画墙内部要求：防霉处理、防虫害处理，全通风处理。. 23; 可移动拷贝清洗台; 2; 台; 1、规格：长1500mm*宽900mm*高850mm±5mm。 2、桌面材质：不锈钢矩管及不锈钢板材。 3、工作面板：主桌面为透光钢化玻璃（≥8mm厚度）；四周为不锈钢水槽。 4、光源组成：LED组件。 5、光源寿命：≥5万小时。 6、亮度调节：0-100%明亮度调节。 7、最高亮度：≥3000LUX；光线色温：5500K-6400K。 8、既可做拷贝台使用也可做清洗台使用；可电动控制台面的倾斜度≥0-25°，方便拷贝作业和清洗作业；（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料）。 9、安装有脚轮，具有刹车功能。. 24; 拷贝台; 1; 台; 1、桌面尺寸：1500mm×900mm±5mm。 2、高度尺寸：850mm±5mm。 3、桌面材质：矩管及钢材、桌体为三聚氰胺板。 4、工作面板：透光钢化玻璃（厚度6mm）。 5、桌面承重：≥60公斤。 6、光源组成：LED组件。 7、导光方式：背投式（点阵板）。 8、光源寿命：≥5万小时。 9、亮度调节：触摸式明亮度调节、开关（实现0-100%明亮度调节）。 10、最高亮度：≥3000LUX；光线色温：5500K-6400K；（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料）。 11、工作坡度：≥0-50度自主调节。. 25; 装裱台; 2; 台; 1、尺寸：长3000mm*宽1500mm*高800mm±5mm，桌面厚度约100mm±5mm。 ▲2、台面：修裱桌面颜色为朱红色，桌面共髹涂4-5层环保漆，手工磨制平整；制作工艺为榫卯结构制作龙骨，在龙骨上下蒙三层榉木、杉木板材；采用传统披麻带灰技术，瓦灰与大漆按照比例调配的漆腻细致地将裱画板坯件上的毛孔木缝闭合，坯件打磨后在坯件表面用大漆粘合满布麻布，共裹两层麻布（所用麻布为苎麻），用大漆将麻布满裹整个修裱桌面；在麻布层外髹涂生漆灰（生漆灰由瓦灰与生漆、粗灰调和制成），闭合面的毛孔用于防止台面开裂变形，桌面表面保证平整光滑，无缝无痕，不变形不破裂，耐水浸；桌面四角为圆角。 3、柜体及抽屉：加长抽屉，便于存放长卷类字画等物品。下柜体，底柜杉木材。. 26; 2.7米边台带双水槽; 1; 台; 1、结构：全钢结构，带2个水槽、2个水龙头、2个滴水架、1个洗眼器。 2、规格：2700mm*750mm*850mm±5mm，水槽靠左。 3、台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。含国标用电线路及国标电源220V/10A防溅十孔插座。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：≥500mm*400mm*300mm。耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件加盖投标人公章。 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀，水嘴可旋转，方便耐用。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章，提供有效的国内保险公司承保合同的复印件加盖投标人公章。 7、配置滴水架：采用高密度PP材质；类型：单面，底部托盘中间设有排水孔，带导管；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，方便使用。 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 9、五金配件 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 27; 晾纸架; 2; 组; 1、采用不锈钢烤漆，色泽均匀，抗老化。 2、可晾晒六尺全开宣纸，晾纸数量不少于30张。 3、材质：不锈钢，高度：≥1.7m，晾纸高度范围：≥0.3m-1.7m可调，宽度：≥1.2m，晾纸宽度范围：≥0.1-1.1m可调，晾纸杆：不少于20根。. 28; 压平机; 1; 台; 1、工作方式：手动。 2、工作厚度：≥350mm。 3、压力范围：≥500-900kg。. 29; 电子防潮箱; 1; 台; 1、容量：≥600升。 2、材质：冷轧钢板，≥4mm全钢化玻璃门。 3、湿度设置范围：不小于25%-60%RH（只能除湿，不能加湿），精度不高于±3%RH，控制精度不高于±1%RH。 4、层板：4块可调。 5、承重：≥20KG/层，总承重约100KG。 6、外尺寸：长≥850mm*宽≥430mm*高≥1830mm。 7、功率：<30w。 8、含平面海绵垫6张，带可刹式脚轮。. 30; 照相工作台; 1; 台; 1、全钢结构。 2、规格：1500*750*850mm±5mm。 3、主框架：采用口型钢框架结构；台面为≥12.7mm优质实芯理化板；颜色：浅灰色，下边缘双层加厚到≥26mm，坚固耐用；高度可调，调整范围为700mm～1050mm，带直径75mm的聚氨酯轮，四个万向带刹车。. 二; 文物检测分析室. 1; 中央台（核心产品）; 28; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：3000mm*1500mm*850mm±5mm。 3、台面：台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： ▲3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 ▲3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A防溅十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 2; 1.5米边台; 93; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1500mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面：台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A防溅十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 3; 吊柜; 14; 组; 1、规格：750mm*300mm*600mm±5mm。 2、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。门镶≥4mm厚浮法透明玻璃。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。安装方式：吊柜需固定于落地支撑的40*60*1.5mm的立柱方钢，并与实验台固定一体，安装稳固，且不损坏墙体。 3、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。. 4; 器材柜; 3; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：900mm*450mm*1800mm±5mm。 3、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。柜体分为上下两部分，整体四门，对开门，门板均为双层设计，上部门镶≥4mm厚浮法透明玻璃，下部为整体钢制门。柜内上下部共设置三层活动层板，共分五格，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 锁具：采用优质天地锁，美观耐用。. 5; 工作台; 24; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：1500mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面：台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。含国标用电线路及国标电源220V/10A防溅十孔插座。 5、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 6; 1.5米边台带单水槽; 10; 台; 1、结构：全钢结构，带1个水槽、1个水龙头、1个滴水架、1个洗眼器。 2、规格：1500mm*750mm*850mm±5mm。 3、台面：台面采用≥12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，颜色：浅灰色，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥25.4mm，圆滑处理；要求结构坚固致密，能抗强冲击，耐强酸碱、耐高温和具有良好的承重性能。为了确保实验操作安全可靠、确保使用者的健康安全，产品需通过国家建筑材料测试中心或国家化学建筑材料测试中心、国家化学建材质量监督检验中心及SGS等知名检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求： 3.1、通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈、正丙醇、乙酸甲酯、间二甲苯等不少于126项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.2、参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，经国家化学建筑材料测试中心检测，重金属铅、镉等未检出。依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.3、参照GB 18580-2017检测，甲醛释放量≤0.024mg/M3，满足E1级≤0.124mg/M3技术限量要求。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.4、通过国家化学建筑材料测试中心等机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行不少于19项物理性能检测，检测结果为：含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；吸水率≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120MPa，抗冲击性能：压痕直径6.0MM表面无破损、耐光色牢度≥4级；表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.5、用氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.6、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.7、具有不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告；并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.8、依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求 人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为≤0.02mg/m2*h。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.9、防霉性能：依据GB/T24128-2018或JC/T 2039-2010等方法检测黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测结果≤1级。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.10、抗菌性能：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010等方法检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种菌抗菌率≥99.9%。并提供相关检测报告复印件加盖投标人公章。 3.11、台面生产厂家必须通过三体系（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证，并提供相关证书复印件加盖投标人公章。 4、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。抽屉面板及门板均为双层设计，中间填充有隔音材料。柜内设置一层活动层板，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 5、配置水槽：实验室专用的密度PP一体化成型水槽，耐酸碱PP材质，规格：≥500mm*400mm*300mm。耐化学性：经10%醋酸，10%NaOH,15%次氯酸钠，饱和NaCL溶液，70%乙醇分别试验，经试验后表面应无永久腐蚀或变形。其中外观及其承载能力的检测也都符合要求。提供第三方检测机构出具的检测报告的复印件加盖投标人公章。 6、配置水龙头：实验室专用防喷溅式三联水龙头，铜制陶瓷阀芯结构，表面经环氧树脂静电粉末喷涂，抑菌、耐腐蚀，水嘴可旋转，方便耐用。提供厂家《中国环境标志(II型)产品认证证书》、中国节水产品CQC认证证书的复印件加盖投标人公章，提供有效的国内保险公司承保合同的复印件加盖投标人公章。 7、配置滴水架：采用高密度PP材质;类型:单面，底部托盘中间设有排水孔，带导管；可拆卸式滴水棒,具有锁扣功能，方便使用。 8、配置单口洗眼器喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛；防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开；水流锁定开关：水流开启、锁定功能一次完成。 9、五金配件： 拉手：釆用192mm U型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。滑轨：采用优质三节静音滑轨，可承重25KG，耐腐蚀。. 7; 展架; 4; 组; 1、结构要求：全钢结构。 2、规格（长*宽*高）：1800mm*500mm*2000mm±5mm。 3、主体采用≥1.5mm厚立柱、横梁和≥1.0mm厚层板、背板组成。全组合式结构，组合灵活、装卸简单，每层均可承重≥200kg。 4、采用扣接式结构，拆装方便，层间距可依据货物高度以每75mm为单位上下调节； 5、采用立柱与横梁插接式组合、安装方便，拆卸简单、易运输；表面全部经过酸洗、除锈，磷化静电喷涂等工序处理。. 8; 矮柜; 2; 台; 1、结构：全钢结构。 2、规格：900mm*450mm*900mm±5mm。 3、柜体采用≥1.0mm厚的优质冷轧钢板，颜色：乳白色，金属表面经酸洗、磷化、化学防锈及环氧树脂粉末高压静电喷涂处理，耐酸碱，防腐蚀，焊接后表面平整无焊接痕迹，不允许有堆涂，露底，气孔等缺陷，长期负重不变形，使用寿命长。柜整体两门，对开门，整体钢制门。柜内共设置二层活动层板，共分三格，可合理放置大小不一的器材物品。层板四周均做折弯处理，加强层板承重能力，无棱角，不伤手。 4、五金配件： 拉手：釆用192mmU型铝合金拉手，表面经化学处理，耐腐蚀。 铰链：釆用优质合金铰链，任意点可停，不反弹。 锁具：采用优质天地锁，美观耐用。. 三; 文物修复洁净设施设备. 1; 粉尘与气体过滤器; 1; 台; 1、最小过滤颗粒：≤0.3微米。 ▲2、过滤效率：≥99.95%（0.3µm）；（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料）。 3、额定风量：≥1500m3/h。 4、最大风量：≥2200m3/h。 5、额定负压：≥5500pa。 6、最大负压：≥8000pa。 ▲7、滤芯组成：金属网板过虑器+G4级Z形粗效过滤器+F7级Z形中效过滤器+HEPA H13高效过滤器+活性碳过滤器；粗效、中效、高效过滤器有灯光分级报警指示（滤芯饱和度）；（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料加盖投标人公章）。 8、可有效过滤文物修复过程中常用试剂产生的有害气体，可根据提供的MSDS改进或定制相应过滤器以达到最佳过滤效果； 9、噪声：≤70db； 10、风量控制：风量无级调节，确保抽风效率和工况安全； 11、额定功率：3.5KW/1-220V/50Hz； 12、进风口：圆形，1*Φ150mm。. 2; 万向抽气罩; 10; 套; 1、主体材质：铝合金。 2、关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 3、关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 4、关节连接杆：304不锈钢。 5、关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6、气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 7、杯型集气罩：高密度PP/PC材质。 8、伸缩导管：≥Φ75mm铝合金管。 9、铝合金360°旋转装置：以固定架为中心最大活动半径≥1000mm。 10、固定方式：吸顶式。 11、耐污染性：依据GB17657-2013标准，常温下，经硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠、磷酸、氯化钠各30%的稀释液，各自擦拭主要部件表面10min后洗净，试验后样品表面无明显变化,检测结果达5级。需提供国家级检测机构出具的第三方检验报告复印件并加盖生产厂家公章。 12、集气罩罩子的折光率测试：检测结果在1.55-1.65之间；提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。 13、提供第三方检测机构出具的RoHS环保测试报告复印件并加盖投标人公章。. 3; 洁净分控 制箱; 10; 套; 1、控制及采集变频风机、手控调速器、管路止回阀的工作信号，并传输至总控制箱。 2、分控制箱使各洁净末端设备相互独立、互相影响更小，发生故障时易于快速判断及排除。 3、按照总控制箱指令要求指挥各洁净末端设备协调动作，高效节能。 4、采集并向总控制箱发送洁净末端设备的故障及警报信号，具有设备过热、过载等保护功能。 5、终端手控调速器面板简易明晰，便于操作，可控制洁净末端设备的启停并可根据工作需要调整风速大小。 6、电源电压：220V；额定功率：200W。. 4; 洁净总控 制箱; 1; 套; 1、控制及采集洁净主机（粉尘与气体过滤器）、各分控制箱信号，并对其发出工作指令，判断其工作状况是否符合指令要求并进行反馈控制。 2、接收上位机（人机界面）的指令，按照上位机要求对各分控箱发出动作指令。 3、采集并向上位机发送洁净主机（粉尘与气体过滤器）及各分控制箱的故障及警报信号，并对分控制箱发出过热、过载等保护命令。 4、自动采集并汇总所有洁净末端实时总风量，根据总风量需求启停洁净主机（粉尘与气体过滤器）并自动调整洁净主机风量，高效节能。 5、接收其它调备如通风柜、通风试剂柜等工作信号并传输至上位机人机界面，便于上位机显示其工作状态。 6、控制1台洁净主机（粉尘与气体过滤器）、10个分控制箱、两路通风柜及一路通风试剂柜。 7、电源电压：220V/380V；额定功率：4KW。. 5; 人机界面及控制软件; 1; 套; ▲1、采用≥32寸触摸式人机界面作为洁净系统控制显示终端，所有洁净末端设备的启停均可在一体机上控制，风速大小可在人机界面上实时显示，可实现定时开关机，可完成系统的故障诊断与排查。（投标文件中需提供产品彩页或说明书或实物照片等证明材料加盖投标人公章） 技术要求： 1）可任意控制所有洁净末端设备的启动与停止。 2）可按照用户需求设置定时开关机以达到最佳的工作环境。 3）具备万年历功能。 4）可动态显示各末端设备的工作情况。 5）控制软件可进行远程更新与升级。 6）具有故障报警、检测、诊断、提示及反馈功能。. 6; 变频风机; 10; 台; - 实验室洁净系统施工所需要的变频风机。规格：风量：600m3/h；全压：500Pa； 2、功率：≤70W；电压：220V。 3、含静音箱。 4、提供第三方检测机构出具的RoHS环保测试报告复印件并加盖投标人公章。. 7; 洁净抽气 管路; 120; 米; 排风管路材料包括： 1、160PVC螺旋消音管。 2、110PVC螺旋消音管(支管路)。 3、管路用PVC直通、弯头、三通、管卡等。 4、管路安装用其它输助材料。. 8; 洁净供电、控制线路; 120; 米; 供电、控制线路材料包括： 1、除尘主机电源线RVV3*4.0平方毫米。 2、控制系统电源线RVV3*2.5平方毫米。 3、变频风机电源线,风阀控制信号及电源线RVV3*0.5平方毫米。 4、洁净系统控制用模拟量线RVVSP2*0.5平方毫米。 5、通风柜控制信号线RVV2*0.5平方毫米。 6、敷设线路PVC穿线管及包塑软管等。. 9; 抽气罩 安装座; 10; 个; 1、实验室洁净系统安装所需要的排风支架安装座。. 10; 抽气罩 安装支架; 10; 个; 1、实验室洁净系统安装所需要的排风罩安装支架。. 11; 止回阀; 10; 个; 1、实验室洁净系统安装所需要的管道止回阀，规格：160。. 备注： 1、以上设施设备要求免费送货上门，免费安装到位，确保各项设备实施正常运行达到功能要求。 2、价格必须包含确保各项设备实施安装到位以及正常运行的所有费用。 |

### 3.4商务要求

#### 3.4.1交货时间

采购包1：

合同签订后45个日历日供货到位

#### 3.4.2交货地点

采购包1：

陕西科技大学指定地点

#### 3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

#### 3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 1、发票在货到验收合格后由乙方开具给甲方。 2、甲方收到乙方开具的全额发票后及时向乙方支付合同总价款的100%。 3、签订合同前，乙方应缴纳合同金额5%的履约保证金。项目验收合格后，剩余5%的履约保证金产品无质量问题且不存在争议，一次性无息付给乙方 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%。

#### 3.4.5验收标准和方法

采购包1：

详见合同附件。

#### 3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

#### 3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

1、乙方提供的产品必须满足招标文件及合同的技术参数要求。 2、乙方保证货物应是全新、未曾使用过的、优质工艺及 材料制造的产品，并保证所供设备的完整性 (包括满足设备完整运行的附件、备件、配套件、技术手册等) 。3、乙方保证所 提供的设备质量可靠、进货渠道正规、配置合理、技术性能完全满足招标文件要求。4、乙方应随产品提供检验报告等相关材料。5、设备性能未达到招标文件技术参数要求的，甲方有权拒收产品或拒绝验收，乙方可进行限期整改；整改后仍达不到要 求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。6、设备的质保期为项目验收合格后不少于1 年。

#### 3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 2、若乙方出现不能供货等违约情况，甲方将不退合同金额10%的履约保证金。 3、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足招标的技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。 4、因供货期迟延的，乙方按照每天1‰向甲方承担违约责任。 5、因产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由乙方承担一切费用。 合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。 合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

### 3.5其他要求

1、本项目不组织统一踏勘 2、供应商自行进入校园登记、踏勘 3、踏勘时间：报名结束后，每周一至周五，上午九点至下午五点 4、踏勘地点：陕西科技大学新实训楼一层

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 1、投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件； 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件； 4、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件； | 投标函 投标文件格式 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商提供2021年度或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明 | 投标文件格式 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 提供声明书 | 投标函 投标文件格式 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人 | 提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； | 投标文件格式 |
| 2 | 财务状况证明 | 供应商提供2021年度或2022年度的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明 | 投标文件格式 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供2022年9月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； | 投标文件格式 |
| 4 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供2022年9月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； | 投标文件格式 |
| 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供书面声明； | 投标文件格式 |
| 6 | 投标人身份证明 | 非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证； | 投标文件格式 |
| 7 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，提供书面声明； | 投标文件格式 |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

## 第五章 评标办法

### 5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

一、 评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的 | 开标一览表 标的清单 投标文件格式 |
| 2 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 | 开标一览表 产品技术参数表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标文件格式 |
| 3 | 投标人投标报价未超出采购预算或最高限价 | 投标人投标报价未超出采购预算或最高限价 | 开标一览表 标的清单 投标文件格式 |
| 4 | 投标保证金提交或金额、形式符合招标文件要求 | 投标保证金提交或金额、形式符合招标文件要求 | 投标文件格式 |
| 5 | 投标内容未出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标严重达不到招标文件要求，造成采购档次严重降低或直接影响采购性能、功能 | 投标内容未出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标严重达不到招标文件要求，造成采购档次严重降低或直接影响采购性能、功能 | 开标一览表 标的清单 投标文件格式 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评标，重新评标改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 技术部分1 | 根据投标人提供的产品的技术参数的响应情况进行评审。 1、基本分（38分）：完全符合或优于招标文件要求的，没有负偏离的得38分； 2、技术要求中带“▲”的指标为产品的重要技术指标，投标人未响应或不满足（负偏离）招标要求的每1项扣2分，扣完为止。 3、技术要求非“▲”的指标，投标人未响应或不满足（负偏离）招标要求的1项扣1分，扣完为止。 4、如出现技术参数完全复制情况，由专家视其情况给予〔1-5〕分的扣分。 | 38.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
|  | 技术部分2 | 根据投标人提供的针对本项目的产品介绍、产品参数、产品性能及配置，产品适用性、安装工艺合理性的技术方案进行评审。 1、投标人对所投产品的介绍详细，产品参数及配置明确详实、产品性能优越、适用性强、安装工艺科学合理，技术方案能够完全满足项目要求得〔8-10〕分； 2、投标人对所投产品的介绍完整，产品参数及配置明确、产品适用性较好、安装工艺较好，技术方案能满足项目要求的得〔6-8〕分； 3、投标人对所投产品的介绍完整，产品参数及配置较明确、产品适用性一般、安装工艺一般，技术方案能基本满足项目要求的得〔3-6〕分； 4、投标人对所投产品的介绍较完整，产品参数及配置不明确、产品适用性差、安装工艺有欠缺，技术方案不完整得〔1-3〕分； 5、未提供不得分。 | 10.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
|  | 技术部分3 | 根据投标人针对本项目所投产品的质量保证方案进行评审。质量保证方案内容包含但不限于主要产品的来源渠道证明文件等。 1、产品来源渠道正规（来源渠道证明文件包含但不限于：代理协议等，能够提供产品来源渠道的相关证明文件，能够体现产品质量的相关文件，产品质量保证方案完整科学，能够完全满足项目要求的得2分； 2、不能提供产品来源渠道的相关证明文件，质量保证方案一般，产品基本能满足项目要求得1分； 3、产品质量保证方案严重欠缺或未提供不得分。 | 2.00 | 主观 | 投标文件格式 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术部分4 | 1、根据投标人提供的样品进行综合评审，所提供的样品的种类、规格与数量必须满足采购文件要求，不符合采购文件要求的，该项不得分。符合采购要求的得1分。 2、对样品的质量、材质、工艺、结构尺寸、气味、牢固程度、油漆色泽度、外观及款式等进行综合比较，计0-1.0分，最高得1分。 需要提供的样品： 实芯理化板台面样块：（长*宽*厚）：100mm*100mm*≥12.7mm一块； 注：样品封装提交，评审现场提供与采购文件所要求一致的样品，递交时间同文件递交截止时间一致。中标（成交）投标单位样品作为验收依据转采购人接收，未中标（未成交）投标单位样品采购结果公示后五个工作日内退还。（未提供样品不计分） | 2.00 | 主观 | 投标文件格式 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 技术部分5 | 根据投标人针对本项目的组织计划、人员安排、时间安排等编制的实施方案进行评审。 1、实施方案详细、明确、针对性强，有明确合理的组织计划、人员安排、时间安排、实施进度计划和管理措施；有明确的项目实施保障措施得2分； 2、实施方案一般，针对性一般，实施进度计划和管理、保障措施较完整得1分； 3、实施方案不完整，进度计划等保障措施不到位的不得分。 | 2.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
|  | 商务部分1 | 根据投标人提供类似项目的业绩情况进行评审。 1、提供投标人2020年6月至投标截止时间前的类似项目业绩（日期以合同签订为准），1份完整的业绩包括业绩对应的：（中标公告网址、中标通知书复印件、采购合同文本复印件、验收合格相关证明文件复印件），每提供1份完整的业绩得1.0分；最高得4分。不提供或缺项不得分。 2、提供投标人项目实施能力保证证明材料，根据投标人2020年6月以来已完成的类似项目用户满意度情况评价证明材料进行打分（满意评价材料需体现对投标人项目实施整体满意度满意以上的评价才算有效证明材料，需有用户的签字及盖章），每提供一个有效的满意度证明材料扫描件加盖投标人公章得0.5分，最高得3分，不提供不得分。 | 7.00 | 客观 | 投标文件格式 产品技术参数表 商务应答表 |
|  | 商务部分2 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案及售后服务保障措施进行综合评审，包含但不限于完整的售后服务方案，完整可行的安装、调试、技术培训方案等。 1、售后服务方案及售后服务保障措施内容全面具体、符合实际、切实可行，安装、调试、技术培训方案完整、科学、合理、针对性强，服务能力强得〔3-4〕分； 2、售后服务方案及售后服务保障措施内容较具体、切实可行，安装、调试、技术培训方案较完整、针对性一般、服务能力一般的得〔2-3〕分； 3、售后服务方案及售后服务保障措施内容不具体、可行性欠缺，安装、调试、技术培训方案不完整、针对性不强、服务能力弱的得〔1-2〕分。 4、不提供不得分。 | 4.00 | 主观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
|  | 商务部分3 | 根据投标人对类似项目的售后服务能力进行评审。 提供投标人售后服务能力保证证明材料，根据投标人2020年6月以来已完成的类似采购项目的安装调试培训单扫描件（需有用户的签字及盖章）进行打分，每提供一个有效的证明材料扫描件加盖投标人公章得0.5分，最高得3分，不提供不得分 | 3.00 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
|  | 商务部分4 | 1、每提供一项投标产品的节能产品认证证书的得0.5分，最多得1分。 2、每提供一项环境标志产品认证证书的得0.5分，最多得1分。（以经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。） | 2.00 | 客观 | 产品技术参数表 商务应答表 投标文件格式 |
| 价格分 | 投标价格得分 | 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标价。 评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算。投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30.00 | 客观 | 投标文件格式 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 比例 | 说明 | 关联格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标人或联合体成员均为小型、微型企业 | 10.00% | 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予10%的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-10%）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 投标文件格式 |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：投标文件格式

## 第七章 拟签订合同文本

详见附件：合同.docx