西安市第三医院设备参数

设备名称：中央供液系统

设备数量：1台

设备总预算：120万元

是否进口：否

产品用途及使用范围：透析机供给透析液

安装场地：有透析用水供给，有排水，有电力供给。

售后服务要求：质保时间（5）年

参数条款：

- 精准控制进水，根据透析粉的配比来精准配液，保证配液浓度精准稳定。

- 进水加温功能，保证透析粉快速溶解。

- 配液单次溶解时间应小于20分钟，溶解量≧5人份。

- 具备在线监测浓缩液浓度的功能。

- 具有化学消毒、热消毒与冲洗功能。

- A、B配液、供液管路、供液泵与储液系统均采用防腐蚀设计。

- 具有浓缩液多重过滤及内毒素过滤功能，供液系统采用不间断循环方式，透析机采用U型管连接方式，防止细菌及内毒素超标。

- 具有容量检测功能，自动报警功能。

- 具备远程控制、查看功能，设备工作状态信息和报警可随时查看。

- 控制系统具有设备运行、警报、溶解等记录及参数设置、控制转换、在线监测、数据显示、信息记录等功能，并保存以备查询。

设备配置清单

1.设备：中央供液系统一套，溶解设备A+溶解设备B。

2.循环、输送泵：采用耐腐蚀泵。

3.主机管道：输送管道均采用无毒耐腐蚀卫生级管材。

4、加热装置：进水温度补偿，加热温度可达消毒温度。

5、供液管路：输送管道均采用无毒耐腐蚀卫生级管材。

6、一次性使用0.1微米滤芯，细菌过滤器，内毒素过滤器提供两年的使用量。

7、耗材报价：一次性使用0.1微米滤芯，细菌过滤器，内毒素过滤器。

申请科室：血液透析科

参数论证专家签字：

日期：  2023.7.21